## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Privind încheierea acordului-cadru - Achiziționarea kiturilor HLA cu oferirea în comodat al dispozitivelor medicale întru realizarea Programului Naţional Transplan conform necesităților, pentru anul 2025-2027 (Agenția de transplant) | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | standarde de referință
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8
33100000-1 | 1 | KIT-urilor HLA de dignostic al compatibilitatii donator/receptor | - HLA A |  |  |  | Cerințe generale număr de kituri de dignostic al compatibilitatii donator/receptor accesorii/consumabile/regenți/calibratori/soluții și alte produse obligatorii, inclusiv aferente activității dispozitivului medical. Cerințe pentru consumabile: a) nereutilizabile; b) asigură un grad înalt de acuratețe și exclude contaminarea probelor; c) livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire, număr lot/serie, termenii de valabilitate, condiții de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe etichetele fiecărei componente a setului (după caz). Cerințe pentru dispozitivul care urmează să fie oferit în comodat cu toate componentele: dispozitivul medical de laborator, număr de teste, accesorii/consumabile/reagenți/calibratori/soluții și alte produse obligatorii, inclusiv aferente activității dispozitivului medical de laborator, necesare în procesul de examinare de laborator a sângelui , corespunzător: Kit SSO HLA de dignostic al compatibilitatii donator/receptor: - HLA A - 108 - HLA B - 108 - HLA C - 108 - HLA DRB1- 108 - HLA DQB1- 108 - Anticorpi anti HLA clasa I - 576 - Anticorpi anti HLA clasa II - 576 - Asigurarea deservirii tehnice/reparație, a dispozitivelor medicale oferite în comodat pe toată perioada de executare a contractului. Cerințe față de Dispozitivul medical – 1 bucată, nu mai vechi de anul 2023. Asigurarea cu accesorii/consumabile/reagenți/ calibratori/ soluții și alte produse obligatorii necesare în procesul de testare. Descriere: Analizator complet automat utilizat în tipizarea HLA pentru transplant organe, nou, nerecondiționat. Investigații efectuate: HLA tipizare, anticorpi Anti-HLA, DSA anticorpi, cross-match; Tehnologii utilizate: Citometrie în flux cu microsfere, multiplexare xMAP; Capacitate și productivitate: Aspirare probe automată; Plăci utilizate: standard cu 96 godeuri de 200 µL; Godeuri acceptate: cu fund plat, rotund și conic; Timp pornire sistem: gata de lucru în maxim 60 minute; Timp încălzire sistem: maxim 30 minute; Timp calibrare: maxim 10 minute; Timp analiză: maxim 60 minute per placă. Acuratețe și precizie: Deviere volum aspirat: maxim 5% de la volumul setat; Număr microsfere clasificate: minim 80% din numărul total; Eroare clasificare: maxim 2% din microsferele clasificate; Abatere de la temperatura setată: maxim 2 grade C. Senzitivitate detecție: minim 1000 fluorocromi ficoeritrina per microsferă; Număr analiți detectați: minim 100 per cuvă. Modul optic: Număr lasere: minim 2; Lungime de undă laser: 532 nm și 635 nm; Tip detector: tub fotomultiplicator. Modul fluidic: Volum probă: 50-100 µL; Rata injectare probă: între 0,5 și 1,5 µL/s. Software: Interfața cu utilizatorul: calculator integrat sau separat livrat cu analizatorul; Livrat cu ultimile versiuni software disponibile preinstalate sau instalate la livrare; Alimentare și rețea: Tensiune alimentare: 200-240 v, 50 Hz; Conexiune internet: da, pentru descărcare protocoale și update software. Accesorii și consumabile livrate cu dispozitivul: UPS pentru minim 30 minute back-up – 1 bucată; Imrpimantă – 1 bucată, incorporată sau asigurarea conexiunii cu imprimanta aflat în dotarea instituției. Alte accesorii și consumabile recomandate de producător care asigură funcționarea și utilizarea corectă a dispozitivului. Instalare: Instalare și instruire personal de către furnizor la livrare și la solicitare; Conectare la rețelele spitalului de către furnizor; Termen de garanție minim 12 luni; Parametrul neconfirmat, va fi declarat ca necorespunzator cerintelor. Piesele de schimb și seturile de mentenanță incluse în contract; Livrat cu toți calibratorii, controalele și consumabilele necesare pentru efectuarea testelor; -Confirmarea privind prezentarea la livrare și pe perioada de activitate a dispozitivelor, a copiilor manualului de deservire, diagrama electronica, pașapoartelor tehnice, inclusiv descrierea părților tehnice și componente a dispozitivului, autorizat de producător pentru fiecare dispozitiv. -Confirmarea privind livrarea și instalarea gratuită a dispozitivului medical, în termen de 10 zile lucrătoare din data notificării emise de beneficiar, cu semnarea bilaterală (între beneficiar și operatorul economic desemnat cîștigător) a contractului de comodat. -Confirmarea privind instruirea personalului implicat în operarea dispozitivului medical gratuit, asigurat de operatorul economic câștigător, pe parcursul a 10 zile din momentul punerii în funcțiune a dispozitivelor, inclusiv oferirea gratuită de consumabile, calibratori, soluții de lucru, controale și teste necesare pentru examinări care nu au fost utilizate de către beneficiar.
33100000-1 | 1 | KIT-urilor HLA de dignostic al compatibilitatii donator/receptor | - HLA B
33100000-1 | 1 | KIT-urilor HLA de dignostic al compatibilitatii donator/receptor | - HLA C
33100000-1 | 1 | KIT-urilor HLA de dignostic al compatibilitatii donator/receptor | HLA DRB1
33100000-1 | 1 | KIT-urilor HLA de dignostic al compatibilitatii donator/receptor | HLA DQB1
33100000-1 | 1 | KIT-urilor HLA de dignostic al compatibilitatii donator/receptor | Anticorpi anti HLA clasa I
33100000-1 | 1 | KIT-urilor HLA de dignostic al compatibilitatii donator/receptor | Anticorpi anti HLA clasa II
33100000-1 | 1 | KIT-urilor HLA de dignostic al compatibilitatii donator/receptor | KIT-urilor HLA de dignostic al compatibilitatii donator/receptor
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Privind încheierea acordului-cadru - Achiziționarea kiturilor HLA cu oferirea în comodat al dispozitivelor medicale întru realizarea Programului Naţional Transplan conform necesităților, pentru anul 2025-2027 (Agenția de transplant) | [6 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimată
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | KIT-urilor HLA de dignostic al compatibilitatii donator/receptor | - HLA A | bucată | 108 |  |  |  |  | Pentru dispozitivul medical care se va oferi în comodat instalarea până la 90 de zile de la înregistrarea contractului la CAPCS și /Reagenții la cererea beneficiarului în termen de 30 zile | 4 691 520
33100000-1 | 1 | KIT-urilor HLA de dignostic al compatibilitatii donator/receptor | - HLA B | bucată | 108 |  |  |  |  | Pentru dispozitivul medical care se va oferi în comodat instalarea până la 90 de zile de la înregistrarea contractului la CAPCS și /Reagenții la cererea beneficiarului în termen de 30 zile
33100000-1 | 1 | KIT-urilor HLA de dignostic al compatibilitatii donator/receptor | - HLA C | bucată | 108 |  |  |  |  | Pentru dispozitivul medical care se va oferi în comodat instalarea până la 90 de zile de la înregistrarea contractului la CAPCS și /Reagenții la cererea beneficiarului în termen de 30 zile
33100000-1 | 1 | KIT-urilor HLA de dignostic al compatibilitatii donator/receptor | HLA DRB1 | bucată | 108 |  |  |  |  | Pentru dispozitivul medical care se va oferi în comodat instalarea până la 90 de zile de la înregistrarea contractului la CAPCS și /Reagenții la cererea beneficiarului în termen de 30 zile
33100000-1 | 1 | KIT-urilor HLA de dignostic al compatibilitatii donator/receptor | HLA DQB1 | bucată | 108 |  |  |  |  | Pentru dispozitivul medical care se va oferi în comodat instalarea până la 90 de zile de la înregistrarea contractului la CAPCS și /Reagenții la cererea beneficiarului în termen de 30 zile
33100000-1 | 1 | KIT-urilor HLA de dignostic al compatibilitatii donator/receptor | Anticorpi anti HLA clasa I | bucată | 576 |  |  |  |  | Pentru dispozitivul medical care se va oferi în comodat instalarea până la 90 de zile de la înregistrarea contractului la CAPCS și /Reagenții la cererea beneficiarului în termen de 30 zile
33100000-1 | 1 | KIT-urilor HLA de dignostic al compatibilitatii donator/receptor | Anticorpi anti HLA clasa II | bucată | 576 |  |  |  |  | Pentru dispozitivul medical care se va oferi în comodat instalarea până la 90 de zile de la înregistrarea contractului la CAPCS și /Reagenții la cererea beneficiarului în termen de 30 zile
33100000-1 | 1 | KIT-urilor HLA de dignostic al compatibilitatii donator/receptor | KIT-urilor HLA de dignostic al compatibilitatii donator/receptor | bucată | 1 |  |  |  |  | Pentru dispozitivul medical care se va oferi în comodat instalarea până la 90 de zile de la înregistrarea contractului la CAPCS și /Reagenții la cererea beneficiarului în termen de 30 zile
[6 empty] | Suma total: |  | 0 | 0
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet1
|  | AMT Botanica | SR Soroca | CS Crihana Veche | Policlinica de Stat | CS Nisporeni | ANP Administrația Națională a Penitenciarelor | CRDM | AMT Râșcani | SF. Treime
Dispozitiv pentru terapie cu ultrasunet | 3
Dispozitiv de terapie cu unde de șoc | 1
Dispozitiv de magnetoterapie pentru adulți, staționar | 2
Dispozitiv pentru presoterapie și drenaj limfatic | 1
Dispozitiv pentru fizioterapie, electroforeză și electrostimulare | 2
Dispozitiv pentru fizioterapie, stimulare prin ultrasunet și laser | 1
Dispozitiv pentru fizioterapie, magnetoterapie | 1
Set lentile oftalmologice | 1
Montură de probă/Ramă de probă | 1
Oftalmoscop direct | 1
Dulap medical | 1
Lampă bactericidă 30W 130150 | 8
Electrocardiograf cu 3 canale, caracteristici avansate 260210 | 1
Tensiometru Adult cu fonoendoscop 260710 | 10
Dispozitiv pentru colorarea automata a lamelor pentru citologie, histologie | 2
Sigilator medical automat pentru pungi sterile | 4
Sistem de ultrasonografie oftalmic (A+B+CCT) | 1