## F4.1 LP
Specificaţii tehnice (F4.1)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziţionarea dispozitivelor medicale (aparate auditive), în vederea realizării Programului Național privind protezarea auditivă, pentru anul 2022 |  |  |  |  | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
3310000-1 | 1 | Aparate auditive pentru maturi cu amplificare ușoară – medie (surditate fr. moderată) | Aparate auditive pentru maturi cu amplificare ușoară – medie (surditate fr. moderată) | 6: Durata lansarii pe piața mondiala (anul lansării): nu mai mult de 5 ani, Experiență clinica a PA: Nu mai puțin de 1an, Ieşirea maximal: 128 dB şi mai mult Câştigul maximal: 58 dB şi mai mult. Nivel de zgomot nu mai înalt de 24 db. NOTĂ: se vor evalua datele pentru microfonul ,,omnidirecțional” ; Limita inferioară a diapazonului frecvenţial: ≤ 200 Hz Limita superioara a diapazonului frecvenţial: ≥ 5500 Hz. Coeficientul distorsiunelor armonice (de indicat valoarea) nu mai mare de 5%. Numarul canalelor de prelucrare numerica a sunetului (pentru adulți): de 12 și mai mult; Accesoriile unui set: PA – 1 buc. Baterie “Zinc-Air”-12 buc. Anti-feedback-prezent; Sincronizarea și coordonare binaural; Obligator 1 olivă individuală pentru fiecare proteză (eliberată în termen nu mai mare de 21 de zile de la data eliberării aparatului). Pe perioada garanției reglarea gratuită a aparatului fiecare 3 luni (dupa datele audiogramei). Termenul de garanţie: 24 luni (din data eliberarii aparatului la pacient de către medic) Prezența în republică a centrului autorizat de deservire ale PA ale companiei echipat cu utilajul necesar si specialiști de profil: Obligator.
3310000-1 | 2 | Aparate auditive pentru maturi cu amplificare medie – majoră (surditate severă) | Aparate auditive pentru maturi cu amplificare medie – majoră (surditate severă) | 6: Durata lansarii pe piața mondiala (anul lansării): nu mai mult de 5 ani; Experiență clinica a PA: Nu mai puțin de 1an; Ieşirea maximal: 134 dB şi mai mult; Câştigul maximal: 75 dB şi mai mult. Nivelul de zgomot nu mai înalt de 24 db; NOTĂ: se vor evalua datele pentru microfonul ,,omnidirecțional”; Limita inferioară a diapazonului frecvenţial: ≤ 220 Hz; Limita superioara a diapazonului frecvenţial: ≥5500 Hz; Numarul canalelor de prelucrare numerica a sunetului (pentru adulți): de 12 și mai mult. Coeficientul distorsiunelor armonice (de indicat valoarea) nu mai mare de 5%. Anti-feedback-prezent; sincronizare și coordonare binaural; Accesoriile unui set: PA – 1 buc. Baterie “Zinc-Air”-12 buc. Obligator 1 olivă individuală pentru fiecare proteză (eliberată în termen nu mai mare de 21 de zile de la data eliberării aparatului). Reglajul protezei obligatoriu: Pe perioada garanției -reglarea gratuită a aparatului fiecare 3 luni (dupa datele audiogramei). Termenul de garanţie: 24 luni (din data eliberarii aparatului la pacient de către medic) Prezenta în republică a centrului autorizat de deservire ale PA ale companiei echipat cu utilajul necesar si specialiști de profil: Obligator.
3310000-1 | 3 | Aparate auditive pentru copii cu amplificare ușoară – medie (surditate ușoară/ moderată) | Aparate auditive pentru copii cu amplificare ușoară – medie (surditate ușoară/ moderată) | 6: Durata lansarii pe piața mondiala (anul lansării): nu mai mult de 5 ani; Experiență clinica a PA: Nu mai puțin de 1an; Ieşirea maximala: 128 dB şi mai mult; Câştigul maximal: 58dB şi mai mult. Nivel de zgomot nu mai înalt de 24 db; NOTĂ: se vor evalua datele pentru microfonul ,,omnidirecțional”; Limita inferioară a diapazonului frecvenţial: ≤ 200 Hz; Limita superioara a diapazonului frecvenţial: ≥5500 Hz; Numarul canalelor de prelucrare numerica a sunetului (pentru copii): 16 și mai mare; Posibilitatea de conectare PA la sistemele în grup (FM) fără necesitatea în dispozitive suplimentare. Notă. Specificarea dată să fie menționată în fișa tehnică a PA: Obligator (pentru copii). Dimensiuni minimale ale aparatului auditiv. Coeficientul distorsiunelor armonice (de indicat valoarea) nu mai mare de 5%. Anti-feedback-prezent; Accesoriile unui set: PA – 1 buc. Baterie “Zinc-Air”-12 buc. Obligator 1 olivă individuală pentru fiecare proteză (eliberată în termen nu mai mare de 21 de zile de la data eliberării aparatului). Notă pentru copii olivă individuală ,,moale,, Reglarea protezei obligatoriu: Pe perioada garanției reglarea gratuită a aparatului fiecare 3 luni (dupa datele audiogramei). Termenul de garanţie: 24 luni (din data eliberarii aparatului la pacient de către medic) Prezenta în republică a centrului autorizat de deservire ale PA ale companiei echipat cu utilajul necesar si specialiști de profil: Obligator.
3310000-1 | 4 | Aparate auditive pentru copii cu amplificare medie –majoră (surditate severă) | Aparate auditive pentru copii cu amplificare medie –majoră (surditate severă) | 6: Durata lansarii pe piața mondiala (anul lansării): nu mai mult de 5 ani; Experiență clinica a PA: Nu mai puțin de 1an; Ieşirea maximal: 134 dB şi mai mult; Câştigul maximal: 75 dB şi mai mult. Nivel de zgomot nu mai înalt de 24 db; NOTĂ: se vor evalua datele pentru microfonul ,,omnidirecțional”; Limita inferioară a diapazonului frecvenţial: ≤ 220 Hz; Limita superioara a diapazonului frecvenţial: ≥5500 Hz; Numarul canalelor de prelucrare numerica a sunetului (pentru copii): 16 și mai mare; Posibilitatea de conectare PA la sistemele în grup (FM) fără necesitatea în dispozitive suplimentare. Notă. Specificarea dată să fie menționată în fișa tehnică a PA: Obligator (pentru copii). Dimensiuni minimale ale aparatului auditiv. Coeficientul distorsiunelor armonice (de indicat valoarea) nu mai mare de 5%. Anti-feedback-prezent; Accesoriile unui set: PA – 1 buc. Baterie “Zinc-Air”-12 buc. Obligator 1 olivă individuală pentru fiecare proteză (eliberată în termen nu mai mare de 21 de zile de la data eliberării aparatului). Notă pentru copii olivă individuală ,,moale,, Reglarea protezei obligatoriu: Pe perioada garanției reglarea gratuită a aparatului fiecare 3 luni (dupa datele audiogramei). Termenul de garanţie: 24 luni (din data eliberarii aparatului la pacient de către medic); Prezenta în republică a centrului autorizat de deservire ale PA ale companiei echipat cu utilajul necesar si specialiști de profil: Obligator.
3310000-1 | 5 | Aparate auditive pentru copii cu amplificare majoră (surditate profundă) | Aparate auditive pentru copii cu amplificare majoră (surditate profundă) | 6: Durata lansarii pe piața mondiala (anul lansării): nu mai mult de 5 ani; Experiență clinica a PA: Nu mai puțin de 1an; Ieşirea maximal: 140 dB şi mai mult; Câştigul maximal: 81 dB şi mai mult. Nivel de zgomot nu mai înalt de 23 db; NOTĂ: se vor evalua datele pentru microfonul ,,omnidirecțional”; Limita inferioară a diapazonului frecvenţial: ≤ 220 Hz; Limita superioara a diapazonului frecvenţial: ≥5500 Hz; Numarul canalelor de prelucrare numerica a sunetului (pentru copii): 16 și mai mare. Posibilitatea de conectare PA la sistemele în grup (FM) fără necesitatea în dispozitive suplimentare. Notă. Specificarea dată să fie menționată în fișa tehnică a PA: Obligator (pentru copii). Dimensiuni minimale ale aparatului auditiv. Coeficientul distorsiunelor armonice (de indicat valoarea) nu mai mare de 5%. Anti-feedback-prezent; Sincronizare și coordonarea bunaural. Accesoriile unui set: PA – 1 buc. Baterie “Zinc-Air”-12 buc. Obligator 1 olivă individuală pentru fiecare proteză (eliberată în termen nu mai mare de 21 de zile de la data eliberării aparatului). Notă pentru copii olivă individual ,,moale,, Reglarea protezei obligatoriu: Pe perioada garanției reglarea gratuită a aparatului fiecare 3 luni (dupa datele audiogramei). Termenul de garanţie: 24 luni (din data eliberarii aparatului la pacient de către medic) Prezenta în republică a centrului autorizat de deservire ale PA ale companiei echipat cu utilajul necesar si specialiști de profil: Obligator.

## F4.2 LP
Specificaţii tehnice (F4.2)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziţionarea dispozitivelor medicale (aparate auditive), în vederea realizării Programului Național privind protezarea auditivă, pentru anul 2022 | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | VALOAREA ESRIMATĂ
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
3310000-1 | 1 | Aparate auditive pentru maturi cu amplificare ușoară – medie (surditate fr. moderată) | Aparate auditive pentru maturi cu amplificare ușoară – medie (surditate fr. moderată) | 3: buc; 4: 150; 9: -prima tranșă luna aprilie 2022, - a două tranșă septembrie 2022. | 270000
3310000-1 | 2 | Aparate auditive pentru maturi cu amplificare medie – majoră (surditate severă) | Aparate auditive pentru maturi cu amplificare medie – majoră (surditate severă) | 3: buc; 4: 500; 9: -prima tranșă luna aprilie 2022, - a două tranșă septembrie 2022. | 1500000
3310000-1 | 3 | Aparate auditive pentru copii cu amplificare ușoară – medie (surditate ușoară/ moderată) | Aparate auditive pentru copii cu amplificare ușoară – medie (surditate ușoară/ moderată) | 3: buc; 4: 30; 9: -prima tranșă luna aprilie 2022, - a două tranșă septembrie 2022. | 54000
3310000-1 | 4 | Aparate auditive pentru copii cu amplificare medie –majoră (surditate severă) | Aparate auditive pentru copii cu amplificare medie –majoră (surditate severă) | 3: buc; 4: 80; 9: -prima tranșă luna aprilie 2022, - a două tranșă septembrie 2022. | 240000
3310000-1 | 5 | Aparate auditive pentru copii cu amplificare majoră (surditate profundă) | Aparate auditive pentru copii cu amplificare majoră (surditate profundă) | 3: buc; 4: 200; 9: -prima tranșă luna aprilie 2022, - a două tranșă septembrie 2022. | 800000
|  |  |  | 9: TOTAL | 2864000

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________