## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor medicale și de fizioterapie conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.14 ) | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | standarde de referință
33100000-1 | 1 | Sistem de digitalizare cu cititor de casete Xray | Sistem de digitalizare cu cititor de casete Xray |  |  |  | Unitate de citire, dimensiuni reduse (maxim): 600x600x400 mm; Rezolutiea (minim): 5pixel/mm; Capacitatea de procesare minim: 73 Ips/h; Software de prelucrarea imaginii trebuie să asigure toate manipalţiile pentru descifrarea şi descrierea imaginilor radiologice, să corespundă protocolului internaţional DICOM 3.0 şi posibilitaţii de transmiterea lor în formatul electronic; Transfer imagini format DICOM: USB, LAN, DVD/CD Casete digitale - Casete digitale inclusiv ecrane IP 35x43cm minim 2 buc. Casete digitale - Casete digitale inclusiv ecrane IP 24x30cm minim 2 buc.
33100000-1 | 2 | Combina ORL ( cu Negatoscop si aspirator integrat | Combina ORL ( cu Negatoscop si aspirator integrat |  |  |  | Destinat pentru diagnosticul și tratamentul pacienților cu patologii ORL în săli de operație și săli de pansament . Suprafața mesei acoperită cu material lavabil rezistent la agenți chimici, metal inox sau sticlă călită. Dotat cu sistem de aer comprimat, reglabil, manometru, cu recipiente pentru nebulizare medicamente, nu mai puțin de 1 buc. Sistemul de aspirație dotat cu pompă vacuum separată cu o productivitate minim de 45 l/min, presiunea maxima de lucru nu mai mult de 600-680 mm Hg, reglabil Dotat cu vas pentru colectarea lichidului aspirat: • Vas de bază nu mai mic de 2l, minim 1 buc. • Vas de siguranță nu mai mic de 0,5 l, minim 1 buc- opțional Dotat cu sistem de preîncălzire oglinzi, la 37◦ C. Dotat cu panou de control. Dotat cu vase din inox pentru acumularea materialului biologic lucrat, nu mai puțin de 2 buc. Dotat cu vas incorporat (pentru instrumente, soluții etc.) din inox, nu mai puțin de 2 buc. Dotat cu vas (flacon) din sticlă pentru medicamente, nu mai puțin de 2 buc. Dotat cu pulverizator (manivela cu reglaj fin a presiunii de lucru), nu mai puțin de 3 buc.(2 buc drepte si 1 buc cu cot). Dotat cu negatoscop cu lumină LED. Livrat cu scaun pentru medic cu rotile si ajustare de înălțime
33100000-1 | 3 | Sistema de dezghețare a plasmei | Sistema de dezghețare a plasmei |  |  |  | 1. Destinația - Pentru dezghețarea rapidă a plasmei 2. Decongelarea plasmei • Pentru dezghețarea concomitentă a 4 containere cu plasmă. • Coș dublu cu controale independente ce acomodează o varietate de configurații a containerelor folosite. • Programare și realizarea procedurii fără intervenția ulterioară a operatorului. • Fiecare coș operează independent oferind flexibilitatea pornirii de proceduri la intervale de timp diferite. • Permite atât dezghețarea produselor obținute prin afereză cât și a celor obținute prin metoda clasică. • Dispozitivul este adecvat pentru decongelarea crio -precipitatului și eritrocitelor, precum și încălzirea soluției saline • Dimensiuni compacte (portabil) • Asigurat cu saci de protecție cu folie protectoare ce protejează plasma în timpul decongelării și asigura securitate pe termen lung – minim 50 unități. 3.Monitorizarea si decongelarea plasmei • Regulator de temperatură cu microprocesor • Afișaj digital al temperaturii • Temperatura camerei este programabila în pași de minim 0,1º C • Alarma sonoră și vizuală pentru temperatură înaltă. 4. Controalele de agitare • Controale independente și de afișare cu LED -uri pentru fiecare coș • Ore setate sau ciclul de timp rămas sunt afișate în minute •Posibilitatea setării ciclurilor de dezghețare prin setarea duratei de timp • Posibilitatea întreruperii cicluri pentru verificarea unităților sau suplimentarea numărului de plasme. 5. Timpul de dezghețare: • Pentru containere de plasmă cu volum 250ml - 300 ml maxim 14 min • Pentru containere de plasmă prin afereza cu volum 500 -900 ml maxim 20 min 6.Materialul de construcție • Materialul camerei din oțel inoxidabil • Materialul carcasei din exterior rezistent la bacterii • Sistem rapid de scurgere ce eliberează eficient camera 7. Sursa de alimentare Curent electric 220 -240 V 50/60 Hz 8. Accesorii per dispozitiv: • Cablu de alimentare (euro plug)
33100000-1 | 4 | Holter pentru tensiune arterială | Holter pentru tensiune arterială |  |  |  | Perioade de măsurare a TA: 24-48 și 51(opțional) ore; Metoda de măsurare: Deflație oscilometrică în trepte; Capacitate de măsurare: minim 300 măsurări; Precizie: ± 3 mmHg sau 2% din valoarea măsurată; Manșete aplicabile: Mici, standard și mari; Afișaj: Ecran; Transmitere informații către PC: Da; Masa cu baterii:≤ 300 g sau masa fără baterii≤200 g; Conform cu standardele internaționale (ex. BHS, AAMI, ESH-IP) Pile electrice format AA de 1,5 V, pile electrice reîncărcabile tip AA de 1,2 V
33100000-1 | 5 | Balanță de laborator | Balanță de laborator |  |  |  | Capacitatea maximă de cântărire: minim 1000 g; Capacitatea minimă de cântărire: 0,02 g; Valoarea unei diviziuni: 0,001 g; Ajustare (Calibrare): Internă; Timp de stabilizare: 2 s; Dimensiune platan: minim 100x100mm sau Ø110mm; Afișaj operator: LCD, cu iluminare; Clasa precizie: II; Linearitate: ±0,003 g; Repetabilitatea (max):0,0015 g; Repetabilitatea (5% max): 0,0005 g.; Interfață de comunicare: USB, RS-232 Curent alternativ, tensiune: 100…240 V, Frecvență: 50/60 Hz
33100000-1 | 6 | Frigider de laborator pentru păstrarea sângelui | Frigider de laborator pentru păstrarea sângelui |  |  |  | Interval termic de funcționare: +2…+8°C; Temperatura setată pentru sânge: +4 °C; Precizie termostat: 0,1°C; Volum intern: 220…250 L; Iluminare internă: LED; Lacăt usă: Da; Alarmă sonoră/vizuală: Da; Material execuție interior: Oțel inox aliat cu Cr-Ni AISI 304; Material de execuție exterior: Oțel galvanizat acoperit cu pulbere electrostatică; Mecanism distribuție frig: Ventilator; Izolație: Poliuretan fără CFC; Grosime izolație: 40...50 mm; Număr de polițe: cel puțin 3 buc.; Interfață conectare PC: USB; Sensor de temperatură: NTC; Sistem de control/comandă: Microprocesor; Perioadă stocare date: 30 zile; Agent de răcire: R134a/Gaz natural/R290; Dotat cu rotile de transport: Da; Rotile echipate cu opritor/blocare: cel puțin 2 buc.; Masă: 100...150 kg; Dimensiuni externe: Lățime - 600...650 mm, adâncime- 640...700 mm, înălțime - 1400...1600 mm; Dimensiuni interne: Lățime - 500...550mm, adâncime - 530...600mm, înălțime - 780...850mm; Putere consumată: 200...280W Rețea electrică de curent alternativ monofazat cu tensiunea de 220 - 240 V; Frecvența 50 HZ.
33100000-1 | 7 | Pipetă motorizată | Pipetă motorizată |  |  |  | Utilizarea: Pentru lucru cu pipete cu volumul de la 0,1 pînă la 100 ml, predestinate pentru cultura celulară și pregătirea mediilor de nutriție pentru celule. Caracteristici: confecționat din plastic, cu încărcător, 2 baterii, înzestrat cu filtru hidrofob, să fie dotat cu minimum o membrană filtru de 0.45 µm, cu o valvă de protecţie, să aibă viteza reglabilă sau 3 moduri de lucru: înalt, jos şi scurgere gravitațională, cu un indicator de descărcare a bateriei.
33100000-1 | 8 | Dispozitiv pentru încălzirea parafinei | Dispozitiv pentru încălzirea parafinei |  |  |  | 1. Destinația - Pentru încălzirea parafinei din secția Reabilitare Medicală; 2. Diapazonul de încălzire: min. 40-85 º C; 3. Volumul vasului: 7-10 L; 4. Timp max. pentru încălzirea soluției: 90 min.; 5. Regulator de temperatură: Da; 6. Robinet pentru evacuarea soluției: Da; 7. Carcasa exterioară izolată termic pentru a preveni ca temperatura suprafeței să prezinte un potențial pericol pentru operatori: Da; 8. Alimentare: 220-240 V 50/60 Hz.
33100000-1 | 9 | Sistem motorizat pentru artroscopie | Sistem motorizat pentru artroscopie |  |  |  | Specificatii: Unitatea de baza: Sistem motorizat cu display LCD, două ieșiri (conexiuni) la motor. Aplicatie artroscopie. Posibilitatea de conectare simultana a 2 piese de mână în paralel. Selecția programelor și recunoașterea motorului automată. Control de către microprocesor a rpm. Memorie pentru setarile la regimurile de rotatie al motorului. Compatibil cu piesele de mana cu rotatii. ≥ 8000 rpm. Accesorii: 1. Cablu de alimentare minim 3m – 1 buc. 2. Piesă de mană pentru artroscopie, lungime 17cm +/- 2cm, viteza: min 800 rpm până la 8000 rpm. Autoclavabil, sa poata fi procesat in masina de curatire automata. Greutate nu mai mare de 420g, lungime cablu - 3m – 2 buc. 3. Comutator de picior tip pedala – pentru controlul unitatii de baza. -1 buc. 4. Resector cu rază completă, reutilizabil, diametru 3,5mm -1 buc. 5. Freza menisc, reutilizabil, diametru 3.5mm – 1 buc. 6. Trimer, reutilizabil, diametru 4mm – 1 buc. 7. Freză tip sferă 4mm, reutilizabil – 1 buc. 8. Freză tip oval 5mm, reutilizabil – 1 buc. 9. Freză conică 5mm, reutilizabil – 1 buc.
33100000-1 | 10 | Dispozitiv de tăiat ghips | Dispozitiv de tăiat ghips |  |  |  | Cutit electric oscilant pentru taiat si indepartat gipsul ortopedic. Parametrul Specificația Putere: ≥ 400W Viteza: ajustabilă ≥ 20000 rpm Greutate: max. 2 kg (inclusiv cablu) Lungime fir: min. 3m Alimentare: 220-240 V 50/60 Hz Accesorii: Lamă de ferestrău circular 50 mm - 2 buc. Lamă de ferestrău circular 65 mm - 2 buc. Set chei pentru conectarea accesoriilor - 1 set. Cerințe de certificare:
33100000-1 | 11 | Microscop binocular | Microscop binocular |  |  |  | Cod 250210 Descriere"Microscoapele cu lumină sînt folosite în laboratoare clinice sau în spitale pentru a examina lichide biologice, ţesuturi, mase fecale prin metode de contrast: în cîmp iluminat, în cîmp întunecat, fluorescent, de contrast prin interferenţă, cu contrast de fază şi/sau lumina polarizată." Parametru Specificația Tip: Configurat pentu tehnica de vizualizare în câmp luminos, cîmp întunecat și contrast de fază. Furnizat cu accesoriile necesare pentru lucrul în câmp luminos. Stand destinat lucrărilor în Biologie şi Medicină pentru lumină transmisă: cu iluminare cu lampă Halogen sau LED (LED preferabil); Măsuţa: mecanică pentru operare cu mâna dreaptă cu acţionare coaxială pentru deplasarea pe X și Y Fixator de probe (lamele): universal pentru un singur specimen Revolver pentru 5 obiective Obiective Plan Achromat: 4x, 10x, 20x, 40x, 100x/1.25 Ulei Condensor: universal pre-centrat si pre-focusat cu slot-uri pentru accesoriile pentru tehnica de vizualizare cu contrast de fază și câmp întunecat Diafragmă de câmp pentru iluminarea Koehler Tub binocular: -cu unghi de înclinare 30° -cu ajustarea distanţei interpupilare în diapazonul minim 52-75 mm; Oculare: 10x/20 – 2 buc.(cel puțin unul cu focusare) Iluminare: halogen sau LED Unitatea de alimentare încorporată Accesorii: Ulei de imersie – o sticluță Accesorii pentru vizualizare în contrast de fază
33100000-1 | 12 | Tensiometru digital automat cu măsurare pe braț | Tensiometru digital automat cu măsurare pe braț |  |  |  | Indicator de aritmie- detectarea timpurie a tulburărilor de ritm cardiac. Utilizare ușoară prin simpla atingere a unui buton. Intervalul măsurării tensiunii arteriale este de minim 40-250 mm Hg. Precizia măsurării tensiunii arteriale este de 3 mmHg. Tipul măsurării presiunii: Automat Domeniu de măsurare mini 40-180 bătăi ale inimii / min Alimentare: Rețea de alimentare, Baterii Zona de măsurare a presiunii: Braţ Memorie: min 30 măsurări Oprire automată Baterie: 4 baterii AA sau adaptor AC Dimensiune manșetă: 22-42 cm Echipament: bloc electronic Manșetă: (22-42 cm) Adaptor AC (în cazul alimentării de la AC) Baterii AA: minim 4 buc (în cazul alimentării de la baterii). Manual de instrucțiuni Geantă de mână pentru stocarea dispozitivului
33100000-1 | 13 | Nișa chimică |  |  |  |  | Nișa chimică asigură protecția utilizatorului și a mediului ambiant din laborator. Asigură protecția utilizatorului împotriva inhalării vaporilor toxici, reducînd semnificativ riscul producerii exploziilor și a incendiilor. Protecția mediului înconjurător se realizează prin intermediul filtrelor specifice fiecării aplicații în parte. Configurația: - Afisaj LCD, - Prize protejate de acțiunea umedității incluse minim 2 (220V) - Chiuvetă/Vas de scurgere, confecționat din polopropilenă, rezistent la acțiunea agenților puernic corozivi, - Valve de control/robinet pentru apă și gaz. - Controlul nișei este realizat prin intermediul unui microprocesor. Suprafața de lucru este realizată din materiale rezistente din sticlă ranforsata, transparentă, ce asigură buna vizibilitate în interiorul nișei - Iluminat interior LED - Sistem de aspiratie/exhaustare - Dotat cu elimente de dipozitare a substanțelor chimice: sertare și uși-cuplat la traseul central de exhaustare si ventilat odata cu incinta nisei - Traseu de exhaustare ≥3m liniari cu coturi și conexiuni prevăzute de producător Panou frontal: Manual, sticlă întărită de ≥4 mm, înălțime reglabilă Material suprafața de lucru: Rășină fenolică rezistentă la agenți chimici/antiacid Material corp principal: Material corp principal PP porțelanat/carcasa exterioară metal vopsit în câmp electrostatic. grosime ≥2 mm, rezistent la agenți chimici, anticoroziv Debit aer: Diapazon minim 0,4-0,6m/s Nivel zgomot ≤ 70 dB Înălțimea suprafeței de lucru ≥740 mm Deschiderea de lucru ≥740 mm Dimensiuni interioare (L*l*h) 800-1400*520-850*700-1200 mm Dimensiuni exterioare (L*l*h) 1200-1500*750-1000*2000-2500mm
33100000-1 | 14 | Electromiograf | Electromiograf |  |  |  | Descriere: Electromiograful măsoară, amplifică, filtrează şi înregistrează semnalul EMG şi permite evaluarea nervilor periferici sau a activitatii musculare. Parametrul Specificații Aplicații: Diagnostic EMG, Neurografie, Stimulare nervoasă repetitivă de frecvență joasă și înaltă, electromiografie cuantitativă, EMG monitorizare și analiză spectrală, EP; Numărul de canale ≥ 7; Amplificator analog: Rata de respingere a zgomotului comun(CMRR), dB ≥ 100; Impedanța de intrare a amplificatorului, MOhm ≥ 100 MΩ; Gama frecvenței de lucru, Hz: limită inferioară nu mai mare de 100 Hz - limita superioară nu mai mică de 12000 Hz; Conversie A/D Rezoluția de conversie a datelor pe canal ADC, bit ≥ 24; Stimulator: Video stimulator; Audio stimulator. Calibrarea: automat Sistema de alarme Interfețe de intrare, ieşire: minim USB SISTEM PC: Marimea display, inch ≥ 20 ROM minim 256 GB RAM min. 4 Gb Tip de stocare CD-R/DVD și/sau USB Printer laser, colorat Printare automată Afișări: Afișare oră, data Afișare ID pacient Accesorii: Kit standard EMG Kit standard EP
33100000-1 | 15 | Videoproctoscop | Videoproctoscop |  |  |  | Parametru Specificație Funcții modul video: Imagine live FULL-HD (16:9) Imagine de comparație Mod slave PC USB2.0 Adăugarea imaginii - Luminozitate, claritate, contrast, gamma, expunere - Conversia imaginii - Mod de culoare selectabil (Utilizator 1/2/3/lmplicit) - Redare fișier imagine stocată - Creare folder, ștergere folder și fișier - Setarea oră de sistem Rezoluția camerei minim 1920x1080 Ieșire video minim 1920x1080i, 60 de cadre, HDMI Interfața PC USB 2.0/Mod slave Conectat direct la aplicația PC, inclus Pachet software licentiat da Stocare internă Min 32Gb Interfață de stocare internă, USB, Memory Stic Fotografie Captură fișier jpg 1920x1080 Sursă de lumină Lampă LED minim 18W, temperatură de culoare 4000-5000 K, intensitate luminoasă reglabilă Anoscop: Anoscop pentru hemoroizi interni sau externi, fisuri anale si fistula anale. F= 18,5 mm" Lungime cablu video Min 2,0 m Comutator de picior/mână pentru Freeze & Still Capture pentru Freeze & Still Capture Pompa de aer manuala da Monitor de vizualizare Min 18.5 inch, Rezoluție minim FullHD Soft necesar pentru PC inclus cu cheie de acces, licență cu un termen nelimitat de utilizare + ghidul utilizatorului in romana/rusă" Obligatoriu Troleu Da, min 4 roti, min 2 roti cu frana Consumabile tuburi sterile, trasparente pentru anoscop Min. 100 buc
33100000-1 | 16 | Autorefractrometru pediatric | Autorefractrometru pediatric |  |  |  | Parametrii măsurați Refracția (sferă, cilindru, axă, cu posibilitatea de transpunere automată a componentei cilindrice). distanța interpupilară (mm în trepte de 1). diametrul pupilelor ambilor ochi (mm în trepte de 0,1). reflex corneean (simetric sau asimetric). construcția automată a hărții a fixării privirii. Gama sferică -7,0/+5,0 dioptrii în trepte de 0,25 Gama cilindrica -7,0/+5,0 dioptrii în trepte de 0,25 Axă 1-1800 în pași de 10 Dimensiunea pupilei 4,0-8,0 mm în trepte de 0,1 mm Captură timp în dinamică, în medie 0,8 secunde Măsurarea distanței 1 metru (+/- 5 cm) Fixarea țintei folosind melodia Rezolutia ecranului 1024x768 pixeli Conexiune la calculator 4 x USB, 1 x VGA și 1 x RJ-45 Voltaj 100-120 V / 220-240 VAC
33100000-1 | 17 | Distilator 20-30l | Distilator 20-30l |  |  |  | Tip Distilator Volum 20-30 l Materialul carcasei inox Culoare carcasei inox Caracteristici de proiectare cu coloană Alimentare trifazică 380V Sistem de control automat Frecvența rețelei 50 Hz Se acceptă echipamente electrice
33100000-1 | 18 | Sinoptofor | Sinoptofor |  |  |  | Panou electronic de control Gama de citire a scalei unghiului orizontal, grade de la 0 la ±45 Gama de citire a scalei unghiului vertical de la 0 la ±10 Gama de indicații ale scalei unghiului de rotație, grade de la 0 la ±20 Diviziune la scară unghiuri de rotație, unghiuri orizontale și verticale, grade 1 instalarea ocularelor capetelor optice în funcție de distanța interpupilară, mm 2 Unghiul de rotație al fiecărui cap optic în timpul întoarcerilor independente nu este mai mic de ±45 de grade Unghiul de rotație al fiecărui cap optic cu rotații simetrice ale ambelor capete în direcția de convergență a axelor optice ale ocularelor capetelor, nu mai puțin de 45 de grade în direcția de divergență a axelor optice ale capetelor ocularului, nu mai puțin de 25 de grade Unghiul de rotație al capetelor optice în timpul rotilor unilaterale a îmbinării nu este mai mic de ± 30 de grade Rotația obiectelor față de axa optică în ambele direcții de la zero, nu mai puțin de 15 grade Distanța dintre axele ocularelor capetelor optice variază în intervalul, mm de la 50 la 70 mm Eroare la setarea distanței dintre axele ocularelor, nu mai mult de, mm ±4 Abaterile citirilor pe scale nu trebuie să depășească unghiuri orizontale, grade ±1 unghiuri verticale, grade ±2 Mărirea sistemului optic (2±0,1)X Frecvența intermitentului și a oscilațiilor automate combinate și separate pe secundă, variind de la 1 la 8 Puterea totală consumată de sinoptofor, nu mai mult de 25 VA Tensiune de alimentare de la rețeaua de curent alternativ cu frecvența 50/60 Hz, 240V
33100000-1 | 19 | Electrocardiograf cu 3 canale,caracteristici avansate cu troleu | Electrocardiograf cu 3 canale,caracteristici avansate cu troleu |  |  |  | Descriere Electrocardiograf cu 3 canale, care înregistrează, printează şi/sau interpretează ECG de la o singură sau mai multe derivații simultan cu display color. Parametrul Specificația: Tip pacient adult, pediatric; Numărul de canale de procesare 3; Configurația Portabil da; Derivațiile Tip înregistrare auto și manual Sensivitatea 0.625, 1.25, 2.5, 5, 10, 20, 40, 15/5, 20/10 mm/mv; Semnal de calibrare 1 mV, ± 3% Gama de frecvență De diagnostic 0.05-250 Hz, Filtru muscular 25, 35, 75, 100, 150, 250Hz, Filtru frecvență joasă 0.01, 0.02, 0.05, 0.35, 0.5, 0.8 Hz Filtru frecvență înaltă 25, 35, 75, 100, 150, 250Hz; Filtru de rețea 50/60 Hz Impendanța de intrare ≥ 50 M Ohm ; Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz > 115 dB Convertor analog-digital 24 bit ; Scurgeri spre pacient prin electrozi ≤10 μA; Detector de pacemaker da; Indicator deconectare electrod acustic sau vizual da Imprimantă Termică încorporată; Mărimea hîrtiei 80 mm Să se indice numele derivației printate da; Viteza de înscriere 5, 6.25, 10, 12.5, 25, 50 mm/s Densitatea imprimarii 8 dpi/mm (rezoluție verticală) și 40 dpi/mm (rezoluție orizontală) la viteza de 25 mm/s; Derivațiile înscrise minim 12; Numărul de derivații înscrise simultan 3 Hîrtia termică să fie compatibilă cu alți producători de hîrtie cu dispozitivul ECG da Display Grafic, LCD TFT color da; "Monitorizarea pe display: data, ora, sensibilitatea, viteza de înscriere, filtru, derivațiile" da Marime ecran 5 inch; Rezoluția 800x480 pix; Numărul de derivații afișate simultan pînă la 12, utilizatorul poate seta: 3*4, 3*4+1R, 6*2, 6*2+1R, 12*1, Posibilitatea transmiterii datelor la un sistem de management al datelor ECG prin fir (să se indice interfața de transmitere) da Posibilitatea introducerii rapide a datelor pacientului Nume, ID, vîrsta, sex, greutate, înălțimea; Ajustarea automată a izoliniei da; Identificarea aritmiei da Ritmului cardiac Diapazon 30 - 300 BPM; Acuratețea ± 1 BPM Interpretarea Sistem de interpretare a datelor ECG da Măsurări PR, QT, QTC, P, QRS, T, HR; Interpretarea derivatiei a II in regim manual. Printarea derivațiilor II în comparație cu alte derivații Timpul interpretării minim 10 s Alimentarea 220 V, 50 Hz; Baterie internă reîncărcabilă da Timp operare autonomă ≥ 3 h; Protecție defibrilator ≥ 400 J Indicatori vizuali contact slab sau lipsă de contact da; status sistem da; deconectare alimentare rețea da; baterie descărcată da; Troleu mobil pentru ECG Accesorii: Cablu pacient cu set de electrozi pectorali de tip pară (6 buc.) și membranari de tip clește (4 buc.) 2 set. Hîrtie termică 30 buc.; Gel de contact 1 litru
33100000-1 | 20 | Spălător pentru microplăci ELISA automat | Spălător pentru microplăci ELISA automat |  |  |  | Descriere Este fabricat pentru curaţarea diferitor tipuri de microplăci, complet programabil asigurînd soluţii de diferite concentraţii, aspiraţie, aspiraţie/combinare/dozare. Parametru Specificaţia Alimentare 220-240 V, 50 Hz Canale de la 8 pînă la 12 Capabile să spele toate tipurile de microplăci da Dotat cu calibrator da Afişare LCD Programabil da tastatură: patru taste cheie cu membrană Alarmă da Control automat Numărul ciclurilor de spălare 1…15 Volumul de soluție de dispersare: -50-300 µl cu pas de 50 µl; -50-400 µl cu pas de 50 µl; Uniformitate de dispensare (CV): ≤ 4% pe toată suprafața plăcii Volumul residual ≤5 µl
33100000-1 | 21 | Monitor multirarametrie (EKG, SpO2, capnografie, tensiune arterială) | Monitor multirarametrie (EKG, SpO2, capnografie, tensiune arterială) |  |  |  | Descriere: Sistem pentru monitorizarea și afișarea funcțiilor vitale ale pacientului cu caracterisitici de bază. Parametrul Specificația: Tip pacient: Adult, pediatric da Display, tip: Diagonala ≥ 12 inch LCD TFT sau LED obligatoriu "Numărul de curbe afișate concomitent" între 3 și 12 minim Parametri afișați Semnal ECG Pulsul SpO2 Fotopletismograma Presiunea sanguină neinvaziv Temperatura Analiza automată a undei ST: Trendingul ST obligatoriu Media în analiza segmetului ST obligatoriu Modul ECG: "Culegerea semnalului ECG prin cablu 3 electrozi" obligatoriu I, II, III obligatoriu Sensivitatea diapazon min. 2.5 - 40 mm/mV Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz ≥ 100 dB Rata cardiacă diapazon min. 15 - 350 bpm Detectarea aritmiei obligatoriu Detectarea pacemaker obligatoriu Monitorizarea respiratiei Adult diapazon min. 0 - 120 rpm Monitorizarea respiratiei Pediatric diapazon min. 0 - 150 rpm "Protecție în portiva șocurilor de defibrilare" obligatoriu Modul SpO2: Diapazonul 1 - 100% Acuratețea la 70 - 100% ≤ 2 % Monitorizarea rata pulsului diapazon min. 30 - 300 bpm Monitorizarea pletismogramei obligatoriu "Sa se indice tehnologia modulului și senzorului de SpO2 utilizat" (exemplu: masimo, nellcor, etc) Modul NIBP: Diapazonul Adult diapazon min. 10 - 270 mmHg Diapazonul Pediatric diapazon min. 10 - 200 mmHg Regim de măsurare manual, automat, butonul Start Regim automat 5, 10, 15, 30, 60, 120 min. Buton de activare/dezactivare manual a NIBP obligatoriu Metoda de măsurare oscilometrică Regim pacient adul, pediatric, nou-născut Protecție de suprapresiune la regimului de pacient adult 300 mmHg, ±3mmHg Protecție de suprapresiune la regimului de pacient pediatric 240 mmHg, ±3mmHg Modul Capnografie (CO2): Modul Capnografie (CO2) obligatoriu Diapazonul 0 - 100 mmHg Rata respiratorie diapazon min. 0 - 150 rpm Timp de înregistrare Apnea 5 - 60 s Monitorizarea unei CO2 obligatoriu Modul Temperatura: Diapazonul diapazon min. 0 - 50.0 °C Acuratețea ±0.1 °C Rezoluția ≤ 0.1 °C Număr de senzori 1 unit. Protocoale de lucru preprogamate obligatoriu Protocoale de lucru setate de utilizator obligatoriu Memorie internă obligatoriu Trendingul evenimentelor obligatoriu Arhivarea datelor obligatoriu Imprimantă Încorporată obligatoriu Forme de raportare: Viteza de înscriere min. 25, 50 mm/s Înscriere continuă obligatoriu Preprogramate obligatoriu Personalizate obligatoriu Alimentarea: rețea electrică 220 V, 50 Hz obligatoriu Baterie internă obligatoriu Timp de lucru autonom a bateriei minim 2 h Interfata de conectare la monitorul central Ethernet / wireless / RS-232 / etc. obligatoriu Alarma Vizuala, sonora obligatoriu Manjetă deconectată obligatoriu Manjetă defect obligatoriu Senzor SpO2 deconectat obligatoriu Senzor SpO2 defect obligatoriu Alarmă concentrația SpO2 scăzuta/mărită obligatoriu Nivelul baterie scăzut obligatoriu Alarme rata cardiacă scăzuta/mărită obligatoriu Lipsă sursă externă de alimentare obligatoriu Buton de dezactivare/anulare alarmei sonore obligatoriu Ajustarea nivelului de alarmă obligatoriu Accesorii: Cablu ECG cu 3 electrozi 2 buc. Electrozi ECG: adult, unică utilizare 300 buc. pediatric, unică utilizare 300 buc. Senzor SpO2: adult, reutilizabil tip cleste 2 buc. pediatric, reutilizabil 2 buc. Senzor Temperatură reutilizabil 1 buc. Manjete NIBP: adult mediu, adult, adult mare reutilizabile (1set/3buc) 2 set. pediatric, pediatric mediu, pediatric mare reutilizabil (1set/3buc) 2 set. Hîrtie termică 5 buc.
33100000-1 | 22 | Videolaringoscop cu lame reutilizabile | Videolaringoscop cu lame reutilizabile |  |  |  | 1. Domeniu de utilizare: Dispozitiv medical destinat facilitării intubației orotraheale, în special în cazurile de intubație dificilă, utilizabil în bloc operator, ATI și unități de primiri urgențe. 2. Caracteristici generale: Sistem compus din unitate de vizualizare (ecran), cameră video integrată și lame compatibile; Funcționare autonomă (cu baterie reîncărcabilă) și/sau conectabil la sursă externă de alimentare; 3. Vizualizare și ecran: Ecran LCD/LED color, cu diagonală minimă de 2,5 inch; Vizualizare în timp real a glotei și corzilor vocale; Posibilitatea capturii de imagini și înregistrări video. 4. Cameră video: Cameră digitală integrată în lamă sau mâner; Iluminare LED integrată; Unghi de vizualizare ≥ 60°; Protecție împotriva aburirii (antifog). 5. Lame: Compatibil cu lame reutilizabile, autoclavabile (sau cu sistem de sterilizare aprobat); Dimensiuni minime disponibile: pediatric, adult 6. Alimentare: Baterie reîncărcabilă Li-ion integrată; Autonomie minimă: 3 ore de funcționare continuă; 7. Conectivitate și stocare: Memorie internă sau card extern; Conectivitate USB pentru transfer date; Opțional: ieșire video (ex. HDMI) pentru monitor extern. 8. Să fie livrate accesoriile minime prevăzute de producător
33100000-1 | 23 | Perimetru de masă (analizator oftalmologic al câmpului vizual) | Perimetru de masă (analizator oftalmologic al câmpului vizual) |  |  |  | Scopul clinic/ medical: Analizatorul câmpului vizual se folosește pentru determinarea limitelor câmpului vizual. În timpul analizei se utilizează următoarele metode de perimetrie: cinetică și statică de culoare
33100000-1 | 24 | Electrocardiograf cu 3 canale,caracteristici avansate cu troleu | Electrocardiograf cu 3 canale,caracteristici avansate cu troleu |  |  |  | Electrocardiograf 3 canale, caracteristici avansate cu troleu pe rotile Cod 260211 Descriere Electrocardiograf cu 3 canale, care înregistrează, printează şi/sau interpretează ECG de la o singură sau mai multe derivații simultan cu display color. Parametrul Specificația Tip pacient adult, pediatric Numărul de canale de procesare 3 Configurația Portabil obligatoriu Derivațiile Tip înregistrare auto și manual Sensivitatea 2.5, 5, 10, 20 mm/mv Semnal de calibrare 1 mV, ± 3% Gama de frecvență De diagnostic 0.05-150 Hz Filtru muscular 25, 35Hz Filtru frecvență joasă 0.05, 0.16, 0.25, 0.32, 0.5, 0.67Hz Filtru frecvență înaltă 20, 40, 100, 150Hz Filtru de rețea 50 Hz Impendanța de intrare ≥ 10 M Ohm Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz > 110 dB Convertor analog-digital ≥ 16 bit Scurgeri spre pacient prin electrozi ≤10 μA Detector de pacemaker obligatoriu Indicator deconectare electrod acustic sau vizual obligatoriu Imprimantă Termică, încorporată obligatoriu Mărimea hîrtiei ≥ 60 mm Să se indice numele derivației printate obligatoriu Viteza de înscriere 5, 10, 12.5, 25, 50 mm/s Densitatea imprimarii 8 dpi/mm (rezoluție verticală) și 40 dpi/mm (rezoluție orizontală) la viteza de 25 mm/s Derivațiile înscrise minim 12 Numărul de derivații înscrise simultan 3 Hîrtia termică să fie compatibilă și de la alți producători de hîrtie cu dispozitivul ECG obligatoriu Display Grafic, LCD TFT color obligatoriu Monitorizarea pe display: data, ora, sensibilitatea, viteza de înscriere, filtru, derivațiile obligatoriu Marime ecran ≥ 3 inch Rezoluția ≥ 320x240 pix Numărul de derivații afișate simultan ≥ 6 Posibilitatea transmiterii datelor la un sistem de management al datelor ECG prin fir (să se indice interfața de transmitere) obligatoriu Posibilitatea introducerii rapide a datelor pacientului Nume, ID, vîrsta, sex, greutate, înălțimea Ajustarea automată a izoliniei obligatoriu Identificarea aritmiei obligatoriu Ritmului cardiac Diapazon 30 - 300 BPM Acuratețea ± 1 BPM Interpretarea Sistem de interpretare a datelor ECG obligatoriu Măsurări PR, QT, QTC, P, QRS, T, HR; Timpul interpretării minim 10 s Alimentarea 220 V, 50 Hz Baterie internă reîncărcabilă obligatoriu Timp operare autonomă ≥ 3 h Protecție defibrilator ≥ 400 J Indicatori vizuali contact slab sau lipsă de contact obligatoriu status sistem obligatoriu deconectare alimentare rețea obligatoriu baterie descărcată obligatoriu Accesorii Cablu pacient cu set de electrozi pectorali de tip pară (6 buc.) și membranari de tip clește (4 buc.) ≥ 2 set. Hîrtie termică ≥ 30 buc. Gel de contact ≥ 1 litru Troleu pe rotile modelul troleului obligatoriu ≥ 4 roți obligatoriu ≥ 2 roți cu frînă obligatoriu mîner pentru transportarea standului obligatoriu coș pentru accesorii obligatoriu braț articulat pentru electrozi ECG obligatoriu suport pentru gel de contact obligatoriu sistem de fixare dispozitivului de suport obligatoriu
33100000-1 | 25 | Unitate stomatologică | Unitate stomatologică |  |  |  | Unitate stomatologică (caracteristici de baza) Cod 120110 Descriere Reprezintă echipamentul stomatologic esenţial pentru igiena dentară şi tratament stomatologic Parametrul Specificaţia Scaun stomatologic Unghi de înclinare de la 120°pînă la 180° Tetieră reglabilă Urcare/ coborîre ≥ 30cm Greutate maximă ≥ 180kg ≥ 150kg Comandă pedală Suprafaţa rezistentă la prelucrarea chimică Programe de poziţionare minim 3 Accesorii cotiere Scaun medic Suprafaţa rezistentă la prelucrarea chimică Sarcina maximă ≥ 150kg Înălţime reglabilă Suport spate reglabil Suport picior obligatoriu Masa dentistului Turbină obligatoriu Seringă cu 3 căi apă, aer, spray vîrf angulat 90⁰, detaşabil Scaler cu minim 6 vîrfuri cu iluminare LED obligatoriu Micromotor electric obligatoriu Piesă contraughi obligatoriu Braţ asistentă Aspirator de salivă 2 furtunuri Filtru pentru impuritati la aspiratoare obligatoriu Panou de comandă cu aceleași funcții ca la masa dentistului obligatoriu Bloc hidraulic Bol din ceramică sau sticlă detaşabil obligatoriu Clătitor obligatoriu Filtru pentru impurităţi obligatoriu Posibilitatea programării volumului de apă obligatoriu Turbină dentară Sistem buton la schimbul borului obligatoriu Presiune de lucru de la 2.5 pînă la 2.7 bar Sursa de lumină LED Răcire apă/aer minim 3 orificii separate Rotaţii ≥300000 rot/min Piesă contraunghi Rotaţii ≥40 000 rot/min Adaptabilă la micromotor obligatoriu Autoclavabilă obligatoriu Schimbarea frezei buton Răcire apă/aer minim 3 orificii separate Sursa de lumină Poziţii 2 ≥ 4000 Lux de la 30 000 Lux conectarea / deconectarea prin senzor Axa de rotaţie ≥3 Unghi de iluminare reglabilă Înălţime reglabilă Tip lumină alb/rece Detartror (scaler) 5 vîrfuri cu iluminare LED obligatoriu Mîner detaşabil, autoclavabil obligatoriu Frecvenţa de lucru 25 pînă la 31 KHz Intensitate reglabilă Tip virfuri ≥ 4 Compresor Fără ulei obligatoriu Putere ≥1,5kw Revenirea automată la poziţia iniţială obligatoriu Control multifuncţional de la picior mobil Tensiune 220-240V Frecvenţa 50-60 Hz
33100000-1 | 26 | Cântar pentru Copii portativ | Cântar pentru Copii portativ |  |  |  | Cîntar electronic, pentru nou-născuţi Cod 130800 Descriere Cîntar pentru nou născuţi destinat pentru determinarea greutăţii Parametru Specificaţia Greutatea maximă 20 - 25 kg Precizie ≤ 10 gr Functia fixare greutate, (TARE) obligatoriu Functia Auto-Hold, determinarea greutatii copilului chiar daca se misca obligatoriu Pornirea/Închiderea Automată Ecran LCD ≥ 65x25mm Alimentare 220V, 50Hz sau baterie internă Autocalibrare obligatoriu
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor medicale și de fizioterapie conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.14 ) | [6 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Sistem de digitalizare cu cititor de casete Xray | Sistem de digitalizare cu cititor de casete Xray | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 300000 | SCMC V. Ignatenco
33100000-1 | 2 | Combina ORL ( cu Negatoscop si aspirator integrat | Combina ORL ( cu Negatoscop si aspirator integrat | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 350000 | SCMC V. Ignatenco
33100000-1 | 3 | Sistema de dezghețare a plasmei | Sistema de dezghețare a plasmei | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 100000 | SCMC V. Ignatenco
33100000-1 | 4 | Holter pentru tensiune arterială | Holter pentru tensiune arterială | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 100000 | Policlinica de Stat
33100000-1 | 5 | Balanță de laborator | Balanță de laborator | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 17000 | Policlinica de Stat
| 6 | Frigider de laborator pentru păstrarea sângelui | Frigider de laborator pentru păstrarea sângelui | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 60000 | Policlinica de Stat
33100000-1 | 7 | Pipetă motorizată | Pipetă motorizată | Bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 11000 | Policlinica de Stat
33100000-1 | 8 | Dispozitiv pentru încălzirea parafinei | Dispozitiv pentru încălzirea parafinei | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 15000 | SCMC V. Ignatenco
33100000-1 | 9 | Sistem motorizat pentru artroscopie | Sistem motorizat pentru artroscopie | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 450000 | SCMC V. Ignatenco
33100000-1 | 10 | Dispozitiv de tăiat ghips | Dispozitiv de tăiat ghips | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 20000 | SCMC V. Ignatenco
33100000-1 | 11 | Microscop binocular | Microscop binocular | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 24077 | CS Riscani
33100000-1 | 12 | Tensiometru digital automat cu măsurare pe braț | Tensiometru digital automat cu măsurare pe braț | Bucată | 7 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 8750 | AMT Riscani
33100000-1 | 13 | Nișa chimică |  | Bucată | 3 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 351000 | SCTO CRDM
33100000-1 | 14 | Electromiograf | Electromiograf | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 500000 | AMT Centru
33100000-1 | 15 | Videoproctoscop | Videoproctoscop | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 184000 | AMT Centru
33100000-1 | 16 | Autorefractrometru pediatric | Autorefractrometru pediatric | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 66700 | AMT Riscani
33100000-1 | 17 | Distilator 20-30l | Distilator 20-30l | Bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 46000 | AMT Riscani
33100000-1 | 18 | Sinoptofor | Sinoptofor | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 83400 | AMT Riscani
33100000-1 | 19 | Electrocardiograf cu 3 canale,caracteristici avansate cu troleu | Electrocardiograf cu 3 canale,caracteristici avansate cu troleu | Bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 50000 | AMT Riscani
33100000-1 | 20 | Spălător pentru microplăci ELISA automat | Spălător pentru microplăci ELISA automat | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 70000 | AMT Riscani
33100000-1 | 21 | Monitor multirarametrie (EKG, SpO2, capnografie, tensiune arterială) | Monitor multirarametrie (EKG, SpO2, capnografie, tensiune arterială) | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 20833 | SR Ocnita
33100000-1 | 22 | Videolaringoscop cu lame reutilizabile | Videolaringoscop cu lame reutilizabile | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 19500 | SR Ocnita
33100000-1 | 23 | Perimetru de masă (analizator oftalmologic al câmpului vizual) | Perimetru de masă (analizator oftalmologic al câmpului vizual) | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 40000 | Policlinica de Stat
33100000-1 | 24 | Electrocardiograf cu 3 canale,caracteristici avansate cu troleu | Electrocardiograf cu 3 canale,caracteristici avansate cu troleu | Bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 18000 | SR Ungheni
33100000-1 | 25 | Unitate stomatologică | Unitate stomatologică | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 128929 | ANP
33100000-1 | 26 | Cântar pentru Copii portativ | Cântar pentru Copii portativ | Bucată | 12 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 9600 | AMT Riscani
[6 empty] | Suma total: |  | 0 | 0 |  | 3043789
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________