## F4.1 LP
Specificaţii tehnice (F4.1)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor medicale, conform necesităților IMSP Institutul de Neurologie și Neurochirurgie, pentru anul 2021 |  |  |  |  | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
3310000-1 |  | Sistem de angiografie biplanar cu brat C | Sistem de angiografie biplanar cu brat C |  |  |  | Sistem de angiografie biplanar cu brat C Parametrul Specificația Braţul C instalat pe podea "Rotirea braţului-C LAO/RAO: " ± 105° Viteza de rotire RAO/LAO: minim. 20 grade/secundă Adâncimea braţului-C minim. 105 cm Rotirea brațului minim.± 90 grade Angulatia CRA/CAU minim. ± 45 grade Viteza de angulatie CRA/CAU min. 20 grade/secundă Setarea programabilă a poziţiei bratului-C minim 40 de poziţii Distanta focar detector minimum in intervalul 90 - 115 cm Viteza de rotatie pentru coronografie minim 40˚/sec Sistem anti-coliziune pentru mişcările sistemului da Urmarirea automată a conturului corpului pacientului cu detectorul da Braţul-C instalat pe tavan Rotirea braţului-C LAO: de la 0° până la 100° Viteza de rotatie a bratelor C in modul biplan: minim. 10°/secunda Angulaţia cranială a braţului-C: minim. 45° Angulaţia caudală a braţului-C: minim. 45° Mișcare în afara izocentrului cu braț C lateral da Masa pacientului cu fixare de podea Lungimea mesei minim 280 cm Greutatea maximă permisă pentru pacient: minim 200 kg (fara greutatea accesoriilor) Latimea blatului mesei: minim 45 cm Deplasarea longitudinală a tabliei mesei: minim 150 cm Acoperire fluoroscopica minim 195 cm Deplasarea verticală motorizata a tabliei mesei: cel puţin de la 80 la 100 cm Mișcări laterale min ± 14 cm Tabla mesei flotanta 8 miscari Comenzile laterale ale mesei pe ambele părți ale mesei Rotirea mesei: minim ± 90° Absorbția radiațiilor de pe masă echivalent aluminiu nu mai mult de 0,9 mm Al echiv Ecran tactil de comanda multifunctional cu butoane programabile pe laterala mesei Da Saltea Da Suport pentru bratul pacientului Da Sistem de comunicare bidirectional sala comanda-sala de examinare Da Sistem cu pedală pentru fluoroscopie si pentru franarea daplasarii mesei Da Lampa LED sala de operatii minim 50.000 lux Scut protectie radiatii pentru partea inferioara instalat pe sinele laterale ale mesei cu echivalent plumb minim 0.5 mm Generatorul de înaltă tensiune Puterea maximă: minim 100 kW Puterea continuă în modul fluoro cel puţin 3200 W Tensiunea anodică ajustabilă între: minim 50 - 125 kVp Domeniul mA: minim. 10 – 1000 mA Capabilitate de efectuare a fluoroscopiei pulsate Da Tuburile Rx Tuburi Rx minim 2 buc. Dimensiunea focarului mic: max. 0.5 mm Capacitatea de stocare termica a carcasei: minim. 5 MJ Capacitatea de stocare termică a anodei: minim 3.7 MHU Puterea nominala a anodei pentru focarul mare: minim. 110 kW Putere minimă continuă 3000 W fluor (timp de> 30 min) Collimator Sistem de colimare vasculara Da Sistem de filtre contur Da Sistem de filtre spectra Da Grila detasabila Da Poziţionarea lamelor colimatorului pe monitor fără utilizarea fascicolului de raze-X Da Detectoare Flat Detectori cu dimensiuni identice pentru ambele planuri Da Zona activă a detectorului nominal trebuie minim 30 x 30 cm Matrice detector min. 1500x1400 pixels Dimensiunile câmpurilor active disponibile minim 3 DQE pentru anbele detectore 0 lp/mm de minim 83% Dimensiune pixel: maxim 200 μm Sisteme de afișaj cu ecran plat Rezolutie Inalta 58” Instalat pe structura de tavan in camera de examinare Da Minim 2 monitoare medicale cu diagonala de min. 19” (Live si Reference) ca varianta de rezerva pentru monitorul integrat de min. 58” (situate pe acelasi suport cu monitorul mare) Da 2 monitoare medicale in camera de comanda diagonala de min. 19” Matrice de afisare minim. 3840 x 2160 (8MP) Canale de intrări video minim. 15 Luminozitate 450 cd/m2 Rezolutia minim 1280x1024 Staţia de lucru post procesare Memorie minim minim 32 GB RAM Capacitate de stocare SSD: minim. 1 Tb Min 4x 2,6 GHz Six Core CPU Clock Speed Statie de lucru independenta multimodalitate 2 monitoare color de minim. 19” LCD pentru post procesare Suplimentar monitoare in camera de control imaginile statiei de lucru minim. 2 pcs 19” Instrumente prelucrare imagine: edge, contrast, stralucire, substractie, pixel shift, roam, zoom Pachet analiza Stenosis Da export imagini format AVI si JPEG Exportul de modele 3D la imprimantă 3D în format STL Functionalitate completa DICOM storage, push, query, retrieve Reconstrucție 3D și vizualizare a volumelor în modurile de redare VRT, MPR și MiP Posibilitate de stocare minim. 450000 imagini in format minim. 1024x1024 Imagistica digitala si post procesare Fluoroscopie pulsata cu cel putin 4 rate variabile de inregistrare minimum in intervalul 3.75 - 30 fps Selectarea imaginii de referinta 2D Roadmapping Pixelshift automat in timp real activat sau dezactivat la cerere Achizitie DSA 0.5-7.5 cadre/sec afisare in matrice de minim 1024 x 1024 / 12 biti, stocare in minim. 12 biti Bolus Chasing pentru angiografie periferica Da Optimizare automata de afisare a imaginii in format cadru cu cadru Da Auto alipire de imagini pentru afisare de picior intreg dupa achizitia Bolus Chasing Da Angiografie de rotatie 3D pentru interventii neuro Da Angiografie cu substractie 3D pentru interventii neuro Da Angiografie cu achizitie de tip CT (ConeBeam CT) pentru interventii neuro Da Reducerea artefactelor de miscare induse de respiratia involuntara in timpul achizitiei de de rotatie Da Reducerea artefactelor generate de proximitatea implanturilor metalice pe imaginile de tip ConeBeam CT Da Inregistrarea si afisarea de secvente fluoroscopice dinamice Da Vizualizare si suprapunere de fluoroscopie live 2D si imagini 3D – suprapunere de imagini 3D peste imagini 2D cu modificarea transparentei si ajustare automata in timp real Da Posibilitatea fuzionarii de imagini multimodalitate cel putin pentru urmatoarele modalitati: CT, RM, PET, Angio. Minimum 2 volume Pachet software 3D roadmapping pentriu proceduri EVAR si CTO periferic Da Pachet software avansat pentru biopsii și proceduri bazate pe ace, cu crearea unei foi de parcurs 3D a oaselor și a traiectoriilor planificate ale acului Da Comenzile pentru modul de lucru 3D roadmapping disponibile la masa reajustarea suprapunerii, afisarea imaginilor, zoom Substractie automata de tesut osos si caracterizare a vaselor pentru imagini CT pre achizitionate Da Analiza stenozelor pe cadrele de imagine afisate controlata de pe ecranul tactil instalat pe marginea mesei Da Afisarea imaginilor achizitionate la viteza redusa, cadru cu cadru, inainte sau inapoi Da Conectivitatea DICOM Push Da Primirea unei confirmări din arhivă (Storage Commitment) Da DICOM Print Da Preluarea imaginilor din arhivă: DICOM Query/Retrieve Da Capacitate de arhivare media DICOM (CD, DVD) Da Reducerea dozei Rapoarte de doza structurate DICOM (RDSR) Da Sistemul trebuie sa permita setarea unui nivel de iradiere care sa fie afisat si sa avertizeze operatorul cand un astfel de nivel a fost depasit Da Functie care sa furnizeze utilizatorului informatii cu privire la doza de iradiere la nivelul pielii pacientului pentru evitarea suprairadierii Da Injector angio de presiune înaltă Operațiune sincronizată cu angiograful Da Debit: minim 0,1-59,9 ml / m, pas de 0,1ml, 0,1- 45,0 ml / s, pas de 0,1ml Dimensiune seringa: 150ml Volum: 1-150 ml in pas de1ml Limita de presiune: 100 - 1200psi în pas de 1psi Timp de creștere programabil: 0,0 - 9,9 secunde în pas de 0,1 s Timp de întârziere programabil: 0,0 - 99,9 secunde în pas de 0,1 s Protocol Memorie: Min 10 Memorie de injecție: Min 10 Sistem hemodinamica integrat ce rulează pe calculator și permite efectuarea tuturor tipurilor de proceduri hemodinamice pe stația de lucru Doua monitoare in camera de control și unul in camera de examinare diagonala ecranului de min 20 rezolutie de minim 1600x1200 Dispozitiv de stocare pentru arhivare card SD sau CD / DVD Sistemul de operare minim solicitat.: Microsoft Windows 7 Professional Sistemul să fie mobil, pe troleu stabil, cu anvelope conductoare electric Da Indicatori sonori Da Posibilitatea de transfer al semnalelor și datelor cu sistemul angiografic datele pacientilor, datele demografice, doza totala pacient Măsurători hemodinamice Sistem pentru măsurători hemodinamice complete pentru toate tipurile de examinări Da Masurare SpO2 Da Măsurarea CO (debitul cardiac) Termodiluție, calculate și estimate metode Fick Măsurarea tensiunii arteriale neinvazive Da Masurare EKG EKG pe 12 canale ( 10 electrozi) Măsurarea tensiunii arteriale invazive minim 3 canale Set accesorii pentru măsurători non-invazive necesare pentru prima examinare, minim: ECG 3-, 5-, 12-derivatii Senzor SpO2 pentru adulți și pediatrie Manșete NBP, diferite dimensiuni pentru adulți și pediatrie Senzori de temperatura pentru adulți
3310000-1 |  | Tomograf Computerizat | Tomograf Computerizat |  |  |  | Tomograf Computerizat Descriere Tomograful computerizat este utilizat pentru a efectua diagnostic cu raze x multisecționat în spitale, clinici private. Parametru Specificație Caracteristică multisecțională Nr. de slice-uri generate ≥128 Nr. de canale ≥64 Detector Câmp de vedere (standard), cm ≥50 Câmp de vedere (extins), cm ≥50 Lățimea totală a detectorului, axa z, mm ≥38 Grosimea minima a slice-ului achizitionat, mm ≤0.7 Timpul de rotație maxim, sec, 360° ≤0.4 Numarul total de elemente de detector de minim, elemente ≥45.000 Numarul de proiectii/rotatie sa fie de minim ≥1800 Distanta de la punctul focal la detector sa fie de maxim, cm ≤100 Performanță Rezoluție spațială cu contrast ridicat da "Rezoluție contrast, la 2mm (0,25%) CTDI ≤18 mGy; la 3 mm(0,25%) CTDI≤9 mGy;" da Posibilitate de perfuzie cerebrala dinamica pe o distanta de minim, mm ≥80 MTF kernel 0% MTF, lp/cm ≥15 10% MTF, lp/cm ≥10 50% MTF, lp/cm ≥8 Braț Înclinare fizica sau software, ° ±30 Diametru (apertura gantry), cm ≥70 localizare indicată prin laser Da Display integrat care sa afiseze minim urmatoarele caracteristici: indicator pentru luminile laser indicator pentru luminile laser tip de examinare indicatori pentru tinerea respiratiei Tub raze X Capacitatea totala a tubului de raze X de inmagazinare a caldurii exprimata in MJ(mega joul) de minim, MJ ≥3.5 Disipare termică, kHU/min ≥1000 Răcire tub ulei/aer Tub de raze X cu doua focare cu diferite dimensiuni maxime. Valorile vor fi in acord cu standardul IEC60336:2005 Dimensiuni maxime pentru focarul mic 0.9x0.9mm sau 0.81mm2 Dimensiuni maxime pentru focarul mare 1.2x1.2mm sau 1.44mm2 Generator de raze X kW output ≥70 kVp range 80-140 mA range 20-550 Masă pacient Diapazon mișcare Vertical, cm 50-100 Longitudinal, cm ≥170 Diapazon scanare, cm ≥170 Greutatea de incarcare maxim admisa ≥200 Precizia de pozitionare, mm ≤0.30 Domeniul de scanare orizontal in regim axial ≥170 Domeniul de scanare orizontal in regim helicoidal ≥150 Pitch selectabil in intervalul 0.6-1.5 Doza radiație Modularea dozei tehnice da Controlul dozei pediatrice specifice da Prospective ECG gating opțional Retrospective ECG editing opțional Reconstrucția iterativă a imaginii opțional Sliding collimation (overbeaming reduction) opțional Posibilitatea de reducere a dozei de radiatie, prin modularea curentului anodic pentru tesuturi superificiale precum ochi, sani, daca nu se doreste scanarea in scop diagnostic pentru aceste zone. da Posibilitatea modificarii automate a curentului anodic in timpul scanarii in fuctie de marimea si anatomia pacientului. da Posibilitatea reducerii dozei pe directia axei z (va rugam descrieti) da Posibilitatea pornirii scanarii cand substanta de contrast ajunge in zona de interes da Posibilitatea afisarii informatiilor despre doza da Posibilitatea de a putea programa pana la minim 8 seturi de reconstructii din protocolul de scanare inainte de inceperea scanarii da Axial cardiac Low-dose cardiac(achiziție axială) opțional Corecția aritmiei opțional DAP-metru da Reconstruirea imaginii CPU ≥ Xeon Quad-core 3,0GHz Reconstrucție FOVs, cm 25, 50 Recoonstrucție imaginii cu dimensiuni 512 x 512 Rata maximă de reconstruire, (512x512), frame/sec ≤60 Viteza de reconstructie a imaginilor, imagini/secunda ≥40 Soft de reconstructie a imaginii care sa permita reducerea artefactelor datorate semnalului slab precum artefactele de helix da Posibilitatea afisarii de imagini reconstruite in timp real pentru verificarea achizitiei da Sistemul sa ofere o imagine radiologica de proiectie a pacientului pentru a facilita planificarea scanarii (topograma) da Sistemul sa ofere o proiectie automata a imaginilor multiplanare in plan axial, sagital, coronal si oblic da Sistemul cu posibilitatea de a permite trecerea de la imagini 2D la imagini 3D prospective in plan axial, sagital, coronal si oblic da Posibilitate de inregistrare manuala a datelor pacientilor da Posibilitatea preluarii datelor pacientilor din sistemul informatic HIS/RIS da Posibilitate scanare pacient in regim de urgenta da Sistem de integrare DICOM Stocarea imaginilor SCU / SCP da Stocare sporită CT SCU / SCP da Modality worklist SCU da Query/retrieve SCU and SCP da Stocare concomitentă da Raport structurat de doza in format DICOM da Caracteristici Hardware Procesor cu o frecventa, GHz ≥2.1 Memorie RAM, GB ≥16 SSD, TB ≥1 Monitor Diagonala, ” ≥19 Rezolutie, MP ≥1.3 Mouse si tastatura da Unitate de inscriptionare DVD/CD Rider da Procesarea imaginii DICOM 3-D image export da Alimentare Cerinţe de alimentare la reţeaua electrică: 380V, 50 Hz Accesorii Suport pentru pozitionare: cap axial si coronal, brate, saltea da Tablou electric da Mobilier pentru consola de achizitie si statie de postprocesare format din masa si scaun da Injector automat pentru CT cu cap dublu pentru seringa cu solutie fiziologica si substanta de contrast da maxim 200 ml da minim 150 ml da Dirijare prin cablu da Posibilitate service de la distanta da UPS pentru statia de achizitie si postprocesare da DICOM film printer - 3 dimensiuni de pelicula și hîrtie radiologică (14x17inch, 11x14inch, 14x14inch) da CT printer DVD-CD DICOM viewer da Cerinte minime server accesareaaplicatiilor software de la distanta accesul a minim 6 utilizatori simultan pentru aplicatii 2D si 3D procesor cu minim 12 nuclee capacitate de stocareimagini: minim 20.0 TB SSD memorie RAM: minim 128GB rack pentru montarea serverului sa permita vizualizarea si procesarea de imagini DICOM provenite de la alte modalitati (ex. Tomografie computerizata) UPS pentru server Cerinte - minim pentru 4 utilizatori procesor cu minim 4 nuclee vitezaprocesor: minim 2.2 GHz capacitate de stocareimagini: minim 250 GB memorie RAM: minim 16 GB memorieplaca video dedicata (nu inclusa in placa de baza): minim 4GB monitor color de uz medical, de minim 21 inch, rezolutie minima 1200x1600, minim 2 bucati per client ce se pot utilizaconcomitent Aplicatii de postprocesare a imaginilor RM disponibile pe serverul de postprocesare – minim 1 licenta pentru fiecare aplicatie Minimum / Maximum Intensity Projections, MPR Masuratori de distantesiunghiuri Aplicatii pentru evaluarea studiilor RM de perfuzie neuro care sa permita procesari sicalcule de hartii de flux sanguin cerebral (rCBF) timp pana la valoarea maxima - TTP (Time To Peak), volums anguin cerebral (rCBV), timp mediu de tranzit - MTT (Mean Transit Time) Analizacurbei de timpșiposibilitatea de creare de hărți color pentrustudiile cu substanță de contrast. Software post-procesarespectroscopie Post-procesare tip SER pentruexaminarile de san Aplicatie de post procesare a imaginilor in dinamica (cu substanta de contrast) ce permite masurarea si analiza proprietatilor vasculare ale leziunilor. Setarea automata a parametrilor de modelare pharma-kinetici: KtranssiKep "Imagistica traiectenervoase: - explorarea cailor de difuzie - imagistica de difuzie tensoriala cu reconstructia tracturilor de mielina in format 3D cat si in format directional codat pe culori " Posibilitatea de fuzionareaimaginilorvolumetriceceprovin de la douatehnicidiferite de imagistica Aplicatiepentruimagisticamultiparametrica de prostata, cu vizualizareimaginilor T2, de difuziesidinamiceponderate T1 precum, raport PI-RADS versiunea 2.1 sicalculdensitate PSA Aplicatie ce permite calculul automat al volumului de substanta cenusiesi al volumului de substanta alba pentru examinarile cerebrale "Aplicatii de post procesare a imaginilor CT disponibile pe serverul de postprocesare – minim 1 licenta pentru fiecare aplicatie. Aplicatii de baza pentru post procesare imagini CT" Posibilitateaaccesariisivizualizarii de imaginiprovenite de la altemodalitati precum MR, PETCT, RX, etc Posibilitateavizualizariiimagini 3D si 4D Calculare de distante, unghiuri, adnotari, ROI, segmentare Posibilitatea renderizare volum Posibilitate de a combina pana la minim 4 volume intr-o vedere 3D siposibilitatea de a ajusta independent culori, nivel transparenta Posibilitatea de navigare prinstructuri anatomice cu aer (trahee, colon) Posibilitate de contur automat pentru leziunile detectate Aplicatiipostprocesareavansate CT Angiografie CT Setectarea automata aartereiaortesi a atereloriliace Tracking automat in timp real pentru toate structurile vasculare Protocoale predefinite pentru vizualizarea si analiza structurilor vasculare intracerebrale, carotida, aorta toracica si abdominala, extremitati Protocol predefinit pentru eliminarea complet automata a structurilor osoase Masurareavolumuluitrombului vascular Masuratorivascularepentrudiametru minim si maxim ale vaselor Segmentarea vaselor pentru analiza calitativa si cantitativa care sa includa urmatoarele masuratori: distante, volume, extractie tromb, diametru minim si maxim, procent relativ stenoza si anevrism Posibilitatea de a crearapoartepentrustudiileanalizate. Analizaoncologie Posibilitate de incarcaresicomparare a celputindouastudiiprovenite de la acelasipacient Posibilitatecalcul RECIST, WHO Posibilitatefuziuneimaginiprovenite de la diferitemodalitati: RM, CT, PET, X-Ray, etc Posibilitatefuziune 2D si 3D Posibilitate de a combinaimaginianatomicesifunctionaleprovenite de la diverse modalitati Posibilitategenerarerapoarte Analizacerebrala Perfuziecerebrala cu determinareaurmatorilorparametri: Tmax, MTT Detectarea automata a vascularizatieicerebrale Vizualizarevolumetrica a hartilorfunctionale Eliminare automata aoaselorcapului Harti functionalepentru: volumul cerebral, debit, contrast, permeabilitate capilara. Segmentarehematoamecerebrale in imagini fara substanta de contrast Detectiesisegmentareanevrismecerebrale Posibilitategenerarerapoartepacient Analizapulmonara Vizualizare automata nodulpulmonar Analiza automata a nodulilor pulmonari cu determinarea a minim urmatorilor parametri: volum, timpdublare, procent de crestere. Urmarire nodul pulmonar si posibilitate comparatie cu examinari provenite de la momente diferite de timp. Segmentare automata a plamanilorsi a cailoraeriene Masuratori automate a grosimiiperetilorcailoraeriene Posibilitate de incarcare si comparare a cel putin 2 studii provenite de la acelasi pacient Posibilitate generare rapoarte
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## F4.2 LP
Specificaţii tehnice (F4.2)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor medicale, conform necesităților IMSP Institutul de Neurologie și Neurochirurgie, pentru anul 2021 | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
3310000-1 | 1 | Sistem de angiografie biplanar cu brat C | Sistem de angiografie biplanar cu brat C | [6 empty] | până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în exploatare în termen de 20 zile din momentul livrării (pentru cele care necesită instalarea)
3310000-1 | 2 | Tomograf Computerizat | Tomograf Computerizat | [6 empty] | până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în exploatare în termen de 20 zile din momentul livrării (pentru cele care necesită instalarea)
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________