## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Dispozitivelor medicale, conform necesităților instituțiilor medico- sanitare publice pentru anul 2022 (listă suplimentară 16) | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 9
3310000-1 | 1 | Dispozitiv de dezinfecție și control al infecțiilor aerogene | Dispozitiv de dezinfecție și control al infecțiilor aerogene |  |  |  | Dispozitiv de dezinfecție și control al infecțiilor aerogene Descriere Dispozitiv pentru dezinfecția aerului din încăpere prin distrugerea: virușilor, bacteriilor, fungilor, compușilor organici volatili Parametru Specificație Suprafața efectivă de prelucrare 220 - 260 m3/oră Principiul de lucru recirculare flux de aer și distrugere de microorganizme Locul distrugerii microorganizmelor în interiorul dispozitivului Tehnologia de baza generare de cîmp plazmatic Utilizarea dispozitivului în prezența pacienților și personalului medical Fără restricții Prezența de produse secundare (miros, radiație, alte) în rezultatul lucrului dispozitivului Fără de emisie a produselor secundare Utilizarea consumabilelor fără utilizarea consumabilelor Nivelul maximal de zgomot 40 - 45 dB Viteza ventilatorului reglabilă, cu 2 trepte Consum de energie maxim 20W/oră Tensiunea de alimentare 220-240VAC, 50Hz Dovada eficacității asupra virușilor prezentate dovezi/rezultatele testelor efectuate de laboratoare internationale Dovada eficacității asupra bacteriilor prezentate dovezi/rezultatele testelor efectuate de laboratoare internationale Dovada eficacității asupra fungilor (micetelor) prezentate dovezi/rezultatele testelor efectuate de laboratoare internationale Dovada eficacității asupra compușilor organici volatili prezentate dovezi/rezultatele testelor efectuate de laboratoare internationale Calitate și siguranța, certificări ISO 9001, Metoda de montare / fixare pe perete vertical
3310000-1 | 2 | Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 100-200L | Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 100-200L |  |  |  | Frigider pentru reactivi cu ușa transparenta 100-200L Descriere Frigidere proiectate pentru a stoca produse de laborator, culturi și probe la temperaturi de obicei între 2 și 8 grade Celsius. Aceste frigidere constau în mod obișnuit dintr-o cameră cu un interior rezistent la coroziune (oțel inoxidabil de obicei), minimizarea riscului de alterare, contaminare și / sau coroziune a conținutului. Parametrul Specificația Configuraţie mobil Capacitatea 100 - 200 l da Număr de rafturi ≥ 3 Uşa Număr 1 Transparentă da Mecanism blocare cu cheie Lumină interior da Construcţie interioară materiale anti-bacterial prevazut pentru prelucarare Construcţie exterioară cu acoperire anticorozivă Afisaj temperatură digital Alarme acustică vizuală Răcire ventilată Temperatura reglabilă 2 ... +8 °C Alimentare 220 V, 50 Hz Refrigerent fară CFC / HCFC Zgomot < 48 dB Accesorii coşuri tip sertar, da
3310000-1 | 3 | Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 200-300L | Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 200-300L |  |  |  | Descriere Frigidere proiectate pentru a stoca produse de laborator, culturi și probe la temperaturi de obicei între 2 și 8 grade Celsius. Aceste frigidere constau în mod obișnuit dintr-o cameră cu un interior rezistent la coroziune (oțel inoxidabil de obicei), minimizarea riscului de alterare, contaminare și / sau coroziune a conținutului. Parametrul Specificația Configuraţie mobil Capacitatea 200 - 300 l da Număr de rafturi ≥ 4 Uşa Număr 1 Transparentă da Mecanism blocare cu cheie Roţi da Frîne da Lumină interior da Construcție interioară materiale anti-bacterial prevăzut pentru prelucrare Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă Afisaj temperatură digital Alarme acustică vizuală Răcire ventilată Temperatura reglabilă 2 ... +8 °C Alimentare 220 V, 50 Hz Refrigerent fară CFC / HCFC Zgomot < 48 dB Accesorii coşuri tip sertar, da
3310000-1 | 4 | Congelator pentru laborator (Ultra-Low freezer), vertical 100-200L | Congelator pentru laborator (Ultra-Low freezer), vertical 100-200L |  |  |  | Congelator pentru laborator (Ultra-Low freezer), vertical 100-200L Cod 140600 Descriere Congelatoarele sunt concepute pentru a oferi stocare specializată pentru probe biologice, culturi de celule și alte materiale sensibile la temperatura Parametrul Specificația Configuraţie vertical Capacitatea internă a camerei 100-200 litri Număr de sertare, tip box ≥ 2 buc. Uşa Externă min. 1 Mecanism blocare cu cheie Roţi da Construcție interioară oţel inoxidabil Construcţie exterioară cu acoperire anticorozivă Afişaj temperatură digital ecran grafic / LED Înregistrare temperaturii și posibilitatea de export pe stic USB da, cu soft inclus dacă este necesar pentru citirea datelor exportate la calculator Alarme acustică vizuală ușa deschisă lipsa curentului electric Posibilitatea de setare a alarmei limita maximă a temperaturii limita minimă a temperaturii Baterie internă pentru alarmă și menținerea datelor a alarmelor da, min. 48 ore Răcire ventilată sau statică Refrigerent fară CFC / HCFC Domeniu de temperatură -50°C .. -86 °C Alimentare 220 V, 50 Hz Nivelul de zgomot ≤ 60 db
3310000-1 | 5 | Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 400-500L | Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 400-500L |  |  |  | Frigider pentru reactivi cu ușa transparenta 400-500L Cod 140730 Descriere Frigidere proiectate pentru a stoca produse de laborator, culturi și probe la temperaturi de obicei între 2 și 8 grade Celsius. Aceste frigidere constau în mod obișnuit dintr-o cameră cu un interior rezistent la coroziune (oțel inoxidabil de obicei), minimizarea riscului de alterare, contaminare și / sau coroziune a conținutului. Parametrul Specificația Configuraţie mobil Capacitatea 400-500 l Număr de rafturi ≥ 6 Uşa Număr ≥ 1 Descriere transparenta Mecanism blocare cu cheie Roţi da Frîne da Lumină interior da Construcţie interioară materiale anti-bacterial prevazut pentru prelucarare Construcţie exterioară cu acoperire anticorozivă Afisaj temperatură digital Alarme acustică vizuală Răcire ventilată Temperatura reglabilă 2 ... +8 °C Omogenitatea/ uniformitatea termică ±2 °C Alimentare 220 V, 50 Hz Refrigerent fară CFC / HCFC Zgomot < 50 dB
3310000-1 | 6 | Sistem de perfuzie cu încălzire | Sistem de perfuzie cu încălzire |  |  |  | Sistem de perfuzie cu încălzire Descriere Sistem electric de încălzire a produselor sanguine / soluțiilor, utilizat pentru aplicații de transfuzie sau infuzie cu scop de a preveni hipotermia la pacienți Parametrul Specificația Sistem de încălzire 2 plăci din aluminiu cu încălzire Principiul de control al temperaturii Sistem de control PID Senzori de temperatură minim 2 Gama de temperatură la ieșire 30-37 ⁰C, ± 1,5 ⁰C Debitul minim 50 ml/min. (la picurare liberă) minim 150 ml/min. (utilizând o pompă 350 mmHg) Display LCD sau LED Timpul de preîncălzire 2-3 min. Alarmă depășire limită setată acustic, vizual Tensiunea de alimentare 220-240VAC, 50Hz Mecanism de fixare stativ de perfuzie
3310000-1 | 7 | Sistem administrare perfuzii sub presiune | Sistem administrare perfuzii sub presiune |  |  |  | Sistem administrare perfuzii sub presiune Descriere Este folosit pentru pungile cu plasma sau soluțiile perfuzabile Parametrul Specificația Manometrul gradat da, 0-300 mmHg Pară pentru creare presiune da Majetă de tip sac da, pungi 500-1000 ml Mâner de prindere pentru atârnare da
3310000-1 | 8 | Lampă pentru examinare, braț flexibil (caracteristici de baza) | Lampă pentru examinare, braț flexibil (caracteristici de baza) |  |  |  | Lampă pentru examinare, braț flexibil (caracteristici de baza) Descriere Lampă de examinare cu braț flexibil, suport rail clamp Alimentare 220V, 50Hz. Dimensiunea cîmpului luminos ≥ 120 mm Temperatura culorii 4000 - 5500 K Tehnologia Iluminarea bazată pe tehnologia LED Timpul de viață a LED-urilor ≥ 50 000 h Braț flexibil da Nivelul de iluminare la distanță de 50 cm minim 35 000 lux
3310000-1 | 9 | Aspirator chirurgical (performanță avansată) | Aspirator chirurgical (performanță avansată) |  |  |  | Aspirator chirurgical (performanță avansată) Cod 130350 Descriere Aspiratoarele chirurgicale sunt capabile să creeze o presiune de vid > 600 mmHg. Cele mai multe proceduri chirurgicale necesită aspirare pentru a elimina sîngele şi lichidele care se acumulează în zona operatorie şi obstrucţionează vizibilitatea chirurgului. Parametru Specificația Limita maximă ≥ 670 mmHg Rata de flux, l/min. ≥ 60 l/min Indicator vacuum da, eroarea ≥±10% Reglator aspirație da Nivelul de zgomot, dBA ≤ 50 dBA Vas colector "În timpul aspirării se utilizează doar un vas colector" da Selector mecanic de vas da Numărul vaselor 2 buc. Capacitatea, L ≥ 4 L Protecție la umplere pentru fiecare vas da Vas tip reutilizabil da Suport "Container pentru amplasarea tubului de aspirare sau alt mecanism de fixare a tubului de aspirarea" da Suport cu rotile ≥ 4 roti Roti cu frâna da, ≥ 2 buc. Mâner pentru transportare da Accesorii Pedală de pornire/oprire a aspirației da "Suport/diviziune pentru fixarea/păstrarea cablului de alimentare 220 V, 50 Hz" da Filtru de unică utilizare 15 buc. Tensiunea de alimentare 220 V, 50 Hz
3310000-1 | 10 | Cărucior (scaun cu rotile) pentru transportarea pacientilor | Cărucior (scaun cu rotile) pentru transportarea pacientilor |  |  |  | Cărucior (scaun cu rotile) pentru transportarea pacientilor - Descriere Cărucior cu rotile pliabil pentru transport pacienti Tip pacient adult Mânere de transport da Suprafață piele artificială sau nailon Caracteristici Cadru contracție oțel vopsit sau inox Mecanism de pliere rigid da Role din față cauciuc dur Ø, minim 20 cm Roți spate rezistente la perforare Ø, minim 60 cm inel autopropulsat din oțel vopsit Frâne pentru fiecare roată Suport cotiera 1 pereche, tampon din PU Suport picioare 1 pereche, detașabile Suprafață scaun pacient Lățime ≥ 55 cm Adâncime ≥ 45 cm Sarcină maximă: minim 200 Kg
3310000-1 | 11 | Butelii oxigen | Butelii oxigen |  |  |  | V=10 l. P=200 kpa. Reductor Bobrov
3310000-1 | 12 | Lampă pentru operații | Lampă pentru operații |  |  |  | Tensiunea de alimentare 220V 2 Sateliți a. Satelit principal LED 140.000 LUX b. Satelit secundar LED 140.000 LUX Sistem de montaj pe tavan cu flanșe și brațe ce permit rotația satelitului principal 360 grade si rotația satelitului secundar 300 grade Specificații satelit principal si secundar: – Diametrul câmpului de lumina reglabil: min. 17-28 cm – Reglarea intensității luminoase: 5-100% – Intensitate luminoasă: 140.000 lux / 1m – Temperatura culorii: 4500K, ±500K; – Indice de redare a culorii Ra=95 – Distanța de lucru: 60-150cm
3310000-1 | 13 | Autoclav | Autoclav |  |  |  | Autoclav 200 l cu încărcare orizontală (oțel inox) cu ciclu de vacuum Încărcare orizontală Construcția interioară din oțel inox Exterior metalic galvanizat sau oțel inox. Securitate la supraîncălzire - da Alarmă acustică, vizuală Durata sterilizaăii reglabilă - da Regimuri de sterilizare presetate ≥ 5 programe Setarea de către utilizator a regimului de sterilizare dorit -da Control electronic Microprocesor Sistem de blocare a ușii autoclavului care împiedică pornirea ciclului dacă este ușa deschisă - da Ușa rămâne blocată până la sfârșitul procesului de sterilizare - da Suprafața exterioara să nu se încălzească Imprimantă termică - da Monitorizarea procesului pe ecran LCD sau afișaj LED Monitorizarea în timp real temperatura în camera de sterilizare presiune (prin manometru sau digital) vacuum (prin manometru sau digital) Ciclu de sterilizare Ciclu de presiune pozitivă Ciclu de vacuum Pre şi post vacuum selectabil Sistem de uscare - da Facilități de setare - timp temperatura eliberare automată a vaporilor, printară a rezultatelor răcire rapidă Volum interior 200 l, ± 20 l Rafturi minim 4-6 buc Precizie timp de sterilizare ± 1 min. Gama de temperatură: 115 - 134 grade C Precizie temperatură ± 2℃ Autoclavul să fie conectat la conductele de apă și canalizare - da Să fie inclus sistem de filtrare a apei utilizate pentru procesul de sterilizare - da Înregistrator date - da Tip date imprimate pe hârtie: data, timp, temperatură, presiune Cerințe de alimentare la rețeaua electrică: 380V, 50 Hz
3310000-1 | 14 | Distilator electric | Distilator electric |  |  |  | Aparat electric ce produce apa distilata de înaltă calitate, chiar și in condițiile utilizării unei surse de apa de calitate scăzută cu domeniul de utilizare în laborator, farmacie, medical. Parametru Specificație Recipient ≥ 2l Capacitatea de distilare ≥ 25 l/h Materialul carcasei oțel inox Materialul de contact si elemente de încălzire oțel inox pH 5,0-7 Conductivitate 0,056-5,0 µs/cm
3310000-1 | 15 | Ultrasonograf Cardiac, Consola cu Ultrasunete, portabil | Ultrasonograf Cardiac, Consola cu Ultrasunete, portabil |  |  |  | APLICAŢII CLINICE General, cardiac, intracardiac PROBE PORTURI 1 PROBE TIP, MHz Linear să fie acoperit diapazonul 4-12 Mhz Phased/Vector să fie acoperit diapazonul 2,5-8 Mhz Convex să fie acoperit diapazonul 2-6 Mhz ICE, intracardiac Eco 2 - 11 MHz NIVELE DE GRI ≥256 GAMA DINAMICĂ ≥250dB PREPROCESARE, Canale digitale ≥120000 POSTPROCESARE da Moduri M-mod şi 2-D, Doppler, Doppler color da (2D M, B regim, TTE, auto EF, smart Eco, TVI/TI, TSI, MDI, LVO contrast, CardioLab/MacLab interfata, DTI, THI, , dinamic TCE,) ICE Tip intracardiac Prezență modulul interfață pentru sonde ICE da soft pentru vizualizare intracardiacă da Transductorul ICE de diametru 8-10 F 1 buc. compatibilitate cu sonda intracardiaca de ultrasunete da FUNCŢIONALITĂŢI Măsurători digitale da Diapazon dinamic selectabil da Focalizare de transmisie ajustabilă da Focalizare de recepţie dinamică da Măsurători pe reluarea video da PAN/ZOOM imagine în timp real da imagine îngheţată da STOCARE IMAGINI Capacitate ≥250GB Cine da Conexiune de tip DICOM 3.0 cu protecție datelor personale la împărțirea datelor da Securitatea datelor personale da PACHETE DE ANALIZĂ Cardiac da Vascular optional ICE, intracardiac Eco da diferite algoritme și programe specializate de calculare al FE VS, al configurației VM etc. Memorie interna pentru stocare, GB de tip SSD, min 250 GB Conectarea la monitor extern da Analizarea datelor posibiitate de conectare la sistemele Cloud MONITOR minim 15" ecran sensorial DIVIZARE MONITOR da ACCESORII Troleu pentru portare/ stație doc cu 4 porturi pentru probe și pachet de baterie da Imprimantă da Cablu ECG da Swift link-ul pentru conectarea cu transductorul intracardiac da GARANȚIE minimum 12 luni DESERVIRE minimum 24 de luni in perioada postgaranție Termen de exploatare așteptat minimum 7 ani TRANING SI PREGĂTIREA SPECIALISTULUI obligatoriu
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Dispozitivelor medicale, conform necesităților instituțiilor medico- sanitare publice pentru anul 2022 (listă suplimentară 16) | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | Valoarea estimată | beneficiar
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
3310000-1 | 1 | Dispozitiv de dezinfecție și control al infecțiilor aerogene | Dispozitiv de dezinfecție și control al infecțiilor aerogene |  | 12 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în exploatare în termen de 15 zile din momentul livrării (pentru cele care necesită instalarea) | 660000 | IMSP Institutul de Medicină Urgentă
3310000-1 | 2 | Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 100-200L | Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 100-200L |  | 3 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în exploatare în termen de 15 zile din momentul livrării (pentru cele care necesită instalarea) | 60000 | IMSP Institutul de Medicină Urgentă
3310000-1 | 3 | Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 200-300L | Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 200-300L |  | 2 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în exploatare în termen de 15 zile din momentul livrării (pentru cele care necesită instalarea) | 50000 | IMSP Institutul de Medicină Urgentă
3310000-1 | 4 | Congelator pentru laborator (Ultra-Low freezer), vertical 100-200L | Congelator pentru laborator (Ultra-Low freezer), vertical 100-200L |  | 2 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în exploatare în termen de 15 zile din momentul livrării (pentru cele care necesită instalarea) | 92000 | IMSP Institutul de Medicină Urgentă
3310000-1 | 5 | Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 400-500L | Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 400-500L |  | 2 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în exploatare în termen de 15 zile din momentul livrării (pentru cele care necesită instalarea) | 130000 | IMSP Institutul de Medicină Urgentă
3310000-1 | 6 | Sistem de perfuzie cu încălzire | Sistem de perfuzie cu încălzire |  | 2 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în exploatare în termen de 15 zile din momentul livrării (pentru cele care necesită instalarea) | 120000 | IMSP Institutul de Medicină Urgentă
3310000-1 | 7 | Sistem administrare perfuzii sub presiune | Sistem administrare perfuzii sub presiune |  | 14 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în exploatare în termen de 15 zile din momentul livrării (pentru cele care necesită instalarea) | 11200 | IMSP Institutul de Medicină Urgentă
3310000-1 | 8 | Lampă pentru examinare, braț flexibil (caracteristici de baza) | Lampă pentru examinare, braț flexibil (caracteristici de baza) |  | 16 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în exploatare în termen de 15 zile din momentul livrării (pentru cele care necesită instalarea) | 160000 | IMSP Institutul de Medicină Urgentă
3310000-1 | 9 | Aspirator chirurgical (performanță avansată) | Aspirator chirurgical (performanță avansată) |  | 6 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în exploatare în termen de 15 zile din momentul livrării (pentru cele care necesită instalarea) | 96000 | IMSP Institutul de Medicină Urgentă
3310000-1 | 10 | Cărucior (scaun cu rotile) pentru transportarea pacientilor | Cărucior (scaun cu rotile) pentru transportarea pacientilor |  | 25 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în exploatare în termen de 15 zile din momentul livrării (pentru cele care necesită instalarea) | 175000 | IMSP Institutul de Medicină Urgentă
3310000-1 | 11 | Butelii oxigen | Butelii oxigen |  | 6 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în exploatare în termen de 15 zile din momentul livrării (pentru cele care necesită instalarea) | 18500 | IMSP Spitalul Clinic al Ministerului Sănătății
3310000-1 | 12 | Lampă pentru operații | Lampă pentru operații |  | 1 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în exploatare în termen de 15 zile din momentul livrării (pentru cele care necesită instalarea) | 110000 | IMSP Spitalul Clinic al Ministerului Sănătății
3310000-1 | 13 | Autoclav | Autoclav |  | 1 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în exploatare în termen de 15 zile din momentul livrării (pentru cele care necesită instalarea) | 350000 | IMSP Spitalul Clinic al Ministerului Sănătății
3310000-1 | 14 | Distilator electric | Distilator electric |  | 2 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în exploatare în termen de 15 zile din momentul livrării (pentru cele care necesită instalarea) | 15000 | IMSP Spitalul Clinic al Ministerului Sănătății
3310000-1 | 15 | Ultrasonograf Cardiac, Consola cu Ultrasunete, portabil | Ultrasonograf Cardiac, Consola cu Ultrasunete, portabil |  | 1 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în exploatare în termen de 15 zile din momentul livrării (pentru cele care necesită instalarea) | 600000 | IMSP Institutul de Cardiologie
2647700
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________