## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Dispozitivelor medicale, conform necesităților instituțiilor medico- sanitare publice pentru anul 2022 (listă suplimentară 4) | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatprul economic
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8
3310000-1 | 1 | Autoclav cu vacum, V – 60 L | Autoclav cu vacum, V – 60 L |  |  |  | Autoclav 60 L, cu vacum, clasa B Descriere Sterilizatoare cu aburi utilizează aburi sub presiune care generează căldură umedă, ce ajută la eliminarea microvilor viabili din dispozitive medicale non-termic-sensibile, inclusiv produse tolerante la căldură folosite pentru îngrijirea pacientului cu scopuri chirurgicale. Parametrul Specificația Clasa autoclavului Calsa B Construcția interioară camera de sterilizare din oțel inox Exterior Metalic galvanizat sau oțel inox au alte materiale rezistent la acțiunea substanețlor de prelucrare sanitară. Securitate supraîncălzire da Securitate suprapresiune da Alarmă acustică vizuală Durata sterilizării reglabilă Control microprocesor Sistem de blocare a ușii autoclavului, care împiedică pornirea ciclului dacă este ușa deschisă da Usa rămîne blocată pînă la finisarea ciclului de sterilizare da Suprafața exterioară să nu se încălzească Setarea de către utilizator a modului de lucru dorit da Imprimantă da Afisaj alfanumeric Ciclu de sterilizare ciclu de presiune pozitivă Ciclu de vacum da Pre și post vacum selectabil Sistem de uscare da Facilități de setare timp temperatură eliberare autonomă a vaporilor , printare a rezultatelor răcire rapidă Volum interior 60 L - 65 L Precizie timp de sterilizare 1 min Rafturi da, min. 4 Regimuri de sterilizare minim 4 regimuri Temperatura de sterilizare 121 grade C; 134 grade C Gama de temperatură 115 - 134 grade C Cicluri preprogramate sterilizare și uscare Înregistrator date da, - timp, data, presiune Rezervor pentru apă distilată da Suport pentru autoclav da Alimentare 220 V, 50 Hz
3310000-1 | 2 | Sistem garou pneumatic | Sistem garou pneumatic |  |  |  | Sistem de garou pneumatic, cu accesorii Descriere: pentru utilizarea în timpul intervențiilor chirurgicale, care restricționează circulația sîngelui la nivelul membrilor Aplicații Specificația Presiune minim/maxim 50/800 mmHg Interval de timp 5 - 180 min Ecran LCD grafic operare touchscreen 2 canale (4 porturi pentru 2 mansete duble sau mansete simple) da Senzor LOP pentru verificarea presiunii de ocluzie a membrelor și reglarea automată a presiunii optime da Autotestare a presiunii și verificarea sistemului da Calibrare automată a senzorului de presiune da Sistem de alarmă da Baterie încorporată (12-72 ore) da Interfață de utilizare a ecranului tactil da Suport pentru masa sau stîlp da
3310000-1 | 3 | Carucior (scaun cu rotile) pentru transportarea pacientilor | Carucior (scaun cu rotile) pentru transportarea pacientilor |  |  |  | Descriere "Carucior cu rotile pliabil pentru transport pacienti adulti, construit pe cadru din otel, varianta de sezut: de la 50 cm până la 55 cm; cu antrenare manuala pentru uz exterior; buzunar spate pentru transportul actelor; manere rabatabile, capitonate cu burete pentru un confort sporit. Șezut si spătar din material sintetic moale de culoare neagră, lavabil. Roți din față cu diametrul ≥18cm, roțile din spate cu diametrul ≥56 cm Suport picioare detasabil, cu miscare de rotatie antero-posterioara, reglabil in lungime, cu pedala din plastic si curea fixare călcâi." Scarcina maximă de transportare minim 120 kg Suprafața rezistentă la soluți de prelucrare
3310000-1 | 4 | Fibrobronhoscop compatibil cu EVIS EXERA III | Fibrobronhoscop compatibil cu EVIS EXERA III |  |  |  | Fibrobronhoscop compatibil cu EVIS EXERA III Cod Anexa 2 Descriere Fibronhoscop destinat diagnosticului și tratamentul cailor respiratori, compatibil cu sistemul video endoscopic Olympus EVIS EXERA III Parametrul Specificația Sistem optic Unghiul cîmpului de vedere ≥ 120 grade Înclinarea cîmpului vizual 0 grade Adîncimea cîmpului vizual 3- 100 mm Capul distal ≤ 6 mm Diametrul exterior ≤ 6,2 mm Înclinarea capului distal sus/jos 180/130 grade Diametrul tubului introdus ≤ 6mm Lungimea de lucru ≥ 600 mm Canalul de instrumente ≥ 2,7 mm Complectarea Piesă bucală -2 unit. Pensă de biopsie- 2 unit. Compatibilitatea Compatibil cu Sistem Video Endoscopic EVIS EXERA III, CV-190 Olympus Metode de sterilizare Chimic Compatibil cu masina de spalat/dezinfectat endoscoape ETD-4, Olympus Posibilitatea de a se efectua multiple proceduri de sterilizare
3310000-1 | 5 | Baie de apă circulară pentru histologie | Baie de apă circulară pentru histologie |  |  |  | Baie de apă circulară pentru histologie Cod Anexa 3 Descriere Este intrebuințată la îndepărtarea țesutului în parafina care vine din microtom, cu izolare termica pentru a minimiza pierderile de temperatură. Temperatura poate fi reglată și controlată. Parametru Specificație Volumul maxim a vasului 2,5 - 3,5 litri Temperatura setare de la +30°C…la +80°C Precizie ±1,5 °C Acoperire antimicrobiană da Indicator de temperatura da Deconectare automată la supraîncălzire da Alimentare 220V, 50Hz
3310000-1 | 6 | Brancarda sanitară cu targă detașabilă | Brancarda sanitară cu targă detașabilă |  |  |  | Brancarda sanitară cu targă detașabilă Cod Anexa 4 Descriere "Brancardă destinată pentru transportarea pacienților, cu targă detașabilă" Parametru Specificație Poziționare Tredelinburg ≥ 15 grade Control manual/mecanic Caracteristici Bare laterale da Roți Diametru ≥ 15 cm Frine ≥ 2 Sarcina maximă ≥ 200 kg Dimensiuni ≥ 200 x 75 cm "Mînere pentru transportarea brancardei" da Targa sanitară da, detașabilă Saltea, rezistentă la prelucrare și apă da, detașabilă "Să fie dotată cu rotile/bamper de protecție în toate patru colțuri pentru evitarea lovirii de perete" da
3310000-1 | 7 | Sistem pentru dezghețare și încălzirea plasmei și a pungilor de sânge | Sistem pentru dezghețare și încălzirea plasmei și a pungilor de sânge |  |  |  | Sistem pentru dezghetarea și încalzirea plasmei și a pungilor de sânge Cod Anexa 5 Descriere Dispozitiv medical pentru dezghetarea si incalzirea plasmei si a pungilor de sange cu caldura uscata Parametrul Specificația Metoda de lucru cu caldură uscată Capacitatea de încarcare 4 -6 pungi Temperatura mentinuta constant 37 ℃ Puterea 600-900 W Agitator opțional Controlul temperaturii componentelor sanguine Senzor infraroșu Ecran LED Da Afișarea temperaturii componentelor sanguine Da Alimentare de la rețea 220V 50 Hz
3310000-1 | 8 | Dispozitiv pentru vizualizarea venelor | Dispozitiv pentru vizualizarea venelor |  |  |  | Dispozitiv pentru vizualizarea venelor Cod Anexa 6 Descriere Dispozitiv pentru vizualizarea venelor in timp real, neinvaziv Parametrul Specificația Acumulator intern da Timp de funcționare minim 2 ore Material Plastic Sursa luminii lămpi inflaroșii Distanța optimă a imaginii 200mm±50mm Rezoluție imagine ≤1024x768 Precizia alinierii ≤0.5mm Tehnologia de proiecție da
3310000-1 | 9 | Microscop trinocular | Microscop trinocular |  |  |  | Descriere Microscoapele cu lumină sînt folosite în laboratoare clinice sau în spitale pentru a examina lichide biologice, ţesuturi, cu camera digitală video. Diafragmă de câmp pentru iluminarea Koehler Tub binocular cu unghi de înclinare 30° -cu ajustarea distanţei interpupilare în diapazonul minim 52-75 mm; Oculare 10x/20 – 2 buc.(cel puțin unul cu focusare) Iluminare halogen sau LED Sistem de achiziționare a imaginilor Cameră video Digitală Modul de montare Integrată în carcasă sau montată top Tehnologia camerei CCD Calitatea imaginei furnizate Minimum Full HD Frecvența maximă de citire a imaginilor Minimum 30 fps Dimensiunea pixelului Minimum 3,4 µm Posibilitatea conectării la PC da Modul de conectare la calculator USB 3.0 sau Cablu FireWire 800 Unitatea de alimentare încorporată Sursa de alimentare 220V, 50Hz Accesorii Ulei de imersie – o sticluță Lampă halogen sau LED - 3 bucăți
3310000-1 | 10 | Unitate de criochirurgie portativă | Unitate de criochirurgie portativă |  |  |  | Descriere Crioterapia cu azot lichid reprezintă tratamentul de elecție sau o metodă alternativă de tratament pentru o varietate de leziuni ale pielii, tratamentul se efectueaza la o temperatura de -196°C, atat prin contact direct cât si prin pulverizare. Parametrul Specificația Crioagent Azot lichid Temperatura -196°C Capacitatea rezervorului ≥ 500 ml Set conuri, 5-8 unități de dimensiuni diferite Da
3310000-1 | 11 | Videocolonoscop compatibil cu EVIS EXERA III | Videocolonoscop compatibil cu EVIS EXERA III |  |  |  | Descriere Fibronhoscop destinat diagnosticului și tratamentul tubului digestiv si a arborelui bronsic, tehnologia de banda ingusta de culoare, care are rolul de a evidentia capilarele si structurile de pe suprafata mucoasei, pentru o mai buna delimitarea a leziunilor de la nivelul mucoasei compatibil cu sistemul video endoscopic Olympus EVIS EXERA III Parametrul Specificația Tubul de inserție Lungimea totală ≥1990 Lungimea de lucru ≥ 1680 mm Diametrul exterior ≤ 12.8 mm Canalul de lucru Diametrul ≥ 3,7 mm Optica Unghiul cîmpului de vedere >140 Înclinarea cîmpului vizual 0 grade Adîncimea cîmpului vizual 3-100 Rata de deflecție sus/jos 180 grade stînga/dreapta 160 grade Compatibilitatea Compatibil cu Sistem Video Endoscopic EVIS EXERA III, CV-190 Olympus Imersibil da Metode de sterilizare Chimic Compatibil cu masina de spalat/dezinfectat endoscoape ETD-4, Olympus Posibilitatea de a se efectua multiple proceduri de sterilizare
3310000-1 | 12 | Lampă chirurgicală cu 1 satelit (caracteristici de baza) | Lampă chirurgicală cu 1 satelit (caracteristici de baza) |  |  |  | Descriere Lampă chirurgicală fără umbre destinată pentru iluminare în investigații chirurgicale majore cu fixare pe tavan Parametrul Specificația Caracterisitici tehnice Sistem de iluminare bazat pe tehnologia LED (Light Emitting Diodes) da Numărul de sateliți 1 Temperatura culorii 4,500 ±500 K Indexul de culoare ≥ 95 Dimensiunea cîmpului, cm Diametrul 14 - 28 cm Adîncimea ≥ 80 cm Distanța de lucru 0.7-1.4 m Nivelul de iluminare la 1 m distanță ≥ 120000 lux Rotația 270 grade Ajustare pe verticală, cm ≥ 70 Cresterea temperaturii în campul operator < 1º C Alimentarea Rețeaua electrică 220V, 50Hz Durata medie de viaţă a LED-urilor min. 50 000 h Mînere detașabile sterilizabile Panou de control integrat în lampa principal Înălţimea podului 3-4 m
3310000-1 | 13 | Lampa chirurgicala cu 2 sateliti (caracteristici de baza) | Lampa chirurgicala cu 2 sateliti (caracteristici de baza) |  |  |  | Descriere Lampă chirurgicală fără umbre destinată pentru iluminare în investigații chirurgicale majore cu fixare pe tavan cu 2 sateliți Parametrul Specificația Caracterisitici tehnice Sistem de iluminare bazat pe tehnologia LED (Light Emitting Diodes) da Numărul de sateliți 2 Temperatura culorii 4,500 ±500 K Indexul de culoare > 95 Dimensiunea cîmpului, cm Diametrul 14-25 cm Adîncimea ≥ 80 cm Distanța de lucru 0.7-1.5 m Nivelul de iluminare la 1 m distanță "satelitul nr.1 ≥ 120 000 lux, satelitul nr.2 ≥ 120 000 lux" Rotația 270 grade Ajustare pe verticală, cm ≥ 70 Cresterea temperaturii în campul operator <1º C Alimentarea Rețeaua electrică 220V, 50Hz Durata medie de viaţă a LED-urilor min. 50000 h Mînere detașabile sterilizabile Panou de control integrat în lampa principal Înălţimea podului 3-4 m
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Dispozitivelor medicale, conform necesităților instituțiilor medico- sanitare publice pentru anul 2022 (listă suplimentară 4) | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | Beneficiar | Valoarea estimată
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
3310000-1 | 1 | Autoclav cu vacum, V – 60 L | Autoclav cu vacum, V – 60 L | buc | 2 |  |  |  |  | până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în exploatare în termen de 15 zile din momentul livrării (pentru cele care necesită instalarea) | Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie | 160000
3310000-1 | 2 | Sistem garou pneumatic | Sistem garou pneumatic | buc | 2 |  |  |  |  | până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în exploatare în termen de 15 zile din momentul livrării (pentru cele care necesită instalarea) | Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie | 240000
3310000-1 | 3 | Carucior (scaun cu rotile) pentru transportarea pacientilor | Carucior (scaun cu rotile) pentru transportarea pacientilor | buc | 14 |  |  |  |  | până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în exploatare în termen de 15 zile din momentul livrării (pentru cele care necesită instalarea) | Institutul Oncologic | 58333.3333
3310000-1 | 4 | Fibrobronhoscop compatibil cu EVIS EXERA III | Fibrobronhoscop compatibil cu EVIS EXERA III | buc | 1 |  |  |  |  | până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în exploatare în termen de 15 zile din momentul livrării (pentru cele care necesită instalarea) | Institutul Oncologic | 208333.3333
3310000-1 | 5 | Baie de apă circulară pentru histologie | Baie de apă circulară pentru histologie | buc | 15 |  |  |  |  | până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în exploatare în termen de 15 zile din momentul livrării (pentru cele care necesită instalarea) | Institutul Oncologic | 250000
3310000-1 | 6 | Brancarda sanitară cu targă detașabilă | Brancarda sanitară cu targă detașabilă | buc | 1 |  |  |  |  | până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în exploatare în termen de 15 zile din momentul livrării (pentru cele care necesită instalarea) | Institutul Oncologic | 23333.3333
3310000-1 | 7 | Sistem pentru dezghețare și încălzirea plasmei și a pungilor de sânge | Sistem pentru dezghețare și încălzirea plasmei și a pungilor de sânge | buc | 1 |  |  |  |  | până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în exploatare în termen de 15 zile din momentul livrării (pentru cele care necesită instalarea) | Institutul Oncologic | 100000
3310000-1 | 8 | Dispozitiv pentru vizualizarea venelor | Dispozitiv pentru vizualizarea venelor | buc | 1 |  |  |  |  | până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în exploatare în termen de 15 zile din momentul livrării (pentru cele care necesită instalarea) | Institutul Oncologic | 23333.3333
3310000-1 | 9 | Microscop trinocular | Microscop trinocular | buc | 4 |  |  |  |  | până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în exploatare în termen de 15 zile din momentul livrării (pentru cele care necesită instalarea) | Institutul Oncologic | 166666.6667
3310000-1 | 10 | Unitate de criochirurgie portativă | Unitate de criochirurgie portativă | buc | 2 |  |  |  |  | până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în exploatare în termen de 15 zile din momentul livrării (pentru cele care necesită instalarea) | Institutul Oncologic | 125000
3310000-1 | 11 | Videocolonoscop compatibil cu EVIS EXERA III | Videocolonoscop compatibil cu EVIS EXERA III | buc | 3 |  |  |  |  | până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în exploatare în termen de 15 zile din momentul livrării (pentru cele care necesită instalarea) | Institutul Oncologic | 383333.3333
3310000-1 | 12 | Lampă chirurgicală cu 1 satelit (caracteristici de baza) | Lampă chirurgicală cu 1 satelit (caracteristici de baza) | buc | 4 |  |  |  |  | până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în exploatare în termen de 15 zile din momentul livrării (pentru cele care necesită instalarea) | IMSP IMU | 400000
3310000-1 | 13 | Lampa chirurgicala cu 2 sateliti (caracteristici de baza) | Lampa chirurgicala cu 2 sateliti (caracteristici de baza) | buc | 2 |  |  |  |  | până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în exploatare în termen de 15 zile din momentul livrării (pentru cele care necesită instalarea) | IMSP IMU | 360000
2498333.3333
[6 empty] | Suma total: |  | 0 | 0
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________