## F4.1 LP
Specificaţii tehnice (F4.1)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Realizarea Programului Naţional „Securitatea transfuzională şi autoasigurarea ţării cu produse sanguine” reactive și consumabile medicale conform necesităților pentru anul 2021 |  |  |  |  | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
3310000-1 | 1 | Sistem portabil de monitorizare microbiologică a aerului | Sistem portabil de monitorizare microbiologică a aerului |  |  |  | 1.Va asigura la prelevare toate condițiile în corepsundere cu indicațiile ISO 14698 partea 1 și 2 în plăci Pietri de 90 mm 2.Diametrul Capului de Prelevare - 10cm 3.Debit nominal de aer, litri / min -100 ± 2,5% 4.Volume de prelevare în lit: a) pentru standardele de 50, 100, 250, 500, 1000 b) modificare manuală cu definirea de la 1 la 2000 litri; c) reglare debit de aer. 5.Volum total de aspirare în lit - 42000± 2,5% 6.Calibrare –automata 7. Baterie: a) tip Li-Ion, reîncărcabilă; b) putere 7.4 V / 6.9 Ah c) timpul de încărcare completă nu va depăși 3,5 ore; d) timpul de funcționare nu mai putin de 6,5 ore 8. Anemometru: a) tip Hot-wire; b) control numeric; c) senzori de temperature; d) senzori de presiune. 9. Display - alfanumeric cristale lichide, cu caractere de la 25 la 35. 10. Motor a) putere - 6V; b) Driving Motor; c) Frecvență PWM specific pentru driving motor 11.Material carcasei - aluminiu anodizat 12. Greutate - până la 2,5 kg 13. Conexiuni - USB 14. Soft pentru conectarea la PC 15. Accesorii: a) Trusa specializata; b) Încărcător putere - 220 Volt, 50 KHz, buc - 1 c) Cap de Prelevare, buc - 1; d) cutii Pietri, buc – din plastic, diametrul 90mm, sterile, cu capac, compatibile cu dispozitivul oferit, în cantitate de 2000. - Declaraţie de conformitate CE/SM şi/sau Certificat de conformitate CE/SM. - Confirmarea privind prezentarea la livrare a copiilor manualului de deservire or servis manual, diagrama electronica, pașapoartelor tehnice, inclusiv descrierea părților tehnice și componente a dispozitivului, autorizat de producător pentru fiecare dispozitiv. - Confirmarea privind livrarea și instalarea gratuită a dispozitivelor medicale, în termen de 10 zile lucrătoare din data de notificare emisă de beneficiar. - Confirmarea prezentării Certificatului de calibrare la livrarea dispozitivului. - Confirmarea realizării procedurii de validare IQ/OQ/PQ dup criteriile stabilite de producător - Confirmarea privind instruirea gratuită a personalului implicat în operarea dispozitivului medical asigurat de operatorul economic câștigător, pe parcursul a 2 zile din momentul punerii în funcțiune a dispozitivului. - Confirmarea privind asigurarea gratuită a funcționalității, mentenanței, reparației dispozitivelor medicale pe toată perioada de garanție. - Confirmarea privind anul producerii dispozitivului 2021. - Confirmarea a unei perioade de garanție nu mai mică de 36 luni din data finalizării procesului de instruire.
3310000-1 | 2 | Centrifugă cu racire | Centrifugă cu racire |  |  |  | Destinație: pentru centrifugarea unităților de sânge în procesul de producere. 1.Centrifuga cu racire de podea cu capacitate de centrifugare pentru 12 containere de sange la un ciclu 2.Construcție solidă, pentru utilizare continua, ce va asigura protecția activității dispozitivului 3.Toleranța dezechilibru aprox. 30g 4.Diapazon minim cu rotor – 100 ± 50 rpm; 5.Diapazon maxim cu rotor – nu mai puțin de 4500 rpm; 6.Identificare automata a rotorului pentru evitarea depășirii vitezei 7.Refrigerare eficientă (agent de racire analog la R404a) răcire în stand-by 8.Temperatura reglabilă intre 20°C….+40°C 9.Suprafețele interioare (incinta) de inox 10.Rotorul cu 6 pahare metalice, în care se pot încorpora câte 1(unu) pahar din plastic rezistent; 11.Capacitatea paharului de plastic rezistent pentru 2 unități de sânge; 12.Capac securizat cu două blocaje motorizate care asigură închidere sigură a capacului; 13.Deschiderea capacului cu mecanismul arcului pneumatic și posinbilitatea de deschidere de urgență a capacului în caz de întrerupere a curentului electric; 14.Unitatea de control integrată în panoul de comandă; 15.Interfața RS232 sau echivalentul pentru transmitere/transfer de date; 16.Fereastra de vizionare pentru controlul extern al vitezei - în capacul centrifuge, controlată de un microprocesor cu afisaj LCD mare, panoul de control fiind usor de programat cu o singură mână sau cu mănuși, tastatura acoperită cu folie de protecție anti-stropi; indicând în permanență atât valorile presetate, cât și cele actuale; 17.Posibilitate de memorare minim 10 programe; 18.Dotată cu semnalizator de alarmă în caz de eroare; 19.Dotată cu picioare reglabil cu roti; 20.Dotată cu 24 de pahare din plastic rezistent cu o capacitate de ampalsare a 2 containere de sange, compatibile cu paharele metalice a rotorului centrifugii ofertată. Certificatelor autorizate de producător: -ISO13485; ISO 9001:2000; CE pentru producător sau normelor naţionale de producer; Declaraţia de conformitate a produsului ofertat cu lista dispozitivelor medicale conform Directivei 93/42/CE pentru cele cu marcajul CE a componentelor folosite la realizarea sistemului dat; seria de standarde IEC 601 pentru dispozitivul medical electric; protocol de validare a activității dispozitivului medical (activitate în sistem integru); Conformă standardelor international IEC 1010, CE, WEEE alimentarea 220/380V 50Hz; Anul de producere: 2020; Paşaportul tehnic, servis manual, diagrama electronică, cu descrierea părților componente a dispozitivului şi instrucţiunea de utilizare, autorizat de producător cu indicarea anului de producere, seriei şi numărului dispozitivului, prezentat la livrare оn original şi limba de stat, autentificată de biroul de traduceri; Termen de garanţie: 36 luni din momentul punerii оn exploatare a dispozitivului; Instalarea dispozitivului: asigurat de participantul câştigător pe parcursul a 10 zile din momentul livrării; Instruirea personalului: asigurat de participantul câştigător pe parcursul a 10 zile din momentul instalării; Servicii de mentenanță și reparație în perioada de garanție: asigurate de participantul câştigător pe parcursul a 36 luni din momentul punerii оn exploatare.

## F4.2 LP
Specificaţii tehnice (F4.2)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Realizarea Programului Naţional „Securitatea transfuzională şi autoasigurarea ţării cu produse sanguine” reactive și consumabile medicale conform necesităților pentru anul 2021 | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | VALOAREA ESRIMATĂ
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Sistem portabil de monitorizare microbiologică a aerului | Sistem portabil de monitorizare microbiologică a aerului | buc | 2 |  |  |  |  | în termen de până la 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS | 350000
33100000-1 | 2 | Centrifugă cu racire | Centrifugă cu racire | buc | 6 |  |  |  |  | în termen de până la 45 de zile de la de la data înregistrării contractului de către CAPCS | 5070419.06

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________