## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Dispozitivelor medicale, conform necesităților instituțiilor-medico sanitare publice (lista suplimentară 27) | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | standarde de referință
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8
33100000-1 | 1 | Sistem medical automat de purificare a apei prin osmoză inversată | Sistem medical automat de purificare a apei prin osmoză inversată |  |  |  | Sistem medical automat de purificare a apei prin osmoză inversată NUME, CATEGORIA ȘI CODIFICARE Parametrii Specificație minimă așteptată 1 Nume generic Sistem de purificare a apei prin osmoză inversată CARACTERISTICI TEHNICE și CARACTERISTICI FIZICE 2 CAPACITATE Minim 200 litri pe oră da Rezervor / Buffer Tanc cu capacitatea minim 300 litri da 3 COMPONENTE Sistem de prefiltru 1 set: compus din min. 3 nivele de prefiltrare da Manometre de control prefiltru 1 buc. da Sistem de dedurizare a apei cu unitate de control electronică da unitate de osmoză inversastă da Controler incorporat TDS (Total Dissolved Solids) da rezervor (tampon) suplimentar de tip vertical pentru stocare, (doar de calitate alimentară), care asigură un flux constant cu apă purificată chiar și în absența curentului electric sau a apei curente de la robinet (capacitatea rezervorului în tabel) da Pompă de creștere presiune cu pornire/oprire automată, din oțel inoxidabil, pentru sistemele de alimentare cu apă cu sau fără rezervor tampon, diametru de conexiune apeduct minim 20 mm, presiune 4 bar la ieșire da "Sistem de monitorizare în timp real a apei, cu funcție de stopare automată dacă în conducta de admisie este lipsă de apă; Supapa de sens cu arc, încorporată, ajută la menținerea presiunii, împiedică pornirea rapidă și ciclul de funcționare" da componentele ce intră în contact cu apa pompată sunt construite din oțel inoxidabil 304, asigură igiena completă și rezistența maximă la coroziune. da 4 "PREPARAREA APEI ȘI CALITATEA " "Duritate totală: < 3 °d (< 0,5 mmol CaO/L) Conținut total de sare: < 500 mg/l Conținut de clor: < 100 mg/l Valoare pH: 5-8" da 5 CICLU Temperatura apei de intrare Min +5 Celsius - Max +50 Celsius da Din apa de alimentare, osmoza inversă (RO) elimină până la 98 % din sărurile dizolvate, coloizii, particulele, substanțele organice, bacteriile și agenții patogeni da Oprire automată și pornire automată cu senzorul de nivel al apei din rezervorul tampon da 6 SIGURANȚĂ Presiune maximă de intrare a apei 10 kg/cm2 (dacă presiunea de intrare a apei este mai mare decât cea recomandată de producătorul osmozei inversate, instalați PRV [pressure relief valve] înaintea unității) da Presiunea minimă a apei de intrare pentru funcționare 0,8 kg/cm2 da CARACTERISTICI ELECTRICE 7 Caracteristici electrice Tensiune de intrare 200-250V AC (50Hz) da Tensiune de funcționare 24 V DC sau 12 V DC da Pompă de creștere a presiunii din oțel inoxidabil 220V AC (50Hz) da ACCESORII, CONSUMABILE, PIESE DE SCHIMB, ALTE COMPONENTE 8 Accesorii/ piese de schimb set de cartușe și filtre pentru o întreținere de minim 24 luni set, inclusiv membrana de osmoză inversată pentru perioada de 24 luni INSTRUIRE, INSTALARE SI UTILIZARE 9 Transport Furnizorul trebuie să includă transportul până la unitatea medicală finală da 10 Instalare Furnizorul trebuie să efectueze verificările de instalare, siguranță și funcționare înainte de predare. Trebuie asigurată instruirea utilizatorilor și a tehnicienilor. da Supape de presiune pentru apă și pompe de evacuare a apei în canalizare, dacă este cazul da Traseul de electricitate și canalizare a punctelor de racordare, va fi asigurat de beneficiar (confom recomandărilor producătorului) va fi asigurat de beneficiar GARANȚIE ȘI ÎNTREȚINERE 11 Garanție și deservire completă (inclusiv piese de schimb) minim 24 luni da DOCUMENTAȚIE 12 Cerințe de documentare Toate documentele justificative, manualele de operare, de service trebuie prezentate în limba de stat sau în limba engleză. Manualul de utilizare/Instructiunile de utilizare trebuie prezentate în limba engleză și în limba de stat. da
33100000-1 | 2 | Dispozitivul pentru hemodializă | Dispozitivul pentru hemodializă |  |  |  | "Descriere: Dispozitivul pentru hemodializă realizează eliminarea extracorporală a deșeurilor, cum ar fi creatinină și uree și apă liberă din sânge atunci când rinichii sunt într-o stare de insuficiență renală." Display color LCD / TFT, touch screen da Pompe peristaltice pe partea frontală minim 2 Platformă / loc specializat pentru plasare recipient cu concentrat da Mecanism de fixare / suport pentru cartuș cu NaHCO3 da Detector de bule de aer da, ultrasonic Detector scurgeri de sânge da Dispozitiv echipat cu 4 rotile, minim 2 cu frână da Regim de lucru: Hemodializă (HD) da Ultrafiltrare (UF) da Hemodiafiltrare (HDF) da Monitorizarea tensiunii arteriale (BPM / ABPM): Gama de măsurare a tensiunii Sistolică cel puțin 45 – 260 mmHg MAP cel puțin 26 – 220 mmHg Diastolică cel puțin 20 – 200 mmHg Pompă cu seringă incorporată în dispozitivul de bază: Rata de dozare continuă minim 0.5-10 ml/h Incrementarea ≤0.1 ml/h Acuratețea ±10% Seringi acceptate cel puțin de 20 și 30 ml Sistemul dializat: Gama de temperatură cel puțin 34 – 39 °C Măsurarea presiunii transmembranare da Circuit extracorporal: Debitul sanguin Gama cel puțin diapazonul 50-450 ml/min. Debitul de dializă Gama cel puțin diapazonul 300 – 700 mL/min Presiunea liniei de acces (arterial): Gama de operare ˗250 pînă la +300 mmHg Acuratețea ±10% / ±10 mmHg Presiunea liniei de returnare (venos): Gama de operare cel puțin diapazonul 20 pînă la +350 mmHg Acuratețea ±10% / ±10 mmHg Program de curățare / clătire / dezinfecție: Clătire cu apă da Desinfecție chimică da Clătire / dezinfecție fierbinte da Dezinfecție și/sau clătire cu acid (decalcificare) da Alarme vizuale și/sau sonore: Nivel mic da Nivel moderat da Nivel critic da Condiții de alimentare cu apă purificată: Temperatură minim de la 17 la 30℃ Presiune minim de la 1.5 la 6 Bar Sistem de alimentare cu energie electrică: Cablu de alimentare (Schuko -> C13) 220V, 50 Hz Baterie / acumulator incorporat da Clasa de protecție: Electrosecuritate Clasa I / II, Tip B Îpotriva scurgerilor de lichide IPX1 / IP21 Accesorii: Kit de dializă standard (Dializator, cartuș bicarbonat, catetere, etc.) minim 10 proceduri Suport cu minim 4 cârlige pentru pungi cu fluide da Suport dializator da Suport / Coș pentru manjetă NIBP 1 buc. Furtun NIBP cu conectoare 1 buc. Manjetă NIBP cu conector (latex free) mărime - medie (1 buc.) Manjetă NIBP cu conector (latex free) mărime - mare (1 buc.) Termen de garanție 24 luni + mentenanță Manual de utilizare În limba de stat Manual de service În limba engleză
33100000-1 | 3 | Poligraf portabil | Poligraf portabil |  |  |  | : Specificația tehnică Dimensiuni nu mai mult de: (L x W x D): 100 mm x 70 mm x 30 mm Greutatea nu mult de: 200 g inclusiv bateria Propun reformularea în Poligraf de tip portabil da Mediu intern de stocare prezent prin SD card Capacitatea minima de stocare: Min. 100 ore Posibilitatea de notificare a erorii prin ecran încorporat da Dotat cu mod de transmitere a datelor prin USB / Wi-Fi / LAN Alimentare: Baterie reîncărcabilă Li-Ion Nu necesită mentenanță și service da Soft de diagnostic în completatei da Complicația: Centură toracală (pentru măsurarea contracțiilor toracale) - Centură abdominală (pentru măsurarea contracțiilor abdominale) Senzor toracal de presiune - Senzor abdominal de presiune - Senzor SpO2 Fixator pentru senzor SpO2 - Cablu de conectare și transmiterea datelor din dispozitiv în calculator - Baterie reîncărcabilă - Încărcător pentru dispozitiv Geantă de transportare Funcție: Înregistrarea fluxului nazal Înregistrarea contracțiilor abdominale și toracice Înregistrarea sforăitului Înregistrarea SpO2 Înregistrarea pulsului Înregistrarea poziției Înregistrarea ratei de respirație Înregistrarea fazelor T-A Actimetru Înregistrarea în regim Offline și Online
33100000-1 | 4 | Centrifugă de laborator (32 tuburi) 150930 | Centrifugă de laborator (32 tuburi) 150930 |  |  |  | Centrifugă de laborator (32 tuburi) Cod 150930 Descriere Centrifugele de laborator sunt destinate pentru a centrifuga sîngele. Parametrul Specificația Viteza de rotație Minimală, rpm reglabilă Maximală, rpm ≥ 3500 Setări setarea vitezei Capacitatea Tipul tuburilor tuburi de 10 - 15 ml Numărul de tuburi 32 unitati Timer Diapazon minim de timp 1 - ≥60 min Incrementarea ≤1 min Securitatea Blocarea capacului în timpul lucrului obligatoriu Indicatori Indicarori vizual și acustic obligatoriu Debalansare obligatoriu Pornire/oprire obligatoriu Capac deschis obligatoriu Display Digital obligatoriu Nivelul de zgomot ≤ 65 dB obligatoriu Fereastra, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodica, conform normelor si standartelor in vigoare obligatoriu
33100000-1 | 5 | Ventilator pulmonar Adult, pediatric (caracteristici de bază) 110320 | Ventilator pulmonar Adult, pediatric (caracteristici de bază) 110320 |  |  |  | Ventilator pulmonar Adult, pediatric (caracteristici de bază) Cod 110320 Descriere Ventilatoare mecanice oferă suport ventilator temporar sau permanent pentru pacienţii care nu pot respira pe cont propriu sau care au nevoie de asistenţă, menţinînd o ventilare adecvată. Parametrul Specificația Tip Mobil, pe suport cu rotile obligatoriu Tip pacient Adult, pediatric obligatoriu Gama de control/setări Volum total diapazon min. 20-2,000 mL Flux inspir diapazon min. 6-180 L/min Presiune inspir diapazon min. 1-80 cm H2O Rata respiratorie diapazon min. 1-100 rpm Timp inspir diapazon min. 0-3 s. Rata I:E 1:4 la 4:1 FiO2, % 21-100 Buton pentru respirație manuală obligatoriu PEEP/CPAP diapazon min. 0-45 cm H2O Suport presiune diapazon min. 0-45 cm H2O Mecanism triger Presiune Flux Ajustarea presiunii pantă/rampă obligatoriu Funcția suspin obligatoriu Buton 100 % O2 obligatoriu Timpul maxim activ al butonului 100 % O2 2 min Blocarea panoului de control obligatoriu Moduri de operare Modul A/C A/C Volum respirator obligatoriu A/C presiune respiratorie obligatoriu Modul SIMV SIMV volum respirator obligatoriu SIMV presiune respiratorie obligatoriu Modul CPAP CPAP, CPAP/suport presiune (PS) obligatoriu Modul Apnea-backup obligatoriu Ventilație neinvazivă, NIV obligatoriu Parametri monitorizați/afișați Presiunea inspiratorie maximă obligatoriu Presiunea medie în căile respiratorii obligatoriu Presiunea PEEP obligatoriu Volumul total obligatoriu Monitorizarea FiO2 obligatoriu Rata respiratorie obligatoriu Timp inspir obligatoriu Timp expir obligatoriu Rata I:E obligatoriu Volumul minutar spontan obligatoriu Alarme pacient FiO2 mare/mic obligatoriu Volum minutar mare/mic obligatoriu Presiune inspir mare/mică obligatoriu PIP mare obligatoriu PEEP mare obligatoriu Lipsă PEEP obligatoriu Apnea obligatoriu Presiune/ocluzie continuă ridicată obligatoriu Inversare IE obligatoriu Circuit respirator deconectat obligatoriu Alarme echipament Lipsă alimentare gaz obligatoriu Lipsă alimentare electrică obligatoriu Baterie descărcată obligatoriu Eroare de sistem Sensor decalibrat, scurgere prin valve Autodiagnostic obligatoriu Interfața Raportarea alarmelor și starea pacientului Afișare pe display obligatoriu Posibilitatea conectării în rețea centralizată obligatoriu Display LCD TFT obligatoriu Mărimea ≥ 12 inch Compresor de aer sau turbină integrat în dispozitiv obligatoriu Alimentare Pneumatică Gazele comprimate aer, O2 Presiunea în rețea 3 - 6 bar Electrică Rețea electrică 220 V, 50 Hz obligatoriu Baterie internă reîncărcabilă obligatoriu Timp operare baterie ≥ 1 h Accesorii Circuit respiratoriu tip reutilizabil Adult 2 set., să se indice codul produsului Mască respiratorie tip reutilizabilă Adult 2 set., să se indice codul produsului Umidificator Indicați modelul oferit model Cameră de umidificare tip reutilizabilă 1 set., să se indice codul produsului Compatibil cu ventilatorul obligatoriu Suport pe rotile Să se indica modelul oferit model Min. 4 rotile obligatoriu Min. 2 roți cu frînă obligatoriu Braț articulat pentru fixarea furtunelor respiratorii obligatoriu Suport pentru fixarea/atașarea cablurilor electrice, furtunul aer, oxigen pentru transportare, depozitare obligatoriu Mîner pentru transportare obligatoriu
33100000-1 | 6 | Ventilator pulmonar adult, pediatric (caracteristici avansate) Cod 110330 | Ventilator pulmonar adult, pediatric (caracteristici avansate) Cod 110330 |  |  |  | Ventilator pulmonar adult, pediatric (caracteristici avansate) Cod 110330 Descriere Ventilatoarele mecanice oferă suport ventilator temporar sau permanent pentru pacienţii care nu pot respira pe cont propriu sau care au nevoie de asistenţă, menţinînd o ventilare adecvată. Parametrul Specificația Tip Mobil, pe suport cu rotile obligatoriu Tip pacient adult, pediatric obligatoriu Gama de control/setări Volum total diapazon min. 20-2,500 mL Flux inspir diapazon min. 6-180 L/min Presiune inspir diapazon min. 1-100 cm H2O Rata respiratorie diapazon min. 1-100 rpm Timp inspir diapazon min. 0.1 - 8 s. Rata I:E 1:8 to 4:1 FiO2, % 21-100 Buton pentru respirație manuală obligatoriu PEEP/CPAP diapazon min. 0-50 cm H2O Suport presiune diapazon min. 0-100 cm H2O Inhalator obligatoriu Mecanism triger Presiune diapazon min. 20 - 1 cmH20 Flux diapazon min. 1-20 L/min. Ajustarea presiunii pantă/rampă obligatoriu Funcția suspin obligatoriu Buton 100 % O2 obligatoriu Timpul maxim activ al butonului 100 % O2 2 min Blocarea panoului de control obligatoriu Moduri de operare Modul A/C A/C Volum respirator obligatoriu A/C presiune respiratorie obligatoriu Modul SIMV SIMV volum respirator obligatoriu SIMV presiune respiratorie obligatoriu Modul CPAP nCPAP, NIV obligatoriu CPAP, CPAP/suport presiune (PS) obligatoriu Modul Apnea-backup obligatoriu Moduri combinate obligatoriu Ventilație neinvazivă obligatoriu Modul Bilevel/APRV obligatoriu Moduri inteligente de ventilare min. 1 Modul de inghetarea a ecranului freez obligatoriu Modul de aspiratie traheala obligatoriu Parametri monitorizați/afișați Presiunea inspiratorie maximă obligatoriu Presiunea medie în căile respiratorii obligatoriu Presiunea PEEP obligatoriu Volumul total obligatoriu Monitorizarea FiO2 obligatoriu Presiunea transpulmonara obligatoriu Nivelul de presiune esophagiana obligatoriu Presiunea traheala obligatoriu Complianta statica obligatoriu Complianta dinamica obligatoriu Complianta pulmonara obligatoriu Rezistivitatea pulmonara obligatoriu Rata respiratorie obligatoriu Timp inspir obligatoriu Timp expir obligatoriu Rata I:E obligatoriu Volumul minutar spontan obligatoriu Alarme pacient FiO2 mare/mic obligatoriu Volum minutar mare/mic obligatoriu Presiune inspir mare/mică obligatoriu PIP mare obligatoriu PEEP mare obligatoriu Lipsă PEEP obligatoriu Apnea obligatoriu Presiune/ocluzie continuă ridicată obligatoriu Inversare IE obligatoriu Circuit respirator deconectat obligatoriu Alarme echipament Lipsă alimentare gaz obligatoriu Lipsă alimentare electrică obligatoriu Baterie descărcată obligatoriu Eroare de sistem Sensor decalibrat, scurgere prin valve Autodiagnostic obligatoriu Interfața Interfața cu dispozitivele exterioare obligatoriu Porturi pentru ieșirea datelor obligatoriu Raportarea alarmelor și starea pacientului afișare pe display obligatoriu Transmiterea rapoartelor la imprimată obligatoriu Posibilitatea conectării în rețea centralizată obligatoriu Display LCD TFT obligatoriu Mărimea ≥ 15 inch Touchscreen obligatoriu Sursă de aer Integrat în dispozitivului, tip turbină obligatoriu Senzor de oxigen tip paramagnetic obligatoriu Alimentare Pneumatică Gazele comprimate aer, O2 Presiunea în rețea 3 - 6 bari Electrică Rețea electrică 220 V, 50 Hz obligatoriu Baterie internă reîncărcabilă obligatoriu Timp operare baterie ≥ 1 h Accesorii Circuite respiratorii pediatrice tip reutilizabil 2 set., să se indice codul produsului adult tip reutilizabil 2 set., să se indice codul produsului Mască respiratorie pediatrice tip reutilizabil 1 set., să se indice codul produsului adult tip reutilizabil 1 set., să se indice codul produsului Umidificator Indicați modelul oferit model Umidificator cu mentinerea temperaturi si umidificarea aerului în regim automa, Compatibil cu ventilatorul obligatoriu Minim două regimuri de funcționare: invaziv și neinvaziv obligatoriu Cameră de umidificare adult/pediatrice tip reutilizabil 1 buc., să se indice codul produsului Filtre antibacteriale pediatrice unică utilizare 100 buc., să se indice codul produsului adult unică utilizare 100 buc., să se indice codul produsului Senzor de debit adult/pediatrice tip reutilizabil 2 buc., să se indice codul produsului Plamăn de test adult tip reutilizabil 1 buc., să se indice codul produsului Suport pe rotile Indicați modelul oferit model oferit Min. 4 rotile obligatoriu Min. 2 roți cu frînă obligatoriu Braț articulat pentru fixarea furtunelor respiratorii obligatoriu Suport pentru fixarea/atașarea cablurilor electrice, furtunul aer, oxigen pentru transportare, depozitare obligatoriu Mîner pentru transportare obligatoriu
33100000-1 | 7 | Balon resuscitare AMBU adulți Cod 110430 | Balon resuscitare AMBU adulți Cod 110430 |  |  |  | Balon resuscitare AMBU adulți Cod 110430 Descriere Este un dispozitiv portabil de obicei utilizat pentru a asigura o ventilație cu presiune pozitivă la pacienţii cu lipsă de respiraţie sau care nu respiră în mod adecvat. Parametru Specificaţie Material silicon Volum, ml 1500 - 2000 ml Integral reutilizabil da, autoclavabil Masca si valvele minim 20 sterilizări Valve obligatoriu Intubare obligatoriu Rezervor oxigen obligatoriu Mască facială obligatoriu Marime mască nr. 4 și nr. 5 Articulaţie mobilă obligatoriu Colector obligatoriu Risc de contaminare scăzut Geantă de transport obligatoriu
33100000-1 | 8 | Pompă de infuzie (perfuzor) cu seringă (caracteristici avansate) Cod 130610 | Pompă de infuzie (perfuzor) cu seringă (caracteristici avansate) Cod 130610 |  |  |  | Pompă de infuzie (perfuzor) cu seringă (caracteristici avansate) Cod 130610 Descriere Perfuzor cu seringă este un dispozitiv care permite administrarea intravenoasă a fluidelor medicale cu o acuratețe ridicată. Parametrul Specificația Caracteristici generale Tipul Cu un canal Display LCD posibilitatea de ajustare a luminozitatii Posibilitate de amplasare într-o coloană cu fixare obligatoriu Display Date afișate Viteza de infuzie obligatoriu Volumul de infuzie obligatoriu Timpul de infuzie obligatoriu Timpul pînă la final de infuzie obligatoriu Mărimea seringei obligatoriu Producatorul seringei obligatoriu Nivelul de ocluzie obligatoriu Rata KVO obligatoriu Data, ora obligatoriu Nivelul de încărcare a baterii obligatoriu Evenimente obligatoriu Alarme obligatoriu Proprietățile pompei Rata fluxului diapazon 0.01 - 999 ml/h Pasul de incrementare ≤ 0.01 mL/h Dozarea bolusului diapazon min. 1 - 1800 ml/h Rata KVO diapazon min. 0.01 - 3 ml/h, cu pas de incrimentare 0.1 ml/h Acuratețea ≤2% Compatibil cu toate marimile de seringi solicitate produse de diferiți producători min. 8 producători, cu prezentarea listei de producători Posibilitate de adăugare a noilor tipuri de seringi în bibliotecă obligatoriu Seringi acceptate 2, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 Detectare automată a seringei obligatoriu Nivelul presiunei de ocluzie maxime min. 75 - 880 mmHg min. 9 nivele Posibilitate de adăugare în bibliotecă alte denumiri medicamente obligatoriu Protecție la pătrunderea lichidelor în dispozitiv minim IP23 Moduri de infuzie Rata de perfuzie obligatoriu Dozarea în timp obligatoriu Modul crescător și descrescător obligatoriu Dozarea micro-perfuzie obligatoriu Alarme și indicatori Ocluzie obligatoriu Eroare de sistem obligatoriu Seringă goală obligatoriu Perfuzia pe sfîrșite obligatoriu Baterie descărcată obligatoriu Alarmă sonoră Volum reglabil obligatoriu Buton mod silențios obligatoriu Numărul de evenimente memorate min. 1000 Jurnalul de evidență Evenimente stocate Butoane apăsate obligatoriu Coduri de eroare obligatoriu Alarme obligatoriu Medicamente injectate obligatoriu Cantitatea infuzată obligatoriu Setări obligatoriu Bolus solicitat obligatoriu Alimentarea Rețea electrică 220 V, 50 Hz obligatoriu Baterie internă Reîncărcabilă obligatoriu Timp de operare ≥ 10 h la 5 mL/h Accesorii incluse separat pentru fiecare pompă procurată Suport sistem de fixare a pompei de stativul de infuzie obligatoriu Seringi 50 ml 100 buc. , să se indice codul produsului oferit Circuite circuit de interconectare a seringei 100 buc. , să se indice codul produsului oferit
33100000-1 | 9 | Brancarda sanitara (caracteristici de baza) Cod 140370 | Brancarda sanitara (caracteristici de baza) Cod 140370 |  |  |  | Brancarda sanitara (caracteristici de baza) Cod 140370 Descriere Brancardă destinată pentru transportarea pacienților Parametru Specificație Poziționare Tredelinburg ≥ 15 grade Control manual Caracteristici Bare laterale obligatoriu Roți Diametru ≥ 15 cm Frine ≥ 2 Sarcina maximă ≥ 200 kg Dimensiuni ≥ 200 x 75 cm Mînere pentru transportarea brancardei obligatoriu Saltea, rezistentă la prelucrare și apă da, detașabilă Să fie dotată cu rotile/bamper de protecție în toate patru colțuri pentru vitarea lovirii de perete obligatoriu
33100000-1 | 10 | Pulsoximetru, Adult, Pediatric, staționar Cod 260410 | Pulsoximetru, Adult, Pediatric, staționar Cod 260410 |  |  |  | Pulsoximetru, Adult, Pediatric, staționar Cod 260410 Descriere Acest grup de produse înclude puls-oximetre, ca dispozitive apartecare măsoară neinvaziv concentrația de oxigen în sînge și ritmul cardiac prin metoda fotometrică. Parametrul Specificația Tip dispoziv, staționar cu monitoarizare continuă (bedside) Tip pacient adult, pediatric Afișări SpO2 obligatoriu Valoarea pulsului obligatoriu Puterea semnalului (PI) obligatoriu Baterie descărcată obligatoriu Mesaj de eroare obligatoriu Tip display LCD sau LED obligatoriu Gama SpO2, % Diapazonul 1 - 100% Rata de măsurare 70 - 100, ≤3 % Rata cardiacă 30 - 250 bpm, ± 2% Alarme Acustică și vizuală SpO2 și valoarea pulsului mare/mic Sensor deconectat Sensor epuizat Buton de dezactivare alarmei sonore Posibilitatea de ajustare a nivelului de alarmă Baterie descărcată Oprirea alarmei Metoda de reactivare manuală sau automată Controlul volumului obligatoriu Autotestarea obligatoriu Alimentare De la rețea electrică, 220 V, 50Hz obligatoriu Baterie internă ≥ 1 ore Accesorii Sensor SpO2 de folosință multiplă, adult 2 buc., să se indice codul produsului Sensor SpO2 de unică folosință, adult 3 buc., să se indice codul produsului Sensor SpO2 de folosință multiplă, pediatric 2 buc., să se indice codul produsului
33100000-1 | 11 | Pulsoximetru portabil, Adult, Pediatric Cod 260430 | Pulsoximetru portabil, Adult, Pediatric Cod 260430 |  |  |  | Pulsoximetru portabil, Adult, Pediatric Cod 260430 Descrierea Pulsoximetru portabil destinat pentru pacienții care sunt transportați. Parametru Specificație Tip dispozitiv Portabil obligatoriu Tip pacient Adult, pediatric obligatoriu Interval de măsurare Diapazon 0-100% Rata de măsurare 80 - 100, ≤3 % Pulsul 25 - 250 bpm, ± 2% Rezoluția SPO2 ±1% Pulsul ±1 bpm Afișaj SPO2 obligatoriu Valoare pulsului obligatoriu Puterea semnalului obligatoriu Indicator baterie descărcată obligatoriu Display LED sau LCD obligatoriu Alarme Auditiv obligatoriu Vizual obligatoriu SpO2 și valoarea pulsului mare/mic obligatoriu Sensor deconectat obligatoriu Sensor epuizat obligatoriu Buton de dezactivare alarmei sonore obligatoriu Alimentare Baterie reîncărcabilă da, de la 220V 50Hz Durata de viață ≥ 8 ore Accesorii Sensor SpO2 reutilizabil, adult 2 buc., să se indice codul produsului Sensor SpO2 reutilizabil, pediatric 1 buc., să se indice codul produsului Bloc de alimentare de la rețeaua electrică 1 buc., să se indice codul produsului Acumulator/Baterii reîncărcabile 1 buc., să se indice codul produsului Husă pentru transportare 1 buc., să se indice codul produsului
33100000-1 | 12 | Pulsoximetru de buzunar 260440 | Pulsoximetru de buzunar 260440 |  |  |  | Pulsoximetru de buzunar Cod 260440 Descrierea Pulsoximetru de buzunar pentru medic, dispozitiv cu alimentare pe baza baterii, care masoara pulsul, Indicele de perfuzie (PI) si saturatia de oxigen (SpO2) Parametru Specificație Interval de măsurare SPO2 70-100% Pulsul 30-250 bpm Acuratețe SPO2 ±2% intre 70-100% Pulsul ±3% intre 30-250 bpm Rezoluția SPO2 ±1% Pulsul ±1 bpm Afișaj SPO2 obligatoriu Indicele de perfuzie (PI) obligatoriu Valoare pulsului obligatoriu Indicator baterie descărcată obligatoriu Carcasa Rezistent la șocuri, căderi obligatoriu Display LED sau LCD Alarme Auditiv obligatoriu Vizual obligatoriu Alimentare Baterie tip AAA Alkaline Stingerea automată în caz de neutilizare obligatoriu Durata de funcționare în continuu ≥ 10 ore Set de baterii inclus 1 set
33100000-1 | 13 | Tensiometru Adult cu fonoendoscop Cod 260710 | Tensiometru Adult cu fonoendoscop Cod 260710 |  |  |  | Tensiometru Adult cu fonoendoscop Cod 260710 Parametrul Specificația Descriere Tensiometru mecanic destinat pentru măsurarea tensiunii arteriale prin metoda zgomotelor Korodcov Tip pacient adult Caracterisitici tehnice pompă integrată din cauciuc sau alte materiale rezistente analogice manșetă tonometrul și manșeta separate tub aer din cauciuc sau alte materiale rezistente analogice Parametri tehnici limite de măsurare 0 - 300 mm Hg Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg Fonoendoscop da, separat de manseta
33100000-1 | 14 | Tensiometru Pediatric cu fonoendoscop Cod 260730 | Tensiometru Pediatric cu fonoendoscop Cod 260730 |  |  |  | Tensiometru Pediatric cu fonoendoscop Cod 260730 Parametrul Specificația Descriere Tensiometru mecanic destinat pentru măsurarea tensiunii arteriale prin metoda zgomotelor Korodcov Tip pacient pediatric Caracterisitici tehnice pompă integrată din cauciuc sau alte materiale rezistente analogice manșetă tonometrul și manșeta separate tub aer din cauciuc sau alte materiale rezistente analogice Parametri tehnici limite de măsurare 0 - 200 mm Hg Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg Fonoendoscop da, separat de manseta
33100000-1 | 15 | Dispozitiv pentru electroterapie 400140 | Dispozitiv pentru electroterapie 400140 |  |  |  | Electroterapie Cod 400140 Descriere Destinat să asigure efect terapeutic asupra corpului uman cu un câmp magnetic alternativ neuniform. Parametru Specificaţie Ecran dimensiune ≥ 5 inch color, touch-screen Canale independente ≥ 3 buc. Tipuri de curenti galvanic, diadinamic, interferential, Kotz, TENS, bifazic, faradic, dreptunghiular, triunghiular, sinusodal, microcurenti, Trabert Calcul automat al reobazei, cronaxiei obligatoriu Semnal stimulare CC si CV Intensitate maxima curent ≥ 120mA Timpul de tratament diapazon minim 1-60 min Alarma finalizare tratament obligatoriu Librarie de protocoale interne de tratemant ≥ 200 protocoale Posibilitatea de creare a programelor de tratament de catre utilizator ≥ 100 programe Port USB sau analogic Tensiune 220V, 50 HZ Accesorii Cabluri bipolare 4 buc., să se indice codul produsului Electrod electroterapie 4 buc., să se indice codul produsului Troleu dispozitiv 1 buc., să se indice codul produsului
| 16 | YAG laser fizioterapeutic 400160 | YAG laser fizioterapeutic 400160 |  |  |  | YAG laser fizioterapeutic Cod 400160 Descriere Fizioterapia cu laser YAG este o formă de terapie fizică non-invazivă care folosește un laser YAG pentru tratarea diferitelor afecțiuni și pentru a ajuta la recuperarea funcțională a pacienților: Reducerea durerii, Vindecarea țesuturilor, Reducerea inflamației, Îmbunătățirea flexibilității și a gamelor de mișcare. Parametru Specificaţie Ecran dimensiune min 7 inch color, touchscreen Moduri de operare continuu, pulsatil, burst Puterea maxima ≥ 120kW Lungimea de unda 1064 nm Durata impuls diapazon minim 10-30 ns Frecventa de lucru diapazon minim1-100kHz Control efectului termal 10-100% Lumina ghidare zona de interes obligatoriu Calcularea energiei obligatoriu Timpul de tratament diapazon minim 1-90 min. Alarma finalizare tratament obligatoriu Identificare automata aplicator obligatoriu Reglaj focal obligatoriu Librarie de protocoale interne de tratemant obligatoriu Posibilitatea de creare a programelor de tratament de catre utilizator obligatoriu Port USB sau analogic Tensiune 220V, 50Hz Accesorii Aplicator lazer, să se indice codul produsului Pedala, să se indice codul produsului Troleu dispozitiv 1 buc., să se indice codul produsului
33100000-1 | 17 | Incubator (termostat) 80 - 100 l variația de temperatură 250330 | Incubator (termostat) 80 - 100 l variația de temperatură 250330 |  |  |  | Incubator (termostat) 80 - 100 l variația de temperatură Cod 250330 Descriere Incubatoarele termostat, dispozitiv de laborator care se utilizează pentru menținerea îndelungată la temperatură constantă a probelor pentru a amplifica mostre testate de acizi nucleari pentru utilizarea în tehnici de secvențiere. Parametru Specificație Descriere termostat utilizat în laborator Capacitate 80 - 100 l Domeniul de temperatură programabil 5 - 70 grade C Rezoluția de programare ≤ 1 grad Timp de funcționare 1 - 999 min, neîntrerupt Afișaj LCD sau LED Control Microprocesor Ușa dubla Ușa interna din sticla Construcția interioară din oțel inox Alarmă vizuala si sonora divergență față de temperatura setată Alimentarea 220 V, 50 Hz
33100000-1 | 18 | Autoclav 100 l cu încărcare orizontală (oțel inox) cu ciclu de vacuum | Autoclav 100 l cu încărcare orizontală (oțel inox) cu ciclu de vacuum |  |  |  | Autoclav 100 l cu încărcare orizontală (oțel inox) cu ciclu de vacuum Cod 270130 Descriere Sterilizatoare cu aburi cu ciclu de vacuum, cu încărcătură orizontală, utilizează aburi sub presiune care generează căldură umedă ce ajuta la eliminarea microbilor viabili din dispozitive medicale non termic sensibile, inclusiv produse tolerante la căldură folosite pentru îngrijirea pacientului cu scopuri chirurgicale şi generale.Construcția interioară este din oțel inox. Parametrul Specificația Încărcare orizontală Construcția interioară din oțel inox Exterior metalic galvanizat sau oțel inox. Securitate la supraîncălzire da Alarme acustică, vizuală Durata sterilizartii reglabilă da Regimuri de sterilizare presetate ≥ 5 programe Setarea de catre utilizator a regimului de sterilizare dorit da Control electronic Microprocesor Sistem de blocare a ușii autoclavului care impiedică pornirea ciclului dacă este ușa deschisă da Ușa ramăne blocată pana la scaderea sfîrşitul procesuluide sterilizare da Suprafata exterioara să nu se încălzească Imprimantă termică da Monitorizarea procesului pe ecran LCD sau afișaj LED Monitorizarea în timp real temperatura in camera de sterilizare presiune (prin manometru sau digital) vacuum (prin manometru sau digital) Ciclu de strilizare Ciclu de presiune pozitivă Ciclu de vacuum Pre şi post vacuum selectabil Egalizarea presiunii în camera de sterilizare este asigurată prin HEPA filtru da Sistem de răcire a aburului pentru drenaj da Sistem de uscare da Facilități de setare timp temperatura eliberare automată a vaporilor, printare a rezultatelor racire rapidă Volum interior minim 100 l Rafturi minim 2 buc Precizie timp de sterilizare ± 1 min. Gama de temperatură: 115 - 134 grade C Precizie temperatură ± 2℃ Autoclavul să fie conectat la conductele de apă și canalizare da Rezervor minim 100 litri din care autoclavul preia apa necesară pentru sterilizare da Înregistrator date da Tip date imprimate pe hirtie data timp temperatura presiune Alimentare Cerinţe de alimentare la reţeaua electrică: 380V, 50 Hz
33100000-1 | 19 | Distilator 270400 | Distilator 270400 |  |  |  | Distilator Cod 270400 Descriere Aparat electric ce produce apa distilata de înalta calitate, chiar si in condițiile utilizării unei surse de apa de calitate scăzută cu domeniul de utilizare în laborator, farmacie, medical. Parametru Specificație Recipient ≥ 2l Capacitatea de distilare ≥ 25 l/h Materialul carcasei oțel inox Materialul de contact si elemente de încălzire oțel inox pH 5,0-7 Conductivitate 0,056-5,0 µs/cm Modul de operare continuu Protecție in cazul întreruperii accidentale a alimentarii cu apa Alimentare 380 V- 50 Hz
33100000-1 | 20 | Termometru de sticlă | Termometru de sticlă |  |  |  | Termometru de sticlă "Termometru destinat măsurării temperaturii în interiorul frigiderului "Termometru să fie dotat cu cârlig de fixare pentru a fi agățat de polițele frigiderului. Dimensiuni 130x20 mm Interval de temperatură- 30 până la + 30 grade. Certificat de verificare metrologică
33100000-1 | 21 | Pulsoximetru de buzunar pentru copii | Pulsoximetru de buzunar pentru copii |  |  |  | Descrierea: Pulsoximetru de buzunar pentru copil, dispozitiv cu alimentare pe baza baterii, care masoara pulsul, Indicele de perfuzie (PI) si saturatia de oxigen (SpO2). Parametru Specificație Interval de măsurare: SPO2: 70-100% Pulsul: 30-250 bpm Acuratețe: SPO2:±2% intre 70-100% Pulsul: ±3% intre 30-250 bpm Rezoluția: SPO2: ±1% Pulsul:±1 bpm Display: LED sau LCD La display să fie afișat: SPO2, Indicele de perfuzie (PI), Valoare pulsului, Indicator baterie descărcată; Alarme: Auditiv și Vizual; Alimentare: Baterie tip AAA Alkaline Stingerea automată în caz de neutilizare; Durata de funcționare în continuu ≥ 10 ore; Set de baterii inclus 1set
33100000-1 | 22 | Sterilizator 80 L Cod270320 | Sterilizator 80 L Cod270320 |  |  |  | Sterilizator 80 L Cod 270320 Descriere Sterilizator cu aer uscat destinat sterilizării intrumentelor medicale cu consctrucție interioară din oțel inox Parametrul Specificația Ventilaţie forţată, controlată electronic Construcție interioară oțel inox Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă Regimuri de sterilizare programabile Protecție la supraîncălzire analogical digitală Alarme acustică vizuală Diagnostic automat cu afișarea codului erorii Volumul 80 l, ± 10 l Camera sterilizatorului Să mențină steril instrumentele în interiorul camerei, să nu fie orificii cu acces direct la exterior Temperatura 50 - 200℃ Divergență față de temperatura setată ≤ 1℃ Abatere timp ≤ 1 min Timp încălzire până la temperatura setată ≤ 60 min Regim de sterilizare prestabilite 180℃, 60 min 160℃, 150 min 120℃, 45 min Rezoluția de programare 1℃ Timpul de răcire ≤ 35 min, pînă la 75℃ Deconectare de avariere la temperatura 205 - 235℃ Tipul de funcționare fără întrerupere ≥ 8 ore Rafturi ≥ 3 Suport metal pentru instalarea sterilizatorului obligatoriu Alimentare 200-240V, 50 Hz
33100000-1 | 23 | Lampă pentru examinare, cu braț articulat Cod 130110 | Lampă pentru examinare, cu braț articulat Cod 130110 |  |  |  | Lampă pentru examinare, braț articulat (caracteristici medii) Cod 130110 Descriere Lampă de examinare cu braț articulat pe suport mobil Alimentare 220V, 50Hz. Dimensiunea câmpului luminos ≥ 150 mm Temperatura culorii 4000 - 5500 K Ajustarea intensității luminii obligatoriu Cu înălțime reglabilă diapazon minim 1400-1900 mm Suport cu acoperire anticorozivă reglabil pe verticala Baza cu acoperire anticorozivă Tehnologia Iluminarea bazată pe tehnologia LED Timpul de viață a LED-urilor ≥ 50 000 h Creșterea temperaturii în câmpul luminos ≤ 1 grad Braț articulat obligatoriu Nivelul de iluminare la distanță de 50 cm minim 60 000 lux Mobil pe suport cu minim 5 roți obligatoriu "Mâner pentru ajustarea înclinării reflectorul lămpii" obligatoriu
33100000-1 | 24 | Incubator, cod 250310 | Incubator, cod 250310 |  |  |  | Incubator (termostat) 40 - 60 l Cod 250310 Descriere "Incubatoarele termostat, dispozitiv de laborator care se utilizează pentru menținerea îndelungată la temperatură constantă a probelor pentru a amplifica mostre testate de acizi nucleari pentru utilizarea în tehnici de secvențiere." Parametru Specificație Descriere termostat utilizat în laborator Capacitate interna a camerei ≥ 40 l și 60 l≤ Domeniul de temperatură, diapazon programabil ≥ (37 - 60 grade) Rezoluția de programare ≤ 1 grad Timp de funcționare, diapazon minim 1 - 999 minute, neîntrerupt Afișaj LCD sau LED Control Microprocesor Ușa dubla obligatoriu Ușa interna din sticla obligatoriu Construcția interioară din oțel inox Alarmă vizuala si sonora divergență față de temperatura setată Alimentarea 220 V, 50 Hz
33100000-1 | 25 | Termometru digital 260610 | Termometru digital 260610 |  |  |  | Termometru digital Cod 260610 Parametrul Specificația Descriere Termometru electronic pentru măsurarea temperaturii corpului uman Afișaj alfanumeric Diapazon de măsurare 34-42 grad C Eroarea 0.1 grade C Timp de măsurare < 60 s Control on/off deconectare automată "Alarme/ indicatori" Vizuală temperatura finală baterie descărcată pornire/oprire Acustică temperatura finală febră Posibilitatea de dezinfectare obligatoriu Rezistent la pătrunderea apei obligatoriu Baterie inclusa obligatoriu
33100000-1 | 26 | Sistem videoendoscopic pentru videogastroscopie (caracteristici avansate) Cod 290150 | Sistem videoendoscopic pentru videogastroscopie (caracteristici avansate) Cod 290150 |  |  |  | Sistem videoendoscopic pentru videogastroscopie (caracteristici avansate) Descriere Sistem video pentru investigarea și tratamentului căilor gastrice Cod 290150 Parametrul Specificația Videoprocesor Intrări cameră ≥1 Imaginea HDTV / HD ≥1920x1080 pixeli Controale / caracteristici Ajustare nuanță obligatoriu Iluminare auto Balans de alb auto Acuitate obligatoriu Videocompensare obligatoriu Înghețarea imaginii obligatoriu Iris automat obligatoriu "Reducerea zgomotului imaginii" obligatoriu Zoom electronic obligatoriu Tehnologia NBI sau echivalentul; Ieșiri RGB 1 Y/C ≥1 Digital (DVI, SDI, HD-SDI) obligatoriu Tehnologia de banda îngusta de culoare, care are rolul de a evidenția capilarele si structurile de pe suprafața mucoasei, pentru o mai buna delimitarea a leziunilor de la nivelul mucoasei obligatoriu Sursa de lumină Tip lampă Xenon sau LED Timp de viață lampă ≥500 h Putere lampă "≥ 250 W pentru lampa Xenon, pentru lampa LED echivalentul la ≥ 250 W" Putere lampă de rezervă ≥ 150 W, (doar in cazul lămpii Xenon) Contor lampă da, (doar in cazul lămpii Xenon) Mod standby da Lampă de rezervă da, (doar in cazul lămpii Xenon) Periferice disponibile Display medical HD ≥ 23 inch "Posibilitatea de stocare a datelor prin cel puțin una din metode" DVD / SD-card / memorie stick USB / HDD portabil Înregistrare a datelor pacienților (minim ID, nume, sex, data nașterii, vârsta, comentariu) ≥ 50 înregistrări Tastatura pentru introducerea datelor, tastare multilingva care poate tasta si semnele diacritice obligatoriu Suport pe rotile obligatoriu Sistem de furnizare a aerului/apei minim 3 regimuri de lucru volumul vasului pentru apă minim 250 ml Sistem de aspirație Să se indice modelul oferit modelul Tip Separat de procesor Volumul rezervorului ≥ 1,4 litri Vid obligatoriu Dirijarea nivelului de aspirare în trepte Accesorii: Sursa de lumină modelul oferit 1 unit. Pompă inclusă 0,3- 0,6 bar Lampă halogen de rezervă 2 unit., (doar in cazul lămpii Xenon) Piesă bucală 2 unit. Tester automat 1 unit. (să se indice modelul) Aspirator endoscopic ≥ 0.85 bar Vas de rezervă pentru aspirator ≥ 1,4 litri, 1 unit. Filtre pentru aspirator 5 unit. Display medical HD ≥ 23 inch să se indice modelul Troliu cu transformator de izolare pentru excluderea electrocutarii pacienților si medicilor in timpul procedurilor 1 unit. (să se indice modelul) Polițe reglabile la înălțime 4 unit. Videogastroscop Să se indice modelul oferit modelul Tip HDTV / HD ≥ 1920x1080 pixeli Compatibilitatea cu Tehnologia de banda îngusta de culoare, care are rolul de a evidenția capilarele si structurile de pe suprafața mucoasei, pentru o mai buna delimitarea a leziunilor de la nivelul mucoasei obligatoriu Tubul de inserție Lungime totală ≥ 1300 mm Lungime de lucru ≥ 1000 mm Diametrul exterior ≤ 9.3 mm Marcaj de lungime da Canal de lucru Numărul de canale ≥1 Diametrul ≥ 2,8 mm Optica Unghiul câmpului vizual ≥ 140 grade Înclinația câmpului vizual 0 grade Adâncimea câmpului vizual 2-100 mm Tipul și unghiurile de deflecție Sus/jos 210/90 grade stânga/dreapta 100/100 grade Funcționalitatea mânerului de dirijare butoane ≥ 4 înghețarea imaginii obligatoriu eliberarea imagini obligatoriu capturare imaginii obligatoriu reglarea intensității lumini obligatoriu reglarea tonului de culoare (filtre optice) obligatoriu modificarea contrastului obligatoriu zoom electronic obligatoriu Spălarea obiectivului obligatoriu Metode de sterilizare Chimic Etilen oxid opțional Posibilitatea de a se efectua multiple proceduri de sterilizare
33100000-1 | 27 | Pat pentru examinare (mecanic) adulți 140310 | Pat pentru examinare (mecanic) adulți 140310 |  |  |  | Pat pentru examinare (mecanic) adulți Cod 140310 Descriere Pat pentru examinarea pacienților in IMSP Parametru Specificație Secțiuni ≥ 2 Material carcasă cadru din oțel / metal vopsit Husă obligatoriu Saltea obligatoriu Dimensiune, cm ≥ 180x60x60 Greutate pacient maxim, kg ≥ 180 Tetiera reglabilă Suport rolă hârtie obligatoriu hârtie ≥ 20 buc
33100000-1 | 28 | Targa sanitară 140360 | Targa sanitară 140360 |  |  |  | Targa sanitară Cod 140360 Descriere Dispozitiv medical utilizat pentru transportul pacienților, in cadrul departamentului de urgenta. Parametru Specificație Tip pliabila Caracteristici Fixare pacient obligatoriu Tetieră reglabilă obligatoriu Material Bară de transport Oțel inox/Al Acoperire stofă rezistentă lavabilă Sarcina maximă ≥ 150 kg Dimensiuni in stare întinsa ≤ 209 x 60 x 15 cm Dimensiuni in stare pliata ≤ 98 x 60 x 20 cm Cadru de metal cu minim 3 bare transversale Să se atribuie dimensiunilor constructive
33100000-1 | 29 | Incubator (termostat) 80 - 100 l variația de temperatură Cod 250330 | Incubator (termostat) 80 - 100 l variația de temperatură Cod 250330 |  |  |  | Incubator (termostat) 80 - 100 l variația de temperatură Cod 250330 Descriere "Incubatoarele termostat, dispozitiv de laborator care se utilizează pentru menţinerea îndelungată la temperatură constantă a probelor pentru a amplifica mostre testate de acizi nucleari pentru utilizarea în tehnici de secvenţiere." Parametru Specificaţie Descriere termostat utilizat în laborator Capacitate interna a camerei ≥ 80 l și 100 l≤ Domeniul de temperatură, diapazon programabil ≥ (5 - 70 grade) Rezoluția de programare ≤ 1 grad Timp de funcționare, diapazon minim 1 - 999 minute, neîntrerupt Afișaj LCD sau LED Control Microprocesor Usa dubla obligatoriu Usa interna din sticla obligatoriu Construcția interioară din oțel inox Alaramă vizuala si sonora divergență față de temperatura setată Alimentarea 220 V, 50 Hz
33100000-1 | 30 | Termometru digital cu infraroșu 260620 | Termometru digital cu infraroșu 260620 |  |  |  | Termometru digital cu infraroșu Cod 260620 Parametrul Specificația Descriere Termometru electronic pentru măsurarea temperaturii corpului uman, camerei si alte Afișaj alfanumeric LED / LCD Tip pacient nou-născut, pediatric, adult Regim de măsurare temperatura urechii (timpanic) temperatura frunții (temporala) Diapazon de măsurare 34.0 - 43.0 °C Rezoluția de măsurare 0.1 °C Eroarea ≤ ± 0.2 °C Timp de măsurare ≤ 5 s Control on/off, deconectare automată Alarme/indicatori Vizuală alerta febră temperatura finală baterie descărcată pornire/oprire Acustică temperatura finală Alimentare Baterie inclusa
33100000-1 | 31 | Tensiometru electronic automat Adult 260760 | Tensiometru electronic automat Adult 260760 |  |  |  | Tensiometru electronic automat Adult Cod 260760 Parametrul Specificația Descriere Tensiometru electronic automat destinat măsurării tensiunii arteriale neinvazive Tip portabil, pacient adult Caracteristici tehnice pompă electrica integrată manșetă tonometrul și manșeta separate tub aer din cauciuc sau alte materiale rezistente analogice Parametri tehnici limite de măsurare 0-300 mm Hg Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg "Precizia valorilor afișate" sistolic ± 3 mmHg diastolic ± 3 mmHg Conectare la PC USB / RC232 / Sdcard / ethernet Memorie internă Stocarea datelor a minim 50 măsurări Alarma sonora Alimentare baterii alcaline, + 220V Accesorii manșetă pentru adulți - 2 buc
33100000-1 | 32 | Distilator cu mono distilare 2L 270400 | Distilator cu mono distilare 2L 270400 |  |  |  | Distilator cu mono distilare 2L Cod 270400 Descriere Aparat electric ce produce apă mono distilată, chiar si in condițiile utilizării unei surse de apa de calitate scăzută cu domeniul de utilizare în laborator, farmacie, medical. Parametru Specificație Recipient ≥ 8 l Capacitatea de distilare ≥ 2 l/h Materialul carcasei "oțel inox, metal vopsit electrostatic sau alte materiale rezistente la temperatură și umiditate" Materialul de contact si elemente de încălzire oțel inox Condensatorul de distilare oțel inox / sticlă pH în diapazon de 5,0 - 7 Conductivitate în diapazon de 2.0 - 2.4 µS/cm Modul de operare continuu Protecție in cazul întreruperii accidentale a alimentarii cu apa obligatoriu Alimentare 220 V- 50 Hz Sistem de filtrare a apei inclus cu toate componentele necesare pentru montare Filtru pentru filtrare mecanică, 1µm min. 8 buc. Filtru anti calcar min. 2 buc. Filtru de clor min. 4 buc.
33100000-1 | 33 | Higrometru/Psihrometru 0-25C Cod 260630 | Higrometru/Psihrometru 0-25C Cod 260630 |  |  |  | Higrometru/Psihrometru 0-25C Cod 260630 Parametrul Specificația Descriere Pentru măsurarea exactă a umidității și temperaturii aerului din încăpere Lichid termometric exceptie mercur Rezoluție ± 0.2 C Fixare pe perete obligatoriu Nr. de termometre 2 buc. (uscat/umed) Carcasa Plastic Scară de temperatură da (Celsius) Diapazonul măsurării Temperatura 0...+ 25 C Umiditatea 40…90 %
0
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Dispozitivelor medicale, conform necesităților instituțiilor-medico sanitare publice (lista suplimentară 27) | [6 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimativă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Sistem medical automat de purificare a apei prin osmoză inversată | Sistem medical automat de purificare a apei prin osmoză inversată | bucată | 1 | [5 empty] | 208333.33 | IMSP SCM Sfânta Treime
33100000-1 | 2 | Dispozitivul pentru hemodializă | Dispozitivul pentru hemodializă | bucată | 1 | [5 empty] | 333000 | IFP Chiril Draganiuc
33100000-1 | 3 | Poligraf portabil | Poligraf portabil | bucată | 1 | [5 empty] | 70400 | IFP Chiril Draganiuc
33100000-1 | 4 | Centrifugă de laborator (32 tuburi) 150930 | Centrifugă de laborator (32 tuburi) 150930 | bucată | 2 | [5 empty] | 36700 | IFP Chiril Draganiuc
33100000-1 | 5 | Ventilator pulmonar Adult, pediatric (caracteristici de bază) 110320 | Ventilator pulmonar Adult, pediatric (caracteristici de bază) 110320 | bucată | 1 | [5 empty] | 210547 | IMSP SR Leova
33100000-1 | 6 | Ventilator pulmonar adult, pediatric (caracteristici avansate) Cod 110330 | Ventilator pulmonar adult, pediatric (caracteristici avansate) Cod 110330 | bucată | 1 | [5 empty] | 375000 | IMSP SR Leova
33100000-1 | 7 | Balon resuscitare AMBU adulți Cod 110430 | Balon resuscitare AMBU adulți Cod 110430 | bucată | 2 | [5 empty] | 1584 | IMSP SR Leova
33100000-1 | 8 | Pompă de infuzie (perfuzor) cu seringă (caracteristici avansate) Cod 130610 | Pompă de infuzie (perfuzor) cu seringă (caracteristici avansate) Cod 130610 | bucată | 5 | [5 empty] | 18000 | IMSP SR Leova
33100000-1 | 9 | Brancarda sanitara (caracteristici de baza) Cod 140370 | Brancarda sanitara (caracteristici de baza) Cod 140370 | bucată | 1 | [5 empty] | 17500 | IMSP SR Leova
33100000-1 | 10 | Pulsoximetru, Adult, Pediatric, staționar Cod 260410 | Pulsoximetru, Adult, Pediatric, staționar Cod 260410 | bucată | 1 | [5 empty] | 10000 | IMSP SR Leova
33100000-1 | 11 | Pulsoximetru portabil, Adult, Pediatric Cod 260430 | Pulsoximetru portabil, Adult, Pediatric Cod 260430 | bucată | 2 | [5 empty] | 14298 | IMSP SR Leova
33100000-1 | 12 | Pulsoximetru de buzunar 260440 | Pulsoximetru de buzunar 260440 | bucată | 10 | [5 empty] | 3000 | IMSP SR Leova
33100000-1 | 13 | Tensiometru Adult cu fonoendoscop Cod 260710 | Tensiometru Adult cu fonoendoscop Cod 260710 | bucată | 8 | [5 empty] | 1200 | IMSP SR Leova
33100000-1 | 14 | Tensiometru Pediatric cu fonoendoscop Cod 260730 | Tensiometru Pediatric cu fonoendoscop Cod 260730 | bucată | 1 | [5 empty] | 175 | IMSP SR Leova
33100000-1 | 15 | Dispozitiv pentru electroterapie 400140 | Dispozitiv pentru electroterapie 400140 | bucată | 1 | [5 empty] | 83334 | IMSP SR Leova
33100000-1 | 16 | YAG laser fizioterapeutic 400160 | YAG laser fizioterapeutic 400160 | bucată | 1 | [5 empty] | 416667 | IMSP SR Leova
33100000-1 | 17 | Incubator (termostat) 80 - 100 l variația de temperatură 250330 | Incubator (termostat) 80 - 100 l variația de temperatură 250330 | bucată | 4 | [5 empty] | 100000 | IMU
33100000-1 | 18 | Autoclav 100 l cu încărcare orizontală (oțel inox) cu ciclu de vacuum | Autoclav 100 l cu încărcare orizontală (oțel inox) cu ciclu de vacuum | bucată | 1 | [5 empty] | 166666.66 | IMU
33100000-1 | 19 | Distilator 270400 | Distilator 270400 | bucată | 2 | [5 empty] | 66666.66 | IMU
33100000-1 | 20 | Termometru de sticlă | Termometru de sticlă | bucată | 45 | [5 empty] | 10000 | IMSP CS Strășeni
33100000-1 | 21 | Pulsoximetru de buzunar pentru copii | Pulsoximetru de buzunar pentru copii | bucată | 30 | [5 empty] | 12000 | IMSP Centrul de Sănătate Orhei nr.1
33100000-1 | 22 | Sterilizator 80 L Cod270320 | Sterilizator 80 L Cod270320 | bucată | 1 | [5 empty] | 30600 | SCTO
33100000-1 | 23 | Lampă pentru examinare, cu braț articulat Cod 130110 | Lampă pentru examinare, cu braț articulat Cod 130110 | bucată | 1 | [5 empty] | 6370 | CS Durlesti
33100000-1 | 24 | Incubator, cod 250310 | Incubator, cod 250310 | bucată | 1 | [5 empty] | 10245 | CS Durlesti
33100000-1 | 25 | Termometru digital 260610 | Termometru digital 260610 | bucată | 153 | [5 empty] | 8109 | IMSP SR Cahul -150 Spitalul Clinic de Psihiatrie 3 buc.
33100000-1 | 26 | Sistem videoendoscopic pentru videogastroscopie (caracteristici avansate) Cod 290150 | Sistem videoendoscopic pentru videogastroscopie (caracteristici avansate) Cod 290150 | bucată | 1 | [5 empty] | 326390 | CS Anenii Noi
33100000-1 | 27 | Pat pentru examinare (mecanic) adulți 140310 | Pat pentru examinare (mecanic) adulți 140310 | bucată | 4 | [5 empty] | 15000 | Spitalul Clinic de Psihiatrie
33100000-1 | 28 | Targa sanitară 140360 | Targa sanitară 140360 | bucată | 2 | [5 empty] | 8000 | Spitalul Clinic de Psihiatrie
33100000-1 | 29 | Incubator (termostat) 80 - 100 l variația de temperatură Cod 250330 | Incubator (termostat) 80 - 100 l variația de temperatură Cod 250330 | bucată | 3 | [5 empty] | 54417 | Spitalul Clinic de Psihiatrie
33100000-1 | 30 | Termometru digital cu infraroșu 260620 | Termometru digital cu infraroșu 260620 | bucată | 4 | [5 empty] | 3196 | Spitalul Clinic de Psihiatrie
33100000-1 | 31 | Tensiometru electronic automat Adult 260760 | Tensiometru electronic automat Adult 260760 | bucată | 1 | [5 empty] | 1192 | Spitalul Clinic de Psihiatrie
33100000-1 | 32 | Distilator cu mono distilare 2L 270400 | Distilator cu mono distilare 2L 270400 | bucată | 1 | [5 empty] | 25833 | Spitalul Clinic de Psihiatrie
33100000-1 | 33 | Higrometru/Psihrometru 0-25C Cod 260630 | Higrometru/Psihrometru 0-25C Cod 260630 | bucata | 10 | [5 empty] | 2117 | IMSP Spitalul de Psihiatrie Bălți
2646540.65

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet1
|  | AMT Botanica | SR Soroca | CS Crihana Veche | Policlinica de Stat | CS Nisporeni | ANP Administrația Națională a Penitenciarelor | CRDM | AMT Râșcani | SF. Treime
Dispozitiv pentru terapie cu ultrasunet | 3
Dispozitiv de terapie cu unde de șoc | 1
Dispozitiv de magnetoterapie pentru adulți, staționar | 2
Dispozitiv pentru presoterapie și drenaj limfatic | 1
Dispozitiv pentru fizioterapie, electroforeză și electrostimulare | 2
Dispozitiv pentru fizioterapie, stimulare prin ultrasunet și laser | 1
Dispozitiv pentru fizioterapie, magnetoterapie | 1
Set lentile oftalmologice | 1
Montură de probă/Ramă de probă | 1
Oftalmoscop direct | 1
Dulap medical | 1
Lampă bactericidă 30W 130150 | 8
Electrocardiograf cu 3 canale, caracteristici avansate 260210 | 1
Tensiometru Adult cu fonoendoscop 260710 | 10
Dispozitiv pentru colorarea automata a lamelor pentru citologie, histologie | 2
Sigilator medical automat pentru pungi sterile | 4
Sistem de ultrasonografie oftalmic (A+B+CCT) | 1