## Sheet1
Autorefractometru binocular pediatric
Cod
Descriere | Autorefractometru binocular pediatric, manual, destinat examinării copiilor cu vîrsta pînă la 3 ani
Parametru | Specificaţia
Tip | portabil
Testare, metoda | binocular, infraroșu
Diapazon de măsurări | -7.00÷ +5.00 dpt
Discretul pasului | 0.25 dpt
Dimensiunea pupilei | 3.0÷8.00 mm
Alimentare | baterii AA
Certificate | CE
Garanție | 2 ani

## Sheet2
Aparat pentru întegistrarea otoemisiilor tip screening
Cod
Descriere | Destinat pentru înregistrarea otoemisiilor acustice tip TEOEA și DPOEA
Parametru | Specificaţia
Tip | portabil
Testare, metoda | TEOEA și DPOEA
Număr de fregvențe pentru fiecare tip EOA | minim 3
Timpul mediu de testare (1 ureche) | 10-20 secunde
nivelul maxim de ieșire | ≤90 dB SPL
Nivelul de zgomote interne | ≤30 dB SPL
Mod de testare | Automat, manual
Indicator al corectitudinii întroducerii sondei în conductul auditiv extern | da
Acumulator | da
Alimentare | 220V, 50Hz
Conectare PC, port USB | da
Accesorii | încărcător pentru acumulator
set de olive diferite dimensiuni N1
prelungitor (tub elastic) pentru insertia olivei

## Sheet3
Cameră izolată fonic
Cod
Descriere | Cameră izolată fonic destinată efectuării diagnosticului surdologic în cabinetul de audiologie
Parametru | Specificaţia
Tip | mobilă (pe rotile, minim 2 frîne)
Dimensiuni
Lățimea | 80 cm ± 20%
lungimea | 100 cm ± 20%
Înălțimea | 200 cm ± 20%
Nivelul de izolare fonică | dB
250Hz | ≥30
500Hz | ≥35
1000Hz | ≥40
2000Hz | ≥50
4000Hz | ≥50
8000Hz | ≥50
Alimentare | 220V, 50 Hz
Accesorii | sursă de limină
suport pentru căști
ventilare forțată
fereastră pentru contact vizual

## Sheet4
Fotoliu pentru recoltarea sîngelui
Cod
Descriere | Destinat amplasării pacientului pentru recoltarea sîngelui
Parametrul | Specificația
Acțiune | mecanică, electromecanică
Secțiuni | ≥ 3
Suporturi | pentru mîini
Înnălțimea suportului | reglabilă, 75-95cm
Carcasul | oțel vopsit electrostatic
Suprafața | acoperită cu material moale, rezistent la detergenți chimici
Înălțime reglabilă | 55 -75 cm
Capacitate maximă | ≥ 150 kg