## F4.1 LP
Specificaţii tehnice (F4.1)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziția dispozitivelor medicale, conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Bălți | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
3310000-1 | 1 | Sistem de radiografie, fluoroscopie, universal, complet digital | Sistem de radiografie, fluoroscopie, universal, complet digital |  |  |  | Sistem de radiografie, fluoroscopie, universal, complet digital Descriere Destinate pentru examinări radiografice şi fluoroscopice cu scop de diagnostic. Parametru Specificaţie Configuraţie Tub deasupra mesei da Radiografie în afara mesei pentru examen de urgență efectuat pe brancardă translucentă da Radiografie toracică da Stitching automat motorizat efectuat dintr-un singur punct focal fără accesorii suplimentare da Consolă de operare tip Touch screen Control Mișcări masă Tub stand Parametrii de expunere Detector Detector Tip Dinamic flat panel Semiconductor CsI Mărime pixel ≤150 µm Mărime, cm (in) ≥43x43 (17” x 17”) Rezoluție Min Cuantificare Min 16 biti Bucky detector cu panelă de control Da Fluoroscopia Tip continua Da Rată Pulsaţie, fps Min 20 fps Gamă curent Min. 0.5 – 10 mA Selectarea de către utilizator a filtrelor Da Arie activă la rata maximă de achiziție ≥20x20 Mărimea maximă a matricei pixeli ≥1024 x 1024 Tip Pulsatilă Da Rată pulsație Min 12 fps Gamă curent Min 5-99 mA Arie activă la rata maximă de achiziție Min 43x43 Radiografie Mărimea maximă a matricei ≥2800x2800 Adîncime achiziție, bit ≥16 Masa de examinare Greutatea maximă a pacientului ≥220 kg Dimensiuni ≥230x77 cm Mișcarea lateral motorizată ≥28 cm Asigurarea accesului la pacient longitudional ≥180 cm Mișcarea vertical motorizată ≥ 51-100 cm SID Min ≥150 Înclinarea mesei 90 /- 90 grade Suport pentru picioare detașabil da Greutatea maximă a pacientului la înclinare ≥200 kg Indicator de înclinare Da Posibilitatea digitala de examinare urgenta direct pe brancarda de transportare a pacientului Da Posibilitatea efectuării radiografiei cutiei toracice în contact direct cu suprafața detectorului în cabinetul radiologic (SID≥120 cm) Da Asigurarea mișcării motorizată da Generatorul Frecvență de lucru Min 400 KHz Puterea ≥80 kW Radiografia ≥40-150 KV Gama current radiografie Min 1000 mA Gama radiografică mAs ≥0.1-1000 mAs Gamă timp de expunere 1- 6300 ms Gamă KV Fluoroscopie ≥40-125KV Declanșator de înaltă viteză Inclus Tub Radiologic Rotații anodă Min 10 000 RPM Capacitatea de stocare a căldurii anodice Min 1100 KHU Rata de dispare a căldurii anodice Min. 160 KHU/min Dimensiunea spotului focal Min 0,6 / 1,2 mm Colimator Dirijare Manuală Automată Rotire Min +/- 90 ° Filtre 1 mm Al + 0,1 mm Cu 1 mm Al + 0,2 mm Cu 2 mm Al + 0,3 mm Cu Sursă lumină LED Centrare LASER Ecran Tip LCD touch screen min . 5 inch Indicare distanță focală dimesniuse arie de expunere Unghi de inclinare Menținere colimare Da Display Cantitate ≥2 Mărimea ≥24 inci Rezoluție Min 1920x1200 Unghi de vizualizare Min 178°/178° Luminozitate Min 350 cd/m2 Contrast Min 1000:1 Amplasament Camera de examinare cu troleu inclus – 1buc Cameră de control – 1 buc Statie de lucru Procesor Intel® Core™ i7 sau echivalent HDD ≥ 1 TB RAM ≥ 8 GB CD/DVD Obligatoriu Compatibil cu sistemele PACS Da Accesorii Mouse, tastatura DAP-metru da Soft de prelucrare Procesare real-time Selectare tip fluroscopie Stocare automată fluro fără întirziere Armonicăă Filtre digitale de compensare Filtre de reducere a artfactelor Auto control a luminozității Postprocesare Control nivel: Zoom/Mărire; Rotire/Inversare Adnotări pe imagine :marker, text, linii, unghi, lipse, Control Contrast/luminozitate DICOM 3.0 - DICOM Verification - DICOM Modality worklist - DICOM MPPS - DICOM Storage - DICOM Storage commitment - DICOM Grayscale print - DICOM Query / Retrieve - DICOM GSPS -Importul si exportul imaginilor de pe PACS -Export imagini pe CD/DVD -Exportul rezultatelor examinărilor pe HIS / RIS Accesorii Sticlă plumbată 2mm/Pb minim 1x0,8 m Set radioprotecţie Pacient (1 şorţ 1 guleraşe de protecţie a glandei tiroide) 1 pentru copii si 1 pentru adulţi Set radioprotecţie Operator (şorţ) 1 (min 0,35 mm Pb) Compresor conic 1 buc Stand pentru examinarea piciorelor 1 buc Mîner pentru mîini 2 buc Suport subraț 2 buc Suport piciore 1 buc Efectuarea/ proiectare planului amenajării 1 buc Panou electric conform cerințelor producătorului 1 buc
3310000-1 | 2 | Sistem de radiografic motorizat digital cu tub suport montat pe pod | Sistem de radiografic motorizat digital cu tub suport montat pe pod |  |  |  | Sistem radiografic motorizat digital cu tub support montat pe pod Specificații solicitate Specificații oferite Generator Indicați model Frecvență de lucru min 400 kHz Putere min 80kW Gama Voltaj min 40 – 150 kV Gamă current 1 000 mA Gamă mAs 0,1 – 1000 mAs Gama timp de expunere 1 – 6 300 ms Programe anatomice cu posibilitatea de editare de către utilizator Da Declanșator de viteză înaltă anodă Inclus Control generator integrat cu stația de achiziție (FULL DR solution) Inclus Posibilitate de operațiune independentă în cazul expunerilor pe filme radiologice clasice și casete CR. Da Tub-Stand Indicați model Montare Pod Mișcare Longitudională motorizată ≥ 3 400 mm Mișcare Transversală motorizată ≥ 2 400 mm Mișcare Verticală motorizată ≥ 1 200 mm Rotire axă vertical motorizată ≥ 195°/ -130 ° Rotire axă orizontală motorizată +120°/-195° Urmărire stand vertical Da Menținere distanță focală masa pacient Da Aliniere în priecții oblice Da Frînă electromagnetică centralizată, dezactivată de la buton Ecran integrat LCD Date afișate Tub Radiologic Inidcați model Capacitatea de stocare a căldurii anodice Min 1120 KHU Rata de dispare a căldurii anodice Min. 160 KHU/min Dimensiunea spotului focal Min 0,6 / 1,2 mm Putere kW Min 37/100 kW Viteză rotire anodă Min 10 000 rpm DAP metru Inclus Colimator Indicați model Dirijare Manuală Automată Rotire Min +/- 90 ° Filtre 1 mm Al + 0,1 mm Cu 1 mm Al + 0,2 mm Cu 2 mm Al + 0,3 mm Cu Sursă lumină led Centrare laser Ecran Tip LCD touch screen min . 5 inch Indicare distanță focală dimesniuse arie de expunere Unghi de inclinare Menținere colimare Da Masă pacient Indicați model Dimensiune blat min 220x80 Material Fibră de carbon Densitate ≤ 0.5 Al Mișcăre verticală Motorizată Cursă: 55 – 88 cm (+/- 1 cm) Mișcăre longitudională Activare electromagnetică Cursă: ≥ 95 cm Mișcare Transversală Activare electromagnetică Cursă: ≥ 25 cm Menținere distanță focală Da Greutate maximală pacient ≥ 350 kg Bucky Mișcare Motorizată: ≥53 cm Aliniere oblică tub-stand - Da Dimensiune 43x43 Grilă demontabilă Controlul automat al expunerii (AEC): 3 cimpuri Alimnetare integrată pentru detector Detector Indicați model Detector Transmitere date: WiFi Semiconductor CsI Dimensiune Pixel : ≤ 110 µm Dimesiune suprafață activă: 430x430 mm (+/- 5 mm) Rezoluție: min 4000 x 4000 Cuantificare: ≥16 biti Posibilitate de efectuare expuneri în afara suportului Stand cu bucky Vertical Indicați model Montare Podea Motorizat Da Cursă min 45 – 200 cm Urmărire Verticală tub-stand Da Bucky Dimensiune: min 43x43 Grilă demontabilă Controlul automat al expunerii (AEC): 3 cîmpuri Alimnetare integrată pentru detector Detector Indicați model Transmitere date: WIFI Semiconductor CsI Dimensiune Pixel : ≤ 110 µm Dimesiune suprafață activă: 430x430 mm (+/- 5 mm) Rezoluție: min 4000x 4000 Cuantificare: ≥16 biti Stație de achiziție ți preprocesare Inidcați model Aceeaşi consola de comanda pentru toate componentele echipamentului inclusiv detector Software Gestionează Bază de date Pacienți Parametri de expunere Procesare imagine Transmitere date DICOM 3.0 funcții Worklist query retrieve Transmitere DICOM standart Functii Repoziționare imagine Zoom Inversare imagine Rotire imagine Măsurari Adnotări Preprocesare automata de imagine în dependență de regiunea expusă Colimare electronică Vizualizare mozaică Comunicare protocol HIS Transmitere automată către PACS sistem Preseturi: Predefinite și posibilitate de configurări nelimitate Capacitate de stocare imaginii: min 52 000 imagini Posibilitate Upgrade Monitor Inidcați model Monitor Tip medical: Da Dimensiune : 23 inch Tip Matrice: IPS Rezolutie: min. 1920x1080 pixeli Full HD Unghi de vizualizare: min 178° / 178° Luminozitate: min 300 cd/m2 Raport Contrast: min 1000:1 Timp de răspuns: min. 6 ms Unitate de lucru RAM; min. 8 GB; HDD: ≥2 TB; CPU: ≥5 nuclee; VGA compatibilă cu monitorul medical UPS Inclus Accesorii Radio-protecție guleraș, șorț, fustă, 1 set Efectuarea/ proiectare planului amenajării 1 buc Panou electric conform cerințelor producătorului 1 buc Sticlă plumbată 2mm/Pb minim 1x0,8 m
3310000-1 | 3 | Audiometru cu impendansmetru | Audiometru cu impendansmetru |  |  |  | AUDIOMETRU CU IMPENDANSMETRU Sistem de măsurare a impedanței Tonul sondei: Nivelul frecvenței 226 Hz, 678 Hz, 800 Hz, 1000 Hz; tonuri pure; ± 1% SPL 85 dB (≈ 69 dB HL) ± 1,5 dB Presiunea aerului: Control: Indicator: Gamă: Limitarea presiunii: Viteza pompei: Automat. Valoarea măsurată este afișată pe afișajul grafic. -600 la +400 daPa. ± 5% -750 daPa și +550 daPa. Automat, rapid 300 daPa / s, mediu 200 daPa / s, lent 100 daPa / s, foarte lent 50 daPa / s Complianța Gamă: 0,1 până la 8,0 ml la tonul sondei de 226 Hz (volumul urechii: 0,1 până la 8,0 ml) și 0,1 până la 15 mmho la sonda 678, 800 și 1000 Hz ton. Toate ± 5% Tipuri de teste Timpanometrie Automat, unde presiunea de pornire și oprire poate fi programată de utilizator în funcție de configurare. Control manual al tuturor funcțiilor. Trompa Eustache funcția 1 - timpan neperforat Testul Williams Trompa Eustache funcția 2 - timpan perforat Testul Toynbee Trompa Eustache funcția 2 – Trompa lui Eustache patuloasă Măsurarea continuă a impedanței sensibile Funcții reflex Surse de semnal: Ton - Contra, Reflex: THD: 250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000, 8000 Hz, lat Band, High și Low pass. Mai puțin de 5 până la 110 dB, 5% peste 110 dB (căști supra-auditive), mai puțin de 5% până la 110 dB, 10% peste 110 dB (introduceți căștile sau sonda). Ton - Ipsi, Reflex: 500, 1000, 2000, 3000, 4000 Hz bandă cu pas de trecere larg, înalt și jos Zgomot NB - Contra, Reflex 250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000, 8000 Hz Zgomot NB - Ipsi, Reflex 1000, 2000, 3000, 4000 Hz Durata stimulului: 750 ms Acceptarea reflexelor Reglabil între 2% și 6%, sau 0,05 - 0,15 ml schimbare a volumului canalului auditiv. Intervale Dimensiune pas până la 1 dB. Intensitate max. 90, 100, 120 dB HL. Ieșiri Cască contra: Căști TDH39, căști DD45, inserție CIR și / sau Insert EARtone 3A, IP30 pentru măsurători reflexe. Căști Ipsi: Căști de sondă încorporate în sistemul de sondă pentru măsurători reflexe. Conexiunea sondei Conectarea sistemului electric și aer la sondă. Tip test Reflex manual Control manual al tuturor funcțiilor. Reflex automat Intensități unice Creșterea reflexă Reflex Decay Automat, cu 10 dB peste prag și controlat manual cu durate de stimul de 10 s. Reflex latență Automat, primele 300 ms de la pornirea stimulului. Sistem de măsurare a audiometriei Conductivitatea aerului DD45: TDH39: HDA300: HDA280: DD65 v2 E.A.R Tone 3A/5A: IP 30 ISO 389-1 1998, ANSI S3.6-2010 Raport PTB PTB 1.61 - 4064893/13 Raport PTB 2004 PTB 1.61-4091606 2018 și AAU 2018 ISO 389-2 1994, ANSI S3.6-2010 ISO 389-2 1994, ANSI S3.6-2010 DES-2361 Conductivitatea osului B71: ISO 389-3 1994, ANSI S3.6-2010 B81: ISO 389-3 1994, ANSI S3.6-2010 Plasament: Mastoid Câmp liber ISO 389-7 2005, ANSI S3.6-2010 Mascare eficientă ISO 389-4 1994, ANSI S3.6-2010 Traductoare DD45 Bandă Forță statică 4,5N ± 0,5N TDH39 Bandă Forță statică 4,5N ± 0,5N HDA300 Bandă Forță statică 8,8N ± 0,5N HDA280 Bandă Forță statică 4,5N ± 0,5N DD65 v2 Bandă Forță statică 10 ± 0,5N B71 Bandă Forță statică 5.4N ± 0.5N B81 Bandă Forță statică 5.4N ± 0.5N Tonul E.A.R 3A/5A IP30 Buton de răspuns al pacientului Buton sub mînă mână Comunicarea cu pacientul Talk Forward (TF) și Talk Back (TB) Monitorizare Ieșire prin difuzor încorporat sau prin căști externe sau difuzor. Teste speciale / test baterie SISI, ABLB, Stenger, Stenger Speech, Langenbeck (ton în zgomot), 2 canale de vorbire, prag automat Teste automate de prag: Timp disponibil pentru ca pacientul să răspundă: la fel ca prezentarea tonului Creșterea nivelului de auz: 5dB. Ton 125-8000Hz. Rezoluția 1 / 2-1 / 24 de octavă. Tone ciripit Modulare sinusoidală 1-10 Hz +/- 5% Fișier de undă Eșantionare 44100Hz, 16 biți, 2 canale Mascare Selectarea automată a zgomotului benzii înguste (sau zgomotului alb) pentru prezentarea tonurilor și zgomot de vorbire pentru prezentarea vorbirii. Zgomot de bandă îngustă: IEC 60645-1: 2001, 5/12 Filtru de octavă cu aceeași rezoluție de frecvență centrală ca ton pur. Zgomot alb: 80-20000Hz măsurat cu lățime de bandă constantă Zgomot de vorbire: IEC 60645-2: 1993 125-6000Hz care coboară cu 12dB / octavă peste 1KHz +/- 5dB Prezentare Manual sau invers. Impulsuri simple sau multiple. Testare automată: durata 1-2 s ajustată la intervale de 0,1 s Gama de frecvență 125Hz la 8kHz 125Hz, 250Hz, 750Hz, 1500Hz și 8kHz pot fi deselectate în mod liber Vorbire Frecvența de răspuns TDH39 (IEC 60318-3 Cuplaj) DD65v2 (IEC 60645-1 Cuplaj) Tonul E.A.R 3A (cuplaj IEC 60318-5) IP 30 (cuplaj IEC 60318-5) Conductor osos B71 / B81 (cuplaj IEC 60318-6 Semnal extern Echipamentul de redare a vorbirii conectat la intrarea CD trebuie să aibă semnal-zgomot raport de 45 dB sau mai mare. Materialul de vorbire utilizat trebuie să includă un semnal de calibrare adecvat pentru reglarea intrare la 0 dBVU. Microphone Setul cu cască inclus, este utilizat pentru prezentarea vorbirii live. Setul cu cască pentru monitor este un microfon tip braț amplasat lângă gura operatorului. Înainte să fie vorba în direct realizat câștigul microfonului trebuie să fie reglat la 0 VU. Câmp liber Amplificator de putere și difuzoare Cu o intrare de 7 Vrms - Amplificatorul și difuzoarele trebuie să poată crea un sunet Nivel de presiune de 100 dB pe o distanță de 1 metru - și îndepliniți următoarele cerințe: Răspuns în frecvență 125-250 Hz + 0 / -10 dB 250-4000 Hz ± 3 dB 4000-6300 Hz ± 5 dB distorsiune armonica totala SPL 80 dB <3% SPL 100 dB <10% Indicator semnal Ponderarea timpului: 300mS Gama dinamică: 23dB Caracteristici ale redresorului: RMS Intrările selectabile sunt prevăzute cu un atenuator prin care se poate regla nivelul poziția de referință a indicatorului (0dB). Tastatură externă Standard Specificația intrărilor TB 100uVrms la max. câștig pentru citire 0dB Impedanță de intrare: 3.2kOhm CD 7mVrms la max. câștig pentru citire 0dB Impedanță de intrare: 47kOhm TF 100uVrms la max. câștig pentru citire 0dB Impedanță de intrare: 3.2kOhm Fisierul undelor Redă fișierul wav de pe cardul SD intern Răspunsul pacientului Buton sub mînă Specificații de ieșire FF1 Și 2 7 Vrms la min. Sarcină de 2k Ohm 60-20000 Hz -3dB Sînga și dreapta 7Vrms la 10 Ohmi sarcină 60-20000Hz -3dB Os 7Vrms la 10 Ohmi sarcină 60-8000Hz -3dB Monitorizare 2x 3Vrms la 32 Ohmi / 1,5Vrms la 8 Ohmi sarcină 60-20000Hz -3dB Display Min 10 inch tensiunea de lucru 240 V, 50 Hz Conexiune cu PC USB Baterie internă Li Printer termic da Memorie internă minim 500 pacienti sau 50 000 sesiuni Certificate și standarde Marcaj CE, Directiva 93/42/EEC Impendanța IEC 60645-5 (2004)/ANSI S3.39 (2012), Type 1 Audiometria Audiometru ton: IEC 60645 -1 (2012), ANSI S3.6 (2010), Tipul 2 Audiometru de vorbire: IEC 60645-2 (1997) / ANSI S3.6 (2010) tip B sau B-E. Teste automate de prag: ISO 8253-1 (2010)

## F4.2 LP
Specificaţii tehnice (F4.2)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziția dispozitivelor medicale, conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Bălți | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | VALOAREA ESRIMATĂ
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
3310000-1 | 1 | Sistem de radiografie, fluoroscopie, universal, complet digital | Sistem de radiografie, fluoroscopie, universal, complet digital | buc | 1 | [5 empty] | 6000000
3310000-1 | 2 | Sistem de radiografic motorizat digital cu tub suport montat pe pod | Sistem de radiografic motorizat digital cu tub suport montat pe pod | buc | 1 | [5 empty] | 3800000
3310000-1 | 3 | Audiometru cu impendansmetru | Audiometru cu impendansmetru | buc | 1 | [5 empty] | 136000
[10 empty] | TOTAL | 9936000

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________