## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea investigațiilor hematologice pentru analizatoare conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2026 | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | standarde de referință
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8
33100000-1 | 1 | Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Abbott, CELL-DYN Emerald 18, Haematology Analyser) | Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Abbott, CELL-DYN Emerald 18, Haematology Analyser) |  |  |  | Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 pentru analizatorul din dotare Abbott, CELL-DYN Emerald 18, Haematology Analyser, sau cu analizator în comodat. Prețul Ofertei va include toți reagenții, controalele și consumabilele necesare pentru numărul investigațiilor solicitate de fiecare beneficiar în parte. Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe perioadă contractului pentru analizator. Toate consumabilele necesare gratuite pe perioadă contractului pentru analizator, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială. Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioada a contractului.
33100000-1 | 1 | Analizator în comodat | Analizator în comodat |  |  |  | Analizator de ultima generația, cu anul producerii nu mai mic de 2023. Tip dispozitiv / mod de operare Analizator hematologic automat, cu operare manuală (încărcare individuală a probelor). Tehnologie, metoda de detecție Impedanță electronică pentru numărarea WBC/RBC/PLT, spectrofotometrie de absorbție pentru Hgb. Interfața Ecran tactil color (LCD), tastatură soft, port USB/RS-232 și conectivitate LIS. Productivitate ≥ 50 probe/oră. Volum probă ≤ 10 µL Greutate ≤ 10 kg Parametri analizați (CBC cu diferențial 3diff) WBC, RBC, PLT, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, MPV, PCT, PDW, LYM #/%, MID #/%, GRAN #/%; Stocare date ≥ 1500 rezultate cu histograme Program integrat de control al calității Obligatoriu – sistem de QC integrat cu grafice Levey-Jennings și fișiere de control intern.
33100000-1 | 2 | Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Abbott, CELL-DYN Emerald 22, Haematology Analyser) | Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Abbott, CELL-DYN Emerald 22, Haematology Analyser) |  |  |  | Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 pentru analizatorul din dotare Abbott, CELL-DYN Emerald 22, Haematology Analyser, sau cu analizator în comodat. Prețul Ofertei va include toți reagenții, controalele și consumabilele necesare pentru numărul investigațiilor solicitate de fiecare beneficiar în parte. Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe perioadă contractului pentru analizator. Toate consumabilele necesare gratuite pe perioadă contractului pentru analizator, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială. Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioada a contractului.
33100000-1 | 2 | Analizator în comodat | Analizator în comodat |  |  |  | Analizator de ultima generația, cu anul producerii nu mai mic de 2023. Tip dispozitiv / mod de operare Analizator hematologic automat, cu operare semi-automată sau complet automată, în funcție de configurație. Tehnologie, metoda de detecție Citometrie în flux (optică) combinată cu impedanță electronică pentru numărarea WBC/RBC/PLT și spectrofotometrie de absorbție pentru Hgb. Interfața Ecran tactil color (LCD), tastatură soft, port USB/RS-232 și conectivitate LIS. Productivitate ≥ 55 probe/oră. Volum probă ≤ 10 µL. Greutate ≤ 10 kg. Parametri analizați (CBC cu diferențial 5 diff) WBC, RBC, PLT, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, MPV, LYM #/%, MONO #/%, NEU #/%, EOS #/%, BASO #/%. Stocare date ≥ 1500 rezultate cu histograme; export prin USB sau rețea LIS. Program integrat de control al calității Obligatoriu – sistem de QC integrat cu grafice Levey-Jennings și fișiere de control intern.
33100000-1 | 3 | Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Abbott, CELL-DYN Ruby, Haematology Analyser) | Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Abbott, CELL-DYN Ruby, Haematology Analyser) |  |  |  | Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 pentru analizatorul din dotare Abbott, CELL-DYN Ruby, Haematology Analyser, sau cu analizator în comodat. Prețul Ofertei va include toți reagenții, controalele și consumabilele necesare pentru numărul investigațiilor solicitate de fiecare beneficiar în parte. Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe perioadă contractului pentru analizator. Toate consumabilele necesare gratuite pe perioadă contractului pentru analizator, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială. Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioada a contractului.
33100000-1 | 3 | Analizator în comodat | Analizator în comodat |  |  |  | Analizator de ultima generația, cu anul producerii nu mai mic de 2023. Tip dispozitiv / mod de operare Analizator hematologic automat, cu sistem de alimentare manuală sau opțional autoloader pentru lucru continuu. Tehnologie, metoda de detecție Citometrie în flux cu detecție optică multiunghiulară (MAPSS) pentru WBC și diferențial 5-parte; impedanță electronică pentru RBC și PLT; spectrofotometrie pentru Hgb. / tehnologie echivalentă, similară. Interfața Ecran tactil color, tastatură soft,port USB/RS-232 și conectivitate LIS. Productivitate ≥ 80 probe/oră. Volum probă 150–230 µL, în funcție de modul de operare (manual / autoloader). Greutate ≤ 110 kg. Parametri analizați (CBC cu diferențial 5 diff) WBC, RBC, PLT, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, MPV, reticulocite, LYM #/%, MONO #/%, NEU #/%, EOS #/%, BASO #/%. Stocare date ≥ 10000 rezultate cu histograme; export prin USB sau rețea LIS. Program integrat de control al calității Obligatoriu – sistem de QC integrat cu grafice Levey-Jennings și fișiere de control intern.
33100000-1 | 4 | Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Avantor, BeneSphera H32, Hematology Analyzer) | Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Avantor, BeneSphera H32, Hematology Analyzer) |  |  |  | Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 pentru analizatorul din dotare Avantor, BeneSphera H32, Hematology Analyzer, sau cu analizator în comodat. Prețul Ofertei va include toți reagenții, controalele și consumabilele necesare pentru numărul investigațiilor solicitate de fiecare beneficiar în parte. Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe perioadă contractului pentru analizator. Toate consumabilele necesare gratuite pe perioadă contractului pentru analizator, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială. Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioada a contractului.
33100000-1 | 4 | Analizator în comodat | Analizator în comodat |  |  |  | Analizator de ultima generația, cu anul producerii nu mai mic de 2023. Tip dispozitiv / mod de operare Analizator hematologic automat, modul de operare manual sau semi-automat (încărcare individuală de probe) Tehnologie, metoda de detecție Impedanță electronică pentru numărarea WBC/RBC/PLT / tehnologie echivalentă, similară sau mai avansată. Interfața Ecran tactil color, tastatură soft, port USB/RS-232 și conectivitate LIS. Productivitate ≥ 60 probe/oră. Volum probă 9,8–20 µL, în funcție de modul de operare (probă întreaga / mod pre-diluat). Greutate ≤ 18 kg. Parametri analizați (CBC cu diferențial 3 diff) WBC, RBC, PLT, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, MPV, PCT, PDW, LYM #/%, MID #/%, GRAN #/%; Stocare date ≥ 50000 rezultate cu histograme; export prin USB sau rețea LIS. Program integrat de control al calității Obligatoriu – sistem de QC integrat cu grafice Levey-Jennings și fișiere de control intern.
33100000-1 | 5 | Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Edan, H30 Pro, Hematology Analyzer) | Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Edan, H30 Pro, Hematology Analyzer) |  |  |  | Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 pentru analizatorul din dotare Edan, H30 Pro, Hematology Analyzer, sau cu analizator în comodat. Prețul Ofertei va include toți reagenții, controalele și consumabilele necesare pentru numărul investigațiilor solicitate de fiecare beneficiar în parte. Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe perioadă contractului pentru analizator. Toate consumabilele necesare gratuite pe perioadă contractului pentru analizator, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială. Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioada a contractului.
33100000-1 | 5 | Analizator în comodat | Analizator în comodat |  |  |  | Analizator de ultima generația, cu anul producerii nu mai mic de 2023. Tip dispozitiv / mod de operare Analizator hematologic automat, Tehnologie, metoda de detecție Impedanță directă pentru numărarea WBC/RBC/PLT + reagent de liza fără cianură pentru HGB / tehnologie echivalentă, similară sau mai avansată. Interfața Ecran tactil color, tastatură soft, port USB/RS-232 și conectivitate LIS. Productivitate ≥ 60 probe/oră. Volum probă 10–20 µL, în funcție de modul de operare (sânge integru / mod pre-diluat). Greutate ≤ 18 kg. Parametri analizați (CBC cu diferențial 3 diff) WBC, LYM %, MXD %, LYM#, MXD#, NEUT#, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PDW, PCT, PLCR, Stocare date ≥ 100000 rezultate cu histograme; export prin USB sau rețea LIS. Program integrat de control al calității Obligatoriu – sistem de QC integrat cu grafice Levey-Jennings și fișiere de control intern.
33100000-1 | 6 | Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Edan, H60, Hematology Analyzer) | Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Edan, H60, Hematology Analyzer) |  |  |  | Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 pentru analizatorul din dotare Edan, H60, Hematology Analyzer, sau cu analizator în comodat. Prețul Ofertei va include toți reagenții, controalele și consumabilele necesare pentru numărul investigațiilor solicitate de fiecare beneficiar în parte. Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe perioadă contractului pentru analizator. Toate consumabilele necesare gratuite pe perioadă contractului pentru analizator, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială. Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioada a contractului.
33100000-1 | 6 | Analizator în comodat | Analizator în comodat |  |  |  | Analizator de ultima generația, cu anul producerii nu mai mic de 2023. Tip dispozitiv / mod de operare Analizator hematologic automat/semi-automat, modul standard (încărcare manuală a probelor) – varianta „H60” (fără autoloader). Tehnologie, metoda de detecție Citometrie în flux cu laser semiconductor pentru WBC/Diff/BASO, impedanță electrică pentru RBC/PLT, reagent fără cianură pentru HGB./ tehnologie echivalentă, similară sau mai avansată. Interfața Ecran tactil color, tastatură soft, port USB/RS-232 și conectivitate LIS. Productivitate ≥ 60 probe/oră. Volum probă 16–20 µL, în funcție de modul de operare (sânge integru / mod pre-diluat). Greutate ≤ 30 kg. Parametri analizați (CBC cu diferențial 5 diff) 25-29 parametri raportabili incluzând: WBC, LYM%, MON%, NEU%, BAS%, EOS%, LYM#, MON#, NEU#, EOS#, BAS#, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR, P-LCC. Plus parametri de cercetare (RUO) precum LIC%, LIC#, ALY%, ALY#, NLR, PLR. Stocare date ≥ 100000 rezultate cu histograme; export prin USB sau rețea LIS. Program integrat de control al calității Obligatoriu – sistem de QC integrat cu grafice Levey-Jennings și fișiere de control intern.
33100000-1 | 7 | Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Erma, PCE-210, Hemoglobin Meter) | Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Erma, PCE-210, Hemoglobin Meter) |  |  |  | Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 pentru analizatorul din dotare Erma, PCE-210, Hemoglobin Meter, sau cu analizator în comodat. Prețul Ofertei va include toți reagenții, controalele și consumabilele necesare pentru numărul investigațiilor solicitate de fiecare beneficiar în parte. Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe perioadă contractului pentru analizator. Toate consumabilele necesare gratuite pe perioadă contractului pentru analizator, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială. Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioada a contractului.
33100000-1 | 7 | Analizator în comodat | Analizator în comodat |  |  |  | Analizator de ultima generația, cu anul producerii nu mai mic de 2023. Tip dispozitiv / mod de operare Analizator hematologic automat Tehnologie, metoda de detecție Impedanță electrică pentru numărarea celulelor (blood cell counting), colorimetrie pentru HGB./ tehnologie echivalentă, similară sau mai avansată. Interfața Ecran tactil color, tastatură soft, port USB/RS-232 și conectivitate LIS. Productivitate ≥ 60 probe/oră. Volum probă 10–20 µL, în funcție de modul de operare (venos / mod pre-diluat). Greutate ≤ 20 kg. Parametri analizați (CBC cu diferențial 3 diff) WBC, LYM #/%, MID #/%, GRA #/%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, PLT, MPV, PDW, PCT. Stocare date ≥ 1000 rezultate cu histograme; export prin USB sau rețea LIS. Program integrat de control al calității Sistem de auto-monitorizare (self-monitoring) integrat, curățare automată a circuitelor.
33100000-1 | 8 | Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Horiba, Pentra XLR, Hematology Analyzer) | Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Horiba, Pentra XLR, Hematology Analyzer) |  |  |  | Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 pentru analizatorul din dotare Horiba, Pentra XLR, Hematology Analyzer, sau cu analizator în comodat. Prețul Ofertei va include toți reagenții, controalele și consumabilele necesare pentru numărul investigațiilor solicitate de fiecare beneficiar în parte. Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe perioadă contractului pentru analizator. Toate consumabilele necesare gratuite pe perioadă contractului pentru analizator, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială. Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioada a contractului.
33100000-1 | 8 | Analizator în comodat | Analizator în comodat |  |  |  | Analizator de ultima generația, cu anul producerii nu mai mic de 2023. Tip dispozitiv / mod de operare Analizator hematologic automat, încărcare automată (autoloader 100 tuburi) Tehnologie, metoda de detecție Impedanță + optică + fluorometrie pentru reticulocite (tehnologie DHSS – Double Hydrodynamic Sequential System)/ tehnologie echivalentă, similară sau mai avansată. Interfața Ecran tactil color, tastatură soft, port USB/RS-232 și conectivitate LIS. Productivitate ≥ 80 probe/oră. Volum probă 35–53 µL, în funcție de modul de operare. Greutate ≤ 63 kg. Parametri analizați (CBC cu diferențial 5 diff) WBC, NEU# & NEU%, LYM# & LYM%, MON# & MON%, EOS# & EOS%, BAS# & BAS%, ALY# & ALY%, LIC# & LIC%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW CV, RDW SD, PLT, MPV, PCT*, PDW*, RET% , RET#, RETH%, RETM%, RETL%, CRC%, IRF% Stocare date ≥ 10000 rezultate cu histograme; export prin USB sau rețea LIS. Program integrat de control al calității Sistem QC integrat cu Levey-Jennings, grafică, log-uri de întreţinere şi calibrare
33100000-1 | 9 | Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Mindray, BC-20, Hematology Analyzer) | Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Mindray, BC-20, Hematology Analyzer) |  |  |  | Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 pentru analizatorul din dotare Mindray, BC-20, Hematology Analyzer, sau cu analizator în comodat. Prețul Ofertei va include toți reagenții, controalele și consumabilele necesare pentru numărul investigațiilor solicitate de fiecare beneficiar în parte. Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe perioadă contractului pentru analizator. Toate consumabilele necesare gratuite pe perioadă contractului pentru analizator, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială. Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioada a contractului.
33100000-1 | 9 | Analizator în comodat | Analizator în comodat |  |  |  | Analizator de ultima generația, cu anul producerii nu mai mic de 2023. Tip dispozitiv / mod de operare Analizator hematologic automat, diferenţial 3-parte (CBC + 3-DIFF) cu încărcare manuală / deschisă Tehnologie, metoda de detecție Impedanţă pentru numărarea WBC/RBC/PLT; agent de liză fără cianură pentru HGB./ tehnologie echivalentă, similară sau mai avansată. Interfața Ecran tactil color, tastatură soft, port USB/RS-232 și conectivitate LIS. Productivitate ≥ 40 probe/oră. Volum probă Mod sânge integral ≤ 9 µL; mod prediluare ≤ 20 µL. Greutate ≤ 20 kg. Parametri analizați (CBC cu diferențial 3 diff) 20 parametri: WBC, Lymph#, Mid#, Gran#, Lymph%, Mid%, Gran%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR. Stocare date ≥ 100000 rezultate cu histograme; export prin USB sau rețea LIS. Program integrat de control al calității sistem de QC original, reactivi și calibratori dedicați.
33100000-1 | 10 | Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Mindray, BC-20S, Hematology Analyzer) | Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Mindray, BC-20S, Hematology Analyzer) |  |  |  | Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 pentru analizatorul din dotare Mindray, BC-20S, Hematology Analyzer, sau cu analizator în comodat. Prețul Ofertei va include toți reagenții, controalele și consumabilele necesare pentru numărul investigațiilor solicitate de fiecare beneficiar în parte. Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe perioadă contractului pentru analizator. Toate consumabilele necesare gratuite pe perioadă contractului pentru analizator, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială. Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioada a contractului.
33100000-1 | 10 | Analizator în comodat | Analizator în comodat |  |  |  | Analizator de ultima generația, cu anul producerii nu mai mic de 2023. Tip dispozitiv / mod de operare Analizator hematologic automat, diferenţial 3-parte („CBC + 3-DIFF”), încărcare manuală a probelor („open vial”). Tehnologie, metoda de detecție Metodă de impedanţă pentru WBC, RBC şi PLT; reagent fără cianură pentru HGB. / tehnologie echivalentă, similară sau mai avansată. Interfața Ecran tactil color, tastatură soft, port USB/RS-232 și conectivitate LIS. Productivitate ≥ 40 probe/oră. Volum probă Mod sânge integral: ≤ 9 µL; mod prediluare: ≤ 20 µL. Greutate ≤ 20 kg. Parametri analizați (CBC cu diferențial 3 diff) 19 parametri + 3 histograme: WBC, Lymph#, Mid#, Gran#, Lymph%, Mid%, Gran%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PDW, PCT. Stocare date ≥ 200000 rezultate cu histograme; export prin USB sau rețea LIS. Program integrat de control al calității sistem QC original, consumabile dedicate, calibratori incluși.
33100000-1 | 11 | Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentruMindray, BC-30, Hematology Analyzer) | Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentruMindray, BC-30, Hematology Analyzer) |  |  |  | Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 pentru analizatorul din dotare Mindray, BC-30, Hematology Analyzer, sau cu analizator în comodat. Prețul Ofertei va include toți reagenții, controalele și consumabilele necesare pentru numărul investigațiilor solicitate de fiecare beneficiar în parte. Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe perioadă contractului pentru analizator. Toate consumabilele necesare gratuite pe perioadă contractului pentru analizator, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială. Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioada a contractului.
33100000-1 | 11 | Analizator în comodat | Analizator în comodat |  |  |  | Analizator de ultima generația, cu anul producerii nu mai mic de 2023. Tip dispozitiv / mod de operare Analizator hematologic automat, diferenţial 3-parte („CBC + 3 DIFF”), încărcare deschisă a probelor. Tehnologie, metoda de detecție Metodă de impedanţă pentru WBC, RBC şi PLT; reagent fără cianură pentru testul HGB. / tehnologie echivalentă, similară sau mai avansată. Interfața Ecran tactil color, tastatură soft, port USB/RS-232 și conectivitate LIS. Productivitate ≥ 60 probe/oră. Volum probă ≤ 9 µL în mod „whole blood”; ≤ 20 µL în mod prediluare. Greutate ≤ 20 kg. Parametri analizați (CBC cu diferențial 3 diff) 21 parametri + 3 histograme: WBC, Lymph#, Mid#, Gran#, Lymph%, Mid%, Gran%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR, P-LCC. Stocare date ≥ 400000 rezultate cu histograme; export prin USB sau rețea LIS. Program integrat de control al calității sistem QC original, consumabile dedicate, calibratori incluși.
33100000-1 | 12 | Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Mindray, BC-30s, Hematology Analyzer) | Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Mindray, BC-30s, Hematology Analyzer) |  |  |  | Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 pentru analizatorul din dotare Mindray, BC-30s, Hematology Analyzer, sau cu analizator în comodat. Prețul Ofertei va include toți reagenții, controalele și consumabilele necesare pentru numărul investigațiilor solicitate de fiecare beneficiar în parte. Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe perioadă contractului pentru analizator. Toate consumabilele necesare gratuite pe perioadă contractului pentru analizator, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială. Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioada a contractului.
33100000-1 | 12 | Analizator în comodat | Analizator în comodat |  |  |  | Analizator de ultima generația, cu anul producerii nu mai mic de 2023. Tip dispozitiv / mod de operare Analizator hematologic automat, diferenţial 3-parte („CBC + 3 DIFF”), încărcare deschisă a probelor. Tehnologie, metoda de detecție Metodă de impedanţă pentru WBC, RBC şi PLT; reagent fără cianură pentru testul HGB. / tehnologie echivalentă, similară sau mai avansată. Interfața Ecran tactil color, tastatură soft, port USB/RS-232 și conectivitate LIS. Productivitate ≥ 70 probe/oră. Volum probă Mod whole blood: ≤ 9 µL; Mod prediluare (pre‑diluted): ≤ 20 µL. Greutate ≤ 20 kg. Parametri analizați (CBC cu diferențial 3 diff) 21 parametri şi 3 histograme: WBC, Lymph#, Mid#, Gran#, Lymph %, Mid %, Gran %, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW‑CV, RDW‑SD, PLT, MPV, PDW, PCT, P‑LCR, P‑LCC; histograme pentru WBC, RBC, PLT. Stocare date ≥ 500000 rezultate cu histograme; export prin USB sau rețea LIS. Program integrat de control al calității sistem QC original, consumabile dedicate, calibratori incluși.
33100000-1 | 13 | Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Mindray, BC-3600, Hematology Analyzer) | Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Mindray, BC-3600, Hematology Analyzer) |  |  |  | Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 pentru analizatorul din dotare Mindray, BC-3600, Hematology Analyzer, sau cu analizator în comodat. Prețul Ofertei va include toți reagenții, controalele și consumabilele necesare pentru numărul investigațiilor solicitate de fiecare beneficiar în parte. Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe perioadă contractului pentru analizator. Toate consumabilele necesare gratuite pe perioadă contractului pentru analizator, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială. Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioada a contractului.
33100000-1 | 13 | Analizator în comodat | Analizator în comodat |  |  |  | Analizator de ultima generația, cu anul producerii nu mai mic de 2023. Tip dispozitiv / mod de operare Analizator hematologic automat, diferenţial 3‑parte (CBC + 3 DIFF) – variantă open vial sau tub închis (opţional). Tehnologie, metoda de detecție Metodă de impedanţă („electrical impedance”) pentru WBC, RBC şi PLT; reagent HGB fără cianură („cyanide‑free reagent”) / tehnologie echivalentă, similară sau mai avansată. Interfața Ecran tactil color, tastatură soft, port USB/RS-232 și conectivitate LIS. Productivitate ≥ 60 probe/oră. Volum probă Whole blood: ~17 µL; Prediluare: ~20 µL. Greutate ≤ 28 kg. Parametri analizați (CBC cu diferențial 3 diff) 21 parametri + 3 histograme: WBC, Lymph#, Mid#, Gran#, Lymph%, Mid%, Gran%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW‑CV, RDW‑SD, PLT, MPV, PDW, PCT, P‑LCR, P‑LCC; histograme pentru WBC, RBC, PLT. Stocare date ≥ 40000 rezultate cu histograme; export prin USB sau rețea LIS. Program integrat de control al calității Suport pentru 3 niveluri de QC (Low, Medium, High) și generare de grafice Levey‑Jennings (LJ) pentru monitorizarea performanței zilnice.
33100000-1 | 14 | Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Mindray, BC-5000, Hematology Analyzer) | Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Mindray, BC-5000, Hematology Analyzer) |  |  |  | Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 pentru analizatorul din dotare Mindray, BC-5000, Hematology Analyzer, sau cu analizator în comodat. Prețul Ofertei va include toți reagenții, controalele și consumabilele necesare pentru numărul investigațiilor solicitate de fiecare beneficiar în parte. Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe perioadă contractului pentru analizator. Toate consumabilele necesare gratuite pe perioadă contractului pentru analizator, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială. Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioada a contractului.
33100000-1 | 14 | Analizator în comodat | Analizator în comodat |  |  |  | Analizator de ultima generația, cu anul producerii nu mai mic de 2023. Tip dispozitiv / mod de operare Analizator hematologic automat, diferenţial 5‑parte (CBC + 5 DIFF) – moduri Whole blood, capilar, prediluare. Tehnologie, metoda de detecție Metodă de impedanţă pentru RBC/PLT; pentru WBC diferenţial: citometrie în flux + dispersie laser „tri‑angle” + coloranţi chimici; reagent hemoglobină fără cianură. / tehnologie echivalentă, similară sau mai avansată. Interfața Ecran tactil color, tastatură soft, port USB/RS-232 și conectivitate LIS. Productivitate ≥ 40 probe/oră. Volum probă Whole blood mode: 15 µL; Predilure mode: 20 µL; (capilar de asemenea ~15 µL) Greutate ≤ 24 kg. Parametri analizați (CBC cu diferențial 5 diff) 23 parametri reportabili + 3 histograme + 3 scattergramuri. Lista include: WBC, Lym %, Mon %, Neu %, Bas %, Eos %, Lym#, Mon#, Neu#, Eos#, Bas#, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW‑CV, RDW‑SD, PLT, MPV, PDW, PCT. Stocare date ≥ 20000 rezultate cu histograme; export prin USB sau rețea LIS. Program integrat de control al calității niveluri QC „low, normal and high” pentru control.
33100000-1 | 15 | Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Mindray, BC-5150, Hematology Analyzer) | Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Mindray, BC-5150, Hematology Analyzer) |  |  |  | Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 pentru analizatorul din dotare Mindray, BC-5150, Hematology Analyzer, sau cu analizator în comodat. Prețul Ofertei va include toți reagenții, controalele și consumabilele necesare pentru numărul investigațiilor solicitate de fiecare beneficiar în parte. Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe perioadă contractului pentru analizator. Toate consumabilele necesare gratuite pe perioadă contractului pentru analizator, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială. Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioada a contractului.
33100000-1 | 15 | Analizator în comodat | Analizator în comodat |  |  |  | Analizator de ultima generația, cu anul producerii nu mai mic de 2023. Tip dispozitiv / mod de operare Analizator hematologic automat, diferențial 5‑parte (CBC + 5 DIFF) – moduri Whole blood, Capilar şi Prediluare. Tehnologie, metoda de detecție Pentru WBC: citometrie în flux + tri‑angle laser scatter + coloranţi chimici; pentru RBC şi PLT: metodă de impedanţă; reagent hemoglobină fără cianură. / tehnologie echivalentă, similară sau mai avansată. Interfața Ecran tactil color, tastatură soft, port USB/RS-232 și conectivitate LIS. Productivitate ≥ 60 probe/oră. Volum probă Whole blood mode: 15 µL; Capillary whole blood: 15 µL; Prediluare mode: 20 µL. Greutate ≤ 24 kg. Parametri analizați (CBC cu diferențial 5 diff) 25 parametri reportabili + 4 parametri de cercetare; include WBC, Neu%, Lymph%, Mon%, Eos%, Bas%, Neu#, Lymph#, Mon#, Eos#, Bas#, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW‑CV, RDW‑SD, PLT, MPV, PDW, PCT, P‑LCR, P‑LCC. Stocare date ≥ 40000 rezultate cu histograme; export prin USB sau rețea LIS. Program integrat de control al calității Include reactivi dedicați, calibratori originali.
33100000-1 | 16 | Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Mindray, BC-5300, Hematology Analyzer) | Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Mindray, BC-5300, Hematology Analyzer) |  |  |  | Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 pentru analizatorul din dotare Mindray, BC-5300, Hematology Analyzer sau cu analizator în comodat. Prețul Ofertei va include toți reagenții, controalele și consumabilele necesare pentru numărul investigațiilor solicitate de fiecare beneficiar în parte. Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe perioadă contractului pentru analizator. Toate consumabilele necesare gratuite pe perioadă contractului pentru analizator, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială. Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioada a contractului.
33100000-1 | 16 | Analizator în comodat | Analizator în comodat |  |  |  | Analizator de ultima generația, cu anul producerii nu mai mic de 2023. Tip dispozitiv / mod de operare Analizator hematologic automat, diferenţial 5‑parte (CBC + DIFF 5‑part) – moduri Whole blood & prediluare. Tehnologie, metoda de detecție Combină citometrie în flux + laser semiconductor scatter + coloranţi chimici pentru WBC; metodă impedanţă pentru RBC şi PLT; reagent hemoglobină fără cianură. / tehnologie echivalentă, similară sau mai avansată. Interfața Ecran tactil color, tastatură soft, port USB/RS-232 și conectivitate LIS. Productivitate ≥ 60 probe/oră. Volum probă Whole blood: ~20 µL; Prediluare: ~20 µL. Greutate ≤ 45 kg. Parametri analizați (CBC cu diferențial 5 diff) 27 parametri: WBC, Lym%, Mon%, Neu%, Eos%, Bas%, Lym#, Mon#, Neu#, Eos#, Bas#, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW‑CV, RDW‑SD, PLT, MPV, PDW, PCT, LIC%, LIC#, ALY%, ALY# + 3 histograme + 1 scattergram. Stocare date ≥ 40000 rezultate cu histograme; export prin USB sau rețea LIS. Program integrat de control al calității controale tri‑nivel („Low, Normal, High”)
33100000-1 | 17 | Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Mindray, BC-760, Hematology Analyzer) | Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Mindray, BC-760, Hematology Analyzer) |  |  |  | Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 pentru analizatorul din dotare Mindray, BC-760, Hematology Analyzer sau cu analizator în comodat. Prețul Ofertei va include toți reagenții, controalele și consumabilele necesare pentru numărul investigațiilor solicitate de fiecare beneficiar în parte. Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe perioadă contractului pentru analizator. Toate consumabilele necesare gratuite pe perioadă contractului pentru analizator, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială. Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioada a contractului.
33100000-1 | 17 | Analizator în comodat | Analizator în comodat |  |  |  | Analizator de ultima generația, cu anul producerii nu mai mic de 2023. Tip dispozitiv / mod de operare Analizator hematologic automat cu diferenţial 5‑parte (CBC + DIFF + ESR integrat). Tehnologie, metoda de detecție Tehnologie „SF Cube” (3D analiză cu scatter laser + fluorescenţă) pentru WBC/DIFF; impedanţă pentru RBC/PLT; metodi colorimetrică pentru HGB; metodă fotometrică pentru ESR. / tehnologie echivalentă, similară sau mai avansată. Interfața Ecran tactil color, tastatură soft, port USB/RS-232 și conectivitate LIS. Productivitate Mod „CD” (whole blood): până la 80 probe/oră; alt mod „CD + ESR”: 40 probe/oră. Volum probă Whole blood CD: ~ 25 µL; CD + ESR: ~ 160 µL; Prediluare: ~20 µL. Greutate ≤ 71 kg. Parametri analizați (CBC cu diferențial 5 diff) WBC Bas# Bas% Neu# Neu% Eos# Eos% Lym# Lym% Mon# Mon% IMG# IMG% RET%* RET#* RHE* IRF* LFR* MFR* HFR* RBC HGB MCV MCH MCHC RDW-CV RDW-SD HCT NRBC# NRBC% PLT PLT-I PLT-H PLT-O* MPV PDW PCT P-LCR P-LCC IPF ESR Stocare date ≥ 150000 rezultate cu histograme; export prin USB sau rețea LIS. Program integrat de control al calității Obligatoriu
33100000-1 | 18 | Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Sysmex, KX-21N, Hematology Analyzer) | Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Sysmex, KX-21N, Hematology Analyzer) |  |  |  | Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 pentru analizatorul din dotare Sysmex, KX-21N, Hematology Analyzer sau cu analizator în comodat. Prețul Ofertei va include toți reagenții, controalele și consumabilele necesare pentru numărul investigațiilor solicitate de fiecare beneficiar în parte. Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe perioadă contractului pentru analizator. Toate consumabilele necesare gratuite pe perioadă contractului pentru analizator, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială. Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioada a contractului.
33100000-1 | 18 | Analizator în comodat | Analizator în comodat |  |  |  | Analizator de ultima generația, cu anul producerii nu mai mic de 2023. Tip dispozitiv / mod de operare Analizator hematologic automat, diferenţial 3‑parte (CBC + 3 DIFF) – mod „whole blood” şi mod prediluare. Tehnologie, metoda de detecție Metodă de detecție prin curent continuu (Direct Current, DC) pentru RBC, WBC, PLT; reagent fără cianură pentru HGB. / tehnologie echivalentă, similară sau mai avansată. Interfața Ecran digital, tastatură, port USB/RS-232 și conectivitate LIS. Productivitate ≥ 60 probe/oră. Volum probă Whole Blood Mode: 50 µL; Prediluare Mode: 20 µL. Greutate ≤ 28 kg. Parametri analizați (CBC cu diferențial 3 diff) 17 raportabili în mod standard cu diferenţial 3‑parte + 3 histograme: WBC, LYM%, MXD%, NEUT%, LYM#, MXD#, NEUT#, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW‑CV, RDW‑SD, PLT, MPV, PDW, P‑LCR. Stocare date ≥ 300 rezultate cu histograme; export prin USB sau rețea LIS. Program integrat de control al calității Include programe QC: graficul Levey‑Jennings (LJ) şi X‑bar/R charts.
33100000-1 | 19 | Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Sysmex, XN-1000, Hematology Analyzer) | Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Sysmex, XN-1000, Hematology Analyzer) |  |  |  | Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 pentru analizatorul din dotare Sysmex, XN-1000, Hematology Analyzer sau cu analizator în comodat. Prețul Ofertei va include toți reagenții, controalele și consumabilele necesare pentru numărul investigațiilor solicitate de fiecare beneficiar în parte. Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe perioadă contractului pentru analizator. Toate consumabilele necesare gratuite pe perioadă contractului pentru analizator, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială. Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioada a contractului.
33100000-1 | 19 | Analizator în comodat | Analizator în comodat |  |  |  | Analizator de ultima generația, cu anul producerii nu mai mic de 2023. Tip dispozitiv / mod de operare Analizator hematologic automat, diferenţial 5‑parte (CBC + DIFF) cu opțiuni pentru reticulocite, plachete fluorescente, lichide corporale. Tehnologie, metoda de detecție Fluorescent Flow Cytometry (canal WBC/DIFF/RET/PLT‑F/WPC); RBC/PLT prin impedanţă cu focalizare hidrodinamică; HGB metodă SLS fără cianură. / tehnologie echivalentă, similară sau mai avansată. Interfața Ecran tactil, tastatură soft, port USB/RS-232 și conectivitate LIS. Productivitate ≥ 100 probe/oră. (mod CBC+DIFF). Volum probă Volum aspirare: 88 µL pentru mod Whole Blood; diluare/moduri speciale 70 µL. Greutate ≤ 80 kg. Parametri analizați (CBC cu diferențial 5 diff) Multiple parametri: WBC, NEUT%, NEUT#, LYMPH%, LYMPH#, MONO%, MONO#, EO%, EO#, BASO%, BASO#, IG%, IG#; RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC; PLT, RDW‑SD, RDW‑CV, MPV, PDW, P‑LCR, PCT; plus opțional RET%, RET#, IRF Stocare date ≥ 100000 rezultate cu histograme; export prin USB sau rețea LIS. Program integrat de control al calității Materiale QC: „XN Check (three levels)” pentru QC standard şi „XN Check BF (two levels)” pentru lichide corporale.
33100000-1 | 20 | Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Sysmex, XN-330, Hematology Analyzer) | Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Sysmex, XN-330, Hematology Analyzer) |  |  |  | Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 pentru analizatorul din dotare Sysmex, XN-330, Hematology Analyzer sau cu analizator în comodat. Prețul Ofertei va include toți reagenții, controalele și consumabilele necesare pentru numărul investigațiilor solicitate de fiecare beneficiar în parte. Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe perioadă contractului pentru analizator. Toate consumabilele necesare gratuite pe perioadă contractului pentru analizator, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială. Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioada a contractului.
33100000-1 | 20 | Analizator în comodat | Analizator în comodat |  |  |  | Analizator de ultima generația, cu anul producerii nu mai mic de 2023. Tip dispozitiv / mod de operare Analizator hematologic automat, diferenţial 6‑parte (CBC + 6 DIFF) – mod „open tube” (încărcare deschisă a probelor).. Tehnologie, metoda de detecție „Fluorescent Flow Cytometry” pentru WBC/DIFF/RET; impedanţă cu focalizare hidrodinamică (RBC/PLT); metodă SLS fără cianură pentru HGB. / tehnologie echivalentă, similară sau mai avansată. Interfața Ecran tactil, tastatură soft, port USB/RS-232 și conectivitate LIS. Productivitate ≥ 60 probe/oră. (mod CBC+DIFF). Volum probă Whole blood: 25 µL; Prediluare (pre‑dilute mode): ~70 µL. Greutate ≤ 35 kg. Parametri analizați (CBC cu diferențial 6 diff) WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, RDW‑SD, RDW‑CV, PDW, MPV, P‑LCR, PCT, NEUT#, LYMPH#, MONO#, EO#, BASO#, NEUT%, LYMPH%, MONO%, EO%, BASO%, IG#, IG% Stocare date ≥ 100000 rezultate cu histograme; export prin USB sau rețea LIS. Program integrat de control al calității Suport pentru sisteme QC tip „Xbar / Levey‑Jennings” şi set de controale QC dedicate („XN‑L CHECK or XN CHECK”)
33100000-1 | 21 | Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Sysmex, XN-550, Hematology Analyzer) | Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Sysmex, XN-550, Hematology Analyzer) |  |  |  | Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 pentru analizatorul din dotare Sysmex, XN-550, Hematology Analyzer sau cu analizator în comodat. Prețul Ofertei va include toți reagenții, controalele și consumabilele necesare pentru numărul investigațiilor solicitate de fiecare beneficiar în parte. Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe perioadă contractului pentru analizator. Toate consumabilele necesare gratuite pe perioadă contractului pentru analizator, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială. Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioada a contractului.
33100000-1 | 21 | Analizator în comodat | Analizator în comodat |  |  |  | Analizator de ultima generația, cu anul producerii nu mai mic de 2023. Tip dispozitiv / mod de operare Analizator hematologic automat, diferenţial 5/6‑parte) cu moduri „whole blood”, prediluare, încărcare continuă a probelor. Tehnologie, metoda de detecție Citometrie în flux cu fluorescenţă pentru WBC/DIFF; impedanţă (DC) cu focalizare hidrodinamică pentru RBC/PLT; metodă SLS fără cianură pentru HGB. / tehnologie echivalentă, similară sau mai avansată. Interfața Ecran tactil, tastatură soft, port USB/RS-232 și conectivitate LIS. Productivitate ≥ 60 probe/oră. (mod CBC+DIFF). Volum probă Whole blood: 25 µL; Prediluare / Body Fluid mode: ~70 µL. Greutate ≤ 53 kg. Parametri analizați (CBC cu diferențial 5/6 diff) WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, RDW‑SD, RDW‑CV, PDW, MPV, P‑LCR, PCT, NEUT#, LYMPH#, MONO#, EO#, BASO#, NEUT%, LYMPH%, MONO%, EO%, BASO%, IG#, IG#; opţional RET#, RET%, IRF Stocare date ≥ 100000 rezultate cu histograme; export prin USB sau rețea LIS. Program integrat de control al calității Materiale QC dedicate: „XN‑L Check” (sau „XN Check”) cu trei niveluri (Nivel 1‑2‑3) pentru acoperirea gamei clinice – permite monitorizare pe interval normal/scăzut/înalt.
33100000-1 | 22 | Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Sysmex, XP-300, Hematology Analyzer) | Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Sysmex, XP-300, Hematology Analyzer) |  |  |  | Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 pentru analizatorul din dotare Sysmex, XP-300, Hematology Analyzer sau cu analizator în comodat. Prețul Ofertei va include toți reagenții, controalele și consumabilele necesare pentru numărul investigațiilor solicitate de fiecare beneficiar în parte. Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe perioadă contractului pentru analizator. Toate consumabilele necesare gratuite pe perioadă contractului pentru analizator, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială. Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioada a contractului.
33100000-1 | 22 | Analizator în comodat | Analizator în comodat |  |  |  | Analizator de ultima generația, cu anul producerii nu mai mic de 2023. Tip dispozitiv / mod de operare Analizor hematologic automat, diferenţial 3‑parte (CBC + 3 DIFF) — mod „whole blood” şi pre‑diluare („pre‑diluted mode”). Tehnologie, metoda de detecție Metodă de detecţie prin curent continuu (DC) pentru WBC, RBC şi PLT; pentru HGB metodă fără cianură; HCT prin metoda acumulării volumului eritrocitar. / tehnologie echivalentă, similară sau mai avansată. Interfața Ecran tactil, tastatură soft, port USB/RS-232 și conectivitate LIS. Productivitate ≥ 60 probe/oră. Volum probă Mod whole blood: ~ 50 µL; mod pre‑diluare: ~ 20 µL. Greutate ≤ 30 kg. Parametri analizați (CBC cu diferențial 3 diff) 20 parametri în mod whole blood şi pre‑diluare: WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, LYM% (W‑SCR), MXD% (W‑MCR), NEUT% (W‑LCR), LYM# (W‑SCC), MXD# (W‑MCC), NEUT# (W‑LCC), RDW‑SD, RDW‑CV, PDW, MPV, P‑LCR, PCT. Stocare date ≥ 40000 rezultate cu histograme; export prin USB sau rețea LIS. Program integrat de control al calității (internal QC); suport pentru graficul Levey‑Jennings chart şi fişiere X‑bar/M.
33100000-1 | 23 | Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Horiba, Pentra ES 60, Hematology Analyzer) | Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Horiba, Pentra ES 60, Hematology Analyzer) |  |  |  | Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 pentru analizatorul din dotare Horiba, Pentra ES 60, Hematology Analyzer sau cu analizator în comodat. Prețul Ofertei va include toți reagenții, controalele și consumabilele necesare pentru numărul investigațiilor solicitate de fiecare beneficiar în parte. Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe perioadă contractului pentru analizator. Toate consumabilele necesare gratuite pe perioadă contractului pentru analizator, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială. Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioada a contractului.
33100000-1 | 23 | Analizator în comodat | Analizator în comodat |  |  |  | Analizator de ultima generația, cu anul producerii nu mai mic de 2023. Tip dispozitiv / mod de operare Analizor hematologic automat, diferenţial 5-parte (CBC + 5 DIFF) în mod „open tube” (încărcare deschisă probe). Tehnologie, metoda de detecție Impedanță pentru RBC/PLT, absorbție/optică pentru structura internă a celulelor, tehnologie „DHSS” (Double Hydrodynamic Sequential System) + „MDSS” (Multi-Distribution Sampling System) pentru mixare micro-probă. / tehnologie echivalentă, similară sau mai avansată. Interfața Monitor color 15 in, sistem Windows-based; port USB/RS-232 și conectivitate LIS. Productivitate ≥ 60 probe/oră. Volum probă CBC: 30 µL; CBC + DIFF: 53 µL pentru sânge întreg. Greutate ≤ 35 kg. Parametri analizați (CBC cu diferențial 5 diff) 26 parametri: WBC, NEU# & NEU%, LYM# & LYM%, MON# & MON%, EOS# & EOS%, BAS# & BAS%, ALY# & ALY%, LIC# & LIC%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, PLT, MPV, PCT*, PDW*. (* ALY / LIC sunt parametri pentru cercetare – RUO) Stocare date ≥ 10000 rezultate + grafice/histograme; export date / comunicație cu PC sau rețea. Program integrat de control al calității QC selectabile, grafice Levey-Jennings.
33100000-1 | 24 | Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Horiba, Yumizen H500 OT, Hematology Analyzer) | Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Horiba, Yumizen H500 OT, Hematology Analyzer) |  |  |  | Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 pentru analizatorul din dotare Horiba, Yumizen H500 OT, Hematology Analyzer sau cu analizator în comodat. Prețul Ofertei va include toți reagenții, controalele și consumabilele necesare pentru numărul investigațiilor solicitate de fiecare beneficiar în parte. Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe perioadă contractului pentru analizator. Toate consumabilele necesare gratuite pe perioadă contractului pentru analizator, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială. Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioada a contractului.
33100000-1 | 24 | Analizator în comodat | Analizator în comodat |  |  |  | Analizator de ultima generația, cu anul producerii nu mai mic de 2023. Tip dispozitiv / mod de operare Analizor hematologic automat, diferențial 6-parte (CBC + 6 DIFF); mod „open tube” (încărcare manuală a probelor). Tehnologie, metoda de detecție Tehnologie combinată: impedanță cu focalizare hidrodinamică pentru RBC și PLT, citometrie de flux cu fluorescență pentru WBC/DIFF/RET; metodă SLS fără cianură pentru HGB. / tehnologie echivalentă, similară sau mai avansată. Interfața Ecran tactil color; port USB/RS-232 și conectivitate LIS. Productivitate ≥ 60 probe/oră. Volum probă Mod „whole blood”: aproximativ 20 µL. Greutate ≤ 23 kg. Parametri analizați (CBC cu diferențial 5 diff) 27 parametri: WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, RDW-SD, RDW-CV, PDW, MPV, P-LCR, PCT, NEUT#, LYMPH#, MONO#, EO#, BASO#, IG#, NEUT%, LYMPH%, MONO%, EO%, BASO%, IG%, RET# și RET%. Stocare date ≥ 10000 rezultate cu histograme; export prin USB sau rețea LIS. Program integrat de control al calității Sistem QC intern cu suport pentru diagrame Levey-Jennings și X-bar; compatibil cu controale QC dedicate.
33100000-1 | 25 | Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Sysmex, XN-1000i, Hematology Analyzer) | Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Sysmex, XN-1000i, Hematology Analyzer) |  |  |  | Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 pentru analizatorul din dotareSysmex, XN-1000i, Hematology Analyzer sau cu analizator în comodat. Prețul Ofertei va include toți reagenții, controalele și consumabilele necesare pentru numărul investigațiilor solicitate de fiecare beneficiar în parte. Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe perioadă contractului pentru analizator. Toate consumabilele necesare gratuite pe perioadă contractului pentru analizator, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială. Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioada a contractului.
33100000-1 | 25 | Analizator în comodat | Analizator în comodat |  |  |  | Analizator de ultima generația, cu anul producerii nu mai mic de 2023. Tip dispozitiv / mod de operare Analizor hematologic automat, diferențial 6-parte (CBC + 6 DIFF); mod „closed tube” (standard) și „open tube” opțional. Tehnologie, metoda de detecție Citometrie de flux cu fluorescență (Fluorescent Flow Cytometry) pentru WBC/DIFF/RET; impedanță cu focalizare hidrodinamică pentru RBC și PLT; metodă fără cianură (SLS) pentru HGB. / tehnologie echivalentă, similară sau mai avansată. Interfața Ecran tactil, tastatură soft, porturi USB, port USB/RS-232 și conectivitate LIS. Productivitate ≥ 100 probe/oră. (mod CBC+DIFF). Volum probă Mod „whole blood”: 88 µL; mod „predilute”: 20 µL. Greutate ≤ 80 kg. Parametri analizați (CBC cu diferențial 6 diff) WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, RDW-SD, RDW-CV, PDW, MPV, P-LCR, PCT, NEUT#, LYMPH#, MONO#, EO#, BASO#, IG#, NRBC#, RET#, RET%, NEUT%, LYMPH%, MONO%, EO%, BASO%, IG%. Stocare date ≥ 100 000 rezultate cu histograme; export prin USB sau rețea LIS. Program integrat de control al calității QC intern multilevel; grafice Levey-Jennings, X-Bar, Westgard
33100000-1 | 26 | Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Sysmex, XN-2000, Hematology Analyzer) | Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Sysmex, XN-2000, Hematology Analyzer) |  |  |  | Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 pentru analizatorul din dotareSysmex, XN-2000, Hematology Analyzer sau cu analizator în comodat. Prețul Ofertei va include toți reagenții, controalele și consumabilele necesare pentru numărul investigațiilor solicitate de fiecare beneficiar în parte. Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe perioadă contractului pentru analizator. Toate consumabilele necesare gratuite pe perioadă contractului pentru analizator, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială. Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioada a contractului.
33100000-1 | 26 | Analizator în comodat | Analizator în comodat |  |  |  | Analizator de ultima generația, cu anul producerii nu mai mic de 2023. Tip dispozitiv / mod de operare Analizor hematologic automat, diferenţial 6‑parte (CBC + 6 DIFF); sistem modular format din două module analitice, operare „open tube” sau „closed tube” Tehnologie, metoda de detecție Citometrie de flux cu fluorescenţă (Fluorescent Flow Cytometry) pentru WBC/DIFF/RET/PLT‑F/WPC; impedanţă focalizată hidrodinamic pentru RBC/PLT; metodă SLS fără cianură pentru HGB. / tehnologie echivalentă, similară sau mai avansată. Interfața Ecran tactil, tastatură soft, porturi USB, port USB/RS-232 și conectivitate LIS. Productivitate ≥ 200 probe/oră. (mod CBC+DIFF). Volum probă Volum aspirat: 88 µL Greutate ≤ 160 kg. Parametri analizați (CBC cu diferențial 6 diff) Standard: WBC, NRBC%, NRBC#, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, RDW‑SD, RDW‑CV, MicroR%, MacroR%, PDW, MPV, P‑LCR, PCT, NEUT%, NEUT#, LYMPH%, LYMPH#, MONO#, MONO#, EO%, EO#, BASO%, BASO#, IG%, IG# Opțional: RET%, RET#, IRF, LFR, MFR, HFR, RET‑He, HYPO‑He%, HYPER‑He%, PLT‑F, IPF#, IPF, HPC%, HPC#. Stocare date ≥ 100 000 rezultate cu histograme; export prin USB sau rețea LIS. Program integrat de control al calității QC multilevel
33100000-1 | 27 | Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Sysmex, XP-300, Hematology Analy) | Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Sysmex, XP-300, Hematology Analy) |  |  |  | Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 pentru analizatorul din dotare Sysmex, XP-300, Hematology Analy sau cu analizator în comodat. Prețul Ofertei va include toți reagenții, controalele și consumabilele necesare pentru numărul investigațiilor solicitate de fiecare beneficiar în parte. Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe perioadă contractului pentru analizator. Toate consumabilele necesare gratuite pe perioadă contractului pentru analizator, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială. Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioada a contractului.
33100000-1 | 27 | Analizator în comodat | Analizator în comodat |  |  |  | Analizator de ultima generația, cu anul producerii nu mai mic de 2023. Tip dispozitiv / mod de operare Analizor hematologic automat, diferenţial 3‑parte (CBC + 3 DIFF) — mod „whole blood” şi pre‑diluare („pre‑diluted mode”). Tehnologie, metoda de detecție Metodă de detecţie prin curent continuu (DC) pentru WBC, RBC şi PLT; pentru HGB metodă fără cianură; HCT prin metoda acumulării volumului eritrocitar. / tehnologie echivalentă, similară sau mai avansată. Interfața Ecran tactil, tastatură soft, port USB/RS-232 și conectivitate LIS. Productivitate ≥ 60 probe/oră. Volum probă Mod whole blood: ~ 50 µL; mod pre‑diluare: ~ 20 µL. Greutate ≤ 30 kg. Parametri analizați (CBC cu diferențial 3 diff) 20 parametri în mod whole blood şi pre‑diluare: WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, LYM% (W‑SCR), MXD% (W‑MCR), NEUT% (W‑LCR), LYM# (W‑SCC), MXD# (W‑MCC), NEUT# (W‑LCC), RDW‑SD, RDW‑CV, PDW, MPV, P‑LCR, PCT. Stocare date ≥ 40000 rezultate cu histograme; export prin USB sau rețea LIS. Program integrat de control al calității (internal QC); suport pentru graficul Levey‑Jennings chart şi fişiere X‑bar/M.
33100000-1 | 28 | Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Edan, H60, Hematology Analyzer) | Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Edan, H60, Hematology Analyzer) |  |  |  | Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 pentru analizatorul din dotare Edan, H60, Hematology Analyzer, sau cu analizator în comodat. Prețul Ofertei va include toți reagenții, controalele și consumabilele necesare pentru numărul investigațiilor solicitate de fiecare beneficiar în parte. Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe perioadă contractului pentru analizator. Toate consumabilele necesare gratuite pe perioadă contractului pentru analizator, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială. Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioada a contractului.
33100000-1 | 28 | Analizator în comodat | Analizator în comodat |  |  |  | Analizator de ultima generația, cu anul producerii nu mai mic de 2023. Tip dispozitiv / mod de operare Analizator hematologic automat/semi-automat, modul standard (încărcare manuală a probelor) – varianta „H60” (fără autoloader). Tehnologie, metoda de detecție Citometrie în flux cu laser semiconductor pentru WBC/Diff/BASO, impedanță electrică pentru RBC/PLT, reagent fără cianură pentru HGB./ tehnologie echivalentă, similară sau mai avansată. Interfața Ecran tactil color, tastatură soft, port USB/RS-232 și conectivitate LIS. Productivitate ≥ 60 probe/oră. Volum probă 16–20 µL, în funcție de modul de operare (sânge integru / mod pre-diluat). Greutate ≤ 30 kg. Parametri analizați (CBC cu diferențial 5 diff) 25-29 parametri raportabili incluzând: WBC, LYM%, MON%, NEU%, BAS%, EOS%, LYM#, MON#, NEU#, EOS#, BAS#, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR, P-LCC. Plus parametri de cercetare (RUO) precum LIC%, LIC#, ALY%, ALY#, NLR, PLR. Stocare date ≥ 100000 rezultate cu histograme; export prin USB sau rețea LIS. Program integrat de control al calității Obligatoriu – sistem de QC integrat cu grafice Levey-Jennings și fișiere de control intern.

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea investigațiilor hematologice pentru analizatoare conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2026 | [6 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | VALOAREA ESTIMATĂ Totală fără TVA
33100000-1 | 1 | Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Abbott, CELL-DYN Emerald 18, Haematology Analyser) | Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Abbott, CELL-DYN Emerald 18, Haematology Analyser) | Investigații | 79950 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 333125
33100000-1 | 1 | Analizator în comodat | Analizator în comodat | Bucată | 10 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 0
33100000-1 | 2 | Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Abbott, CELL-DYN Emerald 22, Haematology Analyser) | Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Abbott, CELL-DYN Emerald 22, Haematology Analyser) | Investigații | 21000 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 206150
33100000-1 | 2 | Analizator în comodat | Analizator în comodat | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 0
33100000-1 | 3 | Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Abbott, CELL-DYN Ruby, Haematology Analyser) | Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Abbott, CELL-DYN Ruby, Haematology Analyser) | Investigații | 103500 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 425212.5
33100000-1 | 3 | Analizator în comodat | Analizator în comodat | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 0
33100000-1 | 4 | Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Avantor, BeneSphera H32, Hematology Analyzer) | Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Avantor, BeneSphera H32, Hematology Analyzer) | Investigații | 10000 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 18000
33100000-1 | 4 | Analizator în comodat | Analizator în comodat | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 0
33100000-1 | 5 | Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Edan, H30 Pro, Hematology Analyzer) | Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Edan, H30 Pro, Hematology Analyzer) | Investigații | 47200 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 77093.34
33100000-1 | 5 | Analizator în comodat | Analizator în comodat | Bucată | 4 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 0
33100000-1 | 6 | Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Edan, H60, Hematology Analyzer) | Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Edan, H60, Hematology Analyzer) | Investigații | 27000 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 97200
33100000-1 | 6 | Analizator în comodat | Analizator în comodat | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 0
33100000-1 | 7 | Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Erma, PCE-210, Hemoglobin Meter) | Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Erma, PCE-210, Hemoglobin Meter) | Investigații | 74000 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 197950
33100000-1 | 7 | Analizator în comodat | Analizator în comodat | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 0
33100000-1 | 8 | Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Horiba, Pentra XLR, Hematology Analyzer) | Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Horiba, Pentra XLR, Hematology Analyzer) | Investigații | 25000 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 339375
33100000-1 | 8 | Analizator în comodat | Analizator în comodat | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 0
33100000-1 | 9 | Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Mindray, BC-20, Hematology Analyzer) | Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Mindray, BC-20, Hematology Analyzer) | Investigații | 8500 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 45333.34
33100000-1 | 9 | Analizator în comodat | Analizator în comodat | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 0
33100000-1 | 10 | Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Mindray, BC-20S, Hematology Analyzer) | Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Mindray, BC-20S, Hematology Analyzer) | Investigații | 198500 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 180304.17
33100000-1 | 10 | Analizator în comodat | Analizator în comodat | Bucată | 19 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 0
33100000-1 | 11 | Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentruMindray, BC-30, Hematology Analyzer) | Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentruMindray, BC-30, Hematology Analyzer) | Investigații | 6000 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 21250
33100000-1 | 11 | Analizator în comodat | Analizator în comodat | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 0
33100000-1 | 12 | Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Mindray, BC-30s, Hematology Analyzer) | Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Mindray, BC-30s, Hematology Analyzer) | Investigații | 234100 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 204837.5
33100000-1 | 12 | Analizator în comodat | Analizator în comodat | Bucată | 8 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 0
33100000-1 | 13 | Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Mindray, BC-3600, Hematology Analyzer) | Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Mindray, BC-3600, Hematology Analyzer) | Investigații | 288210 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 146506.75
33100000-1 | 13 | Analizator în comodat | Analizator în comodat | Bucată | 10 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 0
33100000-1 | 14 | Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Mindray, BC-5000, Hematology Analyzer) | Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Mindray, BC-5000, Hematology Analyzer) | Investigații | 30000 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 72750
33100000-1 | 14 | Analizator în comodat | Analizator în comodat | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 0
33100000-1 | 15 | Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Mindray, BC-5150, Hematology Analyzer) | Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Mindray, BC-5150, Hematology Analyzer) | Investigații | 372231 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 617283.08
33100000-1 | 15 | Analizator în comodat | Analizator în comodat | Bucată | 17 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 0
33100000-1 | 16 | Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Mindray, BC-5300, Hematology Analyzer) | Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Mindray, BC-5300, Hematology Analyzer) | Investigații | 35750 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 227608.34
33100000-1 | 16 | Analizator în comodat | Analizator în comodat | Bucată | 3 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 0
33100000-1 | 17 | Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Mindray, BC-760, Hematology Analyzer) | Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Mindray, BC-760, Hematology Analyzer) | Investigații | 121500 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 464737.5
33100000-1 | 17 | Analizator în comodat | Analizator în comodat | Bucată | 3 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 0
33100000-1 | 18 | Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Sysmex, KX-21N, Hematology Analyzer) | Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Sysmex, KX-21N, Hematology Analyzer) | Investigații | 88000 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 119533.34
33100000-1 | 18 | Analizator în comodat | Analizator în comodat | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 0
33100000-1 | 19 | Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Sysmex, XN-1000, Hematology Analyzer) | Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Sysmex, XN-1000, Hematology Analyzer) | Investigații | 48000 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 115600
33100000-1 | 19 | Analizator în comodat | Analizator în comodat | Bucată | 3 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 0
33100000-1 | 20 | Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Sysmex, XN-330, Hematology Analyzer) | Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Sysmex, XN-330, Hematology Analyzer) | Investigații | 16750 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 156472.92
33100000-1 | 20 | Analizator în comodat | Analizator în comodat | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 0
33100000-1 | 21 | Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Sysmex, XN-550, Hematology Analyzer) | Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Sysmex, XN-550, Hematology Analyzer) | Investigații | 13000 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 87100
33100000-1 | 21 | Analizator în comodat | Analizator în comodat | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 0
33100000-1 | 22 | Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Sysmex, XP-300, Hematology Analyzer) | Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Sysmex, XP-300, Hematology Analyzer) | Investigații | 61500 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 115825
33100000-1 | 22 | Analizator în comodat | Analizator în comodat | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 0
33100000-1 | 23 | Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Horiba, Pentra ES 60, Hematology Analyzer) | Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Horiba, Pentra ES 60, Hematology Analyzer) | Investigații | 27116 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 72535.3
33100000-1 | 23 | Analizator în comodat | Analizator în comodat | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 0
33100000-1 | 24 | Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Horiba, Yumizen H500 OT, Hematology Analyzer) | Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Horiba, Yumizen H500 OT, Hematology Analyzer) | Investigații | 200000 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 646666.67
33100000-1 | 24 | Analizator în comodat | Analizator în comodat | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 0
33100000-1 | 25 | Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Sysmex, XN-1000i, Hematology Analyzer) | Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Sysmex, XN-1000i, Hematology Analyzer) | Investigații | 40000 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 243333.34
33100000-1 | 25 | Analizator în comodat | Analizator în comodat | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 0
33100000-1 | 26 | Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Sysmex, XN-2000, Hematology Analyzer) | Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Sysmex, XN-2000, Hematology Analyzer) | Investigații | 150000 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 243750
33100000-1 | 26 | Analizator în comodat | Analizator în comodat | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 0
33100000-1 | 27 | Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Sysmex, XP-300, Hematology Analy) | Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Sysmex, XP-300, Hematology Analy) | Investigații | 51000 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 76500
33100000-1 | 27 | Analizator în comodat | Analizator în comodat | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 0
33100000-1 | 28 | Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Edan, H60, Hematology Analyzer) | Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Edan, H60, Hematology Analyzer) | Investigații | 8000 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 28800
33100000-1 | 28 | Analizator în comodat | Analizator în comodat | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 0
[6 empty] | SUMA TOTALĂ |  | 0 | 0 |  | 5580833.09

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________