## Tehnice camere si ace
Numar lot | Denumire lot | Cantitate | Kit (set) trebuie să fie alcătuit din: | Descriere tehnica
1 | Kit(set) administrare chimioterapie | 5 | 1. Camera implantabila cu cateter disponibil in varianta de 6,5 F si 8,5 F | 1.Cateter cu camera implantabila pentru administrare de chimioterapice, antibiotice, nutritie parenterala, prelevare sanguina, transfuzii. Camera contine trei puncte de sutura pentru o fixare cat mai buna; material: rezervor din titan imbracat in polysulfone (PSU), rezistenta la injectare sub presiune de max 325 psi (22.4 bari), prevazuta cu cateter radioopac din silicon cu marcaj la 5 cm pentru a facilita implantarea, contine un inel de conectare radiopaque fiabil cu protectie anti kink, design anatomic pentru o insertie simplificata si pentru confortul pacientului, camera este prevazuta cu o membrana din silicon medical, de inalta calitate, ce permite un numar cat mai mare de punctii. Compatibile CT, RMN. Tehnica de implantare este Seldinger. Camerele si cateterele să fie disponibile in urmatoarele dimensiuni: - A) Dimensiunea Standard (greutate camera 9 gr, dimensiune suprafata /la baza camera 35x27mm, inaltime camera 13,2 mm, diametru membrana silicon 12mm, volum intern 0.5 ml). Cateter disponibil atat in varianta de 6,5 F cat si 8,5 F din Silicon sau poliuritan, lungime 800 mm. - B) Dimensiunea Mica (greutate camera 4,7 gr, dimensiune suprafata/la baza camera 30 x22mm, inaltime camera 10,6 mm, diametru membrana silicon 9,5 mm, volum intern 0,25 ml). Cateter disponibil atat in varianta de 6,5 F cat si de 8,5 F din Silicon, lungime 800 mm. Fiecare cateter cu camera implantabila contine setul de implantare format din: o 1 ac de punctie 18Gx70mm o 1 introducator tip “tear-away”L180/140mm o 1 ghd in J de 0,035” si 500 mm lungime o 1 seringa x10 ml o 2 ace drepte 22Gx30mm o 1 ac de administrare tip Huber prevazut cu aripioare de fixare 20Gx20mm. Nu contin latex, pvc si DEHP. Termen de valabilitate de 5 ani de la data producerii.
|  |  | 2. Camera implantabila cu indicatia pentru copii cu cateter disponibil in varianta de 4,5F si 6F | 1.Cateter cu camera implantabila pentru administrare de chimioterapice, antibiotice, nutritie parenterala, prelevare sanguina, transfuzii. Camera contine doua puncte de sutura pentru o fixare cat mai buna; material: rezervor din titan imbracat in Epoxy, rezistenta la injectare sub presiune de max 325 psi (22.4 bari), prevazuta cu cateter radioopac din silicon cu marcaj la 5 cm pentru a facilita implantarea, contine un inel de conectare radiopaque fiabil cu protectie anti kink, design anatomic pentru o insertie simplificata si pentru confortul pacientului, camera este prevazuta cu o membrana din silicon medical, de inalta calitate, ce permite un numar cat mai mare de punctii. Compatibile CT, RMN. Tehnica de implantare este Seldinger. Camerele si cateterele sunt disponibile in urmatoarele dimensiuni: - A) Dimensiunea mica cu indicatie speciala pentru copii (greutate camera 3 gr, dimensiune suprafata /la baza camera 22 x 18 mm, inaltime camera 8.7 mm diametru membrana silicon 7.6 mm, volum intern 0.15 mL. Cateter disponibil atat in varianta de 4,5 F din Poliuretan, lungime 800 mm cat si 6 F din Silicon, lungime 600 mm. Fiecare cateter cu camera implantabila contine setul de implantare format din: Cateter 4,5 F cu camera implantabila: o 1 ac de punctie 20Gx50 mm o 1 ac 20Gx32 mm o 1 introducator tip “tear-away”L80/50 mm o 1 ghd in J de 0,025” si 500 mm lungime o 1 seringa x10 ml o 2 ace drepte 22Gx30 mm o 1 ac de administrare tip Huber prevazut cu aripioare de fixare 22Gx 15 mm. Nu contin latex, pvc si DEHP. Termen de valabilitate de 5 ani de la data producerii. Cateter 6 F cu camera implantabila: o 1 ac de punctie 18Gx70 mm o 1 introducator tip “tear-away”L180/140 mm o 1 ghd in J de 0,035” si 500 mm lungime o 1 seringa x10 ml o 2 ace drepte 22Gx30 mm o 1 ac de administrare tip Huber prevazut cu aripioare de fixare 22Gx 15 mm. Nu contin latex, pvc si DEHP. Termen de valabilitate de 5 ani de la data producerii.
|  |  | 3. Ace pentru camera implantabila cu dispozitiv de stabilitate si siguranta pentru evitarea intepaturilor | Ace speciale, non-coring, pentru administrare solutii medicamentoase compatibile cu sistemele de acces venos/ arterial tip Porth-a-Cath. Sunt prevăzute cu un disc transparent pentru vizibilitate completa, stabilitate sporita și ”aripioare” flexibile pentru fixare si pentru un confort mai bun pentru pacient. Contin un dispozitiv de evitare a înțepăturilor după utilizare/ retragere a acului pentru siguranta personalului medical. Dispozitivul/ discul transparent prezinta doua gauri prin care permite pielii sa respire sub baza si mai contine un punct verde care arata indicatia clara ca dispozitivul de siguranta a fost activat. - Angulat 90° - Canula fabricata din otel inoxidabil - Prevazut cu tub prelungitor lungime de 190 mm /+-10mm - Clema pentru inchidere/ deschidere perfuzie - Aripioare de fixare flexibile si ergonomice pentru o manipulare usoara cu un cod de culoare in functie de grosimea acului pentru o identificare usoara si un mecanism de siguranta (Safety) pentru reducerea riscului de intepare/contaminare. - dimensiuni G19 (12, 15, 20,25, 32, 38 mm); G20 (12, 15, 20, 25, 32, 38 mm) si G22 (12, 15, 20, 25, 32 mm). - Compatibile RMN - Rezistenta la injectarea sub presiune a substantei de contrast CT de max 325 psi. - Nu contin latex sau DEHP - Ambalare: 20 bucati/ cutie si au termen de valabilitate de 5 ani de la data producerii.