## Foaie1
Analizator Flow-Citometru
Descriere | Analizator Flow-Citometru destinat pentru identificarea numărului celulelor și subseturilor lor prin citometria de flux în aplicațiile clinice în laborator.
Lazere de examinare, tip LED, minim 3 unități |  | lazer albastru ≥ 488nm, cuputerea de ieșire ≥ 50 mW
lazer roșu ≥ 635nm cuputerea de ieșire ≥ 25 mW
lazer violet ≥ 405nm cuputerea de ieșire ≥ 40 mW
Celula de flux | cuvetă din quartz | ≥ 200 x 300 μm
Detector | Dimensiunea minimă a celulei | ≤ 0.5 μm
| Dimensiunea maximă a celulei | ≥ 40 μm
| Rata maximă de analiză | ≥ 10 000 celule / sec
| Interval | 400 - 800 nm
| Sensivitatea | FITC <107 MESF
PE <64 MESF
Detector de fluorescenţă |  | ≥ 8
Rata fluxului | Ajustabil în trepte | da, mic, mediu, mare
| Rata dinamică | ≥ 18 bit
| Rata de eșantionare digitală | ≥ 30 Mhz
| Acuratețea digitală | ≤ 5%
Eprubetă pentru probă | Tip tub | 12 x 75 mm
| Viteza de analiză | ≥ 40 eprubete/oră
Posibilitatea de a utiliza paneluri create de producător, precum și cele create individual formate din 1 sau mai mulți anticorpi monoclonali |  | da
Curățare Automat, încorporat |  | da
Stația de lucru (PC) | Monitor LCD LED inclus, min o unitate | ≥ 19 inch
| Sistem de operare cu licență inclusă | Windows 7/8/10 Professional
| Procesor | ≥ Intel Pentium, 3 GHz Dual Core
| Placă video | ≥ 1 Gb
| Memorie RAM | ≥ 2 Gb
| HDD | ≥ 250 Gb
| DVD-RW | da
| USB port | ≥ 3 buc.
| Ethernet port | da
| Claviatură | da
| Maus | da
Software de analiză și interpretarea datelor cu toate licențile necesare incluse, cu posibilitate de upgrade |  | da, cu termen nelimitat
Imprimantă color |  | da
UPS cu stabilizator integrat |  | autonomie minim 20 min.
Reagenți incluși | Panel - Screening Leucemie Acuta (IVD) | 100 teste
| Panel – Leucemia acuta varianta limfoblastica Precursori B celulari (IVD) | 60 teste
| Panel – Leucemia acuta varianta limfoblastica Precursori T celulari (IVD) | 40 teste
| Panel - Leucemii acute nelimfoblastice (IVD) | 10 teste
| Panel - Mielom multiplu (IVD) | 50 teste
| Panel - Limfoame (IVD) | 50 teste
| Panel MRD (boala minim reziduala) pentru Leucemia acuta varianta limfoblastica Precursori B celulari (IVD) | 50 teste
| Panel MRD (boala minim reziduala) pentru Leucemia acuta varianta limfoblastica Precursori T celulari (IVD) | 50 teste
| Panel MRD (boala minim reziduala) pentru Leucemii acute nelimfoblastice (IVD) | 50 teste
| Panel MRD (boala minim reziduala) pentru Mielom multiplu (IVD) | 50 teste
| Panel MRD (boala minim reziduala) pentru Limfoame (IVD) | 50 teste
| CD 20 | 500 teste
| CD3, CD5, CD8, CD10, CD11c, CD14, CD15, CD16, CD19, CD22, CD25, CD23, CD28, CD33, CD34, CD38, CD138, HLA-DR, CD56, CD55, CD59 | câte 50 teste de fiecare parametru
| Soluție de liză | Pentru liza eritrocitelor
| Alte soluții și consumabile necesare pentru buna funcționare a dispozitivului | da, în cantitate necesară pentru utilizarea testelor solicitate mai sus
Livrarea reagentilor | Graficul de livrare a reagentilor si cantitatile lor sa fie strict coordonate cu institutia | da
Temperatura mediului ambiant |  | 16 - 30 ℃
Nivelul de zgomot produs de întreg sistem |  | ≤ 62 dB
Alimentarea |  | 220 V, 50 Hz
Traning | pentru utilizarea dispozitivului medical, minim 2 persoane | da
| pentru interpretarea rezultatelor, minim 2 persoane | da
| pentru mentenanta dispozitivului medical | da
Manual | de utilizare in limba de stat | da
| de service in limba de stat | da
Garantie | cu piese, accesorii si consumabile incluse pentru minim 24 luni | da