## Sheet1
Nr. | Denumirea, unitatea de măsură | Specificații | Cantităţile | Valoarea estimativă a lotului,
1 | Lotul nr. 1 Set pentru hemodiafiltrare pentru aparatele de dializă Fresenius |  |  | 110700
1 | 9.1. Dializator pentru hemodiafiltrare, flux înalt, suprafaţa 1,3 – 1,4 m-2. Coeficient de ultrafiltrare ≥ 35 ml/oră mm Hg. | Cerinţe tehnico-medicale pentru Dializator 1,3-1,4 m-2, pentru efectuarea hemodiafiltrării Cerinţe generale Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β şi alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Flux înalt (High-Flux) Da Coeficientul de UF ≥ 35 ml/oră Volumul de umplere ≤ 80 ml Cerinţele specifice № Clearence Unitate măsură, ml/min 1 ureea ≥ 200 2 creatinina ≥ 200 3 fosfaţi ≥ 170 4 vitamina B-12 ≥ 116 5 inulina ≥ 88 | 48
1 | 9.2. Dializator pentru hemodiafiltrare, flux înalt 1,8 – 1,9 m-2. coeficient de ultrafiltrare ≥ 50 ml/oră mm Hg. | . Cerinţe tehnico-medicale pentru Dializator 1,7 – 1,8 m-2, pentru efectuarea hemodiafiltrării Cerinţe generale Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β şi alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Flux înalt (high-flux) Da Coeficientul de UF ≥ 50 ml/oră Volumul de umplere ≤ 100 ml Cerinţele specifice № Clearence Unitate măsură, ml/min 1 ureea ≥ 250 2 creatinina ≥ 250 3 fosfaţi ≥ 177 4 vitamina B-12 ≥ 135 5 inulina ≥ 110 | 48
1 | 9.3. Linie de protecţie pentru hemodiafiltrare, bucăţi | Cerinţe tehnico-medicale a liniilor de protecţie pentru hemodiafiltrare generale Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Efectuarea hemodiafiltrării în regim on-line Da | 100
1 | 9.4. Filtru suplimentar pentru filtrarea dializatului, bucăţi | Cerinţe tehnico-medicale a filtrului suplimentar de filtrare a dializatului pentru Hemodiafiltrare (aparat de dializă Fresenius) Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Efectuarea hemodiafiltrării în regim on-line Da | 4
1 | 9.5. Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set vîrstnici | Cerinţe tehnico-medicale pentru liniile (magistralele) de sînge, arteră/venă, set maturi Cerinţe generale Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Livrare în set (arteră/venă)+ ac pentru conectare la vasul cu ser fiziologic Da Cameră de captare activă a aerului arterial Da Cameră de captare activă a aerului venos Da Clame montate integral în segment arterial/venos Da Segment conectare/monitorizare tensiune arterială/venoasă cu membrană dublă cu marcaj de culoare corespunzătoare Da Linie pentru heparinizare automată Da Construcţie atraumatică a portului de injectare cu membrană de plombare Da Cerinţele specifice № Cerinţa Unitate măsură 1 Lungimea segmentului ( tubului) pentru pompă 350 mm ± 5 mm. 2 Diametrul segmentului ( tubului) pentru pompă 8 mm. 3 Diametrul camerei de captare a sîngelui venos 22 mm. 4 Volumul de umplere la magistrale maturi ≤ 161 ml. 5 Lungimea totală a magistralei arteriale ≥ 3500 mm. 6 Lungimea totală a magistralei venoase ≥ 2700 mm. | 100
2 | Lotul nr.2 (10.1) Concentrat de săruri granulate, componentul acid, cutii (aparate Fresenius) | Cerinţe tehnico-medicale pentru săruri concentrate pentru hemodializă Cerinţe generale Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Formă de prezentare 1. Pentru aparatele tip Fresenius: - concentrat granulat; Scop utilizare Hemodializă- bicarbonată Utilizare pentru hemodiafiltrare în regim on-line Da Cerinţele specifice № Cerinţa Unitate măsură Componente obligatorii pentru săruri granulate (Fresenius): 1 1.1. Componentul granulat uscat acid pentru dializa bicarbonat Pachete pentru pregătirea a 100 litri de concentrat acid 1.2 Compoziţia dializatului după amestecare cu bicarbonat: Na 140,0 mmol/l K 2,0 mmol/l Ca 1,75 mmol/l Mg 0,5 mmol/l Cl 108,5 mmol/l, HCO-3 32,0 mmol/l, Acetat 6,0 mmol/l. | 677 | 894000
3 | Lotul nr.3 (10.2) Concentrat de săruri granulate, componentul bicarbonat, cutii (aparate Fresenius) | Cerinţe tehnico-medicale pentru săruri concentrate pentru hemodializă Cerinţe generale Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Formă de prezentare 1. Pentru aparatele tip Fresenius: - concentrat granulat; Scop utilizare Hemodializă- bicarbonată Utilizare pentru hemodiafiltrare în regim on-line Da Cerinţele specifice № Cerinţa Unitate măsură Componente obligatorii pentru săruri granulate (Fresenius): 2 Componentul granulat uscat bicarbonat pentru dializa bicarbonat Pachete pentru pregătirea a 100 litri de concentrat bicarbonat, 8,4 % Na 1000 mmol/l Acetat 1000 mmol/l | 230 | 289000
4 | Lotul nr. 4 (11.1) Dezinfectant pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă Fresenius, canistre 5-10 litri (dintr-o singură sursă)*: Diasteril, 6 litri | Cerinţe tehnico-medicale şi speciale a dezinfectanţilor pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă, tip Fresenius, canistre 5-10 litri * Cerinţe generale Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Formă de prezentare Soluţie concentrată Scop utilizare Dezinfectare termică şi chimică a aparatajului Cerinţe speciale Denumirea, Unitate de măsură 1. Diasteril, 6 litri, canistre | 78 | 73200
5 | Lotul nr. (11.2) Dezinfectant pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă Fresenius, canistre 5-10 litri (dintr-o singură sursă)*:Puristeril 340, 3,5%, 5 litri | Cerinţe tehnico-medicale şi speciale a dezinfectanţilor pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă, tip Fresenius, canistre 5-10 litri * Cerinţe generale Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Formă de prezentare Soluţie concentrată Scop utilizare Dezinfectare termică şi chimică a aparatajului Cerinţe speciale Denumirea, Unitate de măsură 2. Puristeril 340, 3,5%, 5 litri, canistre | 33 | 28400
6 | Lotul nr.6 (11.3) Dezinfectant pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă Fresenius, canistre 5-10 litri (dintr-o singură sursă)*:Citrosteril, 5 litri | Cerinţe tehnico-medicale şi speciale a dezinfectanţilor pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă, tip Fresenius, canistre 5-10 litri * Cerinţe generale Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Formă de prezentare Soluţie concentrată Scop utilizare Dezinfectare termică şi chimică a aparatajului Cerinţe speciale Denumirea, Unitate de măsură 3. Citrosteril, 5 litri, canistre | 10 | 7100
7 | Lotul nr. 7 Sare Na Cl pentru regenerare, chimic pură, tablete, saci (25 kg) (dintr-o singură sursă)* | Cerinţe tehnico-medicale şi speciale pentru sarea de regenerare (NaCl) a aparatajului de dializă Cerinţe generale Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Na Cl, chimic pură Da Termen garanţie ≥ 2 ani Formă de prezentare Sare tabletată ambalată în saci ermetici a cîte 25 kg Scop utilizare Regenerarea aparatajului de dializă | 50 | 13400
8 | Lotul nr.8 (15) Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius instalat în R.Moldova (dintr-o singură sursă) * |  |  | 2700000
8 | Filter cartr.sterile filter AB2-DEL-7РH4 0,2μm permeate loop | Filter cartr.sterile filter AB2-DEL-7РH4 0,2μm permeate loop | 4
8 | Filter cartridge GX1 20” 1µm FWT | Filter cartridge GX1 20” 1µm FWT | 22
8 | Filter cartridge GX5 20” 5µm FWT | Filter cartridge GX5 20” 5µm FWT | 22
8 | Filter cartridge GX10 20” 10µm FWT | Filter cartridge GX10 20” 10µm FWT | 22
8 | Filter cartridge GX50 20” 50µm FWT | Filter cartridge GX50 20” 50µm FWT | 22
8 | Filter cartridge GX1 3/4 ” 1µm Granumix | Filter cartridge GX1 3/4 ” 1µm Granumix | 6
8 | RO-MEMBRANE ESPA1-4040 | RO-MEMBRANE ESPA1-4040 | 3
8 | MODIFICATION KIT MEMBRANE *AQUAB/DUO *AQUASAFE | MODIFICATION KIT MEMBRANE *AQUAB/DUO *AQUASAFE | 3
8 | STANDARD ELECTRONIC TIMER STE0/05 230V 50/60HZ *FWT | STANDARD ELECTRONIC TIMER STE0/05 230V 50/60HZ *FWT | 4
8 | Gravel bag, 2–3.15 mm (25 kg) | Gravel bag, 2–3.15 mm (25 kg) | 150
8 | Gravel bag, 1-2 mm (25 kg) | Gravel bag, 1-2 mm (25 kg) | 625
8 | ACTIVATED CARBON (BAG=50L) | ACTIVATED CARBON (BAG=50L) | 350
8 | BIRM filter material (28.3 L) | BIRM filter material (28.3 L) | 2
8 | Ion exchanger resin (25L bag) | Ion exchanger resin (25L bag) | 8
8 | SOLENOID VALVE 230V BÜRKERT TYPE 5282 1" *FWT | SOLENOID VALVE 230V BÜRKERT TYPE 5282 1" *FWT | 1
8 | Raw water tank WPT 2010 | Raw water tank WPT 2010 | 1
8 | BOOSTER PUMP CM 5-5 230V 50HZ *FWT | BOOSTER PUMP CM 5-5 230V 50HZ *FWT | 1
8 | O-RING 97 X 3,5MM *FWT | O-RING 97 X 3,5MM *FWT | 10
8 | Pressure gauge 6 bar R1/4" stainless FWT | Pressure gauge 6 bar R1/4" stainless FWT | 6
8 | SOLENOID VALVE A+K MÜLLER 24V *AQUASAFE 08/HWCS | SOLENOID VALVE A+K MÜLLER 24V *AQUASAFE 08/HWCS | 2
8 | TEST TOTAL HARDNESS *FWT | TEST TOTAL HARDNESS *FWT | 2
8 | DIALYSATE TUBE RED *4008B/H/S | DIALYSATE TUBE RED *4008B/H/S | 3
8 | DIALYSATE TUBE BLUE *4008B/H/S | DIALYSATE TUBE BLUE *4008B/H/S | 3
8 | GEAR PUMP PPS *4008B/H/S | GEAR PUMP PPS *4008B/H/S | 24
8 | DEGASSING PUMP MOTOR WITH PLUG *4008B/H/S | DEGASSING PUMP MOTOR WITH PLUG *4008B/H/S | 9
8 | FLOW PUMP MOTOR WITH PLUG *4008B/H/S | FLOW PUMP MOTOR WITH PLUG *4008B/H/S | 9
8 | DOOR FOR 20+22MM BUBBLE CATCHER HOLDER | DOOR FOR 20+22MM BUBBLE CATCHER HOLDER | 3
8 | UNIVERSAL HOLDER 2-WING *4008B/H/S | UNIVERSAL HOLDER 2-WING *4008B/H/S | 3
8 | HYDROPHOBIC FILTER WITH HOLE 0,25MM *4008B/H/S *4008S V10 *MFT *ART | HYDROPHOBIC FILTER WITH HOLE 0,25MM *4008B/H/S *4008S V10 *MFT *ART | 10
8 | DISINFECTION VALVE SENSOR TITANIUM *4008B/H/S *4008SV10 | DISINFECTION VALVE SENSOR TITANIUM *4008B/H/S *4008SV10 | 10
8 | FLOW INDICATOR *4008B/H/S *AQUASAFE | FLOW INDICATOR *4008B/H/S *AQUASAFE | 5
8 | SYRINGE HOLDER 20ML *4008B/H/S | SYRINGE HOLDER 20ML *4008B/H/S | 5
8 | RINSE CHAMBER COVER NEW VERSION *4008B/S | RINSE CHAMBER COVER NEW VERSION *4008B/S | 5
8 | COVER RING 96MM FOR BIBAG *4008B/H/S | COVER RING 96MM FOR BIBAG *4008B/H/S | 10
8 | BATTERY 18V CPL. *4008B/H/S *4008SV10 | BATTERY 18V CPL. *4008B/H/S *4008SV10 | 13
8 | MEMBRANE PUMP CONC./BIC. UNIVERSAL *4008B/H/S | MEMBRANE PUMP CONC./BIC. UNIVERSAL *4008B/H/S | 2
8 | POWER SUPPLY 100-240V *4008B/S *4008S V10 *ART | POWER SUPPLY 100-240V *4008B/S *4008S V10 *ART | 2
8 | Maintenance kit *4008B/H/S | Maintenance kit *4008B/H/S | 10
8 | SOLENOID VALVE 1 PORT *4008B/H/S *4008S V10 | SOLENOID VALVE 1 PORT *4008B/H/S *4008S V10 | 8
8 | Filter cartridge for water inlet filter *4008 | Filter cartridge for water inlet filter *4008 | 10
8 | FILTER 7.0/7.0MM 265µM *4008B/H/S | FILTER 7.0/7.0MM 265µM *4008B/H/S | 5
8 | INSTALLATION SET SOLENOID VALVE 1/2" 24V AC *GRANUMIX | INSTALLATION SET SOLENOID VALVE 1/2" 24V AC *GRANUMIX | 1
8 | CPC COUPLING HFCD-1712-12 NW 9,6MM NOZZLE 3/4" *GRANUMIX | CPC COUPLING HFCD-1712-12 NW 9,6MM NOZZLE 3/4" *GRANUMIX | 1
8 | CPC PLUG HFCD-2212-12 NW 9,6MM NOZZLE 3/4" *GRANUMIX | CPC PLUG HFCD-2212-12 NW 9,6MM NOZZLE 3/4" *GRANUMIX | 1
8 | O-RING 15,5X1,8MM FOR CPC PLUG HFC *GRANUMIX | O-RING 15,5X1,8MM FOR CPC PLUG HFC *GRANUMIX | 4
8 | TIMER CONTROL UNIT VERSION S *GRANUMIX | TIMER CONTROL UNIT VERSION S *GRANUMIX | 1
8 | Piese de schimb pentru stația de curățire a apei HemoRo 3000 (DWA, Germania), Membrane M4.6-11 for HRO 3000 | Piese de schimb pentru stația de curățire a apei HemoRo 3000 (DWA, Germania), Membrane M4.6-11 for HRO 3000 | 1
4115800