## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea materialelor de consum și pieselor de schimb pentru hemodializă conform necesităților Serviciului de Dializă din Republica Moldova pentru anul 2022 (repetat) |  |  |  |  | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
33100000-1 | 1 | Lot nr.1 Dializator suprafața 0,4 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 1,7 ml/orș mm Hg | Lot nr.1 Dializator suprafața 0,4 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 1,7 ml/orș mm Hg |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru Dializator, suprafaţa 0,4 m²-0,6 m²; Cerinţe generale. Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani. Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β şi alte metode de iradiere Da. Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 1,7ml/oră. Volumul de umplere min. 28 – max. 40 ml. Clearence Unitate măsură ml/min Cerinţele specific; 1 ureea ≥ 125 2 creatinina ≥ 95 3 fosfaţi ≥ 50 4 vitamina B-12 ≥ 20
33100000-1 | 2 | Lot nr.2 Dializator suprafața 1,0 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 6 ml/orș mm Hg | Lot nr.2 Dializator suprafața 1,0 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 6 ml/orș mm Hg |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru Dializator, suprafaţa 1,0 -1,1 m² Cerinţe generale Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β şi alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 6 ml/oră Volumul de umplere ≤ 70 ml Clearence Unitate măsură ml/min Cerinţele specifice 1 ureea ≥ 168 2 creatinina > 147 3 fosfaţi ≥ 115 4 vitamina B-12 ≥ 60
33100000-1 | 3 | Lot nr.3 Dializator suprafaţa 1,3 – 1,4 m². Coeficientul de ultrafiltrare ≥ 9,0 ml/oră mm Hg | Lot nr.3 Dializator suprafaţa 1,3 – 1,4 m². Coeficientul de ultrafiltrare ≥ 9,0 ml/oră mm Hg |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru Dializator, suprafaţa 1,3 – 1,4 m². Cerinţe generale Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β şi alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 9 ml/oră; Volumul de umplere ≤ 90 ml Cerinţele specifice № Clearence Unitate măsură ml/min; 1 ureea ≥ 185; 2 creatinina ≥ 172; 3 fosfaţi ≥ 135;4 vitamina B-12 ≥ 75
33100000-1 | 4 | Lot nr.4Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set pediatrice (pentru aparatele Fresenius 4008B și 4008S): Ø 6,4 mm, volum umplere 56 ml | Lot nr.4Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set pediatrice (pentru aparatele Fresenius 4008B și 4008S): Ø 6,4 mm, volum umplere 56 ml |  |  |  | 5. Cerinţe tehnico-medicale pentru liniile (magistralele) de sînge, arteră/venă, set pediatrice (pentru aparatele de dializă Fresenius 4008B și 4008S) Cerinţe generale.Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani.Livrare în set (arteră/venă)+ ac pentru conectare la vasul cu ser fiziologic Da. Cameră de captare activă a aerului arterial Da Cameră de captare activă a aerului venos Da Clame montate integral în segment arterial/venos Da Segment conectare/monitorizare tensiune arterială/venoasă cu membrană dublă cu marcaj de culoare corespunzătoare Da Linie pentru heparinizare automată Da Construcţie atraumatică a portului de injectare cu membrană de plombare Da Cerinţele specifice № Cerinţa Unitate măsură 1 Lungimea segmentului ( tubului) pentru pompă 350 mm ± 5 mm. 2 Diametrul segmentului ( tubului) pentru pompă la magistrale pediatrice 6,4 mm. 3 Diametrul camerei de captare a sîngelui venos 22 mm. 4 Volumul de umplere la magistrale pediatrice ≤ 56 5 Lungimea totală a magistralei arteriale ≥ 3500 mm. 6 Lungimea totală a magistralei venoase ≥ 2700 mm. 1 Lungimea segmentului ( tubului) pentru pompă 350 mm ± 5 mm. 2 Diametrul segmentului ( tubului) pentru pompă la magistrale pediatrice 6,4 mm. 3 Diametrul camerei de captare a sîngelui venos 22 mm. 4 Volumul de umplere la magistrale pediatrice ≤ 117 ml 5 Lungimea totală a magistralei arteriale ≥ 3500 mm. 6 Lungimea totală a magistralei venoase ≥ 2700 mm.
33100000-1 | 5 | Lot nr.5Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set pediatrice (pentru aparatele Fresenius 4008B și 4008S): Ø 6,4 mm, volum umplere 117 ml ¦ | Lot nr.5Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set pediatrice (pentru aparatele Fresenius 4008B și 4008S): Ø 6,4 mm, volum umplere 117 ml ¦ |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru liniile (magistralele) de sînge, arteră/venă, set pediatrice (pentru aparatele de dializă Fresenius 4008B și 4008S) Cerinţe generale Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Livrare în set (arteră/venă)+ ac pentru conectare la vasul cu ser fiziologic Da Cameră de captare activă a aerului arterial Da Cameră de captare activă a aerului venos Da Clame montate integral în segment arterial/venos Da Segment conectare/monitorizare tensiune arterială/venoasă cu membrană dublă cu marcaj de culoare corespunzătoare Da Linie pentru heparinizare automată Da Construcţie atraumatică a portului de injectare cu membrană de plombare Da Cerinţele specifice № Cerinţa Unitate măsură 1 Lungimea segmentului ( tubului) pentru pompă 350 mm ± 5 mm. 2 Diametrul segmentului ( tubului) pentru pompă la magistrale pediatrice 6,4 mm. 3 Diametrul camerei de captare a sîngelui venos 22 mm. 4 Volumul de umplere la magistrale pediatrice ≤ 117 ml 5 Lungimea totală a magistralei arteriale ≥ 3500 mm. 6 Lungimea totală a magistralei venoase ≥ 2700 mm.
33100000-1 | 6 | Lot nr.6 Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, pentru cateterismul vaselor magistrale, 11-12 F, L-200 mm; | Lot nr.6 Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, pentru cateterismul vaselor magistrale, 11-12 F, L-200 mm; |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru catetere biluminale (Dublu Lumen) pentru hemodializă (set vîrstnici) Cerinţe generale Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Condiţii de fabricare material biocompatibil Condiţii livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringa și bisturiu Cerinţe specifice Diametru 11-12 F Lungimea 200 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncţie 17/18 G Ø1,3-1,5 x min. 60- max. 80 mm Ghid metalic de securitate Ø 0,89-0,95 x ≥500 mm Dilatator 12/11 F Viteza fluxului sangvin ≥ 190 ml/min.
33100000-1 | 7 | Lot nr.7 Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 6,5F, L-75 mm; | Lot nr.7 Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 6,5F, L-75 mm; |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru catetere biluminale (Dublu Lumen) pentru hemodializă (set pediatric) Cerinţe generale Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Condiţii de fabricare material biocompatibil Condiţii livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringa şi bisturiu Cerinţe specifice Diametru 6,5 F Lungimea 75 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncţie 19 G Øo,9 x 70 mm Ghid metalic de securitate Ø 0,27 x ≥600 mm Dilatator 7/8 F Viteza fluxului sangvin ≥ 100 ml/min.
33100000-1 | 8 | Lot nr.8 Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 6,5F, L-100 mm; | Lot nr.8 Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 6,5F, L-100 mm; |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru catetere biluminale (Dublu Lumen) pentru hemodializă (set pediatric) Cerinţe generale Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Condiţii de fabricare material biocompatibil Condiţii livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringa şi bisturiu Cerinţe specifice Diametru 6,5 F Lungimea 100 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncţie 19 G Øo,9 x 70 mm Ghid metalic de securitate Ø 0,27 x ≥600 mm Dilatator 7/8 F Viteza fluxului sangvin ≥ 100 ml/min.
33100000-1 | 9 | Lot nr.9Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 6,5F, L-120 mm; | Lot nr.9Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 6,5F, L-120 mm; |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru catetere biluminale (Dublu Lumen) pentru hemodializă (set pediatric) Cerinţe generale Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Condiţii de fabricare material biocompatibil Condiţii livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringa şi bisturiu Cerinţe specifice Diametru 6,5 F Lungimea 120 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncţie 19 G Øo,9 x 70 mm Ghid metalic de securitate Ø 0,27 x ≥600 mm Dilatator 7/8 F Viteza fluxului sangvin ≥ 100 ml/min.
33100000-1 | 10 | Lot nr.10 Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 8,0F, L-100 mm; | Lot nr.10 Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 8,0F, L-100 mm; |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru catetere biluminale (Dublu Lumen) pentru hemodializă (set pediatric) Cerinţe generale Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Condiţii de fabricare material biocompatibil Condiţii livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringa și bisturiu Cerinţe specifice Diametru 8 F Lungimea 100 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncţie 18 G Ø1,0 x 70 mm Ghid metalic de securitate Ø 0,35 x ≥600 mm Dilatator 8/10 F Viteza fluxului sangvin ≥ 150 ml/min.
33100000-1 | 11 | Lot nr.11 Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 8,0F, L-120 mm; | Lot nr.11 Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 8,0F, L-120 mm; |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru catetere biluminale (Dublu Lumen) pentru hemodializă (set pediatric) Cerinţe generale Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 5 ani Condiţii de fabricare material biocompatibil Condiţii livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringa și bisturiu Cerinţe specifice Diametru 8 F Lungimea 120 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncţie 18 G Ø1,0 x 70 mm Ghid metalic de securitate Ø 0,35 x ≥600 mm Dilatator 8/10 F Viteza fluxului sangvin ≥ 150 ml/min.
33100000-1 | 12 | Lot nr.12Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 8,0F, L-150 mm; | Lot nr.12Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 8,0F, L-150 mm; |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru catetere biluminale (Dublu Lumen) pentru hemodializă (set pediatric) Cerinţe generale Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 5 ani Condiţii de fabricare material biocompatibil Condiţii livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringa și bisturiu Cerinţe specifice Diametru 8 F Lungimea 150 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncţie 18 G Ø1,0 x 70 mm Ghid metalic de securitate Ø 0,35 x ≥600 mm Dilatator 8/10 F Viteza fluxului sangvin ≥ 150 ml/min.
33100000-1 | 13 | Lot nr.13 Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, “long life – termen lung”, 15,0 F, L – 240-280 mm; | Lot nr.13 Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, “long life – termen lung”, 15,0 F, L – 240-280 mm; |  |  |  | . Cerinţe tehnico-medicale pentru catetere biluminale (Dublu Lumen) pentru hemodializă pe ”termen lung” (set vîrstnici) Cerinţe generale Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Condiţii de fabricare material biocompatibil - poliuretan Condiţii livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, de tip „split” cu capete (vîrfuri) autocentrante, capacitate de tunelizare retrogradă, inclusiv ac, ghid, dilatator, teacă de întroducere, tunelizator, seringă, bisturiu, injection caps, dispozitiv de fixare a cateterului, material de pansament, autocolant de identificare a pacientului Cerinţe specifice Diametru 15,0 F Lungimea 240-280 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncţie 18 G Ø2,75 " x 70 mm Ghid metalic de securitate Tip J (0038" x 800 mm) Dilatatoare 12 și 14 F Dilatator de tip „PeelAway” 16 F Stilet rigid (Stiffening Stylet) - pentru introducerea cateterului pe ghid sau schimbarea cateterului cu siguranța și fără utilizarea dilatatorului de tip ,,PeelAway" (obligator) 1 Tunelizator 1 Seringă 5 ml 1 Bisturiu-lamă, 11 cm 1 Injection caps 2 Dispozitiv de fixare a cateterului 1 Autocolant de identificare a pacientului 1 Material de pansament 2
33100000-1 | 14 | Lot nr.14 Set pentru hemodiafiltrare pentru aparatele de dializă Fresenius | Lot nr.14 Set pentru hemodiafiltrare pentru aparatele de dializă Fresenius |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru Dializator 1,3-1,4 m-2, pentru efectuarea hemodiafiltrării Cerinţe generale Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β şi alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Flux înalt (High-Flux) Da Coeficientul de UF ≥ 35 ml/oră Volumul de umplere ≤ 80 ml Cerinţele specifice № Clearence Unitate măsură, ml/min 1 ureea ≥ 200 2 creatinina ≥ 200 3 fosfaţi ≥ 170 4 vitamina B-12 ≥ 116 5 inulina ≥ 88
33100000-1 | 14 | Lot nr.14 Set pentru hemodiafiltrare pentru aparatele de dializă Fresenius | Lot nr.14 Set pentru hemodiafiltrare pentru aparatele de dializă Fresenius |  |  |  | . Cerinţe tehnico-medicale pentru Dializator 1,7 – 1,8 m-2, pentru efectuarea hemodiafiltrării Cerinţe generale Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β şi alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Flux înalt (high-flux) Da Coeficientul de UF ≥ 50 ml/oră Volumul de umplere ≤ 100 ml Cerinţele specifice № Clearence Unitate măsură, ml/min 1 ureea ≥ 250 2 creatinina ≥ 250 3 fosfaţi ≥ 177 4 vitamina B-12 ≥ 135 5 inulina ≥ 110
33100000-1 | 14 | Lot nr.14 Set pentru hemodiafiltrare pentru aparatele de dializă Fresenius | Lot nr.14 Set pentru hemodiafiltrare pentru aparatele de dializă Fresenius |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale a liniilor de protecţie pentru hemodiafiltrare generale Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Efectuarea hemodiafiltrării în regim on-line Da
33100000-1 | 14 | Lot nr.14 Set pentru hemodiafiltrare pentru aparatele de dializă Fresenius | Lot nr.14 Set pentru hemodiafiltrare pentru aparatele de dializă Fresenius |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale a filtrului suplimentar de filtrare a dializatului pentru Hemodiafiltrare (aparat de dializă Fresenius) Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Efectuarea hemodiafiltrării în regim on-line Da
33100000-1 | 14 | Lot nr.14 Set pentru hemodiafiltrare pentru aparatele de dializă Fresenius | Lot nr.14 Set pentru hemodiafiltrare pentru aparatele de dializă Fresenius |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru liniile (magistralele) de sînge, arteră/venă, set maturi.Cerinţe generale Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Livrare în set (arteră/venă)+ ac pentru conectare la vasul cu ser fiziologic Da Cameră de captare activă a aerului arterial Da Cameră de captare activă a aerului venos Da Clame montate integral în segment arterial/venos Da Segment conectare/monitorizare tensiune arterială/venoasă cu membrană dublă cu marcaj de culoare corespunzătoare Da Linie pentru heparinizare automată Da Construcţie atraumatică a portului de injectare cu membrană de plombare Da Cerinţele specifice № Cerinţa Unitate măsură 1 Lungimea segmentului ( tubului) pentru pompă 350 mm ± 5 mm. 2 Diametrul segmentului ( tubului) pentru pompă 8 mm. 3 Diametrul camerei de captare a sîngelui venos 22 mm. 4 Volumul de umplere la magistrale maturi ≤ 161 ml. 5 Lungimea totală a magistralei arteriale ≥ 3500 mm. 6 Lungimea totală a magistralei venoase ≥ 2700 mm.
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea materialelor de consum și pieselor de schimb pentru hemodializă conform necesităților Serviciului de Dializă din Republica Moldova pentru anul 2022 (repetat) | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimată
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
33100000-1 | 1 | Lot nr.1 Dializator suprafața 0,4 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 1,7 ml/orș mm Hg | Lot nr.1 Dializator suprafața 0,4 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 1,7 ml/orș mm Hg | 3: buc; 4: 60; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2022.; 10: 31000
33100000-1 | 2 | Lot nr.2 Dializator suprafața 1,0 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 6 ml/orș mm Hg | Lot nr.2 Dializator suprafața 1,0 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 6 ml/orș mm Hg | 3: buc; 4: 100; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2022.; 10: 13500
33100000-1 | 3 | Lot nr.3 Dializator suprafaţa 1,3 – 1,4 m². Coeficientul de ultrafiltrare ≥ 9,0 ml/oră mm Hg | Lot nr.3 Dializator suprafaţa 1,3 – 1,4 m². Coeficientul de ultrafiltrare ≥ 9,0 ml/oră mm Hg | 3: buc; 4: 1560; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2022.; 10: 172000
33100000-1 | 4 | Lot nr.4Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set pediatrice (pentru aparatele Fresenius 4008B și 4008S): Ø 6,4 mm, volum umplere 56 ml | Lot nr.4Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set pediatrice (pentru aparatele Fresenius 4008B și 4008S): Ø 6,4 mm, volum umplere 56 ml | 3: buc; 4: 100; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2022.; 10: 8000
33100000-1 | 5 | Lot nr.5Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set pediatrice (pentru aparatele Fresenius 4008B și 4008S): Ø 6,4 mm, volum umplere 117 ml ¦ | Lot nr.5Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set pediatrice (pentru aparatele Fresenius 4008B și 4008S): Ø 6,4 mm, volum umplere 117 ml ¦ | 3: buc; 4: 200; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2022.; 10: 16000
33100000-1 | 6 | Lot nr.6 Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, pentru cateterismul vaselor magistrale, 11-12 F, L-200 mm; | Lot nr.6 Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, pentru cateterismul vaselor magistrale, 11-12 F, L-200 mm; | 3: buc; 4: 340; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2022.; 10: 136000
33100000-1 | 7 | Lot nr.7 Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 6,5F, L-75 mm; | Lot nr.7 Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 6,5F, L-75 mm; | 3: buc; 4: 10; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2022.; 10: 10000
33100000-1 | 8 | Lot nr.8 Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 6,5F, L-100 mm; | Lot nr.8 Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 6,5F, L-100 mm; | 3: buc; 4: 10; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2022.; 10: 10000
33100000-1 | 9 | Lot nr.9Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 6,5F, L-120 mm; | Lot nr.9Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 6,5F, L-120 mm; | 3: buc; 4: 10; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2022.; 10: 10000
33100000-1 | 10 | Lot nr.10 Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 8,0F, L-100 mm; | Lot nr.10 Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 8,0F, L-100 mm; | 3: buc; 4: 10; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2022.; 10: 10000
33100000-1 | 11 | Lot nr.11 Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 8,0F, L-120 mm; | Lot nr.11 Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 8,0F, L-120 mm; | 3: buc; 4: 5; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2022.; 10: 5000
33100000-1 | 12 | Lot nr.12Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 8,0F, L-150 mm; | Lot nr.12Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 8,0F, L-150 mm; | 3: buc; 4: 5; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2022.; 10: 5000
33100000-1 | 13 | Lot nr.13 Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, “long life – termen lung”, 15,0 F, L – 240-280 mm; | Lot nr.13 Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, “long life – termen lung”, 15,0 F, L – 240-280 mm; | 3: buc; 4: 32; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2022.; 10: 150000
33100000-1 | 14 | Lot nr.14 Set pentru hemodiafiltrare pentru aparatele de dializă Fresenius | Lot nr.14 Set pentru hemodiafiltrare pentru aparatele de dializă Fresenius | 3: buc; 4: 40; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2022.; 10: 111000
33100000-1 | 14 | Lot nr.14 Set pentru hemodiafiltrare pentru aparatele de dializă Fresenius | Lot nr.14 Set pentru hemodiafiltrare pentru aparatele de dializă Fresenius | 3: buc; 4: 48; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2022.
33100000-1 | 14 | Lot nr.14 Set pentru hemodiafiltrare pentru aparatele de dializă Fresenius | Lot nr.14 Set pentru hemodiafiltrare pentru aparatele de dializă Fresenius | 3: buc; 4: 100; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2022.
33100000-1 | 14 | Lot nr.14 Set pentru hemodiafiltrare pentru aparatele de dializă Fresenius | Lot nr.14 Set pentru hemodiafiltrare pentru aparatele de dializă Fresenius | 3: buc; 4: 4; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2022.
33100000-1 | 14 | Lot nr.14 Set pentru hemodiafiltrare pentru aparatele de dializă Fresenius | Lot nr.14 Set pentru hemodiafiltrare pentru aparatele de dializă Fresenius | 3: buc; 4: 100; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2022.
[6 empty] | Suma total: |  | 0 | 0
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________