Anexa nr. 23

la Documentația standard

| Specificații de preț |  |
| --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |
|  | Numărul procedurii de achiziție Obiectul de achiziției: servicii de mentenanța și deservire a aparatului radiologic SonialVision G4. |

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Servicii de verificare și mentenanță a echipamentului, Sistemul R/F cu tomosinteza model SonialVision G4, Shimadzu, Japonia; Sistema PACS, Clarity, SUA; Imprimanta Fujifilm, model DryPix 2000, Japonia | Semestru | 2 |  |  |  |  |  | MD18TRPBAA222500A00814AC |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________ Anexa nr. 22 la Documentația standard Specificații tehnice [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] Numărul procedurii de achiziție Obiectul de achiziției: servicii de mentenanța și deservire a aparatului radiologic SonialVision G4.

| Denumirea bunurilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Servicii de verificare și mentenanță a echipamentului, Sistemul R/F cu tomosinteza model SonialVision G4, Shimadzu, Japonia; Sistema PACS, Clarity, SUA; Imprimanta Fujifilm, model DryPix 2000, Japonia |  |  |  | - Activitati la solicitare: - Se intervine in maxim 2 ore prin suport telefonic la orice solicitare pentru diagnosticarea/repararea echipamentului; - Se intervine in maxim 48 ore lucratoare, fizic, la locatie, la orice solicitare pentru diagnosticarea/repararea echipamentului; - Diagnosticare si reparatie defect la solicitarea beneficiarului in numar si volum nelimitat; - Montare, demontare, punere in functiune parti componente si piese de schimb ale echipamentelor, ca urmare a unei constatari, in numar si volum orar nelimitat; - Reglaje si testari dupa fiecare interventie (cu sau fara inlocuire de componente), la necesitate, conform documentatiei tehnice; - Activitati de mentenanta (interventie generala preventiva si obligatorie: - interventii periodice ( o data la trei luni) in cadrul carora se efectueaza intretineri generale preventive si obligatorii conform manualelor de service; - Verificarea conditiilor de lucru a echipamentului - Verificarea mesei R/F, calibrarea la necesitate - Verificarea unitatii de vizualizare - Verificarea tubului radiologic, calibrarea la necesitate - Verificarea unitatii de procesare imagine - Verificare REF PC - Verificare APC - Verificare MPC - Verificarea generatorului, calibrarea la necesitate - Verificarea accesoriilor echipamentului - Verificarea colimatorului, calibrarea la necesitate - Verificarea detectorului, calibrarea conform manualelor de service - Verificarea ClarityPACS, efectuarea lucrarilor de profilaxie - Verificare Imprimanta Fujifilm, efectuarea lucrarilor de profilaxie - Analiza fişierelor de erori înregistrate pe parcursul utilizării şi implementarea măsurilor pentru evitarea lor şi/sau înlăturarea cauzelor de eroare (Conform manualelor de service ale echipamentului). - Verificarea numarului de expuneri si resetarea acestuia la inlocuirea tubului (Conform manualelor de service ale echipamentului) - O importanta deosebita va fi acordata verificării si întreţinerii tubului de radiaţii ionizante - Se va asigura functionarea la parametri corespunzatori; - Activitati suplimentare (cuprinse in contractul de service) - Furnizarea si implementarea, in mod gratuit, a tuturor corectiilor constand in upgrade-uri de soft, piese de schimb, pachete de siguranta emise de catre producator pentru a asigura intretinerea si functionarea in conditii optime si de siguranta a dispozitivelor medicale precum si pentru imbunatatirea performantelor acestora (se vor atasa documente doveditoare). - Fiecare raport de service va fi semnat de catre Autoritatea Contractanta care va pastra un exemplar; - Se vor consemna in raportul de service piesele de schimb necesare rezolvarii eventualelor defectiuni ale sistemului (fie si constatate in timpul reviziei); - In calitate de distribuitor autorizat prestatorul de servicii va anunţa Beneficiarul despre toate noutăţile tehnice aferente domeniului şi posibilităţile de up - grade ale echipamentelor (conform buletinelor de informare primite de la producatorul aparatelor care fac obiectul prezentei oferte). - Se va respecta legislatia in vigoare, in special cea referitoare la protecţia muncii, protecţia mediului iar in cazul echipamentelor radiodiagnostice cea referitoare la radioprotecţie (acolo unde este cazul). - Se va păstra confidenţialitatea datelor legate de activitatea Beneficiarului şi ale echipamentelor care fac obiectul prezentei oferte; |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________