## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
Numărul licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Dispozitivelor medicale, conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Municipal ,,Sfânta Treime”
Denumirea licitaţiei: | [8 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8
33100000-1 | 1 | Sistemul de rezecție artroscopică | Sistemul de rezecție artroscopică |  |  |  | Sistemul de rezecție artroscopică Descriere Dispozitiv de șlefuire destinat intervențiilor chirurgicale artroscopice cu o gamă largă a vitezei de rotație cu putere înaltă. Turnul de astroscopie să fie din următoarele componente: 1. Troleu artroscopic - 1 buc.; 2. Monitor medical min. 4K - 1 buc.; 3. Videoprocesor cu rezoluție min. 4K - 1 buc.; 4. Sursa de lumina - 1 buc. 5. Dispozitiv Shaver - 1 buc; 6. Artropompă - 1 buc.; 7. Modul de electrocoagulare - 1 buc. Parametru Specificația Troleu astroscopic Înălțime ≥ 1400 mm Lățime ≥ 500 mm Adâncime ≥ 500 mm Polițe standard ≥ 3 Sertar ≥ 1 Roți blocabile ≥ 2 cu diametru 150mm (+-30mm) Suport pentru cap cameră ≥ 1 Suport sau compartiment pentru cabluri da Cablu de alimentare ≥ 5 m lungime Alimentare la rețeaua de electricitate (220-240V, 50 Hz) Monitor medical Monitor optimizat pentru aplicațiile endoscopice Rezoluția ≥ 3800x2100 pxl, min. 4K Alimentarea de la rețeaua de electricitate, (220-240V, 50 Hz) Diagonala display > 30 inch Unghi de vizualizare (orizontal & vertical) ≥ 175° Suport montare pe troleu (conform producătorului) da Videoprocesor cu cap cameră Videoprocesorul min. 3800x2100, min. 4K posibilitate de capturare foto cu rezolutia min. 1080p, jpeg posibilitatea de capturare video de calitate înaltă Memoria SSD min. 250 Gb prezenta următoarelor funcții: zoom, balans alb, foto, înregistrare video, reglaj intensitate Alimentare la rețeaua de electricitate (220-240V, 50 Hz) Cap camera senzor 3 CHIP 4K sau analogic conține min. 2 butoane programabile TV coupler-lul (lentila) integrat/sau separat, cu reglarea distantei de focusare (f = 15-30 mm ± 2) lungimea min. 2.5m cu diametru 5mm Sursa de lumina Integrat in videoprocesor sau aparte Puterea de ieșire, W ≥ 300 Watt Durata de funcționare, ore LED > 20000 Conector pentru fibra tip turet(baraban) Olympus, Wolf, Storz Controlul iluminării manual sau automat da Alimentare la rețeaua de electricitate (220-240V, 50 Hz) Shaver Sistem motorizat Alimentare la rețeaua de electricitate (220-240V, 50 Hz) Piesa Shaver min. 1 butoane de control posibilitatea de a: porni/opri, schimbarea sensului de rotație, setarea vitezei si modul de oscilare viteza de rotație maximala ≥ 8000 rpm autoclavabilă Artropompa Tip peristaltic Puterea de aspirare ≥ 1 L/min Puterea de irigare ≥ 2 L/min Mod de irigare automat, cu posibilitatea de montare a tubulaturii cu senzor de presiune integrat Clapeta de siguranță da, pentru instalarea tubulaturii de irigare Posibilitatea de a conecta ca min. 1 pedală prin cablu sau Wi-Fi Alimentare la rețeaua de electricitate (220-240V, 50 Hz) Modulul de electrocoagulare Port pentru pedală min. 1 cu posibilitea de conexiune prin cablu sau fără fir Frecvența de lucru min. 300 KHz Tăierea monopolara min. 350 W Coagularea monopolara min. 200 W Taierea bipolara min. 200 W Coagularea bipolara min. 200 W Posibilitatea de detectare a accesoriilor Alimentare la rețeaua de electricitate (220-240V, 50 Hz) Accesorii Videoprocesorul Cap Camera compatibil cu videoprocesor min. 1 buc Artropompa Footswitch compatibil cu artropompa 1 buc. set de tuburi pentru irigare si aspirare reutilizabile, compatibile cu artropompa min. 5 buc. si/sau de unica folosința min. 30 buc. Modul de electrocoagulare Footswitch, compatibil cu modulul de electrocoagulare 1 buc. Electrod neutru elastic, din cauciuc plumbat, suprafața ≥ 350 cm^2 , reutilizabil, cu cablu de conectare, compatibil cu modul de electrocoagulare min. 3 buc. Bisturiu electric monopolar, reutilizabil, min 100 de cicluri de sterilizare, cu 2 butoane, cu conector de 2.4 mm, compatibil cu modul de electrocoagulare min. 3 buc Electrod de tip ac, autoclavabil, izolat, lungimea de lucru 115 mm, sub unghi de 90 grade, diametrul de minim 0.6 mm, min. 2 set (set 5 buc.) Electrod de tip minge, autoclavabil, izolat, lungimea de lucru 115 mm, diametrul de minim 3 mm, conector de 2.4 mm, min. 2 set (set 5 buc.) Electrod de tip Brush, autoclavabil, izolat, lungimea de lucru 115 mm, cu conector de 2.4 mm, min 2 set. (set de 5 buc.) Electrod de tip Brush, autoclavabil, izolat, lungimea de lucru 115 mm, cu conector de 2.4 mm, min 2 set. (set de 5 buc.) Shaver Handpiece min. 1 buc. Footswitch 1 buc. Blade reutilizabil de tip full radius cu diametrul de min 4.5 mm, min 2 set (set 3 buc) Blade reutilizabil de tip fast cut cu diametrul de 4.5 mm ,2 set (set 3 buc) Blade reutilizabil de tip clean cut cu diametrul de 4.5 mm ,min 2 set (set 3 buc) Blade reutilizabil de tip round burr cu diametrul de 4.5 mm ,min 2 set (set 3 buc) Blade reutilizabil de tip oval burr cu diametrul de 4.5 mm, min2 set (set 3 buc) Blade de tip super cut cu diametrul de 4.5 mm, reutilizabil min 2 set(set 3 buc) sau de unica folosința min 4 set (set 6 buc) Cablu optic pentru sursa de lumina min. 3 buc. lungimea min. 2,3 m diametru min. 4.5 mm autoclavabil adaptoare pentru conectarea fibrei la sursa de lumina pentru: Wolf(1 buc), Storz(1 buc), Olympus(1 buc.) adaptoare pentru conectarea fibrei la endoscop/optica pentru: Wolf(1 buc), Storz(1 buc), Olympus(1 buc.) Optică telescopică 4K unghiul de vizionare 30˚ - min. 2 buc. diametru min. 4 mm lungimea de lucru min. 170 mm tip format: eyecup compatibil cu trocarul din set autoclavabil Trocar universal(pentru 0˚, 30˚, 45˚, 70˚)min. 3 buc. diametru min. 5.5 mm obligator sa fie in set cu obturator material de confecționare: aliaj de oțel inox de grad chirurgical să fie dotate cu min. 2 robinete compatibil cu optica telescopică Altele Garanție ≥ 36 luni Posibilitatea de asigurarea din partea producătorului cu piese, consumabile, altor accesorii și a reparațiilor timp de min. 10 ani de exploatare a echipamentului. Certificate CE, ISO Instalarea și testarea la locul necesar da Transportarea și livrarea la locul necesar da Deservire în perioada de garanție și post garanție da Soft Inclus, cu parole de acces Ghid rapid Min. 1 buc, ghid rapid al utilizatorului în limba de stat (Română), sau în una din limbile de circulație internațională (rusă/engleză), laminată și atașată de dispozitiv. Manuale de utilizare În limba de stat (Română), în cazul în care nu este prezent să fie prezentat manualul în limba de stat cu ștampila biroului de traducere. Manual de service În limba de stat (Română) sau în una din limbile de circulație internațională (rusă sau engleză) conform Legii nr. 102 din 09.06.2017, cap. 4, art. 14, al. (3) și art. 15, al. (6). Training pentru utilizatori Da, pregătire de lucru, mod de utilizare a dispozitivului, întreținerea zilnică Training pentru personal tehnic Ajustarea, calibrarea, înlăturarea defecțiunilor minore, parole de acces
33100000-1 | 2 | Instrumentar pentru sistem artroscopic | Instrumentar pentru sistem artroscopic |  |  |  | Nr. Set artroscopia genunchiului 1 Pensa artroscopica tradițională de tip duckbill cu maxilar pe profil jos, drept, mărime 3.2 mm, autoclavabil min 1 buc. 2 Pensa artroscopica avansata de tip duckbill cu maxilar pe profil jos, drept, mărimea 3.5,autoclavabil mm min 1 buc. 3 Pensa artroscopica de tip duckling elevator ,autoclavabil min 1 buc. 4 Pensa de tip elevator pentru menisc cu vârf punch, drept, mărimea de 1.3 mm, autoclavabil min 1 buc. 5 Pensa artroscopica de tip blunt nose, drept, mărimea 1.7 mm, autoclavabil min 1 buc. 6 Pensa artroscopica de tip posterior punch, drept, mărimea 2.2 mm, autoclavabil min 1 buc. 7 Pensa artroscopica cu vârf de tip basket, drept, mărimea 1.5 mm, autoclavabil min. 1 buc. 8 Pensa artroscopica cu varf de tip basket, drept, mărimea 2.7 mm, autoclavabil min 1 buc. 9 Pensa artroscopica cu varf de tip basket, curbata la stânga, mărimea 1.3 mm,autoclavabil min 1 buc. 10 Pensa artroscopica cu varf de tip basket, curbata la dreapta, mărimea 1.3 mm,autoclavabil min 1 buc. 11 Pensa artroscopica cu vârf de tip basket, curbata sus, mărimea 1.3 mm, autoclavabil min 1 buc. 12 Pensa artroscopica cu vârf de tip basket, curbata jos, mărimea 1.3 mm, autoclavabil min 1 buc. 13 Pensa artroscopica cu vârf de tip basket, up swept, mărimea 1.3 mm, autoclavabil min 1 buc. 14 Tăietor pentru partea dreapta, mărimea 2.2 mm, mâner de tip pencil, autoclavabil min 1 buc. 15 Tăietor pentru partea stânga, mărimea 2.2 mm, mâner de tip pencil ,autoclavabil min 1 buc. 16 Tăietor pentru partea dreapta, mărimea 3.4 mm, mâner de tip ring, autoclavabil min 1 buc. 17 Tăietor pentru partea stânga, mărimea 3.4 mm, mâner de tip ring ,autoclavabil min 1 buc. 18 Pensa artroscopica de tip Backbiter, stânga, mărimea de 2 mm, autoclavabil min 1 buc. 19 Pensa artroscopica de tip Backbiter, dreapta, mărimea de 2 mm, autoclavabil min 1 buc. 20 Pensa artroscopica de tip rongeur, drept, autoclavabil min 1 buc. 21 Pensa de tip shark grasper si/sau alligator grasper, drept, autoclavabil min 1 buc. 22 Pensa artroscopica de tip Meniscus grasping, lungimea de lucru 200, drept, autoclavabil min 1 buc 23 Pensa de tip spoon, lungimea de lucru 120 mm, mărimea 2, sub unghi de 5 grade ,autoclavabil min 1 buc. 24 Pensa de tip rasp, lungimea de lucru 130 mm, curbat ,autoclavabil min 1 buc. 25 Pensa de tip rasp, lungimea de lucru 130 mm, drept ,autoclavabil min 1 buc. 26 Proba in forma de carlig, lungimea de lucru 130 mm,autoclavabil min 1 buc. 27 Pensa pentru micro fractura, sub unghie de 25 grade ,autoclavabil min 1 buc. 28 Proba de explorare, mărimea de 3.5 mm, gradat la 5 mm, cu mâner trangular, autoclavabil min 2 buc. 29 Set artroscopia umărului 30 Pensa de tip suturi passer, cu deschidere frontala, si blocaj, lungimea de lucru 170 mm cu/fara clichet,autoclavabil min. 1 buc 31 Pensa de tip Knot Pusher, cu un orificiu, lungimea de lucru 175 mm ,autoclavabil min 1 buc. 32 Pensa pentru tăierea suturii, cu manier axial, diametrul de 4.2 mm, lungimea de lucru 130 mm,autoclavabil min 1 buc. 33 Pensa de tip fiber retrieve, drept, diametrul de 1.5 mm, lungimea de lucru 155 mm, autoclavabil min 1 buc. 34 Pensa de tip debridement rasp, cu mâner de tip peek, si vârf ascutit, autoclavabil min 1 buc. 35 Pensa de tip Birdy, cu vârf drept, ax curbat in sus,autoclavabil min 1 buc. 36 Pensa de tip Birdy, ax curbat spre dreapta la 45 grade, autoclavabil min 1 buc. 37 Pensa de tip Birdy, cu ax curbat spre stanga la 45 grade, autoclavabil min 1 buc. 38 Pensa de tip smart hook, curbat la stanga, autoclavabil min 1 buc. 39 Pensa de tip smart hook, curbat la dreapta , autoclavabil min 1 buc. 40 Pensa de tip sixer, răsucit spre stânga, autoclavabil min 1 buc. 41 Pensa de tip sixer, răsucit spre dreapta, autoclavabil min 1 buc.
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Dispozitivelor medicale, conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Municipal ,,Sfânta Treime” | [6 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimativă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Sistemul de rezecție artroscopică | Sistemul de rezecție astroscopică | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 1916667
33100000-1 | 2 | Instrumentar pentru sistem artroscopic | Instrumentar pentru sistem artroscopic | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 250000
2166667

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________