CAIET de SARCINI

privind efectuarea mentenaței la stația de oxigen

| Nr. d/o | Denumirea utilajului din cadrul stație cu indicarea producătorului | Lucrările necesare de efectuat și piesele de schimb necesare de fi schimbate | Numărul de unități |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Generator de oxigen Model POC 8300-MED, Inmatec (Germania) | Schimbare elemente filtrante: - -IPE123CA de carbon activ - -P-SRFO 04/20filtru steril - Verificare: - Tensiune de alimentare (V) - Putere consumata (W) - Rezistenfa de izolafie (MQ) - Rezistenta conductorului de protecfie (Q) - Curent de scurgere la pamant (pA) - Curent de scurgere prin carcasd (pA) - Curent de scurgere la pacient (pA) - **Recomandat < 10 pA (Tip CF) - **Recomandat £ 100 pA (Tip B, BF) - Testatarea functiondriipurjelor de condens - Testatarea valvelor de siguranfa $i de sens - Verificareafunctiondrii valvelorsolenoid - Testatarea dispozitivelor de masurare $i afi$are - Verificarea functiondrii presostatelor - Verificareafunctiondrii panoului tactil - Verificare sistem de acfionare impotriva Intreruperii - (Numai modul automat PSA), pornire fi oprire); - daca este necesarfiajustare - Curdfare ft remediere defecfiuni - Panou tactil: numdr de serie/versiune software - Numar ore defunctionare - Interval de intrefinere programat | 1 |
| 2 | Compresor de aer Model Model ASD60/12 bar, Kaeser (Germania) | KITA(Prima la solicitare) : - -Plase filtrante 2 - -Filtru de Ulei 1 - -Filtru separatorASD60 1 - -Filtru de aer 1 - -Ulei Sigmafluid MOL (Canistra de 10L) - -Ulei Sigmafluid MOL (Canistra de 5L) - Alte Lucrari: - -Gresarea rulmentilor - -Verificarea cuplajиlui elastic - -Verificarea scurgerilor de ulei - -verificarea termostatului electronic ETC - -curatarea compresoruluisi radiatorului - -Demontarea/curatarea/Ungerea supapelorAdmisie, - Presiune si Sens. - -Resetarea orelor de mentenanta - -Verificarea si resetarea SIGMA Control - -Verificarea si ajustarea tensiunei de intrare in - compresor (inclusiv a releului de supracurent). | 1 |
| 3 | Uscator de Aer Model ACT55 Friulair (Italia) | 1)Masina curatata: - Verificați strangerea tuturor șuruburilor sistemului electric și daca toate „Deconectarea-File" conexiunile de tip sunt in pozifia lor corecta, inspectaji unitatea pentrufire rupte, crapate sau goale. - • Verificafi circuitul frigorific pentru semne de scurgere de ulei și agent frigorific. - • Masurați și inregistrați amperajul. Verificafi daca citirile se incadreaza in parametrii acceptabili ca enumerate în tabelul cu specificații. - • Inspectați furtunиrile flexibile și inlocuiți-le daca este necesar. - • La sfarșit, verificafi functionarea mașnii. - 2)Condensatorul Desfacere/Curatare | 1 |
| 4 | Sistemul defiltrare aer (NEA 226SMAx2 +NEA 242 SMA + NEA340RD). Turn carbune: Indicator Ulei rezidual A-4000-120. Purja automata Ethadrian TRIMI. Ethafiltru (Italia) | - Cartus cod. EAL2630SMA= 2 buc. - Cartus cod. EAL2642SMA= 1 buc. - Cartus cod. EAL2642RD1=1 buc. - Schimbare carbune activ(cod.74C)+Indicatorul de ulei(2 ani sau 9000ore) codA4000-121 - Verificarea/curățarea purja automata (kit service purja) | 1 |
| 5 | Rezervor deAer 2000L (Model 212 Vertical) Purja automata Ethadrian TRIMl Sicctech (Italia) | - Verificare Scurgeri - Verificare purja automata | 1 |
| 6 | Rezervor de Oxigen 1000L (Model 212 HP Vertical) Sicctech (Italia) | - Verificare Scurgeri | 1 |
| 7 | Panou electric | - Verificare Panou electric - Schimbare sigurante | 1 |

Președintele grupului de lucru

Director                                                                                           Alexandru HOLOSTENCO