## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Privind încheierea acordului-cadru - Achiziționarea Casete facoemulsificatie pentru realizarea intervențiilor de cataractă conform necesităților IMSP Spitalul Raional Ungheni pentru anii 2025-2027 | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | standarde de referință
33100000-1 | 1 | Casete facoemulsificatie pentru invervenții de cataractă | Casete facoemulsificatie pentru invervenții de cataractă |  |  |  | Criteriile tehnice față de dispozitivul medical ce urmează a fi ofertat în comodat: Parametrul Specificația Sistem de control programabil Ecran: ≥ 17 inch LCD touch screen Capacitatea de a comuta între etapele chirurgicale utilizând ecranul tactil, sau folosind pedala de comanda Tonuri audio pentru confirmarea stării de funcționare a sistemului ≥ 3 Posibilitate de salvare preseturi pentru utilizatori Obligatoriu Min. 2 tipuri de administrare a fluidelor sistemul de administrare gravitațională sistem automatizat. Facoemulsificarea / Sistemul cu ultrasunete: Mod de lucru: Explozie (Burst) Obligatoriu Pulsativ Obligatoriu Continuu (Linear) sau analogic Obligatoriu altele să fie specificate Frecvența rezonanță, KHz, (longitudinal și torsional) ≥ 28 - 46,5 Khz Diapazonul pulsatoriu, pps ≥ 1 - 100 pps Vacuum în diferite moduri, mmHg diapazon 0 mmHg - 650 mmHg Presiunea intraoculară maximă a aerului, mmHg ≤ 150 mmHg Vitrectomie, Rata de tăiere, cpm ≥ 30-4000 tăieri /min (cpm) Alimentare 220 V, 50/60 Hz Soft prevăzut de producător pentru buna funcționarea dispozitivului Inclus cu parole de acces Accesorii: Sondă/Piesă de mână torsională și longitudinală cu măsurarea presiunii intraoculare cu senzor presiune ierigare integrat 2 buc. Pedală: programabilă cu min. 4 funcții, cu conectarea „Wireless”. Posibilitatea controlului liniar al puterii ultrasonice. Husă de protecție Obligatoriu Altele : Manual de utilizare Obligatoriu Manual de service Obligatoriu Transportarea la locul necesar Obligatoriu Instalarea și testarea Obligatoriu Training pentru utilizatori și bioingineri Obligatoriu Deservire în perioada garanției Obligatoriu" Cerințe specifice a componentelor obligatorii a setului de consumabile (Casete facoemulsificatie), compatibile cu dispozitivul medical care se va oferta în comodat.
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Privind încheierea acordului-cadru - Achiziționarea Casete facoemulsificatie pentru realizarea intervențiilor de cataractă conform necesităților IMSP Spitalul Raional Ungheni pentru anii 2025-2027 | [6 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Casete facoemulsificatie pentru invervenții de cataractă | Casete facoemulsificatie pentru invervenții de cataractă | 3: kit; 4: 2000; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, Pentru dispozitivul medical care se va oferi în comodat instalarea până la 90 de zile de la înregistrarea contractului la CAPCS, Set consumabile la cererea beneficiarului în termen de 30 zile;
[6 empty] | Suma total: |  | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________