# ANUNŢ DE PARTICIPARE

privind achiziţionarea Reagenţi şi consumabile de tip închis pentru anul 2024
(se indică obiectul achiziţiei)
prin procedura de achiziţie Licitație deschisă
(tipul procedurii de achiziţie)

- Denumirea autorităţii contractante: IMSP SCMC „V. Igantenco”

- IDNO: 1003600152640

- Adresa: mun. Chişinău, str. Grenoble, 149

- Numărul de telefon/fax:   068632893

- Adresa de e-mail şi de internet a autorităţii contractante: vignatenco@ms.md/ ignatenco.md

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obţine accesul la documentaţia de atribuire: documentaţia de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate (dacă este cazul, menţiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziţie sau că achiziţia implică o altă formă de achiziţie comună): Instituţie medico-sanitară publică

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziţie privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot I Analizator automat hematologic Horiba Yumizen H500 – sistem inchis |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 33696500-0 | Reactiv pentru imprejmuire, diluarea leucocitelor, pentru determinarea si diferentierea celulelor sangvine si masurarea hematocritului(DILUENT) | kit | 45 | Compozitie: Tampon organic < 5 % Conservanti < 0,1 % Agenti tensiactivi < 0,1 % Stabilitate dupa deschidere: -6 luni la 18 - 25°C Prezentare: Solutie apoasa limpede si necolorata la bidon de 20 L/kit Termen de valabilitate: pana la data inscrisa pe eticheta | 128250,00 |
| 1.2 | 33696500-0 | Lizant unic ce asigura numararea si diferentierea leucocitelor, lizarea eritrocitelor, determinarea hemoglobinei.(WHITEDIF) | kit | 55 | Compozitie: - Agent lizant< 5% - Surfactanti< 5% - Conservanti< 1% Stabilitate dupa deschidere: 2 luni la 15 – 30°C Prezentare: Solutie apoasa limpede, culoare galben pal, la bidon de 1 L/set Termen de valabilitate: pana la data inscrisa pe eticheta | 247 500,00 |
| 1.3 | 33696500-0 | Reactiv pentru curatarea analizorului(CLEANER) | kit | 20 | Compozitie: - Tampon organic < 5 % - Enzima proteolitica < 1 % Conservanti < 0,1 % Stabilitate dupa deschidere: 3 luni la 18 - 25°C Prezentare: Solutie apoasa limpede si slab glabena, la bidon de 1 L/kit Termen de valabilitate: pana la data inscrisa pe eticheta | 5800,00 |
| 1.4 | 33696500-0 | Reactiv pentru intretinerea periodica a aparatului (MINOCLAIR) | kit | 10 | Reactiv pentru intretinerea periodica a analizorului Compozitie: - Agent chimic de curatare < 5 % Conservanti < 1 % Stabilitate dupa deschidere: 6 luni la 18 - 25°C Prezentare: Solutie apoasa limpede si slab glabena, cu miros de inalbitor, la bidon de 0.5 L/kit Termen de valabilitate: pana la data inscrisa pe eticheta | 2916,00 |
| 1.5 | 33696500-0 | Material de control pentru verificarea valorilor patologice scazute ale controlului de calitate, pentru toti parametri, inclusiv 5 DIFF (L) | kit | 15 | Compozitie: Leucocite de mamifere, eritrocite si trombocite suspendate intr-un lichid similar cu plasma. Stabilitate dupa deschidere: 16 zile la 2 - 8°C Prezentare: Suspensie similara cu o proba de sange proaspat, 2 flacoane/kit Termen de valabilitate: pana la data inscrisa pe eticheta | 25 200,00 |
| 1.6 | 33696500-0 | Material de control pentru verificarea valorilor normale ale controlului de calitate, pentru toti parametri, inclusiv 5 DIFF(N) | kit | 15 | Compozitie: Leucocite de mamifere, eritrocite si trombocite suspendate intr-un lichid similar cu plasma. Stabilitate dupa deschidere: 16 zile la 2 - 8°C Prezentare: Suspensie similara cu o proba de sange proaspat, 2 flacoane/kit Termen de valabilitate: pana la data inscrisa pe eticheta | 25 200,00 |
| 1.7 | 33696500-0 | Material de control pentru verificarea valorilor patologice crescute ale controlului de calitate, pentru toti parametri, inclusiv 5 DIFF(H) | kit | 15 | Compozitie: Leucocite de mamifere, eritrocite si trombocite suspendate intr-un lichid similar cu plasma. Stabilitate dupa deschidere: 16 zile la 2 - 8°C Prezentare: Suspensie similara cu o proba de sange proaspat, 2 flacoane/kit Termen de valabilitate: pana la data inscrisa pe eticheta | 25 200,00 |
| 1.8 | 33696500-0 | Material de calibrare a analizorului (Minocal) | kit | 1 | Compozitie: Leucocite de mamifere, eritrocite si trombocite suspendate intr-un lichid similar cu plasma. Stabilitate dupa deschidere: 1 zi la 2 - 8°C Prezentare: Suspensie similara cu o proba de sange proaspat, 1 flacoane/kit Termen de valabilitate: pana la data inscrisa pe eticheta | 1 383,00 |
|  |  | Suma estimativă a lotului I fără TVA |  |  |  | 461449,00 |
| Lotul II Analizator de biochimie automat HORIBA Pentra 400- Sistem Inchis |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 33696500-0 | ABX Pentra ALT CP (250teste/kit) | kit | 60 | Reactivi de biochimie clinica pentru dozarea activitatii ALT in ser sau plasma; 250 teste/kit Test enzimatic cinetic in conformitate cu IFCC; Metoda fara piridoxal-fosfat; Liniaritate: 4-600 U/L; Lungime de unda: 340/420 nm; Volum proba: 20 µL Stabilitatea reactivului de lucru: 2-8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului Interferente cu Bilirubina la valori mai mari de: 30 mg/dl; Interferente cu Trigliceridele la valori mai mari de: 600 mg/dl; Interferente cu Hemoglobina la valori mai mari de: 150 mg/dl; | 29940,00 |
| 2.2 | 33696500-0 | ABX Pentra AST CP (250teste/kit) | kit | 60 | Reactivi de biochimie clinica pentru dozarea activitatii AST in ser sau plasma; 250 teste/kit Test enzimatic cinetic in conformitate cu IFCC; Metoda fara piridoxal-fosfat; Liniaritate: 4-600 U/L; Lungime de unda: 340/420 nm; Volum proba: 20 µL Stabilitatea reactivului de lucru: 2-8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului Interferente cu Bilirubina la valori mai mari de: 30 mg/dL; Interferente cu Trigliceridele la valori mai mari de: 600 mg/dL; Interferente cu Hemoglobina la valori mai mari de: 150 mg/dL; | 23957,00 |
| 2.3 |  | ABX Pentra Lipasa CP (100teste/kit) | kit | 10 | Reactivi de biochimie clinica pentru dozarea activitatii amilazei in ser, plasma; 100 teste/kit Test enzimatic cinetic in conformitate cu IFCC; Metoda cu EPS-G7; Liniaritate: 9 -2000 U/L; Lungime de unda: 405/660 nm; Volum proba: 4 µL Stabilitatea reactivului de lucru: 2-8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului Interferente cu Bilirubina la valori mai mari de: 30 mg/dL; Interferente cu Trigliceridele la valori mai mari de: 600 mg/dL; Interferente cu Hemoglobina la valori mai mari de: 150 mg/dL; | 2 4750,00 |
| 2.4 | 33696500-0 | ABX Pentra Amylase CP (125teste/kit) | kit | 150 | Reactivi de biochimie clinica pentru dozarea activitatii amilazei in ser, plasma sau urina; 125 teste/kit Test enzimatic cinetic in conformitate cu IFCC; Metoda cu EPS-G7; Liniaritate: 9 -2000 U/L; Lungime de unda: 405/660 nm; Volum proba: 4 µL Stabilitatea reactivului de lucru: 2-8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului Interferente cu Bilirubina la valori mai mari de: 30 mg/dL; Interferente cu Trigliceridele la valori mai mari de: 600 mg/dL; Interferente cu Hemoglobina la valori mai mari de: 150 mg/dL; | 149 850,00 |
| 2.5 | 33696500-0 | ABX Pentra CK NAC CP (125teste/kit) | Kit | 12 | Reactivi de biochimie clinica pentru dozarea activitatii creatin-kinazei in ser; 125 teste/kit Test enzimatic optimizat in conformitate cu DGKC si IFCC; Metoda NAC imuno-inhibitie; Liniaritate: 8 -1500 U/L; Lungime de unda: 340/405 nm; Volum proba: 8 μL Stabilitatea : 28 zile la 2-8°C de la deschiderea flaconului, sau nedesfacut pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului pastrat la 2-8°C Interferente cu Bilirubina la valori mai mari de: 125 μmol/l.; Interferente cu Hemoglobina la valori mai mari de: 55 μmol/l.; | 7 190,00 |
| 2.6 | 33696500-0 | ABX Pentra Bilirubin Total CP 130 teste/kit | kit | 70 | Reactivi de biochimie clinica pentru determinarea bilirubinei totale in ser, plasma; 130 teste/kit Test colorimetric; Metoda: cu 2,4-dicloranilina (DCA) Liniaritate: >20 mg/dL; Lungime de unda: 550/660nm; Volum proba: 5µL Stabilitatea reactivului de lucru: 2-8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului Interferente cu Hemoglobina la valori mai mari de: 150 mg/dL; Interferente cu Trigliceridele la valori mai mari de 612 mg/dL | 20 930,00 |
| 2.7 | 33696500-0 | ABX Pentra Bilirubin Direct CP (100 teste/kit) | kit | 50 | Reactivi de biochimie clinica pentru determinarea bilirubinei directe in ser, plasma; 100 teste/kit Test colorimetric; Metoda: cu 2,4-dicloranilina (DCA) Liniaritate: <6.78 mg/dL; Lungime de unda: 550/660 nm; Volum proba: 25μL Stabilitatea reactivului de lucru: 2- 8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului. Interferente cu Hemoglobina la valori mai mari de: 150 mg/dL; Interferente cu Trigliceridele la valori mai mari de 612 mg/dL | 12500,00 |
| 2.8 | 33696500-0 | ABX Pentra Calcium AS CP (250 teste/kit) | kit | 5 | Reactivi de biochimie clinica pentru determinarea calciului in ser, plasma, urina; 250 teste/kit Test colorimetric; Metoda: Arsenazo Liniaritate: 0.16- 20 mg/dL; Lungime de unda: 660-700nm; Volum proba: 4 µL Stabilitatea reactivului de lucru: 2-8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului Interferente cu Bilirubina la valori mai mari de: 30 mg/dL; Interferente cu Hemoglobina la valori mai mari de: 150 mg/dL; Interferente cu Trigliceridele la valori mai mari de 612 mg/dL | 3 425,00 |
| 2.9 | 33696500-0 | ABX Pentra CK-MB RTU ( 125teste/kit) | kit | 12 | Reactivi de biochimie clinica pentru dozarea activitatii creatin-kinazei MB in ser; 125 teste/kit Test enzimatic optimizat in conformitate cu DGKC si IFCC; Metoda NAC imuno-inhibitie; Liniaritate: 5 -300 U/L; Lungime de unda: 340/700 nm; Volum proba: 8 μL Stabilitatea : 28 zile la 2-8°C de la deschiderea flaconului, sau nedesfacut pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului pastrat la 2-8°C Interferente cu Bilirubina la valori mai mari de: 30 mg/dL; Interferente cu Hemoglobina la valori mai mari de: 150 mg/dL; Interferente cu Trigliceridele la valori mai mari de 612 mg/dL | 23 988,00 |
| 2.10 | 33696500-0 | ABX Pentra Creatinine 120 CP (120 teste/kit) | kit | 100 | Reactiv de biochimie clinica pentru determinarea creatininei in ser, plasma si urina 120 teste/kit Test colorimetric; Metoda: Jaffe Liniaritate: 0.11- 18.1 mg/dL; Lungime de unda: 505/580 nm; Volum proba: 10 µL Stabilitatea reactivului de lucru: 2-8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului Interferente cu Bilirubina la valori mai mari de: 30 mg/dL; Interferente cu Hemoglobina la valori mai mari de: 150 mg/dL; Interferente cu Trigliceridele la valori mai mari de 612 mg/dL | 28 900,00 |
| 2.11 | 33696500-0 | ABX Pentra Glucose PAP CP (295 teste/kit) | kit | 55 | Reactiv de biochimie clinica pentru determinarea glucozei in ser, plasma si urina 295 teste/kit Test enzimatic colorimetric; Metoda: Trinder Liniaritate: 3.96- 430 mg/dL; Lungime de unda: 505/700 nm; Volum proba: 4 µL Stabilitatea reactivului de lucru: 2-8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului Interferente cu Bilirubina la valori mai mari de: 30 mg/dL; Interferente cu Hemoglobina la valori mai mari de: 150 mg/dL; Interferente cu Trigliceridele la valori mai mari de 612 mg/dL | 16 458,00 |
| 2.12 | 33696500-0 | ABX Pentra Iron CP (282 teste/kit) | kit | 5 | Reactiv de biochimie clinica pentru determinarea fierului in ser si plasma 282 teste/kit Test colorimetric; Metoda: Ferene Liniaritate: 1.33-180µmol/L; Lungime de unda: 600/700 nm; Volum proba: 22µL Stabilitatea reactivului de lucru: 2-8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconuluiInterferente cu Bilirubina la valori mai mari de: 321umoli/L; Interferente cu Hemoglobina la valori mai mari de: 104 umoli/L; Interferente cu trigliceridele la valori mai mari de: 7 mmoli/L; | 2890,00 |
| 2.13 | 33696500-0 | ABX Pentra Total Protein 100 CP (100 teste/kit) | kit | 30 | Reactiv de biochimie clinica pentru determinarea proteinelor totale in ser, plasma 100 teste/kit Test colorimetric; Metoda: biuret Liniaritate: 1.56- 160 g/L; Lungime de unda: 550/700 nm; Volum proba: 2µL Stabilitatea reactivului de lucru: 2-8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului | 8250,00 |
| 2.14 | 33696500-0 | ABX Pentra Urea CP (220 teste/kit) | kit | 50 | Reactivi de biochimie clinica pentru determinarea ureei in ser, plasma si urina; 220 teste/kit Test colorimetric; Metoda: enzimatica cu GLDH Liniaritate: 300 mg/dL; Lungime de unda: 340/405 nm; Volum proba: 3 µL Stabilitatea reactivului de lucru: 2-8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconuluiInterferente cu: Bilirubina Totala la valori mai mari de: 22.19 mg/dL; Bilirubina Directa la valori mai mari de: 23.36 mg/dL; Hemoglobina la valori mai mari de: 290 µmol/L; Trigliceridele la valori mai mari de 612 mg/dL | 16 537,00 |
| 2.15 | 33696500-0 | ABX Pentra Multical | kit | 2 | Ser de calibrare liofilizat pentru calibrarea reactivilor de biochimie. Stabilitate: 1 luna de la reconstituire la -25-15°C. Stabilitate inainte de deschidere: pana la data expirarii inscrisa pe eticheta la 2-8°C sau la -20°C | 11 960,00 |
| 2.16 | 33696500-0 | ABX Pentra Clean - Chem CP ( 4x99ml/kit | kit | 30 | Solutie de spalare ( NaOH > 2%) Volum caseta:99ml Stabilitate: 1 luna de la deschidere . Stabilitate inainte de deschidere: pana la data expirarii inscrisa pe eticheta la 2-8°C Mod prezentare: kit format din 4 casete | 63960,00 |
| 2.17 | 33696500-0 | ABX Pentra Deproteinizer CP (1x30ml/kit) | kit | 20 | Solutie de deproteinizare cu hipoclorit de sodiu (< 5 %) si hidroxid de sodiu (< 0.5 %) R: 30 mL Stabilitate: 1 luna de la deschidere . Stabilitate inainte de deschidere: pana la data expirarii inscrisa pe eticheta la 2-8°C | 15 000,00 |
| 2.18 | 33696500-0 | Cuve citire - ABX Pentra Cuvette Segments Rack | kit | 40 | Cuve de reactie de unica folosinta, compatibile cu ABX Pentra 400. Mod de prezentare cutie cu 450 segmenti a cate 12 cuvete. | 220 000,00 |
| 2.19 | 33696500-0 | Cupe proba – Blue sample cups(1000buc) | kit | 3 | Cupe proba albastre, compatibile cu analizorul ABX Pentra 400. Mod de prezentare punga 1000 bucati | 1904,00 |
| 2.20 | 33696500-0 | ABX Pentra N MultiControl (10fl/kit) | buc | 2 | Ser de control liofilizat – nivel normal pentru controlul reactivilor de biochimie, 42 parametri. Stabilitate: 2 saptamani de la reconstituire la -25-15°C. Stabilitate inainte de deschidere: pana la data expirarii inscrisa pe eticheta la 2-8°C, Impachetare 10 x5 ml. | 14 200,00 |
| 2.21 |  | ABX Pentra P MultiControl (10fl/kit) | buc | 2 | Ser de control liofilizat – nivel patologic pentru controlul reactivilor de biochimie, 42 parametri Stabilitate: 2 saptamani de la reconstituire la -25-15°C. Stabilitate inainte de deschidere: pana la data expirarii inscrisa pe eticheta la 2-8°C Impachetare 10 x 5 ml. | 15 000,00 |
| 2.22 |  | Proteina C-reactivă CRP (200 teste/kit | kit | 70 | Reactivi de biochimie clinica pentru determinarea proteinei C reactive in ser si plasma 200 teste/kit Test: turbidimetric Metoda: imunoturbidimetrica Liniaritate: 1600 mg/L; post dilutie 10 Lungime de unda: 560/700 nm; Volum proba: 4μL Stabilitatea reactivului de lucru: 2- 8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului Interferente cu: Bilirubina Totala la valori mai mari de: 289 μmol/l Bilirubina Directa la valori mai mari de: 321 μmol/ Hemoglobina la valori mai mari de: 4.85g/L; Trigliceridele la valori mai mari de 7mmoli/l | 147 000,00 |
| 2.23 |  | Calibrator pentru Proteina C-reactivă ABX Pentra CRP Cal (5x1ml) | kit | 7 | Ser de calibrare gata de folosire pentru calibrarea metodei CRP . Stabilitate: 3 saptamani de la deschidere la 2-8°C. Stabilitate inainte de deschidere: pana la data expirarii inscrisa pe eticheta la 2-8°C Mod de prezentare flacon 5x1ml | 46200,00 |
| 2.24 |  | Proteina Urinara (Urinary Proteins CP ( 100 teste/kit)) | Kit | 30 | Reactivi de biochimie clinica pentru determinarea Proteinei urinare in ser, plasma si urina; 100 teste/kit Casetă specifică originală barcodată cu reagenți proprii și compatibili cu analizatorul Pentra C400 pentru determinarea proteinei din urină umană. | 5100,00 |
| 2.25 |  | TPU calibrator (RTU 3x3ml) | Kit | 1 | TPU calibrator RTU 3x3ml - Set de calibratori originali, specifici, destinate pentru calibrarea metodicilor la analizator chimie clinică automatizat ABX Pentra 400. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. | 3 500,00 |
| 2.26 |  | Yumizen C Urine Level 1 Control 6x5 ml | Kit | 1 | Yumizen C Urine Level 1 Control Ambalaj: 6x5 ml | 6250,00 |
| 2.27 |  | Yumizen C Urine Level 2 Control 6x5 m | Kit | 1 | Yumizen C Urine Level 2 Control Ambalaj 6x5 ml | 6250,00 |
|  |  | Suma estimativă a lotului II fara TVA |  |  |  | 925889,00 |
| Lotul III Reactivi de gaze și ioni PR500 secția Reanimare pentru anul 2024 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 33696500-0 | Measurement cartidge 250 teste | kit | 14 | Unitate de măsură: cartuș – RP 500 mcart lac, nu mai puțin de 250 teste, cartuș de unică folosință cu toate componentele necesare măsurătorilor integrate: senzori, măsurarea următorilor parametrii:1 gaze în sînge : Ph (și din lichid pleural), Pco2, Po2, 2. Electroiți: Na+, K+, Ca++, Cl- Metaboliți: glucoză Hematocrtit, lactat, CO- oximetrice:nBili,tHb, So2, 02Hb, HHb, COHb, MeHb-numărul maxim de teste care pot fi efectuate dintr-un cartuș – 750 teste, stabilite minim 28 de zile la instalare în aparat. Reactivi , componente electronice și fluidice, sensori integrați pentru: I, Ph, Na, K, Ca, Cl- ce utilizează metoda ISE, 2 referință Ag/Ag în clorură de K și clorură de Ag, 3 Pco2- măsurătoarea potentiometrică bazată pe principiul electrodului Severinhaus, Po2- măsurătoarea amperică bazată pe principiul electrodului Clark, Glucoza – măsurătoare amperimetrică cu un electrod ce conține glucoză oxodază | 252000,00 |
| 3.2 | 33696500-0 | Wach/Waste cartidge | kit | 11 | În set 4 cartușuri wach/waste. Cartușe de unică folosință ce conțin toate soluțiile de spălare și întreținere din timpul măsurătorilor si după timpul măsurătorilor și după aceasta. Ambalare : cutie | 52 800,00 |
| 3.3 | 33696500-0 | Seringi nHeparinate de Li 100I.U | buc | 500 | Seringile de 2,5 ml litiu heparinate pentru prelevarea sîngelui, servesc ca dispozitive de extracție arteriale pentru: ph/gaze în sînge, electroliți, oximetrie și analiza metaboliților. Sunt prevăzute cu pastila de heparină cu 100 IU heparina balansată. Fiecare seringă este dotată cu ac propriu. Acul este 25 G, ascuțit în unghi dec 5 grade, special pentru puncție arterial și venoasă. Aceste seruingi sunt de unică folosință, seringele pentru prelevarea sîngelui și măsurarea gazelor din sînge trebuie furnizate sterile. | 6250,00 |
|  |  | Suma estimativă a lotului III fără TVA |  |  |  | 311 050,00 |
| Lotul IV Seruri pentru evaluarea controlului extern de calitate pentru anul 2024 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Seruri pentru evaluarea controlului extern de calitate. Program Biochimie | kit | 4 | Program de control extern al calitatii Biochimie Control Clinical Chemistry , raportare trimestriala. Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Ser liofilizat 5 mL pentru control extern international de calitate 4 ori pe an a cîte 2 nivele de probe raportate Clinical Chemistry 37 parametri: Ureea, Creatinina, Proteina totala, Albumina, Acid uric, Bilirubina total/conjugata, Glucoza, ALT (GPT), AST (GOT), γ-GTP, Fosfataza alcalina, Alfa-Amilaza totala, Amilaza pancreatica, Calciu, LDH, Fier, Ammoniu,Lipase, Sodiu, Potasiu, CK, etc. (1 kit = 2 raportari /trimestru) | 3120,00 |
| 4.2 |  | Seruri pentru evaluarea controlului extern de calitate a biochimiei urinei | kit | 4 | Program de control extern al calitatii. Control Biochimia urinei , raportare trimestriala. Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Proba de urina de origine umana stabilizat 2 mL pentru evaluarea control extern international de calitate US Qualitative Urine Analysis 4 de 4 ori pe an a cîte 2 nivele de probe raportate, cu includerea urmatorilor parametri: Bilirubina, Glucoza, Hemoglobin, leucocite, total protein, Urobilinogen, Specific Gravity, pH, Nitrit, ketone bodies ( 1 kit = 2 raportari/trimestru) | 3860,00 |
| 4.3 |  | Seruri pentru evaluarea controlului extern de calitate. Program Hematologie | kit | 4 | Program de control extern al calitatii. Control Hematologie. - Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Sînge roși integral uman stabilizat, volum minim 2 mL pentru evaluarea control extern international de calitate Hematologic de 4 ori pe an a cîte 2 nivele de probe raportate. ( 1 kit = 2 raportari/trimestru) | 5700,00 |
|  |  | Suma estimativă a lotului IV fără TVA |  |  |  | 12680,00 |
| Valoarea estimativă totală fără TVA: |  |  |  |  |  | 1 711 068,00 |

- În cazul în care contractul este împărţit pe loturi un operator economic poate depune Pentru mai multe loturi;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative:nu se admite

(indicaţi se admite sau nu se admite)

- Termenii şi condiţiile de livrare/prestare/executare solicitaţi: De la 01.01.2024  pînă la 31.12.2024, în termen de 3 zile de la solicitare.

- Termenul de valabilitate a contractului:_31.12.2024

- Contract de achiziţie rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz):nu

(indicaţi da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): _____________________________________________________________________________

(se menţionează respectivele acte cu putere de lege şi acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora şi a criteriilor de selecţie; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerinţelor eventual impuse; se menţioneazăinformaţiile solicitate (DUAE, documentaţie): Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitaţiei deschise,

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinţei | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinţei: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este stabilit | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice - copie, confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei ofertantului Operatorul economic nerezident va prezenta documente din ţara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenenţa din punct de vedere profesional | Obligatoriu |
| 2 | Informații generale despre ofertant | Formularul informativ despre ofertaconfirmata prin semnanura electronica de către participanti | Obligatoriu |
| 3. | Cerere de participare | Anexa nr.7 la Documentalia standard nr.115 din 15.09. 2021, confirmata prin semnanura electronica de către participanti | Obligatoriu |
| 4. | Licenţa de activitate | Copia confirmată prin ştampila şi semnătura participantului, se prezintă atunci cînd activitatea lui se licenţiază conform prevederilor legale. | Obligatoriu |
| 5. | Formularul ofertei | confirmata prin semnanura electronica de către participanti | Obligatoriu |
| 6. | Declaratie privind valabilitatea ofertei | Conform anexei nr. 8 la Documentafia standard nr.1 l5 din 15. 09,.2021, Confirmată prin aplicarea semnturii electronice | Obligatoriu |
| 7. | Certificat privind lipsa sau existenta restanțelor fată de bugetul public national | Valabil la momentul deschiderii ofertelor Certificat eliberat de la Inspectoratul Fiscal al RM privind lipsa datoriilor Semnat electronic de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 8. | Certificat privind atribuirea contului bancar | Eliberat de banca detinătoare de cont Semnat electronic de către opratorul economic, anexat la sistem | Obligatoriu |
| 9 | Garanția pentru ofertă 1 % | Oferta va fi insotită de o Garanție pentru ofertă (emisă de o bancă comercială), conform Anexei nr. 9 la Documentația standard nr. 1 1 5 din 15. 09. 2021 . | Obligatoriu |
| 10 | Garanția de bună execuție a contractului în mărime de 5 % din valoarea contractului adjudecat | Prezentată sub formă de transfer pe contul autorității contractante: cuantumul căreia va constitui 5 % din valoarea contractului.Notă Garanția de bună execuție se prezintă la semnarea contractului. | Obligatoriu |
| 11 | DUAE | Conform Formularului anexat, Complectat integral ,confirmat prin aplicarea semnaturii electronice | Obligatoriu |
| 12 | Specificaţii tehnice | Conform anexei nr.23 la Documentafia standard nr.115 din l5. 09.2021, semnat electronic | Obligatoriu |
| 13 | Specificaţii de preţ | Conform anexei nr.22 la Documentafia standard nr.115 din l5. 09.2021, semnat electronic | Obligatoriu |
| 14 | Certificatele de conformitate sau echivalentul a bunurilor solicitate | Copia confirmata prin semnatura electronica | Obligatoriu |
| 15 | NOTĂ | 1. Reagenţii să dispună de certificate internaţionale ISO, CE Marca; 2. Reagenţii să fie compatibili cu Analizorul complet automat de hematologie Horiba Yumizen H500; 3. Distribuitorul să dispună de autorizare de la producător; 4. Reagenţii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului si de la un singur producator. 5. Firma furnizator de reactive să dispună de ingineri calificaţi, certificate de la producătorul echipamentului pentru deservirea gratis a echipamentului de laborator pe perioada de utilizare a reactivelor. 6. Mentenanţa să fie efectuată de către inginerii autorizaţi de producătorul analizorului. 7. Prezenţa instrucţiunii de utilizare a produselor, inclusiv şi traducerea în limba de stat . 8.Denumirea de produs exact ca în cerinţe. 9. LOTUL II- Recipientele (sub forma de casete) de reactivi trebuie să prezinte coduri de bare identificate automat de analizor, să poata fi inregistrate automat ca şi caseta de back-up, atunci cand acestea se afla în dublu exemplar, in inventarul analizorului. | Obligatoriu |
| Nota* La solicitarea autoritatii contractante se vor solicita mostre sau prezentarea documentelor autentificate ce urmeaza a fi prezentate în termen de 3 zile de la solicitare. ⦁ Garanția pentru ofertă, Garanție bancară sau Transfer bancar, cuantumul_1%_ ⦁ a) Emisa de o banca comerciala, sau ⦁ b) Prin transfer pe contul autorității contractante conform urmatoarelor date bancare: Beneficiar: IMSP SCMC” V. Ignatenco” Codul Bancii: TREZMD2X IBAN: MD60TRPCBW518430D00380AA ⦁ IDNO: 1003600152640 ⦁ ⦁ Garanția de bună execuție a contractului, după caz din preţul contractului adjudecat , Garanția de bună execuție este obligatorie și se va reține la prima abatere constată de autoritatea contractantă, cuantumul_ 5%. ⦁ Beneficiarul plăţii: IMSP IMSP SCMC” V. Ignatenco” ⦁ Cod fiscal: 1003600152640 Codul Bancii: TREZMD2X ⦁ IBAN: MD60TRPCBW518430D00380AA ⦁ Cu următoarea notă: Garanția de bună execuție în cunatum de 5% la procedura de achiziție publică nr. _____din ______.Sau Garanție Bancară conform Anexa nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, în original atașată la contract |  |  |  |

- restrînse şi al procedurii negociate), după caz__________________________________________________

- Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificaţi dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziţie sau licitaţia electronică): _________________

- Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicaţi după caz): _______________________________________________________________________________

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preţ pe lot

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum şi ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă]_conform SIA RSAP

- pe: [data]conform SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanţii sau reprezentanţii acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepţia cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: LIMBA DE STAT

- Respectivul contract se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu

(se specifică denumireaproiectului şi/sau programului)

- Denumirea şi adresa organismului competent de soluţionare a contestaţiilor:

Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor

Adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) şireferinţa (referinţele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunţul respective (dacă este cazul):_____________________________________________________________________

- În cazul achiziţiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunţurilor viitoare:______________________________________________________________________

- Data publicării anunţului de intenţie sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:nu a fost publicat anunţ

- Data transmiterii spre publicare a anunţului de participare:_________________________

- În cadrul procedurii de achiziţie publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| facturarea electronică | Se acceptă |
| plăţile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile guvernamentale al Organizaţiei Mondiale a Comerţului (numai în cazul anunţurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): _________________________________________

(se specifică da sau nu)

- Alte informaţii relevante: ______________________________________________________

Conducătorul grupului de lucru:  _______________________Alexandru HOLOSTENCO