## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor medicale (analizatoare) conform necesităților IMSP Centrul de Sănătate Hrușova | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | standarde de referință
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8
33100000-1 | 1 | Analizator hematologic-3Diff | Analizator hematologic-3Diff |  |  |  | Descriere: Analizator hematologic automat (3 diff) destinat analizei componenței sanguine. Tip sistem: închis Metode de analiză 3 diff Procedura de curățire automată Parametri determinați și calculați: WBC RBC HGB HCT MCV MCH MCHC PLT LYM LYM% LYM# MID, Opțional MID%, Opțional GRA, Opțional GRA %, Opțional NEUT#, Opțional NEUT%, Opțional PDW, Opțional P-LCR, Opțional MON %, Opțional MON # , Opțional RDW RDW-SD, Opțional RDW-CV, Opțional MPV PCT Capacitate (probe/oră) ≥ 60 Volumul probei: ≤ 25 μL Diluarea: automată Afișaj: LCD ecran, touchscreen Monitorizare automata a testelor ditr-un reactiv, Opțional Întreținerea zilnică se efectuează automat de către analizator, Opțional Imprimantă integrata sau cu posibilitate de conectare la imprimantă externă Sistem de identificare a pacientului. Introducerea datelor: Manual/Automat Interfața PC obligatoriu Afișarea histogramelor obligatoriu Stocarea datelor obligatoriu Calibrarea automată, Opțional Histograme: WBC- repartizarea leucocitelor după volum RBC- repartizarea eritrocitelor după volum PLT- repartizarea trombocitelor după volum Afișarea pe ecran a tuturor datelor histograme rezultate grafice rezultate din arhivă date de service Indicatori de avertizare, Opțional Program de control al calității Limba de comunicare rom/rus Interfața: RS-232C/ Ethernet (RJ45)/ USB/ LIS Memorie internă ≥ 1000 pacienți/rezultate Toate softurile necesare instalate pentru buna funcționare a echipamentului medical Cititor de coduri de bare Să fie incluse toate accesoriile, consumabile necesare (vase pentru deșeuri, tuburi pentru reagenți, tuburi pentru spălare) pentru efectuarea analizelor și buna funcționare pentru ≥ 1000 probe. Alimentare 220 V, 50 Hz Reagenți: Să fie inclus toți reagenții necesari pentru efectuarea analizelor și buna funcționare a ≥ 1000 analize.
33100000-1 | 2 | Analizator biochimic | Analizator biochimic |  |  |  | Descriere: Analizator automat destinat analizelor biochimice Tip de lucru: continuu Tip sistem: randoom acces Capacitatea (teste/oră): ≥ 150 (teste fotometrice, fără modulul ISE) Posibilitatea efectuării analizelor urgente obligatoriu Tipul dispozitivului: staţionar Tip probă: Ser şi plasmă Urină sânge integru / hemolizat CSF (lichid cefalo-rahidian) Tip diluare: automat Sistem de spălare: automat fără conectare la sursa externa de apă, Opțional volum de apă consumat per oră, ≤ 2 L Program control al calității: management intern al controlului calității grafice Levey-Jennings, Opțional posibilitatea programării valorilor controalelor și calibratorilor la distanță, Opțional Compartiment reactivi: Cantitatea de reactivi concomitent la bord, ≥ 24 capacitatea buteliilor cu reactivi, 20 mL si 50 mL detecția nivelului de lichid consumul de reagenti cu posibilitate de a fi programat Compartiment probe: cantitatea probe la bord, ≥ 60 eprubete primare eprubete pediatrice eprubetele primare si pediatrice pot fi utilizate concomitent Hba1c liză la bord Rotor pentru probe: cu termostat la 37 grade C cantitatea celulelor pentru reacție, ≥ 80 volumul de reacție 210 µL - 350 µL Regimuri de măsurare: Fotometric Turbidimetric Imunoturbidimetrc, Opțional Controlul cantității de reagent rămas, Opțional Semnalizare lipsă reagent și probă, Opțional filtre optice utilizate, ≥ 8 diapazonul filtrelor optice, 340 nm – 700 nm funcție de detectare a prozonei Sistem operațional: Cu posibilitate de conectare la consolă operator (calculator) și imprimantă. interfața LIS posibilitatea conectării la distanta pentru a oferi asistenta tehnica Sistemul de dozare: Cu senzor de obstacol Sursa de lumină: Lampa cu halogen durata de viață, ≥ 1500 ore Alimentarea: 220 V, 50 Hz Garanție: 5 ani garanție
33100000-1 | 3 | Analizator semi-automat de urină | Analizator semi-automat de urină |  |  |  | Descriere: Analizator semi-automat de urină pentru efectuarea analizelor chimice ale urinei, care determină prezenţa anumitor substanţe şi estimează concentraţiile lor într-o probă de urină. Productivitate în regim normal: ≥ 45 teste/oră Teste chimice: Bilirubin Sânge (hematii) Glucoză Corpi cetonici Leucocite Nitrați pH Proteine Greutatea specifică Urobilinogen Albumina Creatina culoare claritate, Opțional Rezultate calculate automat- raport albumina: creatinine, Opțional Unități de măsură: convenționale, SI Programare probe: manuală, coduri de bare sau descărcate de la LIS Corecție de culoare a probei: automat Calibrare: automata, Opțional Diapazonul temperaturii de operare: +15°C to +32°C +-2 grade Umiditatea de operare în diapazonul de: 20-80 % Timer inclus, Opțional Cititor de barcod Timpul de măsurare a tuturor parametrilor constituie in suma <70 secunde Interfață LIS bidirecțională Memorie internă ≥ 1000 rezultate/măsurări Monitor LCD sau LED Imprimantă încorporată Alimentarea 220 V, 50 Hz Consumabile: Să fie inclus benzi pentru teste cu toți parametrii solicitați mai sus și toate consumabilele, reagenți, calibratori necesari pentru efectuarea analizei ≥ 1000 benzi Termenul de valabilitate din ziua livrării ≥ 6 luni.
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor medicale (analizatoare) conform necesităților IMSP Centrul de Sănătate Hrușova | [6 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Analizator hematologic-3Diff | Analizator hematologic-3Diff | bucată | 1 |  | nu se aplică TVA |  | nu se aplică TVA | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS
33100000-1 | 2 | Analizator biochimic | Analizator biochimic | bucată | 1 |  | nu se aplică TVA |  | nu se aplică TVA | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS
33100000-1 | 3 | Analizator semi-automat de urină | Analizator semi-automat de urină | bucată | 1 |  | nu se aplică TVA |  | nu se aplică TVA | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS
[6 empty] | Suma total: |  | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________