## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea protezelor valvulare și vasculare, inclusiv consumabile conform necesităților și IMSP beneficiare pentru anul 2024 (repetat) | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | standarde de referință | 2023 | 2022
33100000-1 | 1 | Clei biologic Bioglu | Clei biologic Bioglu |  |  |  | Lipici chirurgical (clei biologic) pentru lipirea peretilor aortei si controlul hemostazei. Siringa preumpluta cu 2 componente Cantitatea 15 gr Conținutul: Gelatină, Resorcină, Formaldehidă Setul format din: - 1 seringă de 2 ml care este compus din ser albumina bovină și glutaraldehidă -4 cateter aplicator Setul să fie steril.
33100000-1 | 2 | Clei medical, steril | Clei medical, steril |  |  |  | Bioadeziv medical, cantitatea 5-10 ml, setul este format din două seringi care se conectează la o singură canulă. Setul să fie steril. Perioada de valabilitate minimum 2 ani din data procurării.
33100000-1 | 3 | Electrod epicardial implantabil (permanent) , steril | Electrod epicardial implantabil (permanent) , steril |  |  |  | Conector IS-1 Uni /polar; – demensiuni-35cm; fixare -insurubare ,adancimeade penetrare a heelixului de pina 3.5mm. – invelis silicon; – eliberare steroizi; – introducator si accesorii in pachet.
33100000-1 | 4 | Petic din PTFE Fellt | Petic din PTFE Fellt |  |  |  | Marimea-15( +,-5 )x 15(+,-5)cm Grosimea -1-1,65mm
33100000-1 | 5 | Petice vasculare | Petice vasculare |  |  |  | Material - PUR (poliesteruretan), e-PTFE, poliester impletit, dublu velur. Inerție chimică și imunologică. Compatibilitate biologică și lipsa biodegradării. Lipsa elongării și dilatării după implantare. Rezistență mecanică înaltă. Impermebilitate pentru sănge - nu necesită prelucrare înainte de implantare. Tromborezistență. Posibilitatea tratamentului local al infecției (în caz de apariție a ei) fără înlăturarea protezei. Susceptibilitate joasă la infecții secundare. Structura microporoasă. Lățime < 10 mm Lungime < 80 mm
33100000-1 | 6 | Proteză conduită aortică (proteză valvulară cardiacă cu montarea în proteza vasculară, cu dispozitiv termoelectric pentru tăierea protezei vasculare) - steril | Proteză conduită aortică (proteză valvulară cardiacă cu montarea în proteza vasculară, cu dispozitiv termoelectric pentru tăierea protezei vasculare) - steril |  |  |  | Pentru inlocuirea simultana a valvei aortice si aortei ascendente Confecţionate dintr-un material cu porozitate 0, împregnat cu cologen pentru controlul hemostazei şi asigurarea impermiabilităţii la sînge a protezei şi disponibilitate imediată pentru implantare. Materialul să fie rezistent, să permit cu uşurinţa sutura chirurgicală şi să faciliteze creşterea ţesulară. Valva mecanică să îndeplineasca condiţii de performanţă: hemodinamică, tromborezistenţă, implantabilitate şi durabilitate. Cantitatea pentru dimensiunile :Proteza valvulara cardiaca N 23mm cu montarea protezei vasculare N 24-26mm cu sinusuri sau fără sinusuri, proteza valvulara cardiaca N 25 cu montarea protezei vasculare N 28mm cu sinusuri sau fără sinusuri, proteza valvulara cardiaca N 27mm cu montarea protezei vasculare N 30mm cu sinusuri sau fără sinusuri, va fi solicitată conform necesităților reale ale instituției.
33100000-1 | 7 | Proteză vasculară bilogică, liniară | Proteză vasculară bilogică, liniară |  |  |  | Proteză vasculară liniară relizată din pericard bovin, să fie rezistentă la infecție prin acoperire endotelială nativă. Percicardul bovinului să fie suturat cu suturi continue cu o sutură întreruptă fiecare la 2 mm, pentru a permite ajustarea lungimii fără desfacerea suturii. Să nu necesite clătire sau înmuiere. Depozitarea sa poată fi realizată la temperatura camerei și perioada de valabilitate să fie de cel puțin 2 ani. Dimensiuni: 8 mm X > 40 cm.
33100000-1 | 8 | Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica,steril | Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica,steril |  |  |  | Aortice:Aortice: -Inel valvular si elementul de ocluzie sa fie produs din carbon pirolitic pur fara componente metalice care să permită efectuarea în condiţii de siguranţă şi fără artefacte a examinărilor CT şi RMN. -Inelul şi discul să fie vizibile radiografic. -Profil hemodinamic optim:- unghii de deschiderea ≥ 85º,arcul de lucru 55º -turbulenta de staza minima - raport orificiul / inel ≥ 84% -regurgitarea minima in pozitia inchisa -valva rotabila dupa insertie -materialul textil de acoperire a inelului protezei sa fie cu structura netrombogena si cu marcher de implantarea, clasa I-A antitromboza ACCP -mecanizm de protectie a pivotelor pentru dezvoltarea panusului, a hipertropiei musculare sau septale, a extenziei calcificarilor subvalvulare. --gradientul transvalvular mai mic de 10 mm Hg -valvele oferite sa fie cunoscute si utilizate curent in unitati de specialitate din strainatate - aria geometrica a orificiului : Ø 19 mm ≥ 2,39 sm-20 buc ; Ø 21mm ≥ 2,9 sm-5 buc ; - gradienti transvalvulari mici; - gradient mediu transvalvular mai mic de 9mm Hg. Dimensiunele protezelor valvulare sunt orientative, care pot fi schimbate la necesitate si primite cu urmatoarea transa
33100000-1 | 9 | Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica,steril | Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica,steril |  |  |  | b. Aortice: -Inel valvular si elementul de ocluzie sa fie confectionat din carbon pirolitic care să permită efectuarea în condiţii de siguranţă şi fără artefacte a examinărilor CT şi RMN. -Inelul şi discul să fie vizibile radiografic. -Profil hemodinamic optim: -unghi de dischiderea ≥75-85° -turbulenta de staza minima -regurgitarea minima in pozitia inchisa -valva rotabila dupa insertie -materialul textil de acoperire a inelului protezei sa fie cu structura netrombogena si cu marcer de implantarea -mecanizm de protectie a pivotelor pentru dezvoltarea panusului, a hipertropiei musculare sau septale, a extenziei calcificarilor subvalvulare. -valvele oferite sa fie cunoscute si utilizate curent in unitati de specialitate din strainatate N 21 Manjetă standart – 35 buc. N 23 Manjetă standart - 35 buc N 25 Manjetă standart – 30 buc. N 27 Manjeta standart - 5 buc. Dimensiunele protezelor valvulare sunt orientative, care pot fi schimbate la necesitate si primite cu urmatoarea transa
33100000-1 | 10 | Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica,steril | Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica,steril |  |  |  | a. Mitrale -Inel valvular si elementul de ocluzie sa fie confectionat din carbon pirolitic care să permită efectuarea în condiţii de siguranţă şi fără artefacte a examinărilor CT şi RMN. -Inelul şi discul să fie vizibile radiografic - Profil hemodinamic optim: -unghii de deschiderea ≥75-85° -turbulenta de staza minima -regurgitarea minima in pozitia inchisa -valva rotabila dupa insertie - materialul textil de acoperire a inelului protezei sa fie cu structura netrombogena si cu marcer de implantare -mecanizm de protectie a pivotelor pentru dezvoltarea panusului, a hipertrofiei musculare s-au septale, a extenziei calcificarilor subvalvulare. -valvele oferite sa fie cunoscute si utilizate curent in unitati de specialitate din strainatate N 27 Manjetă standart - 5 buc N 29 Manjetă standart – 35 buc N 31 Manjetă standart – 10 buc, Dimensiunele protezelor valvulare sunt orientative, care pot fi schimbate la necesitate si primite cu urmatoarea transa
33100000-1 | 11 | Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica N27 | Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica N27 |  |  |  | Aortice: -2 hemidiscuri cu suprafața din carbon pirolitic Marginea orificiului confecționata din carbon pirolitic si banda de titan pentru eliminarea riscului de deformare a valvei si rotație cat mai facila după implantare Unghi de deschidere de minim 75° Unghi de lucru de peste 50° Valva ratabila după inserție Mecanism de prindere a hemidiscurilor tip “balama”, spălarea continua a canalului pe toata durata ciclului cardiac Sistemul de pivotare al valvulelor realizat prin existenta a doua seturi de orificii in carcasa valvei pentru a reduce la minim suprafetele de frecare, pentru asigurarea in bune condiții a fluxului sangvin de spălare si diminuare riscului de formare a trombilor Inel de sutura cu markeri pentru orientarea suturii Inel de sutura de dimensiuni reduse, care poate fi implantat in orificii valvulare cu diametrul redus, sever stenozate Posibilitatea de implantare intra-anulara sau parțial supra-anulara in funcție de particularitățile inelului Inel de sutura impregnat cu carbon pirolitic sau alta substanța cu proprietăți netrombogene pentru menținerea caracteristicilor mecanice (rezistenta, flexibilitatea) si pentru o mai buna hemocompatibilitate a acestuia Inel de sutura moale, compresibil, pentru poziționarea ușoara a valvei in inel Disponibilitatea dimensiunilor 19, 21, 23, 25, 27 cu inel total supra-anular Sa aiba disponibile game distincte pentru dimensiunea inelului redusa, pentru implantare intra-anulara si pentru implantare supra-anulara Inaltimea discurilor in pozitie deschisa sa fie apropiata de inaltimea stentului orificial (pentru a evita interferenta cu tesuturile invecinate) Performanta hemodinamica crescuta Aria geometrica a orificiului valvei aortice (GOA) cu dimensiunea 23 de minim 2.55cm² -valvele oferite sa fie cunoscute si utilizate curent in unități de specialitate din străinătate N27 Manjetă standart
33100000-1 | 12 | Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica N 17 Manjetă redusă | Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica N 17 Manjetă redusă |  |  |  | Aortice -Inel valvular si elementul de ocluzie sa fie confecționat din carbon pirolitic care să permită efectuarea în condiții de siguranță şi fără artefacte a examinărilor CT şi RMN. -Inelul şi discul să fie vizibile radiografic. -Profil hemodinamic optim: -unghi de deschiderea ≥75-85° -turbulenta de staza minima -regurgitarea minima in poziția închisa -valva ratabilă după inserție -material textil de acoperire a inelului protezei sa fie cu structura netrombogena si cu marcer de implantarea -mecanism de protecție a pivotelor pentru dezvoltarea panusului , a hipertropiei musculare sau septale, a extenziei calcificărilor subvalvulare. -valvele oferite sa fie cunoscute si utilizate curent in unități de specialitate din străinătate Marimele solicitate: N 17 Manjetă redusă
33100000-1 | 13 | Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica N 21 | Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica N 21 |  |  |  | Aortice -Inel valvular si elementul de ocluzie sa fie confecționat din carbon pirolitic care să permită efectuarea în condiții de siguranță şi fără artefacte a examinărilor CT şi RMN. -Inelul şi discul să fie vizibile radiografic. -Profil hemodinamic optim: -unghi de deschiderea ≥75-85° -turbulenta de staza minima -regurgitarea minima in poziția închisa -valva ratabilă după inserție -material textil de acoperire a inelului protezei sa fie cu structura netrombogena si cu marcer de implantarea -mecanism de protecție a pivotelor pentru dezvoltarea panusului , a hipertropiei musculare sau septale, a extenziei calcificărilor subvalvulare. -valvele oferite sa fie cunoscute si utilizate curent in unități de specialitate din străinătate Mărimile solicitate: N 21 Manjetă redusă
33100000-1 | 14 | Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica N 23 | Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica N 23 |  |  |  | Aortice -Inel valvular si elementul de ocluzie sa fie confecționat din carbon pirolitic care să permită efectuarea în condiții de siguranță şi fără artefacte a examinărilor CT şi RMN. -Inelul şi discul să fie vizibile radiografic. -Profil hemodinamic optim: -unghi de deschiderea ≥75-85° -turbulenta de staza minima -regurgitarea minima in poziția închisa -valva ratabilă după inserție -material textil de acoperire a inelului protezei sa fie cu structura netrombogena si cu marcer de implantarea -mecanism de protecție a pivotelor pentru dezvoltarea panusului , a hipertropiei musculare sau septale, a extenziei calcificărilor subvalvulare. -valvele oferite sa fie cunoscute si utilizate curent in unități de specialitate din străinătate Marimele solicitate: N 23 Manjetă redusă
33100000-1 | 15 | Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica N 27 Manjetă standart | Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica N 27 Manjetă standart |  |  |  | Mitrale -Inel valvular si elementul de ocluzie sa fie confecționat din carbon pirolitic care să permită efectuarea în condiții de siguranță şi fără artefacte a examinărilor CT şi RMN. -Inelul şi discul să fie vizibile radiografic - Profil hemodinamic optim: -unghii de deschiderea ≥75° -turbulenta de staza minima -regurgitarea minima in poziția închisa -valva ratabila după inserție -materialul textil de acoperire a inelului protezei sa fie cu structura netrombogena si cu marcher de implantare -mecanism de protecție a pivoților pentru dezvoltarea panusului , a hipertrofiei musculare s-au septale,a extensiei calcificarilor subvalvulare. -valvele oferite sa fie cunoscute si utilizate curent in unități de specialitate din străinătate Marimele solicitate: N 27 Manjetă standart.
33100000-1 | 16 | Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica N 29 Manjetă standart | Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica N 29 Manjetă standart |  |  |  | Mitrale -Inel valvular si elementul de ocluzie sa fie confecționat din carbon pirolitic care să permită efectuarea în condiții de siguranță şi fără artefacte a examinărilor CT şi RMN. -Inelul şi discul să fie vizibile radiografic - Profil hemodinamic optim: -unghii de deschiderea ≥75-85° -turbulenta de staza minima -regurgitarea minima in poziția închisa -valva ratabila după inserție -materialul textil de acoperire a inelului protezei sa fie cu structura netrombogena si cu marcher de implantare -mecanism de protecție a pivoților pentru dezvoltarea panusului , a hipertrofiei musculare s-au septale,a extensiei calcificarilor subvalvulare. -valvele oferite sa fie cunoscute si utilizate curent in unități de specialitate din străinătate Marimele solicitate: N 29 Manjetă standart -
33100000-1 | 17 | Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica N 31 Manjetă standart | Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica N 31 Manjetă standart |  |  |  | Mitrale -Inel valvular si elementul de ocluzie sa fie confecționat din carbon pirolitic care să permită efectuarea în condiții de siguranță şi fără artefacte a examinărilor CT şi RMN. -Inelul şi discul să fie vizibile radiografic - Profil hemodinamic optim: -unghii de deschiderea ≥75-85° -turbulenta de staza minima -regurgitarea minima in poziția închisa -valva ratabila după inserție -materialul textil de acoperire a inelului protezei sa fie cu structura netrombogena si cu marcher de implantare -mecanism de protecție a pivoților pentru dezvoltarea panusului , a hipertrofiei musculare s-au septale,a extensiei calcificarilor subvalvulare. -valvele oferite sa fie cunoscute si utilizate curent in unități de specialitate din străinătate Marimele solicitate: N 31 Manjetă standart
33100000-1 | 18 | Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica N19 | Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica N19 |  |  |  | Aortice -Inel valvular si elementul de ocluzie sa fie confecționat din carbon pirolitic care să permită efectuarea în condiții de siguranță şi fără artefacte a examinărilor CT şi RMN. -Inelul şi discul să fie vizibile radiografic. -Profil hemodinamic optim: -unghi de deschiderea ≥75-85° -turbulenta de staza minima -regurgitarea minima in poziția închisa -valva ratabilă după inserție -material textil de acoperire a inelului protezei sa fie cu structura netrombogena si cu marcer de implantarea -mecanism de protecție a pivotelor pentru dezvoltarea panusului , a hipertropiei musculare sau septale, a extenziei calcificărilor subvalvulare. -valvele oferite sa fie cunoscute si utilizate curent in unități de specialitate din străinătate Mărimile solicitate: N19 Manjetă redusă
33100000-1 | 19 | Proteze valvulare conduit aortice N 23 | Proteze valvulare conduit aortice N 23 |  |  |  | N 23.Confecționate dintr-un material cu porozitate 0, impregnat cu colagen pentru controlul hemostazei şi asigurarea impermeabilității la sânge a protezei şi disponibilitate imediată pentru implantare. - Materialul să fie rezistent, să permit cu ușurință sutura chirurgicală şi să faciliteze creșterea ţesulară. - Valva mecanică să îndeplineasca condiţii de performanţă: hemodinamică, tromborezistenţă, implantabilitate şi durabilitate
33100000-1 | 20 | Proteze valvulare conduit aortice N 25 | Proteze valvulare conduit aortice N 25 |  |  |  | N 25 Confecționate dintr-un material cu porozitate 0, impregnat cu colagen pentru controlul hemostazei şi asigurarea impermeabilității la sânge a protezei şi disponibilitate imediată pentru implantare. - Materialul să fie rezistent, să permit cu ușurință sutura chirurgicală şi să faciliteze creșterea ţesulară. - Valva mecanică să îndeplineasca condiţii de performanţă: hemodinamică, tromborezistenţă, implantabilitate şi durabilitate
33100000-1 | 21 | Proteze valvulare conduit aortice N 27 | Proteze valvulare conduit aortice N 27 |  |  |  | N 27Confecționate dintr-un material cu porozitate 0, impregnat cu colagen pentru controlul hemostazei şi asigurarea impermeabilității la sânge a protezei şi disponibilitate imediată pentru implantare. - Materialul să fie rezistent, să permit cu ușurință sutura chirurgicală şi să faciliteze creșterea ţesulară. - Valva mecanică să îndeplineasca condiţii de performanţă: hemodinamică, tromborezistenţă, implantabilitate şi durabilitate
33100000-1 | 22 | Proteze vasculare liniare | Proteze vasculare liniare |  |  |  | Material - ePTFE, perete cu grosimea standard, porozitate în formă de V, diametrul porilor: pe interior maxim 20 mcm, pe exterior – maxim 60 mcm. Dimensiuni: 10 mm X > 50 cm.
33100000-1 | 23 | Proteze vasculare,steril | Proteze vasculare,steril |  |  |  | Proteza constituita din PTFE expandat (e-PTFE); - structură poroasă; - porii în formă de V pentru ameliorarea încorporararii tisulare; - mărimea porilor 60µm pe exterior şi 20µm pe interior; flexibilă şi maleabilă, nerigidă; - loială (cu rezistenţă redusă) la introducerea acului in timpul suturării; - rezistenţă la compresie, cudare şi kin-king , fără carcas inelar extern ce ar necesita înlăturare în zonele de anastomoză; - rezistenţă la rupere și compatibilă cu sutura monofilament sau PTFE; - existenţa în ambele variante după grosimea peretelui - perete standard şi perete subțire(<0,2 mm); Diametrul (mm) – 3,5, Lungime(cm) - 10 (+,-3)
33100000-1 | 24 | Proteze vasculare,steril | Proteze vasculare,steril |  |  |  | Proteza constituita din PTFE expandat (e-PTFE); - structură poroasă; - porii în formă de V pentru ameliorarea încorporararii tisulare; - mărimea porilor 60µm pe exterior şi 20µm pe interior; flexibilă şi maleabilă, nerigidă; - loială (cu rezistenţă redusă) la introducerea acului in timpul suturării; - rezistenţă la compresie, cudare şi kin-king , fără carcas inelar extern ce ar necesita înlăturare în zonele de anastomoză; - rezistenţă la rupere și compatibilă cu sutura monofilament sau PTFE; - existenţa în ambele variante după grosimea peretelui - perete standard şi perete subțire(<0,2 mm); Diametrul (mm) – 4, Lungime(cm) - 10 (+,-5)
33100000-1 | 25 | Șunt Carotidian | Șunt Carotidian |  |  |  | Șunt in formă de ”T”. Material flexibil, rezistent la kinking. T – port pentru infuzie, inlăturarea aerului și materialului embolic, măsurarea invazivă a presiunei arteriale. Branșele de inserție intraarterial cu marcaj gradat in centimetri. Culoarea diferită a celor 3 T – porturi (de infuzie și a baloanelor). Baloanele de fixare de culoare diferită. Balon de siguranță (contrapresiune) pe branșa distală a șuntului. Balon de siguranță cu teacă mobilă. Debitul sanguin pe branșa distală > 150cc/min. Dimensiuni între 8F- 10 F – 31 cm conform solicitarii
33100000-1 | 26 | Tachocomb | Tachocomb |  |  |  | Burete hemostatic cutanat 4,8 X 4,8 cm
33100000-1 | 27 | Proteze vasculare pentru arca aortei | Proteze vasculare pentru arca aortei |  |  |  | Cu 4 branse din material tesut acoperit cu collagen. Lungimea cm: 50 x 30 x 30 x 30 x 30 Diametrul mm:26 x 10 x 08 x 08 x 10
33100000-1 | 28 | Proteze valvulare cardiace conduit biologic,tip Contegra | Proteze valvulare cardiace conduit biologic,tip Contegra |  |  |  | Conduit din vena jugulară bovină cu valvă,stabilizat cu soluție gleturatdehid.perioada de valabilitate minimum 3-4 ani. Diametrul(mm)-12
33100000-1 | 29 | Petic din PTFE, steril | Petic din PTFE, steril |  |  |  | Latimea 5(+,-3) cm, lungimea 9(+,-3) cm, grosimea: 0.1 mm , 0.4 mm, 0.5mm , cantitatea pentru dimensiunile expuse, va fi solicitată conform necesităților reale ale instituției.
33100000-1 | 30 | Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica N 33 Manjetă standart | Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica N 33 Manjetă standart |  |  |  | Mitrale -Inel valvular si elementul de ocluzie sa fie confecționat din carbon pirolitic care să permită efectuarea în condiții de siguranță şi fără artefacte a examinărilor CT şi RMN. -Inelul şi discul să fie vizibile radiografic - Profil hemodinamic optim: -unghii de deschiderea ≥75-85° -turbulenta de staza minima -regurgitarea minima in poziția închisa -valva ratabila după inserție -materialul textil de acoperire a inelului protezei sa fie cu structura netrombogena si cu marcher de implantare -mecanism de protecție a pivoților pentru dezvoltarea panusului , a hipertrofiei musculare s-au septale,a extensiei calcificarilor subvalvulare. -valvele oferite sa fie cunoscute si utilizate curent in unități de specialitate din străinătate Marimele solicitate: N 33 Manjetă standart -
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea protezelor valvulare și vasculare, inclusiv consumabile conform necesităților și IMSP beneficiare pentru anul 2024 (repetat) | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimativă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Clei biologic Bioglu | Clei biologic Bioglu | 3: bucată; 4: 7; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 55836.66
33100000-1 | 2 | Clei medical, steril | Clei medical, steril | 3: bucată; 4: 17; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 155507.5
33100000-1 | 3 | Electrod epicardial implantabil (permanent) , steril | Electrod epicardial implantabil (permanent) , steril | 3: bucată; 4: 15; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 199920
33100000-1 | 4 | Petic din PTFE Fellt | Petic din PTFE Fellt | 3: bucată; 4: 40; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 150000
33100000-1 | 5 | Petice vasculare | Petice vasculare | 3: bucată; 4: 90; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 128475
33100000-1 | 6 | Proteză conduită aortică (proteză valvulară cardiacă cu montarea în proteza vasculară, cu dispozitiv termoelectric pentru tăierea protezei vasculare) - steril | Proteză conduită aortică (proteză valvulară cardiacă cu montarea în proteza vasculară, cu dispozitiv termoelectric pentru tăierea protezei vasculare) - steril | 3: bucată; 4: 4; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 92400
33100000-1 | 7 | Proteză vasculară bilogică, liniară | Proteză vasculară bilogică, liniară | 3: bucată; 4: 3; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 282500
33100000-1 | 8 | Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica,steril | Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica,steril | 3: bucată; 4: 40; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 530722.91
33100000-1 | 9 | Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica,steril | Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica,steril | 3: bucată; 4: 58; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 738348.03
33100000-1 | 10 | Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica,steril | Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica,steril | 3: bucată; 4: 65; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 829980.9
33100000-1 | 11 | Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica N27 | Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica N27 | 3: bucată; 4: 5; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 53859.98
33100000-1 | 12 | Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica N 17 Manjetă redusă | Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica N 17 Manjetă redusă | 3: bucată; 4: 2; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 22537.01
33100000-1 | 13 | Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica N 21 | Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica N 21 | 3: bucată; 4: 15; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 169027.5
33100000-1 | 14 | Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica N 23 | Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica N 23 | 3: bucată; 4: 20; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 225370.13
33100000-1 | 15 | Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica N 27 Manjetă standart | Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica N 27 Manjetă standart | 3: bucată; 4: 5; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 59642.46
33100000-1 | 16 | Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica N 29 Manjetă standart | Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica N 29 Manjetă standart | 3: bucată; 4: 40; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 477139.72
33100000-1 | 17 | Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica N 31 Manjetă standart | Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica N 31 Manjetă standart | 3: bucată; 4: 5; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 59642.4
33100000-1 | 18 | Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica N19 | Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica N19 | 3: bucată; 4: 6; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 67611.03
33100000-1 | 19 | Proteze valvulare conduit aortice N 23 | Proteze valvulare conduit aortice N 23 | 3: bucată; 4: 3; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 84999.13
33100000-1 | 20 | Proteze valvulare conduit aortice N 25 | Proteze valvulare conduit aortice N 25 | 3: bucată; 4: 5; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 141665.22
33100000-1 | 21 | Proteze valvulare conduit aortice N 27 | Proteze valvulare conduit aortice N 27 | 3: bucată; 4: 5; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 141665.22
33100000-1 | 22 | Proteze vasculare liniare | Proteze vasculare liniare | 3: bucată; 4: 35; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 280043.11
33100000-1 | 23 | Proteze vasculare,steril | Proteze vasculare,steril | 3: bucată; 4: 1; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 22500
33100000-1 | 24 | Proteze vasculare,steril | Proteze vasculare,steril | 3: bucată; 4: 2; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 50000
33100000-1 | 25 | Șunt Carotidian | Șunt Carotidian | 3: bucată; 4: 44; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 163350
33100000-1 | 26 | Tachocomb | Tachocomb | 3: bucată; 4: 35; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 87500
33100000-1 | 27 | Proteze vasculare pentru arca aortei | Proteze vasculare pentru arca aortei | 3: bucată; 4: 1; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 21666.66
33100000-1 | 28 | Proteze valvulare cardiace conduit biologic,tip Contegra | Proteze valvulare cardiace conduit biologic,tip Contegra | 3: bucată; 4: 2; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 175000
33100000-1 | 29 | Petic din PTFE, steril | Petic din PTFE, steril | 3: bucată; 4: 50; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 958333.33
33100000-1 | 30 | Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica N 33 Manjetă standart | Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica N 33 Manjetă standart | 3: bucată; 4: 2; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 24600
[8 empty] | 0 | 0
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________