Caiet de sarcini

Obiectul de achiziție Dispozitivelor medicale, conform necesităților instituțiilor medico- sanitare publice pentru anul 2022 (listă suplimentară 5)

Tipul procedurii de achiziție: Licitație publică

Denumirea autorității contractante: Centrul Pentru Achiziţii Publice Centralizate în Sănătate

| Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Valoarea estimată |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3310000-1 | 1 | Contaminometru pentru laboratorul de medicină nucleară | buc | 1 | Contaminometru pentru laboratorul de medicina nucleara. Descriere; Monitor stationar pentru determinarea contaminarii a articolelor de îmbrăcăminte, mâinilor, picioarelor, cu detectoare scintilatoare de suprafața. Tipul detectorului; gamma, beta si alfa. Intervalul de energie măsurabil; alpha > 2 MeV, beta > 100 keV, gamma, 5 keV…2.3 MeV. Radionuclizi măsurați:; Tc-99m, I-125, I-123, Ga-67, Re-186, Co-57, Co-60, Cs-137, Cr-51, I-131, Sr-90 si altele. Numarul de canale; 2 cite10000 cps. Detector maini; Scintilator , cu suprafata minim de 160 cm2 pentru fiecare maina, sensibil. Detector picioare; Scintilator , cu suprafata minim de 1000 cm2. Detector haine; Detectorul mâini poate fi folosit ca detector haine. Interfata utilizator; LCD. Siguranta software; Protejat prin parola. Conexiune retea; Ethernet 1 Gbps. Temperatura de functionare; 0-40 ˚C. Umiditatea relativă; Max. 90% fără condens. Alimentarea electrică; 220 (–15% / +10%)V, 50±1 Hz. Timpul de măsurare; Reglabil de la 1 până la 99 de secunde. Consum de energie; Nu mai mult de 20 VA. Numărări de fond; Media cu timpul măsurarii ajustat (60-600 secunde). Alarma minimă; Alarma minimă se produce atunci când niciunul dintre detectoare nu primește un impuls într-o perioadă de 10 secunde. Prag de alarmare; Reglabil pentru fiecare detector între: 1 - 9999 cps, 0,1 - 999 Bq / cm2 (setare implicită 4 Bq / cm2). Greutate; Nu mai mare de 45 kg. Material carcasa; efectuat din metal. Tip montare; Pe podea. Instruire bioingineri; Da. Instruire utilizatori; Da. Garantie; minim 24 luni. Manual de service; Da, in limba romana/engleza. Manual de utilizare; Da, in limba romana/engleza. Certificate; CE, ISO. Metrologie; Verificare in laborator national acreditat. | 670000 |
|  | 2 | Videoprocesor pentru investigații ORL cu telescop | buc | 1 | Videoprocesor pentru investigații ORL. Descriere; Sistem video pentru investigarea internă a organelor cavitare ale sistemului digestiv și respirator. Parametrul; Specificația. Videoprocesor; Camera; Intrări cameră; ≥ 1. Lungimea cablul a camerei; ≥ 3m. Butoane camera; ≥ 2. Senzor de imagine; 1/3"; CMOS. Lentilă de ajustare a imaginii; da, ≥ 13-19 mm, autoclavabilă. Imaginea HDTV / HD; ≥1920x1080 pixeli. Controale / caracteristici; Display; ≥ 7". Touchscreen de control; da. Iluminare; auto. Balans de alb; auto. Acuitate; da. Înghetarea imaginii; da. Reducerea zgomotului imaginii; da. Zoom electronic; da. Digital (DVI, SDI, HD-SDI); da. Alte: PAL/SECAM; da. Posibilitatea de stocare a datelor prin cel puțin una din metode; DVD / SD-card / memory stick USB / HDD portabil. Sursa de lumină; Tipul; încorporată sau separată. Tip lampă; LED sau xenon >250W. Temperatura de culoare; ≥ 5000 K. Timpul de viață; ≥ 50000 ore. Accesorii; Endoscop; HD sau mai performant compatibil cu videoprocesorul; da. Autoclavabil, pentru ORL; da, 2 buc.. Grade; 30°. Lungimea de lucru; 15 mm, ± 0,5 mm. Diametrul; 4mm. Fibră optică; da, 2 buc.. Lampă de rezervă; da, 2 buc.. | 300000 |
|  | 3 | Etuva cu 2 uși | buc | 1 | Etuvă cu 2 uși. Descrierea: Etuvele sau camerele de dezinfecție sunt concepute pentru dezinfecția hainelor, lenjeriei de pat și a altor lucruri folosind metodele abur-aer și abur-formalin.. Parametrul; Specificația. Materialul suprafeței exterioare; oțel, acoperit cu vopsea rezistentă la căldură sau alt material rezistent analogic. Încărcare; orizontală. Camera de sterilizare: dreptunghiulară; da. Sistem orizontal, manual de deschidere a ușilor; da. Etanșarea ușilor trebuie asigurată prin garnituri de silicon sau cauciuc; da. Ușa trebuie să fie proiectată cu minim un sistem de siguranță pentru a preveni accidentarea utilizatorului; da. Securitate la supraîncălzire; da. Sistem de siguranță a deschiderii ușilor în caz de presiune în camera de dezinfectare; da. Alarme; acustică, vizuală. Limbajul interfeței și meniului; română sau rusă. Control; automat și manual. Dispozitivul trebuie să fie echipat cu buton de oprire de urgență pe panoul frontal; da. Suprafata exterioara; să nu se încălzească. Monitorizarea procesului; pe ecran TFT sau LCD. Precizie timp de sterilizare; ± 1 min.. Controlul complet automat al procesului de dezinfecție, inclusiv programarea de către dezinfector a valorilor solicitate ale parametrilor:; da. umiditate. temperatură. timp. Salvarea în memorie a ultimelor valori ale parametrilor setați; da. Precizia menținerii temperaturii setate în cameră; ± 2℃. Gama de temperatură; minim 40 - 98℃. Volum de încărcare; ≥ 1,3 m3. Volum interior; ≥ 1,8 m3. Umplerea automată cu apă în generatorul de abur și menținerea automată a acesteia la nivelul necesar pe parcursul întregului ciclu de dezinfecție; da. Supapă electromagnetică și senzori de nivel pentru menținerea automată a nivelului necesar de apă în generatorul de abur; da. Autotestarea automată a programului de control pentru posibile defecțiuni în funcționarea camerei de dezinfecție; da. Posibilitatea de a comuta la modul de control manual; da. Materialul camerei interioare, suprafețele și elementele camerei în contact cu vaporii de apă, formaldehidă și vapori de amoniac; oțel inoxidabil. Corpul camerei este complet sudat, neseparabil; da. Încărcarea şi scoaterea hainelor se efectuează cu uşi separate, destinate pentru zona de primire a hainelor nesterile şi zona sterilă; da, 2 uși. Alimentare; 380V, 50 Hz. Timpul de lucru; ≤ 20 min.. Generator de abur incorporat cu elemente de incalzire; da. Volumul generatorului de abur, L; ≤ 25. Material element de încălzire; cupru sau alt element analogic. Conducta de evacuare a aerului cu supapă pentru eliminarea aburului din cameră; da. Priză de aer cu închidere cu șurub; da. Locația mecanismului cu șurub al orificiului de intrare în exteriorul camerei de dezinfecție, pentru a exclude efectul umidității asupra filetului mecanismului; da. Un robinet pentru scurgerea apei dintr-un generator de abur; da. Conductă de scurgere pentru evacuarea condensului din camera; da. Panoul electric; da. Consumabile și accesorii:. Siguranțe; ≥ 4 buc.. Garnitură ușă, (suplimentar, de rezerva); 4 buc.. Lubrificator garnitură, (suplimentar, de rezerva); 2 buc.. Set de elemente încălzitoare pentru apă; 2 set.. Set de elemente încălzitoare pentru aer, (regim uscare aer); 2 set.. Capcană de aburi; 2 buc. (în dependență de tehnologia utilizată). | 150000 |
|  | 4 | Rectoromanoscop | buc | 1 | Rectoscop. Descriere; Endoscop special pentru examenul optic al rectului. Parametrul; Specificația. Sursa de lumina; Alimentare electrica; 220-230V 50Hz. Tip lampa; LED. Timp de viata; ≥ 30 000 ore. Reglarea luminozități; da. Lampa de rezerva; da, 2 buc. doar pentru lampa halogen. Tubul cu fibra optica; Lungime; de la 180 cm. Diametru; ≥ 3,5 mm. Accesorii; Tubul rectoscopului de tip HEINKEL, diametrul exterior 20 mm, lungimea de lucru 30 cm, cu obturator. Tubul rectoscopului de tip HEINKEL, diametrul exterior 20 mm, lungimea de lucru 25 cm, cu obturator. Tubul rectoscopului de tip HEINKEL, diametrul exterior 16 mm, lungimea de lucru 30 cm, cu obturator. Cap de iluminat pentru tuburile de rectoscopie de tip HEINKEL cu ghidaj de lumină din fibră de sticlă/optică a luminii, adaptor cu blocare LUER pentru perete de cauciuc, inclusiv duza pentru ferestre.. Perete din cauciuc, cu tub detașabil, cu blocare LUER.. Suport pentru tampoane, lungime de lucru 30 cm.. Tub de aspirație, cu deschidere de reglare a debitului, lungime de lucru 40 cm.. | 100000 |
|  | 5 | Dispozitiv de reprocesarea automata a unui endoscop cu sterilizare, uscare a canalelor | buc | 1 | Dispozitiv de reprocesarea automata a unui endoscop cu uscarea canalelor. Descriere; Concepute pentru a dezinfecta sau steriliza folosind un sistem automat de umezire si curatare a canalelor endoscopului.. Parametru; Specificaţia. Alimentarea; 220V, 50 Hz. Configuratie; Static pe podea sau masă. Endoscoape per ciclu; ≥ 1. Ecran; LCD. Numărul de canale de conectare; ≥ 5. Un ciclu deplin să conțină următoarele etape:; Curățare / Spalare; ≤ 30 min.. Dezinfectare. Sterilizare. Clătire. Uscare canalelor cu aer sau cu alcool. În caz de necesitate să fie posibil adăugarea a unei etape adiționale de precurățare; da. Monitorizarea și controlul fluxului soluții pe fiecare canal separat; da. Compatibil cu următoarele tipuri de endoscoape:; Olympus; da. Fujinon; da. Pentax; da. Storz; da. Alți producători; indicați producătorii oferiți. Agenti antimicrobieni; Tipuri; Chimici (peracetic acid, glutaraldehyde, chlorinedioxide). Consum; ≤ 100 ml/ciclu. Monitorizarea nivelului; da. Evacuarea; da. Reservor, l; ≥ 15 litri. Detectarea automata a scurgerilor endoscopului pe parcursul întregului ciclu de dezinfecție; da. Variația de temperatură; ≤ 55 grade. Dozarea automată a agenților de dezinfectare; da. Dozarea automată a agenților de curățare; da. Alarma de defectiune si avertizari; da, automată. Stand pe roți; da, cu roți blocabile. Autodezinfectare; da. Sistem de prefiltrare a apei; Filtru 5 μm; da. Filtru 1 μm; da. Sistem de filtrare minimă; Filtru min. 0.1 μm; da. Sistem de filtrare în interiorul mașinii pentru clătirea finală; Filtru 0.1 μm; da, pe toată perioada de garanție. Accesorii și consumabile:. Set adaptoare de conectare pentru:; Olympus; da, 2 seturi. Fujinon; da, 2 seturi. Pentax; da, 2 seturi. Storz; da (la solicitare, 2 seturi). Alți producători; sa fie indicați producătorii oferiți (la solicitare, 2 seturi). Soluție de spălare; min. 1500 cicluri. Soluție de dezinfectare; min. 1500 cicluri. Să fie certificat după standardele de igienă și sterilizare a endoscoapelor:; UNI EN ISO 15883-4; da. EN ISO 14937; da. Garanție; min. 24 luni. Instalare si instruire utilizator; da. Instalare si instruire bioinginer; da. Kit de mentenanță și filtre; da, pentru min. 24 luni. Manual de utilizare; da, în limba română. Manual de service; da, în una din limbi (română, rusă, engleză). | 400000 |
|  | 6 | Pompă de irigare pentru endoscopie | buc | 1 | Pompă de irigare pentru endoscopie. Descriere; Pompă de irigare prin canalele endoscoapelor.. Parametru; Specificația. Preincalzirea lichidului; da. până la 37°C , ± 3°C. Volumul vasului cu lichid; ≥ 1 L. Pompa de irigare; compatibil cu: Olympus, Fujinon, Pentax ș.a. (să fie indicate cu care).. Posibilitatea de irigare; prin canalul adițional și prin canalul de biopsie la folosirea adaptorului. Buton de pornire/stingere; da. Debit maxim a portului auxiliar de apă (reglabil); ≥ 0 - 300 ml/min.. Debit maxim a canalului de biopsie; ≥ 0 - 600 ml/min.. Fixator de vas; da. Pompă peristaltică; da. Alimentarea; 220 V, 50 Hz. Accesorii:. Pompă peristaltică de rezervă; 1 buc.. Vas pentru lichide; 1 buc.. Pedală; 1 buc.. Set de accesorii pentru conectarea pompei și punerea în funcțiune (tuburi, conectori și adaptoare) pentru endoscoapele din instituție, se discută la momentul livrării; 10 set.. Altele:. Garanție; minim 2 ani. Certificate; CE, ISO. Manuale de utilizare; în limba de stat. Manual de service; limba engleză, rusă sau română. Transportare la locul necesar; da. Instalare și testare; da. Training pentru utilizatori; Da, pregătire de lucru, mod de utilizare a dispozitivului, întreținerea zilnică. Training pentru personal tehnic; Ajustarea, calibrarea, înlăturarea defecțiunilor minore, parole de acces. Deservire în perioada de garanție; da. | 100000 |
|  | 7 | Șorțuri de radioprotecție plumbate | buc | 3 | Șorț de radioprotecție plumbat. Parametrul; Specificația. Descriere; Șorț de radioprotecție plumbată împotriva radiației X.. Material interior; (folie plumbată) / plumb. Material exterior; Țesătură antibacteriană, rezistentă la apă, direct lavabilă.. Protecția frontală; ≥ 0.35 mm. Protecția din spate; ≥ 0.25 mm. Protecția laterală; ≥ 0.25 mm. Mărimea; La solicitarea clientului. | 9000 |
|  | 8 | Fustă de radioprotecție plumbată | buc | 2 | Fustă de radioprotecție plumbată. Parametrul; Specificația. Descriere; Fustă de radioprotecție plumbată împotriva radiației X.. Material interior; (folie plumbată) / plumb. Material exterior; Țesătură antibacteriană, rezistentă la apă, direct lavabilă.. Protecția frontală; ≥ 0.35 mm. Protecția din spate; ≥ 0.25 mm. Protecția laterală; ≥ 0.25 mm. Mărimea; La solicitarea clientului. | 6000 |
|  | 9 | Chipiuri de radioprotecție plumbate | buc | 4 | Chipiu de radioprotecție plumbat. Parametrul; Specificația. Descriere; Chipiu de radioprotecție plumbată împotriva radiației X.. Material interior; (folie plumbată) / plumb. Material exterior; Țesătură antibacteriană, rezistentă la apă, direct lavabilă.. Protecția cerebrală; ≥ 0.25 mm. | 4000 |
|  | 10 | Guler glandă tiroidă radioprotecția plumbată | buc | 6 | Guler de glandă tiroidă pentru radioprotecția plumbată. Parametrul; Specificația. Descriere; Guler de glandă tiroidă pentru radioprotecția plumbată împotriva radiației X (din spate și din față).. Material interior; (folie plumbată) / plumb. Material exterior; Țesătură antibacteriană, rezistentă la apă, direct lavabilă.. Protecția glandei teroide; ≥ 0.25 mm. | 3600 |
|  | 11 | USG Oftalmologic (A-scan) | buc | 1 | USG Oftalmologic (A-scan). Descriere; USG oftalmologic care permite scanare cu ultrasunet unidimensional (A-scan) sau biometrie, care include măsurarea lungimii axiale a ochiului, adâncimea camerei anterioare, dimensiunile corpului vitros și grosimea cristalinelor a lentilelor.. Parametrul; Specificația. Display; Color, LCD (inch); ≥ 7. Touch Screen; da. Sonda; Frecvența, Mhz; ≥ 10. Raza scanării, mm; ≥ 45. Diapazonul de scanare; Rezoluția, mm; ± 0.1. Rezoluția electronică, mm; ± 0.03 ≤. Metoda; Imersie și Contact; da. IOL; formule min. 6 (SRK-II, SRK-T, Holladay, Hoffer-Q, Binkhorst-II, Haigis); da. Pașii de incrementare; 0.25 D sau 0.50 D. Setările; Posibilitatea de selectare a tipului ochiului (drept, stâng); da. Tipul de selectare (Normal/Phakic, Dense Cataract, Silicone, Pseudo PMMA, Pseudo Silicone, Acrylic, Aphakic); da. Măsurările (Axial length/AXL, Lens, AC/ACD, VCD/VITR); da. Moduri de capturare; Manual și automat; da. Conexiuni externe:; USB - min. 2 porturi, USB pentru conexiunea cu PC; da. Raportul/Exportul imaginii și/sau a datelor; PDF, JPEG, PNG, GIF, TIFF, BITMAP; da. Conectarea la printer; Prin PC și/sau printer propriu integrat; da. Posibilitatea; Software upgrade; da. De instalare ale altor sonde; da. De înregistrare și stocare a datelor pacienților; da. De a înregistra minim 3 utilizatori pentru lucru continuu cu DM; da. Alimentarea; 220 V, 50 Hz; da. Accesorii; Sondă pentru A-scan; da, 1 buc.. Geantă pentru transportare; da, 1 buc.. Troleu cu min. 5 rotile pentru DM cu platou de fixare al acestuia; da, 1 buc.. Set de lucru pentru ofltamolog; da, min. 1 set. Calibrator; da, 1 buc.. Pedală; da, 1 buc.. Cablu de alimentare; da, 1 buc.. Hârtie; da, 15 buc.. | 150000 |
|  | 12 | Psihrometru 0-25C | buc | 10 | Higrometru/Psihrometru 0-25C. Cod; 260630. Parametrul; Specificația. Descriere; Pentru măsurarea exactă a umidității și temperaturii aerului din încăpere. Lichid termometric; exceptie mercur. Rezoluție; ± 0.2 C. Fixare pe perete; da. Nr. de termometre; 2 buc. (uscat/umed). Carcasa; Plastic. Scară de temperatură; da (Celsius). Diapazonul măsurării; Temperatura 0...+ 25 C Umiditatea 40…90 %. | 2000 |
|  | 13 | Psihrometru 15-40C | buc | 15 | Higrometru / Psihrometru 15-40C. Cod; 260640. Parametrul; Specificația. Descriere; Pentru măsurarea exactă a umidității și temperaturii aerului din încăpere. Lichid termometric; exceptie mercur. Rezoluție; ± 0.2 C. Fixare pe perete; da. Nr. de termometre; 2 buc. (uscat/umed). Carcasa; Plastic. Scară de temperatură; da (Celsius). Diapazonul măsurării; Temperatura + 15...+ 40 C Umiditatea 40…90 %. | 3000 |
|  | 14 | Ultrasonograf General, Cardiac, performanţă înaltă | buc | 1 | Ultrasonograf General, Cardiac, performanţă înaltă. APLICAŢII CLINICE; General, cardiac. PROBE PORTURI; ≥5, cel putin 4 active. PROBE TIP, MHz; Linear; 4 - 13 MHz. numar de elemente ≥192. Convex; 1.5 -5,5 MHz. numar de elemente ≥192 Tehnologie Syngle Crystal (mono-cristal). Phased/Vector; 1,5-5 MHz. numar de elemente ≥80, Tehnologie Syngle Crystal (mono-cristal). NIVELE DE GRI; ≥ 256. GAMA DINAMICA; ≥ 260dB. Adâncimea scanării; ≥ 40 cm. PREPROCESARE, canale digitale; ≥ 6.000.000. POSTPROCESARE; da. IMAGINE MODURI; M-mod; da. M-mod şi 2-D; da. Mod Anatomic si Anatomic Curbat; da. Harmonic imaging; da. Imagine prin Compunere Spatiala; da. DOPPLER; Tip; CW, PW, CFM. Afişare frecvenţă; da. Afişare viteză; da. Power Doppler; da. Duplex; da. Triplex; da. FUNCŢIONALITĂŢI; Măsurători digitale; da. Diapazon dinamic selectabil; da. Focalizare de transmisie ajustabilă; da. Focalizare de recepţie dinamică; da. Măsurători pe reluarea video; da. Măsurarea automată a intimei-media; da. Vizualizare în rezoluție înaltă a fluxului sangvin; da. Analiza cantitativa TDI; da. Urmărirea mișcării țesuturilor (Tissue Tracking); da. PAN/ZOOM; imagine în timp real; da. imagine îngheţată; da. STOCARE IMAGINI; Capacitate; ≥ 512GB SSD sau Hybrid (SSD+HDD). Cine; da. DICOM 3.0 COMPLIANT; da. PACHETE DE ANALIZĂ; General; da. Cardiac. Regim panoramic avansat; da. Elastografie strain (de compresie manuală); da. Elastografie sharewave (compresie acustică); da. Altele; Să se indice. GHID ACE; Transrectal; da. Transperineal; da. MONITOR; rezoluție înalță, ≥1920 x 1080px; ≥23". Unghi de vizualizare; ≥175°. Monitor integrat de control; touch-screen; ≥12". Panou de control; reglabil pe înălțime; manual. Încălzitor gel; da. Imprimantă digitala; alb-negru; da. Port USB; ≥5; da. DIVIZARE MONITOR; da. | 800000 |
|  | 15 | Analizator automat ale gazelor si electroliților în sange | buc | 1 | Analizator automat ale gazelor si electroliților în sange. Cod; 150700. Descriere; Analizator de gaze si electroliților în sange complet automat, utilizat în secția de reanimare pentru diagnosticarea rapidă a stării pacienților în stare critică. Parametrul; Specificația. Tip analizator; sistem de tip deschis; da. complet automat; da. Tip probă; Ser; da. Plasmă; da. Sînge; arterial; da. venos; da. capilar; da. mixt; da. Volum probă; Seringă; ≤ 200 µL. Capilar; ≤ 100 µL. Tip analize; Gaze in sange; pH; da. pCO2; da. pO2; da. HCO3; da. HCO3 act; da. HCO3 std; da. BE(B); da. BE(ecf); da. TCO2 / ctCO2; da. Electroliti; Na+; da. K+; da. Ca++; da. Ca++(7.4); da. Cl-; da. Anion gap; da. Metaboliți; Glucoza; da. Lactat; da. CO-oximetrie; Hct; da. tHb; da. sO2; da. O2Hb; da. COHb; da. MetHb; da. HHb; da. Spălare automată; da. Detector de cheag de sange; da. Calibrare pentru toți parametrii măsurați; Automat; da. Manual; da. Printarea rezultatelor de calibrare la necesitate; da. Controlul intern (QC); Automat; da. Manual; da. Analiza; Durata analizei; ≤ 2 min.. Stocarea datelor; Date analize; min. 1000 înregistrări. Date calibrări. Reagenți; Forma de reagenți; cartuș. Valabilitatea de la deschidere; min. 27 zile. Numarul de teste disponibile într-un singur cartuș; ≥ 450 teste. Display; Touchscreen; da. LCD sau LED; da. Cititor de bar cod; da. Imprimantă termică; da. Data management; da. Interfața PC; da. Conexiune la rețea informațională / Comunicare cu LIS; da. UPS inclus, pentru menținerea funcționării analizatorului în caz de întrerupere accidentată a luminii cît și protejare în cazul fluctuației de lumină; ≥ 30 min.. Reagenți. Cartușe necesare pentru; ≥ 1500 teste / pacienți. Perioada de valabilitate a reagentilor din momentul livrarii.; ≥ 3 luni. Hirtie termică; 5 buc.. | 329789 |
|  | 16 | Ventilator transport Adult (caracteristici de baza) | buc | 1 | Ventilator transport Adult (caracteristici de bază) Cod 110340 Descriere Ventilatorul de transport este destinat pentru a lua locul ventilaţiei manuale sau "ambalare" în situaţii de urgenţă sau de transport. Parametrul Specificația Tip pacient Adult Game control/setări Volum total 100-1,000 Flux inspir > 60 L/min Nivelul de presiune da Presiune în rampe da Rata respiratorie 0-60 rpm Timp inspir 0-2 s Rata I:E 1:1 to 1:3 FiO2, % 40-100 PEEP, cm H2O 0-20 Suport presiune da Mecanism trigger Flux sau presiune Moduri de operare Modul A/C A/C după volum respirator da A/C după după presiune respiratorie da Modul SIMV SIMV volum respirator da SIMV presiune respiratorie da SIMV suport presiune da Modul SIPAP/spontan CPAP suport presiune da Ventilație neinvazivă da Modul Apnea-backup da Monitorizări/afișări Presiune inspiratorie de maximă da Presiunea PEEP da Volum total da Rata respiratorie da Timp inspir da Alarme pacient Presiune inspiratorie joasă da Presiune mare da Presiune/ocluzie continuă mare da Circuit respirator deconectat da Alarme echipament Lipsă alimentare gaz da Lipsă alimentare electrică da Eroare sistem da Baterie descărcată da Autodiagnostic eșuat da Display LCD TFT sau LED da Alimentare electrică Rețeaua electrică 220 V, 50 Hz da Baterie internă da Timp de operare 2 h Greutatea totală a ventilatorului cu accesorii ≤ 8 kg Accesorii Circuite respiratorii adult tip reutilizabil 2 set. Mască respiratorie adult tip reutilizabil 2 set. Filtre antibacteriale adult unică utilizare 100 buc. Senzor de debit adult tip reutilizabil 2 buc. Plamăn de test adult tip reutilizabil 1 buc. Suport suport pentru fixarea ventilatorului de brancadă da Butelie de oxigen cu reductor și manometru, volumul min. 2 litri 2 buc. | 147600 |
|  | 17 | Pompa de infuzie (perfuzor), cu seringa (caracteristici de baza) | buc | 6 | Pompă de infuzie (perfuzor) cu seringă (caracteristici de bază). Cod; 130600. Descriere; Perfuzor cu seringă este un dispozitiv care permite administrarea intravenoasă a fluidelor medicale cu o acuratețe ridicată.. Parametrul; Specificația. Caracteristici generale; Tipul; Cu un canal. Display; LCD. posibilitatea de ajustare a luminozitatii. Mîner încorporat; da. Display; Date afișate; Viteza de infuzie; da. Volumul de infuzie; da. Timpul de infuzie; da. Timpul pînă la final de infuzie; da. Mărimea seringei; da. Nivelul de ocluzie; da. Rata KVO; da. Data, ora; da. Nivelul de încărcare a baterii; da. Evenimente; da. Alarme; da. Proprietățile pompei; Rata fluxului; diapazonul; 0.1 - 999 ml/h. Pasul de incrementare; 0.1 mL/h. Dozarea bolusului; Incrementarea; 0.1 - 1200 ml/h. Rata KVO; 0.1 - 3 ml/h. Acuratețea; ≤2%. Compatibil cu toate marimile de seringi solicitate produse de diferiți producători; min. 8 producători, cu prezentarea listei de producători. Posibilitate de adăugare a noilor tipuri de seringi în bibliotecă; da. Seringi acceptate; 5, 10, 20, 30, 50, 60. Detectare automată a seringei; da. Nivelul presiunei de ocluzie maxime; 75 - 900 mmHg. min. 5 nivele. Protecție la pătrunderea lichidelor în dispozitiv; minim IP24. Moduri de infuzie; Rata de perfuzie; da. Dozarea în timp; da. Modul crescător și descrescător; da. Alarme și indicatori; Ocluzie; da. Eroare de sistem; da. Seringă goală; da. Perfuzia pe sfîrșite; da. Baterie descărcată; da. Alarmă sonoră; Volum reglabil; Da. Buton mod silențios; da. Jurnalul de evidență; Evenimente stocate; Butoane apăsate; da. Coduri de eroare; da. Alarme; da. Medicamente injectate; da. Cantitatea infuzată; da. Setări; da. Bolus solicitat; da. Alimentarea; Rețea electrică; 220 V, 50 Hz; da. Baterie internă; Reîncărcabilă; da. Timp de operare; ≥ 5 h la 5 mL/h. Accesorii incluse separat pentru fiecare pompă procurată. Suport; sistem de fixare a pompei de stativul de infuzie; da. Seringi; 50 ml; 100 buc.. Circuite; circuit de interconectare a seringei; 100 buc.. | 106560 |
|  | 18 | Pompa de infuzie (perfuzor), volum mare (caracteristici de baza) | buc | 2 | Pompă de infuzie (perfuzor), volum mare (caracteristici de bază). Cod; 130500. Descriere; Acest grup de produse înclude pompe de infuzie pentru volume mari cu cerințe de bază; pot avea 2 sau mai multe canale. Fluxul este calibrat în ml/oră. Au posibilitatea de a efectua calcule a raportului medicament/doză, ce permite programarea fluxului reeşind direct din indicaţiile medicului.. Parametrul; Specificația. Display; Date afișate; LCD. posibilitatea de ajustare a luminozitatii. Alarme. Rata. Volum infuzat. Timpul infuzat. Rata KVO. Nivelul de încărcare a beteriei. Nielul de ocluzie. Evenimente ≥ 1000. Istoria. Data, ora. Capacitatea pompei; Diapazonul volumului infuzat; 0.1 - 9999 ml. Rata fluxului; 0.1 - 1,200 ml/h. Setarea prin incrementare incepind cu 0.1 ml. Regim de lucru KVO - menţinerea venei deschise; 0.1 - 3 ml/h. Acurateţia infuziei; ≤ 5 %. Funcţia bolus; Da. Funcția de reglare a vitezei de infuzie în bolus; 0.1 - 1000 ml/h. Selectarea volumului infuzat; Da. Selectarea ratei de infuzie; Da. Calcularea dozei/medicament; Da. Regim de lucru în flux (setarea fluxului); Da. Carcasa ermetizată pentru a preveni scurgerea de lichide în interiorul dispozitivului; minim IP23. Nivelul presiunei de ocluzie maxime; 75 - 750 mmHg. min. 9 nivele. Funcția de evacuare a bulei de aer din sistema IV; Da. Blocarea panoului de control; Da. Alarmă sonoră; Da. Alarmă vizuală; Da. Fixarea perfuzorului pe rampă verticală; Da. Alarme și indicatori; Ocluzie; da. Nivelul presiunei de ocluzie; da. Afișarea ocluziei în timp real; da. Bula de aer; da. Eroare de sistem; da. Set decuplat; da. Rezervor gol; da. Ușă deschisă; da. Senzor de picături; Da. Infuzia completă; da. Baterie descărcată; da. Alimentarea electrică; Rețea electrică 220 V, 50 Hz; da. Baterie încorporată; da. Durata de operare autonomă; ≥ 4 h la fluxul de 5ml/h. Acesorii. Suport; Sistem de fixare a pompei de stativul de infuzie; da. Circuite; ≥ 200 buc. pentru fiectare pompă procurată; da. | 43680 |
|  | 19 | Coagulometru automat | buc | 1 | Coagulometru automat. Cod; 151100. Descriere; Coagulometru automat destinat pentru testarea mostrelor preluate de la pacienţi pentru determinarea factorilor de coagulare a sîngelui destinat pentru utilizarea laboratoarelor specializare.. Parametrul; Specificația. Configurația; Capacitatea sistemului; ≥ 60. Capacitatea; Capacitatea de lucru, probe/h; ≥150. Numărul de probe simultan la bord; ≥ 15. Numărul de probe programate simultan; ≥ 40. Tip probă; Plasma. Teste; APTT; da. D-dimer; da. FIB; da. PT; da. TT; da. altele; să se indice. Incubarea APTT; Timp, min; să se indice. Caracteristici de sistem; Autosampler; Testul continuă în timp ce se încără reactivi / consumabile. Răcirea reactivilor la bord; da. Data management; Display; LCD TFT sau LED. Imprimantă; da. Interfață PC; da. Interfață LIS; da. Cititor bar cod; reagent. probă. | 189210 |
|  | 20 | Aspirator urgente | buc | 4 | Aspirator urgențe. Cod; 130320. Descriere; Aspiratoarele portabile de urgenţă alimentate cu baterii care sînt utilizate în situaţii de urgenţă în afecţiuni ale căilor respiratorii în spitale şi în teritoriu. Aspiratoarele portabile de urgenţă sunt utilizate pentru a elimina secreţii, sînge, vomă care obstrucţionează căile respiratorii ale pacientului şi păstrează căile deschise către plămîni pentru a permite ventilarea spontană sau mecanică.. Parametru; Specificaţia. Vas colector; Capacitatea; ≥ 1,000 (1 L). Protecție la umplere; da. Vasul să fie bine fixat de dispozitiv și montatn ergonomic pentru posibilitatea manipularilor rapide asupra pacientului; da. Reutilizabil; da. Suport/diviziune pentru atașare a tubului de aspirare de dispozitiv; da. Vacuum; Rata, mm Hg; 0 la ≥ 500. Timpul pînă cînd ajunge la 300 mm Hg, sec.; ≤ 4. Rata de flux la vacuum maxim, l/min.; ≥ 25. Reglator aspirație; da. Indicator vacuum; da, eroarea ≥±10%. Baterie internă reutilizabilă; da. Timp de lucru la vacuum maxim; ≥ 60 min. Semnal baterie descărcată; acustic. vizual. Greutatea totală inclusiv accesoriile; < 6 kg. Tensiunea de alimentare; 220 V, 50 Hz. Filtru antibacterial, unică utilizare; ≥ 15 buc.. | 31584 |
|  | 21 | Electrocardiograf 6 canale, caracteristici avansate cu troleu pe rotile | buc | 2 | Electrocardiograf 6 canale, caracteristici avansate cu troleu pe rotile. Cod; 260222. Descriere; Electrocardiograf cu 6 canale, care înregistrează, printează şi/sau interpreteaază ECG de la o singură sau mai multe derivații simultan cu display color.. Parametrul; Specificația. Tip pacient; adult, pediatric. Numărul de canale de procesare; 6. Configurația; Portabil; da. Derivațiile; Tip înregistrare; auto și manual. Sensivitatea; 2.5, 5, 10, 20, 40 mm/mv. Semnal de calibrare; 1 mV, ± 3%. Gama de frecvență; De diagnostic; 0.05-150 Hz. Filtru muscular; 25, 35Hz. Filtru frecvență joasă; 0.05, 0.16, 0.25, 0.32, 0.5, 0.67Hz. Filtru frecvență înaltă; 20, 40, 100, 150Hz. Filtru de rețea; 50 Hz. Impendanța de intrare; ≥ 10 M Ohm. Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz; > 100 dB. Convertor analog-digital; ≥ 16 bit. Scurgeri spre pacient prin electrozi; ≤10 μA. Detector de pacemaker; da. Indicator deconectare electrod acustic sau vizual; da. Imprimantă; Termică; încorporată. Mărimea hîrtiei; ≥ 100 mm. Să se indice numele derivației printate; da. Viteza de înscriere; 5, 10, 25, 50 mm/s. Densitatea imprimarii; 8 dpi/mm (rezoluție verticală) și 40 dpi/mm (rezoluție orizontală) la viteza de 25 mm/s. Acuratețea; ± 5% (axa x), ± 5% (axa y). Derivațiile înscrise; minim 12. Numărul de derivații înscrise simultan; 3, 6. Hîrtia termică să fie compatibilă și de la alți producători de hîrtie cu dispozitivul ECG; da. Display; Grafic, LCD TFT color; da. Monitorizarea pe display: data, ora, sensibilitatea, viteza de înscriere, filtru, derivațiile; da. Marime ecran; ≥ 5 inch. Rezoluția; ≥ 320x240 pix. Numărul de derivații afișate simultan; 12. Posibilitatea transmiterii datelor la un sistem de management al datelor ECG prin fir (să se indice interfața de transmitere); da. Posibilitatea introducerii rapide a datelor pacientului; Nume, ID, vîrsta, sex, greutate, înălțimea. Ajustarea automată a izoliniei; da. Identificarea aritmiei; da. Ritmului cardiac; Diapazon; 30 - 300 BPM. Acuratețea; ± 1 BPM. Interpretarea; Sistem de interpretare a datelor ECG; da. Măsurări; PR, QT, QTC, P, QRS, T, HR;. Timpul interpretării; minim 10 s. Alimentarea; 220 V, 50 Hz. Baterie internă; reîncărcabilă; da. Timp operare autonomă; ≥2,5 h. Protecție defibrilator; ≥ 400 J. Indicatori vizuali; contact slab sau lipsă de contact; da. status sistem; da. deconectare alimentare rețea; da. baterie descărcată; da. Accesorii. Cablu pacient cu set de electrozi pectorali de tip pară (6 buc.) și membranari de tip clește (4 buc.); 2 set.. Hîrtie termică; 30 buc.. Gel de contact; 1 litru. Troleu pe rotile; troleu pe rotile; da, (indicati modelul). ≥ 4 roți; da. ≥ 2 roți cu frînă; da. mîner pentru transportarea standului; da. coș pentru accesorii; da. braț articulat pentru electrozi ECG; da. suport pentru gel de contact; da. ajustarea pe înalține; optional. sistem de fixare dispozitivului de suport; da. | 33168 |
| 3310000-1 | 22 | Analizator automat de urină cu calculator, Cod 150110 |  | 1 | Analizator automat de urină pentru efectuarea analizelor chimice și microscopice ale urinei, care determină prezenţa anumitor substanţe şi estimează concentraţiile lor într-o probă de urină. Cod 150110. Productivitate Analize microscopice ≥ 60 teste/ora, Analize chimice ≥ 200 teste/ora. Metoda masurarii "floucitometrie și fotometrie". Teste chimice: Bilirubin da, Sînge (hematii) da, Glucoză da, Corpi cetonici da, Esterază leucocitară da, Nitrați da, pH da, Proteine da, Greutatea specific da, Urobilinogen da, Teste microscopice RBC (Red Blood Cells) da, WBC (White Blood Cells) da, WBCc (WBC Clumps) da, HYA (Hyaline Casts) da, SQEP (Squamous Epithelial Cells) da, NSE (Non-Squamous Epithelial Cells) da, UNCC, PAT (Unclassified Cast, Pathological Casts) da, BACT (Bacteria) da, SPRM (Sperm) da, MUC (Mucus) da, CRY (Crystals) da, YEA (Yeast) da. Data management: Calculator integrat sau exterior da, Interfață LIS – bidirecțională. Imprimantă – da. Alimentarea - 220 V, 50 Hz. Consumabile: Sa fie incluse benzi pentru efectuarea testelor chimice ale urinei cu toți parametrii solicitați mai sus ≥ 1000 benzi, Sa fie inclusi reactivi pentru efectuarea analizelor microscopice conform parametrii solicitați mai sus ≥ 1000 analize, Termenul de valabilitate din ziua livrării ≥ 6 luni. | 677000 |
| 3310000-1 | 23 | Tensiometru Adult cu fonoendoscop, Cod 260710 |  | 10 | Tensiometru Adult cu fonoendoscop. Cod; 260710. Parametrul; Specificația. Descriere; Tensiometru mecanic destinat pentru măsurarea tensiunii arteriale prin metoda zgomotelor Korodcov. Tip pacient; adult. Caracterisitici tehnice; pompă integrată din cauciuc. manșetă integrată din cauciuc. tonometrul și manșeta separate. tub aer din cauciuc. Parametri tehnici; limite de măsurare 0 - 300 mm Hg. Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg. Fonoendoscop; da, separat de manseta. | 1740 |
| 3310000-1 | 24 | Tensiometru Adult, Cod 260700 |  | 25 | Tensiometru Adult. Cod; 260700. Parametrul; Specificația. Descriere; Tensiometru mecanic destinat pentru măsurarea tensiunii arteriale prin metoda zgomotelor Korodcov. Tip pacient; adult. Caracterisitici tehnice; pompă integrată din cauciuc. manșetă integrată din cauciuc. tonometrul și manșeta separate. tub aer din cauciuc. Parametri tehnici; limite de măsurare 0-300 mm Hg. Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg. | 3775 |

Valoarea estimată totală: 4 261 706 lei

Conducătorul grupului de lucru:                                                                                                                                    Gheorghe GORCEAG