## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților insituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.1) | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | standarde de referință
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8
33100000-1 | 1 | Distilator cu mono distilare 4L cu rezervor Cod 270420 | Distilator cu mono distilare 4L cu rezervor Cod 270420 |  |  |  | Distilator cu mono distilare 4L cu rezervor Cod 270420 Descriere Aparat electric ce produce apă mono distilată, chiar si in conditiile utilizarii unei surse de apa de calitate scazuta cu domeniul de utilizare în laborator, farmacie, medical. Parametru Specificație Rezervor de stocare a apei distilate ≥ 8 l , încorporat Capacitatea de distilare ≥ 4 l/h Materialul carcasei oțel inox sau metal vopsit electrostatic sau alte materiale rezistente la temperatură și umeditate Materialul de contact si elemente de incalzire oțel inox Condesatorul de distilare oțel inox / sticlă Conductivitate ≤ 2.5 µS/cm Modul de operare continuu Protectie in cazul intreruperii accidentale a alimentarii cu apa obligatoriu Alimentare 220 V- 50 Hz Sistem triplu de filtrare a apei: incorporat sau separat cu fixare pe perete, inclus cu toate componentele, accesorii si consumabile necesare pentru montare, lucru, si deservire Accesorii suplimentare Filtru pentru filtrare mecanică, ≤ 10µm min. 4 buc. Filtru anticalcar cu polifosfați min. 4 rezervi de granule sau catrige (buc) Filtru de clor min. 4 buc.
33100000-1 | 2 | Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator caracteristici de baza) cu troliu Cod 280230 | Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator caracteristici de baza) cu troliu Cod 280230 |  |  |  | Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator caracteristici de baza) cu troliu Cod 280230 Parametrul Specificația Descriere dispozitiv destinat pentru tăierea și coagularea țesuturilor biologice în procesul actului chirurgical care utilizează curenți electrici de frecvență înaltă Frecvența cuprinsă înre 300 KHz şi 1 MHz Canale de ieșire Monopolar izolat Comutator de mînă obligatoriu Comutator de picior tip pedală dublă Bipolar obligatoriu Moduri de lucru Monopolar Tăiere ≥ 200 W ≥ 300 Ohm Coagulare ≥ 100 W ≥ 300 Ohm Bipolar Tăiere ≥ 80 W ≥ 200 Ohm Coagulare ≥ 80 W ≥ 100 Ohm Funcţie de autotestare obligatoriu Canal de ieșire independentă obligatoriu Indicatoare acustic vizual Control volum sunet obligatoriu Accesorii Cablu pentru electrod neutru reutilizabil, min. 2 metri 2 buc., să se indice codul produsului Electrod neutru reutilizabil, tip adult 2 buc., să se indice codul produsului Bisturiu electric cu două butoane (tăiere/ cuagulare), reutilizabil minim 100 clicluri, cablu min 2 metri 2 buc., să se indice codul produsului Lame reutilizabile pentru bisturiu 10 buc., să se indice codul produsului Pedală dublă 1 buc., să se indice codul produsului Troliu Să se indice modelul oferit modelul oferit Mobil pe 4 roți obligatoriu Minim 2 roți cu frînă obligatoriu Minim 1 sertar/coș/poliță pentru accesorii obligatoriu Mîner pentru transportare obligatoriu
33100000-1 | 3 | Troliu endoscopic cu gastroscop | Troliu endoscopic cu gastroscop |  |  |  | "VIDEOPROCESOR (se acceptă cu sursă de lumină integrată) - 1 unitate. 1) Procesor imagine cu funcție de FullHD. 2) Cu touch panel sau butoane de control. 3) Posibilitatea de configurare a limbii. 4) Posibilitate conectării: videogastroscop, videocolonoscop, videoduodenoscop. 5) Permite investigarea endoscopică cu tehnologia de bandă îngustă de culoare, care are rolul de a evidenția paternul vascular și mucosal, ceea ce duce la o mai bună delimitarea a leziunilor și prognozarea invaziei. 6) Cu tehnologie ce permite vizualizarea vaselor de sânge profunde din mucoasa digestivă și evidențiază punctele de sângerare. 7) Cu funcției care menține luminozitatea părții luminoase a imaginii endoscopice și corectează luminozitatea părții întunecate a imaginii endoscopice. 8) Ieșire semnal analogic: cel puțin VBS composite și/sau Y/C. 9) Ieșire semnal digital: SDI, / DVI, / VGA, / S-Video”. 10) Memorie externa, conectare USB. 11) Posibilitatea de întărirea contururilor de structură pe minim 3 nivele. 12) Reglarea Iris obligatoriu (opțional în cel puțin 3 moduri). 13) Reglarea tonurilor de culoare. 14) Posibilitatea de etalonare automata de alb. 15) Automatic Gain Control (AGC). 16) Setat contrastului in minim 3 moduri (Normal, înalt si Scăzut). 17) Posibilitatea de schimbare a mărimii imaginii endoscopice. 18) Posibilitatea de înghețare a imaginii endoscopice pe ecran. 19) Funcție pre-freeze care permite selectării automate a celei mai clare imagini statice sau echivalent. 20) Posibilitate de afișare Picture-in-Picture și Picture-out-Picture, pentru a putea combina imaginile de la diferite surse. 21) Posibilitatea de zoom electronic. 22) Posibilitatea de alegere a funcțiilor variabile pentru butoanele endoscoapelor, pentru cel puțin 4 butoane. 23) Opțional - Afișare informații ale endoscopului pe monitor (numele modelului, numărul de serie, diametrul intern a canalului endoscopului, diametrul extern al capătului distal, funcțiile atribuite butoanelor). 24) Afișarea datelor pacientului pe ecran sau posibilitatea de import a datelor prin DICOM. 25) Posibilitatea schimbării simultan a mai multor valori de setare. 26) Posibilitatea de înregistrare a setărilor pentru cel puțin 15 de utilizatori. 27) Posibilitatea de înregistrare a datelor pentru cel puțin 40 de pacienți. 28) Controlul automat al intensității luminoase. 29) Pompa de aer inclusa cu cel puțin 3 regimuri (scăzut, mediu, ridicat) sau echivalentul. 30) Opțional - posibilitate de adăugare a funcției de inteligenta artificială pentru asistarea in timp real a doctorului la detectarea leziunilor în timpul procedurilor de colonoscopie. 31) Tensiune: 220-240 V. 32) Frecventa: 50/60 Hz. 33) Sursa de lumină – Led minim cu 2 lămpi cu termen de exploatare cel puțin 10000 ore de lucru VIDEOGASTROSCOP a) Cu imagine HDTV (High Definition TV) sau Full HD cu rezoluție nu mai mica de 1980x1080 pixeli (1080P). b) Câmp de vedere (minim): 140°. c) Permite investigarea endoscopica cu tehnologia de banda îngusta de culoare. d) Adâncimea câmpului vizual (minim): 5-100 mm (normal), și cu regim apropiat de lucru. posibilitate de focalizare automată și opțional manuală. e) Capacitate de flexiune (minim): sus 210°, jos 90°, dreapta 100°, stânga 100°. f) Minerul de comanda prevăzut cu minim 3 butoane cu funcții variabile care pot telecomanda opțional funcțiile setate: înghețarea imaginii endoscopice capturarea imaginii endoscopice in imprimanta video zoom electronic modificarea dimensiunii imaginii de pe monitor îmbunătățire a imaginii modificarea contrastului reducerea zgomotului imaginii endoscopice comutarea modului de observare intre observarea in lumina normala si diverse moduri de observare modul iris AGC (Automatic Gain Control) creșterea si scăderea luminozității ștergerea sau afișarea datelor pe monitor cronometru balansul de alb aprinderea sau stingerea lămpii de la sursa de lumina înregistrarea sau întreruperea înregistrării pe dispozitivele de înregistrare video. g) Canal instrumentar min. 2,8 mm. h) Diametru exterior maxim al tubului de inserție: 9,8 mm. i) Opțional - Cipul endoscopului sa stocheze datele de identificarea ale endoscopului care se afișează pe ecran. j) Lungimea de lucru (minim): 1000 mm. k) Opțional, cu conector la videoprocesor care nu necesita capac de etanșare a contactelor electrice. m) Opțional, prezenta canalului suplimentar pentru lavaj. MONITOR PENTRU VIZUALIZAREA IMAGINILOR ENDOSCOPICE - 1 UNITATE. a) Rezoluție Full HD: 1920 X 1080. b) Intrare și ieșire semnal compatibil cu videoprocesorul oferit.”. c) Unghi de vedere minim – 150/150°. d) Diagonala - nu mai mica de 26”. TROLIU ENDOSCOPIE - 1 UNITATE. a) Compatibil cu echipamentul oferit. b) Cu braț mobil pentru fixarea monitorului. c) Cu suport pentru tastatură. d) Cu suport pt. 2 endoscoape. e) Cu transformator de izolare pentru protecția pacientului și a doctorului în timpul procedurilor, unde pot fi conectate toate echipamentele de pe troliu. f) Prevăzut cu roți blocabile. Toate elementele tehnice și software ofertate să fie compatibili între ele și de la același producător cu excepția troliului și monitorului."
33100000-1 | 4 | Sistem videoendoscopic pentru videocolonoscopie și videogastroscopie | Sistem videoendoscopic pentru videocolonoscopie și videogastroscopie |  |  |  | VIDEOPROCESOR (se acceptă cu sursă de lumină integrată) - 1 unitate. Procesor imagine cu funcție de: HDTV/HD Posibilitatea de configurare a limbii. Posibilitate conectării: videogastroscop, videocolonoscop. Tip lampa LED Ieșire semnal digital: DVI/SDI/VGA/S-Video Memorie externa, conectare USB. Reglarea Iris obligatoriu (opțional în cel puțin 2 moduri). Reglarea tonurilor de culoare. Setat contrastului in minim 3 moduri (Normal, înalt si Scăzut). Posibilitatea de schimbare a mărimii imaginii endoscopice. Posibilitatea de înghețare a imaginii endoscopice pe ecran. Posibilitatea de zoom electronic. Posibilitatea de alegere a funcțiilor variabile pentru butoanele endoscoapelor, pentru cel puțin 2 butoane. Opțional - Afișare informații ale endoscopului pe monitor (numele modelului, numărul de serie, diametrul intern a canalului endoscopului, diametrul extern al capătului distal, funcțiile atribuite butoanelor). Posibilitatea de înregistrare a setărilor pentru cel puțin 15 de utilizatori. Posibilitatea de înregistrare a datelor pentru cel puțin 40 de pacienți. Controlul automat al intensității luminoase. Pompa de aer inclusa cu cel puțin 3 regimuri (scăzut, mediu, ridicat) sau echivalentul. Opțional - posibilitate de adăugare a funcției de inteligenta artificială pentru asistarea in timp real a doctorului la detectarea leziunilor în timpul procedurilor de colonoscopie. Tensiune: 220-240 V. Frecventa: 50/60 Hz. Sursa de lumină – Led VIDEOGASTROSCOP Cu imagine HDTV (High Definition TV) sau Full HD cu rezoluție nu mai mica de 1980x1080 pixeli (1080P). Câmp de vedere (minim): 140° Adâncimea câmpului vizual (minim): 3-100 mm (normal), și cu regim apropiat de lucru. posibilitate de focalizare automată și opțional manuală. Capacitate de flexiune (minim): sus (mai mare sau egal) ≥ 210°, jos (mai mare sau egal) ≥ 90°, dreapta (mai mare sau egal) ≥ 100°, stânga (mai mare sau egal) ≥ 100°. Minerul de comanda prevăzut cu minim 2 butoane cu funcții variabile care pot telecomanda opțional funcțiile setate: * înghețarea imaginii endoscopice * capturarea imaginii endoscopice in imprimanta video * zoom electronic * modificarea dimensiunii imaginii de pe monitor * îmbunătățire a imaginii * modificarea contrastului * modul iris * ștergerea sau afișarea datelor pe monitor * balansul de alb * înregistrarea sau întreruperea înregistrării pe dispozitivele de înregistrare video. Canal instrumentar min. (mai mare sau egal) ≥ 2,8 mm. Diametru exterior maxim al tubului de inserție: (mai mic sau egal) ≤ 9,8 mm. Lungimea de lucru (minim): (mai mare sau egal) ≥ 1000 mm. Opțional, canal adițional de irigare cu apă. MONITOR PENTRU VIZUALIZAREA IMAGINILOR ENDOSCOPICE - 1 UNITATE. a) Rezoluție Full HD: 1920 X 1080. b) Intrare și ieșire semnal (compatibil cu videoprocesorul). c) Unghi de vedere minim – 150/150°. d) Diagonala - nu mai mica de 26”. TROLIU ENDOSCOPIE - 1 UNITATE. a) Compatibil cu echipamentul oferit. b) Cu braț mobil pentru fixarea monitorului. c) Cu suport pentru tastatură. d) Cu suport pt. 2 endoscoape. e) Cu transformator de izolare pentru protecția pacientului și a doctorului în timpul procedurilor, unde pot fi conectate toate echipamentele de pe troliu. f) Prevăzut cu roți blocabile. Toate elementele tehnice și software ofertate să fie compatibili între ele și de la același producător cu excepția troliului și monitorului. Videocolonoscop Cu imagine HDTV (High Definition TV) sau Full HD cu rezoluție nu mai mica de 1980x1080 pixeli (1080P). Opțional, Tubul de inserție Lungimea totală (mai mare sau egal) ≥ 1950 mm Tubul de inserție Lungimea de lucru (mai mare sau egal) ≥ 1680 mm Tubul de inserție Diametrul exterior (mai mic sau egal) ≤ 13 mm Canalul de lucru Diametrul (mai mare sau egal) ≥ 3,8 mm Optica Unghiul cîmpului de vedere (mai mare sau egal) ≥140 Opțional, Optica Înclinarea cîmpului vizual 0 grade Optica Adîncimea cîmpului vizual (minim) 3-100 mm Rata de deflecție: sus/jos (mai mare sau egal) ≥ 180/180 - stînga/dreapta (mai mare sau egal) ≥160/160 grade Canal adițional de irigare cu apă obligatoriu "Metode de reprocesare Chimic Posibilitatea de a se efectua multiple proceduri "
33100000-1 | 5 | Sistem garou pneumatic, cu accesorii | Sistem garou pneumatic, cu accesorii |  |  |  | Parametrul Specificația Presiune minimă ≤ 20 mmHg Presiune maximă ≥ 650 mmHg Pas de setare a presiunii ≤ 5 mmHg Interval de timp ≤ 5 min Interval de timp maxim ≥ 180 min Ecran LCD grafic TFT, Touchscreen cu diagonala 7inch (+/- 1 inch) Număr de canale 2 canale (4 porturi pentru 2 manșete duble sau manșete simple) Senzor LOP Pentru verificarea presiunii de ocluzie a membrelor și reglarea automată a presiunii optime Opțional Autotestare a presiunii și verificarea sistemului obligatoriu Calibrare automată a senzorului de presiune obligatoriu Sistem de alarmă acustica și vizuală obligatoriu Baterie încorporată Cu autonomie min. 6 ore în modul de funcționare Interfață de utilizare a ecranului tactil de tip touch screen sau touch key screen Suport pentru masa sau stâlp obligatoriu Alimentarea 100- 220V, 50Hz Accesorii: Manșetă dublă reutilizabilă, mărimea și tipul la solicitarea utilizatorului înainte de livrare min. - 4 buc Set de tuburi min. - 4 buc Cablu de alimentare min 1 buc Set de calibrare pentru bioinginer min. 1 set Troleu cu 5 rotile și coș obligatoriu Alte cerințe: Manuale de utilizare În limba de stat (Română), în cazul în care nu este prezentsă fie prezentat manualul în limba de stat cu ștampila biroului de traducere obligatoriu Manual de service În limba de stat (română) sau în una din limbile de circulație internațională (rusă sau engleză) obligatoriu Instalarea și testarea la locul necesar obligatoriu
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților insituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.1) | [6 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Distilator cu mono distilare 4L cu rezervor Cod 270420 | Distilator cu mono distilare 4L cu rezervor Cod 270420 | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 46000
33100000-1 | 2 | Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator caracteristici de baza) cu troliu Cod 280230 | Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator caracteristici de baza) cu troliu Cod 280230 | Bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 150000
33100000-1 | 3 | Troliu endoscopic cu gastroscop | Troliu endoscopic cu gastroscop | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 833333.33
33100000-1 | 4 | Sistem videoendoscopic pentru videocolonoscopie și videogastroscopie | Sistem videoendoscopic pentru videocolonoscopie și videogastroscopie | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 250000
33100000-1 | 5 | Sistem garou pneumatic, cu accesorii | Sistem garou pneumatic, cu accesorii | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 145000
[6 empty] | Suma total: |  | #REF! | #REF! |  | 1424333.33
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________