## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor medicale (Fotoliu pentru chimioterapie, hote cu flux laminar) conform necesităților Instituțiilor Medico Sanitare Publice (lista suplimentară 5)
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | standarde de referință | Beneficiar
33100000-1 | 1 | Fotoliu pentru chimioterapie | Fotoliu pentru chimioterapie |  |  |  | Descriere: Destinat amplasării pacientului pentru administrarea medicamentelor chimioterapice. Acționare: Electromecanică, controlată obligatoriu prin telecomandă. Suporturi: Pentru cap: reglabil (obligatoriu). Pentru mâini: reglabile și demontabile (obligatoriu). Pentru picioare: reglabil (obligatoriu). Poziționare scaun: Minim 3 secții reglabile. Reglarea înălțimii: Interval minim 56–74 cm. Înclinarea spătarului: 0–70 grade. Înclinarea secțiunii pentru picioare: 0–30 grade. Poziție Trendelenburg: 0–13 grade. Dimensiuni: Lungime totală (întins): ≥ 200 cm. Lățime: ≥ 60 cm. Mobilitate: Scaun mobil, montat pe 4 roți, dintre care 2 cu frână. Suprafață: Acoperită cu piele rezistentă la detergenți chimici (obligatoriu). Capacitate maximă de încărcare: ≥ 200 kg. Sursa de alimentare: 230 ± 10% V, 50 Hz. Accesorii: Suport pentru soluții de infuzie: ≥ 2 cârlige.
33100000-1 | 2 | Hotă cu flux laminar | Hotă cu flux laminar |  |  |  | Descriere: Dulapuri biologice de siguranță care cuprind clasa II, folosite pentru ventilare în laboratorul clinic. Exclude clasa I, clasa a III, și hote cu flux orizontal, precum și hote chimice și debitul de aer laminar bănci curate. Hotă microbiologică cu flux laminar vertical, clasa II tip A2 Control controlat de microprocesor Senzor volumetric pentru monitorizarea fluxului de aer epuizat Control automat al volumului de flux prezentat Interior: suprafața internă din oțel inoxidabil antistatic Filtre HEPA sau ULPA Prefiltru Eficiența de minim 85 %, pentru particule de minim 0.5 microni, clasa G4 Lumina interioară: lumină rece, integrată, cu intensitatea de minim 800 lux Lampa UV pentru sterilizare, fixată în vitrina frontală Nivelul de zgomot ≤ 65dB Afișaj digital Alimentarea 230V ± 10% , 50 Hz Alarme: Acustică Vizuală Set de livrare: Hota cu filtre Lampă de iluminare Lampă UV Suport pentru amplasarea hotei robinet pentru vacuum robinet pentru gaze.
33100000-1 | 3 | Geantă frigorifică | Geantă frigorifică |  |  |  | Geantă frigorifică Scop: Dispozitiv portabil destinat menținerii temperaturii de 2–8°C pentru medicamente și produse biologice în timpul transportului. Volum util: 20–30 L (±10%). Menținere temperatură: 2–8°C pentru ≥12 ore. Material: Termoizolant, rezistent la șocuri. Mecanism de blocare: Obligatoriu. Mobilitate: Mânere; opțional roți. Monitorizare (temperature logger): Opțională. Accesorii: Toate cele necesare pentru buna funcționare a dispozitivului. Să se indice lista și modelele oferite.
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor medicale (Fotoliu pentru chimioterapie, hote cu flux laminar) conform necesităților Instituțiilor Medico Sanitare Publice (lista suplimentară 5) | [6 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | Valoarea estimată
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
33100000-1 | 1 | Fotoliu pentru chimioterapie | Fotoliu pentru chimioterapie | 3: bucată; 4: 14; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 60 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; 10: 466666.6667
33100000-1 | 2 | Hotă cu flux laminar | Hotă cu flux laminar | 3: bucată; 4: 5; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 60 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; 10: 416666.6667
33100000-1 | 3 | Geantă frigorifică | Geantă frigorifică | 3: bucată; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 60 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; 10: 1666.66
884999.9933
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________