Anexa nr. 1

Specificațiile techinice solicitate

| COD CPV 33100000-1 |  | Complex de sisteme X-RAY cu stația unică de arhivare și diagnostic- 1 set |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descriere |  | Complex de sisteme X-RAY cu stația unică de arhivare și diagnostic reprezintă soluția de digitalizare unică pentru secția de imagistică, ce va permite arhivarea, prelucrarea și diagnosticul imaginilor transmise de la sistemul radiografic digital automatizat cu tub suport poziționat pe pod complect motorizat și unitate de radiografie mobilă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sistemul radiografic digital automatizat cu tub suport poziționat pe pod complect motorizat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Generator |  | Frecvență de lucru |  |  |  |  | 300 kHz (+/- 100 kHz) |  |  |  |  |
|  |  | Putere |  |  |  |  | 65 kW (+/- 2 kW) |  |  |  |  |
|  |  | Gama Voltaj |  |  |  |  | 40 – 150 kV (+/- 10 kV) |  |  |  |  |
|  |  | Gamă current |  |  |  |  | 800 mA (+/- 10 mA) |  |  |  |  |
|  |  | Gamă mAs |  |  |  |  | 1 – 1000 mAs (+/- 10mAs) |  |  |  |  |
|  |  | Gama timp de expunere |  |  |  |  | 1 – 6 300 ms (+/- 10 ms) |  |  |  |  |
|  |  | Programe anatomice presetate |  |  |  |  | ≥ 1000 |  |  |  |  |
|  |  | Declanșator de viteză înaltă anodă |  |  |  |  | Inclus |  |  |  |  |
| Suspensie Tub |  | Montare |  |  |  |  | Pod |  |  |  |  |
|  |  | Mișcări motorizate în toate direcțiile |  |  |  |  | Da |  |  |  |  |
|  |  | Mișcare Longitudională |  |  |  |  | ≥ 3 200 mm |  |  |  |  |
|  |  | Mișcare Transversală |  |  |  |  | ≥ 2 000 mm |  |  |  |  |
|  |  | Mișcare Verticală |  |  |  |  | ≥ 1 800 mm |  |  |  |  |
|  |  | Rotire axă verticală |  |  |  |  | +190°/ -130 ° (+/- 5°) |  |  |  |  |
|  |  | Rotire axă orizontală |  |  |  |  | +135°/-190° (+/- 5°) |  |  |  |  |
|  |  | Urmărire stand vertical |  |  |  |  | Detector Stand principal – Suspensie Tub secundar |  |  |  |  |
|  |  | Urmărire verticală masă pacient |  |  |  |  | Detector masă principal – Suspensie Tub secundar |  |  |  |  |
|  |  | Urmărire masă orizontală pacient |  |  |  |  | Detector masă principal – Suspensie Tub secundar |  |  |  |  |
|  |  | Frînă electromagnetică centralizată, dezactivată de la buton |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mișcarile motorizate activate de la buton |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Auto poziționare sistem pentru ficare tip de examinare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Posibilitate Upgrade Stitching automat: Opțional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ecran integrat |  |  | Touch Screen |  |  |  |  |  | da |
|  |  |  |  |  | Dimensiune diagonală |  |  |  |  |  | ≥ 8 inch |
|  |  |  |  |  | Date afișate |  |  |  |  |  | Distanță Focală, |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Unghi |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | activarea mișcărilor motorizate |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | urmărire activă |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Control generator |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Aprobare imagine |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Auto-poziționare |
| Tub X-ray |  | Capacitatea de căldură anodică |  |  | Min 600 KHU |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dimensiunea spotului focal |  |  | Min 0,6 / 1,2 mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Putere kW |  |  | Min 43/100 kW |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Viteză rotire anodă |  |  | Min 9000 rpm (+/- 1000 rpm) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | DAP metru |  |  | Inclus |  |  |  |  |  |  |
| Colimator |  | Dirijare |  |  | Manuală |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Automată |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rotire |  |  | Min +/- 90 ° |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Filtre |  |  | Aluminiu |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Cupru |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sursă lumină |  |  | led |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Centrare |  |  | laser |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ecran |  |  | Tip LCD |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Indicare distanță focală și dimesniuse arie de expunere |  |  |  |  |  |  |
| Masă Pacient |  | Dimensiune blat |  |  | 230x85 (+/- 1 cm) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Material |  |  | Fibră de carbon |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Densitate |  |  | ≤ 0.5 Al |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mișcăre verticală |  |  | Motorizată |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Cursă: 47 – 80 cm (+/- 1 cm) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mișcăre longitudională |  |  | Activare electromagnetică |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Cursă: ≥ 119 cm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mișcare Transversală |  |  | Activare electromagnetică |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Cursă: ≥ 25 cm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Urmărire Verticală |  |  | Detector masa principal – Suspensie Tub secundar |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Greutate maximală pacient |  |  | ≥ 350 kg |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bucky |  |  | Mișcare Motorizată: ≥53 cm |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Urmărire orizontală: Detector masă principal – Suspensie Tub secundar |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Dimensiune 35x43 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Posibilitate de rotire pentru a schimba suprafata activa a detectorului |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Grilă demontabilă |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Controlul automat al expunerii (AEC): 3 cimpuri |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Detector |  |  | Transmitere date: WiFi |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Semiconductor CsI |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Dimensiune Pixel : ≤ 140 µm |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Dimesiune suprafață activă: 350x430 mm (+/- 5 mm) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Rezoluție: 2460 x 3020 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Cuantificare: ≥16 biti |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Greutate : ≤ 3.2 kg |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Baterii: lucru active /asteptare: 3.5 h/6 h |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Posibilitate de efectuare expuneri în afara suportului |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Compatibilitate cu softul de achiziție a unității radiologice mobile |  |  |  |  |  |  |
| Stand cu bucky Vertical |  | Montare |  |  | Podea |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Inclinare |  |  | min +90 / -20 ° |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cursă |  |  | min 38 – 200 cm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Urmărire Verticală |  |  | Detector stand bucky vertical principal – Suspensie Tub secundar |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bucky |  |  | Dimensiune: min 43x43 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Grilă demontabilă |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Controlul automat al expunerii (AEC): 3 cîmpuri |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Detector |  |  | Tip: fix |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Transmitere date: fir |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Semiconductor CsI |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Dimensiune Pixel : ≤ 140 µm |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Dimesiune suprafață activă: 430x430 mm (+/- 5 mm) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Rezoluție: 3020x 3020 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Cuantificare: ≥14 biti |  |  |  |  |  |  |
| Stație de lucru laborant |  | Aceeaşi consola de comanda pentru toate componentele echipamentului inclusiv detector |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Software | Gestionează |  |  |  |  |  | Bază de date Pacienți |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Parametri de expunere |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Procesare imagine |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Transmitere date |  |  |
|  |  |  | DICOM 3.0 funcții |  |  |  |  |  | Worklist |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | query retrieve |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Transmitere DICOM standart |  |  |
|  |  |  | Functii |  |  |  |  |  | Repoziționare imagine |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zoom |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inversare imagine |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rotire imagine |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Măsurari |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Adnotări |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Preprocesare automata de imagine în dependență de regiunea expusă |  |  |
|  |  |  | Compatibilitate |  |  |  |  | Detector bucky masa pacient |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Detector bucky stand vertical |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Detector Unitate radiologică mobilă |  |  |  |
|  |  |  | Comunicare protocol HIS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transmitere automată către PACS sistem |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Preseturi: Predefinite și posibilitate de configurări nelimitate |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Capacitate de stocare imaginii: min 10 000 imagini |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Posibilitate Upgrade |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Pachet Energie Duală: Opțional |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Monitor | Tip medical: Da |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Dimensiune : 23 inch |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Tip Matrice: IPS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Rezolutie: min. 1920x1080 pixeli |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Unghi de vizualizare: min 178° / 178° |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Luminozitate: min 300 cd/m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Raport Contrast: min 1000:1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Timp de răspuns: min. 6 ms |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Funcții |  |  |  |  |  |  | Senzor de prezență |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Senzor de lumină |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Format: Portret/Album |  |
|  |  | Unitate de lucru | RAM; min. 8 GB; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | HDD: ≥2 TB; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CPU: ≥5 nuclee; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Video Cartelă: |  |  |  |  |  |  | RAM 1TB, |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | compatibilă cu monitorul medical |  |
| Staţie arhivare și diagnostic |  | Soluție Software PACS | Min . 1 cheie licențiată |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Noduri de gestiune |  |  |  |  |  |  | Sistem radiografic digital automatizat cu tub suport poziționat pe pod complect motorizat |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Unitate de radiografie, mobilă |  |
|  |  |  | Bază de de date pacienți |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Măsurări |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Adnotări |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Export |  |  |  |  |  |  | CD/USB/DVD/mail |  |
|  |  |  | Import |  |  |  |  |  |  | CD/USB/DVD |  |
|  |  |  | Rapoarte |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Printare DICOM |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Monitor | Tip medical: Da |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Dimensiune : 21 inch |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Tip Matrice: IPS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Rezolutie: min. 1200x1600 pixeli |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Unghi de vizualizare: min 178° / 178° |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Luminozitate: min 800 cd/m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Raport Contrast: min 1400:1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Timp de răspuns: min. 20 ms |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Funcții | Senzor de prezență |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Senzor de lumină |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Unitate de lucru | RAM; min. 8 GB; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | HDD: ≥2 TB; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CPU: ≥5 nuclee; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Video Cartelă: |  |  | RAM 1TB, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | compatibilă cu monitorul medical |  |  |  |  |  |
|  |  | Imprimantă | Tip |  |  | DICOM |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Tehnologie |  |  | Laser direct |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Rezoluţie spaţială, Pixeli/mm |  |  | ≥12 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Format film, cm |  |  | 20 x 25 - 35 x 43 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Formate disponibile simultan |  |  | ≥1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Viteză de printare |  |  | ≥ 80 filme/oră |  |  |  |  |  |
|  |  | Unitate de radiografie, mobilă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descriere |  | Sistem radiografic digital pe consolă mobilă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parametru |  | Specificaţie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Generator |  | Frecvență | ≥ 40 kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Putere | ≥ 32 kW |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kVp, Diapazon | ≥ 40-125 kV |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | mA Diapazon | ≥ 50 -400 mA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | mAs Diapazon | ≥ 0,1 – 220 mAs |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Timp de expunere | ≥0,001 – 2,2 s |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TUB Raze X |  | Preseturi prestabilite anatomice |  |  |  |  |  |  |  | ≥ 36 programe |  |
|  |  | Capacitate termică, HU |  |  |  |  |  |  |  | ≥ 105 000 HU |  |
|  |  | Pata focală, mm |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 -1,3 mm |  |
|  |  | Putere pete focale |  |  |  |  |  |  |  | 16/32 kW |  |
|  |  | Timp de expunere |  |  |  |  |  |  |  | 0,001-10 s |  |
|  |  | Viteză Anodă |  |  |  |  |  |  |  | ≥ 3 000 RPM |  |
|  |  | Rotire axă sagitală |  |  |  |  |  |  |  | ±180 ° |  |
|  |  | Rotire axă transversală |  |  |  |  |  |  |  | -49°/+100° |  |
| Colimator |  | Manual |  |  |  |  |  |  |  | Da |  |
|  |  | Sursă lumină |  |  |  |  |  |  |  | Led |  |
|  |  | Metru încorporat p/u măsurare distanță focală |  |  |  |  |  |  |  | Da |  |
|  |  | Rotire |  |  |  |  |  |  |  | ±120 ° |  |
| Distanța Focală, mm |  | ≥ 417 – 2055 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COMPUTER |  | CPU |  |  |  |  |  |  |  | ≥1.3 GHz, ≥7 nuclee |  |
|  |  | Sistem de operare |  |  |  |  |  |  |  | Windows 7 sau echivalent |  |
|  |  | Memorie |  |  |  |  |  |  |  | ≥ 4GB |  |
|  |  | Hard disk |  |  |  |  |  |  |  | ≥ 320GB 2,5” SATA |  |
|  |  | WiFi |  |  |  |  |  |  |  | ≥ 802.11b/g |  |
| DETECTOR DIGITAL |  | DR |  |  |  |  |  |  |  | DA |  |
|  |  | Rezoluţie matrice |  |  |  |  |  |  |  | ≥ 2460x3040 pixels |  |
|  |  | Pixel |  |  |  |  |  |  |  | ≤ 140 µm |  |
|  |  | Gradaţie |  |  |  |  |  |  |  | ≥ 16 biti |  |
|  |  | Dimensiune, cm |  |  |  |  |  |  |  | ≥ 35x43 |  |
|  |  | Greutate |  |  |  |  |  |  |  | ≤ 3,2 kg |  |
|  |  | Timp pînă la apariţia imaginii |  |  |  |  |  |  |  | Max 5 sec |  |
|  |  | Tip conectare la unitate |  |  |  |  |  |  |  | Serial, USB, Eth, WiFi |  |
|  |  | Compatibilitate: Masă pacient Backy |  |  |  |  |  |  |  | Da |  |
| MONITOR |  | Încorporat |  |  |  |  |  |  |  | da |  |
|  |  | Touch screen |  |  |  |  |  |  |  | da |  |
|  |  | Diagonală, in |  |  |  |  |  |  |  | ≥ 19" |  |
|  |  | Resoluție |  |  |  |  |  |  |  | ≥ 1280x1024 |  |
|  |  | Luminozitate |  |  |  |  |  |  |  | ≥ 350cd/m^2 |  |
|  |  | Contrast |  |  |  |  |  |  |  | ≥1000:1 |  |
| Software |  | Funcții: |  |  |  |  |  |  |  | Repoziționare imagine |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zoom |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inversare imagine |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rotire imagine |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Măsurari |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Adnotări |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Preprocesare automata de imagine în dependență de regiunea expusă |  |
|  |  | Printare |  |  |  |  |  |  |  | DICOM |  |
|  |  | CD/DVD |  |  |  |  |  |  |  | DICOM |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jpeg |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Raw |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cu vizualizator integrat |  |
|  |  | DICOM |  |  |  |  |  |  |  | 3.0 |  |
|  |  | Compatibilitate |  |  |  |  |  |  |  | Detector bucky masa pacient |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Detector Unitate radiologică mobilă |  |
| Accesorii | Complect de protecție radiologic (guleraș, șorț, fustă, mănuși) – 2 set |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sticlă plumbată 2mm/Pb |  |  |  |  |  |  |  |  | minim 1x0,8 m |  |
|  | Efectuarea/ proiectare planului amenajării |  |  |  |  |  |  |  |  | inclus |  |
|  | Panou electric conform cerințelor producătorului |  |  |  |  |  |  |  |  | inclus |  |
|  | Filme compatibile cu printerul la prima livrare |  |  |  |  |  |  |  |  | 20x25 – 500 filme 35x43 - 500 filme |  |
|  | Printer alb-negru |  |  |  |  |  |  |  |  | inclus |  |

| Cerinte generale obligatorii: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Garantie cu deservire inclusă de la darea în exploatarea | min | 36 | luni |
| Centru de sevice in RM cu ingineri locali certificati de producator | DA |  |  |
| Instalarea dispozitivului; | DA |  |  |
| Verificarea a tuturor parametrilor de performanților a dispozitiv; | DA |  |  |
| Instruirea specialiștilor din cadrul instituției. | DA |  |  |
| Achitarea se va efectua după darea în exploatare dispozitivului lunar în tranșe egale în decurs de |  | 36 | luni |

Conducătorul grupului de lucru:  ROTARI Serghei   ____________________

L.Ș.

Șef serviciu deservire utilajului medical

Gaze curative și metrologie 	Stanislav VASILIȚA __________________________