## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  | Achiziționarea de piesei de schimb sau echivalentul pentru dispozitivul medical aflate în dotarea IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală | [6 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | standarde de referință
33100000-1 | 1 | Piesă de schimb Tub radiologic Performix 40 Plus, cu servicii de instalare incluse | Piesă de schimb Tub radiologic Performix 40 Plus, cu servicii de instalare incluse |  |  |  | Bunuri cu servicii incluse de schimbare a piesei. Perfomix 40 Plus compatibil cu Optima CT 660 Scrisoarea de garanție din partea participantului la licitație că lucările vor fi efectuate de către personalul autorizat la așa tip de lucări, prin asumarea răspundere financiară în cazul defețiunilor produse echipamentului beneficiarului în procesul lucărilor și/sau cauzate de calitatea insuficientă a lucrprilor sau a peisei de schimb. Scrisoarea confirmativă prin care se confirmă că piesa ofertată este nouă, nu a mai fost utilizată anterior și nu este recondiționată (refurbished). Câștigătorul licitației va garanta că după efectuarea tuturor lucrărilor, echipamentul beneficiarului va funcționa în parametrii stabiliți de către producător și va garanta achitarea tuturor prejudiciilor financiare în cazul defecțiunii echipamentului în timpul procesului de lucru efectuate de către el la echipamentul beneficiarului și garantarea financiară după efectuarea lucrărilor, dacă echipamentul nu va fi funcționabil din cauza lucrărilor efectuate de către câștigător sau pieselor de schimb puse la dispoziție, până la aducerea echipamentului în stare funcțională. Garantarea pentru lucrări și piesă minim 24 luni. Returnarea piesei uzate către producător și confirmarea scrisă prin care piesa se returnează.
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea de piesei de schimb sau echivalentul pentru dispozitivul medical aflate în dotarea IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală | [6 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Piesă de schimb Tub radiologic Performix 40 Plus, cu servicii de instalare incluse | Piesă de schimb Tub radiologic Performix 40 Plus, cu servicii de instalare incluse | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 45 zile de la solicitarea beneficiarului | 2083333.33
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet3
Nr. Lot | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumire poziție | specificația tehnică | unitatea de măsură | Cantitatea | valoarea estimată
14 | 1 | Bec HALOGEN 100W 24V | Bec HALOGEN 100W 24V cu soclu GX6,35 | Bec HALOGEN 100W 24V Bec HALOGEN 100W 24V cu soclu GX6,35 sau echivalent | Bucată | 10 | 916.67 | SR Orhei
18 | 2 | Kit de mentenanță pentru ventilator Elisa 800 | Kit de mentenanță pentru ventilator Elisa 800 cu montare, calibrare dispozitiv, verificare parametri funcționali cu dispozitive speciale de către vânzători în prezența bioinginerului local și întocmirea actelor normative necesare (raport de verificare, act de efectuare a lucrărilor). | Kit de mentenanță pentru ventilator Elisa 800 Kit de mentenanță pentru ventilator Elisa 800 cu montare, calibrare dispozitiv, verificare parametri funcționali cu dispozitive speciale de către vânzători în prezența bioinginerului local și întocmirea actelor normative necesare (raport de verificare, act de efectuare a lucrărilor). sau echivalent | Bucată | 1 | 14166.67 | SR Orhei
19 | 3 | Kit de mentenanță pentru ventilator Elisa 300 | Kit de mentenanță pentru ventilator Elisa 300 cu montare, calibrare dispozitiv, verificare parametri funcționali cu dispozitive speciale de către vânzători în prezența bioinginerului local și întocmirea actelor normative necesare (raport de verificare, act de efectuare a lucrărilor). | Kit de mentenanță pentru ventilator Elisa 300 Kit de mentenanță pentru ventilator Elisa 300 cu montare, calibrare dispozitiv, verificare parametri funcționali cu dispozitive speciale de către vânzători în prezența bioinginerului local și întocmirea actelor normative necesare (raport de verificare, act de efectuare a lucrărilor). sau echivalent | Bucată | 2 | 28333.34 | SR Orhei
20 | 4 | Kit de mentenanță anuală pentru mașina de anestezie LEON PLUS | Kit de mentenanță pentru mașina de anestezie LEON PLUS cu montare, calibrare dispozitiv, verificare parametri funcționali cu dispozitive speciale de către vânzători în prezența bioinginerului local și întocmirea actelor normative necesare (raport de verificare, act de efectuare a lucrărilor). | Kit de mentenanță anuală pentru mașina de anestezie LEON PLUS Kit de mentenanță pentru mașina de anestezie LEON PLUS cu montare, calibrare dispozitiv, verificare parametri funcționali cu dispozitive speciale de către vânzători în prezența bioinginerului local și întocmirea actelor normative necesare (raport de verificare, act de efectuare a lucrărilor). sau echivalent | Bucată | 1 | 17500 | SR Orhei
22 | 5 | Umidificator O2 | Umidificator pentru concentrator de oxigen cu filet. | Umidificator O2 Umidificator pentru concentrator de oxigen cu filet. sau echivalent | Bucată | 10 | 1166.67 | SR Orhei
23 | 6 | Umidificator O2 cu debitmetru | Umidificator O2 cu debitmetru 0-15 litri / min, rezistent la presiune înaltă nu mai mică de 8 bari, conectare rapidă la priza O2 standard DIN. | Umidificator O2 cu debitmetru Umidificator O2 cu debitmetru 0-15 litri / min, rezistent la presiune înaltă nu mai mică de 8 bari, conectare rapidă la priza O2 standard DIN. sau echivalent | Bucată | 5 | 7083.34 | SR Orhei
| 7 | Detector digital, compatibil sistemul radiologic,, Shimadzu” | Detector digital, compatibil sistemul radiologic,, Shimadzu” | Detector digital 43x43cm prin Wi-fi Material CsI Celsiu/iodid Dimensiune pixel max 140 µm Rezoluție Min 3,5 lp/mm Arie activă 3072x3072 pixels Interfața Fir/wi-fi Cuanificare 16 bit Afișare imagine Max 3 sec Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova Instituția Medico-Sanitară Publică „Spitalul Clinic Bălți” AED (Detectare automată a expunerii) da Greutate Max 4 kg Alimentare electrică 220V 50/60Hz Greutate maximă admisibilă pe detector Min 300 kg Margini metalice da Sincronizare cu programul instalat pe unitatea de lucru a echipamentului radiologic da Calibrarea detectorului la instalare da Instruirea personalului medical da 2 Termen de garanție Suport tehnic de mentenanță pe perioada de garanție | Bucată | 1 | 196000 | IMSP SC Bălți
| 8 | Videogastroscop, compatibil cu videoprocesorul OLYMPUS EVIS X1 CV-1500 aflat în dotarea instituției | Videogastroscop, compatibil cu videoprocesorul OLYMPUS EVIS X1 CV-1500 aflat în dotarea instituției | Compatibil cu videoprocesorul OLYMPUS EVIS X1 CV-1500 aflat în dotarea instituției Tip HDTV/HD: ≥ 1920x1080 pixeli Compatibilitatea cu Tehnologia de banda ingusta de culoare, care are rolul de a evidentia capilarele si structurile de pe suprafața mucoasei obligatoriu Tubul de inserție: Lungime totală ≥ 1300mm Lungime de lucru ≥1000mm Diametrul exterior ≤9.3mm Marcaj de lungime da Canal de lucru: Numărul de canale ≥1 Diametrul 2,8 mm Optica: Unghiul cîmpului vizual ≥140 grade Înclinația cîpmului vizual 0 grade Adîncimea cîmpului vizual 2-100 mm Tipul și unghiurile de deflecție: Sus/jos 210/90 grade Stînga/dreapta 100/100 grade Funcționalitatea butoane: ≥4 înghețarea imaginii obligatoriu eliberarea imagini obligatoriu capturare imagini obligatoriu reglarea intensității lumnii obligatoriu reglarea tonului de culoare (filtre optice) obligatoriu modificarea contrastlui obligatoriu zoom electrnic obligatoriu Spălarea obiectivului: obligatoriu Metode de sterilizare: Chimic Etilen oxid opțional Posibilitatea de a se efectua multiple proceduri de sterilizare | Bucată | 1 | 300000 | IMSP Spitalul Clinic mun.Balti
| 9 | Piesă de schimb pentru aparatul LSS-6 | Piesă de schimb pentru aparatul LSS-6 | Lămpă infraroșu pentru aparat LSS-6 | Bucată | 5 | 1000 | SP Bălți
| 10 | Piesă de schimb pentru aparatul ORC-21 | Piesă de schimb pentru aparatul ORC-21 | Lămpi ultraviolet pentru aparat ORC-21 | Bucată | 5 | 2000 | SP Bălți
| 11 | Cicloergometru (bicicleta de exerciții) compatibil cu sistemul de diagnostic efort ASPEL | Cicloergometru (bicicleta de exerciții) compatibil cu sistemul de diagnostic efort ASPEL | bicicleta de exercitii (cicloergometru) electro-mecanică consola principală cu display LED sau LCD conectivitatea consolei cu PC Obligatoriu diapazonul vitezei 30 - 130 rot/min reglarea încărcăturii programabila de utilizator greutatea maximală a pacientului 150 kg frâna electromagnetica Alimentarea consolei 220 V, 50 Hz Modul de măsurare al Tensiunii Arteriale aparte sau încorporat Diapazonul măsurărilor 40-280 mmHg măsurarea pulsului 35 - 230 contracții/min Acuratețea măsurării ± 3 mm col Hg Calibrare externa opțional Compatibil cu sistemul de diagnostic efort ASPEL Obligatoriu. | Bucată | 1 | 20000 | IMSP Institutul de Cardiologie
| 12 | Acumulator compatibil cu pulsoximetru Mysign S (ENVITEC) | Acumulator compatibil cu pulsoximetru Mysign S (ENVITEC) | Acumulator compatibil cu pulsoximetru Mysign S (ENVITEC) Acumulator (baterie reîncărcabilă) Tip: Lit-Ion, Voltaj: 3,6 V DC, Capacitate: 3,3Ah – compatibil cu pulsoximetru MYsign S (ENVITEC) sau echivalent | Bucată | 3 | 2000 | IMSP Gh. Paladi
| 13 | Bloc de alimentare compatibil cu aspirator endotraheal Vorteco AS-1007 | Bloc de alimentare compatibil cu aspirator endotraheal Vorteco AS-1007 | Bloc de alimentare compatibil cu aspirator endotraheal Vorteco AS-1007 Bloc de alimentare 14V 4,3A compatibil cu aspirator endotraheal Vorteco AS-1007 sau echivalent | Bucată | 2 | 666.67 | IMSP Gh. Paladi
| 14 | Borcan pentru aspirator | Borcan pentru aspirator | Borcan pentru aspirator Borcan, Vas cu capac pentru aspirator cu capacitate de 2L diametrul bazei 10-11 cm cu furtun de silicon pentru conectare 30-50 cm. sau echivalent | Bucată | 10 | 2500 | SR Orhei
| 15 | Pompa de vacuum compatibilă cu oxigenatorul Terumo Capiox FX25 și cu sisteme de drenaj cardio-chirurgicale | Pompa de vacuum compatibilă cu oxigenatorul Terumo Capiox FX25 și cu sisteme de drenaj cardio-chirurgicale | 1.Sursa autonoma de vacuum alimentata independent de la reteaua de alimentare al curentului electric alternativ 220 V Da 2.Pompa de vacuum asigura o presiune negativă a vacuumului (-10 mmHg până la -200 mmHg [-1,3 kPa până la -26,6 kPa]). Da 3. Include un recipient de fluid reutilizabil și un filtru hidrofob interschimbabil, care poate fi îndepărtat fără unelte speciale Da 4. Lucrul pompei este silentios, nivelul zgomotului nu mai mare 10 dBa* Da 5.Moduri operationale Intraoperator Postoperator Da 6a. Valoarea de referință a presiunii pentru fiecare mod poate fi setată independent: Intraoperator De la – 200 mm Hg pana la – 50 mm Hg (-26,6 kPa până la -6.6 kPa) 6b. Postoperator De la -100 mmHg până la -10 mmHg (-13,3 kPa până la -1.3 kPa) 7. Incrementul sau decrementul vacuumului se face cu pas minim 10 mm Hg 8. Panoul de comanda Da 9. Butoane de pornire/oprire a pompei de vacuum Da 10.Selectorul de valori de referință pentru nivelurile de vacuum (butoanele sus/ jos) Da 11. Butoanele pentru moduri Da 12.LED- uri care arata ca pompa lucreaza si in care mod Da 13. Alarma onora in caz de lucru gresit ( diferite erori) Da 14. Butonul ce opreste alarma (mute) Da 15. LED indicator de alarme : LED-ul roșu, se aprinde pentru a indica faptul că a apărut o alarmă sau o eroare. Da | Bucată | 1 | 400000 | Cardiologie
993333.36

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________