## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea consumabilelor medicale pentru perfuziologie conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2024 | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8
33100000-1 | 1 | Ac pentru artera mamara interna stinga la virf cu oliva | Ac pentru artera mamara interna stinga la virf cu oliva |  |  |  | Ac pentru artera mamara interna stinga la virf cu oliva. Lungimea30 mm
33100000-1 | 2 | Adaptor cardioplegic de tip Y cu vent pentru adulti si copii | Adaptor cardioplegic de tip Y cu vent pentru adulti si copii |  |  |  | Lungime integrală (cm) - 19,1 Lungime piciorului comun (cm) - 7,6
33100000-1 | 3 | Adaptor cardioplegic pentru cardioplegia selectiva coronara | Adaptor cardioplegic pentru cardioplegia selectiva coronara |  |  |  | Lungime piciorului comun (cm) - 8,9 Lungimea piciorelor separate (cm) -25,4
33100000-1 | 4 | Boneta chirurgicala barbati cardioch | Boneta chirurgicala barbati cardioch |  |  |  | Boneta chirurgicala barbati cardioch Din polipropilen, netransparentă, admisă pentru blocul operator. Bonete chirurgicale de calitate, din vascoza netesuta, permeabile pentru aer, bine tolerate de piele. Structura speciala a bonetelor lasa pielea sa respire si permite o buna reglare a caldurii organismului. Bonetele sunt rezistente la rupere, cu legaturi ranforsate. Ofera un plus de siguranta in zonele sensibile.
33100000-1 | 5 | Bonetă chirurgicală bărbaţi cu banda absorbanta | Bonetă chirurgicală bărbaţi cu banda absorbanta |  |  |  | Bonetă chirurgicală bărbaţi cu banda absorbanta. Din polipropilen, netransparentă, admisă pentru blocul operator. Bandă absorbantă frontală, confort sporit, acoperire totală, legare la spate. Se va exclude boneta pentru vizitatori.
33100000-1 | 6 | Bonetă chirurgicală femei | Bonetă chirurgicală femei |  |  |  | Din polipropilen, netransparentă, admisă pentru blocul operator. Se va exclude boneta pentru vizitatori.
33100000-1 | 7 | Bonete chirurgicale comfort Astro Plus | Bonete chirurgicale comfort Astro Plus |  |  |  | Bonete chirurgicale comfort Astro Plus. Bonete chirurgicale Comfort Astro Plus de unica folosinta cu protecție completă în jurul gâtului. Caracteristici:Bonete chirurgicale de calitate, din vascoza netesuta, permeabile pentru aer, bine tolerate de piele. Structura speciala a bonetelor lasa pielea sa respire si permite o buna reglare a caldurii organismului. Bonetele sunt rezistente la rupere, cu legaturi ranforsate. Ofera un plus de siguranta in zonele sensibile.
33100000-1 | 8 | Borcan pentru aspiratie externa | Borcan pentru aspiratie externa |  |  |  | Volume litri- 2
33100000-1 | 9 | Burete hemostatic | Burete hemostatic |  |  |  | Burete hemostatic, ambalare 10 buc/cutie, dimensiuni 80x50x10xmm. Burete chirurgical utilizat în diferite intervenții chirurgicale, este hemostat, rapid și eficient
33100000-1 | 10 | Pentru adulţi | Pentru adulţi |  |  |  | Cabluri pentru masurarea temperaturii rectale şi esofagiene pentru cardio-monitoare Pentru adulţi Protecţie de impulsul defibrilatorului: Diametrul Pina la 3.8 mm Lungimea 180-250 cm Rezistente la prelucrarea cu antiseptice. Compatibil cu monitor Mindray aPM15
33100000-1 | 11 | Câmp superabsorbant steril getabil dim. minime 55x70 cm (±2 cm) | Câmp superabsorbant steril getabil dim. minime 55x70 cm (±2 cm) |  |  |  | Câmp superabsorbant steril getabil.Dimensiuni 55x70 cm (±5 cm); compus din 3 straturi bine delimitate: 1. strat din viscoză, grosime nu mai mică de 80 g/m2; 2. strat din polietilenă, grosimea stratului – minim 40 mcm; 3. strat adeziv aplicat pe margine, pe toată lungimea, se va exclude lipici cu faţa dublă. Capacitatea de absorbţie nu mai puţin de 3,5 g/dm2; materialul nu va face scame, indicele formării scamelor < 2,0 log10, confirmat de producător. Se va exclude materialul care va face scame (pentru a evita riscul de pătrundere a scamelor în vasele sangvine).
33100000-1 | 12 | Canula antegrada cardioplegica lunga pentru interventii minimal invazive 7 Fr | Canula antegrada cardioplegica lunga pentru interventii minimal invazive 7 Fr |  |  |  | Lungimea canulei – 31-34 cm dimensiunile interne 7 Fr Introducer- da Diametrul intern -7 Fr
33100000-1 | 13 | Canula antegrada cardioplegica lunga pentru interventii minimal invazive 9 FR | Canula antegrada cardioplegica lunga pentru interventii minimal invazive 9 FR |  |  |  | Lungimea canulei – 31- 34 cm, dimensiunile interne 9 Fr Introducer- da Diametrul intern -9 Fr
33100000-1 | 14 | canula antegrada lunga pentru interventii cardiace minim invazive (MICS) | canula antegrada lunga pentru interventii cardiace minim invazive (MICS) |  |  |  | 9 Fr.25buc. 7 Fr -5 buc., lungimea nu mai mica de 31 cm cu ac de insertie.Solicitate conform necesitatilor reale ale institutiei.
33100000-1 | 15 | Canula aortica pentru adulti | Canula aortica pentru adulti |  |  |  | Mărimea internă (Fr) - 24 Introducător - Nu Forma canulelor - Cu vârful curbat, Materialul vârfului - Polivinilclorid, flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire si “materialul varfului - smooth plastic / plastic neted” Cu capac de purjare lenta la capat. Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da Mărimea conectorului integrat (inch) - 3/8.
33100000-1 | 16 | Canula aortica pentru adulti | Canula aortica pentru adulti |  |  |  | Mărimea internă (Fr) - 24 Introducător - Nu Forma canulelor - Dreaptă Materialul vârfului - Polivinilclorid, si “materialul varfului - smooth plastic / plastic neted”, flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire Rezistente la răsucire - Armată Cu capac de purjare lenta la capat. Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da Mărimea conectorului integrat (inch) - 3/8
33100000-1 | 17 | Canula aortica pentru adulti | Canula aortica pentru adulti |  |  |  | Mărimea internă (Fr) - 22 Introducător - Nu Forma canulelor - Cu vârful curbat Materialul vârfului - Polivinilclorid flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire si “materialul varfului - smooth plastic / plastic neted” Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da Mărimea conectorului (inch) - 3/8
33100000-1 | 18 | Canula aortica pentru adulti | Canula aortica pentru adulti |  |  |  | Mărimea internă (Fr) - 22 Introducător - Nu Forma canulelor - Dreaptă Materialul vârfului - Polivinilclorid flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire si “materialul varfului - smooth plastic / plastic neted” Cu capac de purjare lenta la capat. Rezistente la răsucire - Armată Mărimea conectorului (inch) - 3/8
33100000-1 | 19 | Canula aortica pentru adulti | Canula aortica pentru adulti |  |  |  | Mărimea internă (Fr) - 22 Introducător - Da Forma canulelor - Dreaptă alungită Lungimea canulei (nu mai scurta de 30 cm) - Da.Cu capac de purjare lenta la capat. Materialul vârfului - Polivinilclorid,flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire, si “materialul varfului - smooth plastic / plastic neted” Rezistente la răsucire - Armată Mărimea conectorului (inch) - 3/8
33100000-1 | 20 | Canula aortica pentru adulti | Canula aortica pentru adulti |  |  |  | Mărimea internă (Fr) - 20 Introducător - Nu Forma canulelor - Cu vârful curbat Materialul vârfului - Polivinilclorid,flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire, si “materialul varfului - smooth plastic / plastic neted” Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da.cu capac de purjare lenta la capat. Mărimea conectorului (inch) - 3/8
33100000-1 | 21 | Canula aortica pentru adulti | Canula aortica pentru adulti |  |  |  | Mărimea internă (Fr) - 20 Introducător - Nu Forma canulelor - Dreaptă Materialul vârfului - Polivinilclorid flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire, si “materialul varfului - smooth plastic / plastic neted”. Cu capac de purjare lenta la capat. Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da Cu capac de purjare lenta la capat. Mărimea conectorului (inch) - 3/8
33100000-1 | 22 | Canula aortica pentru adulti | Canula aortica pentru adulti |  |  |  | Mărimea internă (Fr) - 20 Introducător - Da Forma canulelor - Dreaptă alungită Materialul vârfului - Polivinilclorid flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire Cu capac de purjare lenta la capat. Rezistente la răsucire - Armată Mărimea conectorului (inch) - 3/8
33100000-1 | 23 | Canula aortica pentru adulti | Canula aortica pentru adulti |  |  |  | Mărimea internă (Fr) - 20 Introducător - Da Forma canulelor - Dreaptă alungită Lungimea canulei (nu mai scurta de 30 cm) - Da Materialul vârfului - Polivinilclorid, si “materialul varfului - smooth plastic / plastic neted”, flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire Cu capac de purjare lenta la capat. Rezistente la răsucire - Armată Mărimea conectorului (inch) - 3/8
33100000-1 | 24 | Canula aortica pentru copii | Canula aortica pentru copii |  |  |  | Mărimea internă (Fr) - 12 Introducător - Da Forma canulelor - Dreaptă Materialul vârfului - Polivinilclorid,flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da,kin-king rezistente Mărimea conectorului integrat (inch) - ¼
33100000-1 | 25 | Canula aortica pentru copii | Canula aortica pentru copii |  |  |  | Mărimea internă (Fr) - 10 Introducător - Da Forma canulelor - Dreaptă Materialul vârfului - Polivinilclorid,flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire . Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da Mărimea conectorului integrat (inch) - ¼
33100000-1 | 26 | Canula aortica pentru copii | Canula aortica pentru copii |  |  |  | Mărimea internă (Fr) - 8 Introducător - Da Forma canulelor - Dreaptă Materialul vârfului - Polivinilclorid . Rezistente la răsucire - Armată,flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire Mărimea conectorului integrat (inch) - ¼
33100000-1 | 27 | Canula arteriala periferica femorala | Canula arteriala periferica femorala |  |  |  | marimea interna (Fr ) - 17-2buc..19-2 buc..21-5 buc Introducător - da Forma canulelor - Dreaptă alungită Materialul vârfului - Polivinilclorid Rezistente la răsucire - Armată Mărimea conectorului (inch) - 3/8 Cu dilatatooare vasculare in kit -3 buc. Solicitate conform necesitatilor realeale institutiei
33100000-1 | 28 | Canula pentru cardioplegia antegradă pentru copii | Canula pentru cardioplegia antegradă pentru copii |  |  |  | Mărimea internă(Fr) - 4 Lungimea canulei nu mai mare (cm) - 6,4
33100000-1 | 29 | Canula pentru cardioplegia retrograda cu umflare manuala penru adulti | Canula pentru cardioplegia retrograda cu umflare manuala penru adulti |  |  |  | marimea interna 14 Fr.. ,introducator - Da
33100000-1 | 30 | Canula venoasa in 2 etape pentru adulti | Canula venoasa in 2 etape pentru adulti |  |  |  | Mărimea internă (Fr) - 36/51 Forma canulei - Dreaptă Lungimea canulei, Cm – 36-40 Introducer – Da Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu marcaje de adâncime - Da Gradient ( diferenta presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 5 Mărimea conectorului incorporat( nu anexat!) (inch) - ½
33100000-1 | 31 | Canula venoasa Bi-Cavala pentru canularea venelor cave cu flux flexibil pentru interventii cardiace minimal invazive (MICS) | Canula venoasa Bi-Cavala pentru canularea venelor cave cu flux flexibil pentru interventii cardiace minimal invazive (MICS) |  |  |  | Diametrul 27 Fr., Lungimea nu mai mica de 75cm. Conectarea este 3/8 si 1/2 cu gauri laterale. Canula cu dublu-stage pentru drenrea venei cave superioare si venei cave inferioare. gaurile destinate pentru vena cava superioara sunt multiple, care cuprinde doar regiunea terminala a canulei, pe un parcurs de pana la 4cm. Canula fiind compatibila cu sistemul VAC-Asist. Solicitate conform necesitatilor reale ale institutiei.
33100000-1 | 32 | Canula venoasa Bi-Cavala RAP pentru canularea venelor cave cu flux flexibil pentru interventii cardiace minimal invazive (MICS) | Canula venoasa Bi-Cavala RAP pentru canularea venelor cave cu flux flexibil pentru interventii cardiace minimal invazive (MICS) |  |  |  | 23/25 Fr.- 10 buc, Lungimea minim 66cm 22/22 Fr - 5buc. Conectarea este 3/8 si 1/2 cu gauri laterale. Canula cu dublu-stage pentru drenrea venei cave superioare si venei cave inferioare. Canula fiind compatibila cu sistemul VAC-Asist. Solicitate conform necesitatilor reale ale institutiei.
33100000-1 | 33 | Canula venoasa bilumen ovale aplatizate pentru adulti | Canula venoasa bilumen ovale aplatizate pentru adulti |  |  |  | Mărimea internă (Fr) - 32-40 Forma canulei - Dreaptă, cu lumen aplatizat Rezistente la răsucire,flexibil - Armată Prevăzute cu marcaje de adâncime - Da Mărimea conectorului incorporat (inch) - ½
33100000-1 | 34 | Canula venoasa bilumen ovale aplatizate pentru adulti | Canula venoasa bilumen ovale aplatizate pentru adulti |  |  |  | Mărimea internă (Fr) - 36-46 Forma canulei - Dreaptă, cu lumen aplatizat Rezistente la răsucire, flexibil cu kinking rezistenta ,si perete subtire - Armată Prevăzute cu marcaje de adâncime - Da Mărimea conectorului incorporat (inch) - ½
33100000-1 | 35 | Canula venoasa bilumen ovale aplatizate pentru adulti | Canula venoasa bilumen ovale aplatizate pentru adulti |  |  |  | Mărimea internă (Fr) - 36-46 Forma canulei - Dreaptă, cu lumen aplatizat Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu marcaje de adâncime - Da Gradient ( diferenta presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 6 Mărimea conectorului incorporat (inch) - ½
33100000-1 | 36 | Canula venoasa bilumen pentru adulti | Canula venoasa bilumen pentru adulti |  |  |  | Mărimea internă (Fr) - 36-51 Forma canulei - Dreaptă Rezistente la răsucire,flexibil - Armată,flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire Prevăzute cu marcaje de adâncime - Da Mărimea conectorului incorporat (inch) - ½
33100000-1 | 37 | Canula venoasa bilumen pentru adulti | Canula venoasa bilumen pentru adulti |  |  |  | Mărimea internă (Fr) - 34-46 Forma canulei - Dreaptă Rezistente la răsucire ,flexibil - Armată Prevăzute cu marcaje de adâncime - Da Mărimea conectorului incorporat (inch) - ½
33100000-1 | 38 | Canula venoasa bilumen pentru adulti | Canula venoasa bilumen pentru adulti |  |  |  | Mărimea internă (Fr) - 34/46 Forma canulei - Dreaptă Lungimea canulei , cm -36-40 Introducer – Da Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu marcaje de adâncime - Da Gradient ( diferenta presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 6 Mărimea conectorului incorporat( nu anexat!) (inch) - ½
33100000-1 | 39 | Canula venoasa bilumen pentru adulti | Canula venoasa bilumen pentru adulti |  |  |  | Mărimea internă (Fr) - 32/40 Forma canulei - Dreaptă Lungimea canulei , cm -36-40 Introducer – Da Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu marcaje de adâncime - Da Gradient ( diferenta presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 6 Mărimea conectorului incorporat( nu anexat!) (inch) - ½
33100000-1 | 40 | Canula venoasa femorala Multi -Stage cu kit percutan | Canula venoasa femorala Multi -Stage cu kit percutan |  |  |  | Marimea 25 Fr - 16buc. Lungimea 60cm. Canula corespunsatoare cu sistemul VAC-Asist Introducător - da, marcat cu indicator de localizare a canulei Forma canulelor - Dreaptă alungită,cu multiple orificii pentru drenare(Multi- Stage). Materialul vârfului - Polivinilclorid Rezistente la răsucire - Armată Mărimea conectorului (inch) - 1/2,3/8
33100000-1 | 41 | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulti | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulti |  |  |  | Mărimea internă (Fr) - 34 Mărimea conectorului (inch) - 3/8 Forma canulelor - Dreaptă Tipul vârfului - Polivinilclorid.cu multiple orificii de intrare (nu mai putin de 3/8) Rezistente la răsucire - Armate, kinking rezistente,elastice,cu perete subtire
33100000-1 | 42 | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulti | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulti |  |  |  | Mărimea internă (Fr) - 30 Mărimea conectorului (inch) - 3/8 Forma canulelor - Dreaptă Tipul vârfului - Polivinilclorid.cu multiple orificii de intrare (nu mai putin de 3/8) Rezistente la răsucire - Armate, kinking rezistente,elastice,cu perete subtire
33100000-1 | 43 | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulti | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulti |  |  |  | Mărimea internă (Fr) - 28 Mărimea conectorului (inch) - 3/8 Forma canulelor - Dreaptă Tipul vârfului - Polivinilclorid.cu multiple orificii de intrare (nu mai putin de 3/8) Rezistente la răsucire - Armate, kinking rezistente,elastice,cu perete subtire
33100000-1 | 44 | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 32 Forma canulelor - Dreaptă | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 32 Forma canulelor - Dreaptă |  |  |  | Mărimea internă (Fr) - 32 Forma canulelor - Dreaptă Tipul vârfului - Polivinilclorid Lungimea canulei cm – 36-40 Rezistente la răsucire - Armate Gradient ( diferenta presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litr /min, mm Hg – nu mai mare de 27 Mărimea conectorului incorporat (inch) - 3/8
33100000-1 | 45 | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 34 Forma canulelor - Dreaptă | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 34 Forma canulelor - Dreaptă |  |  |  | Mărimea internă (Fr) - 34 Forma canulelor - Dreaptă Tipul vârfului - Polivinilclorid Lungimea canulei cm – 36-40 Rezistente la răsucire - Armate Gradient ( diferenta presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litr /min, mm Hg – nu mai mare de 22 Mărimea conectorului incorporat (inch) - 3/8
33100000-1 | 46 | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 36 Forma canulei - dreapta | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 36 Forma canulei - dreapta |  |  |  | Mărimea internă (Fr) - 36 Forma canulei - dreapta Tipul vârfului - polivinilclorid Lungimea canulei cm – 36-40 Rezistente la răsucire - Armate Gradient ( diferenta presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litr /min, mm Hg – nu mai mare de 12 Mărimea conectorului (inch) -3/8
33100000-1 | 47 | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii |  |  |  | Mărimea internă (Fr) - 26 Mărimea conectorului (inch) -3/8 Forma canulelor - dreaptă, Tipul vârfului - Polivinilclorid,cu multiple orificii de intrate (nu mai putin de 8,amplasat in 2 nivele) Rezistente la răsucire - Armate,kinking rezistente,elastice, cu perete subtire
33100000-1 | 48 | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii |  |  |  | Mărimea internă (Fr) - 24 Mărimea conectorului (inch) -1/4 și 3/8 Forma canulelor - dreaptă, Tipul vârfului - Polivinilclorid,cu multiple orificii de intrate (nu mai putin de 8,amplasat in 2 nivele) Rezistente la răsucire - Armate,kinking rezistente,elastice, cu perete subtire
33100000-1 | 49 | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii |  |  |  | Mărimea internă (Fr) - 22 Mărimea conectorului (inch) -1/4 și 3/8 Forma canulelor - dreaptă, Tipul vârfului - Polivinilclorid,cu multiple orificii de intrate (nu mai putin de 8,amplasat in 2 nivele) Rezistente la răsucire - Armate,kinking rezistente,elastice, cu perete subtire
33100000-1 | 50 | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii |  |  |  | Mărimea internă (Fr) - 20 Mărimea conectorului (inch) -1/4 și 3/8 Forma canulelor - dreaptă, Tipul vârfului - Polivinilclorid,cu multiple orificii de intrate (nu mai putin de 8,amplasat in 2 nivele) Rezistente la răsucire - Armate,kinking rezistente,elastice, cu perete subtire
33100000-1 | 51 | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii |  |  |  | Mărimea internă (Fr) - 18 Mărimea conectorului (inch) -1/4 și 3/8 Forma canulelor - dreaptă, Tipul vârfului - Polivinilclorid,cu multiple orificii de intrate (nu mai putin de 8,amplasat in 2 nivele) Rezistente la răsucire - Armate,kinking rezistente,elastice, cu perete subtire
33100000-1 | 52 | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii |  |  |  | Mărimea internă (Fr) - 16 Mărimea conectorului (inch) -1/4 Forma canulelor - dreaptă, Tipul vârfului - Polivinilclorid,cu multiple orificii de intrate (nu mai putin de 8,amplasat in 2 nivele) Rezistente la răsucire - Armate,kinking rezistente,elastice, cu perete subtire
33100000-1 | 53 | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii |  |  |  | Mărimea internă (Fr) - 14 Mărimea conectorului (inch) -1/4 Forma canulelor - dreaptă, Tipul vârfului - Polivinilclorid,cu multiple orificii de intrate (nu mai putin de 8,amplasat in 2 nivele) Rezistente la răsucire - Armate,kinking rezistente,elastice, cu perete subtire
33100000-1 | 54 | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii |  |  |  | Mărimea internă (Fr) - 12 Mărimea conectorului (inch) -1/4 Forma canulelor - dreaptă, Tipul vârfului - Polivinilclorid,cu multiple orificii de intrate (nu mai putin de 8,amplasat in 2 nivele) Rezistente la răsucire - Armate,kinking rezistente,elastice, cu perete subtire
33100000-1 | 55 | Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico”pentru adulti | Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico”pentru adulti |  |  |  | Mărimea internă (Fr) - 31 Forma canulei - Încovoiată Tipul vârfului - Metalic Lungimea canulei , cm – 35,6 cm Rezistente la răsucire - Armate Gradient ( diferenta presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 20 Mărimea conectorului (inch) - 3/8
33100000-1 | 56 | Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico”pentru adulti | Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico”pentru adulti |  |  |  | Mărimea internă (Fr) - 28 Forma canulei - Încovoiată Tipul vârfului - Metalic Lungimea canulei , cm – 35,6 cm Rezistente la răsucire - Armate Gradient ( diferenta presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 25 Mărimea conectorului (inch) - 3/8
33100000-1 | 57 | Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico”pentru adulti | Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico”pentru adulti |  |  |  | Mărimea internă (Fr) - 24 Forma canulei - Încovoiată Tipul vârfului - Metalic Lungimea canulei , cm – 35,6 cm Rezistente la răsucire - Armate Gradient ( diferenta presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 25 Mărimea conectorului (inch) - 3/8
33100000-1 | 58 | Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico”pentru adulti | Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico”pentru adulti |  |  |  | Mărimea internă (Fr) - 22 Forma canulei - Încovoiată Tipul vârfului - Metalic Lungimea canulei , cm – 35,6 cm Rezistente la răsucire - Armate Gradient ( diferenta presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 40 Mărimea conectorului (inch) - 3/8
33100000-1 | 59 | Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico”pentru copii | Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico”pentru copii |  |  |  | Mărimea (Fr) - 20. Mărimea conectorului integrat - ¼. Forma canulei - Încovoiată. Tipul vârfului - Metalic. Rezistente la răsucire - Armate ,flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire
33100000-1 | 60 | Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico”pentru copii | Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico”pentru copii |  |  |  | Mărimea (Fr) - 18. Mărimea conectorului integrat - ¼ . Forma canulei - Încovoiată. Tipul vârfului - Metalic. Rezistente la răsucire - Armate ,flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire
33100000-1 | 61 | Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico”pentru copii | Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico”pentru copii |  |  |  | Mărimea (Fr) - 16. Mărimea conectorului integrat - ¼ . Forma canulei - Încovoiată. Tipul vârfului - Metalic. Rezistente la răsucire - Armate ,flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire
33100000-1 | 62 | Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico”pentru copii | Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico”pentru copii |  |  |  | Mărimea (Fr) - 14. Mărimea conectorului integrat - ¼ . Forma canulei - Încovoiată. Tipul vârfului - Metalic. Rezistente la răsucire - Armate ,flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire
33100000-1 | 63 | Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico”pentru copii | Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico”pentru copii |  |  |  | Mărimea (Fr) - 12. Mărimea conectorului integrat - ¼ . Forma canulei - Încovoiată. Tipul vârfului - Metalic. Rezistente la răsucire - Armate ,flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire
33100000-1 | 64 | Canule aortica pentru adulti | Canule aortica pentru adulti |  |  |  | Mărimea internă (Fr) - 18 Introducător - Da Forma canulelor - Dreaptă alungită Materialul vârfului - Polivinilclorid flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire si “materialul varfului - smooth plastic / plastic neted” Rezistente la răsucire - ArmatăCu capac de purjare lenta la capat. Mărimea conectorului (inch) - 3/8
33100000-1 | 65 | Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 18 Lungimea canulei ,cm 35-36 | Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 18 Lungimea canulei ,cm 35-36 |  |  |  | Mărimea internă (Fr) - 18 Lungimea canulei ,cm 35-36 Introducător - Da Capac protectorul al conectorului – Da Forma canulelor - Dreaptă alungită Materialul vârfului - Polivinilclorid Rezistente la răsucire - Armată Gradient ( diferenta presiunii) la debit pompei arteriale 4 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 70 Mărimea conectorului (inch) - 3/8
33100000-1 | 66 | Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 20 Lungimea canulei ,cm 27,9 cm | Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 20 Lungimea canulei ,cm 27,9 cm |  |  |  | Mărimea internă (Fr) - 20 Lungimea canulei , 27,9 cm Introducător - Nu Capac protectorul al conectorului – Da Forma canulelor - cu varful curbat ( cliuv) Vârful este taiat oblic -Da Unghiul cliuvului grade- 90 Flansa rotunda ce se afla deodata la sfirsitul cliuvului cu 2 urechiuse semilunare pentru sutura- Da Materialul vârfului - Polivinilclorid Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da Gradient ( diferenta presiunii) la debit pompei arteriale 4 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 45 Mărimea conectorului integrat( nu anexat!) (inch) - 3/8
33100000-1 | 67 | Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 20 Lungimea canulei ,cm - 30,5 | Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 20 Lungimea canulei ,cm - 30,5 |  |  |  | Mărimea internă (Fr) - 20 Lungimea canulei ,cm- 30,5 Introducător - Da Capac protectorul al conectorului – Da Forma canulelor - Dreaptă alungită Materialul vârfului - Polivinilclorid Rezistente la răsucire - Armată Gradient ( diferenta presiunii) la debit pompei arteriale 4 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 50 Mărimea conectorului integrat( nu anexat!) (inch) - 3/8
33100000-1 | 68 | Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 22 Lungimea canulei, 27,9 cm | Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 22 Lungimea canulei, 27,9 cm |  |  |  | Mărimea internă (Fr) - 22 Lungimea canulei, 27,9 cm Introducător - Nu Capac protectorul al conectorului – Da Forma canulelor - Cu vârful curbat (cliuv) Unghiul cliuvului grade- 90 Cliuvul este taiat oblic -Da Flansa rotunda ce se afla deodata la sfirsitul cliuvului cu 2 urechiuse semilunare pentru sutura- Da Materialul vârfului - Polivinilclorid Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da Gradient ( diferenta presiunii) la debit pompei arteriale 4,5 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 40 Mărimea conectorului integrat( nu anexat!) (inch) - 3/8
33100000-1 | 69 | Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 22 Lungimea canulei, 30,5 cm | Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 22 Lungimea canulei, 30,5 cm |  |  |  | Mărimea internă (Fr) - 22 Lungimea canulei, 30,5 cm Introducător - da Capac protectorul al conectorului – Da Forma canulei - dreapta alungita Materialul vârfului - Polivinilclorid Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da Gradient ( diferenta presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 55 Mărimea conectorului integrat( nu anexat!) (inch) - 3/8
33100000-1 | 70 | Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 24 Lungimea canulei, 27,9 cm | Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 24 Lungimea canulei, 27,9 cm |  |  |  | Mărimea internă (Fr) - 24 Lungimea canulei, . – 27,9 cm Introducător - Nu Capac protectorul al conectorului – Da Forma canulei - Cu vârful curbat ( cliuv) Unghiul cliuvului , grade - 90 Cliuvul este taiat oblic -Da Flansa rotunda ce se afla deodata la sfirsitul cliuvului cu 2 urechiuse semilunare pentru sutura- Da Materialul vârfului - Polivinilclorid Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da Gradient ( diferenta presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 40 Mărimea conectorului integrat( nu anexat!) (inch) - 3/8
33100000-1 | 71 | Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 24 Lungimea canulei, 30,5 cm | Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 24 Lungimea canulei, 30,5 cm |  |  |  | Mărimea internă (Fr) - 24 Lungimea canulei, 30,5 cm Introducător - Da Capac protectorul al conectorului – Da Forma canulei - dreapta alungita Materialul vârfului - Polivinilclorid Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu marcaj pentru aprecierea adancimei introducerii - Da Gradient ( diferenta presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 30 Mărimea conectorului integrat( nu anexat!) (inch) - 3/8
33100000-1 | 72 | Canule aortica pentru copii | Canule aortica pentru copii |  |  |  | Mărimea internă (Fr) - 16 Introducător - Da Forma canulelor - Dreaptă Materialul vârfului - Polivinilclorid flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da Mărimea conectorului integrat (inch) - ¼
33100000-1 | 73 | Canule aortica pentru copii | Canule aortica pentru copii |  |  |  | Mărimea internă (Fr) - 14 Introducător - Da Forma canulelor - Dreaptă Materialul vârfului - Polivinilclorid,flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da Mărimea conectorului integrat (inch) - ¼
33100000-1 | 74 | Canule pentru arteriotomie marimea 2mm | Canule pentru arteriotomie marimea 2mm |  |  |  | Canule pentru arteriotomie marimea 2mm
33100000-1 | 75 | Canule pentru arteriotomie Marimea 3mm | Canule pentru arteriotomie Marimea 3mm |  |  |  | Canule pentru arteriotomie Marimea 3mm
33100000-1 | 76 | Canule pentru cardioplegia antegradă pentru copii si adulti | Canule pentru cardioplegia antegradă pentru copii si adulti |  |  |  | Mărimea internă(Fr) - 4
33100000-1 | 77 | Canule pentru cardioplegia antegradă pentru copii si adulti | Canule pentru cardioplegia antegradă pentru copii si adulti |  |  |  | Mărimea internă(Fr) - 7
33100000-1 | 78 | Canule pentru cardioplegia antegradă pentru copii si adulti | Canule pentru cardioplegia antegradă pentru copii si adulti |  |  |  | Mărimea internă(Fr) - 9
33100000-1 | 79 | Canule pentru cardioplegie antegradă cu vent pentru adulti | Canule pentru cardioplegie antegradă cu vent pentru adulti |  |  |  | Mărimea internă(Fr) - 9
33100000-1 | 80 | Canule pentru cardioplegie antegradă cu vent pentru adulti | Canule pentru cardioplegie antegradă cu vent pentru adulti |  |  |  | Canule pentru cardioplegie antegradă cu vent pentru adulti. Mărimea internă(Fr) - 7
33100000-1 | 81 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti |  |  |  | Mărimea internă (mm) - 3 Dreaptă cu unghiul 90 - „female”(feminin) Tipul conectorului- Luerlock Material al vârfului - Polivinilclorid, forma varfului conica. Material al tubului - Stainlesssteel
33100000-1 | 82 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti |  |  |  | Mărimea internă (mm) - 3,5 Dreaptă cu unghiul 90 - „female”(feminin) Tipul conectorului- Luerlock Material al vârfului - Polivinilclorid, forma varfului conica. Material al tubului - Stainlesssteel
33100000-1 | 83 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti |  |  |  | Mărimea internă (mm) - 4 Stingă cu unghiul 45 - „female”(feminin) Tipul conectorului - Luerloock Dreaptă cu unghiul 90 - „female”(feminin) Tipul conectorului- Luerlock Material al vârfului - Polivinilclorid, forma varfului conica. Material al tubului - Stainlesssteel
33100000-1 | 84 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti . Mărimea internă (mm) - 3 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti . Mărimea internă (mm) - 3 |  |  |  | Dreaptă cu unghiul 90 - „female”(feminin) Tipul conectorului- Luerlock Material al vârfului - Polivinilclorid Material al tubului - Stainless steel .Mărimea internă (mm) - 3
33100000-1 | 85 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti Mărimea internă (mm) - 3 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti Mărimea internă (mm) - 3 |  |  |  | Stingă cu unghiul 45 - „female”(feminin) Tipul conectorului - Luer loock Mărimea (mm) - 3
33100000-1 | 86 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti Mărimea internă (mm) - 3,3 - 3,5 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti Mărimea internă (mm) - 3,3 - 3,5 |  |  |  | Stingă cu unghiul 45¢ - „female”(feminin) Tipul conectorului - Luer loock Mărimea (mm) - 3,3- 3,5
33100000-1 | 87 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti. Mărimea internă (mm) - 3,3 -3,5 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti. Mărimea internă (mm) - 3,3 -3,5 |  |  |  | Dreaptă cu unghiul 90¢ - „female”(feminin) Tipul conectorului- Luerlock Material al vârfului - Polivinilclorid Material al tubului - Stainless steel Mărimea internă (mm) - 3,3 -3,5
33100000-1 | 88 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti. Mărimea internă (mm) - 4 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti. Mărimea internă (mm) - 4 |  |  |  | Stingă cu unghiul 45 - „female”(feminin) Tipul conectorului - Luer loock Mărimea (mm) - 4
33100000-1 | 89 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti. Mărimea internă (mm) - 4 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti. Mărimea internă (mm) - 4 |  |  |  | Dreaptă cu unghiul 90 - „female”(feminin) Tipul conectorului- Luerlock Material al vârfului - Polivinilclorid Material al tubului - Stainless steel
33100000-1 | 90 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti. Mărimea internă (mm) - 5 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti. Mărimea internă (mm) - 5 |  |  |  | Stingă cu unghiul 45 - „female”(feminin) Tipul conectorului - Luer loock Mărimea (mm) - 5
33100000-1 | 91 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti. Mărimea internă (mm) - 5 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti. Mărimea internă (mm) - 5 |  |  |  | Dreaptă cu unghiul 90 - „female”(feminin) Tipul conectorului- Luerlock Material al vârfului - Polivinilclorid Material al tubului - Stainless steel
33100000-1 | 92 | Cardiac aspirator (sump) | Cardiac aspirator (sump) |  |  |  | Mărimea, (Fr) - 18
33100000-1 | 93 | Ceară sterilă pentru stern | Ceară sterilă pentru stern |  |  |  | Ceară sterilă pentru stern greutatea2,5gr
33100000-1 | 94 | Clipatoare pentru clipsele, echivalent Tip „Ethicon | Clipatoare pentru clipsele, echivalent Tip „Ethicon |  |  |  | Clipatoare pentru clipsele, echivalent Tip „Ethicon.Pentru clipsele LT 100 Mîner culoare Albastru Lungimea 180
33100000-1 | 95 | Clipse, „Ethicon” LT 100 | Clipse, „Ethicon” LT 100 |  |  |  | În bloc cîte 6 clipse.LT 100
33100000-1 | 96 | Clipse, „Ethicon” LT 200 | Clipse, „Ethicon” LT 200 |  |  |  | În bloc cîte 6 clipse.LT 200
33100000-1 | 97 | Colectoare de vacuum pentru aspiratorul "FazziniF-30 (consumabil) | Colectoare de vacuum pentru aspiratorul "FazziniF-30 (consumabil) |  |  |  | Colectoare de vacuum pentru aspiratorul "FazziniF-30 (consumabil) Capacitate: 2000 ml Material: Plastic transparent Cu marcaj: obligator Reutilizabil: obligator Cu capac detaşabil: obligator Cu posibilitate de resterilizare - obligator
33100000-1 | 98 | Conector de aspiratie sub unghi cu virful conic | Conector de aspiratie sub unghi cu virful conic |  |  |  | Conector de aspiratie sub unghi cu virful conic.Diametrul exterior 6 mm Nr ochilor 4
33100000-1 | 99 | Consumabile pentru masurarea concentratiei heparinei in sange | Consumabile pentru masurarea concentratiei heparinei in sange |  |  |  | Compatibile cu aparat HMS plus
33100000-1 | 100 | Consumabile pentru masurarea parametrilor saturatiei venoase temperaturii si hematocritei | Consumabile pentru masurarea parametrilor saturatiei venoase temperaturii si hematocritei |  |  |  | Venos –Da Diametr (inch)- 1/2 Compatibile pentru aparatul de CEC Stockert SIII - Da
33100000-1 | 101 | Consumabile pentru masurarea permanenta presiunii de masina si cardioplegiei | Consumabile pentru masurarea permanenta presiunii de masina si cardioplegiei |  |  |  | compatibile cu masina de circulatie extracorporala Stochert SIII
33100000-1 | 102 | Consumabile pentru masurarea sensibilitatii la heparina | Consumabile pentru masurarea sensibilitatii la heparina |  |  |  | Compatibile cu aparat HMS plus
33100000-1 | 103 | Consumabile pentru masurarea Timpului Activat de Coagulare | Consumabile pentru masurarea Timpului Activat de Coagulare |  |  |  | Compatibile cu aparat HMS plus
33100000-1 | 104 | Electrozi miocardiali pentru stimulare temporară Cu 2 ace | Electrozi miocardiali pentru stimulare temporară Cu 2 ace |  |  |  | Electrozi miocardiali pentru stimulare temporară cu 2 ace. 2/0. Lungimea (cm ) 80-150 cm; Forma acului miocardial 3/8. Forma acului penetrant drept
33100000-1 | 105 | Film- peliculă adezivă pentru cîmp operator sterilă | Film- peliculă adezivă pentru cîmp operator sterilă |  |  |  | Film- peliculă adezivă pentru cîmp operator sterilă. Îmbibate cu antiseptic pe bază de iod, 10 cm x 200 mm, cutie a cite 10 bucati
33100000-1 | 106 | Fogarty clamp atraumatic CSOFT6 | Fogarty clamp atraumatic CSOFT6 |  |  |  | Fogarty clamp atraumatic CSOFT6
33100000-1 | 107 | Hemoconcentrator pentru adulti cu set de tubulatura | Hemoconcentrator pentru adulti cu set de tubulatura |  |  |  | “Priming” volum (ml) - Nu mai mare de 70 Suprafața membranei(m2) - 9-1.1 care nu necesită spălare preventivă (fără glicerină) - Da Tipul porturilor de sânge (inch) - Luer lock
33100000-1 | 108 | Hemoconcentrator pentru copii cu set de tubulatura | Hemoconcentrator pentru copii cu set de tubulatura |  |  |  | “Priming” volum (ml) - Nu mai mare de 34 Suprafața membranei(m2) - De la 0,25 până 0,5 care nu necesită spălare preventivă (fără glicerină) - Da Tipul porturilor de sânge - Luerlock
33100000-1 | 109 | Linie de extensie pentru sisteme de perfuzie quadro | Linie de extensie pentru sisteme de perfuzie quadro |  |  |  | Adulti, Conectorul menține o extensie flexibilă cu patru seturi IV suplimentare, conectate la linia IV primară, Compatibil Luer-Slip și Luer-Lock, Clemă glisantă nedemontabilă, Conector rotativ Spin-Lock, Rezistent la înaltă presiune, Supapă de reținere, Nu este fabricat cu DEHP, Nu este fabricat cu latex/cauciuc natural
33100000-1 | 110 | Linie de extensie pentru sisteme de perfuzie trio | Linie de extensie pentru sisteme de perfuzie trio |  |  |  | Adulti, Conectorul menține o extensie flexibilă cu trei seturi IV suplimentare, conectate la linia IV primară, Compatibil Luer-Slip și Luer-Lock, Clemă glisantă nedemontabilă, Conector rotativ Spin-Lock, Rezistent la înaltă presiune, Supapă de reținere, Nu este fabricat cu DEHP, Nu este fabricat cu latex/cauciuc natural
33100000-1 | 111 | Mansete de perfuzie sub presiune | Mansete de perfuzie sub presiune |  |  |  | Mansete infuzii: 500 ml, din bumbac rezistent Cu cheotoare pentri agatarea pe stativul de perfuzii Lavabila la temperatura: 60° C Manometru: Ø 49 mm, 0~300 mm Hg Valva de siguranta incorporata Supapa de aer: material, reglaj fin Para presiune: Latex Free
33100000-1 | 112 | Mănuși din cauciuc deproteinizat Nr 6,5 | Mănuși din cauciuc deproteinizat Nr 6,5 |  |  |  | Mănuși din cauciuc deproteinizat Nr 6,5.• Mănuşi sterile, nepudrate, din cauciuc deproteinizat, cu potential alergen scăzut (proteine extractibile nu mai mult de 50mcg/g), rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; • apirogenice, rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, • grosimea la degete - nu mai putin de 0,27 mm; • acoperit pe interior cu biogel pentru protectie dublă și rezistența la rupere, AQL – nu mai mare de 0,65 (AQL – standard de protecție a personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme și lichide, substanțe chimice – conform standardului EN 374-2:2014)).
33100000-1 | 113 | Mănuși din cauciuc deproteinizat Nr 7 | Mănuși din cauciuc deproteinizat Nr 7 |  |  |  | Mănuși din cauciuc deproteinizat Nr 7• Mănuşi sterile, nepudrate, din cauciuc deproteinizat, cu potential alergen scăzut (proteine extractibile nu mai mult de 50mcg/g), rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; • apirogenice, rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, • grosimea la degete - nu mai putin de 0,27 mm; • acoperit pe interior cu biogel pentru protectie dublă și rezistența la rupere, AQL – nu mai mare de 0,65 (AQL – standard de protecție a personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme și lichide, substanțe chimice – conform standardului EN 374-2:2014)).
33100000-1 | 114 | Mănuși din cauciuc deproteinizat Nr 7,5 | Mănuși din cauciuc deproteinizat Nr 7,5 |  |  |  | Mănuși din cauciuc deproteinizat Nr 7,5• Mănuşi sterile, nepudrate, din cauciuc deproteinizat, cu potential alergen scăzut (proteine extractibile nu mai mult de 50mcg/g), rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; • apirogenice, rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, • grosimea la degete - nu mai putin de 0,27 mm; • acoperit pe interior cu biogel pentru protectie dublă și rezistența la rupere, AQL – nu mai mare de 0,65 (AQL – standard de protecție a personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme și lichide, substanțe chimice – conform standardului EN 374-2:2014)).
33100000-1 | 115 | Mănuși din cauciuc deproteinizat Nr 8 | Mănuși din cauciuc deproteinizat Nr 8 |  |  |  | Mănuși din cauciuc deproteinizat Nr 8.• Mănuşi sterile, nepudrate, din cauciuc deproteinizat, cu potential alergen scăzut (proteine extractibile nu mai mult de 50mcg/g), rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; • apirogenice, rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, • grosimea la degete - nu mai putin de 0,27 mm; • acoperit pe interior cu biogel pentru protectie dublă și rezistența la rupere, AQL – nu mai mare de 0,65 (AQL – standard de protecție a personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme și lichide, substanțe chimice – conform standardului EN 374-2:2014)).
33100000-1 | 116 | Masca apnee nazala marimea L | Masca apnee nazala marimea L |  |  |  | Prevăzută cu conector pentru aport suplimentar de oxigen. - Ham cu fixare în patru puncte ajustabil cu sistem Velcro. - Sistem de fixare cu două cleme rapide pentru o utilizare usoară și sigură. - Perniță ușoară din silcon turnat pentru utilizare indelungată cu confort sporit. - Conectare tub cu pivotare 360° pentru poziționare optimă și mobilitate maximă. - Pad pentru frunte disponibil in 3 dimensiuni. - Realizată din material transparent care permite o bună vedere a gurii și a zonei nazale. - Volumul mic al interiorului duce la reducerea cantității de CO2 expirat rămas în mască. Materiale utilizate: Rama de mască: policarbonat (PC) Pad de frunte: silicon Ham: Nylon + Spandex Perne: silicon -NU conține latex, PVC sau ftalați
33100000-1 | 117 | Masca apnee nazala marimea M | Masca apnee nazala marimea M |  |  |  | Prevăzută cu conector pentru aport suplimentar de oxigen. - Ham cu fixare în patru puncte ajustabil cu sistem Velcro. - Sistem de fixare cu două cleme rapide pentru o utilizare usoară și sigură. - Perniță ușoară din silcon turnat pentru utilizare indelungată cu confort sporit. - Conectare tub cu pivotare 360° pentru poziționare optimă și mobilitate maximă. - Pad pentru frunte disponibil in 3 dimensiuni. - Realizată din material transparent care permite o bună vedere a gurii și a zonei nazale. - Volumul mic al interiorului duce la reducerea cantității de CO2 expirat rămas în mască. Materiale utilizate: Rama de mască: policarbonat (PC) Pad de frunte: silicon Ham: Nylon + Spandex Perne: silicon -NU conține latex, PVC sau ftalați
33100000-1 | 118 | Mască chirurgicală anti ceaţă cu bandă protectoare adaugatoare | Mască chirurgicală anti ceaţă cu bandă protectoare adaugatoare |  |  |  | Mască chirurgicală anti ceaţă cu bandă protectoare adaugatoare Hipoalergenă, trei straturi: extern, antibacterial, intern. Polipropilen, cu legători la spate, bandă neagră și suprafață internă specială pentru a evita formarea condensatului și reflecției în ochelari.
33100000-1 | 119 | Mască chirurgicală standard | Mască chirurgicală standard |  |  |  | Mască chirurgicală standard. Hipoalergenă, trei straturi: extern, antibacterial, intern. Polipropilen, cu legători la spate.
33100000-1 | 120 | Minisucker | Minisucker |  |  |  | Dimensiuni interne 9 fr ( 3mm ) cu oliva de 11 Fr (3,7 mm) cu silicon la capat
33100000-1 | 121 | Oxigenator pentru adulti < 80 kg | Oxigenator pentru adulti < 80 kg |  |  |  | Oxigenator pentru adulti < 80 kg cu membrană în set cu: - rezervor venos rigid - filtru arterial anexat sau incorporat in oxigenator cu set de tubulatură pentru circulație extracorporală cu setul de linii pentru cardioplegia prin pompa cu solutie cardioplegica Custodiol, (vezi desene anexate 1-2),cu elasticitatea polivinilcloridului al tubulaturii normala, ce permite utilizarea ei fara segment de silicon in pompele secundare: cardioplegiei, bottomului ,si ventului stang . set de tubulatură pentru circulație extracorporală inclusiv setul de linii pentru cardioplegie cu Custodiol), (vezi desene anexate 1-2) - +2 holdere pentru tip de oxigenator în lotul dat - +2 holdere pentru tip de filtru arterial anexat ( nu e nevoie daca incorporat in oxigenator)în lotul dat. Debit volum maxim (l / min.) - Nu mai mic de 6,0 Vizibilitatea sângelui - Da Volumul static al„priming”-ului oxigenatorului(ml) - Până la 280 Volumul static al„priming”-ului filtrului arterial anexat (ml) - Până 100 Volum static al priming-ului oxigenatorului cu filtrul incorporat nu mai mare de (ml)- 351 Transfer de oxigen (ml /min) la debitul maxim a pompei arteriale (6,0 l / m) - Nu mai mic de 300 Intrare în rezervor venos (inch) - ½ cu conector optional 3/8 Prelucrare membranelor cu biopolimer - Da Setul tubulaturii conform desenului 1-2 anexat. Mostre setului se vor prezenta la solicitare conform desenelor 1-2 pentru testarea CLINICA , pentru aprecierea calitatii tubulaturii si elasticitatii polivinilcloridului. Elasticitatea normala a polivinilcloridului din care este facut tubulatura de CEC, ce permite utilizarea ei in pompele secundare a masinei de CEC Stockert S5 ( ventului stang , bottomului, pompei cardioplegice) fara segmente de siilicon incorporate in polivinilclorid , fara pericol de blocarea pompelor, in timpul utilizarii tubulaturii!
33100000-1 | 122 | Oxigenator pentru adulti >80 kg | Oxigenator pentru adulti >80 kg |  |  |  | Oxigenator pentru adulti >80 kg cu membrană în set cu: - rezervor venos rigid - filtru arterial anexat sau incorporat in oxigenator - set de tubulatură pentru circulație extracorporală cu setul de linii pentru cardioplegia prin pompa cu solutie cardioplegica Custodiol, (vezi desene anexate 1-2),cu elasticitatea polivinilcloridului tubulaturii normala, ce permite utilizarea ei fara segment de silicon in pompele secundare: cardioplegiei, bottomului ,si ventului stang . Debit volum maxim (l / min.) - Nu mai mic de 7,0 Vizibilitatea sângelui - Da Volumul static al “priming”-ului oxigenatorului (ml) - Până la 280 Volumul static al priming”-lui filtrului arterial anexat( ml) - pana 160 Volum static al priming-ului oxigenatorului cu filtrul incorporat nu mai mare de (ml)- 351 Transfer de oxigen (ml /min) la debitul pompei arteriale 8,0 l / min. - Nu mai mic de 400 Suprafața schimbului de gaze (m2) - Nu mai mică 2,5 Eficiența schimbului căldurii (7,0 l/min.) - Nu mai mic de 0,4 Intrare în rezervor venos(inch) - ½ Prelucrare membranelor cu heparina sau cu biopolimer - Da Setul de tubulatura pentru circulatie extracorporala conform desenului 1-2 . Se solicit elasticitatea normala a polivinilcloridului din care este facut tubulatur, permite utilizarea ei in pompele secundare a masinei de CEC Stockert S5 ( ventului stang , bottomului, pompei cardioplegice) fara segmente de siilicon incorporate in polivinilclorid , fara pericol de blocarea pompelor, in timpul utilizarii tubulaturii! In timpul evaluarii licitatiei, initial, firmele ofertanti sunt datoare se prezinte setul solicitat conform desenelor 1-2 pentru testarea CLINICA , pentru aprecierea calitatii tubulaturii si elasticitatii polivinilcloridului!!! - +2 holdere pentru tip de oxigenator în lotul dat - +2 holdere pentru tip de filtru arterial anexat( nu e nevoie daca incorporat in oxigenator) în lotul dat
33100000-1 | 123 | Oxigenator pentru adulti cu membrană | Oxigenator pentru adulti cu membrană |  |  |  | Oxigenator pentru adulti cu membrană în set cu: - rezervor venos rigid - set de tubulatură pentru circulație extracorporală cu filtrul arterial incorporat in oxigenator inclusiv cu setul de linii pentru cardioplegia cu sânge prin pompa („Calafiore”), (vezi desene anexate 1-4)) - +2 holdere pentru tip de oxigenator în lotul dat Debit volum maxim (l / min.) - Pina la 8,0 Vizibilitatea sângelui - Da Volumul static al “priming”-ului oxigenatorului (ml) - Până la 270 Transfer de oxigen (ml /min) la debitul maxim a pompei arteriale (8,0 l / min.) - Nu mai mic de 400 Suprafața schimbului de gaze (m2) - Nu mai mică 2,5 Eficiența schimbului căldurii (7,0 l/min.) - Nu mai mic de 0,4 Intrare în rezervor venos(inch) - ½ Prelucrare membranelor cu biopolimer - Da
33100000-1 | 124 | Oxigenator pentru adulti cu membrană | Oxigenator pentru adulti cu membrană |  |  |  | Oxigenator pentru adulti cu membrană în set cu: - rezervor venos rigid - set de tubulatură pentru circulație extracorporală cu filtrul arterial incorporat sau anexat in oxigenator inclusiv cu setul de linii pentru cardioplegia cu sânge prin pompa („Calafiore”), (vezi desene anexate 1-4)) - +2 holdere pentru tip de oxigenator în lotul dat Debit volum maxim (l / min.) - Pina la 8,0 Vizibilitatea sângelui - Da Volumul static al “priming”-ului oxigenatorului (ml) - Până la 280 ml. Volumul static al priming -ului al filtrului anexat nu mai mare de 160 ml. Transfer de oxigen (ml /min) la debitul maxim a pompei arteriale (8,0 l / min.) - Nu mai mic de 400 Suprafața schimbului de gaze (m2) - Nu mai mică 2,5 Eficiența schimbului căldurii (7,0 l/min.) - Nu mai mic de 0,4 Intrare în rezervor venos(inch) - ½ Prelucrare membranelor cu biopolimer - Da
33100000-1 | 125 | Oxigenator pentru adulti si copii cu greutatea <60 kg cu membrană | Oxigenator pentru adulti si copii cu greutatea <60 kg cu membrană |  |  |  | Oxigenator pentru adulti si copii cu greutatea <60 kg cu membrană în set cu: - rezervor venos rigid - filtru arterial incorporat in oxigenator - set de tubulatură pentru circulație extracorporală inclusiv setul de linii pentru cardioplegie cu sânge prin pompa („Calafiore”), (vezi desene anexate 5-8) - +2 holdere pentru tip de oxigenator în lotul dat Debit volum maxim (l / min.) - Nu mai mic de 5,0 Vizibilitatea sângelui - Da Volumul static al„priming”-ului oxigenatorului(ml) - Până la 190 Volumul static al„priming”-ului filtrului arterial anexat (ml) - Până 170 Transfer de oxigen (ml /min) la debitul maxim a pompei arteriale (5,0 l / m) - Nu mai mic de 260Suprafața schimbului de gaze (m2) - Nu mai mică 2,5 Intrare în rezervor venos (inch) - ½ cu conector optional 3/8 Prelucrare membranelor cu biopolimer - Da
33100000-1 | 126 | Oxigenator pentru copii < 16 kg cu membrană | Oxigenator pentru copii < 16 kg cu membrană |  |  |  | Oxigenator pentru copii < 16 kg cu membrană în set cu: - rezervor venos - filtru arterial incorporat in oxigenator - set de tubulatură pentru circulație extracorporală (vezi desene anexate 14-16) - +2 holdere pentru tip de oxigenator în lotul dat Debit volum maxim (l / min.) - Pina la 2,0 Vizibilitatea sângelui - Da Volumul static al“priming”-ului oxigenatorului (ml) - Până la 50 Transfer de oxigen (ml /min) la debitul pompei arteriale (2,0 l / m) - Nu mai mic de 100 Suprafața schimbului de gaze (m2) - Nu mai mic de 0,5 Eficiența schimbului căldurii (1,5 l/min) - Nu mai mic de 0,6 Intrare în rezervor venos (inch) - ¼ Nivelul minimal oerational in rezevorul venos 3o ml Prelucrare membranelor cu biopolimer - Da
33100000-1 | 127 | Oxigenator pentru copii < 30kg cu membrană | Oxigenator pentru copii < 30kg cu membrană |  |  |  | Oxigenator pentru copii cu greutatea <30 kg cu membrană în set cu: - rezervor venos rigid - filtru arterial incorporat in oxigenator - set de tubulatură pentru circulație extracorporală inclusiv setul de linii pentru cardioplegie cu sânge prin pompa („Calafiore”), (vezi desene anexate 9-13) - +2 holdere pentru tip de oxigenator în lotul dat Debit volum maxim (l / min.) - Nu mai mic de 3,0 Vizibilitatea sângelui - Da Volumul static al„priming”-ului oxigenatorului(ml) - Până la 150 Transfer de oxigen (ml /min) la debitul maxim a pompei arteriale (3,0 l / m) - Nu mai mic de 260 Suprafața schimbului de gaze (m2) - Nu mai mică 1,5 Intrare în rezervor venos (inch) - ⅜ cu conector optional ¼ Prelucrare membranelor cu biopolimer - Da
33100000-1 | 128 | Oxigenator pentru copii cu greutatea < 6 kg cu membrană | Oxigenator pentru copii cu greutatea < 6 kg cu membrană |  |  |  | Oxigenator pentru copii cu greutatea < 6 kg cu membrană în set cu: - rezervor venos - filtru arterial incorporat in oxigenator siset de tubulatură pentru circulație extracorporală (vezi desene anexate 16-19) - +2 holdere pentru tip de oxigenator în lotul dat Debit volum maxim (l / min.) - Nu mai mic 1,5 Vizibilitatea sângelui - Da Volumul static al“priming”-ului oxigenatorului (ml) - Până la 50 Transfer de oxigen (ml /min) la debitul maxim a pompei arteriale (0,8 l / m) - Nu mai mic de 100 Suprafața schimbului de gaze (m2) - Nu mai mic de 0,5 Eficiența schimbului căldurii (0,8 l/min) - Nu mai mic de 0,6 Intrare în rezervor venos (inch) - ¼ 6 intrări în cardiotom - 3/16-¼ Prelucrare membranelor cu biopolimer - Da
33100000-1 | 129 | Pară pentru irigare.Pentru operații | Pară pentru irigare.Pentru operații |  |  |  | Pară pentru irigare. Pentru operații.Capăt moale, volum 200 – 350 ml
33100000-1 | 130 | Perforator pentru aortă destinat chirurgiei coronariene pentru a de cupa o rondelă de aortă ascendentă realizînd conturi precise (punch) Diametrul 4,0 mm | Perforator pentru aortă destinat chirurgiei coronariene pentru a de cupa o rondelă de aortă ascendentă realizînd conturi precise (punch) Diametrul 4,0 mm |  |  |  | Perforator pentru aortă destinat chirurgiei coronariene pentru a de cupa o rondelă de aortă ascendentă realizînd conturi precise (punch) Diametrul 4,0 mm
33100000-1 | 131 | Perforator pentru aortă destinat chirurgiei coronariene pentru a de cupa o rondelă de aortă ascendentă realizînd conturi precise (punch) Diametrul 4,4 mm | Perforator pentru aortă destinat chirurgiei coronariene pentru a de cupa o rondelă de aortă ascendentă realizînd conturi precise (punch) Diametrul 4,4 mm |  |  |  | Perforator pentru aortă destinat chirurgiei coronariene pentru a de cupa o rondelă de aortă ascendentă realizînd conturi precise (punch) Diametrul 4,4 mm
33100000-1 | 132 | Perii burete pentru prelucrarea mîinilor preoperator | Perii burete pentru prelucrarea mîinilor preoperator |  |  |  | Perie de unică folosință, prevăzut cu burete chirurgical aplicat impregnat cu 20 ml de diclugonat de clorhexidină 4%. Recomandat pentru personal chirurgical în obținerea autisepsiei pentru prevenirea infecției. Perie de plastic cu rol de curățare fină fără a leza tegumentele și burete fin impregnat cu 20 ml de diclugonat de clorhedină cu rol de lavaj și dezinfecție. Imbibate cu betadina. Lăţimea 5-6 cm; Lungimea 8-9 cm
33100000-1 | 133 | Plasturi sterili autoadezivi Cosmopor E 10 cm/ 8 cm | Plasturi sterili autoadezivi Cosmopor E 10 cm/ 8 cm |  |  |  | Plasture steril ambalat individual, autoadeziv, pe suport de material netesut, cu corp absorbant. Corpul absorbant are o capacitate mare de absorbtie, oferind in acelasi timp protectia mecanica a plagii Materialul exterior, impregnat hidrofob este permeabil pentru aer si vapori de apa Adeziv hipoalergen pe baza de poliacrilat, delicat fata de piele.10 cm/ 8 cm
33100000-1 | 134 | Plasturi sterili autoadezivi Cosmopor E 25 cm/10 cm | Plasturi sterili autoadezivi Cosmopor E 25 cm/10 cm |  |  |  | Plasture steril ambalat individual, autoadeziv, pe suport de material netesut, cu corp absorbant Corpul absorbant are o capacitate mare de absorbtie, oferind in acelasi timp protectia mecanica a plagii Materialul exterior, impregnat hidrofob este permeabil pentru aer si vapori de apa.Adeziv hipoalergen pe baza de poliacrilat, delicat fata de piele.25 cm/10 cm
33100000-1 | 135 | Sac pentru perfuzat | Sac pentru perfuzat |  |  |  | Volume, ml 2000 Steril- Da Conector -female luer
33100000-1 | 136 | Sensor pentru masurarea saturatiei de oxigen la deget. Pentru adulţi >30 kg | Sensor pentru masurarea saturatiei de oxigen la deget. Pentru adulţi >30 kg |  |  |  | Sensor pentru masurarea saturatiei de oxigen la deget. Pentru adulţi >30 kg Fără latex Cu pelicula adeziva Să nu fie din materiale cu proprietăţi poroase.
33100000-1 | 137 | Senzor pentru nivel | Senzor pentru nivel |  |  |  | Compatibile pentru aparatul de CEC Stochert S5 - Da
33100000-1 | 138 | Set cardiovascular adulţi steril jetabil | Set cardiovascular adulţi steril jetabil |  |  |  | Set cardiovascular adulţi steril jetabil. Componență inclusă în set: 1) 1 buc.: câmp Mayo pentru masa de operaţie, ranforsat, dimensiuni 80x145cm (±5 cm), 3 straturi: 2 straturi în zona absorbantă 65x85 cm (±5 cm), din viscoză minim 40g/m2 și polietilenă minim 50mcm grosime; plus un strat de polietilenă pe toată suprafața de minim 60mcm grosime. Capacitate de absorbție în zona critică minim 2 g/m2 (se va exclude Mayo cu zonă hidrofobă). Pictogramă pentru ghidare. 2) 4 buc.: Ştergare pentru mâini, 20x25 cm (±5 cm), din celuloză, absorbante, fără scame, se exclude poliesterul sau SMS. 3) 1 buc.: câmp de masă instrumentar - 150x190cm (+/-5cm), zona absorbantă – minim 190x75cm, 2 straturi: strat absorbant din viscoză minim 20g/m2; strat impermeabil din polietilenă minim 55mcm grosime. 4) 1 buc.: Sac pentru defibrilator, 30x40 cm (±5 cm), transparent, cu lipici, detaşabil. 5) 1 buc.: Mânecă impermeabilă – lungime 50 cm (±5 cm), compusă din 2 straturi: strat impermeabil 100% pe exterior; strat absorbant pe interior, rezistentă la rupere și împunsături; Mâneca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi şi lichide, se va exclude mâneca cusută cu acul sau mânecă de polipropilen hidrofob. 6) 4 perechi: Mănuşi sterile, nepudrate (câte o pereche: N7; N7,5; N8, N8,5) - din cauciuc deproteinizat, cu potential alergen scăzut (proteine extractibile nu mai mult de 50mcg/g), rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; apirogenice, rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai putin de 0,27 mm; acoperit pe interior cu biogel pentru protectie dublă și rezistența la rupere, AQL – nu mai mare de 0,65 (AQL – standard de protecție a personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme și lichide, substanțe chimice – conform standardului EN 374-2:2014)). 7) 1 buc.: Pansament absorbant adeziv, dimensiuni 10x35 cm (±5 cm), cu film transparent pentru monitorizarea rănii postoperator; superabsorbant – zona absorbantă din viscoză, minim 4x25cm (+/-2cm), capacitate de absorbție minim 2800g/m2; strat exterior impermeabil la lichide, viruşi şi bacterii, maleabil. 8) 2 buc.: Susţinător de cablu velcro, minim 2x30 cm, cu lipici, detaşabil. 9) 1 buc.: Pernuţă pentru curăţarea forcepsului de coagulare, dimensiuni minime 5x5cm, abraziv gentil. 10) 1 pereche: Bahile pereche, impermeabile, dimensiuni 35x30 cm (±5 cm), din material 2 straturi: polietilenă și viscoză, cu lipici pentru ajustarea mărimii individuale. 11) 2 buc.: Cearşaf cu bord adeziv - 75x75 cm (±5 cm), Triplu stratificat pe toata suprafata: a) strat confort pentru pacient, din celuloză sau polipropilenă, b) strat impermeabil din polietilenă minim 40mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m2, cu bord adeziv impregnat (nu se va accepta lipici cu 2 fețe), bordul adeziv aplicat nemijlocit pe marginea câmpului pentru evitarea acumulării de lichide. 12) 1 buc.: Cearşaf cu absorbant perineal – dimensiuni 200x260 cm (±5 cm), compus din minim 3 straturi bine delimitate: a) strat confort pentru pacient, din celuloză sau polipropilenă; b) strat impermeabil din polietilenă minim 40mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m2. Despicătură urogenitală 20x100cm (±5 cm) cu bord adeziv impregnat (nu se va accepta lipici cu 2 fețe), bordul adeziv aplicat nemijlocit pe marginea câmpului pentru evitarea acumulării de lichide. Absorbantul perineal atașat la camp, absorbantul compus din 2-straturi: a) polietilenă minim 50mcm grosime, b) polipropilenă minim 10g/m2. 13) 1 buc.: Câmp thoracic integru – dimensiuni 200/300x330cm (±5 cm), aria de incizie cu film integrat 30x40 cm(±3 cm). Câmp integru, impermeabil, din trei straturi pe toata suprafata, în zona critică 50x140cm(±5 cm) compus din minim 4 straturi bine delimitate: a) strat confort pentru pacient din celuloză sau polipropilenă; b) strat impermeabil din polietilenă minim 40mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m2, d) strat superabsorbant din viscoză minim 50g/m2. Film de incizie integrat, canale integrate pentru fixarea tuburilor, minim 4 saci din polietilenă minim 80mcm grosime integrate cu cearşaful, cu dimensiunile 30x70 cm(±3 cm), pictograme pentru ghidare. Rezistent la instrumente chirurgicale grele. 14) 1 buc.: Cearşaf pentru masa de operaţie 150x240cm(±5 cm), zonă absorbantă pe toată suprafața; Compus din minim 2 straturi: a) strat impermeabil, ranforsat, din polietilenă minim 50mcm grosime; b) strat absorbant cu capacitatea de absorbție minim 2g/dm2. 15) 3 buc.: Huse pentru lichid - 40x35 cm (±5 cm), transparente, din polietilenă, cu lipici, detaşabile. 16) 3 buc.: Panglici de operaţie - 10x50 cm (±5 cm). Din 2 straturi: a) impermeabil din polietilenă minim 25mcm grosime; b) absorbant din poliester minim 40g/dm2; cu lipici pe toată suprafaţa, pentru fixarea fermă a tuburilor şi instrumentelor în timpul operaţiei. 17) 2 buc.: Halat chirurgical XXL - a) Din material nețesut, fibre de polipropilen, minim 3 tipuri de fibre –SMS; b) Repelent, grosimea materialului SMS minim 35 g/m²; c) Mâneca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi şi lichide, se va exclude mâneca cusută cu acul; d) Lungimea mânecilor de 60cm (±3cm), lungimea halatului (din umeri până la poale) - 150 cm (+/-5cm), lăţimea halatului în zona axilară 75cm (±3cm). 18) 2 buc.: Halat chirurgical XXL ranforsat - a) Din material nețesut, fibre de polipropilen, minim 3 tipuri de fibre –SMS; b) Repelent, grosimea materialului SMS minim 35 g/m²; c) Ranforsat la mâneci, materialul ranforsării - film din polipropilenă şi polietilenă, cu grosimea minim 40 g/m²; dimensiunile ranforsării la mânecă cu lungimea 40cm (±3cm); d) Ranforsat în faţă, materialul ranforsării - film din polipropilenă şi polietilenă, cu grosimea minim 33g/m²; dimensiunile ranforsării în faţă de la umeri la poale cu lungimea 90cm (±3cm); e) Mâneca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi şi lichide, se va exclude mâneca cusută cu acul, impermeabilitatea în zona ranforsării 100%; f) Lungimea mânecilor de 60cm (±3cm), lungimea halatului (din umeri până la poale) - 150 cm (+/-5cm), lăţimea halatului în zona axilară 75cm (±3cm). g) Impermeabilitate în zona ranforsată – 100%. 19) 2 buc.: husă mâner lampă chirurgicală. 20) 1 buc.: contor 20 ace, cu strat din spumă și magnet. 21) 2 buc.: Pansament absorbant, capacitate de absorbție >700%, din viscoză și poliester minim 130g/m2, cu incluziuni R-opace din sulfat de bariu, dimensiuni 40cmx40cm 40cmx40cm (+/- 2cm).
33100000-1 | 139 | Set cardiovascular By-Pass steril jetabil | Set cardiovascular By-Pass steril jetabil |  |  |  | Set cardiovascular By-Pass steril jetabil, în următoarea componență: 1) 1 buc.: câmp Mayo pentru masa de operaţie, ranforsat, dimensiuni 80x145cm (±5 cm), 3 straturi: 2 straturi în zona absorbantă 65x85 cm (±5 cm), din viscoză minim 40g/m2 și polietilenă minim 50mcm; plus un strat de polietilenă pe toată suprafața de minim 60mcm grosime. Capacitate de absorbție în zona critică minim 2 g/m2 (se va exclude Mayo cu zonă hidrofobă). Pictogramă pentru ghidare. 2) 8 buc.: Ştergare pentru mâini, 20x25 cm (±5 cm), din celuloză, absorbante, fără scame, se exclude poliesterul sau SMS. 3) 1 buc.: câmp de masă instrumentar - 150x190cm (+/-5cm), zona absorbantă – minim 190x75cm, 2 straturi: strat absorbant din viscoză minim 20g/m2; strat impermeabil din polietilenă minim 55mcm grosime. 4) 1 buc.: Sac pentru defibrilator, 20x40 cm (±5 cm), transparent, cu lipici, detaşabil. 5) 1 buc.: 1 buc.: Mânecă impermeabilă – lungime 50 cm (±5 cm), compusă din 2 straturi: strat impermeabil 100% pe exterior; strat absorbant pe interior, rezistentă la rupere și împunsături; Mâneca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi şi lichide, se va exclude mâneca cusută cu acul sau mânecă de polipropilen hidrofob. 6) 4 perechi: Mănuşi sterile, nepudrate (câte o pereche: N7; N7,5; N8, N8,5) - din cauciuc deproteinizat, cu potential alergen scăzut (proteine extractibile nu mai mult de 50mcg/g), rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; apirogenice, rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai putin de 0,27 mm; acoperit pe interior cu biogel pentru protectie dublă și rezistența la rupere, AQL – nu mai mare de 0,65 (AQL – standard de protecție a personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme și lichide, substanțe chimice – conform standardului EN 374-2:2014)). 7) 1 buc.: Pansament absorbant adeziv, dimensiuni 10x35 cm (±5 cm), cu film transparent pentru monitorizarea rănii postoperator; superabsorbant – zona absorbantă din viscoză, minim 4x25cm (+/-2cm), capacitate de absorbție minim 2800g/m2; exterior impermeabil la lichide, viruşi şi bacterii, maleabil. 8) 2 buc.: Susţinător de cablu velcro, minim 2x30 cm, cu lipici, detaşabil. 9) 1 buc.: Pernuţă pentru curăţarea forcepsului de coagulare, dimensiuni minime 5x5cm, abraziv gentil. 10) 1 pereche: Bahile pereche, impermeabile, dimensiuni 35x30 cm (±5 cm), din material 2 straturi: polietilenă și viscoză, cu lipici pentru ajustarea mărimii individuale. 11) 2 buc.: Cearşaf cu bord adeziv - 75x75 cm (±5 cm), Triplu stratificat pe toata suprafata: a) strat confort pentru pacient, din celuloză sau polipropilenă, b) strat impermeabil din polietilenă minim 40mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m2, cu bord adeziv impregnat (nu se va accepta lipici cu 2 fețe), bordul adeziv aplicat nemijlocit pe marginea câmpului pentru evitarea acumulării de lichide. 12) 3 buc.: Cearşaf cu bord adeziv - 100x100cm (±5 cm), Triplu stratificat pe toată suprafața: a) strat confort pentru pacient, din celuloză sau polipropilenă, b) strat impermeabil din polietilenă minim 40mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m2, cu bord adeziv impregnat (nu se va accepta lipici cu 2 fețe), bordul adeziv aplicat nemijlocit pe marginea câmpului pentru evitarea acumulării de lichide. 13) 1 buc.: Cearşaf pentru masa de operaţie - 200x280cm(±10 cm), zonă absorbantă pe toată suprafața. Compus din minim 2 straturi: a) strat impermeabil, ranforsat, din polietilenă minim 50mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 30g/m2 cu capacitatea de absorbție minim 2g/dm2. 14) 1 buc.: Câmp toracic – dimensiuni 200/300x350cm(±5 cm), 3 arii de incizie cu film integrat: 30x40 cm (±5 cm) şi două arii 15x110 cm (±5 cm). Cearşaf compus din trei straturi pe toata suprafata, zona critică toracală 50x100cm(±5 cm) compusă din minim 4 straturi bine delimitate: a) strat confort pentru pacient din celuloză sau polipropilen; b) strat impermeabil din polietilenă minim 50mcm grosime; c) strat impermeabil ranforsat cu polietilenă minim 40mcm; d) strat superabsorbent de viscoză și polyester minim 50g/m2. Capacitatea de absorbție în zona critică torace minim 3g/dm2; zona critică picioare – 3,5g/dm2. Film de incizie integrat, canale integrate pentru fixarea tuburilor, minim 4 saci din polietilenă minim 80mcm grosime integrate cu cearşaful, cu dimensiunile 30x70 cm(±3 cm), pictograme pentru ghidare. Rezistent la instrumente chirurgicale grele. 15) 1 buc.: Cearşaf pentru masa de operaţie 150x240cm(±5 cm), zonă absorbantă 80x240cm (±5 cm); Compus din minim 2 straturi: a) strat impermeabil, ranforsat, din polietilenă minim 50mcm grosime; b) strat absorbant din viscoză minim 20g/dm2. 16) 2 buc.: Huse pentru lichid - 40x35 cm (±5 cm), transparente, din polietilenă, cu lipici, detaşabile. 17) 3 buc.: Panglici de operaţie - 10x50 cm (±5 cm) – 3 buc. Din 2 straturi: a) impermeabil din polietilenă minim 25mcm grosime; b) absorbant din poliester minim 40g/dm2; cu lipici pe toată suprafaţa, pentru fixarea fermă a tuburilor şi instrumentelor în timpul operaţiei. 18) 2 buc.: Halat chirurgical XXL - a) Din material nețesut, fibre de polipropilen, minim 3 tipuri de fibre –SMS; b) Repelent, grosimea materialului SMS minim 35 g/m²; c) Mâneca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi şi lichide, se va exclude mâneca cusută cu acul; d) Lungimea mânecilor de 60cm (±3cm), lungimea halatului (din umeri până la poale) - 150 cm (+/-5cm), lăţimea halatului în zona axilară 75cm (±3cm). 19) 2 buc.: Halat chirurgical XXL ranforsat - a) Din material nețesut, fibre de polipropilen, minim 3 tipuri de fibre –SMS; b) Repelent, grosimea materialului SMS minim 35 g/m²; c) Ranforsat la mâneci, materialul ranforsării - film din polipropilenă şi polietilenă, cu grosimea minim 40 g/m²; dimensiunile ranforsării la mânecă cu lungimea 40cm (±3cm); d) Ranforsat în faţă, materialul ranforsării - film din polipropilenă şi polietilenă, cu grosimea minim 33g/m²; dimensiunile ranforsării în faţă de la umeri la poale cu lungimea 90cm (±3cm); e) Mâneca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi şi lichide, se va exclude mâneca cusută cu acul, impermeabilitatea în zona ranforsării 100%; f) Lungimea mânecilor de 60cm (±3cm), lungimea halatului (din umeri până la poale) - 150 cm (+/-5cm), lăţimea halatului în zona axilară 75cm (±3cm). g) Impermeabilitate în zona ranforsată – 100%. 20) 1 buc. Absorbant perineal cu elastic, dimensiuni 20cm/47cmx55cm (+/-2cm), din 2 straturi bine delimitate: a) strat impermeabil din polietilenă minim 50mcm grosime; b) strat absorbant din polipropilenă. 21) 2 buc.: husă mâner lampă chirurgicală. 22) 1 buc.: contor 20 ace, cu strat din spumă și magnet. 23) 2 buc.: Pansament absorbant, capacitate de absorbție >700%, din viscoză și poliester minim 130g/m2, cu incluziuni R-opace din sulfat de bariu, dimensiuni 40cmx40cm (+/- 2cm).
33100000-1 | 140 | Set de salvare sîngelui autolog | Set de salvare sîngelui autolog |  |  |  | Set de salvare sîngelui autolog compatibil cu aparatul Cell Saver SORIN GROUP Xtra ATS Auto Transfusion System
33100000-1 | 141 | Set de tuburi pentru conectare de vacum in interventii minimal invazive | Set de tuburi pentru conectare de vacum in interventii minimal invazive |  |  |  | Set de tuburi de 1/4 cu capcana de umiditate utilizate pentru conectarea la vacum in timpul interventiilor minimal invazive.
33100000-1 | 142 | Set pentru dilatatoare vasculare | Set pentru dilatatoare vasculare |  |  |  | dilatatoare cu diametrul 8.12.16.20 Fr. bisturiu ,guidewire 0.035-180 cm, ac 18 GA
33100000-1 | 143 | Set pentru introducerea canulelor arteriale femorale | Set pentru introducerea canulelor arteriale femorale |  |  |  | bisturiu , ac pentu punctie, lungimea guidewire nu mai mica 100 cm. Dilatatoare 10/ 12,12/14, 16/18
33100000-1 | 144 | Set pentru introducerea canulelor venoase femorale pentru | Set pentru introducerea canulelor venoase femorale pentru |  |  |  | lungimea guidewire nu mai mica de 180 cm. Dilatatoare 10/12.12/14.16/18 Fr
33100000-1 | 145 | Seturi tournichet şi şnururi pentru venele cave | Seturi tournichet şi şnururi pentru venele cave |  |  |  | Confecţionate din tuburi rigide prevăzute pentru a strînge şnurul în jurul canulei cave. Confecţionate din plastic, capăt metalic cu două piese taietoare capabile să derondeze o rondelă. 2 bucăţi cu 2 şnururi de nyilon Lungimea 14-15cm
33100000-1 | 146 | Sistem de vacuum cu presiune mare tip “Polyseal” | Sistem de vacuum cu presiune mare tip “Polyseal” |  |  |  | Sistem de vacuum cu presiune mare tip “Polyseal” Tub de conexiune la sitema de vacuum Tub de conexiune la dren pentru drenajul pleural transparent Gradaiţie în ml cu posibilitatea monitoringului eliminarilor la fiecare ora Cu fixatoare metalice Steril Capacitatea colectorului de acumulare 500 ml
33100000-1 | 147 | Sistem de curăţire a locului anastamozei (Blower/Mister System Clearview) | Sistem de curăţire a locului anastamozei (Blower/Mister System Clearview) |  |  |  | Sistem ce foloseşte un amestec gaz/fluid pentru a curăţi locul anastamozei.Sistem ce folosește un amestec întrerupător pe mîner pentru a controla pornirea şi oprirea furnizării amestecului
33100000-1 | 148 | Sistem de stabilizare a arterelor coronare pentru operații pe cord bătând | Sistem de stabilizare a arterelor coronare pentru operații pe cord bătând |  |  |  | Sistem de ataşare care permite rotirea cu 360º a părţii de susţinere braţ flexibil cu flexibilitate mare în poziţionare.Sistem de ataşare care permite rotirea a părţii de susţinere braţ în poziţionare
33100000-1 | 149 | Sistem pentru aspiratie externă în set cu tub (cardiochirurgical) | Sistem pentru aspiratie externă în set cu tub (cardiochirurgical) |  |  |  | Sistem pentru aspiratie externă în set cu tub (cardiochirurgical). Steril. Lungimea tubului 3 m. Diametrul lumenului 0,7 cm. Canula din Polietilena, transparent.
33100000-1 | 150 | Stapler chirurgical | Stapler chirurgical |  |  |  | Stapler chirurgical
33100000-1 | 151 | Tub pentru drenaj pleural apirogen, din silicon, steril 28 ch | Tub pentru drenaj pleural apirogen, din silicon, steril 28 ch |  |  |  | Tub pentru drenaj pleural apirogen, din silicon, steril 28 ch. Lungimea 520 mm
33100000-1 | 152 | Tub pentru drenaj pleural apirogen, din silicon, steril 30 ch | Tub pentru drenaj pleural apirogen, din silicon, steril 30 ch |  |  |  | Tub pentru drenaj pleural apirogen, din silicon, steril 30 ch. Lungimea 520 mm
33100000-1 | 153 | Tub pentru drenaj pleural apirogen, din silicon, steril 32 ch | Tub pentru drenaj pleural apirogen, din silicon, steril 32 ch |  |  |  | Tub pentru drenaj pleural apirogen, din silicon, steril 32 ch. Lungimea 520 mm
33100000-1 | 154 | Tub pentru drenaj pleural apirogen, din silicon, steril 34 ch | Tub pentru drenaj pleural apirogen, din silicon, steril 34 ch |  |  |  | Tub pentru drenaj pleural apirogen, din silicon, steril 34 ch. Lungimea 520 mm
33100000-1 | 155 | Tub pentru drenaj pleural drept, din silicon, steril 24 ch | Tub pentru drenaj pleural drept, din silicon, steril 24 ch |  |  |  | Tub pentru drenaj pleural drept, din silicon, steril 24 ch. Lungimea 520 mm
33100000-1 | 156 | Tub pentru drenaj pleural drept, din silicon, steril 28 ch | Tub pentru drenaj pleural drept, din silicon, steril 28 ch |  |  |  | Tub pentru drenaj pleural drept, din silicon, steril 28 ch. Lungimea 520 mm
33100000-1 | 157 | Tuburi pentru intubare endotraheală cu manjetă si aspiratie supraglotica 7.5 | Tuburi pentru intubare endotraheală cu manjetă si aspiratie supraglotica 7.5 |  |  |  | Material - Polivinilclorid Termoplastic Linie radiopaca, Rö-contrasta Termoplastica la 37C Baloneta de presiune joasa Sonda de aspiratie supraglotica Presiunea admisibila in manjeta: Pina la 40 mmHg Marcaj in cm pe toata lungimea tubului Sterilizare cu etilenoxid
33100000-1 | 158 | Vent cardiac cu conductor pentru maturi | Vent cardiac cu conductor pentru maturi |  |  |  | Mărimea internă(Fr) - 20 Material tubului - Silicon Material conductorului - Polivinilclorid Rigiditatea conductorului - Minimală
33100000-1 | 159 | Vent cardiac cu conductor pentru maturi | Vent cardiac cu conductor pentru maturi |  |  |  | Mărimea internă(Fr) - 16 Material tubului - Silicon Material conductorului - Polivinilclorid Rigiditatea conductorului - Minimală
33100000-1 | 160 | Vent cardiac fără conductor pentru copii | Vent cardiac fără conductor pentru copii |  |  |  | Mărimea internă(Fr) - 13
33100000-1 | 161 | Vent cardiac fără conductor pentru copii | Vent cardiac fără conductor pentru copii |  |  |  | Mărimea internă(Fr) - 10
33100000-1 | 162 | Venturi cardiace | Venturi cardiace |  |  |  | Mărimea internă(Fr) - 16 Material tubului - Silicon Material conductorului - Polivinilclorid Rigiditatea conductorului - Minimală
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea consumabilelor medicale pentru perfuziologie conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2024 | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimativă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Ac pentru artera mamara interna stinga la virf cu oliva | Ac pentru artera mamara interna stinga la virf cu oliva | 3: bucată; 4: 50; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 8151.11
33100000-1 | 2 | Adaptor cardioplegic de tip Y cu vent pentru adulti si copii | Adaptor cardioplegic de tip Y cu vent pentru adulti si copii | 3: bucată; 4: 300; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 43560
33100000-1 | 3 | Adaptor cardioplegic pentru cardioplegia selectiva coronara | Ac pentru artera mamara interna stinga la virf cu oliva | 3: bucată; 4: 50; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 7200
33100000-1 | 4 | Boneta chirurgicala barbati cardioch | Boneta chirurgicala barbati cardioch | 3: bucată; 4: 4400; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 15840
33100000-1 | 5 | Bonetă chirurgicală bărbaţi cu banda absorbanta | Ac pentru artera mamara interna stinga la virf cu oliva | 3: bucată; 4: 1800; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 29160
33100000-1 | 6 | Bonetă chirurgicală femei | Bonetă chirurgicală femei | 3: bucată; 4: 8500; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 22440
33100000-1 | 7 | Bonete chirurgicale comfort Astro Plus | Ac pentru artera mamara interna stinga la virf cu oliva | 3: bucată; 4: 1500; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 10200
33100000-1 | 8 | Borcan pentru aspiratie externa | Borcan pentru aspiratie externa | 3: bucată; 4: 10; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 2328
33100000-1 | 9 | Burete hemostatic | Ac pentru artera mamara interna stinga la virf cu oliva | 3: bucată; 4: 320; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 12441.6
33100000-1 | 10 | Pentru adulţi | Pentru adulţi | 3: bucată; 4: 2; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 818.4
33100000-1 | 11 | Câmp superabsorbant steril getabil dim. minime 55x70 cm (±2 cm) | Ac pentru artera mamara interna stinga la virf cu oliva | 3: bucată; 4: 800; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 41728
33100000-1 | 12 | Canula antegrada cardioplegica lunga pentru interventii minimal invazive 7 Fr | Canula antegrada cardioplegica lunga pentru interventii minimal invazive 7 Fr | 3: bucată; 4: 5; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 1582.06
33100000-1 | 13 | Canula antegrada cardioplegica lunga pentru interventii minimal invazive 9 FR | Ac pentru artera mamara interna stinga la virf cu oliva | 3: bucată; 4: 5; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 2700
33100000-1 | 14 | canula antegrada lunga pentru interventii cardiace minim invazive (MICS) | canula antegrada lunga pentru interventii cardiace minim invazive (MICS) | 3: bucată; 4: 30; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 13219.2
33100000-1 | 15 | Canula aortica pentru adulti | Ac pentru artera mamara interna stinga la virf cu oliva | 3: bucată; 4: 250; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 107178.5
33100000-1 | 16 | Canula aortica pentru adulti | Canula aortica pentru adulti | 3: bucată; 4: 10; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 4287.14
33100000-1 | 17 | Canula aortica pentru adulti | Ac pentru artera mamara interna stinga la virf cu oliva | 3: bucată; 4: 30; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 12861.42
33100000-1 | 18 | Canula aortica pentru adulti | Canula aortica pentru adulti | 3: bucată; 4: 5; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 2143.57
33100000-1 | 19 | Canula aortica pentru adulti | Ac pentru artera mamara interna stinga la virf cu oliva | 3: bucată; 4: 50; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 53136
33100000-1 | 20 | Canula aortica pentru adulti | Canula aortica pentru adulti | 3: bucată; 4: 30; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 12861.42
33100000-1 | 21 | Canula aortica pentru adulti | Ac pentru artera mamara interna stinga la virf cu oliva | 3: bucată; 4: 5; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 2143.57
33100000-1 | 22 | Canula aortica pentru adulti | Canula aortica pentru adulti | 3: bucată; 4: 50; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 53136
33100000-1 | 23 | Canula aortica pentru adulti | Ac pentru artera mamara interna stinga la virf cu oliva | 3: bucată; 4: 40; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 42508.8
33100000-1 | 24 | Canula aortica pentru copii | Canula aortica pentru copii | 3: bucată; 4: 20; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 21822.22
33100000-1 | 25 | Canula aortica pentru copii | Ac pentru artera mamara interna stinga la virf cu oliva | 3: bucată; 4: 40; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 43644.44
33100000-1 | 26 | Canula aortica pentru copii | Canula aortica pentru copii | 3: bucată; 4: 20; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 21822.22
33100000-1 | 27 | Canula arteriala periferica femorala | Ac pentru artera mamara interna stinga la virf cu oliva | 3: bucată; 4: 25; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 181440
33100000-1 | 28 | Canula pentru cardioplegia antegradă pentru copii | Canula pentru cardioplegia antegradă pentru copii | 3: bucată; 4: 150; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 48600
33100000-1 | 29 | Canula pentru cardioplegia retrograda cu umflare manuala penru adulti | Ac pentru artera mamara interna stinga la virf cu oliva | 3: bucată; 4: 2; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 912
33100000-1 | 30 | Canula venoasa in 2 etape pentru adulti | Canula venoasa in 2 etape pentru adulti | 3: bucată; 4: 10; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 4508.46
33100000-1 | 31 | Canula venoasa Bi-Cavala pentru canularea venelor cave cu flux flexibil pentru interventii cardiace minimal invazive (MICS) | Ac pentru artera mamara interna stinga la virf cu oliva | 3: bucată; 4: 10; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 71280
33100000-1 | 32 | Canula venoasa Bi-Cavala RAP pentru canularea venelor cave cu flux flexibil pentru interventii cardiace minimal invazive (MICS) | Canula venoasa Bi-Cavala RAP pentru canularea venelor cave cu flux flexibil pentru interventii cardiace minimal invazive (MICS) | 3: bucată; 4: 20; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 173366
33100000-1 | 33 | Canula venoasa bilumen ovale aplatizate pentru adulti | Ac pentru artera mamara interna stinga la virf cu oliva | 3: bucată; 4: 30; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 12066.6
33100000-1 | 34 | Canula venoasa bilumen ovale aplatizate pentru adulti | Canula venoasa bilumen ovale aplatizate pentru adulti | 3: bucată; 4: 70; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 28155.4
33100000-1 | 35 | Canula venoasa bilumen ovale aplatizate pentru adulti | Ac pentru artera mamara interna stinga la virf cu oliva | 3: bucată; 4: 20; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 9333.88
33100000-1 | 36 | Canula venoasa bilumen pentru adulti | Canula venoasa bilumen pentru adulti | 3: bucată; 4: 80; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 31104
33100000-1 | 37 | Canula venoasa bilumen pentru adulti | Ac pentru artera mamara interna stinga la virf cu oliva | 3: bucată; 4: 60; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 23332.8
33100000-1 | 38 | Canula venoasa bilumen pentru adulti | Canula venoasa bilumen pentru adulti | 3: bucată; 4: 20; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 9600
33100000-1 | 39 | Canula venoasa bilumen pentru adulti | Ac pentru artera mamara interna stinga la virf cu oliva | 3: bucată; 4: 20; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 9600
33100000-1 | 40 | Canula venoasa femorala Multi -Stage cu kit percutan | Canula venoasa femorala Multi -Stage cu kit percutan | 3: bucată; 4: 20; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 222222.22
33100000-1 | 41 | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulti | Ac pentru artera mamara interna stinga la virf cu oliva | 3: bucată; 4: 160; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 58133.33
33100000-1 | 42 | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulti | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulti | 3: bucată; 4: 60; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 25561.02
33100000-1 | 43 | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulti | Ac pentru artera mamara interna stinga la virf cu oliva | 3: bucată; 4: 10; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 4260.17
33100000-1 | 44 | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 32 Forma canulelor - Dreaptă | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 32 Forma canulelor - Dreaptă | 3: bucată; 4: 220; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 87120
33100000-1 | 45 | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 34 Forma canulelor - Dreaptă | Ac pentru artera mamara interna stinga la virf cu oliva | 3: bucată; 4: 100; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 39600
33100000-1 | 46 | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 36 Forma canulei - dreapta | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 36 Forma canulei - dreapta | 3: bucată; 4: 20; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 7920
33100000-1 | 47 | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii | Ac pentru artera mamara interna stinga la virf cu oliva | 3: bucată; 4: 10; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 4145.05
33100000-1 | 48 | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii | 3: bucată; 4: 10; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 4795.2
33100000-1 | 49 | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii | Ac pentru artera mamara interna stinga la virf cu oliva | 3: bucată; 4: 10; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 4795.2
33100000-1 | 50 | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii | 3: bucată; 4: 20; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 9590.4
33100000-1 | 51 | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii | Ac pentru artera mamara interna stinga la virf cu oliva | 3: bucată; 4: 30; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 14385.6
33100000-1 | 52 | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii | 3: bucată; 4: 50; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 23976
33100000-1 | 53 | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii | Ac pentru artera mamara interna stinga la virf cu oliva | 3: bucată; 4: 50; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 23976
33100000-1 | 54 | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii | 3: bucată; 4: 10; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 4795.2
33100000-1 | 55 | Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico”pentru adulti | Ac pentru artera mamara interna stinga la virf cu oliva | 3: bucată; 4: 100; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 66000
33100000-1 | 56 | Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico”pentru adulti | Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico”pentru adulti | 3: bucată; 4: 75; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 49500
33100000-1 | 57 | Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico”pentru adulti | Ac pentru artera mamara interna stinga la virf cu oliva | 3: bucată; 4: 80; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 52800
33100000-1 | 58 | Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico”pentru adulti | Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico”pentru adulti | 3: bucată; 4: 30; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 19800
33100000-1 | 59 | Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico”pentru copii | Ac pentru artera mamara interna stinga la virf cu oliva | 3: bucată; 4: 10; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 5821.11
33100000-1 | 60 | Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico”pentru copii | Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico”pentru copii | 3: bucată; 4: 10; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 5821.1
33100000-1 | 61 | Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico”pentru copii | Ac pentru artera mamara interna stinga la virf cu oliva | 3: bucată; 4: 30; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 17463.33
33100000-1 | 62 | Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico”pentru copii | Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico”pentru copii | 3: bucată; 4: 30; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 17463.33
33100000-1 | 63 | Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico”pentru copii | Ac pentru artera mamara interna stinga la virf cu oliva | 3: bucată; 4: 25; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 14552.77
33100000-1 | 64 | Canule aortica pentru adulti | Canule aortica pentru adulti | 3: bucată; 4: 20; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 20111.1
33100000-1 | 65 | Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 18 Lungimea canulei ,cm 35-36 | Ac pentru artera mamara interna stinga la virf cu oliva | 3: bucată; 4: 10; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 10892.9
33100000-1 | 66 | Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 20 Lungimea canulei ,cm 27,9 cm | Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 20 Lungimea canulei ,cm 27,9 cm | 3: bucată; 4: 20; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 11690
33100000-1 | 67 | Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 20 Lungimea canulei ,cm - 30,5 | Ac pentru artera mamara interna stinga la virf cu oliva | 3: bucată; 4: 30; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 32678.7
33100000-1 | 68 | Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 22 Lungimea canulei, 27,9 cm | Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 22 Lungimea canulei, 27,9 cm | 3: bucată; 4: 20; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 11690
33100000-1 | 69 | Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 22 Lungimea canulei, 30,5 cm | Ac pentru artera mamara interna stinga la virf cu oliva | 3: bucată; 4: 60; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 70200
33100000-1 | 70 | Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 24 Lungimea canulei, 27,9 cm | Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 24 Lungimea canulei, 27,9 cm | 3: bucată; 4: 40; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 23380
33100000-1 | 71 | Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 24 Lungimea canulei, 30,5 cm | Ac pentru artera mamara interna stinga la virf cu oliva | 3: bucată; 4: 100; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 117000
33100000-1 | 72 | Canule aortica pentru copii | Canule aortica pentru copii | 3: bucată; 4: 10; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 10911.11
33100000-1 | 73 | Canule aortica pentru copii | Ac pentru artera mamara interna stinga la virf cu oliva | 3: bucată; 4: 10; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 10911.11
33100000-1 | 74 | Canule pentru arteriotomie marimea 2mm | Canule pentru arteriotomie marimea 2mm | 3: bucată; 4: 5; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 3110.4
33100000-1 | 75 | Canule pentru arteriotomie Marimea 3mm | Ac pentru artera mamara interna stinga la virf cu oliva | 3: bucată; 4: 5; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 3110.4
33100000-1 | 76 | Canule pentru cardioplegia antegradă pentru copii si adulti | Canule pentru cardioplegia antegradă pentru copii si adulti | 3: bucată; 4: 150; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 34992
33100000-1 | 77 | Canule pentru cardioplegia antegradă pentru copii si adulti | Ac pentru artera mamara interna stinga la virf cu oliva | 3: bucată; 4: 250; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 58320
33100000-1 | 78 | Canule pentru cardioplegia antegradă pentru copii si adulti | Canule pentru cardioplegia antegradă pentru copii si adulti | 3: bucată; 4: 100; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 23328
33100000-1 | 79 | Canule pentru cardioplegie antegradă cu vent pentru adulti | Ac pentru artera mamara interna stinga la virf cu oliva | 3: bucată; 4: 200; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 46656
33100000-1 | 80 | Canule pentru cardioplegie antegradă cu vent pentru adulti | Canule pentru cardioplegie antegradă cu vent pentru adulti | 3: bucată; 4: 400; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 95644
33100000-1 | 81 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti | Ac pentru artera mamara interna stinga la virf cu oliva | 3: bucată; 4: 120; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 80014.8
33100000-1 | 82 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti | 3: bucată; 4: 120; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 80014.8
33100000-1 | 83 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti | Ac pentru artera mamara interna stinga la virf cu oliva | 3: bucată; 4: 20; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 13335.8
33100000-1 | 84 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti . Mărimea internă (mm) - 3 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti . Mărimea internă (mm) - 3 | 3: bucată; 4: 20; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 7680
33100000-1 | 85 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti Mărimea internă (mm) - 3 | Ac pentru artera mamara interna stinga la virf cu oliva | 3: bucată; 4: 20; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 7680
33100000-1 | 86 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti Mărimea internă (mm) - 3,3 - 3,5 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti Mărimea internă (mm) - 3,3 - 3,5 | 3: bucată; 4: 20; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 7680
33100000-1 | 87 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti. Mărimea internă (mm) - 3,3 -3,5 | Ac pentru artera mamara interna stinga la virf cu oliva | 3: bucată; 4: 20; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 7680
33100000-1 | 88 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti. Mărimea internă (mm) - 4 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti. Mărimea internă (mm) - 4 | 3: bucată; 4: 20; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 7680
33100000-1 | 89 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti. Mărimea internă (mm) - 4 | Ac pentru artera mamara interna stinga la virf cu oliva | 3: bucată; 4: 20; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 7680
33100000-1 | 90 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti. Mărimea internă (mm) - 5 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti. Mărimea internă (mm) - 5 | 3: bucată; 4: 20; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 7680
33100000-1 | 91 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti. Mărimea internă (mm) - 5 | Ac pentru artera mamara interna stinga la virf cu oliva | 3: bucată; 4: 20; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 7680
33100000-1 | 92 | Cardiac aspirator (sump) | Cardiac aspirator (sump) | 3: bucată; 4: 100; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 17535
33100000-1 | 93 | Ceară sterilă pentru stern | Ac pentru artera mamara interna stinga la virf cu oliva | 3: bucată; 4: 400; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 5512
33100000-1 | 94 | Clipatoare pentru clipsele, echivalent Tip „Ethicon | Clipatoare pentru clipsele, echivalent Tip „Ethicon | 3: bucată; 4: 5; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 11994
33100000-1 | 95 | Clipse, „Ethicon” LT 100 | Ac pentru artera mamara interna stinga la virf cu oliva | 3: bucată; 4: 6000; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 32280
33100000-1 | 96 | Clipse, „Ethicon” LT 200 | Clipse, „Ethicon” LT 200 | 3: bucată; 4: 6000; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 32280
33100000-1 | 97 | Colectoare de vacuum pentru aspiratorul "FazziniF-30 (consumabil) | Ac pentru artera mamara interna stinga la virf cu oliva | 3: bucată; 4: 10; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 3780
33100000-1 | 98 | Conector de aspiratie sub unghi cu virful conic | Conector de aspiratie sub unghi cu virful conic | 3: bucată; 4: 40; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 1099.2
33100000-1 | 99 | Consumabile pentru masurarea concentratiei heparinei in sange | Ac pentru artera mamara interna stinga la virf cu oliva | 3: bucată; 4: 27; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 10692
33100000-1 | 100 | Consumabile pentru masurarea parametrilor saturatiei venoase temperaturii si hematocritei | Consumabile pentru masurarea parametrilor saturatiei venoase temperaturii si hematocritei | 3: bucată; 4: 20; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 57600
33100000-1 | 101 | Consumabile pentru masurarea permanenta presiunii de masina si cardioplegiei | Ac pentru artera mamara interna stinga la virf cu oliva | 3: bucată; 4: 10; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 4200
33100000-1 | 102 | Consumabile pentru masurarea sensibilitatii la heparina | Consumabile pentru masurarea sensibilitatii la heparina | 3: bucată; 4: 27; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 17398.8
33100000-1 | 103 | Consumabile pentru masurarea Timpului Activat de Coagulare | Ac pentru artera mamara interna stinga la virf cu oliva | 3: bucată; 4: 3000; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 889200
33100000-1 | 104 | Electrozi miocardiali pentru stimulare temporară Cu 2 ace | Electrozi miocardiali pentru stimulare temporară Cu 2 ace | 3: bucată; 4: 700; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 123239.9
33100000-1 | 105 | Film- peliculă adezivă pentru cîmp operator sterilă | Ac pentru artera mamara interna stinga la virf cu oliva | 3: bucată; 4: 40; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 9000
33100000-1 | 106 | Fogarty clamp atraumatic CSOFT6 | Fogarty clamp atraumatic CSOFT6 | 3: bucată; 4: 20; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 25440
33100000-1 | 107 | Hemoconcentrator pentru adulti cu set de tubulatura | Ac pentru artera mamara interna stinga la virf cu oliva | 3: bucată; 4: 70; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 67233.6
33100000-1 | 108 | Hemoconcentrator pentru copii cu set de tubulatura | Hemoconcentrator pentru copii cu set de tubulatura | 3: bucată; 4: 80; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 86553.6
33100000-1 | 109 | Linie de extensie pentru sisteme de perfuzie quadro | Ac pentru artera mamara interna stinga la virf cu oliva | 3: bucată; 4: 50; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 5700
33100000-1 | 110 | Linie de extensie pentru sisteme de perfuzie trio | Linie de extensie pentru sisteme de perfuzie trio | 3: bucată; 4: 50; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 5100
33100000-1 | 111 | Mansete de perfuzie sub presiune | Ac pentru artera mamara interna stinga la virf cu oliva | 3: bucată; 4: 5; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 7087.75
33100000-1 | 112 | Mănuși din cauciuc deproteinizat Nr 6,5 | Mănuși din cauciuc deproteinizat Nr 6,5 | 3: bucată; 4: 400; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 7920
33100000-1 | 113 | Mănuși din cauciuc deproteinizat Nr 7 | Ac pentru artera mamara interna stinga la virf cu oliva | 3: bucată; 4: 400; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 7920
33100000-1 | 114 | Mănuși din cauciuc deproteinizat Nr 7,5 | Mănuși din cauciuc deproteinizat Nr 7,5 | 3: bucată; 4: 750; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 14850
33100000-1 | 115 | Mănuși din cauciuc deproteinizat Nr 8 | Ac pentru artera mamara interna stinga la virf cu oliva | 3: bucată; 4: 1400; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 27720
33100000-1 | 116 | Masca apnee nazala marimea L | Masca apnee nazala marimea L | 3: bucată; 4: 2; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 2222.4
33100000-1 | 117 | Masca apnee nazala marimea M | Ac pentru artera mamara interna stinga la virf cu oliva | 3: bucată; 4: 2; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 2222.4
33100000-1 | 118 | Mască chirurgicală anti ceaţă cu bandă protectoare adaugatoare | Mască chirurgicală anti ceaţă cu bandă protectoare adaugatoare | 3: bucată; 4: 2000; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 1936.4
33100000-1 | 119 | Mască chirurgicală standard | Ac pentru artera mamara interna stinga la virf cu oliva | 3: bucată; 4: 2500; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 1944.44
33100000-1 | 120 | Minisucker | Minisucker | 3: bucată; 4: 15; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 3996
33100000-1 | 121 | Oxigenator pentru adulti < 80 kg | Ac pentru artera mamara interna stinga la virf cu oliva | 3: bucată; 4: 200; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 1697400
33100000-1 | 122 | Oxigenator pentru adulti >80 kg | Oxigenator pentru adulti >80 kg | 3: bucată; 4: 200; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 1697400
33100000-1 | 123 | Oxigenator pentru adulti cu membrană | Ac pentru artera mamara interna stinga la virf cu oliva | 3: bucată; 4: 150; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 1578000
33100000-1 | 124 | Oxigenator pentru adulti cu membrană | Oxigenator pentru adulti cu membrană | 3: bucată; 4: 250; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 2083333.33
33100000-1 | 125 | Oxigenator pentru adulti si copii cu greutatea <60 kg cu membrană | Ac pentru artera mamara interna stinga la virf cu oliva | 3: bucată; 4: 100; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 780000
33100000-1 | 126 | Oxigenator pentru copii < 16 kg cu membrană | Oxigenator pentru copii < 16 kg cu membrană | 3: bucată; 4: 30; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 392400
33100000-1 | 127 | Oxigenator pentru copii < 30kg cu membrană | Ac pentru artera mamara interna stinga la virf cu oliva | 3: bucată; 4: 10; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 107040
33100000-1 | 128 | Oxigenator pentru copii cu greutatea < 6 kg cu membrană | Oxigenator pentru copii cu greutatea < 6 kg cu membrană | 3: bucată; 4: 30; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 392400
33100000-1 | 129 | Pară pentru irigare.Pentru operații | Ac pentru artera mamara interna stinga la virf cu oliva | 3: bucată; 4: 40; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 960
33100000-1 | 130 | Perforator pentru aortă destinat chirurgiei coronariene pentru a de cupa o rondelă de aortă ascendentă realizînd conturi precise (punch) Diametrul 4,0 mm | Perforator pentru aortă destinat chirurgiei coronariene pentru a de cupa o rondelă de aortă ascendentă realizînd conturi precise (punch) Diametrul 4,0 mm | 3: bucată; 4: 40; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 16320
33100000-1 | 131 | Perforator pentru aortă destinat chirurgiei coronariene pentru a de cupa o rondelă de aortă ascendentă realizînd conturi precise (punch) Diametrul 4,4 mm | Ac pentru artera mamara interna stinga la virf cu oliva | 3: bucată; 4: 40; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 16320
33100000-1 | 132 | Perii burete pentru prelucrarea mîinilor preoperator | Perii burete pentru prelucrarea mîinilor preoperator | 3: bucată; 4: 1000; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 8880
33100000-1 | 133 | Plasturi sterili autoadezivi Cosmopor E 10 cm/ 8 cm | Ac pentru artera mamara interna stinga la virf cu oliva | 3: bucată; 4: 2700; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 4374
33100000-1 | 134 | Plasturi sterili autoadezivi Cosmopor E 25 cm/10 cm | Plasturi sterili autoadezivi Cosmopor E 25 cm/10 cm | 3: bucată; 4: 1500; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 6000
33100000-1 | 135 | Sac pentru perfuzat | Ac pentru artera mamara interna stinga la virf cu oliva | 3: bucată; 4: 200; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 2400
33100000-1 | 136 | Sensor pentru masurarea saturatiei de oxigen la deget. Pentru adulţi >30 kg | Sensor pentru masurarea saturatiei de oxigen la deget. Pentru adulţi >30 kg | 3: bucată; 4: 110; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 7944.44
33100000-1 | 137 | Senzor pentru nivel | Ac pentru artera mamara interna stinga la virf cu oliva | 3: bucată; 4: 400; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 133360
33100000-1 | 138 | Set cardiovascular adulţi steril jetabil | Set cardiovascular adulţi steril jetabil | 3: bucată; 4: 200; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 355555.55
33100000-1 | 139 | Set cardiovascular By-Pass steril jetabil | Ac pentru artera mamara interna stinga la virf cu oliva | 3: bucată; 4: 200; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 415555.55
33100000-1 | 140 | Set de salvare sîngelui autolog | Set de salvare sîngelui autolog | 3: bucată; 4: 20; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 161935.2
33100000-1 | 141 | Set de tuburi pentru conectare de vacum in interventii minimal invazive | Ac pentru artera mamara interna stinga la virf cu oliva | 3: bucată; 4: 10; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 7408.8
33100000-1 | 142 | Set pentru dilatatoare vasculare | Set pentru dilatatoare vasculare | 3: bucată; 4: 30; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 152409.6
33100000-1 | 143 | Set pentru introducerea canulelor arteriale femorale | Ac pentru artera mamara interna stinga la virf cu oliva | 3: bucată; 4: 10; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 10886.4
33100000-1 | 144 | Set pentru introducerea canulelor venoase femorale pentru | Set pentru introducerea canulelor venoase femorale pentru | 3: bucată; 4: 10; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 10886.4
33100000-1 | 145 | Seturi tournichet şi şnururi pentru venele cave | Ac pentru artera mamara interna stinga la virf cu oliva | 3: bucată; 4: 300; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 60477
33100000-1 | 146 | Sistem de vacuum cu presiune mare tip “Polyseal” | Sistem de vacuum cu presiune mare tip “Polyseal” | 3: bucată; 4: 130; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 21666.66
33100000-1 | 147 | Sistem de curăţire a locului anastamozei (Blower/Mister System Clearview) | Ac pentru artera mamara interna stinga la virf cu oliva | 3: bucată; 4: 5; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 6049.645
33100000-1 | 148 | Sistem de stabilizare a arterelor coronare pentru operații pe cord bătând | Sistem de stabilizare a arterelor coronare pentru operații pe cord bătând | 3: bucată; 4: 5; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 65067
33100000-1 | 149 | Sistem pentru aspiratie externă în set cu tub (cardiochirurgical) | Ac pentru artera mamara interna stinga la virf cu oliva | 3: bucată; 4: 400; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 6488.88
33100000-1 | 150 | Stapler chirurgical | Stapler chirurgical | 3: bucată; 4: 450; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 39420
33100000-1 | 151 | Tub pentru drenaj pleural apirogen, din silicon, steril 28 ch | Ac pentru artera mamara interna stinga la virf cu oliva | 3: bucată; 4: 100; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 3402
33100000-1 | 152 | Tub pentru drenaj pleural apirogen, din silicon, steril 30 ch | Tub pentru drenaj pleural apirogen, din silicon, steril 30 ch | 3: bucată; 4: 150; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 8505
33100000-1 | 153 | Tub pentru drenaj pleural apirogen, din silicon, steril 32 ch | Ac pentru artera mamara interna stinga la virf cu oliva | 3: bucată; 4: 150; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 5103
33100000-1 | 154 | Tub pentru drenaj pleural apirogen, din silicon, steril 34 ch | Tub pentru drenaj pleural apirogen, din silicon, steril 34 ch | 3: bucată; 4: 20; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 1134
33100000-1 | 155 | Tub pentru drenaj pleural drept, din silicon, steril 24 ch | Ac pentru artera mamara interna stinga la virf cu oliva | 3: bucată; 4: 10; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 340.2
33100000-1 | 156 | Tub pentru drenaj pleural drept, din silicon, steril 28 ch | Tub pentru drenaj pleural drept, din silicon, steril 28 ch | 3: bucată; 4: 100; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 3402
33100000-1 | 157 | Tuburi pentru intubare endotraheală cu manjetă si aspiratie supraglotica 7.5 | Ac pentru artera mamara interna stinga la virf cu oliva | 3: bucată; 4: 10; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 1663.2
33100000-1 | 158 | Vent cardiac cu conductor pentru maturi | Vent cardiac cu conductor pentru maturi | 3: bucată; 4: 360; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 133200
33100000-1 | 159 | Vent cardiac cu conductor pentru maturi | Ac pentru artera mamara interna stinga la virf cu oliva | 3: bucată; 4: 140; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 47174.4
33100000-1 | 160 | Vent cardiac fără conductor pentru copii | Vent cardiac fără conductor pentru copii | 3: bucată; 4: 10; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 4267.76
33100000-1 | 161 | Vent cardiac fără conductor pentru copii | Ac pentru artera mamara interna stinga la virf cu oliva | 3: bucată; 4: 80; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 43776
33100000-1 | 162 | Venturi cardiace | Venturi cardiace | 3: bucată; 4: 40; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 13815.2
14783919.665
|  |  |  | Suma total: |  | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________