| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot.1 Albumina (Albumin) Flacoane cu volum 40-175 ml, determinarea la analizator automat. |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică cu BCG. Tipul reagenților: Lichid stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator. Material pentru investigații:Ser, plasma EDTA sau heparinizat. Limita minima de detecție pentru set <2.0 g/l. Coeficientul de variații intraserial<0.15 – extraserial . <0.15. Interferențe: Acid ascorbic pînă la 1,7 mmol/l. Magneziu pînă la8 mmol/l. |  |  |  |  |  |
| Lot. 2 Calciu (Calcium) Flacoane cu volum 40-175 ml, determinarea la analizator automat |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică cu Arsenazo III. Tipul reagentului: Lichid stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator. Material: Ser plasma heparinizată, urină. Limita minima de detercie pentru set: < Flacoane cu volum 40-175 ml, determinarea la analizator automatm mol/l. Coeficientul de variații intraserial<0.3 – extraserial . <0.3. Acid ascorbic pina la 1,7 mmol/l. Bilirubina pînă la 0,7m mol/l. Lipemie pînă la 21 g/l. Hb pînă la 5,5 g/l. Mg pînă la 8 mmol/l/ |  |  |  |  |  |
| Lot. 3 Creatinina (Creatinine) Flacoane cu volum 40-175 ml, determinarea la analizator automat |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică Jaffe fără deproteinizare. Determinare citetica cu calibrator. Lichid stabil gata pentru utilizare. Bireagent. Cu calibrator. Material de investigații: Ser, plasma hepareinizată, urina. Limita minima de detercie pentru set: < 15 mcmol/l. Coeficientul de variații intraserial<0.05 – extraserial . <0.05. Acid ascorbic pina la 1,7 mmol/l. Bilirubina pînă la 0,7m mol/l. Hb pînă la 5,5 g/l. Lipemia pînă la 21 g/l. |  |  |  |  |  |
| Lot. 4 Proteină Totală (Total Protein) Flacoane cu volum 40-175 ml, determinarea la analizator automat |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică cu biuret. Lichid stabil gata pentru utilizare. Bireagent. Cu calibrator. Material de investigații: Ser, plasma hepareinizată, Coeficientul de variații intraserial<0.1 – extraserial . <0.15. Acid ascorbic pina la 1,7 mmol/l. Bilirubina pînă la 0,7m mol/l. Hb pînă la 5,5 g/l. Lipemia-trigliceridee pînă la 11 g/l. |  |  |  |  |  |
| Lot.5 Hemoglobina glicolizată (HbA1c) Flacoane cu volum 40-175 ml, determinarea la analizator automat |  |  |  | Metoda de determinare: imunoturbidimetrica. Lichid stabil gata pentru utilizare. Bireagent. Cu calibrator. Material de investigații: Sînge integru cu EDTA Limita minima de detercie pentru set: < 1,5 %. Coeficientul de variații intraserial<0.3 – extraserial . <0,2. Acid ascorbic pina la 3,5 mmol/l. Bilirubina pînă la 4,4m mol/l.. Lipemia triglyceride pînă la 21 g/l. Hb pînă la 5,5. Factor rheumatic pînă la 500 UI/ml. |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |