| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |  |
| Procedura de achiziție: nr. _____din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea micrometrelor de exterior cu nicovale interschimbabile. |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Micrometrul nr.1 |  |  |  | Conform cerințelor Caietului de Sarcini, inclusiv: Micrometrul nr.1 și componentele acestuia - Tip – Micrometru mecanic; - Domeniu de aplicare – Măsurări exterioare a elementelor circulare; - Interval de măsurare – 150...300 mm; - Sistem de măsurare – Metric (mm); - Precizie - ±(4+L/75) µm (L=interval maxim, mm); - Gradație – 0,01 mm; - Eroare de avans a axului - 3 µm; - Planeitate – 0,6 µm; - Paralelism – (2+L/100) µm (L=interval maxim, mm); - Suprafața de măsurare – Ax cu finisaj micro-lap cu vârf din carbură și nicovală din oțel călit; - Ax de măsurare – Blocare ax Ø6,35 mm; pasul axului 0,5 mm; - Scară – Degetar și manșon cu finisaj cromat satinat, Ø18 mm; - Forța de măsurare – 5-10 N; - Numărul calibrelor de setare – 6 Buc. (100; 125; 150; 175; 200; 225 mm); - Numărul nicovalelor interschimbabile – 6 Buc. - Greutatea – 2-3 kg. - Cutie rigidă pentru transportare rezistentă la șocuri (1 buc.); - Buletin de verificare metrologică periodică, certificat de etalonare valabil, sau să dispună de marcaj CE de conformitate europeană; - Alte ustensile, piese de rezervă și documente prevăzute de uzina producătoare. - Instrumentul de măsurat trebuie să dețină următorii parametri: - Performanță înaltă; - Fiabilitatea elementelor rotative și de fixare; - Vizibilitatea clară a sistemului de citire a datelor. |  |  |  |
| 1.2 Micrometrul nr.2 |  |  |  | Conform cerințelor Caietului de Sarcini, inclusiv: Micrometrul nr.2 și componentele acestuia - Tip – Micrometru mecanic; - Domeniu de aplicare – Măsurări exterioare a elementelor circulare; - Interval de măsurare – 900...1000 mm; - Sistem de măsurare – Metric (mm); - Precizie - ±(4+L/75) µm (L=interval maxim, mm); - Gradație – 0,01 mm; - Eroare de avans a axului - 3 µm; - Planeitate – 1 µm; - Paralelism – (2+L/100) µm (L=interval maxim, mm); - Suprafața de măsurare – Ax cu finisaj micro-lap cu vârf din carbură și nicovală din oțel călit; - Ax de măsurare – Blocare ax Ø8 mm; pasul axului 0,5 mm; - Scară – Degetar și manșon cu finisaj cromat satinat, Ø21 mm; - Forța de măsurare – 10-14 N; - Numărul calibrelor de setare – 4 Buc. (900; 925; 950; 975 mm); - Numărul nicovalelor interschimbabile – 4 Buc. - Greutatea – 10-13 kg. - Cutie cu cheie rigidă pentru transportare rezistentă la șocuri (1 buc.); - Buletin de verificare metrologică periodică, certificat de etalonare valabil, sau să dispună de marcaj CE de conformitate europeană; - Alte ustensile, piese de rezervă și documente prevăzute de uzina producătoare. - Instrumentul de măsurat trebuie să dețină următorii parametri: - Performanță înaltă; - Fiabilitatea elementelor rotative și de fixare; - Vizibilitatea clară a sistemului de citire a datelor. |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________