CAIET DE SARCINI

Pentru proiectare

- Obiectul: Servicii de elaborare a documentației de proiect ,,Modernizarea laboratorului HIV/SIDA din cadrul Instituției Medico-Sanitare Publice Spitalul de Dermatologie și Maladii Comunicabile”.

- Administratorul alocațiilor bugetare: Instituţia Publică „Unitatea de Coordonare, Implementare şi Monitorizare a Proiectelor în Domeniul Sănătăţi;

- Termenul limită de executare a serviciilor: 60 zile din momentul semnării contractului de către ambele părți.

- Descrierea generală:

  - Amplasarea: str. Costiujeni, 5/1, mun. Chișinău, Republica Moldova

  - Faza de proiect: proiect de execuție

  - Conținutul-cadru al documentației de proiect: volum complet și anume:

    - SAC-Solutii Arhitectural-Constructive;

    - IVC-Incalzirea ,Ventilarea și Condiționarea;

    - REI-Retele Electrice interioare;

    - SI-Semnalizarea de Incendiu;

    - TS-Comicații telefonice și de semnalizare;

    - TH-Tehnologia;

    - RAC-Rețele interioare de  alimentare cu apă și canalizare;

    - A-Automatizarea (conform compartimentelor necesare);

    - Proiectul de execuție;

    - Deviz;

    - Memoriu explicativ.

  - Standartele pentru evaluarea proiectului:

1.4.1.Standardul european EN 12469:2000 (criterii de performanță pentru BSC) (sau Standardul American NSF 49:2002);

1.4.2.Standardul european EN 12128 (laboratoare pentru dezvoltarea cercetării și analiză);

1.4.3.Proiectare standard - planificarea unui Laborator TBC –S2 BSL2-3;

1.4.4.Standard TBRA100 (Măsuri de protecție pentru activitățile care implică agenți biologici în

laboratoare) și directiva europeană RL2000/54/EG;

1.4.5.Directivele OMS – Conceptul de biosecuritate în laborator, ediția a treia;

1.4.6.Standardul german DIN care este urmat, în general, de standardul din Europa Centrală DIN1946 7

și Directiva VDI2051 pentru proiectarea de laborator;

1.4.7. Utilizarea testării a culturii lichidelor și susceptibilității la medicamente (DST) în „setările pentru

țările cu venituri mici și mijlocii” Raportul de vară al Întâlnirii grupului de experți.Geneva, 26

martie 2007

  - Sarcini și Responsabilități: Compania de proiectare va fi responsabila pentru realizarea următoarelor sarcini:

1.5.1.obținerea tuturor avizelor necesare (în comun cu beneficiarul);

1.5.2.obținerea Condițiilor tehnice de racordare la rețelele edilitare (apa/canalizare/electricitate

/etc.) (în comun cu beneficiarul);

1.5.3.executarea lucrărilor de măsurare;

1.5.4.efectuarea măsurărilor releveu, dacă este necasar;

1.5.5.elaborarea compartimentelor de baza ale proiectului de execuție (soluții arhitecturale,

rezistența,);

1.5.6.elaborarea proiectului de execuție (inginerie interioară, inginerie exterioară, devizele de

lucrări);

1.5.7. proiectarea sistemului de încălzire și ventilare;

1.5.8.proiectarea rețelelor de apă și canalizare interioare și exterioare;

1.5.9.proiectarea rețelei de comunicații (telefonie, internet );

1.5.10.proiectarea rețelelor interioare de energie electrica;

1.5.11.proiectarea sistemelor de pază și siguranța anti incendiară, supraveghere video;

1.5.12.elaborarea documentației de deviz;

1.5.13.Serviciile de verificare a Documentaţiei de proiect;

1.5.14.coordonarea și aprobarea proiectului cu autoritățile de resort;

1.5.15.alte lucrări necesare pentru implementarea cu succes a proiectului în conformitate cu Legea

nr. 721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcții;

1.6. Cerințe generale (detalii pentru construcția și proiectarea tehnică BSL2 – 3):

1.6.1. Ieșirile de urgență sunt pe ambele părți ale coridorului.

- Prin înregistrarea camerei

- Prin coridorul „murdar”. Ușa exterioară este întotdeauna închisă și este disponibilă numai ca

ieșire de urgență și pentru livrarea mărfurilor grele utilizabile. Ușa trebuie să poată fi

întotdeauna deschisă din interior. Din exterior este blocat.

1.6.2.Toate ușile laboratorului trebuie să fie echipate cu o fereastră și deschise în direcția de

evacuare.Lățimea ușilor trebuie să fie de cel puțin 1,20 m pentru transportul echipamentelor

de laborator.Toate ușile trebuie să se închidă independent. Accesul în zonele de laborator

trebuie controlat prin controlul accesului.

1.6.2.Toate suprafețele trebuie să fie ușor de curățat și rezistente la dezinfectant. Podeaua și

pereții trebuie să fie fără îmbinare.

1.6.3.În toate încăperile trebuie să fie instalate lavoare în apropierea ușilor de intrare. Operare

fără contact cu dozatoare pentru dezinfectanți, detergenți și prosoape de unică folosință.

Trebuie să fie disponibile facilități pentru clătirea ochilor. (Notă: În sălile de laborator pentru

cultivarea carcaselor celulare, chiuveta poate fi, de asemenea, furnizată în zona adiacentă

pentru a proteja produsele.)

1.6.3.Activitățile care pot fi puse în pericol de bioaerosoli trebuie să se păstreze într-un dulap

de siguranță microbiologică (BSC) clasa A2 prin standardul EN. Un BSC este situat în zona

murdară din camera „Microbiologie”.

1.6.4.În general, trebuie utilizate dispozitive care nu eliberează bioaerosoluri. (De exemplu:

Centrifuge cu rotoare sigilate sau cupe de centrifugă)

1.6.5.Ușa de acces în laborator trebuie să fie marcată clar și permanent cu nivelul de protecție

și simbolul pericolului biologic.

1.6.6.Ușile și ferestrele trebuie să fie întotdeauna închise în timpul utilizării laboratorului. În

laborator nu trebuie folosite jaluzele.

1.6.7.Este necesară o post-tratare termică a apelor reziduale ale chiuvetei numai dacă acestea

prezintă un risc. Conform descrierii laboratorului HIV din Chișinău, nu există nici un pericol.

Materialul contaminat este sterilizat prin autoclava existentă. Prin urmare, se poate renunța la

tratarea termică a apelor uzate.

1.6.8.Între laborator și zona exterioară și înregistrare, în permanență trebuie să fie disponibil

un dispozitiv de comunicare adecvat. Ca parte a evaluării riscurilor, trebuie să se stabilească

în ce condiții este posibilă munca individuală.

1.6.9.În laborator trebuie să existe un iluminat de siguranță care să asigure încetarea în

siguranță a lucrărilor în caz de pană de curent.

1.6.10.Trebuie să existe suficiente prize în toate zonele de lucru, care sunt conectate la circuite

independente.

1.6.11.Aerul evacuat prin proces contaminat nu trebuie evacuat netratat în zona de lucru.

Acesta trebuie decontaminat prin metode adecvate, astfel cum ar fi filtrarea sau post-tratarea

termică. Conform fișei postului în laboratorul HIV Chișinău aerul de evacuare contaminat nu

se generează sau nu se eliberează, astfel încât el să poată fi eliberat cu filtrare suplimentară.

Pentru mai multe detalii privind ventilația, a se vedea descrierea „Ventilație” din anexele 1, 2,

3, 4 și 6.

1.6.12.Sistemele tehnice de securitate, astfel cum ar fi sistemele de alarmă de incendiu,

marcajele de bordură, sistemele de stingere a incendiilor trebuie să respecte reglementările

locale.

1.6.12.Aerul exterior este aspirat de o unitate centrală de ventilație care se află în camera

tehnică de la etajul 1. Unitatea de ventilație este utilizată pentru filtrarea, încălzirea și răcirea

aerului de alimentare pentru camere. Pentru detalii tehnice a se vedea caietul de sarcini

conform anexelor.

1.6.13.Sistemul funcționează complet automat fără intervenție manuală.

1.6.14.Încălzirea și răcirea au loc prin intermediul unei pompe de căldură care urmează să fie

instalată direct lângă camera tehnică din zona exterioară.

1.6.15.Proiectarea ventilației și a aerului condiționat se bazează pe standardele internaționale.

În timpul planificării proiectării construcției, sistemul de conducte trebuie calculat în

conformitate cu standardele, regulile și reglementările locale. Se aplică standardul mai ridicat.

Notă:

- Aerul evacuat este împărțit în sisteme separate. Conductele trebuie instalate în arborii

verticali de la etajul 1 până la podeaua tehnică pentru a sufla aerul deasupra acoperișului.

Există trei sisteme – unul pentru zona „murdară” și două pentru zona „curată”.

- După cum se dorește, nu am furnizat ventilație pentru a reduce costul coridorului și al

spațiilor de depozitare. Acest lucru poate fi organizat local, dacă este necesar.

1.7.Finisajul pereţilor  interior:

1.7.1Finisajul încăperilor se va efectua conform cerinţelor normative în vigoare, inclusiv şi

conform cerinţelor sanitare-igienice.

1.8.Geamurile şi uşile exterioare:

1.8.1Profil de aluminiu, sticlă „Termopan” în conformitate cu normativele în vigoare. Se vor

aplica în proiect materiale, tehnologii moderne pentru elemente de închidere. Se vor utiliza

numai materiale certificate sau agrementate.

1.8.2.Uşa de acces se va prevedea cu sisteme de protecție ”anti-vandal” și card-acces control.

1.9.Izolaţiile, hidrofuge, fonice şi termice vor fi prevăzute conform normativelor în vigoare. Se vor utiliza materiale termoizolante ca să asigure parametrii necesari de conservare a energiei.

1.10.Parametri de calcul a elementelor constructive

1.11.Seismicitatea – standardele naţionale în construcţii.

1.12.Structura de rezistenţă pentru edificii existente:

- Fundaţia - continuă, monolită.

- Pereţii supraterani – material existent

- Cadre - elemente prefabricate sau existente.

- Planşee, scări - beton armat monolit sau elemente prefabricate.

- Pereţii despărţitori – cărămidă, cotileț.

La necesitate vor fi excluse sau incluse și alte cerințe.

- Soluţiile tehnice pentru infrastructura edilitară

1.5.1.Alimentarea cu energie electrica: de prevăzut executarea reţelelor electrice şi corpurilor de iluminat, conform normativelor sanitar-igienice și în construcţii, condiţiilor tehnice pentru racordare şi cerinţelor Certificatului de urbanism.

1.5.2. Comunicaţii telefonice: de prevăzut legătura telefonică, semnalizarea de pază şi incendiu, supraveghere video, conform normativelor în construcţii.

1.5.3.Comunicaţii internet: de prevăzut legătura internet prin fibră optică, reţeaua internă

pentru a asigura interconexiunea computerelor şi echipamentului periferic, conform

normativelor în construcţii.

1.5.4.Alimentare cu apă şi canalizare: proiectare reţelelor din interiorul clădirii a apeductului

şi canalizaţie conform normelor în vigoare;

- apa caldă – centralizat;

- canalizarea din interiorul clădirii de executat din ţevi de tip plastic.

- evacuarea apelor reziduale prin sistem centralizat de canalizare.

- apeductul din interiorul clădirii din ţevi din polipropilen pentru apă potabilă.

1.5.5.Încălzire şi ventilare:

- apa caldă – centralizat;

- proiectarea reţelelor din interiorul clădirii de racordare la reţele de încălzire centralizată;

- încălzirea şi ventilarea conform normativelor sanitare;

- sistema de încălzire cu radiatoare cu suprafeţe netede;

- menţinerea temperaturii în spaţii de muncă conform normativelor sanitare;

- proiectarea ventilării a izolatoarelor cu sistem de ventilare cu presiunea negativă.

La necesitate vor fi excluse sau incluse și alte cerințe.

Condiții Speciale

1. Serviciile de proiectare se consideră a fi finalizate doar după ce proiectul (inclusiv devizele) sunt verificate și aprobate de o instituție atestată.

2. În cazul în care va fi necesar obținerea avizului din partea Consiliului pentru monumente de arhitectură, proiectantul va asigura orice coordonare cu aceste instituții.

3. Proiectantul ca asigura ridicările topografice, geologia, expertiza pentru: estacadă, goluri, rezistență, dacă acestea vor fi necesare.

Devizul de cheltuieli

| nr. crt. | Caracteristica întreprinderii, clădirii sau tipul lucrărilor | Numerele compartimentelor, secţiunilor,tabelelor,paragrafelor şi punctelor, indicaţiilor la subcapitolul sau capitolul indicatorului de preţuri de referinţă pentru lucrările de proiectare în construcţii | Calculul preţului curent | Preţul curent, mii lei |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Modernizarea laborarorului existent Hiv/Sida Modernizarea încăperilor laboratorului existent,cu ulterioara replanificarea a acestuia . Compartimentele necesare: 1. SAC-Solutii Arhitectural-Constructive 2.IVC-Incalzirea ,Ventilarea și Condiționarea 3. REI-Retele Electrice interioare 4. SI-Semnalizarea de Incendiu 5.TS-Comicații telefonice și de semnalizare 6.TH-Tehnologia 7.RAC-Rețele interioare de alimentare cu apă și canalizare 8.A-Automatizarea (conform compartimentelor necesare) | NCM L.02.11-1:2013 tab.25 p.1 |  |  |
| 2 | Lucrări de măsurare V= 1056 m3 S=330 m2 | Catalogul de preţuri pentru lucrările de măsurare-examinare şi proiectări a reparaţiilor capitale a clădiilor ,a .1991 |  |  |
| 3 | Coordonarea documentaţiei de proiect cu organizaţiile de resort inclusiv: -Centrul de medicina publică; -Serviciu pompieri şi salvatori; | Calcul |  |  |
|  | Total fără TVA |  |  |  |
|  | TVA - 20% |  |  |  |
|  | Total cu TVA |  |  |  |