## Propunerea tehnică
Anexa nr. 22
la Documentația standard din
Ordinul Ministrului Finanțelor
nr. 115 din 15 septembrie 2021
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]
Numărul procedurii de achiziție :_____________________din_________
Obiectul achiziției: “Achiziționarea computerelor tomograf, conform necesităților IMSP”
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Bunuri
| Lot 1. Computer tomograf |  |  |  | Confrom caietului de sarcini
TOTAL
Notă: | Ofertanții vor indica pagina din documentul confirmativ (manual, broșură, catalog al produselor, alte documente) pentru demonstrarea parametrilor ofertați completînd Anexa nr. 1
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________

## Anexa nr.1
Computer tomograf
EMDN CODE | Z110306
Computer Tomograf (CT)
Descrierea | Computer Tomograf este utilizată pentru a efectua diagnosticul cu raze X multisecțiuni în spitale.
Scopul utilizarii | Scop clinic | Tehnologia tomografiei computerizate este de bazăl în algoritmii de îngrijire a pacientului pentru diferite indicații clinice. Aplicațiile unei unități multifunctionale variază de la imagistica complexă a manifestărilor de infecții precum COVID-19 și tuberculoza până la afecțiuni cardiovasculare, boli pulmonare cronice, traume, complicații ale diabetului, cele mai frecvente tipuri de cancer și alte patologii.
| Nivel de utilizare (dacă este relevant) | Sistemele CT sunt utilizate în deosebi în secțiile de imagistică ale spitalelor generale raionale și ale spitalelor specializate.
| Prezentare generală a cerințelor funcționale | Sistemul de scanare CT este utilizat ca soluție autonomă completă pentru achiziție, revizuire, afișare, stocare (consola CT și stație de lucru) și transfer de imagini în setări cu resurse limitate. Acesta constă din: un sistem de raze X, o masă pentru pacient, un portal și un control PC. Un generator de raze X de înaltă tensiune furnizează energie tubului de raze X, care are un anod rotativ și este capabil să reziste la sarcini termice mari generate în timpul achiziției cu mai multe detectoare. Portalul include generatorul de raze X, sistemul detector, tubul de raze X, colimatoarele și cadrul rotativ.
Parametrii |  |  |  | Specificație minimă necesară | Caietul de sarcini propus (se v-a completa de ofertant) | Documentul de referință / broșura / pagina în care informațiile furnizate pot fi verificate de către comisia de evaluare
Caracteristică multisecțională | Număr de slice-uri generate/reconstruite |  |  | ≥128
| Numărul fizic de rânduri pe detector (slices) |  |  | ≥64
Detector | FOV - Câmp de vedere (standard), cm |  |  | ≥50
| Lățimea totală a detectorului, axa z, mm |  |  | ≥38
| Secțiune de imagine reconstruită cu valori cuprinse în diapazonul: |  |  | cel puțin 0.625 mm pînă la 10 mm
| Timp de rotație standard, uscat, 360 °, secunde |  |  | ≤ 0,4
Rezoluție spațială [mm] MTF (transfer de funcții modulate) | 0% MTF, lp / cm |  |  | ≥18
| 50% MTF, lp / cm |  |  | ≥8
Rezoluție de contrast | Indicile rezoluției de contrast |  |  | 5 mm sau mai puțin, (0.3)% CTDI≤ 20 mGy.
Gantry | Înclinație, ° |  |  | ± 30 (± 5)
| Diametru, cm |  |  | ≥70
| Localizarea scanării |  |  | Laser
X-ray tube | Stocarea de căldură, MHU |  |  | ≥7
| Disiparea termică, kHU / min |  |  | ≥1000
| Durata de viață estimată a tubului |  |  | ≥200.000 scan secunde sau cel puțin 18 luni
X-ray generator | kW ieșire |  |  | ≥70
| kVp diapazon |  |  | 80 (±10) pînă la 140 (±10)
| mA diapazon |  |  | 20 (±10) pînă la 600 (±50)
Masă pacient | Interval de mișcare | Vertical, cm |  | 44 (±5) – 90 (±5)
|  | Longitudinal, cm |  | ≥170
| Raza de scanare, cm |  |  | ≥170
| Greutatea pacientului, kg |  |  | ≥250
| Suport de mână |  |  | optional
| Suport cap pentru imagistică coronară |  |  | da
| Viteza |  |  | ≥ 170 mm/secundă
| Izocentrarea automată/semi-automată a pacientului |  |  | da
Doza de iradiere | Modularea tehnică a dozei |  |  | da
| Controlul specific al dozelor pediatrice |  |  | optional
| Ging prospectiv ECG (Prospective ECG gating) |  |  | da
| Editare retrospectivă ECG (Retrospective ECG editing) |  |  | da
| Reconstituirea iterativă a imaginii |  |  | da
Axial cardiac | Doză mică cardiacă (achiziție axială) |  |  | optional
| Corectarea aritmiei |  |  | optional
Calcularea și afișarea dozei | DAP |  |  | da
| Display indice doza CT (CTDI) – volumetric (CTDIvol) și ponderat (CTDIw) – și produsul doză-lungime (DLP) și capacitatea de transfera aceste informații în fișa examenului |  |  | da
| Instrumente de optimizare a dozei ar trebui să fie disponibile |  |  | da
Reconstructia imaginei | Reconstituirea FOVs, cm |  |  | ≥ 50
| Reconstituirea imaginii cu dimensiuni |  |  | 512 x 512
| Rata maximă de reconstrucție, (512x512), cadru / sec |  |  | ≥ 40
Software disponibil pe stația post-procesare | Pachet neuro CT (angiografie neuro digitală cu scădere [DSA] CT și CT neuro perfuzie). |  |  | da
| Pachet de analiză a structurii vaselor cu măsurare 2-D și 3-D, analiza fluxului sanguin cerebral (software angio-CT). |  | Yes | da
| Perfuzia corporală |  | Yes | da
| Pachet cardiovascular CT, cu cel putin urmatoarele functii disponibile: calculul densitatii/cantitatii de calciu in coronare, analiza functionala/anatomica si morfologica a sistemului cardiac (coronare si ventricul stang) si software de caracterizare a placilor coronare. |  | Yes | da
| Pachetul complet de examinare/analiza pulmonară. |  | Yes | da
| Pachete bronhoscopie virtuală și colonoscopie virtuală. |  | Yes | da
| Pachet de excludere automată a oaselor |  | Yes | da
| Protocoale pediatrice |  | Yes | da
| Tot software-ul ar trebui să fie furnizat pentru procedura de raportare cu disponibilitatea de export în format DICOM, pdf, rtf pentru a permite transferul imaginilor pentru tele-radiologie către fișele medicale electronice, către alte unități medicale sau către alte persoane, după cum este stipulat. |  | Yes | da
Sistem de integrare | Trebuie să fie interconectat cu sistemele HIS, RIS și PACS existente sau să se poată conecta în viitor fără costuri suplimentare |  | Yes | da
| Trebuie asigurat un sistem de comunicare bidirecțională verbală/audio între operator și pacient |  | Yes | da
| Hardware | Consolă de operare cu cel puțin următoarele caracteristici: | Yes
|  | Monitoare LCD de 19" sau mai mult | Yes | 2
|  | cu tastatură și mouse | Yes | da
|  | Capacitate de scanare și reconstrucție simultană | Yes | da
|  | Capacitate de scanare și analiză de rutină simultană | Yes | da
|  | Matrice de afișare | Yes | nu mai puțin de 1024 x 1024 pixel.
|  | Stocare | Yes | minim 200 000 imagini
|  | RAM | Yes | > 4 Gb
|  | Hardware de reconstrucție a datelor RAW | Yes
|  | RAM | Yes | 4G or better
|  | Stocare | Yes | 300 GB or better
|  | Stație de lucru post-procesare cu monitor dublu cu cel puțin următoarele caracteristici: | Yes | da
|  | Monitoare LCD de minim 21 inch | Yes | cel puțin 2
|  | cu tastatură și mouse | Yes | da
|  | Stocare | Yes | ≥ 1 TB
|  | Viteza procesorului | Yes | >2.5GHz
|  | RAM | Yes | > 4 GB
| DICOM | Întregul sistem trebuie să fie compatibil și conectat la DICOM, inclusiv toate stațiile de lucru. | Yes | da
|  | Stocarea imaginilor SCU / SCP | Yes | da
|  | Spațiu de stocare crescută CT SCU / SCP | Yes | da
|  | Lista de lucru modalitate SCU | Yes | da
|  | Interogare/preluare SCU și SCP | Yes | da
|  | Angajament de depozitare SCU (Storage commitment SCU) | Yes | da
|  | Capabil de a imprima, stoca, trimite/primi | Yes | da
Accesorii și piese de schimb | Fantome de asigurare a calității, necesare pentru verificarea calității imaginii și calibrarea scanerului CT |  |  | da
| Suport fantomă |  |  | da
| Echipament de protectie pentru personal/utilizatori | Mănuși | ≥ 0,5mm LE | minimum 2
|  | Sorț protecție gonade | ≥ 0,75 LE | minimum 2
|  | Guler tiroidian cu plumb | ≥ 0,5mm | minimum 2
|  | Şorţ de plumb | ≥ 0,5mm (Cu suprapunere în piept de cel puțin 1mm) | minimum 2
|  | Mănuși de plumb | ≥ 0,5mm | minimum 2
|  | Mască | ≥ 0,75 LE | minimum 2
|  | Raft pentru stocare echipamente de protecție |  | pentru toate protecțiile oferite
Cerințe electrice | Sursa de alimentare să fie de aproximativ 380V, 50 Hz, 90 kVA, cu conectare la sursa electrică trifazată. |  |  | da
| Protecție împotriva supratensiunii (supratensiune și supracurent) în condiții de linie. |  |  | da
UPS (Sistem de alimentare neîntreruptibil) | Intrare |  | Voltaj (tensiune) | 3 x 400/230 V
|  |  | Frecvență | 50/60 Hz ± 5Hz
|  |  | Factor de putere (încărcare 100%) | > 0,95
| Ieșire |  | Voltaj (tensiune) | 3 x 400/230 V AC ± 10 %
|  |  | Frecvență | 50 Hz
| Baterii |  | Fără întreținere | da
| Timp de menținere pentru întregul sistemul |  |  | ≥ 30 min.
| Formă de undă |  |  | Undă sinusoială autentică
| Configurare |  |  | Online
| Alarme |  |  | Intrare / Scăzut / Eșuare / Suprasarcină de ieșire / Supra temperatură / Bateria descărcată
| Sistem de alarmă în spațiul operatorului |  |  | da
| Grad de protecție a carcasei |  |  | IP 20
| În conformitate cu IEC 62040 - 3 |  |  | da
Transport la locatia beneficiarului |  |  |  | da
Cerințe de preinstalare | Conectarea electrică directă a echipamentului la rețeaua de alimentare trifazată. Conexiunea se va realiza direct la retea cu intrerupator termomagnetic. |  |  | da
| Conectați echipamentul la rețeaua DICOM de radiologie, atunci când este disponibil. Antreprenorul trebuie să revizuiască camera de amenajare pentru a asigura conformitatea cu cerințele tehnice înainte de a furniza sistemul. |  |  | da
| Schița de proiect care detalizează toate elementele electrice, structurale, de aer condiționat, date, gaze medicale, sau orice cerință suplimentară care urmează să fie efectuată la fața locului de beneficiar pentru instalarea sistemului. |  |  | da
| Managementul proiectului și comunicarea cu utilizatorul pentru a verifica caracterul adecvat al zonei desemnate pentru instalarea sistemului. |  |  | da
| Vizită tehnică, inspecție și asigurarea faptului că toate condițiile necesare sunt îndeplinite la locul beneficiarului/utilizatorului înainte de începerea oricărei activități. Orice comentarii sau sugestii cu privire la condițiile încăperii trebuie făcute cu cel puțin 6 săptămâni înainte de începerea activităților de instalare. |  |  | da
| Ecran de plumb de grosime adecvată sau echivalent pentru pereți, uși, podele, tavane și bariera operatorului, în conformitate cu cerințele (IAEA) ANSP și ANRANR privind barierele de radioprotecție |  |  | care urmează a fi efectuată de beneficiar pentru instalarea sistemului.
Testare și acceptare | Test de acceptare din fabrică (FAT): sistemul, înainte de livrare, trebuie testat pentru conformitatea cu specificațiile de performanță ale producătorului și cerințele minime specificate. |  |  | da
| Efectuați: verificări de instalare, calibrare, siguranță și funcționare înainte de darea în exploatare |  |  | da
| Test de acceptare la fața locului (SAT): sistemul, după livrare, va fi testat de către antreprenor împreună cu utilizatorul pentru a demonstra că performanța îndeplinește specificațiile de performanță ale producătorului și cerințele minime specificate așa cum sunt determinate de OMS, AIEA și utilizatori. Rezultatele SAT vor fi documentate într-un protocol de testare și acceptare care va fi semnat de utilizatorul final (după consultarea cu medicul fizician (medic imagist) al spitalului) și producător. |  |  | da
| Rezultatele documentate ale tuturor testărilor sistemului ar trebui să fie într-un protocol de acceptare. |  |  | da
| Instrucțiuni specifice de curățare și dezinfecție necesită a fi incluse pentru IPC (Prevenirea și controlul infecțiilor) |  |  | da
| Instruirea utilizatorilor pentru exploatare ar trebui să includă cel puțin următoarele subiecte (trebuie furnizat un program de instruire detaliat): |  | Tehnologia tomografiei computerizate; | da
|  |  | Descrierea tuturor setărilor, parametrilor; | da
|  |  | Proceduri de optimizare a protocoalelor pe bază selectivă de pacient; | da
|  |  | Considerații privind doza în conformitate cu aspectele fiziologice ale pacienților, în special pentru pacienții pediatrici; | da
|  |  | Calitatea imaginii și tehnici de utilizat pentru diferite indicații clinice; | da
|  |  | Pași despre cum se adaptează la diferite texturi de zgomot; | da
|  |  | Cantități de doză CT; | da
|  |  | Niveluri de referință în diagnostic pentru Tomografia Computerizată | da
|  |  | Software și aplicație de reconstrucție | da
| Instruire personal tehnic special desemnat pentru întreținerea de bază (furnizat și într-un format online, dacă este disponibil). |  |  | da
| Instruirea oferită utilizatorului va dura nu mai puțin de 40 de ore. Sesiunile de instruire vor fi organizate pentru nu mai puțin de patru persoane/personal. De asemenea, este necesară o etapă de formare ulterioară |  |  | da
| Instruirea personalului de întreținere va dura nu mai puțin de 30 de ore. Sesiunea de instruire va fi organizată pentru nu mai puțin de patru persoane/personal. Este necesară o etapă de formare ulterioară. |  |  | da
| Datele de contact ale producătorului, furnizorului și listele agenților de service locali vor fi furnizate împreună cu documentația. |  |  | da
Cerințe de mentenanță | Antreprenorul trebuie să includă servicii complete de întreținere în perioada de garanție (2 ani). Serviciile complete de întreținere în perioada de garanție ar trebui să includă: |  | Mentenață preventivă | da
|  |  | Intervenții de urgență în caz de defect | da
|  |  | Orice actualizare/upgrade de software pentru sistem care va deveni disponibil; | da
|  |  | Toate necesitățile privind piesele de schimb | da
| Ca parte a acceptării la fața locului, antreprenorul trebuie să furnizeze inginerului local și fizicianului medical (medic imagist) al spitalului un plan de întreținere preventivă, inclusiv numele și contactele unui reprezentant/oficiu de service pentru intervenție în cazul unei solicitări de remediere defect. |  |  | da
| Timpul de intervenție trebuie să fie clar definit și trebuie să respecte cerințele de timp privind funcționarea dispozitivului în întregime |  | Antreprenorul trebuie să garanteze că scanerul CT va avea un timp de funcționare de cel puțin 95% (excluzând întreruperile pentru întreținere sau cauzele externe ale sistemului). | da
|  |  | Timpul de funcționare este calculat pe baza a 250 de zile de funcționare pe an (zile lucrătoare săptămânale). | da
|  |  | În cazul în care timpul de nefuncționare depășește 2 zile lucrătoare cumulate pe o bază de 6 luni (adică însumând orele), atunci garanția și/sau întreținerea (după caz) vor fi prelungite pentru o perioadă corespunzătoare. | da
|  |  | Evidența intervalelor de nefuncționare a tomografului va fi ținută de un reprezentant al beneficiarilor/ utilizatorilor; contractantul ar trebui să aibă dreptul de a solicita copii ale acestor înregistrări. | da
| Antreprenorul se va asigura cu o persoană calificată adecvată care poate fi la fața locului în termen de 48 de ore de la o defecțiune neașteptată, pentru a rezolva orice problemă în termen de 5 zile lucrătoare, pe toată perioada de garanție. |  |  | da
Detalii de fabricație | CT trebuie să fie fabricat în anul 2022 |  |  | da
CERTIFICĂRI | Certificat de conformitate CE emis de către un organism de evaluare a conofmrității inclus în lista NANDO - https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=notifiedbody.main |  |  | da
| Declarația de conformitate CE emisă în baza directivei 93/42 EEC sau a Regulamentului 2017/745 care face trimitere la certificatul de conofmritate CE prin număr sau prin codul NOTIFY BODY. |  |  | da
| ISO 13485/9001 - Sistemul de management al Calității |  |  | da
| Raportul din documentația tehnică „ESSENTIAL REQUIEREMENT” |  |  | da
STANDARDE | EN 60601-1/ (IEC 60601-1) EN 60601-1/AC EN 60601-1/A1 (IEC 60601-1/A1) |  | Aparate electronice. Partea 1: Prescripții generale pentru securitatea de bază și performanțele esențiale | da
| EN 60601-1-2 (IEC 60601-1-2) |  | Aparate electronice. Partea 1-2: Cerințe generale de securitate de bază și performanțe esențiale. Standard colateral: Perturbații electromagnetice. Cerințe și încercări | da
| EN 60601-1-3/EN 60601-1-3/AC EN 60601-1-3/A11 |  | Aparate electronice. Partea 1- 3: Cerințe generale de securitate de bază și performanțe esențiale. Standard colateral: Protecția împotriva radiației la aparatele de diagnostic cu radiații X (IEC 60601-1-3:2008) | da
| EN 60601-1-6 |  | Aparate electronice. Partea 1-6: Prescripții generale pentru securitatea de bază și performanțele esențiale. Standard colateral: Aptitudini de utilizare (IEC 60601-1-6:2010) Prezentul standard european nu acoperă în mod necesar cerințele introduse prin 2007/47/CE. | da
| EN 60601-2-44/A1 |  | Aparate electronice. Partea 2-44: Cerințe particulare de securitate de bază și performanțe esențiale pentru aparate cu radiații X pentru tomografie computerizată (IEC 60601-2-44:2009) Prezentul standard european nu acoperă în mod necesar cerințele introduse prin 2007/47/CE. | da
| EN 62304/AC |  | Software pentru dispozitive medicale. Procesele ciclului de viață ale software-ului (IEC 62304:2006) | da
| EN 62366 |  | Dispozitive medicale. Aplicații ale utilizării ingineriei tehnologice în aparatele medicale (IEC 62366:2007 Prezentul standard european nu acoperă în mod necesar cerințele introduse prin 2007/47/CE | da
ETICHETA/MANUAL DE UTILIZARE | ETICHETA se prezintă în limba de stat și în una din limbile de circulație internațională conform H.G. 702 „pentru aprobarea Regulamentului privind condiţiile de introducere pe piaţă a dispozitivelor medicale” Secţiunea a 7-a. „Informaţii furnizate de producător” și anume pct. 48. |  |  | da
| INSTRUCȚIUNEA DE UTILZARE/MANUAL DE UTILIZARE - se prezintă în limba de stat și în una din limbile de circulație internațională conform H.G. 702 „pentru aprobarea Regulamentului privind condiţiile de introducere pe piaţă a dispozitivelor medicale” Secţiunea a 7-a. „Informaţii furnizate de producător” și anume pct. 51. Ofertantul va prezenta manualul/ instrucțiunile de utilizare în copii tipărite și electronice. Furnizorul trebuie să descrie orice materiale conținute în dispozitiv care sunt clasificate ca periculoase conform reglementărilor locale. |  |  | da
Injector automat al mediului de contrast
EMDN CODE | Z11039014
MEDEVIS | Injector, contrast
Descriere | Injectoarele cu medii de contrast introduc fluide vâscoase într-o arteră sau venă printr-un mic cateter, făcând vasele într-o angiogramă, astfel încât scanare CT sau studiu RMN să contrasteze cu mediul înconjurător.
Parametru |  |  | Specificație minimă necesară | Caietul de sarcini propus (se v-a completa de ofertant) | Documentul de referință / broșura / pagina în care informațiile furnizate pot fi verificate de către comisia de evaluare
Injector automat al mediului de contrast | Tip |  | cu cap dublu
| Capacitate seringă |  | minim 200 mL - maxim 500 mL
| Gama de flux, mL/sec |  | 0.1-10
| Gama de presiune, psi |  | 0-300
| Întârziere injectare / scanare |  | minim 300s .
| Oprire reglabilă a volumului |  | da
| Încălzire |  | da
| Memorie - N° protocoale de injectare admise |  | > 100
| Comutare | CT | da
|  | Cardio | da
|  | Angio | da
|  | Injecție "Injection" | da
|  | "Ship and Drip" | optional
| Tip control | Comutator de pornire manuală | da
|  | Controlat prin consola | da
|  | Interfață scaner | da
| Alerte operator | Înclinați capul de putere în sus și în jos | da
|  | Purjați seringa | da
|  | Limită presiune | da
|  | Volum insuficient | da
| Alimentare electrică |  | 220-240, 50Hz