## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: | [7 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Dispozitivului Medical Sistem de nimicire a deșeurilor medicale conform necesităților IMSP Asociația Medicală Teritorială Buicani | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | standarde de referință
33100000-1 | 1 | Dispozitiv de fizioterapie conceput pentru a accelera tratamentul rănilor dificil de vindecat, edemelor, bolilor musculo-scheletice și tulburărilor neurologice. | Dispozitiv de fizioterapie conceput pentru a accelera tratamentul rănilor dificil de vindecat, edemelor, bolilor musculo-scheletice și tulburărilor neurologice. |  |  |  | Descrierea: Aparatul combină două funcții: sterlizare cu abur + tocător (shredder), într‑un singur vas (cameră), destinat manipulării on‑site a deșeurilor biologice / periculoase. Prelucrarea este într-un singur ciclu continuu automat. În final deseurile devin în totalitate nepericuluoase ceea ce permite aruncarea ca deșeuri municipale obișnuite . Încărcare - Verticală Construcția interioară, camera de sterilizare, generatorul - din oțel inox rezistent la coroziune și presiune conform Directivei Echipamentelor sub Presiune Volum interior - ≥ 150 litri Capacitate de tratare a deseurilor - ≥30kg/oră Gama de temperatură: - minim 134 °C Ușa trebuie să fie proiectată cu un sistem de siguranță pentru a preveni accidentarea utilizatorului -obligatoriu Procedura de sterilizare: cu generator de abur intern - obligatoriu Dotat cu pompă de vacuum - obligatoriu Dotat cu pompă de apă de umplere a generatorului de aburi -obligatoriu Sistemul va include compresor de aer -da, fără ulei Sistem de răcire de aburi pentru sistemul de drenaj- obligatoriu Sistemul poseda bio-fitre sau metodă echivalentă de filtrare prin care efectuează evacuarea aerului din camera de sterilizare fără emisii nocive - obligatoriu Alarme - acustică, vizuală Limbajul interfeței și meniului - Romană sau engleză Setarea de catre utilizator a regimului de sterilizare dorit - obligatoriu Control electronic - Microprocesor Senzori de presiune - pentru camera de sterilizare Autocurațare - obligatoriu Dispozitivul trebuie să fie echipat cu buton de oprire de urgență pe panoul frontal - obligatoriu Imprimantă termică- obligatoriu Monitorizarea procesului - pe ecran LCD Monitorizarea în timp real - temperatura in camera de sterilizare/presiune/graficile a ciclului de sterilizare Tip date imprimate pe hirtie - data/ timp/ temperatura/ presiune Alimentare - 380V, 50 Hz Securitate Certificat conform Standardului de securitate electrică EN 60204-1 - obligatoriu Securitate la suprapresiune - obligatoriu Securitate la supraîncălzire - obligatoriu dotat cu valva de siguranta reglabila - obligatoriu Suprafețele exterioare accesibile operatorului nu se supraîncălzesc în timpul funcționării normale - obligatoriu Condiții de instalare Autoclavul să fie conectat la conductele de apă și canalizare - obligatoriu Sistem complet de tratare a apei, compus din: prefiltrare în minimum 3 trepte cu manometre de control, dedurizare, sistem de osmoză inversă cu rezervor de apă purificată ≥100L. - obligatoriu Consumabile și accesorii Cărucior pentru scoterea și transportarea a deseurilor tratate - ≥ 1 buc. Garnitură ușă - ≥4 buc., să se indice codul produsului Lubrificator garnitură - ≥2 buc., să se indice codul produsului Filtre pentru Sistemul bio-fitre sau metodă echivalentă de filtrare prin care efectuează evacuarea aerului din camera de sterilizare fără emisii nocive - să fie incluse toate filtrele necesare pentru buna funcționare a autoclavului pentru perioada de 24 luni Set filtre pentru sistemul de filtrare a apei - să fie incluse toate filtrele necesare pentru buna funcționare a autoclavului pentru perioada de 24 luni Hîrtie imprimantă - 30 buc., să se indice codul produsului Alte consumabile/accesorii necesare pentru funcționarea sistemului - se va prezenta lista completă a consumabilelor și accesoriilor, iar furnizorul va asigura livrarea acestora în cantități suficiente pentru întreaga perioadă de garanție.
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1755588918353 din 19.08.2025 | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Dispozitivului Medical Sistem de nimicire a deșeurilor medicale conform necesităților IMSP Asociația Medicală Teritorială Buicani | [6 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Sistem de nimicire a deseurilor medicale | Sistem de nimicire a deseurilor medicale | 3: bucată; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS
[6 empty] | Suma total: |  | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________