- POMPA DE IRIGARE PENTRU CANALELE ENDOSCOPULUI - 8 BUC.

- Posibilitate de irigare prin canalul auxiliar al endoscopului cu un flux reglabil de la 0 până la minim 300 ml / min

- Posibilitate de irigare prin canalul de biopsie al endoscopului cu un flux reglabil de la 0 până la minim 600 ml / min

- Incalzirea soluției pentru irigare până la temperatura de 37 grade celsius, ± 3 grade

- Cu buton pentru pornirea funcției de irigare

- Cu pedala pneumatică pentru a porni funcția de irigarea

- Cu 10 conectoare la canalul auxiliar si 10 seturi de tuburi, compatibile cu endoscoapele CF-H185L, GIF-H185, TJF-Q180V, existente in institutie.

- Posibilitate de combinare cu insuflatorul CO2, pentru a minimiza spatiul ocupat pe troliul endoscopic Olympus prezent în instituție.

- Container reutilizabil pentru apa – 2 buc.

- POMPA DE INSUFLARE CO2 PENTRU PROCEDURILE ENDOSCOPICE - 8 BUC.

- Posibilitate de conectare la balon CO2 cu presiune înaltă și la alimentare centralizată de presiune joasa

- Butelie CO2 minim 8 litri cu furtun de conectare de presiune înaltă minim 3 metri – 1 buc

- Flux minim de CO2: 1.4 l/min

- Posibilitate de încălzire a CO2 la temperatura: 37 grade celsius ± 3 grade

- Posibilitate de încălzire a apei la temperatura: 37 grade celsius ± 3 grade, pentru a putea incalzi un vas de rezerva cu apa

- Presiunea de ieșire reglabila, interval minim: 0.6 bar pana 0.8 bar

- Cu valva de protecție pentru presiune mare ce depășeste 0.85 bar pentru a proteja endoscoapele de defectare

- Posibilitate de combinare cu pompa de irigare, pentru a minimiza spatiul ocupat pe troliu endoscopic Olympus prezent în instituție.

- 5 seturi de tuburi CO2, pentru conexiunea pompei de insuflare la endoscoapele: CF-H185L, GIF-H185, TJF-Q180V existente în institutie.

- 5 seturi de tuburi hibride CO2 si irigare, pentru conexiunea pompei de insuflare si Pompei de irigare, la endoscoapele: CF-H185L, GIF-H185, TJF-Q180V, existente in institutie.

Cerințe suplimentare:

Anul producerii minim 2022 - obligatoriu

Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării.

Instalare, darea in exploatare, instruirea de către participantul câștigător - obligatoriu

Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu.

Manual de utilizator în limba română și engleză - obligatoriu