## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor medicale (Sistem Ultrasonografic General, Cardiac, vascular, performanță înaltă) conform necesităților IMSP Spitalul Raional Ungheni
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | standarde de referință
33100000-1 | 1 | Sistem Ultrasonografic General, Cardiac, vascular, performanță înaltă | Sistem Ultrasonografic General, Cardiac, vascular, performanță înaltă |  |  |  | Descriere Ultrasonograf Aplicații clinice General, Ginecologic, Cardiologice, Vascular Parametrul Specificația PROBE PORTURI ≥4 Traductoare de tip: Linear cu valoare minimă nu mai mare de 3 Mhz, cu valoare maximă nu mai mică de 8.5 Mhz, cu FOV (field of View): ≥ 38 mm Convex cu valoare minimă nu mai mare de 1.5 Mhz, cu valoare maximă nu mai mică de 5 Mhz, cu FOV (field of View): ≥ 70° Tehnologie: Matricială / XD Clear/ Single cristal sau altă tehnolgie analogică Sectoriala cardiac convex cu valoare minimă nu mai mare de 1.7 Mhz, cu valoare maximă nu mai mică de 4.9 Mhz, cu FOV (field of View): ≥ 90° Tehnologie: Matricială / XD Clear/ Single cristal sau altă tehnolgie analogică Microconvex, Endocavitar cu valoare minimă nu mai mare de 3.6 Mhz, cu valoare maximă nu mai mică de 9 Mhz, cu FOV (field of View) câmpul de vedere maxim minim ≥ 150° Număr frecvențe emise de un traductor ≥ 8 a se indica transductorul care are aceste posibilități Ultrasonograful livrat să fie setat pentru lucru cu traductoarele livrate NIVELE DE GRI ≥256 Gama dinamică maximă ≥ 300 dB PREPROCESARE canale digitale ≥7000 000 / 500 (canale fizice) Adâncimea de scanare maxima ≥ 40 cm Posibilitate de rotare a imaginei minim până la ≥ 180 ° Posibilitatea de oglindire a imaginei Stingă / Dreapta PAN/ZOOM imagine în timp real imagine înghețată STOCARE IMAGINI Capacitate ≥ 1000 GB/ 1TB tip SSD Memorie Cine Minim. 950MB sau min 80000 frame-uri sau min 600 sec Porturie pentru intrari/iesiri CD/DVD USB 2.0 /3.0 MONITOR FULL HD ≥ 23" Panel de control touchscreen ≥ 10" Butoane consola configurabile Tastatură digitala Brat flexibil Transfer și stocare date în format DICOM Posibilitatea efectuării Upgrade Imprimantă încorporată B/W FUNCŢIONALITĂŢI Ajustare frecventa Diapazon dinamic reglabil sau tehnologie mai avansată Focalizare pe imagine pe toată adâncimea Ajustare mape de culori Selectare automata a sondei la aplicarea presetului Reglare GAIN Reglarea semnalului acustic Măsurători în timp real și în freeze Regim Virtual Convex pentru Traductoarele liniare IMAGINE MODURI B-mod/2D M-mod M-mod şi 2-D Armonici Tisulare Armonici Tisulare diferențiale M-mod anatomic M-Mod color DOPPLER Tip CW, PW, CFM, TVI Măsurări automatizate Calcule automate Power Doppler B – Flow/HDflow/ MicroFlow/ eSie Flow/ Advanced Flow/ Superb microvascular imaging sau analogic (disponibil minim pe sonda liniara și covexa) Duplex în timp real Triplex în timp real Elastografie Compresiva cu Analiza de tip Q-analiz Elastografie shear wave Măsurarea atenuări ficatului în db/cm/MHz Formarea raportului automat pentru măsurările care vor fi făcute de către medic PACHETE DE ANALIZĂ Vascular include minim: Regimuri specializate de detectat microvascularizări B – Flow/HDflow/ MicroFlow/ eSie Flow/ Advanced Flow/ Superb microvascular imaging sau analogic Intima Medie Cardiac include minim: monitor/modul ECG integrat cu cablu pentru pacient Calculul Fracției de Ejecție în regim automat ( Auto EF) Stress Eco Strain Cardiac Abdomen, Abdomen obez, Tiroida, Glanda mamară, Protocoale de lucru și calculi pentru vase, Carotida, Vertebrale Arterial Membre inferioare și superioare stâng/drept Venos Membre inferioare și superioare stâng/drept Regim Automat de setare în regim B Regim Automat de setare a vitezei și a unghiului ferestrei în regim Doppler FUNCȚII OPȚIONALE: Dispozitivul medical trebuie să permită instalarea ulterioară la solicitarea beneficiarului final a următoarelor Funcționalități tehnice. Soft specializat pentru lucru cu substanța de contrast Porturi pentru traductori CW ≥ 1
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor medicale (Sistem Ultrasonografic General, Cardiac, vascular, performanță înaltă) conform necesităților IMSP Spitalul Raional Ungheni | [6 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Sistem Ultrasonografic General, Cardiac, vascular, performanță înaltă | Sistem Ultrasonografic General, Cardiac, vascular, performanță înaltă | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS
[6 empty] | Suma total: |  | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________