Приложение № 22 к Стандартной документации № 115 от 15 сентября 2021 г. - Технические спецификации [ Эта таблица будет заполнена оферентом в графах 2, 3, 4, 6, 7, а закупающим органом - в графах 1, 5,].. Номер процедуры закупки - ocds-b3wdp1-MD-1758699582792. Предмет закупки: Оборудование для физиотерапии.

Код CPV; Наименование товара; Страна происхождения; Производитель; Полная техническая спецификация, запрашиваемая закупающим органом; Полная техническая спецификация, предложенная оферентом; Справочные стандарты. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. Lot № 1. 33100000-1; Аппарат для гальванизации и электрофореза; Аппарат для гальванизации и электрофореза -для воздействия постоянным током на организм человека с лечебными и профилактическими целями, а также для проведения лекарственного электрофореза. Аналог Поток-1 Технические данные: Напряжение питающей сети переменного тока – 220В; Частота сети - 50Гц; Мощность, потребляемая от сети - не более 5Вт; Максимальный ток в цепи пациента при нагрузке 500 Ом - 50±5Ом; Коэффициент пульсации тока при любом значении тока нагрузки, не превышает 0,5%; Масса ~ 0,5кг; CE, ISO. Lot № 2. 33100000-1; Аппарат для дарсонвализации, Дарсонваль; Профессиональный стационарный аппарат для местной дарсонвализации. Аппарат должен обеспечивать на выходе электрический сигнал в виде последовательности импульсов со следующими параметрами: частота следования импульсов (100±10)Гц; частота заполнения импульсов (110±50)кГц; амплитудное значение выходного напряжения дискретно регулируется от минимального значения (не более 8 кВ) до максимального ( 25 кВ). Работа аппарата от сети переменного тока частотой (50±0,5)Гц и напряжением (220±22)В. Время установления рабочего режима с момента включения ~ 30с. Среднеквадратическое значение тока, потребляемое аппаратом от сети, не больше 1,0 А. Включение аппарата в сеть должно сопровождаться сетевой индикацией. Непрерывная работа аппарата в течение не более 8 час с последующим перерывом не более 30 мин в повторно-кратковременном режиме: время работы не более 20 мин, время паузы не менее 10 мин. Масса аппарата не более 2,10 кг вместе с 12шт. Электродами. Габаритные размеры аппарата : ~ корпус блока управления 140x110x180 мм.; CE, ISO. Lot № 3. 33100000-1; Аппарат для магнитотерапии заболеваний позвоночника и суставов; Аппарат для магнитотерапии заболеваний позвоночника и суставов (с 3 (тремя) запрограммированными программами). Виды магнитного поля – бегущее импульсное и неподвижное импульсное; Бегущее поле: Амплитудное значение магнитной индукции на рабочей поверхности катушки-индуктора, основной режим – 20±6 мТл; Частота возбуждения катушки-индуктора, основной режим – 6,25 Гц; Амплитудное значение магнитной индукции на рабочей поверхности катушки-индуктора, режим для педиатрии со сниженным значением магнитной индукции – 8±2 мТл; Частота возбуждения катушки-индуктора, режим для педиатрии со сниженным значением магнитной индукции – 6,25 Гц; Неподвижное поле: Амплитудное значение магнитной индукции на рабочей поверхности катушки-индуктора, режим с выраженным обезболивающим и противовоспалительным эффектами (неподвижное поле) – 6±2 мТл; Частота возбуждения катушки-индуктора, режим с выраженным обезболивающим и противовоспалительным эффектами (неподвижное поле) – 100 Гц; Индикация – световая, звуковая; Режим работы – 20 мин воздействия, 10 мин перерыв; Повторение режима – в течение 8 часов; Работа от сети переменного тока, 50 Гц, ~230+23-32B; Номинальная мощность – 110 ВА; Длина кабеля подключения излучателя к блоку управления – 1,2 м; Длина кабеля между двумя парами катушек-индукторов – 0,4 м; Длина сетевого шнура – 2 м; Класс защиты по электробезопасности – II тип BF; Масса аппарата ~ 0,8 кг. Комплектация Прибор; Крепление для линейки; Ремень; Индикатор магнитного поля; Инструкция по применению .; CE, ISO. Lot № 4. 33100000-1; Аппарат УВЧ, для ультравысокочастотной терапии; Аппарат УВЧ- для местного лечебного воздействия электромагнитным полем ультравысокой частоты. Характеристики: Автоматическая настройка в резонанс с электродами из комплекта поставки; Автоматическое отключение генератора и звуковой сигнал по окончании лечения; Световая индикация наличия высокочастотного излучения; Гибкие электрододержатели; Режим работы аппарата- продолжительный Рабочая частота, МГц 27,12 Количество ступеней регулировки мощности с электродами 9 Количество ступеней регулировки мощности с резонансным индуктором 4 Выходная мощность, Вт Для электродов - 10/15/20/30/40/50/60/70/80 Для резонансного индуктора - 10/15/20/30 Время установки рабочего режима, сек~ 30 Время работы в продолжительном режиме, ч 6 Диапазон установки таймера, мин 1-99 Управление аппаратом электромеханическое Использование резонансного индуктора да Световая индикация при включении высокочастотного генератора да Автоматическая настройка в резонанс да Габаритные размеры (ДхШхВ), мм ~ 430х289х174 Масса электронного блока, кг ~ 7 Масса комплекта, кг ~ 1,9 Напряжение питания, В 220 Частота питания, Гц 50 Потребляемая мощность, ~ В*А 250; CE, ISO. Lot № 5. 33100000-1; Аппарат ультразвуковой терапии; Аппарат ультразвуковой терапии. Цветной графический экран (4,3 дюйма) с сенсорной панелью. Управление с помощью сенсорного экрана и кнопок. Двухчастотные датчики: 1 МГц и 3,3 МГц, площадь поверхности 18 см², 5 см² или 1 см² Непрерывный и импульсный режим работы Два варианта эргономичной рукоятки Водонепроницаемые датчики Плавная или дискретная регулировка скважности импульса Звуковой и визуальный сигнал контакта датчика с пациентом Готовые программы для типичных заболеваний Собственные программы пользователя с удобной экранной клавиатурой Счетчики количества и времени процедур АКСЕССУАРЫ Стандартный терапевтический гель Руководство пользователя Запасной предохранитель Дополнительно ультразвуковые головки: SUP-6: площадь поверхности 18 см²; частота 1 МГц и 3,3 МГц SU-5: площадь поверхности 5 см²; частота 1 МГц и Частота 3,3 МГц SU-1: площадь 1,33 см²; частоты 1 МГц и 3,3 МГц сумка для транспортировки Ультразвуковые аппликаторы/головки Тип и параметры зонда SU-1 1,33 см² / 1 МГц i 3,3 МГц SU-5 5 см² / 1 МГц i 3,3 МГц SUP-6 18 см² (6 x 3 см²) / 1 МГц i 3,3 МГц Технические характеристики: Параметры ультразвука постоянная мощность 2,5 Вт/см² пиковая импульсная мощность 3 Вт/см² частота излучения 1 МГц или 3,3 МГц частота импульсов 10–150 Гц скважность плавная: 5–100%, шаг 5% дискретная: 6,25%; 12,5%; 25%; 50% Другие Параметры Время обработки: от 1 с до 30 мин Питание: однофазная сеть ~230 В, 10%, 50 Гц, 50 ВА Класс электробезопасности I, тип B Температура окружающей среды: от 10°C до 40°C Относительная влажность: до 85% Размеры: 335 x 270 x 125 мм Вес (блока управления): ~ 2,5 кг; CE, ISO. Lot № 6. 33100000-1; Облучатель ультрафиолетовый стационарный; Облучатель ультрафиолетовый стационарный для лечения верхних дыхательных путей и полости уха. Источник излучения- лампа высокого давления ДРТ-240. Тубусы для концентрации потока УФ лучей. Индивидуальные зеркала. Зона воздействия прибора на 4 пациентов. Длительность пускового режима лампы не более 15 мин Частота тока 50 Гц Потребляемая мощность до 1000 ВА Напряжение сети 220, Вес ~ 11 кг; CE, ISO. Lot № 7. 33100000-1; Аппарат для процедур электротерапии; Аппарат для процедур электротерапии с 2 (двумя) каналами для лечения следующими видами токов: - интерференционные токи: классический, изопланарный, премодулированный, прерывистый - диадинамические токи по Бернару (тип DF, MF, RS, MM, CP, LP) с установкой последовательности - импульсные токи средней частоты с модуляцией в форме треугольника, прямоугольника, трапеции и синуса, как однополярные, так и биполярные, для стимуляции вялых параличей - стимуляция спастических параличей в двухканальном режиме (тонолиз по Хуфшмидту и Янчу) - TENS (с возможностью случайной модуляции) - TENS BURST (с возможностью случайной модуляции) - HV-стимуляция (высокое напряжение) - ток Коца (российская стимуляция) (стандартный и регулируемый) - ток Треберта (Ultra Reitz) (2-5) (стандартный и регулируемый) - фарадический и неофарадический - гальванический ток - ионофорез Особенности - Предварительно записанные, готовые к использованию наборы параметров для типичных случаев (более 100 пунктов) - Индивидуальная регулировка параметров лечения - Настройка последовательности диадинамических токов - Память на до 50 пользовательских наборов параметров - Два контура лечения (независимая регулировка объема) - Удобная электродиагностика (точки кривой I/t, автоматический расчет коэффициентов); Последние использованные данные сохраняются в памяти. - Режим электрогимнастики с широкими настройками. - Большой ЖК-дисплей - Обнаружение и сигнализация обрывов в выходных цепях. - Счетчики времени и количества сеансов. Технические характеристики Частота интерференционного тока 1–200 Гц Среднеквадратичное значение интерференционного тока 0–60 мА Гальванический ток (средний) 0–50 мА Диадинамический ток Ток на ДЧ (средний) 0–30 мА Ток на СЧ (средний) 0–15 мА Частота ТЭНС и ВН 1–200 Гц Длительность импульса ТЭНС и ВН 50–250 мкс ТЭНС, ВН, КОТЦ, Ультра Рейз, фарадические токи; CE, ISO. Lot № 8. 33100000-1; Профессиональный аппарат для магнитотерапии; Профессиональный аппарат для магнитотерапии. Количество активных программ- до 50 Основной излучатель и линейка излучающая гибкая 25 мТл (при частоте следования импульсов от 1 до 75 имп/с); от 2 до 20 мТл (при частоте от 1 до 100 имп/с) Основной излучатель и линейка излучающая гибкая от 2 до 6 мТл (при частоте от 1 до 16 имп/с) Для значений от 2 до 20 мТл от заданного (А) ±[0,2А +0,6] мТл Для значений от 25 до 45 мТл ±6,3 мТл Частота следования импульсов от 1 до 100 имп/с Относительное отклонение частоты от задаваемой ±5% Время установления рабочего режима аппарата не более 30 с Время магнитных воздействий и пауз в режиме прерывистого воздействия от 1 до 20 с Относительное отклонение времени от задаваемого ±5% Типы разверток магнитной волны в основном излучателе «бегущая горизонталь», «бегущая вертикаль», «бегущая диагональ» Температура поверхности излучателей не более 41 ºC Маркировка полярности магнитного поля на излучателях «N» - север; «S» - юг Электрическая мощность, потребляемая аппаратом 45 В·А Работоспособность аппарата при электропитании от сети переменного тока частотой 50 Гц, напряжением (230+23 -32) В. Мощность, потребляемая аппаратом от сети переменного тока-не более чем на 10% 45 В·А Длина ~ 240±5 мм.; CE, ISO.

Подпись: _______________ Имя, Фамилия: ___________________________ в качестве: ________________

Оферент: _______________________ Адрес: __________________________

| Приложение № 23 к Стандартной документации № 115 от 15 сентября 2021 г. - Ценовые Спецификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Эта таблица будет заполнена оферентом в графах 5,6,7,8 и 11 при необходимости, а закупающим органом - в графах 1,2,3,4,9,10] Номер процедуры закупки - ocds-b3wdp1-MD-1758699582792. Предмет закупки: Оборудование для физиотерапии. |  |  |  |
| Код CPV | Наименование товара | Единица измерения | Количество | Цена за единицу (без НДС) | Цена за единицу (с НДС) | Сумма без НДС | Сумма с НДС | Срок поставки/ доставки | Бюджетная классификация (IBAN) |  | скидка % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  |
|  | Lot № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | Аппарат для гальванизации и электрофореза | шт. | 2 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, поставка/установка/инструктаж осуществляется Поставщиком в течение 20 дней с даты подписания контракта | MD81TRPCCT518430A00317AA |  |  |  |
|  | Lot № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | Аппарат для дарсонвализации, Дарсонваль | шт. | 1 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, поставка/установка/инструктаж осуществляется Поставщиком в течение 20 дней с даты подписания контракта |  |  |  |  |
|  | Lot № 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | Аппарат для магнитотерапии заболеваний позвоночника и суставов | шт. | 1 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, поставка/установка/инструктаж осуществляется Поставщиком в течение 20 дней с даты подписания контракта |  |  |  |  |
|  | Lot № 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | Аппарат УВЧ, для ультравысокочастотной терапии | шт. | 1 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, поставка/установка/инструктаж осуществляется Поставщиком в течение 20 дней с даты подписания контракта |  |  |  |  |
|  | Lot № 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | Аппарат ультразвуковой терапии | шт. | 1 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, поставка/установка/инструктаж осуществляется Поставщиком в течение 20 дней с даты подписания контракта |  |  |  |  |
|  | Lot № 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | Облучатель ультрафиолетовый стационарный | шт. | 1 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, поставка/установка/инструктаж осуществляется Поставщиком в течение 20 дней с даты подписания контракта |  |  |  |  |
|  | Lot № 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | Аппарат для процедур электротерапии | шт. | 1 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, поставка/установка/инструктаж осуществляется Поставщиком в течение 20 дней с даты подписания контракта |  |  |  |  |
|  | Lot № 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | Профессиональный аппарат для магнитотерапии | шт. | 1 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, поставка/установка/инструктаж осуществляется Поставщиком в течение 20 дней с даты подписания контракта |  |  |  |  |

Подпись: _______________ Имя, Фамилия: ___________________________ в качестве: ________________

Оферент: _______________________ Адрес: __________________________