CAIET DE SARCINI

pentru achiziția bunurilor  materiale

- Obiectul caietului de sarcini îl reprezintă achiziționarea amestecurilor de gaze de calibrare  pentru verificări metrologice şi controale periodice a funcționalității analizoarelor de gaze la CET s.1.

Tabela 1

| Nr. | Cod. CPV | Denumirea bunurilor | U.M. | Cantitatea | Specificația tehnică deplină solicitată, standarde de referință | Valoarea estimativă (se va indica pentru fiecare lot în parte), lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lotul 1: Amestecuri de gaze de calibrare |  |  |  |  |
| 1.1 | Conform pct.4 | Amestec de gaz de calibrare (AGC) | but/10 l | 14 | Conform pct.4 | 90 000 |
| 1.2 |  | Amestec de gaz de calibrare (AGC) | but/4 l | 8 |  | 50 000 |
| Valoarea totală a bunurilor, lei fără TVA |  |  |  |  |  | 140 000 |

2. Adresa unde va fi utilizat bunul:

«TERMOELECTRICA» S.A., CET s.1  str.  Meșterul  Manole 3, or. Chișinău, Republica Moldova.

3.Termenul de realizare a achiziţiei

12 martie 2026.

4. Caracteristicile tehnice principale

| Nr.crt. | Cod CPV | Nr, Materiale de referință stat (№ ГСО) * | Amestec de gaz de calibrare | Butelii/litri | Total | Notă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | 24111600-1 24111600-1 | 3913-87 3917-87 | Hidrogen H2 -1,50% , restul azot N2 Hidrogen H2 - 2,85% , restul azot N2 | b/10 l b/10 l | 1 1 | Se utilizează la analizoare de gaze АГ-0012 «Scurgere H2» ТГ nr. 1,2,3 -5 seturi , poz.1,2,3 Г-п30, 5ВЦ-п24 « H2 IE» |
| 3. 4. | 24111600-1 24111600-1 | 3940-87 3941-87 | Hidrogen H2 - 90,5% , restul azot N2 Hidrogen H2 - 95,25% , restul azot N2 | b/10 l b/10 l | 1 1 | Se utilizează la analizoare de gaze АГ-0012 «Puritatea H2» TГ nr. 1,2,3 -3 seturi, poz.1,2,3 Г-п34 |
| 5. 6. 7. | 24111700-2 24111700-2 24111700-2 | 3716-87 3722-87 3728-87 | Oxigen O2 - 0,5% , restul azot N2 Oxigen O2 - 4,5% , restul azot N2 Oxigen O2 - 9,5% , restul azot N2 | b/10 l b/10 l b/10 l | 1 1 1 | Se utilizează la analizoare de gaze MAK-2000-UMS «Conținutul de O2 în gazele de ardere » cazanele nr. 1,2,3 - 6 seturi poz.1,2,3 K-п125A, п126Б |
| 8. 9. 10. 11. | 24111600-1 24111600-1 24111600-1 24111600-1 | 4273-87 4272-87 4275-87 4274-87 | Hidrogen H2 - 1,0% , restul oxigen O2 Hidrogen H2 - 1,9% , restul oxigen O2 Oxigen O2 - 0,5% , restul hidrogen H2 Oxigen O2 - 0,9% , restul hidrogen H2 | b/10 l b/10 l b/10 l b/10 l | 1 1 1 1 | Se utilizează la analizoare de gaze ГТХ-1M, ГТХ-4M conținutul H2 în O2 conținutul O2 în H2 instal. de electroliză -2 seturi în lucru; 2- în rezervă |
| 12. | 09123000-7 | 3905-87 | Metan CH4 - 0,7 % , în aer | b/10 l | 2 | Se utilizează la semnalizatoare scurgere de gaze (metan) ГРП sursa1,2 «ЩИТ-2» - 5 buc. |
| 13. | 24111700-2 | 3726-87 | Aer poz. 0 TY.6-21-5-82 | b/10 l | 1 | Se utilizează la analizoare de gaze АГ-0012 «Scurgere H2»ТГ nr. 1,2,3 și IE «Conțin. H2 în aer în IE» |
| 14. | 24111600-1 | 3942-87 | Hidrogen H2 - 97,5% , restul azot N2 | b/4 l | 1 | Se utilizează la cromatograf de gaze «Хроматек - Кристалл 9000» «Puritatea H2» TГ nr. 1,2,3 și IE |
| 15. | 24111600-1 | 3940-87 | Hidrogen H2 - 95,0% , restul azot N2 | b/4 l | 1 |  |
| 16. | 24111600-1 | 4274-88 | Oxigen O2 - 0,5% , restul hidrogen H2 | b/4 l | 1 |  |
| 17. | 24111600-1 | 4274-88 | Oxigen O2 - 0,1% , restul hidrogen H2 | b/4 l | 1 |  |
| 18. | 24111700-2 | 3943-87 | Hidrogen H2 - 0,5% , restul azot N2 | b/4 l | 1 |  |
| 19. | 24111700-2 | 3922-87 | Hidrogen H2 - 2,5% , restul azot N2 | b/4 l | 1 |  |
| 20. | 24111700-2 | 3715-87 | Oxigen O2 - 0,5% , restul azot N2 | b/4 l | 1 |  |
| 21 | 24111700-2 | 4284-88 | Oxigen O2 - 2,5% , restul azot N2 | b/4 l | 1 |  |

Notă: *- conform documentului normativ «ТУ6-16-2956-92. Смеси газовые поверочные - Стандартные образцы состава».

5. Utilizarea, păstrarea, protecția, calitatea produselor/bunurilor.

Vânzătorul va trebui se asigure furnizarea AGC la Depozitul Central al „TERMOELECTRICA” S.A. (mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3)

Transportul și manipularea produselor se va realiza de către Furnizor cu mijloace de transport și personal propriu incluse în valoarea ofertei.

5.1. Termen de valabilitate și garanție:

Termenul de valabilitate a AGC la momentul livrării trebuie să fie minim 18 luni.

Perioada de garanție acordată AGC  de către Furnizor este cea declarată în certificatul de calitate emis de către producător.

5.2. Cerințe la ambalaj și etichetare:

Beneficiarul va pune la dispoziția  Furnizorului buteliile necesare de 10 lit.  (14 un.) și respectiv 4 lit. (8 un.) pentru umplerea cu AGC și vor fi predate contractantului de la Beneficiar.

Amestecurile de gaze de calibrare  vor fi livrate în aceste butelii, cu pașaportul și eticheta  amestecului de gaze emise de producător  conform standardelor.

6. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice şi standarde utilizate.

Puritatea produselor AGC trebuie să fie cea specificată sau echivalentă.

7.  Documente obligatorii la depunerea ofertei.

La depunerea ofertelor se va prezenta:

- Certificatul  de înregistrare a întreprinderii;

- capacitatea legală de a furniza și dreptul de a comercializa produsele chimice care reprezintă obiectul caietului de sarcini, în conformitate cu prevederile legale din Republica Moldova;

- dovada de experiență similară minimum un an;

- certificate sau scrisori de recomandare ce confirmă poziția, experiența sau reputația operatorului economic în domeniu;

- specificația tehnică a AGC;

- specificația de preț;

- fișe cu date de securitate la amestecurile de gaze solicitate.

8.  Documente pentru prezentare la livrare

-  Certificate de calitate emise de producător;

-  Certificatul  de  origine  a  produsului;

- Pașaportul și eticheta  amestecului de gaze conform standardelor  cu indicarea perioadei de valabilitate care va constitui -18 luni de la data livrării la AGC.