Anexa nr. 1 la COP Instalații Stomatologice

20.09.2022                                                                                                           Chișinău

Specificația tehnică a bunurilor

| Nr. Lot | Denumirea bunurilor | Cantitate | UM | Valoarea estimativă (fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Instalație stomatologică combinată cu fotoliu. Fotoliul pacientului cu următorii parametri: - dotat cu minim 6 programe de poziţionare (inclusive pozitie de primire / plecare pacient si poziția de clătire / revenire la pozitia de lucru. - setări pentru minim 2 utilizatori diferiți a fotoliului - posibilitatea de a regla poziţia de ridicare de la minim 390 pina la 815 mm - tetiera ergonomica cu articulaţie 3D unghi de pozitionare de la zero până la 27 grare in ambele parti. - Pozitionare tetiera până la 155mm - cotiera stanga pacient acoperit cu piele - mişcarea spatarului de la orizontală până la 90 grade - miscare sincronizata a spatarului cu sezul de la 18 până la 27 grade - lăţimea spătarului de la minim 550 mm - lăţimea fotoliului minim 450mm - conectarea automată a reversului la mişcarea în jos/sus a spatarului pînă se deblochează senzorii - spatarul si tetiera acoperit cu piele artificială din ambele parti de aceiași culoare, posibilitatea de a alege culoarea tapitariei. Culoarea fotoliului urmează să fie identică cu culoarea scaunelor pentru medic și pentru asistentă - Baza fotoliu din otel (rezistent la corozie) acoperita cu capac din poliamid Caracteristica tehnică: - tensiunea de alimentare 220V - frecvenţa de 50Hz - consumul maximal de putere la frecventa 50Hz nu mai mare de 1245VA - nivel de protecţie la electrocutare - tip B - tip de protecţie la electrocutare - Clasa I -capacitate de încarcare să reziste până la 235 kg - timpul de lucru fără mentenanţă mai mult de 25000 cicluri garantate de uzina - ciclu de lucru 1:16 - nivelul acustic maximal până la 50 dB - acoperire IP31 (Conform standardelor si o au toţi producătorii) Masa medicului să fie echipată cu minim 5 instrumente integrate de sus: Panou comanda doctor -tastatură digitala cu display. Braț masa autoechilibrat (pantografic) Reglaj raciere cu apa manual. Regim de lucru 2 instrumente active. Lugimea brațului minim 90 cm. Regim igiena si dezinfectie instumente (optional) Regim reglaj toratii turbine (optional) Obligatoriu reglare electronica de procesor a motorului și a Scalerului Grup din 3 electrovalve separate (răcire cu apa, aer și aer de lucru) pentru turbina si micromotor Instrumente instalate: 1.Seringa cu trei funcţii – apă, aer şi sprai, carcasă metalică, cu vârf angulat 45 grade, detaşabil si butoane separate 2.Furtun pentru turbină cu lumină tip Midwest cu minim 6 iesiri 3.Micromotor electric pe inductie (fără perii) cu caracteristici: - Iluminare LED (40000lux), cu opțiunea de a emite o lumină albastră (LED BLUE(60000lux) - o lungime de undă specifică, care evidențiază mult cariile și obturațiile din cavitatea bucală a pacientului) - Rotaţii până la max 40000 rpm/min - Putere mecanică 60Wt - Moment de rotire 3.5 Ncm - Spray apă, aer incorporate separate cu valva anti-retractie - Greutate nu mai mare de 82g - Autoclavabil 134 grade 4. 4.Scaler cu minim 6 vârfuri cu iluminare LED regim Scaling, Endodontic, Perio cu reglare electronica de processor: - Mâner detaşabil, autoclavabil 134° C - Frecvenţa de la 25 pîna la 31kHz - Alimentare 24 V current alternativ (standard medical) - Vîrf pentru scaling minim 4buc diferite ca mărime - Vîrf pentru Periodontics minim 1 buc - Virf pentru Endo cu cheie K-file minim 4 buc - Cheie dinamometrica pentru vîrfuri 5. Lampa fotopolimer - Lungimea de undă: de la 420 pînă la 480 nm, - Iluminare de la 1000mW/cm² pina la 1200mW/cm² - Setare timp de la 10s pina 30s - Fibra optică confecţionată din sticlă neagră - Fibra detașabilă v-a permite sterilizarea în autoclav la 134 grade Panou de comanda Tastatura din partea dreaptă pe display cu functiile: - marirea puterii sau rot/min (turbine, motor, Scaler) - micșorarea puterii sau rot/min (turbine, motor, Scaler) - revers pentru micromotor / regim ENDO Scaler - iluminarea la instrumente / Blue la micromotor - comutarea răcirii in trei regimuri diferite apă/sprei/nimic - indicator cu lumină la activare a optiunilor - umplerea paharului cu apa - clătirea scuipătoarei cu apa - conectarea / deconectarea regim de lucru lampa stomatologica - mișcarea fotoliului în sus - mișcarea fotoliului în jos - mișcarea spătarului înapoi - revenirea fotoliului la pozițiia inițiala - pozitie fotoliu clatire / revenire - salvarea și revenirea repetată a pozitiilor de lucru a fotoliului - indicare pe display instrument active (Turb, Mot, SCA, Lamp) si a puterii rot/min setate. - indicare regim de dezinfectie (CLEAN) si curatire tuburi (FLUSHING) Braţul asistentului mobil in plan orizontal: dotat cu buton pentru umplerea paharului și clătirea scuipătoarei cu apa Intrumente instalate: 1.Seringa cu trei funcţii – apă, aer şi spray Carcasă metalică Cu vîrf angulat 45 grade, detaşabil Butoane separate 2.Aspirator de salivă pe bază de aer Consum redus de aer Reglare a puterii de aspirare, Dotat cu filtru pentru particule mari Uşor detaşabil pentru curăţire 3.Aspirator forțat de praf Reglare a puterii de aspirare, Dotat cu filtru pentru particule mari Uşor detaşabil pentru curăţire Reflector Stomatologic cu lumina LED Braţul dublu articulat, Pantografic balansat, Minimum două axe de rotaţie, în plan vertical şi orizontal Întrerupător fără atingere manual (cu sensor) Caracteristica tehnică a reflectorului: - să ofere posibilitatea de a lucra cu materialele fotopolimerizabile, -Tensiunea de alimentare: maxim 34 Volti current continuu - Consumul maximal 10 W - Temperatura de culoare de la 3700K pina la 4000K - Lumina concentrată într-un dreptunghi cu dimensiunile de minimum 70x160 mm la distanţă optimală de 70 cm ±5 de focusare - Iluminare de la 8000 lux pina la 30000 lux PEDALA electrică multifuncţională cu fir. Comanda instrumentelor prioritare Reglarea puterii micromotorului, Turbina(optional), scalerului, prin acţionarea progresivă a levierului prin apăsare buton separat pentru mişcarea fotoliului sus-jos, coborîre-ridicare spătar Butoane separate minim 8 pentru: - Selectarea programelor de poziţionare a pacientului în fotoliu - Activarea poziţionării selectate a pacientului - Pentru activare / deconectare răcire cu apă, sprai pentru instrumente - Revers pentru micromotor, endo pentru scaler - Pentru funcţia seringă la turbine şi micromotor - Reglare lentă a rotaţielor micromotorului/Turbina(optional)/ Scaler - Umplerea paharului, - Clătirea scuipătoarei, Blocul hidraulic (cu posibilitatea de specificat culoarea) - Bol din ceramică, usor detașabil (cu posibilitatea de a specifica culoarea), - Filtru de particule mari - Suportul cu bol are posibilitatea de a se roti in jurul axului de la 0 până la 90grade – spre pacient și de la pacient, - Clătitor pentru bol din inox, mobil și detașabil, - Posibilitatea programării volumului de apă turnat în bol de la 1sec – până la 40 sec - Umplutor a paharului cu apă din inox mobil și detașabil, - Posibilitatea programării volumului de apă turmată în pahar de la 1sec – pina la 25 sec - Sursă de apă autonomă, - Volumul minim pentru apă distilată minim 0.75 l, - Ușă de acces din metal- pentru un acces liber în interior pentru schimbul apei distilate. Cerințe obligatorii: La solicitare va prezenta certificatul de calitate CE, autorizația de la producător Obligatoriu să dispună de act de garanţie de la producător. Obligatoriu să dispună de etichetă fabricată de uzina în care se indică: 1.Tipul unitului, 2.Numărul de serie, 3.Data producerii 4.Anul producerii Cerințele solicitate încaietul de sarcini de către cumpărător să fie garantate prin înscrierile respective în pașaportul instalației. Pașaportul să fie în limba română sau rusă. Termenul de garanție: minim 2 ani. | 5 | unit | 750 000,00 |
| TOTAL |  |  |  | 750 000,00 |

Componența grupului de lucru:

- Tărnă Marcela, președintele grupului de lucru	            _______________________

- Goncearenco Faina, vicepreședintele grupului de lucru   _______________________

- Stolearciuc Angela, membru al grupului de lucru	 _______________________

- Plămădeală Angela, membru al grupului de lucru	 _______________________

- Cojuhari Ludmila, secretarul grupului de lucru	            _______________________

- Filipciuc Alexandru, membru al grupului de lucru          _______________________

- Todica Victor, membru al grupului de lucru	            _______________________