DISPOZITIV PENTRU REPROCESAREA AUTOMATA A ENDOSCOAPELOR

a) Concepute pentru a dezinfecta si steriliza folosind un sistem automat de spalare si curatare a endoscopului tip Olympus și Stortz, aflate în dotarea instituției medicale. În caz de incompatibilitate cu ambele modele, de preferință tipul Olympus.

b) Static pe podea sau masa

c) Sa fie certificate dupa standardele de igiena:

- EN ISO 15883-1,4,5 :2019

- EN ISO 14937, cu o reductie de cel putin 10^6 microorganisme

d) Un ciclu deplin sa contina urmatoarele etape:

- Curatirea/Spalarea

- Clatirea

- Dizinfectia/Sterilizarea

- Clatirea

- Uscarea canalelor

e) In caz de necesitate sa fie posibil de adaugat o etapa aditionala de precuratire.

f) Monitorizarea si controlul fluxului de solutii prin canalele endoscopului, pentru fiecare canal separat, pentru a asigura ca este efectuata dezinfectia conform normelor de reprocesare. In cazul cand nu sunt atinse valorile necesare, sa fie emisa alarma cu mentiunea canalului la care nu s-au respectat cerintele. Daca in timpul reprocesarii s-a deconectat un canal de la endoscop, la fel sa se emita alarma de deconectare a canalului

g) Verificarea si detectarea automata a scurgerilor endoscopului sa fie efectuata pe parcursul intregului ciclul de dezinfectie

h) Timpul unui ciclu deplin de reprocesare: <=25min

i) Tipuri agenti antimicrobieni Chimici (peracetic acid)

j) Compatibilitatea multipla

k) Reservor pentru endoscoape ≥ 25 litri

l) Variatia de temperatura ≤ 42 grade

m) Incarcarea detergent Automata

n) Alarma Automata

o) Stand pe roti

p) Autodezinfectare da

q) Endoscoape per ciclu ≥ 1

r) Solutii de dezinfectie pentru minim 100 cicluri de sterilizare depline.

s) Impreuna cu conectoare, la care se poate de conectat endoscoapele din institutia medicala

t) Sistem de prefiltrare a apei, cu o calitate de filtrare de cel putin 0.02microni, pentru a proteja filtrele interne de la blocaje din cauza impuritatii din apa. Include in oferta deservirea acestui filtru si piesele pentru 5 ani de zile.

u) Imprimanta, pentru a putea scoate raportul de dezinfectie, unde sunt mentionate toate etapele parcurse cu timpul pe fiecare etapa, mentiunea operatorului care a pornit procesul si rezultatul final.

v) Compresor de aer inclus in oferta, in cazul cand dispozitivul are nevoie de compresor pentru functionare.