Lotul.  Reagenţi,calibratori, material de control si consumabile pentru coagulometru automat COAX 2 (sistem închis)

Anexa 17 la  Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 374 din 05.05.2014

Anexa 18  la  Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 374 din 05.05.2014

| Nr. | Denumirea | Cantitatea | Unitatea de măsura | Descriere |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reajenţi p/u determinarea timpului de protrombină dupa Kvic (TP) cu calciu liofilizat cu activitatea tromboplastinei 14 – 16 sec. şi ISI mai mare de 1,1 si mai mic de 1,4 ( cu valabilitatea dupa deschiderea flaconului nu mai mica de 10 zile); | 6000 | teste | " Reactivii vor dispune de certificat, sau declaratia CE, vor fi compatibili cu analizorul COAX 2. Setul va fi cu doi componenti și va conține curba de calibrare specifică pentru COAX 2. Volumul flaconului va fi ≤ 5 ml, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Termen de valabilitate a reactivului reconstituit va fi nu mai mic de zece zile. Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. " Volum folosit pentru 1 proba=200 mkl. |
| 2 | Fibrinogen-test pentru determinarea fibrinogenului după metodaClauss | 2000 | teste | " Reactivii vor dispune de certificat, sau declaratia CE, vor fi compatibili cu analizorul COAX 2. Setul va conține curba de calibrare compatibilă cu COAX 2. Volumul flaconului va fi ≤ 2 ml, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Termen de valabilitate a reactivului reconstituit va fi nu mai mic de sapte zile. Volum reagent pentru 1 proba = 50 mkl.Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. " |
| 3 | Plasmă de control cu nivel normal (PT,FIB,TT,APTT) inclusive testul INR | 16 | fl | " Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, Ambalajul reactivilor trebuie să fie ≤ 1 ml, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. " |
| 4 | Plasmă de control cu nivel patologic (PT,FIB,TT,APTT), inclusive testul INR | 16 | fl | " Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, Ambalajul reactivilor trebuie să fie ≤ 1 ml, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. " |
| 5 | Plasmă de Calibrare (PT,FIB,TT,APTT) | 2 | fl | " Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, Ambalajul reactivilor trebuie să fie ≤ 1 ml, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. " |
| 6 | Cuve p/u coagulometru automat COAX 2 | 16 | Set | Cuve cu bare metalice, specific p/u coagulometru automat COAX 2 set 500 buc. |
| 7 | Hirtie pentru Coagulometru automat COAX 2 | 25 | buc | Hirtie pentru Coagulometru automat COAX 2 |

Cerinţe generale 1. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator  nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. . La cerere de prezentat monstre pentru testare de la operatorul cîștigător în timp de 5 zile din momentul luării deciziei. Ofertantul sa asigure prezenţa specialistului la procedurile de testare a monstrelor. In set să fie prezenţi toţi reagenţii necesari pentru reacţie.

2. Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.

3. Calibratorii şi standardele trebuie să corespundă cu setul de reagenţi, adică să fie de la acelaşi producător. Prezentarea de către furnizor a certificatului de compatibilitate a reactivelor cu utilajul(sistem închis),de la producătorul utilajului.

4. Ofertanţii vor demonstra că reagenţii, seturile de reagenţi se păstrează pînă la livrare în condiţiile prevăzute de producător (la frigider, frigorifer sau încăperi dotate cu echipament specific, etc).