## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr,: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea materialelor de consum și pieselor de schimb pentru hemodializă conform necesităților Serviciului de Dializă din Republica Moldova pentru anul 2024 |  |  |  |  | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
33100000-1 | 1 | Dializator suprafața 1,3 – 1,4 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 9,0 ml/oră mm Hg, conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | Dializator suprafața 1,3 – 1,4 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 9,0 ml/oră mm Hg, IMSP conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă |  |  |  | Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β şi alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 9 ml/oră Volumul de umplere ≤ 90 ml Cerinţele specifice № Clearence Unitate măsură ml/min 1 ureea ≥ 185 2 creatinina ≥ 172 3 fosfaţi ≥ 135 4 vitamina B-12 ≥ 75
33100000-1 | 2 | Dializator suprafața 1,5 – 1,6 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 10,0 ml/oră mm Hg IMSP conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | Dializator suprafața 1,5 – 1,6 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 10,0 ml/oră mm Hg IMSP conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă |  |  |  | Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β şi alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 10 ml/oră Volumul de umplere ≤ 100 ml Cerinţele specifice № Clearence Unitate măsură, ml/min 1 ureea ≥ 182 2 creatinina ≥ 168 3 fosfaţi ≥ 130 4 vitamina B-12 ≥ 67
33100000-1 | 3 | Dializator suprafața 1,7 – 1,8 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 12,0 ml/oră mm Hg IMSPconform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | Dializator suprafața 1,7 – 1,8 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 12,0 ml/oră mm Hg IMSPconform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă |  |  |  | Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β şi alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥12 ml/oră Volumul de umplere ≤ 110 ml Cerinţele specifice № Clearence Unitate măsură, ml/min 1 ureea ≥ 186 2 creatinina ≥ 173 3 fosfaţi ≥ 154 4 vitamina B-12 ≥ 95
33100000-1 | 4 | Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Dialog Bbraun IMSP conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Dialog Bbraun IMSP conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru liniile de sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Dialog, BBraun) Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Livrare în set (arteră/venă) Da Capcană arterială înante de filtru + PBE port Da Clemăde conectare la pacient cu cod de culoare Da Pungă de colectare de 2 litri Da Post-diluare Da Port de injecție fără conținut de latex Da Volumul total de umplere/arterial/venos (ml) 142/72/70 Diametrul segmentului pentru pompă (mm) 8 Diametrul intern al magistralei sanguine (mm) 4,3/4,8 Diametrul intern al liniei de heparină (mm) 1,5 Diametrul capcanei venoase (mm) 22
33100000-1 | 5 | Ac pentru puncţie, artera (fistuline), 16 G, bucăţi, conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | Ac pentru puncţie, artera (fistuline), 16 G, bucăţi, conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru acele de puncţii, artera (fistuline) - 16G Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 3 ani Marcaj de culoare corespunzătoare arterie/venă Da Cerinţele specifice № Cerinţa Parametrii solicitați 1 Vor conţine un orificiu lateral (arterial) Da 2 Vor conţine clame integrate. Da 3 Vor conţine „fluturaşi” pentru fixare cu rotaţie la 360 º Da 4 Vor avea următorii parametri: – diametrul acului 1,6 mm – lungimea acului 25 mm – lungimea tubului 150 mm
33100000-1 | 6 | Ac pentru puncţie, vena (fistuline), 16G, bucăţi conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | Ac pentru puncţie, vena (fistuline), 16G, bucăţi conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru acele de puncţii, vena (fistuline) - 16G Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 3 ani Marcaj de culoare corespunzătoare arterie/venă Da Cerinţele specifice № Cerinţa Parametrii solicitați 1 Vor conţine clame integrate. Da 2 Vor conţine „fluturaşi” pentru fixare cu rotaţie la 360 º Da 3 Vor avea următorii parametri: – diametrul acului 1,6 mm – lungimea acului 25 mm – lungimea tubului 150 mm
33100000-1 | 7 | Concentrat de săruri, soluție, componentul acid, canistre, 10 litri (pentru aparatele Dialog, BBraun) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | Concentrat de săruri, soluție, componentul acid, canistre, 10 litri (pentru aparatele Dialog, BBraun) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru săruri concentrate pentru hemodializă 1.Cerinţe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Formă de prezentare 2. Pentru aparatele tip Dialog, BBraun: - soluții concentrate în canistre și cartușe de bicarbonat de sodiu; Scop utilizare Hemodializă- bicarbonată Utilizare pentru hemodiafiltrare în regim on-line Da Cerinţele specifice № Cerinţa Unitate măsură 3 Componentele obligatorii pentru soluțiile concentrate (Dialog, BBraun) Componentul de soluție concentrată acid, canistre, 10 litri Cartușe de bicarbonat de sodiu, 760 grame, Pentru aparatele Dialog pentru diluația cu apă de 1:34 (Na-138 mmo/l, K-2,0, Ca - 1,75 mmol/l, Gluozca 5,5 mmol/l (lg/l).
33100000-1 | 8 | Dezinfectant pentru sterilizarea aparatelor de dializă Dialog, BBraun (dintr-o singură sursă)*: Sol.Acid Citric, 50%-10 litri, canistre conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | Dezinfectant pentru sterilizarea aparatelor de dializă Dialog, BBraun (dintr-o singură sursă)*: Sol. Acid Citric, 50%-10 litri, canistre conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale şi speciale a dezinfectanţilor pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă tip Dialog, BBraun, canistre 10 litri * Cerinţe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Formă de prezentare Soluţie concentrată Scop utilizare Dezinfectare termică şi chimică a aparatajului Cerinţe speciale Denumirea, Unitate de măsură Corespunde 1.Soluție Acid Citric 50%, 10 litri, canistre*
33100000-1 | 9 | Dezinfectant pentru sterilizarea aparatelor de dializă Dialog, BBraun (dintr-o singură sursă)*: Hipoclorid de sodiu, Tiutol KF, 5 litri, canistre conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | Dezinfectant pentru sterilizarea aparatelor de dializă Dialog, BBraun (dintr-o singură sursă)*: Hipoclorid de sodiu, Tiutol KF, 5 litri, canistre conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale şi speciale a dezinfectanţilor pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă tip Dialog, BBraun, canistre5 litri * Cerinţe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Formă de prezentare Soluţie concentrată Scop utilizare Dezinfectare termică şi chimică a aparatajului Cerinţe speciale Denumirea, Unitate de măsură Corespunde 1. Hipoclorid de sodiu, Tiutol KF, 5 litri, canistre
33100000-1 | 10 | Cartuș de bicarbonat de sodiu, Sol-Cart B 760 g, bucăți (pentru aparatele Dialog, BBraun) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | Cartuș de bicarbonat de sodiu, Sol-Cart B 760 g, bucăți (pentru aparatele Dialog, BBraun) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă |  |  |  | hemodializă 1.Cerinţe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Formă de prezentare 2. Pentru aparatele tip Dialog, BBraun: - soluții concentrate în canistre și cartușe de bicarbonat de sodiu; Scop utilizare Hemodializă- bicarbonată Utilizare pentru hemodiafiltrare în regim on-line Da Cerinţele specifice № Cerinţa Unitate măsură 3 Componentele obligatorii pentru soluțiile concentrate (Dialog, BBraun) Componentul de soluție concentrată acid, canistre, 10 litri Cartușe de bicarbonat de sodiu, 760 grame, Pentru aparatele Dialog pentru diluația cu apă de 1:34 (Na-138 mmo/l, K-2,0, Ca - 1,75 mmol/l, Gluozca 5,5 mmol/l (lg/l).
33100000-1 | 11 | Set pentru hemodiafiltrare, pentru aparatele Dialog +, (BBraun): Dializator pentru hemodiafiltrare, flux înalt, suprafața 1,8–1,9 m2,coef. Ultraf. ≥50 ml/oră mm Hg. conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | Set pentru hemodiafiltrare, pentru aparatele Dialog +, (BBraun): Dializator pentru hemodiafiltrare, flux înalt, suprafața 1,8–1,9 m2,coef. Ultraf. ≥50 ml/oră mm Hg. conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru Dializator, suprafaţa 1,7- 1,8 m². Cerinţe generale Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β şi alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥12 ml/oră Volumul de umplere ≤ 110 ml Cerinţele specifice № Clearence Unitate măsură, ml/min 1 ureea ≥ 186 2 creatinina ≥ 173 3 fosfaţi ≥ 154 4 vitamina B-12 ≥ 95
33100000-1 | 12 | Set pentru hemodiafiltrare, pentru aparatele Dialog +, (BBraun): Linie de protecţie pentru hemodiafiltrare, bucăţi IMSP Institutul de Medicină Urgentă | Set pentru hemodiafiltrare, pentru aparatele Dialog +, (BBraun): Linie de protecţie pentru hemodiafiltrare, bucăţi IMSP Institutul de Medicină Urgentă |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale a liniilor de protecţie pentru hemodiafiltrare generale Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Efectuarea hemodiafiltrării în regim on-line Da
| 13 | Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, “long life – termen lung”, 15,0 F, L – 240-280 mm; conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, “long life – termen lung”, 15,0 F, L – 240-280 mm; conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă |  |  |  | Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Condiţii de fabricare material biocompatibil - poliuretan Condiţii livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, de tip „split” cu capete (vîrfuri) autocentrante, capacitate de tunelizare retrogradă, inclusiv ac, ghid, dilatator, teacă de întroducere, tunelizator, seringă, bisturiu, injection caps, dispozitiv de fixare a cateterului, material de pansament, autocolant de identificare a pacientului Cerinţe specifice Diametru 15,0 F Lungimea 240-280 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncţie 18 G Ø2,75 " x 70 mm Ghid metalic de securitate Tip J (0038" x 800 mm) Dilatatoare 12 și 14 F Dilatator de tip „PeelAway” 16 F Stilet rigid (Stiffening Stylet) - pentru introducerea cateterului pe ghid sau schimbarea cateterului cu siguranța și fără utilizarea dilatatorului de tip ,,PeelAway" (obligator) 1 Tunelizator 1 Seringă 5 ml 1 Bisturiu-lamă, 11 cm 1 Injection caps 2 Dispozitiv de fixare a cateterului 1 Autocolant de identificare a pacientului 1 Material de pansament 2
33100000-1 | 14 | Set pentru hemodiafiltrare, pentru aparatele Dialog +, (BBraun): Filtru suplimentar pentru filtrarea dializatului, bucăţi, conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | Set pentru hemodiafiltrare, pentru aparatele Dialog +, (BBraun):Filtru suplimentar pentru filtrarea dializatului, bucăţi, conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale a filtrului suplimentar de filtrare a dializatului pentru Hemodiafiltrare (aparat de dializă Dialog +, (BBraun)) Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Efectuarea hemodiafiltrării în regim on-line Da
33100000-1 | 15 | Cateter Dublu Lumen, set vârstnici, pentru cateterismul vaselor magistrale, 11-12 F, L-200 mm; conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | Cateter Dublu Lumen, set vârstnici, pentru cateterismul vaselor magistrale, 11-12 F, L-200 mm; conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă |  |  |  | Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Condiţii de fabricare material biocompatibil Condiţii livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringa și bisturiu Cerinţe specifice Diametru 11-12 F Lungimea 200 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncţie 17/18 G Ø1,3-1,5 x 70 mm Ghid metalic de securitate Ø 0,89-0,95 x ≥500 mm Dilatator 12/11 F Viteza fluxului sangvin ≥ 190 ml/min.
33100000-1 | 16 | Piese de schimb pentru stația de curățire a apei HemoRo 3000 (DWA, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | Piese de schimb pentru stația de curățire a apei HemoRo 3000 (DWA, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă |  |  |  | CDPR00605 Filter cartridge 25µm for F20, conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă
33100000-1 | 17 | Piese de schimb pentru stația de curățire a apei HemoRo 3000 (DWA, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | FILT0905UP Filter cartrige 5 micron, 10 inch (pack 10 pieces) |  |  |  | FILT0905UP Filter cartrige 5 micron, 10 inch (pack 10 pieces)
33100000-1 | 18 | Piese de schimb pentru stația de curățire a apei HemoRo 3000 (DWA, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | FILT0920UP Filter cartrige 20 micron, 10 inch (pack 10 pieces |  |  |  | FILT0920UP Filter cartrige 20 micron, 10 inch (pack 10 pieces
33100000-1 | 19 | Piese de schimb pentru stația de curățire a apei HemoRo 3000 (DWA, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | CDFC01000 10 inch Activated carbon filter cartrige |  |  |  | CDFC01000 10 inch Activated carbon filter cartrige
33100000-1 | 20 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | 34560602 PUMP BODY |  |  |  | 34560602 PUMP BODY
33100000-1 | 21 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | 34515330 GEAR PUMP WITH MAGNET WITHOUT MOTOR |  |  |  | 34515330 GEAR PUMP WITH MAGNET WITHOUT MOTOR
33100000-1 | 22 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | 34516123 Proportional control valve |  |  |  | 34516123 Proportional control valve
33100000-1 | 23 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | 3451902C SOLENOID VALVE |  |  |  | 3451902C SOLENOID VALVE
33100000-1 | 24 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | 34561722 PRESS. CONTR. 1.3 BAR (RVFPA,RVFPE) |  |  |  | 34561722 PRESS. CONTR. 1.3 BAR (RVFPA,RVFPE)
33100000-1 | 25 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | 34561706 PRESS. CONTR. 0.4 BAR (RVDA,DDE) |  |  |  | 34561706 PRESS. CONTR. 0.4 BAR (RVDA,DDE)
33100000-1 | 26 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | 34514988 Return valve, incl. 2 x tubing clamps, 2 x cable ties |  |  |  | 34514988 Return valve, incl. 2 x tubing clamps, 2 x cable ties
33100000-1 | 27 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | 34561714 Pressure Controller 0.5 bar |  |  |  | 34561714 Pressure Controller 0.5 bar
33100000-1 | 28 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | 34561250 Battery (rechargeable) set 12 V/7 Ah, incl. cable tie |  |  |  | 34561250 Battery (rechargeable) set 12 V/7 Ah, incl. cable tie
33100000-1 | 29 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | 3456063D Kt/V-UV board |  |  |  | 3456063D Kt/V-UV board
33100000-1 | 30 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | 34561692 Blood leak detector version 4 |  |  |  | 34561692 Blood leak detector version 4
33100000-1 | 31 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | 7107366 DIACAP ULTRA DF-ONLINE FILTER |  |  |  | 7107366 DIACAP ULTRA DF-ONLINE FILTER
33100000-1 | 32 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | CWSS022C2 Stereril filter 0,2 µm |  |  |  | CWSS022C2 Stereril filter 0,2 µm
33100000-1 | 33 | Consumabile medicale (dializatoare, linii, ace, dezinfectanți, catetere, ect.) echivalent la 340 proceduri de hemodializă, conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă echivalent loturilor nr. 1-32 | Consumabile medicale (dializatoare, linii, ace, dezinfectanți, catetere, ect.) echivalent la 340 proceduri de hemodializă, conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă |  |  |  | Consumabile medicale (dializatoare, linii, ace, dezinfectanți, catetere, ect.) echivalent la 360 proceduri de hemodializă, conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă echivalent loturilor nr. 1-31., inclusiv darea în comodat a 2 dispozitive medicale, compatibile cu consumabilele. Cerințe față de dispozitivul medical – 2 bucăți, nu mai vechi de anul 2019 (se va indica anul producerii). Descriere Mașina de hemodializă utilizată pentru purificarea sângelui a persoanelor căror rinichi nu funcționează normal. Dispozitivul pompează sângele pacienților și soluția de dializă rin dializor. Parametrul Specificația Display Color, LCD da Touch Screen optional (preferabil) Consum de apă Presiunea de intrare a apei 1.5 - 6 bar Temperatura apei admisă la intrare "5 - 30 °C, 85 -95 °C, pentru curățire fierbinte" Consumul concentratului Presiunea concentratului 0 - 100 mbar Presiunea centralizată a concentratului 0.05 - 2 bar Circulația extracorporală Monitorizarea presiunii în linia arterială de la - 300 mmHg până la +280 mmHg Acuratețea ± 10% Monitorizarea presiunii în linia venoasă de la - 20 mmHg până la +390 mmHg Acuratețea ± 10% Monitorizarea presiunii transmembranare de la - 100 mmHg până la +400 mmHg Acuratețea ± 10% Viteza circulației sangvine în pompa de sânge min. 50 - 600 mL/min. Acuratețea ± 10% Sistema de dializă cu un singur ac "da, cu min. 1 pompă сu control intern de presiune." vol. evacuare: ≤ 50 mL Detector de aer da, detector al liniilor de sânge și monitorizare Pompă de heparină Viteza de injectare: 0.5-10 mL/oră Funția de bolus: 1-5 mL Mărimea seringilor: 10/20 și 30 mL Sistema de circulație a dializatului Modificarea fluxului de lichid de dializă Setarea 300 - 800 mL/min. Temperatura dializatului 35 - 39 °C Conductibilitatea dializatului 12.8 – 15.7 mS/cm Acuratețea ± 0.2 mS/cm Monitorizarea temperaturii a sângelui (opțional) Precizia măsurării a temperaturii ± 0.2 °C Controlul temperaturii corpului ± 0.5 °C Precizia măsurării a recirculației ± 2% Monitorizarea volumului de sânge (opțional) RBV (Volumul de sânge relativ) ± 1.7% Hematocrit (Hct) ± 2.9% Hemoglobina (Hb) ± 0.8 g/l Temperatura ± 0,1°C (33.5 – 40°C) Monitorizarea presiunii a sângelui (opțional) Sistolică 45 - 280 mmHg Diastolică 25 - 240 mmHg Valorile medii a sistolică 20 - 255 mmHg Acuratețea ± 3 mmHg Hemodiafiltrare (opțional) Viteza de substituire 30 - 600 mL/min. Acuratețea ± 10% Test de menținere a presiunii da Programul de dezinfecție și curățare Spălarea Fluxul 600 – 800 mL/min. Temperatura 37 / 85 °C Curățare Fluxul 450 – 800 mL/min. Temperatura 37 / 85 °C Dezinfectare Fluxul 450 – 800 mL/min. Temperatura 37 / 85 °C Alimentarea 220 V, 50 Hz da Sistem de pregătire a apei Compatibil cu sistemul disponibil al beneficiarului sau oferirea unui nou sistem de pregătire a apei da
33100000-1 | 34 | Dializator suprafața 0,2 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 0,7 ml/oră mm Hg, conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | Dializator suprafața 0,2 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 0,7 ml/oră mm Hg conform necesităților conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului |  |  |  | Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β şi alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 0,7ml/oră Volumul de umplere ≤ 18 ml Nr Clearence Unitate măsură ml/min 1 ureea ≥ 75 2 creatinina ≥ 64 3 fosfaţi ≥ 57 4 vitamina B-12 ≥ 20
33100000-1 | 35 | Dializator suprafața 0,3-0,6 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 1,7 ml/oră mm Hg, conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | Dializator suprafața 0,3-0,6 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 1,7 ml/oră mm Hg conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului |  |  |  | Dializator suprafața 0,3-0,6 m². Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β şi alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 1,7 ml/orș mm Hg Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani. Sterilizare cu vapori, tilenoxidă, γ, β şi alte metode de iradiere Da. Membrană complet sintetică DaCoeficientul de UF ≥ 1,7ml/oră. Volumul de umplere ≤ 28 ml. Clearence Unitate măsură ml/min - ureea ≥ 125; -creatinina ≥ 95; -fosfaţi ≥ 50; - vitamina B-12 ≥ 20
33100000-1 | 36 | Dializator suprafața 0,7 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 2,8 ml/oră mm Hg, conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | Dializator suprafața 0,7 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 6,0 ml/oră mm Hg conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului |  |  |  | Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β şi alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 2,8ml/oră Volumul de umplere ≤ 42 ml Cerinţele specifice Nr Clearence Unitate măsură ml/min 1 ureea ≥ 155 2 creatinina ≥ 128 3 fosfaţi ≥ 78 4 vitamina B-12 ≥ 32
33100000-1 | 37 | Dializator suprafața 1,0-1,2 m-2. m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 6,0 ml/oră mm Hg, conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | Dializator suprafața 1,0 – 1,2 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 6,0 ml/oră mm Hg conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului |  |  |  | Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β şi alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 6 ml/oră Volumul de umplere ≤ 70 ml Nr Clearence Unitate măsură ml/min 1 ureea ≥ 168 2 creatinina ≥ 147 3 fosfaţi ≥ 115 4 vitamina B-12 ≥ 60
33100000-1 | 38 | Dializator suprafața 1,3 – 1,4 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 9,0 ml/oră mm Hg, conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | Dializator suprafața 1,3 – 1,4 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 9,0 ml/oră mm Hg, conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului |  |  |  | Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β şi alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 9 ml/oră Volumul de umplere ≤ 90 ml Cerinţele specifice № Clearence Unitate măsură ml/min 1 ureea ≥ 185 2 creatinina ≥ 172 3 fosfaţi ≥ 135 4 vitamina B-12 ≥ 75
33100000-1 | 39 | Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Fresenius 4008B și 4008S), conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Fresenius 4008B și 4008S) IMSP Mamei șicop |  |  |  | Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Livrare în set (arteră/venă)+ ac pentru conectare la vasul cu ser fiziologic Da Cameră de captare activă a aerului arterial Da Cameră de captare activă a aerului venos Da Clame montate integral în segment arterial/venos Da Segment conectare/monitorizare tensiune arterială/venoasă cu membrană dublă cu marcaj de culoare corespunzătoare Da Linie pentru heparinizare automată Da Construcţie atraumatică a portului de injectare cu membrană de plombare Da Cerinţele specifice № Cerinţa Parametrii solicitați 1 Lungimea segmentului (tubului) pentru pompă 350 mm ± 5 mm. 2 Diametrul segmentului (tubului) pentru pompă 8 mm. 3 Diametrul camerei de captare a sîngelui venos 22 mm. 4 Volumul de umplere la magistrale maturi ≤ 161 ml. 5 Lungimea totală a magistralei arteriale ≥ 3500 mm.
33100000-1 | 40 | Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set pediatrice (pentru aparatele Fresenius 4008B și 4008S): Ø 6,4 mm, volum umplere ≤ 56 ml, conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set pediatrice (pentru aparatele Fresenius 4008B și 4008S): Ø 6,4 mm, volum umplere ≤ 56 ml conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului |  |  |  | Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Livrare în set (arteră/venă)+ ac pentru conectare la vasul cu ser fiziologic Da Cameră de captare activă a aerului arterial Da Cameră de captare activă a aerului venos Da Clame montate integral în segment arterial/venos Da Segment conectare/monitorizare tensiune arterială/venoasă cu membrană dublă cu marcaj de culoare corespunzătoare Da Linie pentru heparinizare automată Da Construcţie atraumatică a portului de injectare cu membrană de plombare Da Cerinţele specifice (1) № Cerinţa Parametrii solicitați 1 Lungimea segmentului ( tubului) pentru pompă 350 mm ± 5 mm. 2 Diametrul segmentului ( tubului) pentru pompă la magistrale pediatrice 6,4 mm. 3 Diametrul camerei de captare a sîngelui venos 22 mm. 4 Volumul de umplere la magistrale pediatrice ≤ 56 ml 5 Lungimea totală a magistralei arteriale ≥ 3500 mm. 6 Lungimea totală a magistralei venoase ≥ 2700 mm.
33100000-1 | 41 | Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set pediatrice, pentru aparatele Fresenius (4008B și 4008S), Ø 6,4 mm, volum umplere ≤117 ml conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set pediatrice, pentru aparatele Fresenius (4008B și 4008S), Ø 6,4 mm, volum umplere ≤117 ml conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului |  |  |  | Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Livrare în set (arteră/venă)+ ac pentru conectare la vasul cu ser fiziologic Da Cameră de captare activă a aerului arterial Da Cameră de captare activă a aerului venos Da Clame montate integral în segment arterial/venos Da Segment conectare/monitorizare tensiune arterială/venoasă cu membrană dublă cu marcaj de culoare corespunzătoare Da Linie pentru heparinizare automată Da Construcţie atraumatică a portului de injectare cu membrană de plombare Da Lungimea segmentului ( tubului) pentru pompă 350 mm ± 5 mm. Diametrul segmentului ( tubului) pentru pompă la magistrale pediatrice 6,4 mm. Diametrul camerei de captare a sîngelui venos 22 mm. Volumul de umplere la magistrale pediatrice ≤ 117 ml Lungimea totală a magistralei arteriale ≥ 3500 mm. Lungimea totală a magistralei venoase ≥ 2700 mm.
33100000-1 | 42 | Ac pentru puncţie, arteră (fistuline), 17G, bucăţi conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | Ac pentru puncţie, arteră (fistuline), 17G, bucăţi conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru acele de puncţii, artera (fistuline) - 17G Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 3 ani Marcaj de culoare corespunzătoare arterie/venă Da Cerinţele specifice № Cerinţa Parametrii solicitați 1 Vor conţine un orificiu lateral (arterial) Da 2 Vor conţine clame integrate. Da 3 Vor conţine „fluturaşi” pentru fixare cu rotaţie la 360 º Da 4 Vor avea următorii parametri: – diametrul acului 1,5 mm – lungimea acului 25 mm – lungimea tubului 150 mm
33100000-1 | 43 | Ac pentru puncţie, vena (fistuline), 17G, bucăţi conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | Ac pentru puncţie, vena (fistuline), 17G, bucăţi conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru acele de puncţii, vena (fistuline) - 17G Cerinţe generale Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 3 ani Marcaj de culoare corespunzătoare arterie/venă Da Cerinţele specifice № Cerinţa Parametrii solicitați 1 Vor conţine clame integrate. Da 2 Vor conţine „fluturaşi” pentru fixare cu rotaţie la 360 º Da 3 Vor avea următorii parametri: – diametrul acului 1,5 mm – lungimea acului 25 mm – lungimea tubului 150 mm
33100000-1 | 44 | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 6,5F, L-75 mm conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 6,5F, L-75 mm conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru catetere biluminale (Dublu Lumen) pentru hemodializă (set pediatric) Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Condiţii de fabricare material biocompatibil Condiţii livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringa şi bisturiu Cerinţe specifice Diametru 6,5 F Lungimea 75 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncţie 19 G Øo,9 x 70 mm Ghid metalic de securitate Ø 0,27 x ≥600 mm Dilatator 7/8 F Viteza fluxului sangvin ≥ 100 ml/min.
33100000-1 | 45 | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 6,5F, L-100 mm conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 6,5F, L-100 mm conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru catetere biluminale (Dublu Lumen) pentru hemodializă (set pediatric) Cerinţe generale Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Condiţii de fabricare material biocompatibil Condiţii livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringa şi bisturiu Cerinţe specifice Diametru 6,5 F Lungimea 100 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncţie 19 G Øo,9 x 70 mm Ghid metalic de securitate Ø 0,27 x ≥600 mm Dilatator 7/8 F Viteza fluxului sangvin ≥ 100 ml/min.
33100000-1 | 46 | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 6,5F, L-120 mm; conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 6,5F, L-120 mm; conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru catetere biluminale (Dublu Lumen) pentru hemodializă (set pediatric) Cerinţe generale Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Condiţii de fabricare material biocompatibil Condiţii livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringa şi bisturiu Cerinţe specifice Diametru 6,5 F Lungimea 120 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncţie 19 G Øo,9 x 70 mm Ghid metalic de securitate Ø 0,27 x ≥600 mm Dilatator 7/8 F
33100000-1 | 47 | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 8,0 F, L-100 mm; conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 8,0 F, L-100 mm; conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru catetere biluminale (Dublu Lumen) pentru hemodializă (set pediatric) Cerinţe generale Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Condiţii de fabricare material biocompatibil Condiţii livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringa şi bisturiu Cerinţe specifice Diametru 8 F Lungimea 100 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncţie 18G Ø1,0 x 70 mm Ghid metalic de securitate Ø 0,35x ≥600 mm Dilatator 8/10 F Viteza fluxului sangvin ≥ 150 ml/min.
33100000-1 | 48 | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 8,0 F, L-120 mm;conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 8,0 F, L-120 mm;conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru catetere biluminale (Dublu Lumen) pentru hemodializă (set pediatric) Cerinţe generale Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Condiţii de fabricare material biocompatibil Condiţii livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringa şi bisturiu Cerinţe specifice Diametru 8 F Lungimea 120 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncţie 18G Ø1,0 x 70 mm Ghid metalic de securitate Ø 0,35x ≥600 mm Dilatator 8/10 F Viteza fluxului sangvin ≥ 150 ml/min.
33100000-1 | 49 | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 8,0 F, L-150 mm; conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 8,0 F, L-150 mm; conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru catetere biluminale (Dublu Lumen) pentru hemodializă (set pediatric) Cerinţe generale Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Condiţii de fabricare material biocompatibil Condiţii livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringa şi bisturiu Cerinţe specifice Diametru 8 F Lungimea 150 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncţie 18G Ø1,0 x 70 mm Ghid metalic de securitate Ø 0,35x ≥600 mm Dilatator 8/10 F Viteza fluxului sangvin ≥ 150 ml/min
33100000-1 | 50 | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 10,0F, L-120 mm; conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 8,0F, L-120 mm; conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului |  |  |  | Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 5 ani Condiţii de fabricare material biocompatibil Condiţii livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringa și bisturiu Cerinţe specifice Diametru 10 F Lungimea 120 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncţie 18 G Ø1,0 x 70 mm Ghid metalic de securitate Ø 0,35 x ≥600 mm Dilatator 8/10 F Viteza fluxului sangvin ≥ 150 ml/min.
33100000-1 | 51 | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 10 F, L-150 mm; conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 10,0F, L-150 mm; conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului |  |  |  | Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 5 ani Condiţii de fabricare material biocompatibil Condiţii livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringa și bisturiu Cerinţe specifice Diametru 10 F Lungimea 150 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncţie 18 G Ø1,0 x 70 mm Ghid metalic de securitate Ø 0,35 x ≥600 mm Dilatator 8/10 F Viteza fluxului sangvin ≥ 150 ml/min.
33100000-1 | 52 | Concentrat de săruri granulate, componentul acid, cutii (aparate Fresenius) conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | Concentrat de săruri granulate, componentul acid, cutii (aparate Fresenius) conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru săruri concentrate pentru hemodializă 1.1. Componentul granulat uscat acid pentru dializa bicarbonat Pachete pentru pregătirea a 100 litri de concentrat acid 1.2 Compoziţia dializatului după amestecare cu bicarbonat: Na 140,0 mmol/l K 2,0 mmol/l Ca 1,75 mmol/l Mg 0,5 mmol/l Cl 108,5 mmol/l, HCO-3 32,0 mmol/l, Acetat 6,0 mmol/l.
33100000-1 | 53 | Dezinfectant pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă Fresenius, canistre 5 litri :Puristeril 340, 3,5%, 5 litri conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | Dezinfectant pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă Fresenius, canistre 5 litri :Puristeril 340, 3,5%, 5 litri conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale şi speciale a dezinfectanţilor pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă, tip Fresenius, canistre 5 litri * Cerinţe generale Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Formă de prezentare Soluţie concentrată Scop utilizare Dezinfectare termică şi chimică a aparatajului Cerinţe speciale Denumirea, Unitate de măsură 2. Puristeril 340, 3,5%, 5 litri, canistre
33100000-1 | 54 | Dezinfectant pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă Fresenius,:Citrosteril, 5 litri conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | Dezinfectant pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă Fresenius,:Citrosteril, 5 litri conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale şi speciale a dezinfectanţilor pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă, tip Fresenius, canistre 5 litri * Cerinţe generale Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Formă de prezentare Soluţie concentrată Scop utilizare Dezinfectare termică şi chimică a aparatajului Cerinţe speciale Denumirea, Unitate de măsură 3. Citrosteril, 5 litri, canistre
33100000-1 | 55 | Sare Na Cl pentru regenerare, chimic pură, tablete, saci (25 kg) pentru aparatele Fresenius conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | Sare Na Cl pentru regenerare, chimic pură, tablete, saci (25 kg) pentru aparatele Fresenius conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale şi speciale pentru sarea de regenerare (NaCl) a aparatajului de dializă Fresenius Cerinţe generale Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Na Cl, chimic pură Da Termen garanţie ≥ 2 ani Formă de prezentare Sare tabletată ambalată în saci ermetici a cîte 25 kg. Scop utilizare Regenerarea aparatajului de dializă
33100000-1 | 56 | Concentrat de săruri granulate, componentul bicarbonat, cutii (aparate Fresenius) conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | Concentrat de săruri granulate, componentul bicarbonat, cutii (aparate Fresenius) conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru săruri concentrate pentru hemodializă Cerinţe generale Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Formă de prezentare 1. Pentru aparatele tip Fresenius: - concentrat granulat; Scop utilizare Hemodializă- bicarbonată Utilizare pentru hemodiafiltrare în regim on-line Da Cerinţele specifice № Cerinţa Unitate măsură Componente obligatorii pentru săruri granulate (Fresenius): 2 Componentul granulat uscat bicarbonat pentru dializa bicarbonat Pachete pentru pregătirea a 100 litri de concentrat bicarbonat, 8,4 % Na 1000 mmol/l Acetat 1000 mmol/l
33100000-1 | 57 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania), conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | 6338611 FILTER CARTR.STERILE FILTER AB2-DFL-7PH4 0,2µm PERMEATE LOOP |  |  |  | 6338611 FILTER CARTR.STERILE FILTER AB2-DFL-7PH4 0,2µm PERMEATE LOOP
33100000-1 | 58 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania), conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | 6308771 Filter cartridge GX1 20” 1µm FWT |  |  |  | 6308771 Filter cartridge GX1 20” 1µm FWT
33100000-1 | 59 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania), conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | 6308791 Filter cartridge GX5 20” 5µm FWT |  |  |  | 6308791 Filter cartridge GX5 20” 5µm FWT
33100000-1 | 60 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania), conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | 6308811 Filter cartridge GX10 20” 10µm FWT |  |  |  | 6308811 Filter cartridge GX10 20” 10µm FWT
33100000-1 | 61 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania), conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | 6308831 Filter cartridge GX50 20” 50µm FWT |  |  |  | 6308831 Filter cartridge GX50 20” 50µm FWT
33100000-1 | 62 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania), conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | F40012394 Filter cartridge GX1 9 3/4 ” 1µm Granumix |  |  |  | F40012394 Filter cartridge GX1 9 3/4 ” 1µm Granumix
33100000-1 | 63 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania), conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | M531621 RO-MEMBRANE ESPA1-4040 |  |  |  | M531621 RO-MEMBRANE ESPA1-4040
33100000-1 | 64 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania), conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | 6350911 Test total hardness *FWT |  |  |  | 6350911 Test total hardness *FWT
33100000-1 | 65 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania), conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | M302671 Grease unisilikon L250L |  |  |  | M302671 Grease unisilikon L250L
33100000-1 | 66 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania), conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | M339331 TSC and Maintenance kit *4008B/H/S |  |  |  | M339331 TSC and Maintenance kit *4008B/H/S
33100000-1 | 67 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania), conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | M339881 SOLENOID VALVE 1 NOZZLE *4008B/S *4008S V10 |  |  |  | M339881 SOLENOID VALVE 1 NOZZLE *4008B/S *4008S V10
33100000-1 | 68 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania), conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | M339891 SOLENOID VALVE 2 NOZZLES *4008B/S *4008S V10 |  |  |  | M339891 SOLENOID VALVE 2 NOZZLES *4008B/S *4008S V10
33100000-1 | 69 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania), conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | M307151 Membrane pump Conc./Bic. Universal *4008 |  |  |  | M307151 Membrane pump Conc./Bic. Universal *4008
33100000-1 | 70 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania), conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | 6720291 Battery 18V *4008B/H/S *4008S V10 *MFT |  |  |  | 6720291 Battery 18V *4008B/H/S *4008S V10 *MFT
33100000-1 | 71 | dializatoare, linii, ace, dezinfectanți, catetere, ect.) echivalent la 1750 proceduri de hemodializă, conform necesitățilorIMSP conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului (echivalent loturilor nr. 34-70) | dializatoare, linii, ace, dezinfectanți, catetere, ect.) echivalent la 1750proceduri de hemodializă, conform necesitățilorIMSP conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului (echivalent loturilor nr. 34-71) |  |  |  | Consumabile medicale (dializatoare, linii, ace, dezinfectanți, catetere, ect.) echivalent la 1750 proceduri de hemodializă, conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului, inclusiv darea în comodat a 3 dispozitive medicale, compatibile cu consumabilele. Cerințe față de dispozitivul medical – 3bucăți, nu mai vechi de anul 2019 (se va indica anul producerii). Descriere Mașina de hemodializă utilizată pentru purificarea sângelui a persoanelor cărăr rinichi nu funcționează normal. Dispozitivul pompează sângele pacienților și soluția de dializă rin dializor. Parametrul Specificația Display Color, LCD da Touch Screen optional (preferabil) Consum de apă Presiunea de intrare a apei 1.5 - 6 bar Temperatura apei admisă la intrare "5 - 30 °C, 85 -95 °C, pentru curățire fierbinte" Consumul concentratului Presiunea concentratului 0 - 100 mbar Presiunea centralizată a concentratului 0.05 - 2 bar Circulația extracorporală Monitorizarea presiunii în linia arterială de la - 300 mmHg până la +280 mmHg Acuratețea ± 10% Monitorizarea presiunii în linia venoasă de la - 20 mmHg până la +390 mmHg Acuratețea ± 10% Monitorizarea presiunii transmembranare de la - 100 mmHg până la +400 mmHg Acuratețea ± 10% Viteza circulației sangvine în pompa de sânge min. 50 - 600 mL/min. Acuratețea ± 10% Sistema de dializă cu un singur ac "da, cu min. 1 pompă сu control intern de presiune." vol. evacuare: ≤ 50 mL Detector de aer da, detector al liniilor de sânge și monitorizare Pompă de heparină Viteza de injectare: 0.5-10 mL/oră Funția de bolus: 1-5 mL Mărimea seringilor: 10/20 și 30 mL Sistema de circulație a dializatului Modificarea fluxului de lichid de dializă Setarea 300 - 800 mL/min. Temperatura dializatului 35 - 39 °C Conductibilitatea dializatului 12.8 – 15.7 mS/cm Acuratețea ± 0.2 mS/cm Monitorizarea temperaturii a sângelui (opțional) Precizia măsurării a temperaturii ± 0.2 °C Controlul temperaturii corpului ± 0.5 °C Precizia măsurării a recirculației ± 2% Monitorizarea volumului de sânge (opțional) RBV (Volumul de sânge relativ) ± 1.7% Hematocrit (Hct) ± 2.9% Hemoglobina (Hb) ± 0.8 g/l Temperatura ± 0,1°C (33.5 – 40°C) Monitorizarea presiunii a sângelui (opțional) Sistolică 45 - 280 mmHg Diastolică 25 - 240 mmHg Valorile medii a sistolică 20 - 255 mmHg Acuratețea ± 3 mmHg Hemodiafiltrare (opțional) Viteza de substituire 30 - 600 mL/min. Acuratețea ± 10% Test de menținere a presiunii da Programul de dezinfecție și curățare Spălarea Fluxul 600 – 800 mL/min. Temperatura 37 / 85 °C Curățare Fluxul 450 – 800 mL/min. Temperatura 37 / 85 °C Dezinfectare Fluxul 450 – 800 mL/min. Temperatura 37 / 85 °C Alimentarea 220 V, 50 Hz da Sistem de pregătire a apei Compatibil cu sistemul disponibil al beneficiarului sau oferirea unui nou sistem de pregătire a apei da Notă: Operatorul economic câștigător va livra beneficiarului atât linii cu volumul de umplere ≤56 ml și linii cu volumul de umplere ≤ 117 ml.
33100000-1 | 72 | Dializator suprafața 1,5 – 1,6 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 10,0 ml/oră mm Hg, conform necesităților IMSP conform necesităților IMSP SC Bălți | Dializator suprafața 1,5 – 1,6 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 10,0 ml/oră mm Hg IMSP conform necesităților IMSP conform necesităților IMSP SC Bălți |  |  |  | Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β şi alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 10 ml/oră Volumul de umplere ≤ 100 ml Cerinţele specifice № Clearence Unitate măsură, ml/min 1 ureea ≥ 182 2 creatinina ≥ 168 3 fosfaţi ≥ 130 4 vitamina B-12 ≥ 67
33100000-1 | 73 | Dializator suprafața 1,7 – 1,8 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 12,0 ml/oră mm Hg, onform necesităților IMSP conform necesităților IMSP SC Bălți | Dializator suprafața 1,7 – 1,8 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 12,0 ml/oră mm Hg IMSP Bălți |  |  |  | Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β şi alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥12 ml/oră Volumul de umplere ≤ 110 ml Cerinţele specifice № Clearence Unitate măsură, ml/min 1 ureea ≥ 186 2 creatinina ≥ 173 3 fosfaţi ≥ 154 4 vitamina B-12 ≥ 95
33100000-1 | 74 | Linii pentru sânge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Fresenius 4008B și 4008S) conform necesităților IMSP SC Bălți | Linii pentru sânge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Fresenius 4008B și 4008S) IMSP conform necesităților IMSP conform necesităților IMSP SC Bălți |  |  |  | Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Livrare în set (arteră/venă)+ ac pentru conectare la vasul cu ser fiziologic Da Cameră de captare activă a aerului arterial Da Cameră de captare activă a aerului venos Da Clame montate integral în segment arterial/venos Da Segment conectare/monitorizare tensiune arterială/venoasă cu membrană dublă cu marcaj de culoare corespunzătoare Da Linie pentru heparinizare automată Da Construcţie atraumatică a portului de injectare cu membrană de plombare Da Cerinţele specifice № Cerinţa Parametrii solicitați 1 Lungimea segmentului (tubului) pentru pompă 350 mm ± 5 mm. 2 Diametrul segmentului (tubului) pentru pompă 8 mm. 3 Diametrul camerei de captare a sîngelui venos 22 mm. 4 Volumul de umplere la magistrale maturi ≤ 161 ml. 5 Lungimea totală a magistralei arteriale ≥ 3500 mm.
33100000-1 | 75 | Ac pentru puncţie, artera (fistuline), 16 G, bucăţi, conform necesităților IMSP SC Bălți | Ac pentru puncţie, artera (fistuline), 16 G, bucăţi, conform necesităților IMSP SC Bălți |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru acele de puncţii, artera (fistuline) - 16G Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 3 ani Marcaj de culoare corespunzătoare arterie/venă Da Cerinţele specifice № Cerinţa Parametrii solicitați 1 Vor conţine un orificiu lateral (arterial) Da 2 Vor conţine clame integrate. Da 3 Vor conţine „fluturaşi” pentru fixare cu rotaţie la 360 º Da 4 Vor avea următorii parametri: – diametrul acului 1,6 mm – lungimea acului 25 mm – lungimea tubului 150 mm
33100000-1 | 76 | Ac pentru puncţie, vena (fistuline), 16G, bucăţi conform necesităților IMSP IMSP SC Bălți | Ac pentru puncţie, vena (fistuline), 16G, bucăţi conform necesităților IMSP SC Bălți |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru acele de puncţii, vena (fistuline) - 16G Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 3 ani Marcaj de culoare corespunzătoare arterie/venă Da Cerinţele specifice № Cerinţa Parametrii solicitați 1 Vor conţine clame integrate. Da 2 Vor conţine „fluturaşi” pentru fixare cu rotaţie la 360 º Da 3 Vor avea următorii parametri: – diametrul acului 1,6 mm – lungimea acului 25 mm – lungimea tubului 150 mm
33100000-1 | 77 | Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Dialog, BBraun) conform necesităților IMSP SC Bălți | Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Dialog, BBraun) conform necesităților IMSP SC Bălți |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru liniile de sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Dialog, BBraun) Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Livrare în set (arteră/venă) Da Capcană arterială înante de filtru + PBE port Da Clemăde conectare la pacient cu cod de culoare Da Pungă de colectare de 2 litri Da Post-diluare Da Port de injecție fără conținut de latex Da Volumul total de umplere/arterial/venos (ml) 142/72/70 Diametrul segmentului pentru pompă (mm) 8 Diametrul intern al magistralei sanguine (mm) 4,3/4,8 Diametrul intern al liniei de heparină (mm) 1,5 Diametrul capcanei venoase (mm) 22
33100000-1 | 78 | Concentrat de săruri, soluție, componentul acid, canistre, 10 litri (pentru aparatele Dialog, BBraun)c onform necesităților IMSP conform necesităților IMSP SC Bălți | Concentrat de săruri, soluție, componentul acid, canistre, 10 litri (pentru aparatele Dialog, BBraun) Bălți |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru săruri concentrate pentru hemodializă 1.Cerinţe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Formă de prezentare 2. Pentru aparatele tip Dialog, BBraun: - soluții concentrate în canistre și cartușe de bicarbonat de sodiu; Scop utilizare Hemodializă- bicarbonată Utilizare pentru hemodiafiltrare în regim on-line Da Cerinţele specifice № Cerinţa Unitate măsură 3 Componentele obligatorii pentru soluțiile concentrate (Dialog, BBraun) Componentul de soluție concentrată acid, canistre, 10 litri Cartușe de bicarbonat de sodiu, 760 grame, Pentru aparatele Dialog pentru diluația cu apă de 1:34 (Na-138 mmo/l, K-2,0, Ca - 1,75 mmol/l, Gluozca 5,5 mmol/l (lg/l).
33100000-1 | 79 | Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, pentru cateterismul vaselor magistrale, 11-12 F, L-200 mm; conform necesităților IMSP conform necesităților IMSP SC Bălți | Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, pentru cateterismul vaselor magistrale, 11-12 F, L-200 mm; Bălti |  |  |  | Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Condiţii de fabricare material biocompatibil Condiţii livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringa și bisturiu Cerinţe specifice Diametru 11-12 F Lungimea 200 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncţie 17/18 G Ø1,3-1,5 x 70 mm Ghid metalic de securitate Ø 0,89-0,95 x ≥500 mm Dilatator 12/11 F Viteza fluxului sangvin ≥ 190 ml/min.
33100000-1 | 80 | Cartuș de bicarbonat de sodiu, Sol-Cart B 760 g, bucăți (pentru aparatele Dialog, BBraun) conform necesităților IMSP SC Bălți | Cartuș de bicarbonat de sodiu, Sol-Cart B 760 g, bucăți (pentru aparatele Dialog, BBraun) conform necesităților IMSP SC Bălți |  |  |  | hemodializă 1.Cerinţe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Formă de prezentare 2. Pentru aparatele tip Dialog, BBraun: - soluții concentrate în canistre și cartușe de bicarbonat de sodiu; Scop utilizare Hemodializă- bicarbonată Utilizare pentru hemodiafiltrare în regim on-line Da Cerinţele specifice № Cerinţa Unitate măsură 3 Componentele obligatorii pentru soluțiile concentrate (Dialog, BBraun) Componentul de soluție concentrată acid, canistre, 10 litri Cartușe de bicarbonat de sodiu, 760 grame, Pentru aparatele Dialog pentru diluația cu apă de 1:34 (Na-138 mmo/l, K-2,0, Ca - 1,75 mmol/l, Gluozca 5,5 mmol/l (lg/l).
33100000-1 | 81 | Dezinfectant pentru sterilizarea aparatelor de dializă Dialog, BBraun (dintr-o singură sursă)*: Sol.Acid Citric, 50%-10 litri, canistre conform necesităților IMSP SC Bălți | Dezinfectant pentru sterilizarea aparatelor de dializă Dialog, BBraun (dintr-o singură sursă)*: Sol.Acid Citric, 50%-10 litri, conform necesităților IMSP SC Bălți |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale şi speciale a dezinfectanţilor pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă tip Dialog, BBraun, canistre 10 litri * Cerinţe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Formă de prezentare Soluţie concentrată Scop utilizare Dezinfectare termică şi chimică a aparatajului Cerinţe speciale Denumirea, Unitate de măsură Corespunde 1.Soluție Acid Citric 50%, 10 litri, canistre*
33100000-1 | 82 | Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, “long life – termen lung”, 15,0 F, L – 240-280 mm; conform necesităților IMSP SC Bălți | Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, “long life – termen lung”, 15,0 F, L – 240-280 mm; conform necesităților IMSP SC Bălți |  |  |  | Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Condiţii de fabricare material biocompatibil - poliuretan Condiţii livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, de tip „split” cu capete (vîrfuri) autocentrante, capacitate de tunelizare retrogradă, inclusiv ac, ghid, dilatator, teacă de întroducere, tunelizator, seringă, bisturiu, injection caps, dispozitiv de fixare a cateterului, material de pansament, autocolant de identificare a pacientului Cerinţe specifice Diametru 15,0 F Lungimea 240-280 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncţie 18 G Ø2,75 " x 70 mm Ghid metalic de securitate Tip J (0038" x 800 mm) Dilatatoare 12 și 14 F Dilatator de tip „PeelAway” 16 F Stilet rigid (Stiffening Stylet) - pentru introducerea cateterului pe ghid sau schimbarea cateterului cu siguranța și fără utilizarea dilatatorului de tip ,,PeelAway" (obligator) 1 Tunelizator 1 Seringă 5 ml 1 Bisturiu-lamă, 11 cm 1 Injection caps 2 Dispozitiv de fixare a cateterului 1 Autocolant de identificare a pacientului 1 Material de pansament 2
| 83 | Sare Na Cl pentru regenerare, chimic pură, tablete, saci (25 kg) pentru aparatele Fresenius conform necesităților IMSP SC Bălți | Sare Na Cl pentru regenerare, chimic pură, tablete, saci (25 kg) pentru aparatele Fresenius conform necesităților IMSP SC Bălți |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale şi speciale pentru sarea de regenerare (NaCl) a aparatajului de dializă Fresenius Cerinţe generale Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Na Cl, chimic pură Da Termen garanţie ≥ 2 ani Formă de prezentare Sare tabletată ambalată în saci ermetici a cîte 25 kg. Scop utilizare Regenerarea aparatajului de dializă
33100000-1 | 84 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania)IMSP conform necesităților IMSP SC Bălți | CWSS022C2 Stereril filter 0,2 µm |  |  |  | CWSS022C2 Stereril filter 0,2 µm
33100000-1 | 85 | Consumabile medicale (dializatoare, linii, ace, dezinfectanți, catetere, ect.) echivalent la 6000 proceduri de hemodializă, conform necesităților IMSP SC Bălți (echivalent loturilor 71-84) | Consumabile medicale (dializatoare, linii, ace, dezinfectanți, catetere, ect.) echivalent la 6000 proceduri de hemodializă, conform necesităților IMSP SC Bălți (echivalent loturilor) |  |  |  | Consumabile medicale (dializatoare, linii, ace, dezinfectanți, catetere, ect.) echivalent la 6000 proceduri de hemodializă, conform necesităților IMSP SC Bălți, inclusiv darea în comodat a 10 dispozitive medicale, Cerințe față de dispozitivul medical – 10 bucăți, nu mai vechi de anul 2019 (se va indica anul producerii). Descriere Mașina de hemodializă utilizată pentru purificarea sângelui a persoanelor căror rinichi nu funcționează normal. Dispozitivul pompează sângele pacienților și soluția de dializă rin dializor. Parametrul Specificația Display Color, LCD da Touch Screen optional (preferabil) Consum de apă Presiunea de intrare a apei 1.5 - 6 bar Temperatura apei admisă la intrare "5 - 30 °C, 85 -95 °C, pentru curățire fierbinte" Consumul concentratului Presiunea concentratului 0 - 100 mbar Presiunea centralizată a concentratului 0.05 - 2 bar Circulația extracorporală Monitorizarea presiunii în linia arterială de la - 300 mmHg până la +280 mmHg Acuratețea ± 10% Monitorizarea presiunii în linia venoasă de la - 20 mmHg până la +390 mmHg Acuratețea ± 10% Monitorizarea presiunii transmembranare de la - 100 mmHg până la +400 mmHg Acuratețea ± 10% Viteza circulației sangvine în pompa de sânge min. 50 - 600 mL/min. Acuratețea ± 10% Sistema de dializă cu un singur ac "da, cu min. 1 pompă сu control intern de presiune." vol. evacuare: ≤ 50 mL Detector de aer da, detector al liniilor de sânge și monitorizare Pompă de heparină Viteza de injectare: 0.5-10 mL/oră Funția de bolus: 1-5 mL Mărimea seringilor: 10/20 și 30 mL Sistema de circulație a dializatului Modificarea fluxului de lichid de dializă Setarea 300 - 800 mL/min. Temperatura dializatului 35 - 39 °C Conductibilitatea dializatului 12.8 – 15.7 mS/cm Acuratețea ± 0.2 mS/cm Monitorizarea temperaturii a sângelui (opțional) Precizia măsurării a temperaturii ± 0.2 °C Controlul temperaturii corpului ± 0.5 °C Precizia măsurării a recirculației ± 2% Monitorizarea volumului de sânge (opțional) RBV (Volumul de sânge relativ) ± 1.7% Hematocrit (Hct) ± 2.9% Hemoglobina (Hb) ± 0.8 g/l Temperatura ± 0,1°C (33.5 – 40°C) Monitorizarea presiunii a sângelui (opțional) Sistolică 45 - 280 mmHg Diastolică 25 - 240 mmHg Valorile medii a sistolică 20 - 255 mmHg Acuratețea ± 3 mmHg Hemodiafiltrare (opțional) Viteza de substituire 30 - 600 mL/min. Acuratețea ± 10% Test de menținere a presiunii da Programul de dezinfecție și curățare Spălarea Fluxul 600 – 800 mL/min. Temperatura 37 / 85 °C Curățare Fluxul 450 – 800 mL/min. Temperatura 37 / 85 °C Dezinfectare Fluxul 450 – 800 mL/min. Temperatura 37 / 85 °C Alimentarea 220 V, 50 Hz da Sistem de pregătire a apei Compatibil cu sistemul disponibil al beneficiarului sau oferirea unui nou sistem de pregătire a apei da
33100000-1 | 86 | Dializator suprafața 1,5 – 1,6 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 10,0 ml/oră mm Hg conform necesităților IMSP SR Cahul | Dializator suprafața 1,5 – 1,6 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 10,0 ml/oră mm Hg conform necesităților IMSP SR Cahul |  |  |  | Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β şi alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 10 ml/oră Volumul de umplere ≤ 100 ml Cerinţele specifice № Clearence Unitate măsură, ml/min 1 ureea ≥ 182 2 creatinina ≥ 168 3 fosfaţi ≥ 130 4 vitamina B-12 ≥ 67
33100000-1 | 87 | Dializator suprafața 1,7 – 1,8 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 12,0 ml/oră mm Hg conform necesităților IMSP SR Cahul | Dializator suprafața 1,7 – 1,8 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 12,0 ml/oră mm Hg conform necesităților IMSP SR Cahul |  |  |  | Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β şi alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥12 ml/oră Volumul de umplere ≤ 110 ml Cerinţele specifice № Clearence Unitate măsură, ml/min 1 ureea ≥ 186 2 creatinina ≥ 173 3 fosfaţi ≥ 154 4 vitamina B-12 ≥ 95
33100000-1 | 88 | Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Fresenius 4008B și 4008S) conform necesităților IMSP SR conform necesităților IMSP SR Cahul | Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Fresenius 4008B și 4008S) conform necesităților IMSP SR conform necesităților IMSP SR Cahul |  |  |  | Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Livrare în set (arteră/venă)+ ac pentru conectare la vasul cu ser fiziologic Da Cameră de captare activă a aerului arterial Da Cameră de captare activă a aerului venos Da Clame montate integral în segment arterial/venos Da Segment conectare/monitorizare tensiune arterială/venoasă cu membrană dublă cu marcaj de culoare corespunzătoare Da Linie pentru heparinizare automată Da Construcţie atraumatică a portului de injectare cu membrană de plombare Da Cerinţele specifice № Cerinţa Parametrii solicitați 1 Lungimea segmentului (tubului) pentru pompă 350 mm ± 5 mm. 2 Diametrul segmentului (tubului) pentru pompă 8 mm. 3 Diametrul camerei de captare a sîngelui venos 22 mm. 4 Volumul de umplere la magistrale maturi ≤ 161 ml. 5 Lungimea totală a magistralei arteriale ≥ 3500 mm.
33100000-1 | 89 | Ac pentru puncţie, artera (fistuline), 16 G, bucăţi, SR conform necesităților IMSP SR Cahul | Ac pentru puncţie, artera (fistuline), 16 G, bucăţi, SR conform necesităților IMSP SR Cahul |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru acele de puncţii, artera (fistuline) - 16G Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 3 ani Marcaj de culoare corespunzătoare arterie/venă Da Cerinţele specifice № Cerinţa Parametrii solicitați 1 Vor conţine un orificiu lateral (arterial) Da 2 Vor conţine clame integrate. Da 3 Vor conţine „fluturaşi” pentru fixare cu rotaţie la 360 º Da 4 Vor avea următorii parametri: – diametrul acului 1,6 mm – lungimea acului 25 mm – lungimea tubului 150 mm
33100000-1 | 90 | Ac pentru puncţie, vena (fistuline), 16G, bucăţi SR conform necesităților IMSP SR Cahul | Ac pentru puncţie, vena (fistuline), 16G, bucăţi SR conform necesităților IMSP SR Cahul |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru acele de puncţii, vena (fistuline) - 16G Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 3 ani Marcaj de culoare corespunzătoare arterie/venă Da Cerinţele specifice № Cerinţa Parametrii solicitați 1 Vor conţine clame integrate. Da 2 Vor conţine „fluturaşi” pentru fixare cu rotaţie la 360 º Da 3 Vor avea următorii parametri: – diametrul acului 1,6 mm – lungimea acului 25 mm – lungimea tubului 150 mm
33100000-1 | 91 | Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, pentru cateterismul vaselor magistrale, 11-12 F, L-200 mm; conform necesităților IMSP SR Cahul | Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, pentru cateterismul vaselor magistrale, 11-12 F, L-200 mm; conform necesităților IMSP SR Cahul |  |  |  | Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Condiţii de fabricare material biocompatibil Condiţii livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringa și bisturiu Cerinţe specifice Diametru 11-12 F Lungimea 200 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncţie 17/18 G Ø1,3-1,5 x 70 mm Ghid metalic de securitate Ø 0,89-0,95 x ≥500 mm Dilatator 12/11 F Viteza fluxului sangvin ≥ 190 ml/min.
33100000-1 | 92 | Concentrat de săruri granulate, componentul acid, cutii (aparate Fresenius) conform necesităților IMSP SR Cahul | Concentrat de săruri granulate, componentul acid, cutii (aparate Fresenius) conform necesităților IMSP SR Cahul |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru săruri concentrate pentru hemodializă 1.1. Componentul granulat uscat acid pentru dializa bicarbonat Pachete pentru pregătirea a 100 litri de concentrat acid 1.2 Compoziţia dializatului după amestecare cu bicarbonat: Na 140,0 mmol/l K 2,0 mmol/l Ca 1,75 mmol/l Mg 0,5 mmol/l Cl 108,5 mmol/l, HCO-3 32,0 mmol/l, Acetat 6,0 mmol/l.
33100000-1 | 93 | Dezinfectant pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă Fresenius,:Citrosteril, 5 litri conform necesităților IMSP SR Cahul | Dezinfectant pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă Fresenius,:Citrosteril, 5 litri conform necesităților IMSP SR Cahul |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale şi speciale a dezinfectanţilor pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă, tip Fresenius, canistre 5 litri * Cerinţe generale Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Formă de prezentare Soluţie concentrată Scop utilizare Dezinfectare termică şi chimică a aparatajului Cerinţe speciale Denumirea, Unitate de măsură 3. Citrosteril, 5 litri, canistre
33100000-1 | 94 | Dezinfectant pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă Fresenius, canistre 5-10 litri :Puristeril 340, 3,5%, 5 litri conform necesităților IMSP SR Cahul | Dezinfectant pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă Fresenius, canistre 5-10 litri :Puristeril 340, 3,5%, 5 litri (conform necesităților IMSP SR Cahul |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale şi speciale a dezinfectanţilor pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă, tip Fresenius, canistre 5-10 litri * Cerinţe generale Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Formă de prezentare Soluţie concentrată Scop utilizare Dezinfectare termică şi chimică a aparatajului Cerinţe speciale Denumirea, Unitate de măsură 2. Puristeril 340, 3,5%, 5 litri, canistre
33100000-1 | 95 | Concentrat de săruri granulate, componentul bicarbonat, cutii (aparate Fresenius) conform necesităților IMSP SR Cahul | Concentrat de săruri granulate, componentul bicarbonat, cutii (aparate Fresenius) conform necesităților IMSP SR Cahul |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru săruri concentrate pentru hemodializă Cerinţe generale Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Formă de prezentare 1. Pentru aparatele tip Fresenius: - concentrat granulat; Scop utilizare Hemodializă- bicarbonată Utilizare pentru hemodiafiltrare în regim on-line Da Cerinţele specifice № Cerinţa Unitate măsură Componente obligatorii pentru săruri granulate (Fresenius): 2 Componentul granulat uscat bicarbonat pentru dializa bicarbonat Pachete pentru pregătirea a 100 litri de concentrat bicarbonat, 8,4 % Na 1000 mmol/l Acetat 1000 mmol/l
33100000-1 | 96 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | 6338611 FILTER CARTR.STERILE FILTER AB2-DFL-7PH4 0,2µm PERMEATE LOOP |  |  |  | 6338611 FILTER CARTR.STERILE FILTER AB2-DFL-7PH4 0,2µm PERMEATE LOOP
33100000-1 | 97 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | 6308771 Filter cartridge GX1 20” 1µm FWT |  |  |  | 6308771 Filter cartridge GX1 20” 1µm FWT
33100000-1 | 98 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | 6308791 Filter cartridge GX5 20” 5µm FWT |  |  |  | 6308791 Filter cartridge GX5 20” 5µm FWT
33100000-1 | 99 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | 6308811 Filter cartridge GX10 20” 10µm FWT |  |  |  | 6308811 Filter cartridge GX10 20” 10µm FWT
33100000-1 | 100 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | 6308831 Filter cartridge GX50 20” 50µm FWT |  |  |  | 6308831 Filter cartridge GX50 20” 50µm FWT
33100000-1 | 101 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | F40012394 Filter cartridge GX1 9 3/4 ” 1µm Granumix |  |  |  | F40012394 Filter cartridge GX1 9 3/4 ” 1µm Granumix
33100000-1 | 102 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | M531621 RO-MEMBRANE ESPA1-4040 |  |  |  | M531621 RO-MEMBRANE ESPA1-4040
33100000-1 | 103 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | 6350911 Test total hardness *FWT |  |  |  | 6350911 Test total hardness *FWT
33100000-1 | 104 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | 6438791 Filter cartridge for water inlet filter *4008 |  |  |  | 6438791 Filter cartridge for water inlet filter *4008
33100000-1 | 105 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | M336391 POWER SUPPLY 100-240V *4008H |  |  |  | M336391 POWER SUPPLY 100-240V *4008H
33100000-1 | 106 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | M339331 TSC and Maintenance kit *4008B/H/S |  |  |  | M339331 TSC and Maintenance kit *4008B/H/S
33100000-1 | 107 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | M339881 SOLENOID VALVE 1 NOZZLE *4008B/S *4008S V10 |  |  |  | M339881 SOLENOID VALVE 1 NOZZLE *4008B/S *4008S V10
33100000-1 | 108 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | M339891 SOLENOID VALVE 2 NOZZLES *4008B/S *4008S V10 |  |  |  | M339891 SOLENOID VALVE 2 NOZZLES *4008B/S *4008S V10
33100000-1 | 109 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | M388601 DISINFECTANT VALVE 1 NOZZLE *4008B/S *4008S V10 |  |  |  | M388601 DISINFECTANT VALVE 1 NOZZLE *4008B/S *4008S V10
33100000-1 | 110 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | M307151 Membrane pump Conc./Bic. Universal *4008 |  |  |  | M307151 Membrane pump Conc./Bic. Universal *4008
33100000-1 | 111 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | M399161 RETROFIT KIT STEPPER |  |  |  | M399161 RETROFIT KIT STEPPER
33100000-1 | 112 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | 6737161 LOADING PRESSURE VALVE *4008B/S *4008S V10 *4008A *CDS 08 *CDS3 |  |  |  | 6737161 LOADING PRESSURE VALVE *4008B/S *4008S V10 *4008A *CDS 08 *CDS3
33100000-1 | 113 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | M388721 RELIEF VALVE *4008B/S *4008S V10 |  |  |  | M388721 RELIEF VALVE *4008B/S *4008S V10
33100000-1 | 114 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | 6419841 DIALYSATE CONNECTOR RED 2008/4008 |  |  |  | 6419841 DIALYSATE CONNECTOR RED 2008/4008
33100000-1 | 115 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | 6751421 GEAR PUMP COMPLETE 4008 5008 6008 |  |  |  | 6751421 GEAR PUMP COMPLETE 4008 5008 6008
33100000-1 | 116 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | M375781 DEGASSING PUMP MOTOR WITH PLUG *4008B/H/S |  |  |  | M375781 DEGASSING PUMP MOTOR WITH PLUG *4008B/H/S
33100000-1 | 117 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | M375791 FLOW PUMP MOTOR WITH PLUG *4008B/H/S |  |  |  | M375791 FLOW PUMP MOTOR WITH PLUG *4008B/H/S
33100000-1 | 118 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | 6739451 VALVE SPRING SET UF-PUMP 4008B/H/S/S V10 |  |  |  | 6739451 VALVE SPRING SET UF-PUMP 4008B/H/S/S V10
33100000-1 | 119 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | 6740741 VALVE SPRING SET BIC.-PUMP 4008/S V10 |  |  |  | 6740741 VALVE SPRING SET BIC.-PUMP 4008/S V10
33100000-1 | 120 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | 6740751 VALVE SPRING SET CONC.-PUMP 4008 2008 |  |  |  | 6740751 VALVE SPRING SET CONC.-PUMP 4008 2008
33100000-1 | 121 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | 6770371 DISINFECTION VALVE SENSOR STAINLESS STEEL |  |  |  | 6770371 DISINFECTION VALVE SENSOR STAINLESS STEEL
33100000-1 | 122 | Consumabile medicale (dializatoare, linii, ace, dezinfectanți, catetere, ect.) echivalent la 8500 proceduri de hemodializă, conform necesităților IMSP SR Cahul (echivalent loturilor nr. 86-121) | Consumabile medicale (dializatoare, linii, ace, dezinfectanți, catetere, ect.) echivalent la 85000 proceduri de hemodializă, conform necesităților IMSP SR Cahul (echivalent loturilor nr. 95-148 |  |  |  | Consumabile medicale (dializatoare, linii, ace, dezinfectanți, catetere, ect.) echivalent la 8500 proceduri de hemodializă, conform necesităților IMSP SR Cahul, inclusiv darea în comodat a 10 dispozitive medicale, compatibile cu consumabilele,. Cerințe față de dispozitivul medical – 10 bucăți, nu mai vechi de anul 2019 (se va indica anul producerii). Descriere Mașina de hemodializă utilizată pentru purificarea sângelui a persoanelor cărăr rinichi nu funcționează normal. Dispozitivul pompează sângele pacienților și soluția de dializă rin dializor. Parametrul Specificația Display Color, LCD da Touch Screen optional (preferabil) Consum de apă Presiunea de intrare a apei 1.5 - 6 bar Temperatura apei admisă la intrare "5 - 30 °C, 85 -95 °C, pentru curățire fierbinte" Consumul concentratului Presiunea concentratului 0 - 100 mbar Presiunea centralizată a concentratului 0.05 - 2 bar Circulația extracorporală Monitorizarea presiunii în linia arterială de la - 300 mmHg până la +280 mmHg Acuratețea ± 10% Monitorizarea presiunii în linia venoasă de la - 20 mmHg până la +390 mmHg Acuratețea ± 10% Monitorizarea presiunii transmembranare de la - 100 mmHg până la +400 mmHg Acuratețea ± 10% Viteza circulației sangvine în pompa de sânge min. 50 - 600 mL/min. Acuratețea ± 10% Sistema de dializă cu un singur ac "da, cu min. 1 pompă сu control intern de presiune." vol. evacuare: ≤ 50 mL Detector de aer da, detector al liniilor de sânge și monitorizare Pompă de heparină Viteza de injectare: 0.5-10 mL/oră Funția de bolus: 1-5 mL Mărimea seringilor: 10/20 și 30 mL Sistema de circulație a dializatului Modificarea fluxului de lichid de dializă Setarea 300 - 800 mL/min. Temperatura dializatului 35 - 39 °C Conductibilitatea dializatului 12.8 – 15.7 mS/cm Acuratețea ± 0.2 mS/cm Monitorizarea temperaturii a sângelui (opțional) Precizia măsurării a temperaturii ± 0.2 °C Controlul temperaturii corpului ± 0.5 °C Precizia măsurării a recirculației ± 2% Monitorizarea volumului de sânge (opțional) RBV (Volumul de sânge relativ) ± 1.7% Hematocrit (Hct) ± 2.9% Hemoglobina (Hb) ± 0.8 g/l Temperatura ± 0,1°C (33.5 – 40°C) Monitorizarea presiunii a sângelui (opțional) Sistolică 45 - 280 mmHg Diastolică 25 - 240 mmHg Valorile medii a sistolică 20 - 255 mmHg Acuratețea ± 3 mmHg Hemodiafiltrare (opțional) Viteza de substituire 30 - 600 mL/min. Acuratețea ± 10% Test de menținere a presiunii da Programul de dezinfecție și curățare Spălarea Fluxul 600 – 800 mL/min. Temperatura 37 / 85 °C Curățare Fluxul 450 – 800 mL/min. Temperatura 37 / 85 °C Dezinfectare Fluxul 450 – 800 mL/min. Temperatura 37 / 85 °C Alimentarea 220 V, 50 Hz da Sistem de pregătire a apei Compatibil cu sistemul disponibil al beneficiarului sau oferirea unui nou sistem de pregătire a apei da
33100000-1 | 123 | Dializator suprafața 1,5 – 1,6 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 10,0 ml/oră mm Hg conform necesităților IMSP SR Comrat | Dializator suprafața 1,5 – 1,6 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 10,0 ml/oră mm Hg conform necesităților IMSP SR Comrat |  |  |  | Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β şi alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 10 ml/oră Volumul de umplere ≤ 100 ml Cerinţele specifice № Clearence Unitate măsură, ml/min 1 ureea ≥ 182 2 creatinina ≥ 168 3 fosfaţi ≥ 130 4 vitamina B-12 ≥ 67
33100000-1 | 124 | Linii pentru sânge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Fresenius 4008B și 4008S) conform necesităților IMSP SR Comrat | Linii pentru sânge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Fresenius 4008B și 4008S) conform necesităților IMSP SR Comrat |  |  |  | Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Livrare în set (arteră/venă)+ ac pentru conectare la vasul cu ser fiziologic Da Cameră de captare activă a aerului arterial Da Cameră de captare activă a aerului venos Da Clame montate integral în segment arterial/venos Da Segment conectare/monitorizare tensiune arterială/venoasă cu membrană dublă cu marcaj de culoare corespunzătoare Da Linie pentru heparinizare automată Da Construcţie atraumatică a portului de injectare cu membrană de plombare Da Cerinţele specifice № Cerinţa Parametrii solicitați 1 Lungimea segmentului (tubului) pentru pompă 350 mm ± 5 mm. 2 Diametrul segmentului (tubului) pentru pompă 8 mm. 3 Diametrul camerei de captare a sîngelui venos 22 mm. 4 Volumul de umplere la magistrale maturi ≤ 161 ml. 5 Lungimea totală a magistralei arteriale ≥ 3500 mm.
33100000-1 | 125 | Ac pentru puncţie, venă (fistuline), 16 G, bucăţi conform necesităților IMPS SR Comrat | Ac pentru puncţie, artera (fistuline), 16 G, bucăţi conform necesităților IMPS SR Comrat |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru acele de puncţii, vena (fistuline) - 16G Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 3 ani Marcaj de culoare corespunzătoare arterie/venă Da Cerinţele specifice № Cerinţa Parametrii solicitați 1 Vor conţine clame integrate. Da 2 Vor conţine „fluturaşi” pentru fixare cu rotaţie la 360 º Da 3 Vor avea următorii parametri: – diametrul acului 1,6 mm – lungimea acului 25 mm – lungimea tubului 150 mm
33100000-1 | 126 | Dezinfectant pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă Fresenius,:Citrosteril, 5 litri conform necesităților IMSP SR Comrat | Dezinfectant pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă Fresenius,:Citrosteril, 5 litri conform necesităților IMSP SR Comrat |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale şi speciale a dezinfectanţilor pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă, tip Fresenius, canistre 5-10 litri * Cerinţe generale Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Formă de prezentare Soluţie concentrată Scop utilizare Dezinfectare termică şi chimică a aparatajului Cerinţe speciale Denumirea, Unitate de măsură 3. Citrosteril, 5 litri, canistre
33100000-1 | 127 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Comrat | 6338611 FILTER CARTR.STERILE FILTER AB2-DFL-7PH4 0,2µm PERMEATE LOOP |  |  |  | 6338611 FILTER CARTR.STERILE FILTER AB2-DFL-7PH4 0,2µm PERMEATE LOOP
33100000-1 | 128 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Comrat | F40012394 Filter cartridge GX1 9 3/4 ” 1µm Granumix |  |  |  | F40012394 Filter cartridge GX1 9 3/4 ” 1µm Granumix
33100000-1 | 129 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Comrat | M375781 DEGASSING PUMP MOTOR WITH PLUG *4008B/H/S |  |  |  | M375781 DEGASSING PUMP MOTOR WITH PLUG *4008B/H/S
33100000-1 | 130 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Comrat | M375791 FLOW PUMP MOTOR WITH PLUG *4008B/H/S |  |  |  | M375791 FLOW PUMP MOTOR WITH PLUG *4008B/H/S
33100000-1 | 131 | Consumabile medicale (dializatoare, linii, ace, dezinfectanți, catetere, ect.) echivalent la 2800 proceduri de hemodializă, conform necesităților IMSP SR Comrat (echivalent loturilor 123-131) | Consumabile medicale (dializatoare, linii, ace, dezinfectanți, catetere, ect.) echivalent la 2800 proceduri de hemodializă, conform necesităților IMSP SR Comrat 148 |  |  |  | Consumabile medicale (dializatoare, linii, ace, dezinfectanți, catetere, ect.) echivalent la 2800 proceduri de hemodializă, conform necesităților IMSP SR Comrat , inclusiv darea în comodat a 5 dispozitive medicale, compatibile cu consumabilele,. Cerințe față de dispozitivul medical – 5 bucăți, nu mai vechi de anul 2019 (se va indica anul producerii). Descriere Mașina de hemodializă utilizată pentru purificarea sângelui a persoanelor cărăr rinichi nu funcționează normal. Dispozitivul pompează sângele pacienților și soluția de dializă rin dializor. Parametrul Specificația Display Color, LCD da Touch Screen optional (preferabil) Consum de apă Presiunea de intrare a apei 1.5 - 6 bar Temperatura apei admisă la intrare "5 - 30 °C, 85 -95 °C, pentru curățire fierbinte" Consumul concentratului Presiunea concentratului 0 - 100 mbar Presiunea centralizată a concentratului 0.05 - 2 bar Circulația extracorporală Monitorizarea presiunii în linia arterială de la - 300 mmHg până la +280 mmHg Acuratețea ± 10% Monitorizarea presiunii în linia venoasă de la - 20 mmHg până la +390 mmHg Acuratețea ± 10% Monitorizarea presiunii transmembranare de la - 100 mmHg până la +400 mmHg Acuratețea ± 10% Viteza circulației sangvine în pompa de sânge min. 50 - 600 mL/min. Acuratețea ± 10% Sistema de dializă cu un singur ac "da, cu min. 1 pompă сu control intern de presiune." vol. evacuare: ≤ 50 mL Detector de aer da, detector al liniilor de sânge și monitorizare Pompă de heparină Viteza de injectare: 0.5-10 mL/oră Funția de bolus: 1-5 mL Mărimea seringilor: 10/20 și 30 mL Sistema de circulație a dializatului Modificarea fluxului de lichid de dializă Setarea 300 - 800 mL/min. Temperatura dializatului 35 - 39 °C Conductibilitatea dializatului 12.8 – 15.7 mS/cm Acuratețea ± 0.2 mS/cm Monitorizarea temperaturii a sângelui (opțional) Precizia măsurării a temperaturii ± 0.2 °C Controlul temperaturii corpului ± 0.5 °C Precizia măsurării a recirculației ± 2% Monitorizarea volumului de sânge (opțional) RBV (Volumul de sânge relativ) ± 1.7% Hematocrit (Hct) ± 2.9% Hemoglobina (Hb) ± 0.8 g/l Temperatura ± 0,1°C (33.5 – 40°C) Monitorizarea presiunii a sângelui (opțional) Sistolică 45 - 280 mmHg Diastolică 25 - 240 mmHg Valorile medii a sistolică 20 - 255 mmHg Acuratețea ± 3 mmHg Hemodiafiltrare (opțional) Viteza de substituire 30 - 600 mL/min. Acuratețea ± 10% Test de menținere a presiunii da Programul de dezinfecție și curățare Spălarea Fluxul 600 – 800 mL/min. Temperatura 37 / 85 °C Curățare Fluxul 450 – 800 mL/min. Temperatura 37 / 85 °C Dezinfectare Fluxul 450 – 800 mL/min. Temperatura 37 / 85 °C Alimentarea 220 V, 50 Hz da Sistem de pregătire a apei Compatibil cu sistemul disponibil al beneficiarului sau oferirea unui nou sistem de pregătire a apei da
33100000-1 | 132 | Dializator suprafața 1,5 – 1,6 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 10,0 ml/oră mm Hg, conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime | Dializator suprafața 1,5 – 1,6 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 10,0 ml/oră mm Hg, conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime |  |  |  | Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β şi alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 10 ml/oră Volumul de umplere ≤ 100 ml Cerinţele specifice № Clearence Unitate măsură, ml/min 1 ureea ≥ 182 2 creatinina ≥ 168 3 fosfaţi ≥ 130 4 vitamina B-12 ≥ 67
33100000-1 | 133 | Dializator suprafața 1,7 – 1,8 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 12,0 ml/oră mm Hg, conform necesităților IMSP Sfânta Treime | Dializator suprafața 1,7 – 1,8 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 12,0 ml/oră mm Hg, conform necesităților IMSP Sfânta Treime |  |  |  | Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β şi alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥12 ml/oră Volumul de umplere ≤ 110 ml Cerinţele specifice № Clearence Unitate măsură, ml/min 1 ureea ≥ 186 2 creatinina ≥ 173 3 fosfaţi ≥ 154 4 vitamina B-12 ≥ 95
33100000-1 | 134 | Concentrat de săruri granulate, componentul acid, cutii (aparate Fresenius) conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime, | Concentrat de săruri granulate, componentul acid, cutii (aparate Fresenius) conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime, |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru săruri concentrate pentru hemodializă 1.1. Componentul granulat uscat acid pentru dializa bicarbonat Pachete pentru pregătirea a 100 litri de concentrat acid 1.2 Compoziţia dializatului după amestecare cu bicarbonat: Na 140,0 mmol/l K 2,0 mmol/l Ca 1,75 mmol/l Mg 0,5 mmol/l Cl 108,5 mmol/l, HCO-3 32,0 mmol/l, Acetat 6,0 mmol/l.
33100000-1 | 135 | Concentrat de săruri granulate, componentul bicarbonat, cutii (aparate Fresenius) conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime, | Concentrat de săruri granulate, componentul bicarbonat, cutii (aparate Fresenius) conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime, |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru săruri concentrate pentru hemodializă Cerinţe generale Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Formă de prezentare 1. Pentru aparatele tip Fresenius: - concentrat granulat; Scop utilizare Hemodializă- bicarbonată Utilizare pentru hemodiafiltrare în regim on-line Da Cerinţele specifice № Cerinţa Unitate măsură Componente obligatorii pentru săruri granulate (Fresenius): 2 Componentul granulat uscat bicarbonat pentru dializa bicarbonat Pachete pentru pregătirea a 100 litri de concentrat bicarbonat, 8,4 % Na 1000 mmol/l Acetat 1000 mmol/l
33100000-1 | 136 | Dezinfectant pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă Fresenius, canistre 5-10 litri :Puristeril 340, 3,5%, 5 litri conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime,. | Dezinfectant pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă Fresenius, canistre 5-10 litri :Puristeril 340, 3,5%, 5 litri conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime,. |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale şi speciale a dezinfectanţilor pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă, tip Fresenius, canistre 5-10 litri * Cerinţe generale Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Formă de prezentare Soluţie concentrată Scop utilizare Dezinfectare termică şi chimică a aparatajului Cerinţe speciale Denumirea, Unitate de măsură 2. Puristeril 340, 3,5%, 5 litri, canistre
33100000-1 | 137 | Dezinfectant pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă Fresenius,:Citrosteril, 5 litri conform necesităților IMSP Sfânta Treime | Dezinfectant pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă Fresenius,:Citrosteril, 5 litri conform necesităților IMSP Sfânta Treime |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale şi speciale a dezinfectanţilor pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă, tip Fresenius, canistre 5-10 litri * Cerinţe generale Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Formă de prezentare Soluţie concentrată Scop utilizare Dezinfectare termică şi chimică a aparatajului Cerinţe speciale Denumirea, Unitate de măsură 3. Citrosteril, 5 litri, canistre
| 138 | Ac pentru puncţie, artera (fistuline), 16 G, bucăţi conform necesităților IMSP Sfânta Treime | Ac pentru puncţie, artera (fistuline), 16 G, bucăţi conform necesităților IMSP Sfânta Treime |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru acele de puncţii, artera (fistuline) - 16G Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 3 ani Marcaj de culoare corespunzătoare arterie/venă Da Cerinţele specifice № Cerinţa Parametrii solicitați 1 Vor conţine un orificiu lateral (arterial) Da 2 Vor conţine clame integrate. Da 3 Vor conţine „fluturaşi” pentru fixare cu rotaţie la 360 º Da 4 Vor avea următorii parametri: – diametrul acului 1,6 mm – lungimea acului 25 mm – lungimea tubului 150 mm
| 139 | Ac pentru puncţie, vena (fistuline), 16 G, bucăţi conform necesităților IMSP Sfânta Treime | Ac pentru puncţie, vena (fistuline), 16 G, bucăţi conform necesităților IMSP Sfânta Treime |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru acele de puncţii, vena (fistuline) - 16G Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 3 ani Marcaj de culoare corespunzătoare arterie/venă Da Cerinţele specifice № Cerinţa Parametrii solicitați 1 Vor conţine clame integrate. Da 2 Vor conţine „fluturaşi” pentru fixare cu rotaţie la 360 º Da 3 Vor avea următorii parametri: – diametrul acului 1,6 mm – lungimea acului 25 mm – lungimea tubului 150 mm
33100000-1 | 140 | Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, pentru cateterismul vaselor magistrale, 11-12 F, L-200 mm; conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime, | Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, pentru cateterismul vaselor magistrale, 11-12 F, L-200 mm; conform necesităților SCM Sfânta Treime, |  |  |  | Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Condiţii de fabricare material biocompatibil Condiţii livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringa și bisturiu Cerinţe specifice Diametru 11-12 F Lungimea 200 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncţie 17/18 G Ø1,3-1,5 x 70 mm Ghid metalic de securitate Ø 0,89-0,95 x ≥500 mm Dilatator 12/11 F Viteza fluxului sangvin ≥ 190 ml/min.
| 141 | Linii pentru sânge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Fresenius 4008B și 4008S) conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime | Linii pentru sânge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Fresenius 4008B și 4008S) conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime |  |  |  | Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Livrare în set (arteră/venă)+ ac pentru conectare la vasul cu ser fiziologic Da Cameră de captare activă a aerului arterial Da Cameră de captare activă a aerului venos Da Clame montate integral în segment arterial/venos Da Segment conectare/monitorizare tensiune arterială/venoasă cu membrană dublă cu marcaj de culoare corespunzătoare Da Linie pentru heparinizare automată Da Construcţie atraumatică a portului de injectare cu membrană de plombare Da Cerinţele specifice № Cerinţa Parametrii solicitați 1 Lungimea segmentului (tubului) pentru pompă 350 mm ± 5 mm. 2 Diametrul segmentului (tubului) pentru pompă 8 mm. 3 Diametrul camerei de captare a sîngelui venos 22 mm. 4 Volumul de umplere la magistrale maturi ≤ 161 ml. 5 Lungimea totală a magistralei arteriale ≥ 3500 mm.
33100000-1 | 142 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime, | 6338611 FILTER CARTR.STERILE FILTER AB2-DFL-7PH4 0,2µm PERMEATE LOOP |  |  |  | 6338611 FILTER CARTR.STERILE FILTER AB2-DFL-7PH4 0,2µm PERMEATE LOOP
33100000-1 | 143 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime, | 6308771 Filter cartridge GX1 20” 1µm FWT |  |  |  | 6308771 Filter cartridge GX1 20” 1µm FWT
33100000-1 | 144 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime, | 6308791 Filter cartridge GX5 20” 5µm FWT |  |  |  | 6308791 Filter cartridge GX5 20” 5µm FWT
33100000-1 | 145 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime, | 6308811 Filter cartridge GX10 20” 10µm FWT |  |  |  | 6308811 Filter cartridge GX10 20” 10µm FWT
33100000-1 | 146 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime, | 6308831 Filter cartridge GX50 20” 50µm FWT |  |  |  | 6308831 Filter cartridge GX50 20” 50µm FWT
33100000-1 | 147 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime, | F40012394 Filter cartridge GX1 9 3/4 ” 1µm Granumix |  |  |  | F40012394 Filter cartridge GX1 9 3/4 ” 1µm Granumix
33100000-1 | 148 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime, | M531621 RO-MEMBRANE ESPA1-4040 |  |  |  | M531621 RO-MEMBRANE ESPA1-4040
33100000-1 | 149 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime, | 6438791 Filter cartridge for water inlet filter *4008 |  |  |  | 6438791 Filter cartridge for water inlet filter *4008
33100000-1 | 150 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime, | M336391 POWER SUPPLY 100-240V *4008H |  |  |  | M336391 POWER SUPPLY 100-240V *4008H
33100000-1 | 151 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime, | M339331 TSC and Maintenance kit *4008B/H/S |  |  |  | M339331 TSC and Maintenance kit *4008B/H/S
33100000-1 | 152 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime, | M339881 SOLENOID VALVE 1 NOZZLE *4008B/S *4008S V10 |  |  |  | M339881 SOLENOID VALVE 1 NOZZLE *4008B/S *4008S V10
33100000-1 | 153 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime, | M339891 SOLENOID VALVE 2 NOZZLES *4008B/S *4008S V10 |  |  |  | M339891 SOLENOID VALVE 2 NOZZLES *4008B/S *4008S V10
33100000-1 | 154 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime, | M388601 DISINFECTANT VALVE 1 NOZZLE *4008B/S *4008S V10 |  |  |  | M388601 DISINFECTANT VALVE 1 NOZZLE *4008B/S *4008S V10
33100000-1 | 155 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime, | M399161 RETROFIT KIT STEPPER |  |  |  | M399161 RETROFIT KIT STEPPER
33100000-1 | 156 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime, | 6737161 LOADING PRESSURE VALVE *4008B/S *4008S V10 *4008A *CDS 08 *CDS3 |  |  |  | 6737161 LOADING PRESSURE VALVE *4008B/S *4008S V10 *4008A *CDS 08 *CDS3
33100000-1 | 157 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime, | M388721 RELIEF VALVE *4008B/S *4008S V10 |  |  |  | M388721 RELIEF VALVE *4008B/S *4008S V10
33100000-1 | 158 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime, | 6419841 DIALYSATE CONNECTOR RED 2008/4008 |  |  |  | 6419841 DIALYSATE CONNECTOR RED 2008/4008
33100000-1 | 159 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime, | 6419851 DIALYSATE CONNECTOR BLUE 2008/4008 |  |  |  | 6419851 DIALYSATE CONNECTOR BLUE 2008/4008
33100000-1 | 160 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime, | 6751421 GEAR PUMP COMPLETE 4008 5008 6008 |  |  |  | 6751421 GEAR PUMP COMPLETE 4008 5008 6008
33100000-1 | 161 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime, | M375781 DEGASSING PUMP MOTOR WITH PLUG *4008B/H/S |  |  |  | M375781 DEGASSING PUMP MOTOR WITH PLUG *4008B/H/S
33100000-1 | 162 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime, | M375791 FLOW PUMP MOTOR WITH PLUG *4008B/H/S |  |  |  | M375791 FLOW PUMP MOTOR WITH PLUG *4008B/H/S
33100000-1 | 163 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime, | 6739451 VALVE SPRING SET UF-PUMP 4008B/H/S/S V10 |  |  |  | 6739451 VALVE SPRING SET UF-PUMP 4008B/H/S/S V10
33100000-1 | 164 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime, | 6740741 VALVE SPRING SET BIC.-PUMP 4008/S V10 |  |  |  | 6740741 VALVE SPRING SET BIC.-PUMP 4008/S V10
33100000-1 | 165 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime, | 6740751 VALVE SPRING SET CONC.-PUMP 4008 2008 |  |  |  | 6740751 VALVE SPRING SET CONC.-PUMP 4008 2008
33100000-1 | 166 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime, | 6770371 DISINFECTION VALVE SENSOR STAINLESS STEEL |  |  |  | 6770371 DISINFECTION VALVE SENSOR STAINLESS STEEL
33100000-1 | 167 | Consumabile medicale (dializatoare, linii, ace, dezinfectanți, catetere, ect.) echivalent la 3500 proceduri de hemodializă, conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime, echivalent loturilor 132-166 | Consumabile medicale (dializatoare, linii, ace, dezinfectanți, catetere, ect.) echivalent la 3500 proceduri de hemodializă, conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime, |  |  |  | Consumabile medicale (dializatoare, linii, ace, dezinfectanți, catetere, ect.) echivalent la 3500 proceduri de hemodializă, conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime, , inclusiv darea în comodat a 6 dispozitive medicale, compatibile cu consumabilele,. Cerințe față de dispozitivul medical – 6 bucăți, nu mai vechi de anul 2019 (se va indica anul producerii). Descriere Mașina de hemodializă utilizată pentru purificarea sângelui a persoanelor cărăr rinichi nu funcționează normal. Dispozitivul pompează sângele pacienților și soluția de dializă rin dializor. Parametrul Specificația Display Color, LCD da Touch Screen optional (preferabil) Consum de apă Presiunea de intrare a apei 1.5 - 6 bar Temperatura apei admisă la intrare "5 - 30 °C, 85 -95 °C, pentru curățire fierbinte" Consumul concentratului Presiunea concentratului 0 - 100 mbar Presiunea centralizată a concentratului 0.05 - 2 bar Circulația extracorporală Monitorizarea presiunii în linia arterială de la - 300 mmHg până la +280 mmHg Acuratețea ± 10% Monitorizarea presiunii în linia venoasă de la - 20 mmHg până la +390 mmHg Acuratețea ± 10% Monitorizarea presiunii transmembranare de la - 100 mmHg până la +400 mmHg Acuratețea ± 10% Viteza circulației sangvine în pompa de sânge min. 50 - 600 mL/min. Acuratețea ± 10% Sistema de dializă cu un singur ac "da, cu min. 1 pompă сu control intern de presiune." vol. evacuare: ≤ 50 mL Detector de aer da, detector al liniilor de sânge și monitorizare Pompă de heparină Viteza de injectare: 0.5-10 mL/oră Funția de bolus: 1-5 mL Mărimea seringilor: 10/20 și 30 mL Sistema de circulație a dializatului Modificarea fluxului de lichid de dializă Setarea 300 - 800 mL/min. Temperatura dializatului 35 - 39 °C Conductibilitatea dializatului 12.8 – 15.7 mS/cm Acuratețea ± 0.2 mS/cm Monitorizarea temperaturii a sângelui (opțional) Precizia măsurării a temperaturii ± 0.2 °C Controlul temperaturii corpului ± 0.5 °C Precizia măsurării a recirculației ± 2% Monitorizarea volumului de sânge (opțional) RBV (Volumul de sânge relativ) ± 1.7% Hematocrit (Hct) ± 2.9% Hemoglobina (Hb) ± 0.8 g/l Temperatura ± 0,1°C (33.5 – 40°C) Monitorizarea presiunii a sângelui (opțional) Sistolică 45 - 280 mmHg Diastolică 25 - 240 mmHg Valorile medii a sistolică 20 - 255 mmHg Acuratețea ± 3 mmHg Hemodiafiltrare (opțional) Viteza de substituire 30 - 600 mL/min. Acuratețea ± 10% Test de menținere a presiunii da Programul de dezinfecție și curățare Spălarea Fluxul 600 – 800 mL/min. Temperatura 37 / 85 °C Curățare Fluxul 450 – 800 mL/min. Temperatura 37 / 85 °C Dezinfectare Fluxul 450 – 800 mL/min. Temperatura 37 / 85 °C Alimentarea 220 V, 50 Hz da Sistem de pregătire a apei Compatibil cu sistemul disponibil al beneficiarului sau oferirea unui nou sistem de pregătire a apei da
33100000-1 | 168 | Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, “long life – termen lung”, 15,0 F, L – 240-280 mm; conform necesităților IMSP SR SCR | Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, “long life – termen lung”, 15,0 F, L – 240-280 mm; conform necesităților IMSP SR SCR |  |  |  | Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Condiţii de fabricare material biocompatibil - poliuretan Condiţii livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, de tip „split” cu capete (vîrfuri) autocentrante, capacitate de tunelizare retrogradă, inclusiv ac, ghid, dilatator, teacă de întroducere, tunelizator, seringă, bisturiu, injection caps, dispozitiv de fixare a cateterului, material de pansament, autocolant de identificare a pacientului Cerinţe specifice Diametru 15,0 F Lungimea 240-280 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncţie 18 G Ø2,75 " x 70 mm Ghid metalic de securitate Tip J (0038" x 800 mm) Dilatatoare 12 și 14 F Dilatator de tip „PeelAway” 16 F Stilet rigid (Stiffening Stylet) - pentru introducerea cateterului pe ghid sau schimbarea cateterului cu siguranța și fără utilizarea dilatatorului de tip ,,PeelAway" (obligator) 1 Tunelizator 1 Seringă 5 ml 1 Bisturiu-lamă, 11 cm 1 Injection caps 2 Dispozitiv de fixare a cateterului 1 Autocolant de identificare a pacientului 1 Material de pansament 2
33100000-1 | 169 | Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, pentru cateterismul vaselor magistrale, 11-12 F, L-200 mm; conform necesităților IMSP SCR, | Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, pentru cateterismul vaselor magistrale, 11-12 F, L-200 mm; conform necesităților IMSP SCR, |  |  |  | Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Condiţii de fabricare material biocompatibil Condiţii livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringa și bisturiu Cerinţe specifice Diametru 11-12 F Lungimea 200 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncţie 17/18 G Ø1,3-1,5 x 70 mm Ghid metalic de securitate Ø 0,89-0,95 x ≥500 mm Dilatator 12/11 F Viteza fluxului sangvin ≥ 190 ml/min.
33100000-1 | 170 | Sare Na Cl pentru regenerare, chimic pură, tablete, saci (25 kg) pentru aparatele Fresenius conform necesităților IMSP SR SCR | Sare Na Cl pentru regenerare, chimic pură, tablete, saci (25 kg) pentru aparatele Fresenius conform necesităților IMSP SR SCR |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale şi speciale pentru sarea de regenerare (NaCl) a aparatajului de dializă Fresenius Cerinţe generale Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Na Cl, chimic pură Da Termen garanţie ≥ 2 ani Formă de prezentare Sare tabletată ambalată în saci ermetici a cîte 25 kg Scop utilizare Regenerarea aparatajului de dializă
33100000-1 | 171 | Dializator suprafața 1,7 – 1,8 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 12,0 ml/oră mm Hg, conform necesităților IMSP scr | Dializator suprafața 1,7 – 1,8 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 12,0 ml/oră mm Hg,conform necesităților IMSP scr |  |  |  | Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β şi alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥12 ml/oră Volumul de umplere ≤ 110 ml Cerinţele specifice № Clearence Unitate măsură, ml/min 1 ureea ≥ 186 2 creatinina ≥ 173 3 fosfaţi ≥ 154 4 vitamina B-12 ≥ 95
33100000-1 | 172 | Dializator suprafața 1,5 – 1,6 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 10,0 ml/oră mm Hg, conform necesităților IMSP SCR, | Dializator suprafața 1,5 – 1,6 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 10,0 ml/oră mm Hg, conform necesităților IMSP SCR |  |  |  | Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β şi alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 10 ml/oră Volumul de umplere ≤ 100 ml Cerinţele specifice № Clearence Unitate măsură, ml/min 1 ureea ≥ 182 2 creatinina ≥ 168 3 fosfaţi ≥ 130 4 vitamina B-12 ≥ 67
33100000-1 | 173 | Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Fresenius 4008B și 4008S) conform necesităților IMSP SCR, | Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Fresenius 4008B și 4008S) conform necesităților IMSP SCR, |  |  |  | Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Livrare în set (arteră/venă)+ ac pentru conectare la vasul cu ser fiziologic Da Cameră de captare activă a aerului arterial Da Cameră de captare activă a aerului venos Da Clame montate integral în segment arterial/venos Da Segment conectare/monitorizare tensiune arterială/venoasă cu membrană dublă cu marcaj de culoare corespunzătoare Da Linie pentru heparinizare automată Da Construcţie atraumatică a portului de injectare cu membrană de plombare Da Cerinţele specifice № Cerinţa Parametrii solicitați 1 Lungimea segmentului (tubului) pentru pompă 350 mm ± 5 mm. 2 Diametrul segmentului (tubului) pentru pompă 8 mm. 3 Diametrul camerei de captare a sîngelui venos 22 mm. 4 Volumul de umplere la magistrale maturi ≤ 161 ml. 5 Lungimea totală a magistralei arteriale ≥ 3500 mm.
33100000-1 | 174 | Ac pentru puncţie, vena (fistuline), 16G, bucăţi conform necesităților IMSP SCR, | Ac pentru puncţie, vena (fistuline), 16G, bucăţi conform necesităților IMSP SCR, |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru acele de puncţii, vena (fistuline) - 16G Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 3 ani Marcaj de culoare corespunzătoare arterie/venă Da Cerinţele specifice № Cerinţa Parametrii solicitați 1 Vor conţine clame integrate. Da 2 Vor conţine „fluturaşi” pentru fixare cu rotaţie la 360 º Da 3 Vor avea următorii parametri: – diametrul acului 1,6 mm – lungimea acului 25 mm – lungimea tubului 150 mm
| 175 | Ac pentru puncţie, artera (fistuline), 16 G, bucăţi, conform necesităților IMSP SCR | Ac pentru puncţie, artera (fistuline), 16 G, bucăţi, conform necesităților IMSP SCR |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru acele de puncţii, artera (fistuline) - 16G Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 3 ani Marcaj de culoare corespunzătoare arterie/venă Da Cerinţele specifice № Cerinţa Parametrii solicitați 1 Vor conţine un orificiu lateral (arterial) Da 2 Vor conţine clame integrate. Da 3 Vor conţine „fluturaşi” pentru fixare cu rotaţie la 360 º Da 4 Vor avea următorii parametri: – diametrul acului 1,6 mm – lungimea acului 25 mm – lungimea tubului 150 mm
33100000-1 | 176 | Ac pentru puncţie, arteră (fistuline), 17G, bucăţi conform necesităților IMSP SCR | Ac pentru puncţie, arteră (fistuline), 17G, bucăţi conform necesităților IMSP SCR |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru acele de puncţii, artera (fistuline) - 17G Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 3 ani Marcaj de culoare corespunzătoare arterie/venă Da Cerinţele specifice № Cerinţa Parametrii solicitați 1 Vor conţine un orificiu lateral (arterial) Da 2 Vor conţine clame integrate. Da 3 Vor conţine „fluturaşi” pentru fixare cu rotaţie la 360 º Da 4 Vor avea următorii parametri: – diametrul acului 1,5 mm – lungimea acului 25 mm – lungimea tubului 150 mm
33100000-1 | 177 | Ac pentru puncţie, vena (fistuline), 17G, bucăţi conform necesităților IMSP SCR | Ac pentru puncţie, vena (fistuline), 17G, bucăţi conform necesităților IMSP SCR |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru acele de puncţii, vena (fistuline) - 17G Cerinţe generale Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 3 ani Marcaj de culoare corespunzătoare arterie/venă Da Cerinţele specifice № Cerinţa Parametrii solicitați 1 Vor conţine clame integrate. Da 2 Vor conţine „fluturaşi” pentru fixare cu rotaţie la 360 º Da 3 Vor avea următorii parametri: – diametrul acului 1,5 mm – lungimea acului 25 mm – lungimea tubului 150 mm
33100000-1 | 178 | Concentrat de săruri granulate, componentul acid, cutii (aparate Fresenius) conform necesităților IMSP SCR | Concentrat de săruri granulate, componentul acid, cutii (aparate Fresenius) conform necesităților IMSP SCR |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru săruri concentrate pentru hemodializă 1.1. Componentul granulat uscat acid pentru dializa bicarbonat Pachete pentru pregătirea a 100 litri de concentrat acid 1.2 Compoziţia dializatului după amestecare cu bicarbonat: Na 140,0 mmol/l K 2,0 mmol/l Ca 1,75 mmol/l Mg 0,5 mmol/l Cl 108,5 mmol/l, HCO-3 32,0 mmol/l, Acetat 6,0 mmol/l.
33100000-1 | 179 | Dezinfectant pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă Fresenius, canistre 5-10 litri :Puristeril 340, 3,5%, 5 litri conform necesităților IMSP SCR, | Dezinfectant pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă Fresenius, canistre 5-10 litri :Puristeril 340, 3,5%, 5 litri conform necesităților IMSP SCR, |  |  |  | sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă, tip Fresenius, canistre 5-10 litri * Cerinţe generale Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Formă de prezentare Soluţie concentrată Scop utilizare Dezinfectare termică şi chimică a aparatajului Cerinţe speciale Denumirea, Unitate de măsură 2. Puristeril 340, 3,5%, 5 litri, canistre
33100000-1 | 180 | Dezinfectant pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă Fresenius,:Citrosteril, 5 litri conform necesităților IMSP SCR | Dezinfectant pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă Fresenius,:Citrosteril, 5 litri conform necesităților IMSP SCR |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale şi speciale a dezinfectanţilor pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă, tip Fresenius, canistre 5 litri. Cerinţe generale Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Formă de prezentare Soluţie concentrată Scop utilizare Dezinfectare termică şi chimică a aparatajului. Citrosteril, 5 litri, canistre
33100000-1 | 181 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SCR | 6338611 FILTER CARTR.STERILE FILTER AB2-DFL-7PH4 0,2µm PERMEATE LOOP |  |  |  | 6338611 FILTER CARTR.STERILE FILTER AB2-DFL-7PH4 0,2µm PERMEATE LOOP
33100000-1 | 182 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SCR | 6308771 Filter cartridge GX1 20” 1µm FWT |  |  |  | 6308771 Filter cartridge GX1 20” 1µm FWT
33100000-1 | 183 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SCR | 6308791 Filter cartridge GX5 20” 5µm FWT |  |  |  | 6308791 Filter cartridge GX5 20” 5µm FWT
33100000-1 | 184 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SCR | 6308811 Filter cartridge GX10 20” 10µm FWT |  |  |  | 6308811 Filter cartridge GX10 20” 10µm FWT
33100000-1 | 185 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SCR | 6308831 Filter cartridge GX50 20” 50µm FWT |  |  |  | 6308831 Filter cartridge GX50 20” 50µm FWT
33100000-1 | 186 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SCR | F40012394 Filter cartridge GX1 9 3/4 ” 1µm Granumix |  |  |  | F40012394 Filter cartridge GX1 9 3/4 ” 1µm Granumix
33100000-1 | 187 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SCR | M531621 RO-MEMBRANE ESPA1-4040 |  |  |  | M531621 RO-MEMBRANE ESPA1-4040
33100000-1 | 188 | Consumabile medicale (dializatoare, linii, ace, dezinfectanți, catetere, ect.) echivalent la 3500 proceduri de hemodializă, conform necesităților IMSP SCR, echivalent loturilor 168-187 | Consumabile medicale (dializatoare, linii, ace, dezinfectanți, catetere, ect.) echivalent la 3500 proceduri de hemodializă, conform necesităților IMSP SCR |  |  |  | Consumabile medicale (dializatoare, linii, ace, dezinfectanți, catetere, ect.) echivalent la 3500 proceduri de hemodializă, conform necesităților conform necesităților IMSP SCR , inclusiv darea în comodat a 3 dispozitive medicale, compatibile cu consumabilele,. Cerințe față de dispozitivul medical – 3 bucăți, nu mai vechi de anul 2019 (se va indica anul producerii). Descriere Mașina de hemodializă utilizată pentru purificarea sângelui a persoanelor cărăr rinichi nu funcționează normal. Dispozitivul pompează sângele pacienților și soluția de dializă rin dializor. Parametrul Specificația Display Color, LCD da Touch Screen optional (preferabil) Consum de apă Presiunea de intrare a apei 1.5 - 6 bar Temperatura apei admisă la intrare "5 - 30 °C, 85 -95 °C, pentru curățire fierbinte" Consumul concentratului Presiunea concentratului 0 - 100 mbar Presiunea centralizată a concentratului 0.05 - 2 bar Circulația extracorporală Monitorizarea presiunii în linia arterială de la - 300 mmHg până la +280 mmHg Acuratețea ± 10% Monitorizarea presiunii în linia venoasă de la - 20 mmHg până la +390 mmHg Acuratețea ± 10% Monitorizarea presiunii transmembranare de la - 100 mmHg până la +400 mmHg Acuratețea ± 10% Viteza circulației sangvine în pompa de sânge min. 50 - 600 mL/min. Acuratețea ± 10% Sistema de dializă cu un singur ac "da, cu min. 1 pompă сu control intern de presiune." vol. evacuare: ≤ 50 mL Detector de aer da, detector al liniilor de sânge și monitorizare Pompă de heparină Viteza de injectare: 0.5-10 mL/oră Funția de bolus: 1-5 mL Mărimea seringilor: 10/20 și 30 mL Sistema de circulație a dializatului Modificarea fluxului de lichid de dializă Setarea 300 - 800 mL/min. Temperatura dializatului 35 - 39 °C Conductibilitatea dializatului 12.8 – 15.7 mS/cm Acuratețea ± 0.2 mS/cm Monitorizarea temperaturii a sângelui (opțional) Precizia măsurării a temperaturii ± 0.2 °C Controlul temperaturii corpului ± 0.5 °C Precizia măsurării a recirculației ± 2% Monitorizarea volumului de sânge (opțional) RBV (Volumul de sânge relativ) ± 1.7% Hematocrit (Hct) ± 2.9% Hemoglobina (Hb) ± 0.8 g/l Temperatura ± 0,1°C (33.5 – 40°C) Monitorizarea presiunii a sângelui (opțional) Sistolică 45 - 280 mmHg Diastolică 25 - 240 mmHg Valorile medii a sistolică 20 - 255 mmHg Acuratețea ± 3 mmHg Hemodiafiltrare (opțional) Viteza de substituire 30 - 600 mL/min. Acuratețea ± 10% Test de menținere a presiunii da Programul de dezinfecție și curățare Spălarea Fluxul 600 – 800 mL/min. Temperatura 37 / 85 °C Curățare Fluxul 450 – 800 mL/min. Temperatura 37 / 85 °C Dezinfectare Fluxul 450 – 800 mL/min. Temperatura 37 / 85 °C Alimentarea 220 V, 50 Hz da Sistem de pregătire a apei Compatibil cu sistemul disponibil al beneficiarului sau oferirea unui nou sistem de pregătire a apei da
33100000-1 | 189 | Set pentru hemodiafiltrare pentru aparatele Fresenius, 4008B, 4008S)*: | Dializator 1,3-1,4 m-2, pentru efectuarea hemodiafiltrării Coeficientul de UF ≥ 50 ml/oră |  |  |  | Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β şi alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Flux înalt (high-flux) Da Coeficientul de UF ≥ 50 ml/oră Volumul de umplere ≤ 100 ml Cerinţele specifice № Clearence (300 ml/min) Unitate măsură, ml/min 1 ureea ≥ 250 2 creatinina ≥ 250 3 fosfaţi ≥ 230 4 vitamina B-12 ≥ 185 5 inulina ≥ 130
33100000-1 | 189 | Set pentru hemodiafiltrare , pentru aparatele Fresenius, 4008B, 4008S)*: | Dializator 1,8 – 1,9 m-2, pentru efectuarea hemodiafiltrării |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru Dializator 1,8 – 1,9 m-2, pentru efectuarea hemodiafiltrării Cerinţe generale Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β şi alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Flux înalt (high-flux) Da Coeficientul de UF ≥ 50 ml/oră Volumul de umplere ≤ 100 ml Cerinţele specifice Clearence (300 ml/min) Unitate măsură, ml/min ureea ≥ 250 creatinina ≥ 250 fosfaţi ≥ 230 vitamina B-12 ≥ 185 inulina ≥ 130
33100000-1 | 189 | Set pentru hemodiafiltrare, pentru aparatele Fresenius 5008S): | Filtrului suplimentar de filtrare a dializatului pentru Hemodiafiltrare (aparat de dializă Fresenius) |  |  |  | Filtrului suplimentar de filtrare a dializatului pentru Hemodiafiltrare (aparat de dializă Fresenius) Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Efectuarea hemodiafiltrării în regim on-line Da
33100000-1 | 190 | Set pentru hemodiafiltrare, pentru aparatele Fresenius 5008S): | Dializator 1,3-1,4 m-2, pentru efectuarea hemodiafiltrării Coeficientul de UF ≥ 50 ml/oră |  |  |  | Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β şi alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Flux înalt (high-flux) Da Coeficientul de UF ≥ 50 ml/oră Volumul de umplere ≤ 100 ml Cerinţele specifice № Clearence (300 ml/min) Unitate măsură, ml/min 1 ureea ≥ 250 2 creatinina ≥ 250 3 fosfaţi ≥ 230 4 vitamina B-12 ≥ 185 5 inulina ≥ 130
33100000-1 | 190 | Set pentru hemodiafiltrare, pentru aparatele Fresenius 5008S): | Dializator 1,8 – 1,9 m-2, pentru efectuarea hemodiafiltrării |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru Dializator 1,8 – 1,9 m-2, pentru efectuarea hemodiafiltrării Cerinţe generale Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β şi alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Flux înalt (high-flux) Da Coeficientul de UF ≥ 50 ml/oră Volumul de umplere ≤ 100 ml Cerinţele specifice Clearence (300 ml/min) Unitate măsură, ml/min ureea ≥ 250 creatinina ≥ 250 fosfaţi ≥ 230 vitamina B-12 ≥ 185 inulina ≥ 130
33100000-1 | 190 | Set pentru hemodiafiltrare, pentru aparatele Fresenius 5008S): | Dializator 2,0 – 2,2 m-2, pentru efectuarea hemodiafiltrării |  |  |  | Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β şi alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Flux înalt (high-flux) Da Coeficientul de UF ≥ 70 ml/oră Volumul de umplere ≤ 120 ml Cerinţele specifice № Clearence (300 ml/min) Unitate măsură, ml/min 1 ureea ≥ 270 2 creatinina ≥ 260 3 fosfaţi ≥ 200 4 vitamina B-12 ≥ 200 5 inulina ≥ 150
33100000-1 | 190 | Set pentru hemodiafiltrare, pentru aparatele Fresenius 5008S): | Linii A/V set Online Plus 500-8R |  |  |  | Linii A/V set Online Plus 500-8R
33100000-1 | 190 | Set pentru hemodiafiltrare, pentru aparatele Fresenius 5008S): | Ac de puncţii, artera (fistuline) - 16G |  |  |  | Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 3 ani Marcaj de culoare corespunzătoare arterie/venă Da Cerinţele specifice № Cerinţa Parametrii solicitați 1 Vor conţine un orificiu lateral (arterial) Da 2 Vor conţine clame integrate. Da 3 Vor conţine „fluturaşi” pentru fixare cu rotaţie la 360 º Da 4 Vor avea următorii parametri: – diametrul acului 1,6 mm – lungimea acului 25 mm – lungimea tubului 150 mm
33100000-1 | 190 | Concentrat de săruri pentru dializă, pentru aparatele Fresenius 5008S | Ac de puncţii, vena (fistuline) - 16G |  |  |  | Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 3 ani Marcaj de culoare corespunzătoare arterie/venă Da Cerinţele specifice № Cerinţa Parametrii solicitați 1 Vor conţine clame integrate. Da 2 Vor conţine „fluturaşi” pentru fixare cu rotaţie la 360 º Da 3 Vor avea următorii parametri: – diametrul acului 1,6 mm – lungimea acului 25 mm – lungimea tubului 150 mm
33100000-1 | 190 | Concentrat de săruri pentru dializă, pentru aparatele Fresenius 5008S: | Concentrat de săruri granulate, componentul acid GRANUDIAL-AF-81, cutii |  |  |  | Concentrat de săruri pentru dializă, pentru aparatele Fresenius 5008S:
33100000-1 | 190 | Concentrat de săruri pentru dializă, pentru aparatele Fresenius 5008S: | Concentrat de săruri granulate, componentul bicarbonat, BIBAG 5008 650 g , cutii (16 pcs/box) |  |  |  | Concentrat de săruri pentru dializă, pentru aparatele Fresenius 5008S:
33100000-1
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea materialelor de consum și pieselor de schimb pentru hemodializă conform necesităților Serviciului de Dializă din Republica Moldova pentru anul 2024 | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimată
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
33100000-1 | 1 | Dializator suprafața 1,3 – 1,4 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 9,0 ml/oră mm Hg, conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | Dializator suprafața 1,3 – 1,4 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 9,0 ml/oră mm Hg, IMSP conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | 3: bucată; 4: 60; 9: Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.; 10: 7500
33100000-1 | 2 | Dializator suprafața 1,5 – 1,6 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 10,0 ml/oră mm Hg IMSP conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | Dializator suprafața 1,5 – 1,6 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 10,0 ml/oră mm Hg IMSP conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | 3: bucată; 4: 140; 9: Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.; 10: 11039
33100000-1 | 3 | Dializator suprafața 1,7 – 1,8 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 12,0 ml/oră mm Hg IMSPconform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | Dializator suprafața 1,7 – 1,8 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 12,0 ml/oră mm Hg IMSPconform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | 3: bucată; 4: 140; 9: Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.; 10: 11039
33100000-1 | 4 | Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Dialog Bbraun IMSP conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Dialog Bbraun IMSP conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | 3: bucată; 4: 360; 9: Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.; 10: 29998.8
33100000-1 | 5 | Ac pentru puncţie, artera (fistuline), 16 G, bucăţi, conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | Ac pentru puncţie, artera (fistuline), 16 G, bucăţi, conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | 3: bucată; 4: 100; 9: Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.; 10: 381
33100000-1 | 6 | Ac pentru puncţie, vena (fistuline), 16G, bucăţi conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | Ac pentru puncţie, vena (fistuline), 16G, bucăţi conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | 3: bucată; 4: 100; 9: Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.; 10: 500
33100000-1 | 7 | Concentrat de săruri, soluție, componentul acid, canistre, 10 litri (pentru aparatele Dialog, BBraun) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | Concentrat de săruri, soluție, componentul acid, canistre, 10 litri (pentru aparatele Dialog, BBraun) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | 3: bucată; 4: 120; 9: Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.; 10: 21153.6
33100000-1 | 8 | Dezinfectant pentru sterilizarea aparatelor de dializă Dialog, BBraun (dintr-o singură sursă)*: Sol.Acid Citric, 50%-10 litri, canistre conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | Dezinfectant pentru sterilizarea aparatelor de dializă Dialog, BBraun (dintr-o singură sursă)*: Sol. Acid Citric, 50%-10 litri, canistre conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | 3: bucată; 4: 4; 9: Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.; 10: 10000
33100000-1 | 9 | Dezinfectant pentru sterilizarea aparatelor de dializă Dialog, BBraun (dintr-o singură sursă)*: Hipoclorid de sodiu, Tiutol KF, 5 litri, canistre conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | Dezinfectant pentru sterilizarea aparatelor de dializă Dialog, BBraun (dintr-o singură sursă)*: Hipoclorid de sodiu, Tiutol KF, 5 litri, canistre conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | 3: bucată; 4: 1; 9: Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.; 10: 2500
33100000-1 | 10 | Cartuș de bicarbonat de sodiu, Sol-Cart B 760 g, bucăți (pentru aparatele Dialog, BBraun) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | Cartuș de bicarbonat de sodiu, Sol-Cart B 760 g, bucăți (pentru aparatele Dialog, BBraun) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | 3: bucată; 4: 350; 9: Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.; 10: 13506.5
33100000-1 | 11 | Set pentru hemodiafiltrare, pentru aparatele Dialog +, (BBraun): Dializator pentru hemodiafiltrare, flux înalt, suprafața 1,8–1,9 m2,coef. Ultraf. ≥50 ml/oră mm Hg. conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | Set pentru hemodiafiltrare, pentru aparatele Dialog +, (BBraun): Dializator pentru hemodiafiltrare, flux înalt, suprafața 1,8–1,9 m2,coef. Ultraf. ≥50 ml/oră mm Hg. conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | 3: bucată; 4: 20; 9: Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.; 10: 10681.2
33100000-1 | 12 | Set pentru hemodiafiltrare, pentru aparatele Dialog +, (BBraun): Linie de protecţie pentru hemodiafiltrare, bucăţi IMSP Institutul de Medicină Urgentă | Set pentru hemodiafiltrare, pentru aparatele Dialog +, (BBraun): Linie de protecţie pentru hemodiafiltrare, bucăţi IMSP Institutul de Medicină Urgentă | 3: bucată; 4: 20; 9: Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.; 10: 3000
33100000-1 | 13 | Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, “long life – termen lung”, 15,0 F, L – 240-280 mm; conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, “long life – termen lung”, 15,0 F, L – 240-280 mm; conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | 3: bucată; 4: 5; 9: Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.; 10: 25000
33100000-1 | 14 | Set pentru hemodiafiltrare, pentru aparatele Dialog +, (BBraun): Filtru suplimentar pentru filtrarea dializatului, bucăţi, conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | Set pentru hemodiafiltrare, pentru aparatele Dialog +, (BBraun):Filtru suplimentar pentru filtrarea dializatului, bucăţi, conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | 3: bucată; 4: 20; 9: Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.; 10: 58333.2
33100000-1 | 15 | Cateter Dublu Lumen, set vârstnici, pentru cateterismul vaselor magistrale, 11-12 F, L-200 mm; conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | Cateter Dublu Lumen, set vârstnici, pentru cateterismul vaselor magistrale, 11-12 F, L-200 mm; conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | 3: bucată; 4: 10; 9: Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.; 10: 2423.97
33100000-1 | 16 | Piese de schimb pentru stația de curățire a apei HemoRo 3000 (DWA, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | Piese de schimb pentru stația de curățire a apei HemoRo 3000 (DWA, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | 3: bucată; 4: 1; 9: În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023.; 10: 2590
33100000-1 | 17 | Piese de schimb pentru stația de curățire a apei HemoRo 3000 (DWA, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | FILT0905UP Filter cartrige 5 micron, 10 inch (pack 10 pieces) | 3: bucată; 4: 2; 9: În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023.; 10: 15902
33100000-1 | 18 | Piese de schimb pentru stația de curățire a apei HemoRo 3000 (DWA, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | FILT0920UP Filter cartrige 20 micron, 10 inch (pack 10 pieces | 3: bucată; 4: 2; 9: În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023.; 10: 14419
33100000-1 | 19 | Piese de schimb pentru stația de curățire a apei HemoRo 3000 (DWA, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | CDFC01000 10 inch Activated carbon filter cartrige | 3: bucată; 4: 20; 9: În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023.; 10: 42376
33100000-1 | 20 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | 34560602 PUMP BODY | 3: bucată; 4: 1; 9: În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023.; 10: 11000
33100000-1 | 21 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | 34515330 GEAR PUMP WITH MAGNET WITHOUT MOTOR | 3: bucată; 4: 1; 9: În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023.; 10: 11000
33100000-1 | 22 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | 34516123 Proportional control valve | 3: bucată; 4: 1; 9: În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023.; 10: 17000
33100000-1 | 23 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | 3451902C SOLENOID VALVE | 3: bucată; 4: 1; 9: În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023.; 10: 4700
33100000-1 | 24 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | 34561722 PRESS. CONTR. 1.3 BAR (RVFPA,RVFPE) | 3: bucată; 4: 1; 9: În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023.; 10: 3100
33100000-1 | 25 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | 34561706 PRESS. CONTR. 0.4 BAR (RVDA,DDE) | 3: bucată; 4: 2; 9: În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023.; 10: 6000
33100000-1 | 26 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | 34514988 Return valve, incl. 2 x tubing clamps, 2 x cable ties | 3: bucată; 4: 1; 9: În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023.; 10: 3990
33100000-1 | 27 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | 34561714 Pressure Controller 0.5 bar | 3: bucată; 4: 1; 9: În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023.; 10: 3000
33100000-1 | 28 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | 34561250 Battery (rechargeable) set 12 V/7 Ah, incl. cable tie | 3: bucată; 4: 2; 9: În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023.; 10: 14100
33100000-1 | 29 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | 3456063D Kt/V-UV board | 3: bucată; 4: 1; 9: În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023.; 10: 47000
33100000-1 | 30 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | 34561692 Blood leak detector version 4 | 3: bucată; 4: 2; 9: În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023.; 10: 11980
33100000-1 | 31 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | 7107366 DIACAP ULTRA DF-ONLINE FILTER | 3: bucată; 4: 4; 9: În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023.; 10: 15000
33100000-1 | 32 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | CWSS022C2 Stereril filter 0,2 µm | 3: bucată; 4: 1; 9: În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023.; 10: 73333.33
33100000-1 | 33 | Consumabile medicale (dializatoare, linii, ace, dezinfectanți, catetere, ect.) echivalent la 340 proceduri de hemodializă, conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă echivalent loturilor nr. 1-32 | Consumabile medicale (dializatoare, linii, ace, dezinfectanți, catetere, ect.) echivalent la 340 proceduri de hemodializă, conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | 3: proceduri de dializă; 4: 340; 9: Dispozitivele medicale ofertate în comodat (inclusiv instalarea, darea în exploatare, instruirea personalului) în termen de până la 45 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Consumabilele, sărurile (soluțiile) concentrate pentru dializă - prima tranșă 10% odată cu instalarea dispozitivelor medicale. Cantitatea rămasă în termen de 45 de zile de la comanda beneficiarului.; 10: 430213.28 | echivalent la valoarea estimativă a loturilor 1-32)
33100000-1 | 34 | Dializator suprafața 0,2 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 0,7 ml/oră mm Hg, conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | Dializator suprafața 0,2 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 0,7 ml/oră mm Hg conform necesităților conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | 3: bucată; 4: 100; 9: Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.; 10: 61180
33100000-1 | 35 | Dializator suprafața 0,3-0,6 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 1,7 ml/oră mm Hg, conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | Dializator suprafața 0,3-0,6 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 1,7 ml/oră mm Hg conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | 3: bucată; 4: 150; 9: Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.; 10: 82110
33100000-1 | 36 | Dializator suprafața 0,7 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 2,8 ml/oră mm Hg, conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | Dializator suprafața 0,7 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 6,0 ml/oră mm Hg conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | 3: bucată; 4: 300; 9: Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.; 10: 174999
33100000-1 | 37 | Dializator suprafața 1,0-1,2 m-2. m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 6,0 ml/oră mm Hg, conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | Dializator suprafața 1,0 – 1,2 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 6,0 ml/oră mm Hg conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | 3: bucată; 4: 900; 9: Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.; 10: 112500
33100000-1 | 38 | Dializator suprafața 1,3 – 1,4 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 9,0 ml/oră mm Hg, conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | Dializator suprafața 1,3 – 1,4 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 9,0 ml/oră mm Hg, conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | 3: bucată; 4: 300; 9: Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.; 10: 37500
33100000-1 | 39 | Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Fresenius 4008B și 4008S), conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Fresenius 4008B și 4008S) IMSP Mamei șicop | 3: bucată; 4: 900; 9: Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.; 10: 36000
33100000-1 | 40 | Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set pediatrice (pentru aparatele Fresenius 4008B și 4008S): Ø 6,4 mm, volum umplere ≤ 56 ml, conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set pediatrice (pentru aparatele Fresenius 4008B și 4008S): Ø 6,4 mm, volum umplere ≤ 56 ml conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | 3: bucată; 4: 300; 9: Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.; 10: 79500
33100000-1 | 41 | Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set pediatrice, pentru aparatele Fresenius (4008B și 4008S), Ø 6,4 mm, volum umplere ≤117 ml conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set pediatrice, pentru aparatele Fresenius (4008B și 4008S), Ø 6,4 mm, volum umplere ≤117 ml conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | 3: bucată; 4: 550; 9: Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.; 10: 145750
33100000-1 | 42 | Ac pentru puncţie, arteră (fistuline), 17G, bucăţi conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | Ac pentru puncţie, arteră (fistuline), 17G, bucăţi conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | 3: bucată; 4: 100; 9: Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.; 10: 500
33100000-1 | 43 | Ac pentru puncţie, vena (fistuline), 17G, bucăţi conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | Ac pentru puncţie, vena (fistuline), 17G, bucăţi conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | 3: bucată; 4: 100; 9: Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.; 10: 500
33100000-1 | 44 | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 6,5F, L-75 mm conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 6,5F, L-75 mm conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | 3: bucată; 4: 10; 9: Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.; 10: 2180.25
33100000-1 | 45 | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 6,5F, L-100 mm conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 6,5F, L-100 mm conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | 3: bucată; 4: 10; 9: Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.; 10: 2180.25
33100000-1 | 46 | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 6,5F, L-120 mm; conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 6,5F, L-120 mm; conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | 3: bucată; 4: 10; 9: Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.; 10: 2180.25
33100000-1 | 47 | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 8,0 F, L-100 mm; conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 8,0 F, L-100 mm; conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | 3: bucată; 4: 10; 9: Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.; 10: 5000
33100000-1 | 48 | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 8,0 F, L-120 mm;conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 8,0 F, L-120 mm;conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | 3: bucată; 4: 5; 9: Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.; 10: 1800
33100000-1 | 49 | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 8,0 F, L-150 mm; conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 8,0 F, L-150 mm; conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | 3: bucată; 4: 5; 9: Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.; 10: 2000
33100000-1 | 50 | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 10,0F, L-120 mm; conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 8,0F, L-120 mm; conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | 3: bucată; 4: 5; 9: Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.; 10: 2500
33100000-1 | 51 | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 10 F, L-150 mm; conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 10,0F, L-150 mm; conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | 3: bucată; 4: 5; 9: Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.; 10: 2500
33100000-1 | 52 | Concentrat de săruri granulate, componentul acid, cutii (aparate Fresenius) conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | Concentrat de săruri granulate, componentul acid, cutii (aparate Fresenius) conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | 3: bucată; 4: 110; 9: Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.; 10: 121826.1
33100000-1 | 53 | Dezinfectant pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă Fresenius, canistre 5 litri :Puristeril 340, 3,5%, 5 litri conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | Dezinfectant pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă Fresenius, canistre 5 litri :Puristeril 340, 3,5%, 5 litri conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | 3: bucată; 4: 8; 9: Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.; 10: 800
33100000-1 | 54 | Dezinfectant pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă Fresenius,:Citrosteril, 5 litri conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | Dezinfectant pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă Fresenius,:Citrosteril, 5 litri conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | 3: bucată; 4: 10; 9: Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.; 10: 10000
33100000-1 | 55 | Sare Na Cl pentru regenerare, chimic pură, tablete, saci (25 kg) pentru aparatele Fresenius conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | Sare Na Cl pentru regenerare, chimic pură, tablete, saci (25 kg) pentru aparatele Fresenius conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | 3: bucată; 4: 10; 9: Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.; 10: 2330.5
33100000-1 | 56 | Concentrat de săruri granulate, componentul bicarbonat, cutii (aparate Fresenius) conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | Concentrat de săruri granulate, componentul bicarbonat, cutii (aparate Fresenius) conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | 3: bucată; 4: 5; 9: Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.; 10: 4649.1
33100000-1 | 57 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania), conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | 6338611 FILTER CARTR.STERILE FILTER AB2-DFL-7PH4 0,2µm PERMEATE LOOP | 3: bucată; 4: 3; 9: În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023.; 10: 169824.99
33100000-1 | 58 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania), conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | 6308771 Filter cartridge GX1 20” 1µm FWT | 3: bucată; 4: 10; 9: În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023.; 10: 8326.5
33100000-1 | 59 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania), conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | 6308791 Filter cartridge GX5 20” 5µm FWT | 3: bucată; 4: 10; 9: În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023.; 10: 9513.3
33100000-1 | 60 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania), conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | 6308811 Filter cartridge GX10 20” 10µm FWT | 3: bucată; 4: 10; 9: În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023.; 10: 6945.25
33100000-1 | 61 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania), conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | 6308831 Filter cartridge GX50 20” 50µm FWT | 3: bucată; 4: 10; 9: În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023.; 10: 6546
33100000-1 | 62 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania), conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | F40012394 Filter cartridge GX1 9 3/4 ” 1µm Granumix | 3: bucată; 4: 5; 9: În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023.; 10: 2045
33100000-1 | 63 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania), conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | M531621 RO-MEMBRANE ESPA1-4040 | 3: bucată; 4: 3; 9: În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023.; 10: 80157.48
33100000-1 | 64 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania), conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | 6350911 Test total hardness *FWT | 3: bucată; 4: 1; 9: În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023.; 10: 1901.25
33100000-1 | 65 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania), conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | M302671 Grease unisilikon L250L | 3: bucată; 4: 5; 9: În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023.; 10: 7500
33100000-1 | 66 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania), conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | M339331 TSC and Maintenance kit *4008B/H/S | 3: bucată; 4: 5; 9: În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023.; 10: 19845
33100000-1 | 67 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania), conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | M339881 SOLENOID VALVE 1 NOZZLE *4008B/S *4008S V10 | 3: bucată; 4: 2; 9: În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023.; 10: 2983.32
33100000-1 | 68 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania), conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | M339891 SOLENOID VALVE 2 NOZZLES *4008B/S *4008S V10 | 3: bucată; 4: 2; 9: În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023.; 10: 2387.45
33100000-1 | 69 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania), conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | M307151 Membrane pump Conc./Bic. Universal *4008 | 3: bucată; 4: 2; 9: În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023.; 10: 42900
33100000-1 | 70 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania), conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | 6720291 Battery 18V *4008B/H/S *4008S V10 *MFT | 3: bucată; 4: 2; 9: În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023.; 10: 10396.91
33100000-1 | 71 | dializatoare, linii, ace, dezinfectanți, catetere, ect.) echivalent la 1750 proceduri de hemodializă, conform necesitățilorIMSP conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului (echivalent loturilor nr. 34-70) | dializatoare, linii, ace, dezinfectanți, catetere, ect.) echivalent la 1750proceduri de hemodializă, conform necesitățilorIMSP conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului (echivalent loturilor nr. 34-71) | 3: proceduri de dializă; 4: 1750; 9: Dispozitivele medicale ofertate în comodat (inclusiv instalarea, darea în exploatare, instruirea personalului) în termen de până la 45 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Consumabilele, sărurile (soluțiile) concentrate pentru dializă - prima tranșă 10% odată cu instalarea dispozitivelor medicale. Cantitatea rămasă în termen de 45 de zile de la comanda beneficiarului.; 10: 1251360.99 | echivalent la valoarea estimativă a loturilor 34-70
33100000-1 | 72 | Dializator suprafața 1,5 – 1,6 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 10,0 ml/oră mm Hg, conform necesităților IMSP conform necesităților IMSP SC Bălți | Dializator suprafața 1,5 – 1,6 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 10,0 ml/oră mm Hg IMSP conform necesităților IMSP conform necesităților IMSP SC Bălți | 3: bucată; 4: 1000; 9: Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.; 10: 78850
33100000-1 | 73 | Dializator suprafața 1,7 – 1,8 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 12,0 ml/oră mm Hg, onform necesităților IMSP conform necesităților IMSP SC Bălți | Dializator suprafața 1,7 – 1,8 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 12,0 ml/oră mm Hg IMSP Bălți | 3: bucată; 4: 5000; 9: Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.; 10: 394250
33100000-1 | 74 | Linii pentru sânge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Fresenius 4008B și 4008S) conform necesităților IMSP SC Bălți | Linii pentru sânge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Fresenius 4008B și 4008S) IMSP conform necesităților IMSP conform necesităților IMSP SC Bălți | 3: bucată; 4: 6000; 9: Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.; 10: 240000
33100000-1 | 75 | Ac pentru puncţie, artera (fistuline), 16 G, bucăţi, conform necesităților IMSP SC Bălți | Ac pentru puncţie, artera (fistuline), 16 G, bucăţi, conform necesităților IMSP SC Bălți | 3: bucată; 4: 6000; 9: Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.; 10: 22860
33100000-1 | 76 | Ac pentru puncţie, vena (fistuline), 16G, bucăţi conform necesităților IMSP IMSP SC Bălți | Ac pentru puncţie, vena (fistuline), 16G, bucăţi conform necesităților IMSP SC Bălți | 3: bucată; 4: 6000; 9: Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.; 10: 30000
33100000-1 | 77 | Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Dialog, BBraun) conform necesităților IMSP SC Bălți | Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Dialog, BBraun) conform necesităților IMSP SC Bălți | 3: bucată; 4: 6000; 9: Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.; 10: 30000
33100000-1 | 78 | Concentrat de săruri, soluție, componentul acid, canistre, 10 litri (pentru aparatele Dialog, BBraun)c onform necesităților IMSP conform necesităților IMSP SC Bălți | Concentrat de săruri, soluție, componentul acid, canistre, 10 litri (pentru aparatele Dialog, BBraun) Bălți | 3: bucată; 4: 3000; 9: Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.; 10: 528840
33100000-1 | 79 | Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, pentru cateterismul vaselor magistrale, 11-12 F, L-200 mm; conform necesităților IMSP conform necesităților IMSP SC Bălți | Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, pentru cateterismul vaselor magistrale, 11-12 F, L-200 mm; Bălti | 3: bucată; 4: 50; 9: Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.; 10: 12119.89
33100000-1 | 80 | Cartuș de bicarbonat de sodiu, Sol-Cart B 760 g, bucăți (pentru aparatele Dialog, BBraun) conform necesităților IMSP SC Bălți | Cartuș de bicarbonat de sodiu, Sol-Cart B 760 g, bucăți (pentru aparatele Dialog, BBraun) conform necesităților IMSP SC Bălți | 3: bucată; 4: 6000; 9: Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.; 10: 231540
33100000-1 | 81 | Dezinfectant pentru sterilizarea aparatelor de dializă Dialog, BBraun (dintr-o singură sursă)*: Sol.Acid Citric, 50%-10 litri, canistre conform necesităților IMSP SC Bălți | Dezinfectant pentru sterilizarea aparatelor de dializă Dialog, BBraun (dintr-o singură sursă)*: Sol.Acid Citric, 50%-10 litri, conform necesităților IMSP SC Bălți | 3: bucată; 4: 200; 9: Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.; 10: 500000
33100000-1 | 82 | Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, “long life – termen lung”, 15,0 F, L – 240-280 mm; conform necesităților IMSP SC Bălți | Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, “long life – termen lung”, 15,0 F, L – 240-280 mm; conform necesităților IMSP SC Bălți | 3: bucată; 4: 50; 9: Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.; 10: 250000
33100000-1 | 83 | Sare Na Cl pentru regenerare, chimic pură, tablete, saci (25 kg) pentru aparatele Fresenius conform necesităților IMSP SC Bălți | Sare Na Cl pentru regenerare, chimic pură, tablete, saci (25 kg) pentru aparatele Fresenius conform necesităților IMSP SC Bălți | 3: bucată; 4: 200; 9: Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.; 10: 46610
33100000-1 | 84 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania)IMSP conform necesităților IMSP SC Bălți | CWSS022C2 Stereril filter 0,2 µm | 3: bucată; 4: 8; 9: În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023.; 10: 73333.33
33100000-1 | 85 | Consumabile medicale (dializatoare, linii, ace, dezinfectanți, catetere, ect.) echivalent la 6000 proceduri de hemodializă, conform necesităților IMSP SC Bălți (echivalent loturilor 71-84) | Consumabile medicale (dializatoare, linii, ace, dezinfectanți, catetere, ect.) echivalent la 6000 proceduri de hemodializă, conform necesităților IMSP SC Bălți (echivalent loturilor) | 3: proceduri de dializă; 4: 6000; 9: Dispozitivele medicale ofertate în comodat (inclusiv instalarea, darea în exploatare, instruirea personalului) în termen de până la 45 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Consumabilele, sărurile (soluțiile) concentrate pentru dializă - prima tranșă 10% odată cu instalarea dispozitivelor medicale. Cantitatea rămasă în termen de 45 de zile de la comanda beneficiarului.; 10: 2438403.22 | echivalent la valoarea estimativă a loturilor 71-84
33100000-1 | 86 | Dializator suprafața 1,5 – 1,6 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 10,0 ml/oră mm Hg conform necesităților IMSP SR Cahul | Dializator suprafața 1,5 – 1,6 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 10,0 ml/oră mm Hg conform necesităților IMSP SR Cahul | 3: bucată; 4: 4000; 9: Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.; 10: 20000
33100000-1 | 87 | Dializator suprafața 1,7 – 1,8 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 12,0 ml/oră mm Hg conform necesităților IMSP SR Cahul | Dializator suprafața 1,7 – 1,8 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 12,0 ml/oră mm Hg conform necesităților IMSP SR Cahul | 3: bucată; 4: 4500; 9: Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.; 10: 22500
33100000-1 | 88 | Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Fresenius 4008B și 4008S) conform necesităților IMSP SR conform necesităților IMSP SR Cahul | Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Fresenius 4008B și 4008S) conform necesităților IMSP SR conform necesităților IMSP SR Cahul | 3: bucată; 4: 8500; 9: Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.; 10: 340000
33100000-1 | 89 | Ac pentru puncţie, artera (fistuline), 16 G, bucăţi, SR conform necesităților IMSP SR Cahul | Ac pentru puncţie, artera (fistuline), 16 G, bucăţi, SR conform necesităților IMSP SR Cahul | 3: bucată; 4: 8500; 9: Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.; 10: 42500
33100000-1 | 90 | Ac pentru puncţie, vena (fistuline), 16G, bucăţi SR conform necesităților IMSP SR Cahul | Ac pentru puncţie, vena (fistuline), 16G, bucăţi SR conform necesităților IMSP SR Cahul | 3: bucată; 4: 8500; 9: Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.; 10: 32385
33100000-1 | 91 | Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, pentru cateterismul vaselor magistrale, 11-12 F, L-200 mm; conform necesităților IMSP SR Cahul | Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, pentru cateterismul vaselor magistrale, 11-12 F, L-200 mm; conform necesităților IMSP SR Cahul | 3: bucată; 4: 70; 9: Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.; 10: 16967.84
33100000-1 | 92 | Concentrat de săruri granulate, componentul acid, cutii (aparate Fresenius) conform necesităților IMSP SR Cahul | Concentrat de săruri granulate, componentul acid, cutii (aparate Fresenius) conform necesităților IMSP SR Cahul | 3: bucată; 4: 100; 9: Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.; 10: 110751
33100000-1 | 93 | Dezinfectant pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă Fresenius,:Citrosteril, 5 litri conform necesităților IMSP SR Cahul | Dezinfectant pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă Fresenius,:Citrosteril, 5 litri conform necesităților IMSP SR Cahul | 3: bucată; 4: 50; 9: Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.; 10: 41666.5
33100000-1 | 94 | Dezinfectant pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă Fresenius, canistre 5-10 litri :Puristeril 340, 3,5%, 5 litri conform necesităților IMSP SR Cahul | Dezinfectant pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă Fresenius, canistre 5-10 litri :Puristeril 340, 3,5%, 5 litri (conform necesităților IMSP SR Cahul | 3: bucată; 4: 10; 9: Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.; 10: 1000
33100000-1 | 95 | Concentrat de săruri granulate, componentul bicarbonat, cutii (aparate Fresenius) conform necesităților IMSP SR Cahul | Concentrat de săruri granulate, componentul bicarbonat, cutii (aparate Fresenius) conform necesităților IMSP SR Cahul | 3: bucată; 4: 50; 9: Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.; 10: 46491
33100000-1 | 96 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | 6338611 FILTER CARTR.STERILE FILTER AB2-DFL-7PH4 0,2µm PERMEATE LOOP | 3: bucată; 4: 2; 9: În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023.; 10: 113216.66
33100000-1 | 97 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | 6308771 Filter cartridge GX1 20” 1µm FWT | 3: bucată; 4: 8; 9: În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023.; 10: 6661.2
33100000-1 | 98 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | 6308791 Filter cartridge GX5 20” 5µm FWT | 3: bucată; 4: 8; 9: În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023.; 10: 7610.64
33100000-1 | 99 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | 6308811 Filter cartridge GX10 20” 10µm FWT | 3: bucată; 4: 8; 9: În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023.; 10: 5556.2
33100000-1 | 100 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | 6308831 Filter cartridge GX50 20” 50µm FWT | 3: bucată; 4: 8; 9: În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023.; 10: 5236.8
33100000-1 | 101 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | F40012394 Filter cartridge GX1 9 3/4 ” 1µm Granumix | 3: bucată; 4: 4; 9: În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023.; 10: 1636
33100000-1 | 102 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | M531621 RO-MEMBRANE ESPA1-4040 | 3: bucată; 4: 4; 9: În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023.; 10: 106876.64
33100000-1 | 103 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | 6350911 Test total hardness *FWT | 3: bucată; 4: 10; 9: În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023.; 10: 19012.5
33100000-1 | 104 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | 6438791 Filter cartridge for water inlet filter *4008 | 3: bucată; 4: 2; 9: În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023.; 10: 3649.66
33100000-1 | 105 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | M336391 POWER SUPPLY 100-240V *4008H | 3: bucată; 4: 10; 9: În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023.; 10: 299975
33100000-1 | 106 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | M339331 TSC and Maintenance kit *4008B/H/S | 3: bucată; 4: 8; 9: În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023.; 10: 31752
33100000-1 | 107 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | M339881 SOLENOID VALVE 1 NOZZLE *4008B/S *4008S V10 | 3: bucată; 4: 4; 9: În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023.; 10: 5966.64
33100000-1 | 108 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | M339891 SOLENOID VALVE 2 NOZZLES *4008B/S *4008S V10 | 3: bucată; 4: 10; 9: În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023.; 10: 11937.25
33100000-1 | 109 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | M388601 DISINFECTANT VALVE 1 NOZZLE *4008B/S *4008S V10 | 3: bucată; 4: 4; 9: În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023.; 10: 4828
33100000-1 | 110 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | M307151 Membrane pump Conc./Bic. Universal *4008 | 3: bucată; 4: 2; 9: În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023.; 10: 42900
33100000-1 | 111 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | M399161 RETROFIT KIT STEPPER | 3: bucată; 4: 4; 9: În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023.; 10: 67990
33100000-1 | 112 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | 6737161 LOADING PRESSURE VALVE *4008B/S *4008S V10 *4008A *CDS 08 *CDS3 | 3: bucată; 4: 2; 9: În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023.; 10: 2387.32
33100000-1 | 113 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | M388721 RELIEF VALVE *4008B/S *4008S V10 | 3: bucată; 4: 4; 9: În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023.; 10: 4757.32
33100000-1 | 114 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | 6419841 DIALYSATE CONNECTOR RED 2008/4008 | 3: bucată; 4: 5; 9: În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023.; 10: 8206.25
33100000-1 | 115 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | 6751421 GEAR PUMP COMPLETE 4008 5008 6008 | 3: bucată; 4: 10; 9: În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023.; 10: 202150
33100000-1 | 116 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | M375781 DEGASSING PUMP MOTOR WITH PLUG *4008B/H/S | 3: bucată; 4: 10; 9: În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023.; 10: 44362.5
33100000-1 | 117 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | M375791 FLOW PUMP MOTOR WITH PLUG *4008B/H/S | 3: bucată; 4: 10; 9: În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023.; 10: 29412.5
33100000-1 | 118 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | 6739451 VALVE SPRING SET UF-PUMP 4008B/H/S/S V10 | 3: bucată; 4: 5; 9: În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023.; 10: 6662.5
33100000-1 | 119 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | 6740741 VALVE SPRING SET BIC.-PUMP 4008/S V10 | 3: bucată; 4: 5; 9: În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023.; 10: 5200
33100000-1 | 120 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | 6740751 VALVE SPRING SET CONC.-PUMP 4008 2008 | 3: bucată; 4: 5; 9: În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023.; 10: 7312.5
33100000-1 | 121 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | 6770371 DISINFECTION VALVE SENSOR STAINLESS STEEL | 3: bucată; 4: 4; 9: În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023.; 10: 9165
33100000-1 | 122 | Consumabile medicale (dializatoare, linii, ace, dezinfectanți, catetere, ect.) echivalent la 8500 proceduri de hemodializă, conform necesităților IMSP SR Cahul (echivalent loturilor nr. 86-121) | Consumabile medicale (dializatoare, linii, ace, dezinfectanți, catetere, ect.) echivalent la 85000 proceduri de hemodializă, conform necesităților IMSP SR Cahul (echivalent loturilor nr. 95-148 | 3: proceduri de dializă; 4: 8500; 9: Dispozitivele medicale ofertate în comodat (inclusiv instalarea, darea în exploatare, instruirea personalului) în termen de până la 45 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Consumabilele, sărurile (soluțiile) concentrate pentru dializă - prima tranșă 10% odată cu instalarea dispozitivelor medicale. Cantitatea rămasă în termen de 45 de zile de la comanda beneficiarului.; 10: 1728682.43 | echivalent la valoarea estimativă a loturilor 86-121
33100000-1 | 123 | Dializator suprafața 1,5 – 1,6 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 10,0 ml/oră mm Hg conform necesităților IMSP SR Comrat | Dializator suprafața 1,5 – 1,6 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 10,0 ml/oră mm Hg conform necesităților IMSP SR Comrat | 3: bucată; 4: 2800; 9: Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.; 10: 220780
33100000-1 | 124 | Linii pentru sânge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Fresenius 4008B și 4008S) conform necesităților IMSP SR Comrat | Linii pentru sânge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Fresenius 4008B și 4008S) conform necesităților IMSP SR Comrat | 3: bucată; 4: 1900; 9: Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.; 10: 76000
33100000-1 | 125 | Ac pentru puncţie, venă (fistuline), 16 G, bucăţi conform necesităților IMPS SR Comrat | Ac pentru puncţie, artera (fistuline), 16 G, bucăţi conform necesităților IMPS SR Comrat | 3: bucată; 4: 500; 9: Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.; 10: 2500
33100000-1 | 126 | Dezinfectant pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă Fresenius,:Citrosteril, 5 litri conform necesităților IMSP SR Comrat | Dezinfectant pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă Fresenius,:Citrosteril, 5 litri conform necesităților IMSP SR Comrat | 3: bucată; 4: 30; 9: Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.; 10: 24999.9
33100000-1 | 127 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Comrat | 6338611 FILTER CARTR.STERILE FILTER AB2-DFL-7PH4 0,2µm PERMEATE LOOP | 3: bucată; 4: 1; 9: În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023.; 10: 56608.33
33100000-1 | 128 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Comrat | F40012394 Filter cartridge GX1 9 3/4 ” 1µm Granumix | 3: bucată; 4: 4; 9: În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023.; 10: 1636
33100000-1 | 129 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Comrat | M375781 DEGASSING PUMP MOTOR WITH PLUG *4008B/H/S | 3: bucată; 4: 3; 9: În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023.; 10: 13308.75
33100000-1 | 130 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Comrat | M375791 FLOW PUMP MOTOR WITH PLUG *4008B/H/S | 3: bucată; 4: 3; 9: În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023.; 10: 8823.75
33100000-1 | 131 | Consumabile medicale (dializatoare, linii, ace, dezinfectanți, catetere, ect.) echivalent la 2800 proceduri de hemodializă, conform necesităților IMSP SR Comrat (echivalent loturilor 123-131) | Consumabile medicale (dializatoare, linii, ace, dezinfectanți, catetere, ect.) echivalent la 2800 proceduri de hemodializă, conform necesităților IMSP SR Comrat 148 | 3: proceduri de dializă; 4: 2800; 9: Dispozitivele medicale ofertate în comodat (inclusiv instalarea, darea în exploatare, instruirea personalului) în termen de până la 45 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Consumabilele, sărurile (soluțiile) concentrate pentru dializă - prima tranșă 10% odată cu instalarea dispozitivelor medicale. Cantitatea rămasă în termen de 45 de zile de la comanda beneficiarului.; 10: 404656.73 | echivalent la valoarea estimativă a loturilor 123-131
33100000-1 | 132 | Dializator suprafața 1,5 – 1,6 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 10,0 ml/oră mm Hg, conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime | Dializator suprafața 1,5 – 1,6 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 10,0 ml/oră mm Hg, conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime | 3: bucată; 4: 700; 9: Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.; 10: 55195
33100000-1 | 133 | Dializator suprafața 1,7 – 1,8 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 12,0 ml/oră mm Hg, conform necesităților IMSP Sfânta Treime | Dializator suprafața 1,7 – 1,8 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 12,0 ml/oră mm Hg, conform necesităților IMSP Sfânta Treime | 3: bucată; 4: 2800; 9: Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.; 10: 220780
33100000-1 | 134 | Concentrat de săruri granulate, componentul acid, cutii (aparate Fresenius) conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime, | Concentrat de săruri granulate, componentul acid, cutii (aparate Fresenius) conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime, | 3: bucată; 4: 120; 9: Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.; 10: 132901.2
33100000-1 | 135 | Concentrat de săruri granulate, componentul bicarbonat, cutii (aparate Fresenius) conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime, | Concentrat de săruri granulate, componentul bicarbonat, cutii (aparate Fresenius) conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime, | 3: bucată; 4: 40; 9: Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.; 10: 37192.8
33100000-1 | 136 | Dezinfectant pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă Fresenius, canistre 5-10 litri :Puristeril 340, 3,5%, 5 litri conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime,. | Dezinfectant pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă Fresenius, canistre 5-10 litri :Puristeril 340, 3,5%, 5 litri conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime,. | 3: bucată; 4: 10; 9: Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.; 10: 1000
33100000-1 | 137 | Dezinfectant pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă Fresenius,:Citrosteril, 5 litri conform necesităților IMSP Sfânta Treime | Dezinfectant pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă Fresenius,:Citrosteril, 5 litri conform necesităților IMSP Sfânta Treime | 3: bucată; 4: 15; 9: Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.; 10: 12499.95
33100000-1 | 138 | Ac pentru puncţie, artera (fistuline), 16 G, bucăţi conform necesităților IMSP Sfânta Treime | Ac pentru puncţie, artera (fistuline), 16 G, bucăţi conform necesităților IMSP Sfânta Treime | 3: bucată; 4: 3000; 9: Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.; 10: 15000
33100000-1 | 139 | Ac pentru puncţie, vena (fistuline), 16 G, bucăţi conform necesităților IMSP Sfânta Treime | Ac pentru puncţie, vena (fistuline), 16 G, bucăţi conform necesităților IMSP Sfânta Treime | 3: bucată; 4: 3000; 9: Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.; 10: 15000
33100000-1 | 140 | Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, pentru cateterismul vaselor magistrale, 11-12 F, L-200 mm; conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime, | Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, pentru cateterismul vaselor magistrale, 11-12 F, L-200 mm; conform necesităților SCM Sfânta Treime, | 3: bucată; 4: 150; 9: Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.; 10: 36359.67
33100000-1 | 141 | Linii pentru sânge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Fresenius 4008B și 4008S) conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime | Linii pentru sânge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Fresenius 4008B și 4008S) conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime | 3: bucată; 4: 3500; 9: Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.; 10: 140000
33100000-1 | 142 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime, | 6338611 FILTER CARTR.STERILE FILTER AB2-DFL-7PH4 0,2µm PERMEATE LOOP | 3: bucată; 4: 2; 9: În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023.; 10: 113216.66
33100000-1 | 143 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime, | 6308771 Filter cartridge GX1 20” 1µm FWT | 3: bucată; 4: 4; 9: În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023.; 10: 3330.6
33100000-1 | 144 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime, | 6308791 Filter cartridge GX5 20” 5µm FWT | 3: bucată; 4: 4; 9: În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023.; 10: 3805.32
33100000-1 | 145 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime, | 6308811 Filter cartridge GX10 20” 10µm FWT | 3: bucată; 4: 4; 9: În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023.; 10: 2778.1
33100000-1 | 146 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime, | 6308831 Filter cartridge GX50 20” 50µm FWT | 3: bucată; 4: 4; 9: În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023.; 10: 2618.4
33100000-1 | 147 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime, | F40012394 Filter cartridge GX1 9 3/4 ” 1µm Granumix | 3: bucată; 4: 6; 9: În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023.; 10: 2454
33100000-1 | 148 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime, | M531621 RO-MEMBRANE ESPA1-4040 | 3: bucată; 4: 3; 9: În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023.; 10: 80157.48
33100000-1 | 149 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime, | 6438791 Filter cartridge for water inlet filter *4008 | 3: bucată; 4: 5; 9: În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023.; 10: 9124.16
33100000-1 | 150 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime, | M336391 POWER SUPPLY 100-240V *4008H | 3: bucată; 4: 1; 9: În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023.; 10: 29997.5
33100000-1 | 151 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime, | M339331 TSC and Maintenance kit *4008B/H/S | 3: bucată; 4: 5; 9: În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023.; 10: 19845
33100000-1 | 152 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime, | M339881 SOLENOID VALVE 1 NOZZLE *4008B/S *4008S V10 | 3: bucată; 4: 4; 9: În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023.; 10: 5966.64
33100000-1 | 153 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime, | M339891 SOLENOID VALVE 2 NOZZLES *4008B/S *4008S V10 | 3: bucată; 4: 3; 9: În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023.; 10: 3581.17
33100000-1 | 154 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime, | M388601 DISINFECTANT VALVE 1 NOZZLE *4008B/S *4008S V10 | 3: bucată; 4: 5; 9: În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023.; 10: 6035
33100000-1 | 155 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime, | M399161 RETROFIT KIT STEPPER | 3: bucată; 4: 2; 9: În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023.; 10: 33995
33100000-1 | 156 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime, | 6737161 LOADING PRESSURE VALVE *4008B/S *4008S V10 *4008A *CDS 08 *CDS3 | 3: bucată; 4: 3; 9: În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023.; 10: 3580.98
33100000-1 | 157 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime, | M388721 RELIEF VALVE *4008B/S *4008S V10 | 3: bucată; 4: 2; 9: În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023.; 10: 2378.66
33100000-1 | 158 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime, | 6419841 DIALYSATE CONNECTOR RED 2008/4008 | 3: bucată; 4: 5; 9: În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023.; 10: 8206.25
33100000-1 | 159 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime, | 6419851 DIALYSATE CONNECTOR BLUE 2008/4008 | 3: bucată; 4: 5; 9: În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023.; 10: 6412.08
33100000-1 | 160 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime, | 6751421 GEAR PUMP COMPLETE 4008 5008 6008 | 3: bucată; 4: 6; 9: În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023.; 10: 121290
33100000-1 | 161 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime, | M375781 DEGASSING PUMP MOTOR WITH PLUG *4008B/H/S | 3: bucată; 4: 3; 9: În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023.; 10: 13308.75
33100000-1 | 162 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime, | M375791 FLOW PUMP MOTOR WITH PLUG *4008B/H/S | 3: bucată; 4: 3; 9: În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023.; 10: 8823.75
33100000-1 | 163 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime, | 6739451 VALVE SPRING SET UF-PUMP 4008B/H/S/S V10 | 3: bucată; 4: 5; 9: În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023.; 10: 6662.5
33100000-1 | 164 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime, | 6740741 VALVE SPRING SET BIC.-PUMP 4008/S V10 | 3: bucată; 4: 2; 9: În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023.; 10: 2080
33100000-1 | 165 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime, | 6740751 VALVE SPRING SET CONC.-PUMP 4008 2008 | 3: bucată; 4: 2; 9: În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023.; 10: 2925
33100000-1 | 166 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime, | 6770371 DISINFECTION VALVE SENSOR STAINLESS STEEL | 3: bucată; 4: 2; 9: În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023.; 10: 4582.5
33100000-1 | 167 | Consumabile medicale (dializatoare, linii, ace, dezinfectanți, catetere, ect.) echivalent la 3500 proceduri de hemodializă, conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime, echivalent loturilor 132-166 | Consumabile medicale (dializatoare, linii, ace, dezinfectanți, catetere, ect.) echivalent la 3500 proceduri de hemodializă, conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime, | 3: proceduri de dializă; 4: 3500; 9: Dispozitivele medicale ofertate în comodat (inclusiv instalarea, darea în exploatare, instruirea personalului) în termen de până la 45 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Consumabilele, sărurile (soluțiile) concentrate pentru dializă - prima tranșă 10% odată cu instalarea dispozitivelor medicale. Cantitatea rămasă în termen de 45 de zile de la comanda beneficiarului.; 10: 1163084.14 | echivalent la valoarea estimativă a loturilor 132-166
33100000-1 | 168 | Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, “long life – termen lung”, 15,0 F, L – 240-280 mm; conform necesităților IMSP SR SCR | Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, “long life – termen lung”, 15,0 F, L – 240-280 mm; conform necesităților IMSP SR SCR | 3: bucată; 4: 30; 9: Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.; 10: 150000
33100000-1 | 169 | Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, pentru cateterismul vaselor magistrale, 11-12 F, L-200 mm; conform necesităților IMSP SCR, | Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, pentru cateterismul vaselor magistrale, 11-12 F, L-200 mm; conform necesităților IMSP SCR, | 3: bucată; 4: 200; 9: Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.; 10: 48479.56
33100000-1 | 170 | Sare Na Cl pentru regenerare, chimic pură, tablete, saci (25 kg) pentru aparatele Fresenius conform necesităților IMSP SR SCR | Sare Na Cl pentru regenerare, chimic pură, tablete, saci (25 kg) pentru aparatele Fresenius conform necesităților IMSP SR SCR | 3: bucată; 4: 36; 9: Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.; 10: 8389.8
33100000-1 | 171 | Dializator suprafața 1,7 – 1,8 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 12,0 ml/oră mm Hg, conform necesităților IMSP scr | Dializator suprafața 1,7 – 1,8 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 12,0 ml/oră mm Hg,conform necesităților IMSP scr | 3: bucată; 4: 800; 9: Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.; 10: 63080
33100000-1 | 172 | Dializator suprafața 1,5 – 1,6 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 10,0 ml/oră mm Hg, conform necesităților IMSP SCR, | Dializator suprafața 1,5 – 1,6 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 10,0 ml/oră mm Hg, conform necesităților IMSP SCR | 3: bucată; 4: 640; 9: Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.; 10: 50464
33100000-1 | 173 | Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Fresenius 4008B și 4008S) conform necesităților IMSP SCR, | Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Fresenius 4008B și 4008S) conform necesităților IMSP SCR, | 3: bucată; 4: 1780; 9: Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.; 10: 71200
33100000-1 | 174 | Ac pentru puncţie, vena (fistuline), 16G, bucăţi conform necesităților IMSP SCR, | Ac pentru puncţie, vena (fistuline), 16G, bucăţi conform necesităților IMSP SCR, | 3: bucată; 4: 500; 9: Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.; 10: 2500
33100000-1 | 175 | Ac pentru puncţie, artera (fistuline), 16 G, bucăţi, conform necesităților IMSP SCR | Ac pentru puncţie, artera (fistuline), 16 G, bucăţi, conform necesităților IMSP SCR | 3: bucată; 4: 500; 9: Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.; 10: 1905
33100000-1 | 176 | Ac pentru puncţie, arteră (fistuline), 17G, bucăţi conform necesităților IMSP SCR | Ac pentru puncţie, arteră (fistuline), 17G, bucăţi conform necesităților IMSP SCR | 3: bucată; 4: 50; 9: Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.; 10: 250
33100000-1 | 177 | Ac pentru puncţie, vena (fistuline), 17G, bucăţi conform necesităților IMSP SCR | Ac pentru puncţie, vena (fistuline), 17G, bucăţi conform necesităților IMSP SCR | 3: bucată; 4: 50; 9: Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.; 10: 250
33100000-1 | 178 | Concentrat de săruri granulate, componentul acid, cutii (aparate Fresenius) conform necesităților IMSP SCR | Concentrat de săruri granulate, componentul acid, cutii (aparate Fresenius) conform necesităților IMSP SCR | 3: bucată; 4: 56; 9: Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.; 10: 62020.56
33100000-1 | 179 | Dezinfectant pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă Fresenius, canistre 5-10 litri :Puristeril 340, 3,5%, 5 litri conform necesităților IMSP SCR, | Dezinfectant pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă Fresenius, canistre 5-10 litri :Puristeril 340, 3,5%, 5 litri conform necesităților IMSP SCR, | 3: bucată; 4: 6; 9: Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.; 10: 600
33100000-1 | 180 | Dezinfectant pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă Fresenius,:Citrosteril, 5 litri conform necesităților IMSP SCR | Dezinfectant pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă Fresenius,:Citrosteril, 5 litri conform necesităților IMSP SCR | 3: bucată; 4: 29; 9: Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.; 10: 24166.57
33100000-1 | 181 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SCR | 6338611 FILTER CARTR.STERILE FILTER AB2-DFL-7PH4 0,2µm PERMEATE LOOP | 3: bucată; 4: 1; 9: În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023.; 10: 56608.33
33100000-1 | 182 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SCR | 6308771 Filter cartridge GX1 20” 1µm FWT | 3: bucată; 4: 2; 9: În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023.; 10: 1665.3
33100000-1 | 183 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SCR | 6308791 Filter cartridge GX5 20” 5µm FWT | 3: bucată; 4: 2; 9: În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023.; 10: 1902.66
33100000-1 | 184 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SCR | 6308811 Filter cartridge GX10 20” 10µm FWT | 3: bucată; 4: 2; 9: În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023.; 10: 1389.05
33100000-1 | 185 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SCR | 6308831 Filter cartridge GX50 20” 50µm FWT | 3: bucată; 4: 2; 9: În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023.; 10: 1309.2
33100000-1 | 186 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SCR | F40012394 Filter cartridge GX1 9 3/4 ” 1µm Granumix | 3: bucată; 4: 8; 9: În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023.; 10: 3272
33100000-1 | 187 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SCR | M531621 RO-MEMBRANE ESPA1-4040 | 3: bucată; 4: 5; 9: În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023.; 10: 133595.8
33100000-1 | 188 | Consumabile medicale (dializatoare, linii, ace, dezinfectanți, catetere, ect.) echivalent la 3500 proceduri de hemodializă, conform necesităților IMSP SCR, echivalent loturilor 168-187 | Consumabile medicale (dializatoare, linii, ace, dezinfectanți, catetere, ect.) echivalent la 3500 proceduri de hemodializă, conform necesităților IMSP SCR | 3: proceduri de dializă; 4: 1780; 9: Dispozitivele medicale ofertate în comodat (inclusiv instalarea, darea în exploatare, instruirea personalului) în termen de până la 45 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Consumabilele, sărurile (soluțiile) concentrate pentru dializă - prima tranșă 10% odată cu instalarea dispozitivelor medicale. Cantitatea rămasă în termen de 45 de zile de la comanda beneficiarului.; 10: 683047.83 | echivalent la valoarea estimativă a loturilor 168-187
33100000-1 | 189 | Set pentru hemodiafiltrare pentru aparatele Fresenius, 4008B, 4008S)*: IMSP SCR | Dializator 1,3-1,4 m-2, pentru efectuarea hemodiafiltrării Coeficientul de UF ≥ 50 ml/oră | 3: bucată; 4: 36; 9: Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.; 10: 54720
33100000-1 | 189 | Set pentru hemodiafiltrare , pentru aparatele Fresenius, 4008B, 4008S)*: IMSP SCR | Dializator 1,8 – 1,9 m-2, pentru efectuarea hemodiafiltrării | 3: bucată; 4: 36; 9: Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.
33100000-1 | 189 | Set pentru hemodiafiltrare, pentru aparatele Fresenius 5008S): IMSP SCR | Filtrului suplimentar de filtrare a dializatului pentru Hemodiafiltrare (aparat de dializă Fresenius) | 3: bucată; 4: 6; 9: Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.
33100000-1 | 190 | Set pentru hemodiafiltrare, pentru aparatele Fresenius 5008S): IMSP SCR | Dializator 1,3-1,4 m-2, pentru efectuarea hemodiafiltrării Coeficientul de UF ≥ 50 ml/oră | 3: bucată; 4: 240; 9: Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.; 10: 740086.2
33100000-1 | 190 | Set pentru hemodiafiltrare, pentru aparatele Fresenius 5008S): IMSP SCR | Dializator 1,8 – 1,9 m-2, pentru efectuarea hemodiafiltrării | 3: bucată; 4: 504; 9: Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.
33100000-1 | 190 | Set pentru hemodiafiltrare, pentru aparatele Fresenius 5008S): IMSP SCR | Dializator 2,0 – 2,2 m-2, pentru efectuarea hemodiafiltrării | 3: bucată; 4: 240; 9: Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.
33100000-1 | 190 | Set pentru hemodiafiltrare, pentru aparatele Fresenius 5008S): IMSP SCR | Linii A/V set Online Plus 500-8R | 3: bucată; 4: 1180; 9: Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.
33100000-1 | 190 | Set pentru hemodiafiltrare, pentru aparatele Fresenius 5008S): IMSP SCR | Ac de puncţii, artera (fistuline) - 16G | 3: bucată; 4: 500; 9: Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.
33100000-1 | 190 | Concentrat de săruri pentru dializă, pentru aparatele Fresenius 5008S IMSP SCR | Ac de puncţii, vena (fistuline) - 16G | 3: bucată; 4: 500; 9: Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.
33100000-1 | 190 | Concentrat de săruri pentru dializă, pentru aparatele Fresenius 5008S: IMSP SCR | Concentrat de săruri granulate, componentul acid GRANUDIAL-AF-81, cutii | 3: bucată; 4: 50; 9: Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.
33100000-1 | 190 | Concentrat de săruri pentru dializă, pentru aparatele Fresenius 5008S: IMSP SCR | Concentrat de săruri granulate, componentul bicarbonat, BIBAG 5008 650 g , cutii (16 pcs/box) | 3: bucată; 4: 76; 9: Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.
17077433.64