- ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea utilajului medical prin procedura de achiziție licitație deschisă

- Denumirea autorității contractante: Instituția Publică Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu”

- IDNO: 1007600000794

- Adresa: or. Chișinău, str. Ștefan cel Mare 165

- Numărul de telefon/fax: 022-205-221

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii@usmf.md

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Nu se aplică

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

| Nr. | Cod CPV | Denumirea bunurilor solicitate | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | u.m. | Cantit | Valoarea estimată (lei, fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | 1. Unit stomatologic |  |  |  | 2977000,00 |
| 1.1 |  | Instalație Stomatologică | Instalație stomatologică combinată cu fotoliu . Fotoliul pacientului cu următorii parametri: dotat cu minim 6 programe de poziţionare (inclusive pozitie de primire / plecare pacient si poziția de clătire / revenire la pozitia de lucru. setari pentru minim 2 utilizatori diferiti a fotoliului posibilitatea de a regla poziţia de ridicare de la minim 390 pina la 810 mm tetiera ergonomica cu articulaţie 3D unghi de pozitionare de la zero pina la 25 grare in ambele parti. Pozitionare tetiera pina la 150mm cotiera stanga pacient acoperit cu piele mişcarea spatarului de la orizontală pina la 90 grade miscare sincronizata a spatarului cu sezul de la 18 pina la 27 grade lăţimea spătarului de la minim 550 mm lăţimea fotoliului minim 450mm conectarea automată a reversului la mişcarea în jos/sus a spatarului pînă se deblochează senzorii spatarul si tetiera acoperit cu piele artificială din ambele parti de aceiași culoare, posibilitatea de a alege culoarea tapitariei. Culoarea fotoliului urmează să fie identică cu culoarea scaunelor pentru medic și pentru asistentă Baza fotoliu din otel (rezistent la corozie) acoperita cu capac din poliamid Caracteristica tehnică: tensiunea de alimentare 220V frecvenţa de 50Hz consumul maximal de putere la frecventa 50Hz nu mai mare de 1245VA nivel de protecţie la electrocutare - tip B tip de protecţie la electrocutare - Clasa I capacitate de incarcare sa reziste pina la 235 kg timpul de lucru fără mentenanţă mai mult de 25000 cicluri garantate de uzina ciclu de lucru 1:16 nivelul acustic maximal pîna la 50 dB acoperire IP31 (Conform standardelor si o au toţi producătorii) Masa medicului să fie echipată cu minim 5 instrumente integrate de sus: Panou comanda doctor -tastatură digitala cu display. Braț masa autoechilibrat (pantografic) Reglaj raciere cu apa manual. Regim de lucru 2 instrumente active. Lugimea brațului minim 91 cm. Regim igiena si dezinfectie instumente (optional) Regim reglaj toratii turbine (optional) Obligatoriu reglare electronica de procesor a motorului și a scalerului Grup din 3 electrovalve separate (racire cu apa, aer si aer de lucru) pentru turbina si micromotor Instrumente instalate: Seringa cu trei funcţii – apă, aer şi sprai, carcasă metalică, cu vîrf angulat 45 grade, detaşabil si butoane separate Furtun pentru turbină cu lumină tip Midwest cu 6 iesiri Micromotor electric pe inductie (fara perii) cu caracteristici: Iluminare LED (40000lux), cu opțiunea de a emite o lumină albastră (LED BLUE(60000lux) - o lungime de undă specifică, care evidențiază mult cariile și obturațiile din cavitatea bucală a pacientului) Rotaţii pina la 40000 rpm/min Putere mecanică 60Wt Moment de rotire 3.5 Ncm Spray apă, aer incorporate separate cu valva anti-retractie Greutate nu mai mare de 81g Autoclavabil 134 grade 4. Scaler cu minim 6 vîrfuri cu iluminare LED regim Scaling, Endodontic, Perio cu reglare electronica de processor: Mîner detaşabil, autoclavabil 134° C Frecvenţa de la 25 pîna la 31kHz Alimentare 24 V current alternativ (standard medical) Vîrf pentru scaling minim 4buc diferite ca mărime Vîrf pentru Periodontics minim 1 buc Virf pentru Endo cu cheie K-file minim 4 buc Cheie dinamometrica pentru vîrfuri 5. Lampa fotopolimer Lungimea de undă: de la 420 pînă la 480 nm, Iluminare de la 1000mW/cm² pina la 1200mW/cm² Setare timp de la 10s pina 30s Fibra optică confecţionată din sticlă neagră Fibra detașabilă v-a permite sterilizarea în autoclav la 134 grade; Panou de comanda Tastatura din partea dreaptă pe display cu functiile: marirea puterii sau rot/min (turbine, motor, Scaler) micșorarea puterii sau rot/min (turbine, motor, Scaler) revers pentru micromotor / regim ENDO Scaler iluminarea la instrumente / Blue la micromotor comutarea răcirii in trei regimuri diferite apă/sprei/nimic indicator cu lumină la activare a optiunilor umplerea paharului cu apa clătirea scuipătoarei cu apa conectarea regim de lucru/ deconectare lampa stomatologica mișcarea fotoliului în sus mișcarea fotoliului în jos mișcarea spătarului înapoi revenirea fotoliului la pozițiia inițiala pozitie fotoliu clatire / revenire salvarea și revenirea repetată a pozitiilor de lucru a fotoliului indicare pe display instrument active (Turb, Mot, SCA, Lamp) si a puterii rot/min setate. Indicare regim de dezinfectie (CLEAN) si curatire tuburi (FLUSHING) Braţul asistentului mobil in plan orizontal: dotat cu buton pentru umplerea paharului și clătirea scuipătoarei cu apa Intrumente instalate: Seringa cu trei funcţii – apă, aer şi spray Carcasă metalică Cu vîrf angulat 45 grade, detaşabil Butoane separate Aspirator de salivă pe bază de aer Consum redus de aer Reglare a puterii de aspirare, Dotat cu filtru pentru particule mari Uşor detaşabil pentru curăţire Aspirator forțat de praf Reglare a puterii de aspirare, Dotat cu filtru pentru particule mari Uşor detaşabil pentru curăţire Reflector Stomatologic cu lumina LED Braţul dublu articulat, Pantografic balansat, Minimum două axe de rotaţie, în plan vertical şi orizontal Întrerupător fără atingere manual (cu sensor) Caracteristica tehnică a reflectorului: să ofere posibilitatea de a lucra cu materialele fotopolimerizabile, Tensiunea de alimentare: maxim 34 Volti current continuu Consumul maximal 10 W Temperatura de culoare de la 3700K pina la 4000K Lumina concentrată într-un dreptunghi cu dimensiunile de minimum 70x160 mm la distanţă optimală de 70 cm ±5 de focusare Iluminare de la 8000 lux pina la 30000 lux PEDALA electrică multifuncţională cu fir. Comanda instrumentelor prioritare Reglarea puterii micromotorului, Turbina(optional), scalerului, prin acţionarea progresivă a levierului prin apăsare Buton separat pentru mişcarea fotoliului sus-jos, coborîre-ridicare spătar Butoane separate minim 8 pentru: Selectarea programelor de poziţionare a pacientului în fotoliu Activarea poziţionării selectate a pacientului Pentru activare / deconectare răcire cu apă, sprai pentru instrumente Revers pentru micromotor, endo pentru scaler Pentru funcţia seringă la turbine şi micromotor Reglare lentă a rotaţielor micromotorului/Turbina(optional)/ Scaler Umplerea paharului, Clătirea scuipătoarei, Blocul hidraulic (cu posibilitatea de specificat culoarea) Bol din ceramică, usor detașabil (cu posibilitatea de a specifica culoarea), Filtru de particule mari Suportul cu bol are posibilitatea de a se roti in jurul axului de la 0 pînă la 90grade – spre pacient și de la pacient, Clătitor pentru bol din inox, mobil și detașabil, Posibilitatea programării volumului de apă turmat în bol de la 1sec – pina la 40 sec Umplutor a paharului cu apă din inox mobil și detașabil, Posibilitatea programării volumului de apă turmată în pahar de la 1sec – pina la 25 sec Sursă de apă autonomă, Volumul minim pentru apă distilată minim 0.75 l, Ușă de acces din metal- pentru un acces liber în interior pentru schimbul apei distilate. Cerințe obligatorii: La solicitare va prezenta certificatul de calitate CE, autorizația de la producător Obligatoriu să dispună de act de garanţie de la producător. Obligatoriu să dispună de etichetă fabricată de uzina în care se indică: Tipul unitului, Numărul de serie, Data producerii Anul producerii – 2021, Cerințele solicitate în caietul de sarcini de către cumpărător să fie garantate prin înscrierile respective în pașaportul instalației, Pasaportul sa fie in limba rusa sau română. Termenul de garanție: minim 3 ani. Se va efectua școlarizare: 2 persoane din cadrul USMF ”Nicolae Testemițanu” privind utilizarea, deservirea și utilajului. Inginerul pentru asamblare și deservire (minim 2 persoane) să posede certificat de calificare de la producător și experiență în domeniul dat minim 5 ani. | buc | 13 | 2535000,00 |
| 1.2 |  | Scaun pentru medicul stomatolog | Scaun pe rotile cu spetează pentru medicul stomatolog - spătar de formă circulară, dimensiunea de 400-450 mm - șezutul forma circulară, diametrul de min. 400-420 mm - șezutul tapitat, fără cusuturi - șezutul reglabil pe înălțime și orizontală - înălțimea de reglare: min. 470-500 mm, max. 690 mm - stabilitatea asigurată de suportul mobil, inoxidabil, dotat cu 5 roți pentru deplasare ușoară în spațiu - suport circular din inox pentru picioare - speteaza scaunului reglabilă în 3 poziții - posibilitatea de a alege culoarea tapitariei. Capacitate de incarcare minim 90-100kg. Garanție minim 12 luni | buc | 13 | 143000,00 |
| 1.3 |  | Scaun pentru asistentul medical | Scaun pe rotile cu spetează pentru asistent medical - spătar tapetat fără cusuturi, din poliuretan injectabil - șezutul formă anatomică, circular, diametrul de min. 400-420 mm - șezutul tapetat, fără cusuturi - șezutul reglabil pe înălțime și orizontală - înălțimea de reglare: min. 470-500 mm, max. 595 mm - stabilitatea asigurată de suportul mobil, inoxidabil, dotat cu 5 roți pentru deplasare ușoară în spațiu - suport circular din inox pentru picioare - speteaza scaunului reglabilă în 3 poziții - posibilitatea de a alege culoarea tapitariei. Capacitate de încărcare minim 90-100kg. Garanție minim 12 luni | buc | 13 | 143000,00 |
| 1.4 |  | Masuta pentru instrumentar | Masă pentru instrumente stomatologice (de lucru pentru medic) mâner pentru direcționare bord protector suport mobil, rotile cu blocaj dimensiuni 500x500x795 mm 2 sertare cu înălțimea de 10 cm, 1suport (poliță) deschis Suprafața de lucru din inox. Posibilitatea de a fi prelucrat cu soluții dezinfectante. | buc | 13 | 156000,00 |
| 2. |  | 2. Aspirator și cablu pentru aspirator, compatibil cu mașina de frezare în 5 axe, ROLAND DWX 51D | Unitate de extracție compactă, fără saci, pentru utilizare cu unități CAM dentare compacte. - Puterea electrica a turbinei de aspirare: 460 W (220 V) - Volum debit (max.): 2500l/min - Nivel zgomot (la debit maxim): 55dB (A) - Greutate: min 12.5 kg și max 13.6 kg - Dimensiuni (HxWxD): 245 x 440 x 500 mm - Capacitate sertar praf: 2.6l Garanție minim 12 luni | buc | 1 | 19000,00 |
| 3. |  | 3. Scaun pentru tehnician cu tub oval. | Scaun cu rotile ( 5 roti), pentru a îndeplini cerințele multifuncționale. Sprijină complet corpul și coloana vertebrală într-o poziție sedentară * Mecanism cu funcție de mutilare cu trei mânere - Reclinarea în spate și înclinarea scaunului sunt reglabile cu mânere independente - Scaun cu 5 grade de înclinare înainte și 6 grade în spate. - Spate cu mișcare de 10 grade înainte și 14 grade înapoi. Latimea spetezei- 365mm Partea de jos 430mm x 370mm. Garanție minim 12 luni | buc | 1 | 4000,00 |
| 4. |  | 4. Vacuum malaxor, utilizat în laboratorul de tehnică dentară | - Echipament de mixare cu pompă de vid integrat de înaltă performanță (-870 mbar) - Motorul cu tensiune redusă cu reductor de motor - Timer digital - Foarte silențios și fără vibrații - Include suportul L pentru fixarea pe perete. - Include un vas standard de 500cc - Putere 140W - Viteză maximă: 400 RPM - Vacuum -870 mbar - Dimensiune: 18x24x30 cm - Greutate 10 kg. Garanție minim 12 luni | buc | 1 | 15000,00 |
| 5. |  | 5. Vacuum malaxaor, utilizat în laboratorul de tehnică dentară. | Unitate de amestecare cu vid de mare viteză, tehnologie de vid de tip Venturi și funcții de amestecare de bază. - Tensiunea de rețea admisă- 100–240 V - Frecvența de rețea admisă- 50/60 Hz - Max. vid- ≈-890 mbar - Reducerea vidului- 80% ¦ 100% - Consumul de aer- 46 l / min - Dimensiuni (L x Î x A) (cu suport)- 230 x 640 x 295 mm, Garanție minim 12 luni | buc | 1 | 18000,00 |
| 6. |  | 6. Masuță vibratoare utilizată în laboratorul de tehnică dentară. | Masuță vibratoare utilizată în laboratorul de tehnică dentară. Alimentare electrică- 110V / 60Hz, 230V / 50Hz - Putere de consum- Primul pas / 60W; Al 2-lea pas / 80W; Pasul 3 / 150W - Dimensiune 110 (W) x 120 (D) x 115 (H) mm - Placă vibratoare- 110mm. Garanție minim 12 luni | buc | 1 | 2000,00 |
| 7. |  | 7. Masuță vibratoare utilizată în laboratorul de tehnică dentară | Masuță vibratoare utilizată în laboratorul de tehnică dentară. Motor extrem de silențios. Intervalul de vibrații de la intensitate extrem de mică la intensitate maximă. - Alimentare electrică- 230V / 60Hz; - Placă de vibrații 235 x 235 mm - Dimensiune 235 (W) x 235 (D) x 110 (H) mm - Greutate +/-6 kg. Garanție minim 12 luni | buc | 1 | 3500,00 |
| 8. |  | 8. Bormașina utilizată în laboratorul de tehnică dentară | Bormașina utilizată în laboratorul de tehnică dentară - reglare continua a turatiilor 0 – 30.000 rot/min - putere 45 W - tensiune - AC 110 - 220V, frecventa 50-60 Hz - dimensiune aparat: (l x L x H) 134x154x82,4(mm) - greutate: 1,25 kg. Garanție minim 12 luni | buc | 1 | 2600,00 |
| 9. |  | 9. Bormașina utilizată în laboratorul de tehnică dentară | Bormașina utilizată în laboratorul de tehnică dentară. Viteza de până la 40 mii rpm. •Unitate foarte puternică- 100 W. •Există o funcție de inversare a tăietorului. •Răcirea mânerului micromotorului. •Echipat cu protecție la suprasarcină. •Are un nivel scăzut de vibrații și zgomot. •Coadă cu diametrul standard de 2,35 mm. Garanție minim 12 luni | buc | 1 | 4500,00 |
| 10. |  | 10. Cuptor pentru sinterizare utilizat în laboratorul de tehniă dentară. | Informatii tehnice: -Inaltime camera sinterizare: 72mm +/- 1mm -Dimensiuni cuva de sinterizare: 2 x 120/30 mm, +/- 2mm; -Sistem de incalzire : CLASSIC/SPEED -Temperatura maxima: 1650℃ -Elemente de incalzire Tip/Numar: MoSi / 4 elem -Rata de crestere a temperaturii ℃/min: CLASSIC: 30℃/min -SPEED: 99℃/min -Display control: 4-LINES LCD -Programe de sinterizare:30 minimum -Programe speciale: Program de incalzire cu ventilare, Program uscare -Tip termocupla: PtRh-Pt, tip S Să posede funcțiile: -Port RS 232 -Inchidere pe sistem lift -Temporizare pentru sinterizare ''peste noapte'' Date tehnice: -Putere: 3200 W -Tensiune: 200-240V / 50-60 Hz -Greutate: 60 kg +/- 2kg -Dimensiuni W/D/H: 390/500/790 mm Să includă 200 g bile sinterizare din zirconiu + cuva cu capac Ø 120mm (capacitate maxima 2 cuve) -Temperatura maxima 1650℃ -Dotat cu 4 elemente de incalzire MoSi. Garanție minim 12 luni | buc | 1 | 160000,00 |
| 11. |  | 11. Cuptor de ceramică combi pentru arderea și presarea tuturor materialelor ceramice, utilizat în laboratorul de tehnică dentară. | Cuptor de ceramica combi pentru arderea si presarea tuturor materialelor ceramice dentare de pe piata . Pentru arderi in vid sau atmosfera. Să functioneze cu unitatile de comanda vPad comfort, touch screen. Caracteristici tehnice: Tensiune de alimentare : 220 V, 50 Hz. Puterea maxima absorbita 1500 W. Dimensiunea camerei de ardere: diametrul 90 mm inaltimea 55 mm+- 5mm; Temperatura maxima de ardere: 1200°C. Dimensiuni gabaritice: 23 x 33 x 66 cm.+- 2mm Greutate: 14,5 kg.+- 2 kg 500 programe de ardere setabile individual. Unitatea de comanda vPad să ofere un maxim de rentabilitate si eficienta. Cu doar o singura unitate de control, să se poata utiliza doua cuptoare . Garanție minim 12 luni | buc | 1 | 140000,00 |
| 12. |  | 12. Cuptor de preîncălzire pentru turnare, de tip mufel, utilizat în laboratorul de tehnică dentară. | Cuptor de preîncălzire pentru turnare cu 10 cicluri și 4 etape prestabilite pentru fiecare ciclu. Creșterea presetabilă a temperaturii si standby. Temporizator pentru pornire automata. Presetare a fazei de răcire. Temperatura maximă 1100 °C Pregatit pentru conectarea la extractor de fum (opțional). Dimensiuni exterioare 33 x 36 x 49 cm,+- 3cm; Dimensiuni incinta 16 x 16 x11 cm,+-2mm Putere 2.400W Greutate 30 kg,+- 2kg. Garanție minim 12 luni | buc | 1 | 27000,00 |
| 13. |  | 13. Sablator basic de nisip cu doua rezervoare, utilizat în laboratorul de tehnică dentară. | Date tehnice: Tensiune: 220-240 V ; 50-60 Hz; Presiunea de lucru: 1-8 bar; Consum de aer (presiune de 6 bar): 98 L / minut; Putere lampa camera de lucru: 16 W; Lungime cablu de tensiune: 2 m; Dimensiuni: l =350 mm ; h =270 mm ; adancime=470 mm;+- 2mm; Volum camera de sablare: 14 L; Capacitate rezervor: 1 L; Greutate: 6,5 Kg. Rezervor pentru Oxid de Aluminiu de 25-70 microni si 70-250 microni. Garanție minim 12 luni |  | 1 | 15500,00 |
|  |  |  |  |  |  | 3 388 100,00 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): Pentru mai multe loturi

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare solicitați: în termen de 45 zile de la semnarea contractului, la locul indicat de autoritatea contractantă.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2021

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică.

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz):_ nu se aplică.

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | DUAE | conform Formularului anexat, completat integral, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice. Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAE decît cel atașat la procedură constituie temei de descalificare a operatorilor economici. | DA |
| 2. | Formularul ofertei | conform Formularului F 3.1 din cadrul Documentației standard, completat integral, pe loturi, semnat electronic de către operatorul economic; | DA |
| 3. | Garanția pentru ofertă | prezentată sub formă de transfer pe contul autorităţii contractante, confirmată prin dispoziția de plată: cuantumul căreia va constitui 1 % din valoarea ofertei fără TVA- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice | DA |
| 4. | Specificații tehnice | conform Formularului F 4.1, completat integral, cu specificația tehnică ofertată detaliată, ori dacă se menționează anexa, ea trebuie să fie anexată la formular complectată integral și semnat electronic de către operatorul economic. Completarea neintegrală, lipsa rubricilor menționate sau completarea necorespunzătoare a Formularului va atrage după sine respingerea ofertei. | DA |
| 5. | Specificații de preț | conform Formularului F 4.2, confirmate prin aplicarea semnăturii electronice. În cazul excluderii, necompletării sau completării defectuase a unei coloane oferta va fi respinsă. | DA |

- Informații și documente justificative aferente DUAE, care vor fi prezentate ulterior la solicitarea Autorității contractante:

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativita-tea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii | semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 2. | Extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice | semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 3. | Certificat de atribuire a contului bancar | eliberat de banca deţinătoare de cont, semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 4. | Certificat privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de bugetul public naţional | valabil la momentul deschiderii ofertelor, eliberat de Inspectoratul Fiscal al RM, semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 5. | Situațiile financiare | pentru ultimul an, aprobat de către Direcția Generală pentru Statistică sau însoțite de recipisa de primire de către Direcția Generală pentru Statistică, în cazul prezentării Situațiilor financiare online, semnate electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 6. | Declarație privind asigurarea transportării, descărcării și instalării bunurilor la depozitul/sediul indicat de către Cumpărător | confirmată prin semnătura electronică a operatorului economic | Obligatoriu |
| 7. | Declarație privind asigurarea garanție și postgaranției, in conformitate cu specificațiile tehnice din anunțul de participare | confirmată prin semnătura electronică a operatorului economic | Obligatoriu |
| 8. | Pasaportul tehnic pentru fiece lot | confirmată prin semnătura electronică a operatorului economic | Obligatoriu |
| 9. | Minim ani de experiență specifică în livrarea bunurilor şi/sau serviciilor similare | 3 ani | Obligatoriu |
| 10. | - Declarație privind confirmarea faptului că producătorul/distribuitorul de echipamente electrice și electronice (EEE) este inclus in Lista producătorilor de produse supuse reglementarilor de responsabilitate extinsa a producătorilor, conform Regulamentului privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, aprobat prin HG nr. 212 din 07.03.2018 | prin indicarea numărului de înregistrare din Lista producătorilor menționată, pentru loturile care utilajul intra în categoria data, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 11. | Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani | Ofertantul/ofertantul asociat desemnat câștigător va prezenta prezenta Declarație în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, conform formularului anexat, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a operatorului economic | Obligatoriu |
| 12. | Garanția de bună execuție a contractului | prezentată sub formă de transfer pe contul autorităţii contractante: cuantumul căreia va constitui 5% din valoarea contractului. Notă: Garanția de bună execuție se prezintă la semnarea contractului. | Obligatoriu |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitație electronică în 3 runde cu pasul minim 1%.

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | nu se aplică |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă]_ Informația o găsiți în SIA RSAP

- pe: [data]_ Informația o găsiți în SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

- Locul deschiderii ofertelor: conform SIA RSAP

- Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Informația o găsiți în SIA RSAP

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: nu

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| facturarea electronică | Se acceptă |
| plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene: nu se aplică.

- Alte informații relevante:___________________________________________

Conducătorul grupului de lucru:                              Valeriu Revenco ________________________

L.Ș.