# ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE - la procedura de achiziție a bunurilor prin LP.

- Denumirea autorităţii contractante: Centrul de Medicină Legală - IDNO: 1006601004105 - Tip procedură achiziție: Licitație Publică (Licitație deschisă) - Obiectul achiziției: Echipamente de laborator (Detector spectrometru de masa pentru sistem HPLC, Autodozator pentru injecție probelor în sistem HPLC, Generator de azot) - Cod CPV: 38433000-9 Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării: Echipamente de laborator (Detector spectrometru de masa pentru sistem HPLC, Autodozator pentru injecție probelor în sistem HPLC, Generator de azot) [obiectul achiziţiei] conform necesităţilor Centrului de Medicină Legală, (în continuare – Cumpărător) [denumirea autorităţii contractante] pentru perioada bugetară 2018, este alocată suma necesară din: Bugetul de Stat. [sursa banilor publici] Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri: Nr.pozitiei; CPV; Denumirea bunurilor / serviciilor; Unit de mas; Cant.; Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă. 1; 38433100-0; Detector spectrometru de masa pentru sistem HPLC (Instalarea, pornirea, instruirea. Garanție cel puțin 12 luni de la data de darea în expluatarea echipamentului (conform actului corespunzător).; Buc; 1; Complet compatibil (la nivel de aparataj și program de lucru) cu sistem HPLC Thermo Scientific Ultimate 3000; Tip de detector: detector de masa cu singur cuadrupol; Moduri de scanare: full scan, SIM scan Domeniul de scanare: 10-1250 Dalton Rata de scanare: nu mai puțin 20000 Dalton/sec Diapazonul dinamic de lucru: ≥107 Precizie de măsurarea de masa: +/- 0,1 Dalton Stabilitatea de masa în decurs de 48 de ore: <0.1 Dalton; Posibilitatea de depistarea ionilor pozitive decăt și ionilor negative; Timpul pentru schimbarea polarității: <25 msec; Etalon pentru calibrarea detectorului integrat; Debit de soluție maximal, care trece spre electrospray: >2 ml/min; Funcție de recunoașterea automată sursei de ionizare; Secție cu vacuum pentru deservirea sursei de ionizarea fără ventilației camerei de măsurare; Raportul semnal/zgomot pentru 10 picograme de rezerpin (lucru cu ionilor pozitive): ≥400:1 Raportul semnal/zgomot pentru 10 picograme de p-nitrofenol (lucru cu ionilor negative): ≥500:1 Dispozitiv pentru lucru cu ionizarea în electrospray cu temperatura înaltă, cu incălzitor ceramic și cu funcție de schimb rapid.. 2; 42993200-5; Autodozator pentru injecție probelor în sistem HPLC Instalarea, pornirea, instruirea. Garanție cel puțin 12 luni de la data de darea în expluatarea echipamentului (conform actului corespunzător).; Buc; 1; Complet compatibil (la nivel de aparataj și program de lucru) cu sistem HPLC Thermo Scientific Ultimate 3000; Tip de injecție probei: prin intermediu de buclă de injecție; Volumul probei injectate: de la 0.01 pînă la 500 microlitri; Viteza injectării probei: <15 secunde; Injectarea volumului de probă cu precizie: <0.25%; Capacitatea autodozatorului: 3 stative pentru fiole (fiecare stativ conține cel puțin 40 fiole cu volum pînă la 2 ml); Presiunea maximală în linie de lucru: 620 bar.. 3; 42993200-5; Generator de azot Instalarea, pornirea, instruirea. Garanție cel puțin 12 luni de la data de darea în expluatarea echipamentului (conform actului corespunzător).; Buc; 1; Debit de azot ≥32 L/min; Tensiune alimentare : 230 V (±10%vAC) /50-60 Hz; Compesor de aer integrat; Complect de piese pentru conectarea generator cu sistem HPLC/MS Thermo Scientific Ultimate 300;.

Notă: Termenul de garantie la fiecare poziție – minim 12 luni de la darea în exploatare a echipamentului (conform actului corespunzător)

- Termenul de livrare/prestare solicitat și locul destinației finale: la sediul Centrului pina pe 18 decembrie 2018.

- Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:

| Nr. d/o | Denumirea documentului/cerinței | Cerințe suplimentare față de document | Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oferta | Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. | Da |
| 2. | Licenta de activitate | Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. | Da |
| 3. | Certificat/Decizie de inregistrare a intreprinderii/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice | Copie. Confirmata prin aplicaream semnaturii si stampilei participantului. | Da |
| 4. | Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, contribuţiilor, eliberat de Inspectoratul Fiscal | Original sau Copie - confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. | Da |
| 5. | Informatii generale despre ofertant | Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. | Da |
| 6. | Ultimul Raport Financiar. | Copie. Confirmata prin aplicaream semnaturii si stampilei participantului. | Da |

- Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară sau pot solicita clarificări de la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos: - Denumirea autorităţii contractante: Centrul de Medicină Legală - Adresa: mun. Chișinău, str. Vl. Korolenco, 8 - Tel: 022 73 87 33 /067 744 990 - Fax: 022 72 74 69 - E-mail: ion.sandu@ms.md - Numele şi funcţia persoanei responsabile de procedură: Sandu Ion – contab. achizitii. - Întrebări tehnice : Botezatu Maia (Șef secție Toxicologie medico-legală) Tel: 022 72 74 58 / 067 744 936; - Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate vor fi întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile. Preţurile sa fie menţionate pe fiecare poziţie pe unitate şi pe unităţi cerute, cu TVA şi fără TVA, cât şi suma totală cu TVA şi fără TVA. Să fie incluse în preţ și cheltuielile de transport. - Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP (www.achizitii.md) - Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP - Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP (SIA RSAP sau adresa deschiderii) Ofertele întîrziate vor fi respinse. - Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”. - Criteriul de atribuire este: prețul cel mai scăzut – pe fiecare lot în parte. - Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile. - Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2018 - Garanția pentru ofertă: Nu se cere. - Garanția de bună execuție : 5 % (garanție bancară - original). - Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md - În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta: Denumirea instrumentului electronic; Se va utiliza/accepta sau nu. depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare; Se acceptă. sistemul de comenzi electronice; Se acceptă. facturarea electronică; Se acceptă. plățile electronice; Se acceptă. - Valoarea estimată totală a achiziţiei, fără TVA, lei: 1 987 500 lei. Conducătorul grupului de lucru: Valeri SAVCIUC ____________ L.Ș.

Ex. I. Sandu

Tel. 022 73 87 33