## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea echipamentului medical conform necesităților IP CREPOR pentru anul 2024 | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | Standarde de referință
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8
Lotul I
33100000-1 |  | Dispozitiv cu unde scurte – UVC (electrozi + inductor) | Dispozitiv cu unde scurte – UVC (electrozi + inductor) |  |  |  | Mod funcționare: Continuă Frecvență lucru: 27,12 MHz Puterea de iesire reglabilă electrozi : min 10 W – max 80 W, 9 trepte Reglaj putere inductor rezonant: 10–30 W, 4 trepte Timer: 1–99 min Timp de inițiere ( Start up): ≤ 30 s Timp funcționare continuă: Max. 6 ore Control: electromecanic Reglare automată rezonanță Da Dimensiuni unitate: max 430 × 289 × 174 mm Greutate totală max 9 kg Tensiune alimentare 220 V / 50 Hz Consum energie max 250 VA Kit electrozi min 12 bucăți
Lotul II
|  | Dispozitiv profesional darsonval cu 2 canale, emisii de înaltă frecvență | Dispozitiv profesional darsonval cu 2 canale, emisii de înaltă frecvență |  |  |  | Nr. tratamente simultane: min 2 Intensitate de ieșire: 8–25 kV, reglabil discret Frecvență repetare impulsuri: 100 ±10 Hz Frecvența umplere impulsuri 110 ±50 kHz Timer tratament: 1–20 min Greutate set: max 2,10 kg Alimentare: 220 ±22 V / 50 ±0,5 Hz Dimensiuni max. control 140×110×180 mm Dimensiuni max. transformator: 175×50×50 mm Kit standard electrozi: Min 12 tipuri diferite
Lotul III
|  | Emițător pentru dispozitivul terapie cu unde de șoc | Emițător pentru dispozitivul terapie cu unde de șoc |  |  |  | Material carcasă: plastic + aluminiu. Generator: elemente piezoelectrice. Dimensiuni handpiece: ~ 14 cm lungime, diametru max ~ 11 cm. Gel-pads (capete/applicatoare interschimbabile): diametre disponibile: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 mm — schimbare fără unelte. Durabilitate/garanție generator: garantat pentru cel puțin 3.000.000 de șocuri. Alimentare / consum: la nivel de sistem — 220–230 V, 50/60 Hz, max. 300 VA. Conținut livrare standard: unitate control + handpiece + set de 8 gel pads + cablu alimentare + gel conductiv + manual
|  | Dispozitiv pentru terapie cu unde de șoc | Dispozitiv pentru terapie cu unde de șoc |  |  |  | Energie: 0.005 – 0.500 mJ/mm², reglabilă cu pași de 0.005 mJ/mm². Frecvență: 1 – 12 Hz, reglabil cu pași de 1 Hz. Programe: 19 programe predefinite, personalizabile. Interfață: touchscreen color 11″ + manetă (“central knob”). Dimensiuni / greutate (unitate principală, fără troley): 405 × 207 × 424 mm (L/W/H), greutate 23 kg. Handpiece / piesă de mâna (applicator): carcasă plastic + aluminiu, generator piezoelectric, viață garantată: 3.000.000 de unde de șoc (shock pulses), garanție 2 ani. Difuzoare (gel pads / aplicatoare): mai multe diametre (ex: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 mm) — schimbabile fără unelte. Alimentare: 220–230 V, 50/60 Hz, max. 300 VA. Set de livrare standard: unitate de control, handpiece, gel pads, cablu de reţea, gel conductiv, manual.
lotul IV
|  | Catedra de dușuri hidroterapie (charcot, circular, ascendent) | Catedra de dușuri hidroterapie (charcot, circular, ascendent) |  |  |  | Direcționarea duze reglabilă: 0° – 90° Nr. duze masaj manual min 2 Mixere termostatice min 2 Indicatoare presiune/temperatură min 2 + 2 Corp cadă : fibră de sticlă antibacteriană Componente metalice Inox Picioare reglabile Da Presiunea minima de alimentare cu apă 0,35-0,5 MPa Debit apa pe jet 0-48 Litri/min Temperatuta maximă folosită 60 ° Control: automat Răcire forțată: nu Convecție: da Volumul camerei: 80 litri Corp: metal Cameră: oțel inoxidabil Temperaturi setate: t ambiant +5...+70 °C Consum de energie: 0,3 kW Inclus: 2 rafturi Lățime, mm 510±15 Adâncime, mm 531±15 Înălțime, mm 728±15 Dimensiunile camerei (LxAxH), mm 394x394x490±10 Greutate, nu mai mult, kg 37 Volumul camerei: 80 l Corp metalic cu acoperire cu pulbere Cameră din oțel inoxidabil Uși 2 buc. (dintre care 1 din sticlă suplimentară) Temperaturi setate t amb. cf. +5...+70 °C Timp de setare a modului de funcționare la t=37 °C, h nu mai mult de 2 Oprire de urgență în caz de supraîncălzire, °C >75 °C ’ Este disponibilă convecția Timp de funcționare continuă, 500h Consumul de energie, 0.3kW Sursă de alimentare, 220V/50Hz Garanția : 12 luni.
Lotul V
|  | Masă masaj cu reglarea înălțimei , cu gaură pentru față | Masă masaj cu reglarea înălțimei , cu gaură pentru față |  |  |  | Material: cadru metalic Reglare înălțime 600–900 mm Dimensiuni 2000 × 700 mm Tetieră reglabilă , gaură față Tapițerie piele ecologică + burete
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea echipamentului medical conform necesităților IP CREPOR pentru anul 2025 | [6 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Lotul I
33100000-1 | 1 | Dispozitiv cu unde scurte – UVC (electrozi + inductor) | Dispozitiv cu unde scurte – UVC (electrozi + inductor) | bucată | 1 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 30 zile de la înregistrarea contractului de Autoritatea contractantă;
Lotul II
33100000-1 | 1 | Dispozitiv profesional darsonval cu 2 canale, emisii de înaltă frecvență | Dispozitiv profesional darsonval cu 2 canale, emisii de înaltă frecvență | bucată | 1 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 30 zile de la înregistrarea contractului de Autoritatea contractantă;
Lotul III
|  | Dispozitiv pentru terapie cu unde de șoc | Dispozitiv pentru terapie cu unde de șoc
|  | Emițător pentru dispozitivul terapie cu unde de șoc | Emițător pentru dispozitivul terapie cu unde de șoc | bucata | 3 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 30 zile de la înregistrarea contractului de Autoritatea contractantă;
Lotul IV
|  | Catedra de dușuri hidroterapie (charcot, circular, ascendent) | Catedra de dușuri hidroterapie (charcot, circular, ascendent) | bucata | 1 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 30 zile de la înregistrarea contractului de Autoritatea contractantă;
Lotul V
|  | Masă masaj cu rglarea înălțimei , cu gaură pentru față | Masă masaj cu rglarea înălțimei , cu gaură pentru față | bucata | 4 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 30 zile de la înregistrarea contractului de Autoritatea contractantă;
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet1
|  | AMT Botanica | SR Soroca | CS Crihana Veche | Policlinica de Stat | CS Nisporeni | ANP Administrația Națională a Penitenciarelor | CRDM | AMT Râșcani | SF. Treime
Dispozitiv pentru terapie cu ultrasunet | 3
Dispozitiv de terapie cu unde de șoc | 1
Dispozitiv de magnetoterapie pentru adulți, staționar | 2
Dispozitiv pentru presoterapie și drenaj limfatic | 1
Dispozitiv pentru fizioterapie, electroforeză și electrostimulare | 2
Dispozitiv pentru fizioterapie, stimulare prin ultrasunet și laser | 1
Dispozitiv pentru fizioterapie, magnetoterapie | 1
Set lentile oftalmologice | 1
Montură de probă/Ramă de probă | 1
Oftalmoscop direct | 1
Dulap medical | 1
Lampă bactericidă 30W 130150 | 8
Electrocardiograf cu 3 canale, caracteristici avansate 260210 | 1
Tensiometru Adult cu fonoendoscop 260710 | 10
Dispozitiv pentru colorarea automata a lamelor pentru citologie, histologie | 2
Sigilator medical automat pentru pungi sterile | 4
Sistem de ultrasonografie oftalmic (A+B+CCT) | 1