ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea reactivi cu analizator complet automat PCR prin procedura de achiziție Licitație deschisă

- Denumirea autorității contractante: IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală

- IDNO:1003600150196

- Adresa: mun. Сhişnău, str. C.Vîrnav,13

- Numărul de telefon/fax: 022888416

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: crdm@ms.md, www.crdm.md.

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Nu se aplica

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/ lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Canti tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimate (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Utilaj medical cu reagenti pentru efectuarea Reactiei de polimerizare in lant in timp real (RT-PCR/qPCR) |  |  |  |  |
| 1.1 | 33696500-0 | Utilaj medical automat pentru efectuarea Reactiei de polimerizare in lant in timp real (RT-PCR/qPCR) | bucata | 1 | Cerinte pentru Sistem PCR: 1.Complet automatizat, consolidat, sa cuprinda furnizarea, transferul şi pregătirea probei, extragerea AND/ARN-ului din proba biologica primara, amplificarea şi detecţia, calcularea rezultatelor şi transmiterea acestora către sistemul informatic de laborator. Cu computer si imprimanta. 2.Testare moleculară RT-PCR, tehnologie de tip inchis. 3.Echipament calibrat de producator. 4.Capacitate de procesare a pana la 130-150 probe pe zi, capacitate de incarcare de pana la 290 probe. 5.Capacitatea sistemului pe zi, in dependenta de numărul de teste (analize) efectuate într-un ciclu: -cel putin 2 teste (analize) pentru un ciclu sa genereze 140-150 rezultate în 8 ore -cel putin 4 teste (analize) pentru un ciclu sa genereze până la 110-120 de rezultate în 8 ore -posibilitate de a rula cel putin 4 tipuri diferite de teste simultan -cel putin 500-550 teste in 24 h; -cel putin 24 de probe și probe de control procesate într-un singur ciclu simultan pe o placă -fara numar minim de probe pentru un ciclu; -5-6 teste (analize) într-un singur ciclu de lucru (run) - pe o placa -sa efectueze simultan minim 3 teste (analize) dintr-o proba 6.Posibilitate de utilizare a toate tipurile de tuburi primare și secundare (eprubete) pentru recoltarea sangelui cu dimensiuni ce se încadrează în limite: ▪ Înălțime: 65-103 mm ▪ Diametrul exterior, inclusiv eticheta codului de bare: 12-16,2 mm ▪ Diametrul interior (marginea superioară): 10,5-15 mm 7.Posibilitate de utilizare a flacoanelor cu mediu lichid, utilizate pentru recoltarea materialului biologic pentru Citologia in mediu lichid si identificarea Papiloma virusului uman. 8.Sa posede senzor de detectare a capacului pentru tuburile închise. 9.Dotat cu frigider, cu temperatura constantă a rezervorului pentru cartușele de reactivi menținută si controlată de senzori de temperatură interni. 10.Cartușele de lucru cu reactivi cu posibilitate de depozitate până la 30 de zile la temperatura sub 25 °C. 11.In echipament incorporate cel putin 2 amplificatoare cu detectie cantitativa a ADN/ARN-ului prin PCR, cu maxim 24 de compartimente. 12.Cu minim 6 canale de detective. 13.Posibilitate de conectare la sistemul LIS, cu conectare la sistem pre- si postanalitic. 14.Posibilitate de a efectua prioritizarea probelor. 15.Inventariere automata a necesarului de reagenti, consumabile si rezervor deseuri. 16.Primele minim 24 de rezultate sa fie generate după maxim 2,5-3 ore de la inceputul lucrului, si urmatoarele minim 24 la fiecare maxim o ora de functionare continua. 17. Reactivii si probele sa poata fi încărcați și descărcați continuu in timpul functionarii echipamentului, fara intreruperea proceselor de lucru initiate (reactiilor PCR). 18.Sa posede mecanisme de prevenire a contaminarii: sa lucreze cu varfuri de unica folosinta cu filtru, separate pentru fiecare proba si pentru transferarea AND/ARN-ului extras; spalarea automata a acelor de pipetare dupa fiecare etapa de picurare, placa de amplificare inchisă automat, etanș. 19.Managemetul controalelor: posibilitatea de programare si mentinerea automata, pina la urmatoarea schimbarea de catre operator, a orarul de efectuare a controalelor. 20. Sa posede aplicatii pentru investigatiile: HBVcantitativ, HCVcantitativ, SARS-CoV-2, Influenza virus A/B, HPV cu genotipare, CMVcantitativ, infectii urogenitale obligator patogene, Virusuri herpetice și alte. 21.Sa posede canal deschis pentru alte aplicatii. 22.Softul echipamentului sa permita gestionarea, configurarea, revizuirea, eliberarea si exportul de date, crearea rapoartelor de audit, instalarea actualizarilor, accesul de la distanta. 23. Monitorizare via software cu notificare vizuala si sonora pentru alarmele de sistem: - eroare privind proba, - consumabile si/sau reagent insuficiente pentru testare, - notificarea intervalului de timp necesar pina la suplinirea cu reagenti si consumabile, - perioda de intretinere si scadenta la bord sau expirarea reagentilor, - notificare recipient pentru reziduuri plin. 24. Dimensiunile echipamentului sa nu depaseasca dimensiunile usilor din laborator: - inaltimea < 185 cm - latimea < 80 cm - lungimea < 140 cm (pentru a putea depasi coturile existente in Laborator). | 0 |
| 1.2 | 33696500-0 | Kit complet pentru determinarea incarcaturii virale a virusului hepatitei C | teste | 6000 | 1. Trusa de reagenti sa contina toate componentele necesare pentru testare (consumabile, reagenti), compatibile cu echipamentul solicitat. 2. Trusa complet automata: extractie si purificarea probei, amplificare si detectie ADN/ARN-ului; 3. Reagenti gata pregatiti pentru utilizare, sa nu necesite preparare, diluare etc. 4. Tipul probei – plasma sanguina; volumul minim proba ≥ 650 microlitri; volumul analit 200 – 1000 microlitri; 5. Sa nu necesite calibrare; 6. Sa contina control intern de calitate care trece toate etapele PCR impreuna cu proba testata si se vizualizeaza simultan cu proba. Sa contina control extern negativ si pozitiv minim doua nivele – Low, High. 7. Amestecul PCR sa contina enzima uracyl-N-glycosilase, pentru a elimina contaminarea cu ampliconii din reactiile anterioare. 8. Master mix pe baza de dUTP (trifosfat de deoxiuridină), pentru prevenirea obtinerii rezultatelor fals positive, in urma amplificarii ampliconilor din reactiile anterioare. Metoda Tag Man. 9. Amplificarea selectivă a acidului nucleic țintă din proba pacientului prin utilizarea primerilor direct și invers specifici virusului țintă. 10. Sa utilizeze enzima termostabila pentru transcrierea inversa RT si amplificarea PCR; 11. Detecția și cuantificarea produsului prin intermediul sondelor oligonucleotidice marcate fluorescent specific tintei. 12. Kit complet pentru identificarea incarcaturii virale a virusului hepatitei C: -Concept de probă dublă utilizat pentru determinarea antigenului VHC -Detectie si cuantificare a cel putin genotipurilor 1-6 -Limita de detectie: din 500 μl de plasma sanguina ≤ 15 UI/ml, din 200 μl de plasma sanguina ≤ 40 UI/ml -Linearitate conform volumului probei testate: •500 μl de plasma sanguina ≤ 15 UI/ml - ≥ 1x108 UI/ml •200 μl de plasma sanguina ≤ 40 UI/ml - ≥ 1x108 UI/ml -Sensibilitate analitica tip proba plasma: ≤ 12 UI/ ml -Specificitate: 100% |  |
| 1.3 | 33696500-0 | Kit complet pentru determinarea incarcaturii virale a virusului hepatitei B | teste | 6000 | 1. Trusa de reagenti sa contina toate componentele necesare pentru testare (consumabile, reagenti), compatibile cu echipamentul solicitat. 2. Trusa complet automata: extractie si purificarea probei, amplificare si detectie ADN/ARN-ului; 3. Reagenti gata pregatiti pentru utilizare, sa nu necesite preparare, diluare etc. 4. Tipul probei – plasma sanguina; volumul minim proba ≥ 650 microlitri; volumul analit 200 – 1000 microlitri; 5. Sa nu necesite calibrare; 6. Sa contina control intern de calitate care trece toate etapele PCR impreuna cu proba testata si se vizualizeaza simultan cu proba. Sa contina control extern negativ si pozitiv minim doua nivele – Low, High. 7. Amestecul PCR sa contina enzima uracyl-N-glycosilase, pentru a elimina contaminarea cu ampliconii din reactiile anterioare. 8. Master mix pe baza de dUTP (trifosfat de deoxiuridină), pentru prevenirea obtinerii rezultatelor fals positive, in urma amplificarii ampliconilor din reactiile anterioare. Metoda Tag Man. 9. Amplificarea selectivă a acidului nucleic țintă din proba pacientului prin utilizarea primerilor direct și invers specifici virusului țintă. 10. Sa utilizeze enzima termostabila pentru transcrierea inversa RT si amplificarea PCR; 11. Detecția și cuantificarea produsului prin intermediul sondelor oligonucleotidice marcate fluorescent specific tintei. 12. Kit complet pentru identificarea incarcaturii virale a virusului hepatitei B: -Detectie si cuantificare a cel putin genotipurilor A-H si mutant in regiunea precore -Limita de detectie: din 500 μl de plasma sanguina ≤ 3 UI/ml, din 200 μl de plasma sanguina ≤ 15 UI/ml -Linearitate conform volumului probei testate: •500 μl de plasma sanguina ≤ 10 UI/ml - ≥ 1x109 UI/ml •200 μl de plasma sanguina ≤ 25 UI/ml - ≥ 1x109 UI/ml -Sensibilitate analitica tip proba plasma: 500 μl ≤ 3 UI/ ml; 200 μl ≤ 15 UI/ml -Specificitate: 100% |  |
| Suma estimativ totală |  |  |  |  |  | 4 400 000.00 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. nu se plica

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru fiecare  lot în parte;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant___________________________________________________________________.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: la necesitate în termen de 20 zile de la comanda pe parcursul a.2024. Termen de achitare: 30 zile dupa livrare. Termen de semnare a contractului: 5 zile de la primirea contractului

- Termenul de valabilitate a contractului:31.12.2024

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplica

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplica

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | Semnat electronic de către operatorul economic | Obligator |
| 2 | Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice | – copie – emis de ASP, confirmat prin aplicarea semnăturii electronic Participantului; | Obligator |
| 3 | Termenul de valabilitate | Minim 12 luni de la livrare | Obligator |
| 4 | Neîncadrarea în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 | Declarație pe proprie răspundere | La solicitare in termen de 3 zile |
| 5 | Informații generale despre ofertant | Informatii despre ofertant confirmată prin semnătura electronica Participantului; | Obligator |
| 6 | Raportul financiar | Copie – confirmată prin semnătura confirmată prin semnătura electronica Participantului; | La solicitare in termen de 3 zile |
| 7 | Certificat de atribuire a contului bancar | – copie – eliberat de banca deţinătoare de cont, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice Participantului; | La solicitare in termen de 3 zile |
| 8 | Certificat de efectuare regulată a plăţii impozitelor, contribuţiilor | – copie – eliberat de Inspectoratul Fiscal, confirmat prin aplicarea semnăturii electronica Participantului | La solicitare in termen de 3 zile |
| 9 | Lista Fondatorilor (Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice) | - copie confirmată prin semnătura electronica participantului | Obligator |
| 10 | Declaratia privind conduita etica | – original –confirmate prin semnătura electronica Participantului; | La solicitare in termen de 3 zile |
| 11 | Garanţie pentru ofertă 1% | Garanție bancară conform Anexei nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 sau transfer la contul autorității contractante (cu atașarea dovezii transferului): RECHIZITE BANCARE: Cod fiscal: 1003600150196 Banca:"Moldindconbank" S.A,, fil. Testemitanu Cod: MOLDMD2X302 IBAN: MD32ML000000002251502642MDL cu nota “Garanția pentru ofertă la procedura de achiziție publică nr. ______ din ___________” Confirmat prin semnătura electronică | Obligator |
| 12 | Garanţie pentru executarea contractului 5% (pentru ofertantul cîştigător) | Garanție bancară conform Anexei nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 sau transfer la contul autorității contractante (cu atașarea dovezii transferului): RECHIZITE BANCARE: Cod fiscal: 1003600150196 Banca:"Moldindconbank" S.A,, fil. Testemitanu Cod: MOLDMD2X302 IBAN: MD32ML000000002251502642MDL cu nota “Garanția de bună execuție a contractului atribuit la procedura de achiziție publică nr. ______ din ___________” Confirmat prin semnătura electronică | Obligator |
| 13 | Specificaţii tehnice | – original – potrivit modelului din (anexa 22), confirmate prin semnătura electronic Participantului; | Obligator |
| 14 | Specificații de preț | – original – potrivit modelului din (anexa 23), confirmate prin semnătura electronic Participantului; | Obligator |
| 15 | Scrisoare de garanție că reagentii si consumabilele sunt compatibile | cu echipamentul beneficiarului și participantul garantează prin asumarea de răspundere financiară deplina în cazul defecțiunilor produse echipamentului beneficiarului cauzate de calitatea insuficientă a reagentii si consumabilel- original – confirmate prin semnătura electronica Participantului; | Obligator |
| 16 | Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani | original, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. | Obligator in termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul desemnat câștigător va prezenta Declarația autorității contractante și Agenției Achiziții Publice. |
| 17 | Mostre |  | La solicitare in termen de 3 zile |

- Garanția pentru ofertă, după caz transfer pe contul IMSP CRDM sau emisă de o bancă comercială, cuantumul 1%.

Garantia pentru oferta se reține in cazul:

a) operatorul economic retrage sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor;

b) ofertantul cîştigător nu semnează contractul de achiziţii publice;

c) nu se depune garanţia de bună execuţie a contractului după acceptarea ofertei sau nu se execută vreo condiţie, specificată în documentația de atribuire, înainte de semnarea contractului de achiziţii publice

- Garanția de bună execuție a contractului, după caz transfer pe contul IMSP CRDM sau emisă de o bancă comercială, cuantumul 5%.

Garanția de bună execuție se reține in cazul:

a) Neexecutarea clauzelor contractuale.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz nu se aplică.

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică.

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică.

- Ofertele se prezintă în valuta: lei MD

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: prețul cel mai scăzut

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | Nu se aplică |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP /până la: [ora exactă] Informaţia o găsiţi în SIA RSAP

- pe: [data] Informaţia o găsiţi în SIA RSAP _

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 50 zile _

- Locul deschiderii ofertelor:  _SIA RSAP

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: _Limba română

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: trimestrul IV 2024.

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:______________________________________________________

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 19.02.2024

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se accept |
| Sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| Facturarea electronică | Se acceptă |
| Plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplică ______________________________________________________________________

(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante: _______________________________________________

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________ Boris BĂLUȚEL