## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea electrocardiostimulatoarelor de implant și consumabilelor conform necesităților și IMSP beneficiare pentru anul 2024 | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8
33100000-1 | 1 | Introducer 6-9F de tip “peel-away” cu ghid hidrofil | Introducer 6-9F de tip “peel-away” cu ghid hidrofil |  |  |  | Teaca-introducer de tip peel-away cu lungimea – 11-15 cm diametru 6F-10F cu ghid hidrofil 0.035-0.038’’. (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni)
33100000-1 | 2 | Introducer 6-9F de tip “peel-away” cu valva hemostatica | Introducer 6-9F de tip “peel-away” cu valva hemostatica |  |  |  | Teaca-introducer de tip peel-away cu lungimea – 11-15 cm diametru 6F-10F cu ghid hidrofil 0.035-0.038’’, contine valva siliconata hemostatică, care previne hemoragia si dilatator, diametru 6-10F, ( suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni)
33100000-1 | 3 | Set introductor pentru punctie venei centrale lung | Set introductor pentru punctie venei centrale lung |  |  |  | Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Ac de punctie metalic de 18 G. Rezistenta la kinking, cu “Side port” şi robinet trei căi, contine valva siliconata hemostatică, care previne hemoragia si dilatator. Introductorul trebuie sa fie prevăzut cu marcaj color pentru diferenţierea rapidă a mărimii în F si inel rotativ de sutură pentru fixare la piele. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni). Dimesiuni obligatorii: Mini-ghid de 0.035-0.038”, Lungime de 20-35 cm. Teaca dimensiuni disponibile: 5, 6, 7, 8 F, Lungimi obligatorie 20-35 cm. (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).
33100000-1 | 4 | Sistem de inchidere percutana a arteriotomiei femorale | Sistem de inchidere percutana a arteriotomiei femorale |  |  |  | Dispozitiv pentru inchiderea vasculara activă efectivă si hemostaza instantanee a arteriotomiei a. femorale prin ligaturarea a 2 discuri bioabsorbabile. Componente: un disc intern din polimer bioabsorbabil (pozitionat intra-arterial); un disc extern din polimer bioabsorbabil (pozitionat pe peretele extern al arterei); o sutură complet bioabsorbabilă cu blocarea fricțiunii. Asigură hemostază efectivă și instantanee (în mediu 1 minut), cu rată mica de complicații. Compatibil cu ghid 0.038”, dimensiuni disponibile 7F, 8F, 9F. (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni)
33100000-1 | 5 | Teacă cu valvă hemostatică pentru punctie transseptala | Teacă cu valvă hemostatică pentru punctie transseptala |  |  |  | Lungimea canulei utile de 62-63 cm, cu ID de 8-9 F cu valva hemostatica,(pentru hemostaza efectiva si risc minimal de embolie aeriana) pentru abord femoral se vor livra cu miniguide wire de otel inoxidabil sau de nitinol/platinum cu lungimi de 180 cm de tip J de 0,032, tip curvature SL0 si SL1; « Side port » cu robinet cu trei cai. Material Pebax sau Teflon. Introducatorul, dilatatorul, ghidul vor fi intr-un plastic pentru o mai usoara spalare a acestora inainte de procedura. Vârful distal de teaca și dilatator să fie cu marker radiopoac pentru vizualizarea sporită intracardiacă. Teaca sa fie acomodata pentru acul de punctie cu lungimea 71 cm.
33100000-1 | 6 | Sistem de delivrare cateterului in sistemul de conducere | Sistem de delivrare cateterului in sistemul de conducere |  |  |  | Sistem de delivrare cateterului in sistemul de conducere se fie consitutit din cateter de ghidare cu diametru intern - intre 5-8F, diametru extern -ntre 6-9F, lungimea – 39-55 cm, material PEBAX, marker radiopac; dilatator pentru ghid si slitter (pentru inlaturarea ghidului).
33100000-1 | 7 | Electrocardiostimulator ,steril | Electrocardiostimulator ,steril |  |  |  | Implantabil in set cu electrod endocardial DDDR. – obligator adoptarea automata a regimului de stimulare; – termenul de functionare peste 7 ani . Operatorul economic va oferta în comodat un programator pe perioada utilizării electro cadiostimulatoarelor sau va oferta electro cadiostimulatoare compatibile cu programatoarele de la producătorul Medtronic sau ST. Jude Medical.
33100000-1 | 8 | Electrocardiostimulator, steril | Electrocardiostimulator, steril |  |  |  | Implantabil in set cu electrod VVI; – fregventa de stimulare (imp/min)-30-150 ; – termenul nominal de functionare peste 7 ani . Operatorul economic va oferta în comodat un programator pe perioada utilizării electro cadiostimulatoarelor sau va oferta electro cadiostimulatoare compatibile cu programatoarele de la producătorul Medtronic sau ST. Jude Medical.
| 9 | Electrocardiostimulator extern monocameral temporar | Electrocardiostimulator extern monocameral temporar |  |  |  | Stimulator cardiac extern monocameral pentru managementul temporar al bradiaritmiilor. Display digital. Moduri de ritm AAI, AOO, VVI, VOO. Rata de bază 30-200 ppm, rata înaltă 80-800 ppm. Amplitudine (A) 0.1-25 mA. Amplitudine (V) 0.1-20 mV. Sensibilitate (V) 0.4-20 mV. Durata impulsului 1-1.5 ms. Indicator de alarma acustic. Greutatea <700 g . Alimentare baterii tip AA 1.5V alcaline cu autonomie de aprox. 20 zile. Indicator de baterie descărcata. Capac de protecție pentru a preveni manipularea accidentala a butoanelor de control. Funcție de blocare. Funcție de autotestare. Electrod lungimea min 125 cm, tip J-curve - 5 buc incluse in set.
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea electrocardiostimulatoarelor de implant și consumabilelor conform necesităților și IMSP beneficiare pentru anul 2024 (repatat) | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimativă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Introducer 6-9F de tip “peel-away” cu ghid hidrofil | Introducer 6-9F de tip “peel-away” cu ghid hidrofil | 3: bucată; 4: 20; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 7500
33100000-1 | 2 | Introducer 6-9F de tip “peel-away” cu valva hemostatica | Introducer 6-9F de tip “peel-away” cu valva hemostatica | 3: bucată; 4: 20; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 8333.3333
33100000-1 | 3 | Set introductor pentru punctie venei centrale lung | Set introductor pentru punctie venei centrale lung | 3: bucată; 4: 20; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 6666.6667
33100000-1 | 4 | Sistem de inchidere percutana a arteriotomiei femorale | Sistem de inchidere percutana a arteriotomiei femorale | 3: bucată; 4: 15; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 35000
33100000-1 | 5 | Teacă cu valvă hemostatică pentru punctie transseptala | Teacă cu valvă hemostatică pentru punctie transseptala | 3: bucată; 4: 10; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 41666.6667
33100000-1 | 6 | Sistem de delivrare cateterului in sistemul de conducere | Sistem de delivrare cateterului in sistemul de conducere | 3: bucată; 4: 10; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 125000
33100000-1 | 7 | Electrocardiostimulator ,steril | Electrocardiostimulator ,steril | 3: bucată; 4: 5; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 83333.3333
33100000-1 | 8 | Electrocardiostimulator, steril | Electrocardiostimulator, steril | 3: bucată; 4: 15; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 175000
33100000-1 | 9 | Electrocardiostimulator extern monocameral temporar | Electrocardiostimulator extern monocameral temporar | 3: bucată; 4: 2; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 90000
572500
[6 empty] | Suma total: |  | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________