CAIET DE SARCINI

Nr._____ din ”___”  ”____________” 20___

pentru achiziţia bunurilor

- Obiectul caietului de sarcini: Stabilirea cerințelor minime pentru achiziționarea analizoarelor pentru măsurarea continuă a concentrației oxigenului în hidrogen și concentrației hidrogenului în oxigen la producerea hidrogenului cu metoda de electroliză a apei la instalația de electroliză la CET Sursa 1.

| Nr. | Cod. CPV | Denumirea bunurilor | U.M. | Cantitatea | Specificația tehnică deplină solicitată, standarde de referință | Valoarea estimativă, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lotul 1: Aparate pentru măsurarea parametrilor chimici. |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 38432100-3 | Analizor de gaze (Н2 în О2) cu setul pieselor de schimb | buc | 1 | Conform pct.5 | 120 000 |
| 1.2 | 38432100-3 | Analizor de gaze (О2 în Н2) cu setul pieselor de schimb | buc | 1 | Conform pct.5 | 120 000 |
| Valoarea totală estimată, lei fără TVA |  |  |  |  |  | 240 000 |

2. Adresa unde va fi livrat bunul: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3, “TERMOELECTRICA” S.A, Depozitul Central.

3. Termenul de realizare a achiziţiei: 20 septembrie 2024.

4. Scopul achiziţiei: Achiziționarea echipamentelor este necesară pentru asigurarea rezervei de avarie, în cazul ieșirii din funcțiune a analizoarelor de gaze H2 în O2 și O2 în H2 existente și necesității exploatării fiabile a instalației de electroliză, extrem de importantă în procesele tehnologice de producere la CET Sursa1.

5. Specificațiile tehnice depline solicitate:

| Caracteristici | Valori |
| --- | --- |
| Principiul de funcționare | termochimic |
| Metoda de colectare a probelor | forţat |
| Execuţie | monobloc pentru montaj pe panou, obișnuit |
| Utilizare | instalația de electroliză |
| Interval de măsurare: |  |
| hidrogen (Н2) în oxigen (О2) | (0 - 2) % vol. |
| oxigen (О2) în hidrogen (Н2) | (0 - 1) % vol. |
| Limita erorii absolute de bază, %, nu mai mult: |  |
| hidrogen (Н2) în oxigen (О2) | 0,08 |
| oxigen (О2) în hidrogen (Н2) | 0,04 |
| Semnal de ieșire: |  |
| - analog, mA | (4 - 20) |
| - digital | RS-485 cu capacitatea de a afișa rezultate pentru ultimele 32 de ore |
| Vizualizarea rezultatelor măsurătorilor | display LCD cu patru linii cu iluminare |
| Semnalizare: |  |
| Analizorul de gaz generează și emite semnale către circuitele externe sub formă de contacte de comutare „uscate” ale releelor ​​executive: | a) «PRAG 1»,«PRAG 2» – atunci când fracțiunea de volum a componentei măsurate depășește valorile prag stabilite de fiecare în intervalul de la 10% la 100% din limita superioară a domeniului de măsurare; b) „REFUZ” – atunci când apare o defecțiune la blocul senzorilor sau la termostat. Contactele releelor executive asigură comutarea: -a) curent alternativ 0,3A la tensiunea 220 V; -b) curent continuu 0,1A la tensiunea 220 V. |
| Alarma luminoasa pe panoul frontal al dispozitivului | „NORMA”, „PRAG 1”, „PRAG 2”, „REFUZ” |
| Calibrare „O” | manual / automat |
| Tensiunea și frecvența de alimentare | (220+22-33) V, (50 ± 1) Hz |
| Consumul de energie, W, nu mai mult | 30 |
| Gradul de protecție împotriva influențelor mediului, minim | IP 44 |
| Dimensiuni totale, mm, nu mai mult | 485×295×135 |

6. Informații suplimentare:

6.1. Caracteristicile mediului gazos la punctul de control al panoului de preparare a probei:

| Caracteristici | Valori |
| --- | --- |
| Presiune, kgf/cm2 | de la +1 la +10 |
| Temperatura, °C | de la +5 la +50 |
| Vapori de alcali, apă | prezent |

6.2. Caracteristicele zonei de exploatare a analizoarelor pentru  efectuarea măsurărilor de concentrație a oxigenului în hidrogen și concentrației hidrogenului în oxigen:

|  | Caracteristici | Valori |
| --- | --- | --- |
| Zona de producere |  | Categoria de pericol-gaze inflamabile, categoria 1 |
| Temperatura aerului exterior |  | +5..+50°С; |
| Umiditatea relativă a aerului ambiant, la +35°С |  | 60 ± 20% |

6.3. Componența amestecului de gaze la intrare în postul de control:

| Denumirea componentului | Valoarea parametrului |  |
| --- | --- | --- |
|  | amestecul de gaze «Н2 – О2» | amestecul de gaze «О2 – Н2» |
| hidrogen | 0 - 2 % vol. | 99 - 100 % vol. |
| oxigen | 98 - 100 % vol. | 0 - 1 % vol. |
| componente de coroziuni active (ceața bazei) | 10 - 30 mg/m3 | 10-30 mg/m3 |

7. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate:

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
| 1. | Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 155 din 01 aprilie 2022 | „NORME MINIME DE EXPLOATARE A CENTRALELOR ȘI REȚELELOR ELECTRICE”, cap.5, sec.13, instalații de electroliză. |
| 2. | NAIE (ed.7) | Normele de Amenajare a Instalațiilor Electrice |
| 3. | HG nr.847 din 07.12.2022 | Reguli generale de apărare împotriva incendiilor în RM. |
| 4. | HG nr.12 din 12.01.2022 | cu privire la aprobarea Cerințelor minime pentru îmbunătățirea protecției sănătății și securității lucrătorilor expuși unui potențial risc în medii explozive |
| 5. | Lege nr. 174 din 21.09.2017 | cu privire la energetică |

8. Utilizarea, păstrarea, protecția, calitatea produselor/bunurilor:

– Bunurile și componentele acestora trebuie să fie noi, produse după anul 2022, neutilizate, fără defecte vizibile și funcționale.

- Transmiterea bunurilor la depozitul Beneficiarului se va efectua în baza:

- facturii fiscale;

- buletinului de verificare metrologică valabilă sau a certificatului CE;

- certificatul calității/conformitate a produsului;

- Certificatul de origine a produsului;

- actului de primire după cantitate și calitate;

- Perioada de garanție acordată echipamentelor de către Ofertant, nu va fi mai mică de 24 luni;

- Furnizorului va livra produsul în ambalajul și etichetarea producătorului.

9. Cerințe obligatorii la depunerea ofertelor:

- Oferta va fi prezentată în limba română și va include în mod obligatoriu specificația de preț pentru achiziționarea analizoarelor de gaze;

-  Certificatul de înregistrare a companiei;

-  Modelul bunului  ofertat și producătorul oficial;

-  Descrierea tehnică detaliată cu specificația tehnică deplină;

-  Descrierea componenței detaliată a bunului  ofertat;

- Capacitatea legală de a furniza produsele care reprezintă obiectul caietului de sarcini, în conformitate cu prevederile legale din Republica Moldova;

-  Certificate sau scrisori de recomandare ce confirmă poziția, experiența sau reputația operatorului economic în domeniu;

-  Documentul ce va indica perioada de garanție, începând de la data livrării.

10. Cerințe de mentenanță:

- Ofertantul trebuie să asigure acordarea suportului tehnic (posibilitatea contactării prin e-mail sau telefon, pentru obținerea unor instrucțiuni de remediere a deranjamentelor în procesul de exploatare a bunului).