# „Aprob”

# Director al IMSP SCTO

# ____________ Serghei ȘTEPA

# Caiet de sarcini

pentru achizitii cu costuri mici

1.Denumirea autorităţii contractante: IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie si Ortopedie

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie si Ortopedie

3.Obiectul achiziţiilor: Achizitionarea  componentelor la proteza totală de șold pentru displazici (completare stocului existent)

| Nr. d/o | Denumire | Cantitatea | Specificații tehnice |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cupa | 7 buc | • Confecționată din aliaj de Titan acoperită cu fibre metalice din Titan (Broșura ”Trilogy Acetabular System” pag.2) • Design: Forma hemisferică completă pentru contact cât mai bun cu osul și stabilizare primară (Broșura ”Trilogy Acetabular System” pag.2) • Suprafața externă poroasă, tridimensionată prin prezența fibrelor de Titan • Principiul de fixare secundară "in growth" (Broșura ”Trilogy Acetabular System” pag.2) • Prezenta de proeminente antirotaționale. Ancorajul insertului se face prin dispozitiv elastic inelar prezentand multiple posibilitați de pozitionare, cu șanturi în structura (Broșura ”Trilogy Acetabular System” pag.3) • Congruența perfectă între insert și cupa, cu reducerea mișcărilor la nivelul interfeței prin prezența inelului de blocaj (Broșura ”Trilogy Acetabular System” pag.3) • Inel de blocare al insertului permite schimbarea numai a insertului fără degradarea cupei, cu ajutorul unui instrumentar specific • La nivelul domului, central, prezința o protuberanta corespunzatoare locașului central al cupei care ajută la poziționarea insertului și reducerea forțelor transverse – un punct suplimentar de stabilizare. • Toate concura la inlăturarea micromiscărilor cu inhibarea migrării particulelor de polietilena (Broșura ”Trilogy Acetabular System” pag.4) • Dimensiuni: Cupa cu găuri disparate are diametrul exterior cuprins intre 36 si 80mm, respectiv 23 dimensiuni, 36-42mm; 66-80mm la comanda, solicitare din partea instituției de cel putin 14-20 zile (Broșura ”Trilogy Acetabular System” pag.3) • Acceptă inserturi cu interiorul de 22,26,28,32,36 si 40 mm • Datorită numarului mare de dimensiuni ( D=36-80mm ) cupa se poate adăpta la orice cerința,de la luxatie congenitală la revizie • Se prezintă în mai multe modele: Fara gauri; Cu gauri ,“cluster”; Cu gauri disparate; Cu o gaură (Broșura ”Trilogy Acetabular System” pag.2) • Fixarea se face prin PRESS-FIT (Broșura ”Trilogy Acetabular System – Surgical Technique” pag.4) • Profil de ancorare in trepte prin încorporarea treptată a fibrelor de titan in tesutul osos • Sterilizata cu radiatii GAMMA, • Perioada de garanție a sterilizarii de 10 ani • Se livreaza cu suruburi • Dimensiuni : Ø= 6,5 mm, L= 15-80 mm (Broșura ”Trilogy Acetabular System” pag.3) • Sterilizat cu radiatii GAMMA • Perioada de garantie a sterilizarii de 10 ani |
|  | Insert | 7 buc | • Este confecționat din polietilena cu greutate moleculară foarte înalta UHMWPE de tip cross-link 10 MRad (Broșura ”Trilogy Acetabular System” pag.3) • Există mai multe opțiuni, înclusiv oferta cu profil standard și antiluxație la 10°si la 20°, offset 7mm (Broșura ”Trilogy Acetabular System” pag.2) • Acceptă capete de 22, 26, 28, 32 mm (Broșura ”Trilogy Acetabular System” pag.3) • Dimensiuni: 36-80mm, corespunzător cupelor • Fixarea insertului la cupa metalică se face prin: • Inel de blocare al insertului și care permite schimbarea numai a insertului fără degradarea cupei, cu un instrument specific (Broșura ”Trilogy Acetabular System” pag.4) • Proeminente antirotaționale, ancorajul se face prin dispozitiv elastic inelar prezentand multiple posibilitati de pozitionare (Broșura ”Trilogy Acetabular System” pag.4) • La nivelul domului, central, prezintă o protuberanța corespunzatoare locașului central al cupei care ajută la poziționarea insertului și reducerea forțelor transverse – un punct suplimentar de stabilizare a insertului • Polietilena din care este confecționat de tip crosslink și este obținuta prin Gamma iradiere, la 10Mrad • Grosimea minimă a polietilenei este de 5.1mm • Sterilizat cu radiații Gamma/Gas Plasma (G.P.) • Garantia sterilizarii este de 10 ani |
|  | Cap | 12 buc | Confecționat din aliaj de CoCr • Diametrul exterior de 28 și 32 mm • Disponibil urmatoarele tipodimensiuni ale colului: 28 - 5 buc. /-3,5; 0; +3,5; +7; +10,5/ 32 - 6 buc. /-6; -4; 0; +4; +8; +12/ • Prezinta con 12/14 • Sterilizat cu radiații GAMMA • Perioada de garanție a sterilizarii: 10 ani (IFU ”CoCr Femoral Head” pag.1) |
|  | 5. Set de instrumente gratuit în folosință | 1 set | • Se pune la dispoziție set de instrumente în custodie compatibil cu endoprotezele livrate • Setul de instrumente de artroplastie provenit de la producatorul Zimmer Biomet este creat pentru a face fața unui numar mare de protezari, firma asigurand schimbarea oricarei componente uzate (Manual orthopaedic surgical instruments) |
|  | 6. Motor oscilant gratis în folosință | 1 buc | Motor oscilant gratis în folosință compatibil cu endoprotezele livrate (Universal Power System) |
|  | 7. Lamele pentru motor | 2 buc | Lame pentru motor oscilant (Komet Medical - Reciprocating saw blades) |

  - Informația financiară – Din sursele Companiei Naționale de Asigurări în Medicină.

  - Modul de prezentare a ofertelor:

- Ofertele se prezintă în limba de stat, cu specificarea clară a prețurilor oferite în perioada solocitată;

- Prețul produsului se indică în lei MD fără TVA și cu TVA, concret la tipul de produs solicitat în specificație;

- Oferta trebuie să conțină răspunsuri la toate întrebările expuse în solicitare.

- Se prezintă lista materialelor în mod desfăşurat, preţul materialelor include toate                                                                    cheltuielile, inclusiv TVA şi trebuie să fie fix pe toată perioada de executare a contractului;

- Preţul ofertei se stabileşte de către ofertant în baza cerinţelor care le-a primit de la organizatorul procedurii de achiziţie. Cheltuielile suplimentare, volumul lucrărilor incluse în sarcina de lucru dar care nu au fost luate în consideraţie de ofertant la prezentarea preţului, nu se acoperă de către beneficiar;

| Nr. | Denumirea documentului/cerinţelor | Cerinţe suplimentare | Obl. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit | Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii sau Extras din Registrul de Stat al Persoanelor Juridice (operatorul economic nerezident în Republica Moldova va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional) – copie – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
| 2 | Certificat de atribuire a contului bancar | copie eliberat de banca deţinătoare de cont | da |
| 4 | Cerere de participare | Completată conform anexei nr. 7 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice ofertantului; | da |
| 5 | Declarație privind valabilitatea ofertei | Completată conform anexei nr. 8 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
| 6 | Propunerea tehnică (specificații tehnice) | Completată conform anexei nr. 22 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
| 7 | Propunerea financiară (specificații de preț) | Completată conform anexei nr. 23 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
| 8 | Raportul financiar/Situația financiară | Declarație care va include informația privind numele, prenumele și codul personal sau, după caz, informația privind denumirea companiei și IDNO al fondatorului/fondatorilor operatorului economic ofertant, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
| 9 | Document Unic de Achiziții European (DUAE) | Completat conform formularului standard al Documentului unic de achiziții European, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. Din 2020, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |

Documente obligatorii solicitate din partea ofertanților:

- La solicitare operatorii economici vor prezenta mostre în decurs de 2 zile.

- Oferta este valabilă 50 de zile de la data limită de depunere a ofertei.

- Modul de întocmire:

- Fiecare pagină trebuie să fie semnată electronic de ofertant;

- Oferta cîștigătoare se va aprecia conform criterilui – cel mai mic preț pe lot și corespunderea cerințelor suplimentare (documentele obligatorii).

- Termenul de livrare 5 zile din momentul solicitării.

12.  Condițiile de contractare:

- Contractul se încheie între beneficiarul de stat și ofertantul cîștigător în termen de 5 zile  de la data determinării ofertei cîștigătoare.

13.   Relații de contact:

Tel: 078913550

Semnăturile membrilor grupului de lucru:

- Bețișor Alexandru- președintele grupului de lucru, şef secţie ,,Ortopedia proteică a articulatiilor mari’’.

- Sergiu Ciobanu - membru, medic ortoped traumatolog sec. ,,Ortopedia proteică a articulatiilor mari’’.

- Țonu Iurie- membru, medic ortoped traumatolog sec. ,,Ortopedia proteică a articulatiilor mari’’.

- Buliga  Iurie- membru, șef sectia ,,Consultativă  şi spitalizare’’.

- Roşca Nina - asistent şefă sec. ,,Ortopedia proteică a articulatiilor mari’’, responsabil pe implanturi.

- Tulbure Vasile - membru, șef secție ,,Ortopedie şi Traumatologie’’.

- Dumitru Buzu - membru, şef secţie  ,,Chirurgia Mâinii’’

- Gabriela Doagă - secretar, contabil șef.

- Pereverzeva Tatiana- membru, economist

- Dogaru Grigore - membru, medic ortoped traumatolog sec. ,,Ortopedie şi  Traumatologie’’