## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților Instituțiilor Medico Sanitare Publice (lista suplimentară 15 )
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | standarde de referință | Beneficiar
33100000-1 | 1 | Dulap cu aer uscat cu încălzire (pentru căpșeli) | Dulap cu aer uscat cu încălzire (pentru căpșeli) |  |  |  | Volumul camerei de lucru: 80 l Ecran digital pentru afi;area/setarea temperaturii Butoane / potențiometre pentru setarea temperaturii Domeniul temperaturilor reglabile, °C: … 28–55 Menținerea temperaturii automat Acuratețea temperaturii: max. ±1 °C Dimensiunile camerei de lucru, mm: 395 × 400 × 500 +/- 10% Dimensiunile termostatului, mm: 530 × 530 × 730 +/- 10% Tensiunea rețelei, V: 220 |  |  | Spitalul Clinic de Psihiatrie
33100000-1 | 2 | Dispozitiv pentru sterilizarea și lubrifierea pieselor stomatologice | Dispozitiv pentru sterilizarea și lubrifierea pieselor stomatologice |  |  |  | Aparat pentru întreținere și dezinfecție,cu un rezervor pentru dezinfectant,unul pentru detergent și spațiul pentru lubrefiant. Efectuiază procesul de curățare internă, dezinfectare internă și externă, uscare și lubrefiere automată. 4 piese de mână (turbine, contraunghi, detertraj) sunt tratate simultan, în 6 etape epurarea circuitelor interne,curățarea internă,dezinfectarea intenă și externă, lubrefierea, epurarea uleiului în exces și uscarea. DURATA PROCESULUI: ≤12 MIN. Date tehnice: Alimentare electrică 100/240v-50/60 hz, ≤30w Dimensiuuni exterioare 340x400x370 +/-10% Capacitate rezervor p/u detergent ≥ 0,4 l cu autonomie ≥40 cicluri Capacitate rezervor p/u detergent ≥0,4 l cu autonomie ≥40 cicluri, capacitate lubrefiant 200-500 ml Consum de aer 40 NL/MIN Conecsiune la aer comprimat |  |  | Centrul Stomatologic Municipal de Copii
33100000-1 | 3 | Unitate de spălare/decontaminare a instrumentelor | Unitate de spălare/decontaminare a instrumentelor |  |  |  | Dezinfecția/sterilizarea ustensilelor până la etapa de tratare în sterilizatorul cu aburi. Volum camera de spălare: min. 60 l; Funcții într-un singur ciclu: Pre-spălare, spălare, dezinfectare termică, uscare; Temperatura dezinfectare termică: min. 85°C; Programe presetate: min.15; Cicluri programabile: min. 30; Cicluri personalizate: Da; Validarea și înregistrarea datelor ciclurilor de dezinfectare: Da; Interfață ieșire date: USB; Consum ciclu scurt: max. 2 kW și 14 l apă; Sistem de spălare prin injecție direcționată: Da; Afișaj: LCD; Sistem de dozare automată a detergentului: Da; Uscare cu abur: Da; Material carcasă: Oțel/Oțel inox; Material brațe de spălare: Oțel AISI 316L; Sistem de siguranță la deschiderea accidentală a ușii în timpul funcționării: Da; Putere totală: max. 2800W; Masa: max. 65kg; Dimensiuni: Lățime: 550 - 580 mm; Înălțime: 810 - 840 mm; Lungime: max. 590 mm; Accesoriu adițional: Imprimantă hârtie termică. Curent alternativ, tensiune: 220…240 V, Frecvență: 50/60 Hz |  |  | Policlinica de Stat
33100000-1 | 4 | Sterilizator cu aburi | Sterilizator cu aburi |  |  |  | Sterilizator cu aburi 150 litri. Volumul camerei, orizontal, cu încărcare frontală - 150L +/- 5L. Versiune cu 1 ușă. Cameră din oțel inoxidabil AISI 316. Cămașa din AISI 316. Față din oțel inoxidabil AISI 304L, capace laterale. Țevile, mecanismul de pompare de apă și fitingurile sunt fabricate din oțel inoxidabil 316L si/sau 304L. Ușa glisantă verticală complet automată. Etanșarea ușii trebuie asigurată prin garnituri din silicon sau cauciuc, operate pneumatic. Ușa rămâne blocată până la sfârșitul procesului de sterilizare. Ușa trebuie proiectată cu un sistem de siguranță pentru a preveni rănirea utilizatorului. Tip camera de sterilizare - dreptunghiulară. Egalizarea presiunii în camera de sterilizare este asigurată prin filtru HEPA. Echipat cu pompa de apa de umplere a generatorului de aburi, integrată. Generator de abur incorporat. Sterilizatorul are un generator de abur incorporat complet automat, cu elemente electrice ca sursă de caldură. Sistem de monitorizare a nivelului de apă din generator prin electrozi (electromecanici). Încălzitoare interioare cu control separat și siguranță la scurt circuit. Protecție la supraîncălzire. Echipat cu pompă de vacuum pe bază de apă, integrată. Sistem de uscare: cu vacuum. Răcitor/atenuator de abur (schimbător de căldură integrat sau construcție similară) pentru sistemul de drenaj. Camera generatorului din oțel inoxidabil AISI 316L. Regimuri prestabilite de sterilizare ≥6 programe. Regimuri de sterilizare care pot fi programate de utilizator ≥10 programe. Setarea de către utilizator a regimului de sterilizare dorit. Teste acceptate: test de vacuum (scurgere) și test Bowie-Dick. Control electronic: microprocesor. Senzori de presiune independenți pentru generator, cămașă de protecție, cameră de sterilizare - min. 3 buc. Monitorizare digitală: temperatura camerei, presiunea camerei, presiunea generatorului, presiunea cămașa de protectie. Afișarea graficului de sterilizare pe ecran. Gama de temperatură: 121-134 grade Cº. La sfârșitul ciclului de sterilizare trebuie să imprime un raport pe hârtie (stocarea paralelă a datelor în memorie). Protecție împotriva temperaturii excesive. Dispozitivul trebuie să fie echipat cu software, protecție electrică și mecanică de siguranță. Alarme: temperatură scăzută, eșec ciclu de sterilizare. Manometre mecanice situate pe partea frontala a dispozitivului minim 4. Ușa izolată termic pentru a preveni ca temperatura suprafeței să nu prezinte un potențial pericol pentru operatori. Sistemele de filtrare asigură decontaminarea aerului la intrarea în camera de sterilizare. Sistem de protecție la deschiderea ușii în caz de presiune în camera de sterilizare. Ușa se blochează pentru a preveni deschiderea. Sterilizatorul cu abur este prevăzut cu sisteme de monitorizare independente și cu alarme audio și vizuale pentru a notifica operatorii cu privire la orice problemă care necesită atenție. Un buton de oprire de urgență de pe partea de încărcare a autoclavului poate fi utilizat pentru a opri în siguranță ciclul autoclavului. Întrerupătorul de siguranță trebuie să permită izolarea tuturor surselor de alimentare cu energie electrică a generatorului de abur. Întrerupătorul de siguranță trebuie să poată fi blocat în poziția OPRIT. Sterilizatorul cu abur este prevăzut cu sistem încorporat de reducere a consumului de apă de min. 80%, include rezervor de răcire și supapă acționată cu sensor de temperatură pentru apa mai fierbinte de 60 grade Cº care necesită evacuare în canalizare. CARACTERISTICI ELECTRICE: 380V, 50 Hz, 3 faze. Caracteristici electronice: Panou cu ecran tactil multicolor de minim 8 inchi, cu meniu în Limba Română, Engleză și Rusă. Niveluri de acces la meniul de service prin parole/coduri de acces. Toate parolele/codurile de acces vor fi puse la dispoziția personalului tehnic la momentul predării-primirii dispozitivului. Test de diagnosticare intrare/ieșire ce permite verificarea fiecărei componente a sistemului separat. Posibilitatea de conectare la Internet. Software/pagina WEB prin intermediul rețelei TCP/IP instalat pe un calculator al beneficiarului din cadrul instituției pentru monitorizare de la distanță a parametrilor de performanță (temperatură, presiune, vacuum) și monitorizarea mesajelor de eroare - optional. Accesorii/piese de schimb: Container sau coșuri pentru sterilizare și păstrare instrumente (2 buc.). Sistemă de Osmoză inversă cu 3 nivele de prefiltrare, rezervor cu rezervă pentru minim 3 cicluri de sterilizare (trebuie să includă toate accesoriile necesare pentru montarea corectă a echipamentului). Lubrificator/spray pentru garnitura ușii minim 200gr. Imprimantă de date integrată. Hârtie de imprimantă min. 10 buc. Suport de încărcare, cu 2 nivele de stocare demontabile, adaptat pentru trecere în sterilizator, fabricat din inox – (1 buc.). Sistem de încărcare (cărucior/troleu) adaptat pentru dimensiunea sterilizatorului cu abur oferit, oțel inoxidabil – (1 buc.). Compresor (fără Ulei) incorporat sau exterior (1 buc.). Suport cu 2 nivele pentru hârtie de sterilizare (tip rulou) de diferite dimensiuni și cu sistem de tăiere bidirecțional – (1 buc.) Instalarea: Furnizorul va efectua conectarea sterilizatorului cu aburi la sistemul automat de purificare a apei prin osmoză inversată. Traseul de electricitate și canalizare a punctelor de racordare la sterilizatoare, va fi asigurat de beneficiar (confom recomandărilor producătorului) – va fi asigurat de beneficiar. Anul de producere: 2026. |  |  | Direcția medicală SIS
33100000-1 | 5 | Sterilizator 40 Litri | Sterilizator 40 Litri |  |  |  | Sterilizatorul de aer, destinat sterilizării cu aer a instrumentelor chirurgicale, a seringilor și a acelor rezistente la căldură, precum și a articolelor din sticlă și a altor obiecte medicale. circulație forțată a aerului cald în cameră printr-un motor; izolație termică de înaltă calitate; camera de sterilizare si cutiile de incarcare sunt din otel inoxidabil, termorezistent; afișaj digital al temperaturii și timpului curent, afișarea etapelor ciclului; se prevad blocarea in cazul depasirii abaterilor de la regimul de temperatura si oprirea de urgenta Specificații Dimensiuni totale, mm (H.L.H.)≤ 585x525x475 Dimensiunile camerei de sterilizare, mm, (L.Sh.H.)≤ 470x280x305 Volumul camerei, l.≥ 40 Regimuri de operare ≥5 Abaterea temperaturii în funcție de volumul camerei de sterilizare, °С≤ ±3 Tensiune de alimentare, V 220 Timp de încălzire până la temperatura de sterilizare, min≤ 60 Număr rafturi de încărcare, buc. 4 |  |  | SR Călărași
33100000-1 | 6 | Autoclav vetrical, vol. 75L | Autoclav vetrical, vol. 75L |  |  |  | Capacitatea – 75 litri +/-10%  Dimensiunea camerei (mm) - 386*682+/-10%  Materialul camerei – Oțel inoxidabil medical minim 304  Presiunea de lucru - 0.175MPa  Temperatura de lucru - 105~136°C  Precizia temperaturii - ±0.1°C  Interval de sincronizare - 0~999min  Intervalul de menținere a temperaturii - 40~60°C (programabil)  Alimentare electrică - AC110/220V, 50/60Hz  Consumul de energie - ≤4.7KW  Coșul oțel inoxidabil – 2pcs  Dimensiunea externă - 550*640*1070+/-10% |  |  | SR Călărași
33100000-1 | 7 | Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator caracteristici medii) cu troliu | Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator caracteristici medii) cu troliu |  |  |  | Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator caracteristici medii) cu troliu Cod 280240 Parametrul Specificația Descriere dispozitiv destinat pentru tăierea și coagularea țesuturilor biologice în procesul actului chirurgical care utilizează curenți electrici de frecvență înaltă Frecvența cuprinsă înre 300 KHz şi 1 MHz Canale de ieșire Monopolar izolat Comutator de mînă obligatoriu Comutator de picior tip pedală dublă Bipolar obligatoriu Moduri de lucru Monopolar Tăiere ≥ 300 W ≥ 300 Ohm Coagulare ≥ 120 W ≥ 250 Ohm Bipolar Tăiere ≥ 100 W ≥ 200 Ohm Coagulare ≥ 100 W ≥ 100 Ohm "Regimuri de lucru preselectate" Blend, strong soft, spray minimum 5 regimuri Funcţie de autotestare obligatoriu Canal de ieșire independentă obligatoriu Indicatoare acustic vizual Control volum sunet obligatoriu Accesorii Cablu pentru electrod neutru reutilizabil, min. 2 metri 2 buc., să se indice codul produsului Electrod neutru reutilizabil, tip adult 2 buc., să se indice codul produsului Bisturiu electric cu două butoane (tăiere/ cuagulare), reutilizabil minim 100 clicluri, cablu min 2 metri 2 buc., să se indice codul produsului Lame reutilizabile pentru bisturiu 10 buc., să se indice codul produsului Electrod / pencetă bipolar, tip reutilizabil 1 buc., să se indice codul produsului Cablu pentru electrod bipolar reutilizabil, min. 2 metri 1 buc., să se indice codul produsului Pedală dublă 1 buc., să se indice codul produsului Troliu Să se indice modelul oferit modelul oferit Mobil pe 4 roți obligatoriu Minim 2 roți cu frînă obligatoriu Minim 1 sertar/coș/poliță pentru accesorii obligatoriu Mîner pentru transportare obligatoriu |  |  | SR Taraclia
33100000-1 | 8 | Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 200-300L | Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 200-300L |  |  |  | Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 200-300L Cod 140710 Descriere Frigidere proiectate pentru a stoca produse de laborator, culturi și probe la temperaturi de obicei între 2 și 8 grade Celsius. Aceste frigidere constau în mod obișnuit dintr-o cameră cu un interior rezistent la coroziune (oțel inoxidabil de obicei), minimizarea riscului de alterare, contaminare și / sau coroziune a conținutului. Parametrul Specificația Configuraţie mobil Capacitatea internă a camerei în intervalul de 200–300 litri, cu o toleranță de ±10% Număr de rafturi ≥ 4 Uşa Număr 1 Transparentă obligatoriu Mecanism blocare cu cheie Roţi ≥ 4 Frîne ≥ 2 Lumină interior obligatoriu Construcţie interioară materiale anti-bacteriale prevazute pentru prelucarare Construcţie exterioară cu acoperire anticorozivă Afisaj temperatură digital Alarme acustică vizuală Răcire ventilată Temperatura reglabilă +2°C ... +8 °C Omogenitatea/ uniformitatea termică ±2 °C Alimentare 220 V, 50 Hz Refrigerent fară CFC / HCFC Zgomot < 48 dB Accesorii coşuri tip sertar |  |  | SR Călărași
33100000-1 | 9 | Distilator cu mono distilare 25L | Distilator cu mono distilare 25L |  |  |  | Distilator cu mono distilare 25L Cod 270450 Descriere Aparat electric ce produce apa distilata de inalta calitate, chiar si in conditiile utilizarii unei surse de apa de calitate scazuta cu domeniul de utilizare în laborator, farmacie, medical. Parametru Specificație Recipient ≥ 50l Capacitatea de distilare ≥ 25 l/h Materialul carcasei "oțel inox, metal vopsit electrostatic sau alte materiale rezistente la temperatură și umeditate" Materialul de contact si elemente de incalzire oțel inox Conductivitate ≤ 2.5 µS/cm Modul de operare continuu Protectie in cazul intreruperii accidentale a alimentarii cu apa obligatoriu Alimentare 380 V- 50 Hz "Sistem de filtrare a apei cu sistem de fixare pe perete, inclus cu toate componentele necesare pentru montare" Filtru pentru filtrare mecanică, 1µm min. 8 buc. "Filtru anticalcar cu polifosfați (cu granule)" min. 2 rezervi de granule Filtru de clor min. 4 buc. |  |  | SR Călărași
33100000-1 | 10 | Magnetoterapie | Magnetoterapie |  |  |  | Magnetoterapie Cod 400150 Descriere Dispozitiv medical care utilizează energia electrică pentru tratament. tratamentul osteoporozei, edemului osos, osteonecrozei Parametru Specificaţie Ecran dimensiune ≥ 4 inch color, touch-screen Canale independente ≥ 4 buc. Tipuri de unde sinusoidal, dreptunghiular Diapazonul frecventei semnalului diapazon minim 1-100Hz Intensitatea maxima a campului magnetic pe canal ≥ 100 gauss (10 mT) Timpul de tratament diapazon minim 1-90 min Alarma finalizare tratament obligatoriu Librarie de protocoale interne de tratemant ≥ 50 buc. Posibilitatea de creare a programelor de tratament de catre utilizator obligatoriu Tensiune 220V, 50 HZ "Accesorii Nota:Modelele accesoriilor (coduri) sunt obligatorii a fi prezentate și ofertate de operatorul economic.Totodată operatorul economic are posibilitate de a ajusta/completa aceste coduri/modele ca urmare a clarificarilor fără ca această ajustare să fie considerată modificare a ofertei inițiale." Accesorii Aplicatori magnetici 2 buc., să se indice codul produsului Covoras electromagnetic min. 50x30cm 1 buc., să se indice codul produsului Aplicator magnetic flexibil 1 buc., să se indice codul produsului "Curele de fixare flexibile 1 set., să se indice codul produsului" Troleu dispozitiv 1 buc., să se indice codul produsului |  |  | Spitalul Clinic de Recuperare și Îngrijiri Cronice - SCRIC
33100000-1 | 11 | Congelator pentru laborator (Ultra-Low freezer), vertical 100-200L | Congelator pentru laborator (Ultra-Low freezer), vertical 100-200L |  |  |  | Congelator pentru laborator (Ultra-Low freezer), vertical 100-200L Cod 140600 Descriere Congelatoarele sunt concepute pentru a oferi stocare specializată pentru probe biologice, culturi de celule și alte materiale sensibile la temperatura Parametrul Specificația Configuraţie vertical Capacitatea internă a camerei ≥ 100 și 200 litri≤ Număr de sertare, tip box ≥ 2 buc. Uşa Externă ≥ 1 Mecanism blocare cu cheie Roţi obligatoriu Construcţie interioară oţel inoxidabil Construcţie exterioară cu acoperire anticorozivă Afişaj temperatură digital LCD / LED Înregistrare temperaturii și posibilitatea de export pe stic USB obligatoriu, cu soft inclus dacă este necesar pentru citirea datelor exportate la calculator Alarme acustică vizuală ușa deschisă lipsa curentului electric Posibilitatea de setare a alarmei limita maximă a temperaturii limita minimă a temperaturii Baterie internă pentru alarmă și menținerea detelor a alarmelor obligatoriu, ≥ 48 ore Răcire ventilată sau statică Refrigerent fară CFC / HCFC Diapazon de temperatură -50°C .. - 86 °C Alimentare 220 V, 50 Hz Nivelul de zgomot ≤ 60 db |  |  | AMT Riscani
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților Instituțiilor Medico Sanitare Publice (lista suplimentară 15) | [6 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | Valoarea estimată
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Dulap cu aer uscat cu încălzire (pentru căpșeli) | Dulap cu aer uscat cu încălzire (pentru căpșeli) | buc | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 30000
33100000-1 | 2 | Dispozitiv pentru sterilizarea și lubrifierea pieselor stomatologice | Dispozitiv pentru sterilizarea și lubrifierea pieselor stomatologice | buc | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 102000
33100000-1 | 3 | Unitate de spălare/decontaminare a instrumentelor | Unitate de spălare/decontaminare a instrumentelor | buc | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 141666.67
33100000-1 | 4 | Sterilizator cu aburi | Sterilizator cu aburi | buc | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 700000
33100000-1 | 5 | Sterilizator 40 Litri | Sterilizator 40 Litri | buc | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 11916.6667
33100000-1 | 6 | Autoclav vetrical, vol. 75L | Autoclav vetrical, vol. 75L | buc | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 60000
33100000-1 | 7 | Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator caracteristici medii) cu troliu | Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator caracteristici medii) cu troliu | buc | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 100000
33100000-1 | 8 | Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 200-300L | Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 200-300L | buc | 3 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 150000
33100000-1 | 9 | Distilator cu mono distilare 25L | Distilator cu mono distilare 25L | buc | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 20833.3333 | 25000
33100000-1 | 10 | Magnetoterapie | Magnetoterapie | buc | 4 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 185185.2
33100000-1 | 11 | Congelator pentru laborator (Ultra-Low freezer), vertical 100-200L | Congelator pentru laborator (Ultra-Low freezer), vertical 100-200L | buc | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 54041.67
1555643.54
Suma total:
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________