## Specificații tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea consumabilelor medicale pentru perfuziologie conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Republican "Timofei Moșneaga" pentru anul 2023 | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Model | Țara | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină ofertată | standarde de referință
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6
33100000-1 | 1 | Oxigenator pentru adulti cu membrană | Oxigenator pentru adulti cu membrană |  |  |  | Oxigenator pentru adulti cu membrană în set cu: - rezervor venos rigid - set de tubulatură pentru circulație extracorporală cu filtrul arterial incorporat in oxigenator inclusiv cu setul de linii pentru cardioplegia cu sânge prin pompa („Calafiore”), (vezi desene anexate 1-4)) - +2 holdere pentru tip de oxigenator în lotul dat Debit volum maxim (l / min.) - Pina la 8,0 Vizibilitatea sângelui - Da Volumul static al “priming”-ului oxigenatorului (ml) - Până la 270 Transfer de oxigen (ml /min) la debitul maxim a pompei arteriale (8,0 l / min.) - Nu mai mic de 400 Suprafața schimbului de gaze (m2) - Nu mai mică 2,5 Eficiența schimbului căldurii (7,0 l/min.) - Nu mai mic de 0,4 Intrare în rezervor venos(inch) - ½ Prelucrare membranelor cu biopolimer - Da
33100000-1 | 2 | Oxigenator pentru adulti cu membrană | Oxigenator pentru adulti cu membrană |  |  |  | Oxigenator pentru adulti cu membrană în set cu: - rezervor venos rigid - set de tubulatură pentru circulație extracorporală cu filtrul arterial incorporat sau anexat in oxigenator inclusiv cu setul de linii pentru cardioplegia cu sânge prin pompa („Calafiore”), (vezi desene anexate 1-4)) - +2 holdere pentru tip de oxigenator în lotul dat Debit volum maxim (l / min.) - Pina la 8,0 Vizibilitatea sângelui - Da Volumul static al “priming”-ului oxigenatorului (ml) - Până la 270 Volumul static al priming -ului al filtrului anexat nu mai mare de 160 ml. Transfer de oxigen (ml /min) la debitul maxim a pompei arteriale (8,0 l / min.) - Nu mai mic de 400 Suprafața schimbului de gaze (m2) - Nu mai mică 2,5 Eficiența schimbului căldurii (7,0 l/min.) - Nu mai mic de 0,4 Intrare în rezervor venos(inch) - ½ Prelucrare membranelor cu biopolimer - Da
33100000-1 | 3 | Oxigenator pentru adulti si copii cu greutatea <60 kg cu membrană | Oxigenator pentru adulti si copii cu greutatea <60 kg cu membrană |  |  |  | Oxigenator pentru adulti si copii cu greutatea <60 kg cu membrană în set cu: - rezervor venos rigid - filtru arterial incorporat in oxigenator - set de tubulatură pentru circulație extracorporală inclusiv setul de linii pentru cardioplegie cu sânge prin pompa („Calafiore”), (vezi desene anexate 5-8) - +2 holdere pentru tip de oxigenator în lotul dat Debit volum maxim (l / min.) - Nu mai mic de 5,0 Vizibilitatea sângelui - Da Volumul static al„priming”-ului oxigenatorului(ml) - Până la 190 Volumul static al„priming”-ului filtrului arterial anexat (ml) - Până 170 Transfer de oxigen (ml /min) la debitul maxim a pompei arteriale (5,0 l / m) - Nu mai mic de 260Suprafața schimbului de gaze (m2) - Nu mai mică 2,5 Intrare în rezervor venos (inch) - ½ cu conector optional 3/8 Prelucrare membranelor cu biopolimer - Da
33100000-1 | 4 | Oxigenator pentru copii < 30kg cu membrană | Oxigenator pentru copii < 30kg cu membrană |  |  |  | Oxigenator pentru copii cu greutatea <30 kg cu membrană în set cu: - rezervor venos rigid - filtru arterial incorporat in oxigenator - set de tubulatură pentru circulație extracorporală inclusiv setul de linii pentru cardioplegie cu sânge prin pompa („Calafiore”), (vezi desene anexate 9-13) - +2 holdere pentru tip de oxigenator în lotul dat Debit volum maxim (l / min.) - Nu mai mic de 3,0 Vizibilitatea sângelui - Da Volumul static al„priming”-ului oxigenatorului(ml) - Până la 150 Transfer de oxigen (ml /min) la debitul maxim a pompei arteriale (3,0 l / m) - Nu mai mic de 260 Suprafața schimbului de gaze (m2) - Nu mai mică 1,5 Intrare în rezervor venos (inch) - ⅜ cu conector optional ¼ Prelucrare membranelor cu biopolimer - Da
33100000-1 | 5 | Oxigenator pentru copii < 16 kg cu membrană | Oxigenator pentru copii < 16 kg cu membrană |  |  |  | Oxigenator pentru copii < 16 kg cu membrană în set cu: - rezervor venos - filtru arterial incorporat in oxigenator - set de tubulatură pentru circulație extracorporală (vezi desene anexate 14-16) - +2 holdere pentru tip de oxigenator în lotul dat Debit volum maxim (l / min.) - Pina la 2,0 Vizibilitatea sângelui - Da Volumul static al“priming”-ului oxigenatorului (ml) - Până la 50 Transfer de oxigen (ml /min) la debitul pompei arteriale (2,0 l / m) - Nu mai mic de 100 Suprafața schimbului de gaze (m2) - Nu mai mic de 0,5 Eficiența schimbului căldurii (1,5 l/min) - Nu mai mic de 0,6 Intrare în rezervor venos (inch) - ¼ Nivelul minimal oerational in rezevorul venos 3o ml Prelucrare membranelor cu biopolimer - Da
33100000-1 | 6 | Oxigenator pentru copii cu greutatea < 6 kg cu membrană | Oxigenator pentru copii cu greutatea < 6 kg cu membrană |  |  |  | Oxigenator pentru copii cu greutatea < 6 kg cu membrană în set cu: - rezervor venos - filtru arterial incorporat in oxigenator siset de tubulatură pentru circulație extracorporală (vezi desene anexate 16-19) - +2 holdere pentru tip de oxigenator în lotul dat Debit volum maxim (l / min.) - Nu mai mic 1,5 Vizibilitatea sângelui - Da Volumul static al“priming”-ului oxigenatorului (ml) - Până la 50 Transfer de oxigen (ml /min) la debitul maxim a pompei arteriale (0,8 l / m) - Nu mai mic de 100 Suprafața schimbului de gaze (m2) - Nu mai mic de 0,5 Eficiența schimbului căldurii (0,8 l/min) - Nu mai mic de 0,6 Intrare în rezervor venos (inch) - ¼ 6 intrări în cardiotom - 3/16-¼ Prelucrare membranelor cu biopolimer - Da
33100000-1 | 7 | Hemoconcentrator pentru copii cu set de tubulatura | Hemoconcentrator pentru copii cu set de tubulatura |  |  |  | “Priming” volum (ml) - Nu mai mare de 34 Suprafața membranei(m2) - De la 0,25 până 0,5 care nu necesită spălare preventivă (fără glicerină) - Da Tipul porturilor de sânge - Luerlock
33100000-1 | 8 | Hemoconcentrator pentru adulti cu set de tubulatura | Hemoconcentrator pentru adulti cu set de tubulatura |  |  |  | “Priming” volum (ml) - Nu mai mare de 70 Suprafața membranei(m2) - 9-1.1 care nu necesită spălare preventivă (fără glicerină) - Da Tipul porturilor de sânge (inch) - ¼
33100000-1 | 9 | Canula venoasa Bi-Cavala RAP pentru canularea venelor cave cu flux flexibil pentru interventii cardiace minimal invazive (MICS) | Canula venoasa Bi-Cavala RAP pentru canularea venelor cave cu flux flexibil pentru interventii cardiace minimal invazive (MICS) |  |  |  | 23/25 Fr.- 10 buc, Lungimea 66cm 22/22 Fr - 5buc. Conectarea este 3/8 si 1/2 cu gauri laterale. Canula cu dublu-stage pentru drenrea venei cave superioare si venei cave inferioare. Canula fiind compatibila cu sistemul VAC-Asist. Solicitate conform necesitatilor reale ale institutiei.
33100000-1 | 9 | Canula venoasa Bi-Cavala pentru canularea venelor cave cu flux flexibil pentru interventii cardiace minimal invazive (MICS) | Canula venoasa Bi-Cavala pentru canularea venelor cave cu flux flexibil pentru interventii cardiace minimal invazive (MICS) |  |  |  | Diametrul 27 Fr., Lungimea nu mai mica de 75cm. Conectarea este 3/8 si 1/2 cu gauri laterale. Canula cu dublu-stage pentru drenrea venei cave superioare si venei cave inferioare. gaurile destinate pentru vena cava superioara sunt multiple, care cuprinde doar regiunea terminala a canulei, pe un parcurs de pana la 4cm. Canula fiind compatibila cu sistemul VAC-Asist. Solicitate conform necesitatilor reale ale institutiei.
33100000-1 | 10 | Set pentru dilatatoare vasculare | Set pentru dilatatoare vasculare |  |  |  | dilatatoare cu diametrul 8.12.16.20 Fr. bisturiu ,guidewire 0.035-180 cm, ac 18 GA
33100000-1 | 12 | canula antegrada lunga pentru interventii cardiace minim invazive (MICS) | canula antegrada lunga pentru interventii cardiace minim invazive (MICS) |  |  |  | 9 Fr.25buc. 7 Fr -5 buc., lungimea nu mai mica de 35 cm cu ac de insertie.Solicitate conform necesitatilor reale ale institutiei.
33100000-1 | 13 | Set de tuburi pentru conectare de vacum in interventii minimal invazive | Set de tuburi pentru conectare de vacum in interventii minimal invazive |  |  |  | Set de tuburi de 1/4 cu capcana de umiditate utilizate pentru conectarea la vacum in timpul interventiilor minimal invazive.
33100000-1 | 14 | Canula aortica pentru adulti | Canula aortica pentru adulti |  |  |  | Mărimea internă (Fr) - 24 Introducător - Nu Forma canulelor - Cu vârful curbat, Materialul vârfului - Polivinilclorid, flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire si “materialul varfului - smooth plastic / plastic neted” Cu capac de purjare lenta la capat. Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da Mărimea conectorului integrat (inch) - 3/8.
33100000-1 | 15 | Canula aortica pentru adulti | Canula aortica pentru adulti |  |  |  | Mărimea internă (Fr) - 24 Introducător - Nu Forma canulelor - Dreaptă Materialul vârfului - Polivinilclorid, si “materialul varfului - smooth plastic / plastic neted”, flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire Rezistente la răsucire - Armată Cu capac de purjare lenta la capat. Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da Mărimea conectorului integrat (inch) - 3/8
33100000-1 | 16 | Canula aortica pentru adulti | Canula aortica pentru adulti |  |  |  | Mărimea internă (Fr) - 24 Introducător - Da Forma canulelor - Dreaptă alungită Lungimea canulei (nu mai scurta de 30 cm) - Da Materialul vârfului - Polivinilclorid, si “materialul varfului - smooth plastic / plastic neted”, flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire Cu capac de purjare lenta la capat. Rezistente la răsucire - Armată Mărimea conectorului (inch) - 3/8
33100000-1 | 17 | Canula aortica pentru adulti | Canula aortica pentru adulti |  |  |  | Mărimea internă (Fr) - 22 Introducător - Nu Forma canulelor - Cu vârful curbat Materialul vârfului - Polivinilclorid flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire si “materialul varfului - smooth plastic / plastic neted” Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da Mărimea conectorului (inch) - 3/8
33100000-1 | 18 | Canula aortica pentru adulti | Canula aortica pentru adulti |  |  |  | Mărimea internă (Fr) - 22 Introducător - Nu Forma canulelor - Dreaptă Materialul vârfului - Polivinilclorid flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire si “materialul varfului - smooth plastic / plastic neted” Cu capac de purjare lenta la capat. Rezistente la răsucire - Armată Mărimea conectorului (inch) - 3/8
33100000-1 | 19 | Canula aortica pentru adulti | Canula aortica pentru adulti |  |  |  | Mărimea internă (Fr) - 22 Introducător - Da Forma canulelor - Dreaptă alungită Lungimea canulei (nu mai scurta de 30 cm) - Da.Cu capac de purjare lenta la capat. Materialul vârfului - Polivinilclorid,flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire, si “materialul varfului - smooth plastic / plastic neted” Rezistente la răsucire - Armată Mărimea conectorului (inch) - 3/8
33100000-1 | 20 | Canula aortica pentru adulti | Canula aortica pentru adulti |  |  |  | Mărimea internă (Fr) - 20 Introducător - Nu Forma canulelor - Cu vârful curbat Materialul vârfului - Polivinilclorid,flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire, si “materialul varfului - smooth plastic / plastic neted” Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da.cu capac de purjare lenta la capat. Mărimea conectorului (inch) - 3/8
33100000-1 | 21 | Canula aortica pentru adulti | Canula aortica pentru adulti |  |  |  | Mărimea internă (Fr) - 20 Introducător - Nu Forma canulelor - Dreaptă Materialul vârfului - Polivinilclorid flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire, si “materialul varfului - smooth plastic / plastic neted”. Cu capac de purjare lenta la capat. Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da Cu capac de purjare lenta la capat. Mărimea conectorului (inch) - 3/8
33100000-1 | 22 | Canula aortica pentru adulti | Canula aortica pentru adulti |  |  |  | Mărimea internă (Fr) - 20 Introducător - Da Forma canulelor - Dreaptă alungită Materialul vârfului - Polivinilclorid flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire Cu capac de purjare lenta la capat. Rezistente la răsucire - Armată Mărimea conectorului (inch) - 3/8
33100000-1 | 23 | Canule aortica pentru adulti | Canule aortica pentru adulti |  |  |  | Mărimea internă (Fr) - 18 Introducător - Da Forma canulelor - Dreaptă alungită Materialul vârfului - Polivinilclorid flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire si “materialul varfului - smooth plastic / plastic neted” Rezistente la răsucire - ArmatăCu capac de purjare lenta la capat. Mărimea conectorului (inch) - 3/8
33100000-1 | 24 | Canule aortica pentru copii | Canule aortica pentru copii |  |  |  | Mărimea internă (Fr) - 16 Introducător - Da Forma canulelor - Dreaptă Materialul vârfului - Polivinilclorid flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da Mărimea conectorului integrat (inch) - ¼
33100000-1 | 25 | Canule aortica pentru copii | Canule aortica pentru copii |  |  |  | Mărimea internă (Fr) - 14 Introducător - Da Forma canulelor - Dreaptă Materialul vârfului - Polivinilclorid,flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da Mărimea conectorului integrat (inch) - ¼
33100000-1 | 26 | Canula aortica pentru copii | Canula aortica pentru copii |  |  |  | Mărimea internă (Fr) - 12 Introducător - Da Forma canulelor - Dreaptă Materialul vârfului - Polivinilclorid,flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da,kin-king rezistente Mărimea conectorului integrat (inch) - ¼
33100000-1 | 27 | Canula aortica pentru copii | Canula aortica pentru copii |  |  |  | Mărimea internă (Fr) - 10 Introducător - Da Forma canulelor - Dreaptă Materialul vârfului - Polivinilclorid,flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire . Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da Mărimea conectorului integrat (inch) - ¼
33100000-1 | 28 | Canula aortica pentru copii | Canula aortica pentru copii |  |  |  | Mărimea internă (Fr) - 8 Introducător - Da Forma canulelor - Dreaptă Materialul vârfului - Polivinilclorid . Rezistente la răsucire - Armată,flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire Mărimea conectorului integrat (inch) - ¼
33100000-1 | 29 | Canula venoasa bilumen pentru adulti | Canula venoasa bilumen pentru adulti |  |  |  | Mărimea internă (Fr) - 36-51 Forma canulei - Dreaptă Rezistente la răsucire,flexibil - Armată,flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire Prevăzute cu marcaje de adâncime - Da Mărimea conectorului incorporat (inch) - ½
33100000-1 | 30 | Canula venoasa bilumen pentru adulti | Canula venoasa bilumen pentru adulti |  |  |  | Mărimea internă (Fr) - 34-46 Forma canulei - Dreaptă Rezistente la răsucire ,flexibil - Armată Prevăzute cu marcaje de adâncime - Da Mărimea conectorului incorporat (inch) - ½
33100000-1 | 31 | Canula venoasa bilumen ovale aplatizate pentru adulti | Canula venoasa bilumen ovale aplatizate pentru adulti |  |  |  | Mărimea internă (Fr) - 32-40 Forma canulei - Dreaptă, cu lumen aplatizat Rezistente la răsucire,flexibil - Armată Prevăzute cu marcaje de adâncime - Da Mărimea conectorului incorporat (inch) - ½
33100000-1 | 32 | Canula venoasa bilumen ovale aplatizate pentru adulti | Canula venoasa bilumen ovale aplatizate pentru adulti |  |  |  | Mărimea internă (Fr) - 36-46 Forma canulei - Dreaptă, cu lumen aplatizat Rezistente la răsucire, flexibil cu kinking rezistenta ,si perete subtire - Armată Prevăzute cu marcaje de adâncime - Da Mărimea conectorului incorporat (inch) - ½
33100000-1 | 33 | Canula arteriala periferica femorala | Canula arteriala periferica femorala |  |  |  | marimea interna (Fr ) - 17-2buc..19-2 buc..21-5 buc Introducător - da Forma canulelor - Dreaptă alungită Materialul vârfului - Polivinilclorid Rezistente la răsucire - Armată Mărimea conectorului (inch) - 3/8 Cu dilatatooare vasculare in kit -3 buc. Solicitate conform necesitatilor realeale institutiei
33100000-1 | 34 | Canula venoasa femorala Multi -Stage cu kit percutan | Canula venoasa femorala Multi -Stage cu kit percutan |  |  |  | Marimea 25 Fr - 16buc. Lungimea 60cm. Canula corespunsatoare cu sistemul VAC-Asist Introducător - da, marcat cu indicator de localizare a canulei Forma canulelor - Dreaptă alungită,cu multiple orificii pentru drenare(Multi- Stage). Materialul vârfului - Polivinilclorid Rezistente la răsucire - Armată Mărimea conectorului (inch) - 1/2,3/8
33100000-1 | 35 | Set pentru introducerea canulelor venoase femorale pentru | Set pentru introducerea canulelor venoase femorale pentru |  |  |  | lungimea guidewire nu mai mica de 180 cm. Dilatatoare 10/12.12/14.16/18 Fr
33100000-1 | 36 | Set pentru introducerea canulelor arteriale femorale | Set pentru introducerea canulelor arteriale femorale |  |  |  | bisturiu , ac pentu punctie, lungimea guidewire nu mai mica 100 cm. Dilatatoare 10/ 12,12/14, 16/18
33100000-1 | 37 | Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico”pentru adulti | Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico”pentru adulti |  |  |  | Mărimea internă (Fr) - 31 Mărimea conectorului - 3/8. Forma canulei - Încovoiată. Tipul vârfului - Metalic. Rezistente la răsucire - Armate ,flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire.
33100000-1 | 38 | Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico”pentru adulti | Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico”pentru adulti |  |  |  | Mărimea internă (Fr) - 28 .Mărimea conectorului - 3/8. Forma canulei - Încovoiată. Tipul vârfului - Metalic. Rezistente la răsucire - Armate ,flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire
33100000-1 | 39 | Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico”pentru adulti | Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico”pentru adulti |  |  |  | Mărimea internă (Fr) - 24. Mărimea conectorului - 3/8. Forma canulei - Încovoiată. Tipul vârfului - Metalic. Rezistente la răsucire - Armate ,flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire
33100000-1 | 40 | Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico”pentru adulti | Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico”pentru adulti |  |  |  | Mărimea internă (Fr) - 22. Mărimea conectorului integrat - ¼. Forma canulei - Încovoiată. Tipul vârfului - Metalic. Rezistente la răsucire - Armate ,flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire
33100000-1 | 41 | Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico”pentru copii | Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico”pentru copii |  |  |  | Mărimea (Fr) - 20. Mărimea conectorului integrat - ¼. Forma canulei - Încovoiată. Tipul vârfului - Metalic. Rezistente la răsucire - Armate ,flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire
33100000-1 | 42 | Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico”pentru copii | Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico”pentru copii |  |  |  | Mărimea (Fr) - 18. Mărimea conectorului integrat - ¼ . Forma canulei - Încovoiată. Tipul vârfului - Metalic. Rezistente la răsucire - Armate ,flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire
33100000-1 | 43 | Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico”pentru copii | Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico”pentru copii |  |  |  | Mărimea (Fr) - 16. Mărimea conectorului integrat - ¼ . Forma canulei - Încovoiată. Tipul vârfului - Metalic. Rezistente la răsucire - Armate ,flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire
33100000-1 | 44 | Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico”pentru copii | Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico”pentru copii |  |  |  | Mărimea (Fr) - 14. Mărimea conectorului integrat - ¼ . Forma canulei - Încovoiată. Tipul vârfului - Metalic. Rezistente la răsucire - Armate ,flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire
33100000-1 | 45 | Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico”pentru copii | Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico”pentru copii |  |  |  | Mărimea (Fr) - 12. Mărimea conectorului integrat - ¼ . Forma canulei - Încovoiată. Tipul vârfului - Metalic. Rezistente la răsucire - Armate ,flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire
33100000-1 | 46 | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulti | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulti |  |  |  | Mărimea internă (Fr) - 34 Mărimea conectorului (inch) - 3/8 Forma canulelor - Dreaptă Tipul vârfului - Polivinilclorid.cu multiple orificii de intrare (nu mai putin de 3/8) Rezistente la răsucire - Armate, kinking rezistente,elastice,cu perete subtire
33100000-1 | 47 | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulti | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulti |  |  |  | Mărimea internă (Fr) - 30 Mărimea conectorului (inch) - 3/8 Forma canulelor - Dreaptă Tipul vârfului - Polivinilclorid.cu multiple orificii de intrare (nu mai putin de 3/8) Rezistente la răsucire - Armate, kinking rezistente,elastice,cu perete subtire
33100000-1 | 48 | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulti | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulti |  |  |  | Mărimea internă (Fr) - 28 Mărimea conectorului (inch) - 3/8 Forma canulelor - Dreaptă Tipul vârfului - Polivinilclorid.cu multiple orificii de intrare (nu mai putin de 3/8) Rezistente la răsucire - Armate, kinking rezistente,elastice,cu perete subtire
33100000-1 | 49 | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulti | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulti |  |  |  | Mărimea internă (Fr) - 28 Mărimea conectorului (inch) - 3/8 Forma canulelor - Dreaptă Tipul vârfului - Polivinilclorid.cu multiple orificii de intrare (nu mai putin de 3/8) Rezistente la răsucire - Armate, kinking rezistente,elastice,cu perete subtire
33100000-1 | 50 | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii |  |  |  | Mărimea internă (Fr) - 26 Mărimea conectorului (inch) -3/8 Forma canulelor - dreaptă, Tipul vârfului - Polivinilclorid,cu multiple orificii de intrate (nu mai putin de 8,amplasat in 2 nivele) Rezistente la răsucire - Armate,kinking rezistente,elastice, cu perete subtire
33100000-1 | 51 | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii |  |  |  | Mărimea internă (Fr) - 24 Mărimea conectorului (inch) -1/4 și 3/8 Forma canulelor - dreaptă, Tipul vârfului - Polivinilclorid,cu multiple orificii de intrate (nu mai putin de 8,amplasat in 2 nivele) Rezistente la răsucire - Armate,kinking rezistente,elastice, cu perete subtire
33100000-1 | 52 | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii |  |  |  | Mărimea internă (Fr) - 22 Mărimea conectorului (inch) -1/4 și 3/8 Forma canulelor - dreaptă, Tipul vârfului - Polivinilclorid,cu multiple orificii de intrate (nu mai putin de 8,amplasat in 2 nivele) Rezistente la răsucire - Armate,kinking rezistente,elastice, cu perete subtire
33100000-1 | 53 | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii |  |  |  | Mărimea internă (Fr) - 20 Mărimea conectorului (inch) -1/4 și 3/8 Forma canulelor - dreaptă, Tipul vârfului - Polivinilclorid,cu multiple orificii de intrate (nu mai putin de 8,amplasat in 2 nivele) Rezistente la răsucire - Armate,kinking rezistente,elastice, cu perete subtire
33100000-1 | 54 | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii |  |  |  | Mărimea internă (Fr) - 18 Mărimea conectorului (inch) -1/4 și 3/8 Forma canulelor - dreaptă, Tipul vârfului - Polivinilclorid,cu multiple orificii de intrate (nu mai putin de 8,amplasat in 2 nivele) Rezistente la răsucire - Armate,kinking rezistente,elastice, cu perete subtire
33100000-1 | 55 | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii |  |  |  | Mărimea internă (Fr) - 16 Mărimea conectorului (inch) -1/4 Forma canulelor - dreaptă, Tipul vârfului - Polivinilclorid,cu multiple orificii de intrate (nu mai putin de 8,amplasat in 2 nivele) Rezistente la răsucire - Armate,kinking rezistente,elastice, cu perete subtire
33100000-1 | 56 | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii |  |  |  | Mărimea internă (Fr) - 14 Mărimea conectorului (inch) -1/4 Forma canulelor - dreaptă, Tipul vârfului - Polivinilclorid,cu multiple orificii de intrate (nu mai putin de 8,amplasat in 2 nivele) Rezistente la răsucire - Armate,kinking rezistente,elastice, cu perete subtire
33100000-1 | 57 | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii |  |  |  | Mărimea internă (Fr) - 12 Mărimea conectorului (inch) -1/4 Forma canulelor - dreaptă, Tipul vârfului - Polivinilclorid,cu multiple orificii de intrate (nu mai putin de 8,amplasat in 2 nivele) Rezistente la răsucire - Armate,kinking rezistente,elastice, cu perete subtire
33100000-1 | 58 | Canula pentru cardioplegia retrograda cu umflare manuala penru adulti | Canula pentru cardioplegia retrograda cu umflare manuala penru adulti |  |  |  | marimea interna 14 Fr.. ,introducator - Da
33100000-1 | 59 | Vent cardiac cu conductor pentru maturi | Vent cardiac cu conductor pentru maturi |  |  |  | Mărimea internă(Fr) - 20 Material tubului - Silicon Material conductorului - Polivinilclorid Rigiditatea conductorului - Minimală
33100000-1 | 60 | Vent cardiac cu conductor pentru maturi | Vent cardiac cu conductor pentru maturi |  |  |  | Mărimea internă(Fr) - 16 Material tubului - Silicon Material conductorului - Polivinilclorid Rigiditatea conductorului - Minimală
33100000-1 | 61 | Vent cardiac fără conductor pentru copii | Vent cardiac fără conductor pentru copii |  |  |  | Mărimea internă(Fr) - 13
33100000-1 | 62 | Vent cardiac fără conductor pentru copii | Vent cardiac fără conductor pentru copii |  |  |  | Mărimea internă(Fr) - 10
33100000-1 | 63 | Canula pentru cardioplegia antegradă pentru copii | Canula pentru cardioplegia antegradă pentru copii |  |  |  | Mărimea internă(Fr) - 4 Lungimea canulei nu mai mare (cm) - 6,4
33100000-1 | 64 | Canule pentru cardioplegia antegradă pentru copii si adulti | Canule pentru cardioplegia antegradă pentru copii si adulti |  |  |  | Mărimea internă(Fr) - 4
33100000-1 | 65 | Canule pentru cardioplegia antegradă pentru copii si adulti | Canule pentru cardioplegia antegradă pentru copii si adulti |  |  |  | Mărimea internă(Fr) - 7
33100000-1 | 66 | Canule pentru cardioplegia antegradă pentru copii si adulti | Canule pentru cardioplegia antegradă pentru copii si adulti |  |  |  | Mărimea internă(Fr) - 9
33100000-1 | 67 | Canule pentru cardioplegie antegradă cu vent pentru adulti | Canule pentru cardioplegie antegradă cu vent pentru adulti |  |  |  | Mărimea internă(Fr) - 9
33100000-1 | 68 | Canule pentru arteriotomie marimea 2mm | Canule pentru arteriotomie marimea 2mm |  |  |  | Canule pentru arteriotomie marimea 2mm
33100000-1 | 69 | Canule pentru arteriotomie Marimea 3mm | Canule pentru arteriotomie Marimea 3mm |  |  |  | Canule pentru arteriotomie Marimea 3mm
33100000-1 | 70 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti |  |  |  | Mărimea internă (mm) - 3 Dreaptă cu unghiul 90 - „female”(feminin) Tipul conectorului- Luerlock Material al vârfului - Polivinilclorid, forma varfului conica. Material al tubului - Stainlesssteel
33100000-1 | 71 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti |  |  |  | Mărimea internă (mm) - 3,5 Dreaptă cu unghiul 90 - „female”(feminin) Tipul conectorului- Luerlock Material al vârfului - Polivinilclorid, forma varfului conica. Material al tubului - Stainlesssteel
33100000-1 | 72 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti |  |  |  | Mărimea internă (mm) - 4 Stingă cu unghiul 45 - „female”(feminin) Tipul conectorului - Luerloock Dreaptă cu unghiul 90 - „female”(feminin) Tipul conectorului- Luerlock Material al vârfului - Polivinilclorid, forma varfului conica. Material al tubului - Stainlesssteel
33100000-1 | 73 | Adaptor cardioplegic de tip Y cu vent pentru adulti si copii | Adaptor cardioplegic de tip Y cu vent pentru adulti si copii |  |  |  | Lungime integrală (cm) - 19,1 Lungime piciorului comun (cm) - 7,6
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificații de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | AAchiziționarea consumabilelor medicale pentru perfuziologie conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Republican "Timofei Moșneaga" pentru anul 2023 | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimativă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Oxigenator pentru adulti cu membrană | Oxigenator pentru adulti cu membrană | 3: bucată; 4: 100; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 876666.6667
33100000-1 | 2 | Oxigenator pentru adulti cu membrană | Oxigenator pentru adulti cu membrană | 3: bucată; 4: 200; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 1388888.8889
33100000-1 | 3 | Oxigenator pentru adulti si copii cu greutatea <60 kg cu membrană | Oxigenator pentru adulti si copii cu greutatea <60 kg cu membrană | 3: bucată; 4: 80; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 592592.5926
33100000-1 | 4 | Oxigenator pentru copii < 30kg cu membrană | Oxigenator pentru copii < 30kg cu membrană | 3: bucată; 4: 10; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 74074.0741
33100000-1 | 5 | Oxigenator pentru copii < 16 kg cu membrană | Oxigenator pentru copii < 16 kg cu membrană | 3: bucată; 4: 30; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 291666.6667
33100000-1 | 6 | Oxigenator pentru copii cu greutatea < 6 kg cu membrană | Oxigenator pentru copii cu greutatea < 6 kg cu membrană | 3: bucată; 4: 30; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 300000
33100000-1 | 7 | Hemoconcentrator pentru copii cu set de tubulatura | Hemoconcentrator pentru copii cu set de tubulatura | 3: bucată; 4: 80; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 78148.1481
33100000-1 | 8 | Hemoconcentrator pentru adulti cu set de tubulatura | Hemoconcentrator pentru adulti cu set de tubulatura | 3: bucată; 4: 20; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 19537.037
33100000-1 | 9 | Canula venoasa Bi-Cavala RAP pentru canularea venelor cave cu flux flexibil pentru interventii cardiace minimal invazive (MICS) | Canula venoasa Bi-Cavala RAP pentru canularea venelor cave cu flux flexibil pentru interventii cardiace minimal invazive (MICS) | 3: bucată; 4: 15; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 152777.7778
33100000-1 | 10 | Canula venoasa Bi-Cavala pentru canularea venelor cave cu flux flexibil pentru interventii cardiace minimal invazive (MICS) | Canula venoasa Bi-Cavala pentru canularea venelor cave cu flux flexibil pentru interventii cardiace minimal invazive (MICS) | 3: bucată; 4: 5; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 50925.9259
33100000-1 | 11 | Set pentru dilatatoare vasculare | Set pentru dilatatoare vasculare | 3: bucată; 4: 30; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 97222.2222
33100000-1 | 12 | canula antegrada lunga pentru interventii cardiace minim invazive (MICS) | canula antegrada lunga pentru interventii cardiace minim invazive (MICS) | 3: bucată; 4: 30; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 27777.7778
33100000-1 | 13 | Set de tuburi pentru conectare de vacum in interventii minimal invazive | Set de tuburi pentru conectare de vacum in interventii minimal invazive | 3: bucată; 4: 10; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 7407.4074
33100000-1 | 14 | Canula aortica pentru adulti | Canula aortica pentru adulti | 3: bucată; 4: 200; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 77777.7778
33100000-1 | 15 | Canula aortica pentru adulti | Canula aortica pentru adulti | 3: bucată; 4: 10; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 3888.8889
33100000-1 | 16 | Canula aortica pentru adulti | Canula aortica pentru adulti | 3: bucată; 4: 20; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 18296.2963
33100000-1 | 17 | Canula aortica pentru adulti | Canula aortica pentru adulti | 3: bucată; 4: 30; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 11666.6667
33100000-1 | 18 | Canula aortica pentru adulti | Canula aortica pentru adulti | 3: bucată; 4: 5; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 1944.4444
33100000-1 | 19 | Canula aortica pentru adulti | Canula aortica pentru adulti | 3: bucată; 4: 20; 8: 0; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 18296.2963
33100000-1 | 20 | Canula aortica pentru adulti | Canula aortica pentru adulti | 3: bucată; 4: 30; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 11666.6667
33100000-1 | 21 | Canula aortica pentru adulti | Canula aortica pentru adulti | 3: bucată; 4: 5; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 1944.4444
33100000-1 | 22 | Canula aortica pentru adulti | Canula aortica pentru adulti | 3: bucată; 4: 20; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 18481.4815
33100000-1 | 23 | Canule aortica pentru adulti | Canule aortica pentru adulti | 3: bucată; 4: 20; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 16759.2593
33100000-1 | 24 | Canule aortica pentru copii | Canule aortica pentru copii | 3: bucată; 4: 10; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 9092.5926
33100000-1 | 25 | Canule aortica pentru copii | Canule aortica pentru copii | 3: bucată; 4: 10; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 9092.5926
33100000-1 | 26 | Canula aortica pentru copii | Canula aortica pentru copii | 3: bucată; 4: 20; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 18185.1852
33100000-1 | 27 | Canula aortica pentru copii | Canula aortica pentru copii | 3: bucată; 4: 40; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 36370.3704
33100000-1 | 28 | Canula aortica pentru copii | Canula aortica pentru copii | 3: bucată; 4: 15; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 13638.8889
33100000-1 | 29 | Canula venoasa bilumen pentru adulti | Canula venoasa bilumen pentru adulti | 3: bucată; 4: 60; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 19444.4444
33100000-1 | 30 | Canula venoasa bilumen pentru adulti | Canula venoasa bilumen pentru adulti | 3: bucată; 4: 40; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 12962.963
33100000-1 | 31 | Canula venoasa bilumen ovale aplatizate pentru adulti | Canula venoasa bilumen ovale aplatizate pentru adulti | 3: bucată; 4: 10; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 3351.8519
33100000-1 | 32 | Canula venoasa bilumen ovale aplatizate pentru adulti | Canula venoasa bilumen ovale aplatizate pentru adulti | 3: bucată; 4: 50; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 16759.2593
33100000-1 | 33 | Canula arteriala periferica femorala | Canula arteriala periferica femorala | 3: bucată; 4: 9; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 58333.3333
33100000-1 | 34 | Canula venoasa femorala Multi -Stage cu kit percutan | Canula venoasa femorala Multi -Stage cu kit percutan | 3: bucată; 4: 16; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 148148.1481
33100000-1 | 35 | Set pentru introducerea canulelor venoase femorale pentru | Set pentru introducerea canulelor venoase femorale pentru | 3: bucată; 4: 10; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 9259.2593
33100000-1 | 36 | Set pentru introducerea canulelor arteriale femorale | Set pentru introducerea canulelor arteriale femorale | 3: bucată; 4: 10; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 9259.2593
33100000-1 | 37 | Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico”pentru adulti | Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico”pentru adulti | 3: bucată; 4: 20; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 9701.8519
33100000-1 | 38 | Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico”pentru adulti | Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico”pentru adulti | 3: bucată; 4: 35; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 16978.2407
33100000-1 | 39 | Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico”pentru adulti | Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico”pentru adulti | 3: bucată; 4: 20; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 9701.8519
33100000-1 | 40 | Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico”pentru adulti | Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico”pentru adulti | 3: bucată; 4: 10; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 4850.9259
33100000-1 | 41 | Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico”pentru copii | Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico”pentru copii | 3: bucată; 4: 10; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 4850.9259
33100000-1 | 42 | Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico”pentru copii | Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico”pentru copii | 3: bucată; 4: 10; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 4850.9259
33100000-1 | 43 | Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico”pentru copii | Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico”pentru copii | 3: bucată; 4: 25; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 12127.3148
33100000-1 | 44 | Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico”pentru copii | Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico”pentru copii | 3: bucată; 4: 25; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 12127.3148
33100000-1 | 45 | Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico”pentru copii | Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico”pentru copii | 3: bucată; 4: 25; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 12127.3148
33100000-1 | 46 | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulti | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulti | 3: bucată; 4: 130; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 39361.1111
33100000-1 | 47 | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulti | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulti | 3: bucată; 4: 130; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 39361.1111
33100000-1 | 48 | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulti | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulti | 3: bucată; 4: 40; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 12111.1111
33100000-1 | 49 | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulti | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulti | 3: bucată; 4: 10; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 3027.7778
33100000-1 | 50 | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii | 3: bucată; 4: 10; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 4850.9259
33100000-1 | 51 | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii | 3: bucată; 4: 10; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 4850.9259
33100000-1 | 52 | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii | 3: bucată; 4: 10; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 4850.9259
33100000-1 | 53 | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii | 3: bucată; 4: 20; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 9701.8519
33100000-1 | 54 | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii | 3: bucată; 4: 30; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 14552.7778
33100000-1 | 55 | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii | 3: bucată; 4: 50; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 24254.6296
33100000-1 | 56 | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii | 3: bucată; 4: 50; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 24254.6296
33100000-1 | 57 | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii | 3: bucată; 4: 10; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 4850.9259
33100000-1 | 58 | Canula pentru cardioplegia retrograda cu umflare manuala penru adulti | Canula pentru cardioplegia retrograda cu umflare manuala penru adulti | 3: bucată; 4: 2; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 4444.4444
33100000-1 | 59 | Vent cardiac cu conductor pentru maturi | Vent cardiac cu conductor pentru maturi | 3: bucată; 4: 260; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 80166.6667
33100000-1 | 60 | Vent cardiac cu conductor pentru maturi | Vent cardiac cu conductor pentru maturi | 3: bucată; 4: 40; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 12333.3333
33100000-1 | 61 | Vent cardiac fără conductor pentru copii | Vent cardiac fără conductor pentru copii | 3: bucată; 4: 10; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 2777.7778
33100000-1 | 62 | Vent cardiac fără conductor pentru copii | Vent cardiac fără conductor pentru copii | 3: bucată; 4: 80; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 22222.2222
33100000-1 | 63 | Canula pentru cardioplegia antegradă pentru copii | Canula pentru cardioplegia antegradă pentru copii | 3: bucată; 4: 150; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 41250
33100000-1 | 64 | Canule pentru cardioplegia antegradă pentru copii si adulti | Canule pentru cardioplegia antegradă pentru copii si adulti | 3: bucată; 4: 10; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 2037.037
33100000-1 | 65 | Canule pentru cardioplegia antegradă pentru copii si adulti | Canule pentru cardioplegia antegradă pentru copii si adulti | 3: bucată; 4: 150; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 30555.5556
33100000-1 | 66 | Canule pentru cardioplegia antegradă pentru copii si adulti | Canule pentru cardioplegia antegradă pentru copii si adulti | 3: bucată; 4: 90; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 18333.3333
33100000-1 | 67 | Canule pentru cardioplegie antegradă cu vent pentru adulti | Canule pentru cardioplegie antegradă cu vent pentru adulti | 3: bucată; 4: 100; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 20370.3704
33100000-1 | 68 | Canule pentru arteriotomie marimea 2mm | Canule pentru arteriotomie marimea 2mm | 3: bucată; 4: 5; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 1111.1111
33100000-1 | 69 | Canule pentru arteriotomie Marimea 3mm | Canule pentru arteriotomie Marimea 3mm | 3: bucată; 4: 5; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 1111.1111
33100000-1 | 70 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti | 3: bucată; 4: 120; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 75555.5556
33100000-1 | 71 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti | 3: bucată; 4: 120; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 75555.5556
33100000-1 | 72 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti | 3: bucată; 4: 20; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 12592.5926
33100000-1 | 73 | Adaptor cardioplegic de tip Y cu vent pentru adulti si copii | Adaptor cardioplegic de tip Y cu vent pentru adulti si copii | 3: bucată; 4: 100; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023 începând cu data de 01.01.2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 12962.963
|  |  |  | 5: Suma total:; 7: 0; 8: 0 | 5189030.5556
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________